固态高分辨率食管测压系统校准规范

不确定度评定

规范起草小组

固态高分辨率食管测压系统压力示值误差不确定度评定

- 概述

1.1测量依据：JJF(沪) xxxx—201x《固态高分辨率食管测压系统校准规范》

JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》

1.2测量环境条件：

校准的环境温度：(20±5)℃；

校准的环境湿度：≤85%RH；

1.3计量标准：固态高分辨率食管测压系统校准装置(以下简称SHRM检测装置)，压力最大允许误差为：MPE：±0.04kPa。；

# 1.4被测对象：压力校准范围为(0~40)kPa的固态高分辨率食管测压系统。

1.5测量方法：

用气路管道和三通把恒温稳压罐、标准压力计和加压泵连接起来组成校准系统。将食管测压系统的测压导管垂直缓慢插入标准器的测量罐体内，使导管的有效测量长度段到达装置设定的指定位置，并完成固定；调节恒温稳压罐的温度，使罐内温度稳定在(37±1)℃内，并记录下测量开始和结束时罐体内的温度值。调节加压泵缓慢加压，观察标准压力计，使罐内压力稳定在各个测量压力点上，并依次记录下食管测压系统的显示压力值。

- 数学模型

固态高分辨率食管测压系统测量误差的数学模型为：

（1）

式中：  ─食管测压系统各通道的压力示值误差，kPa；

─食管测压系统各通道的压力示值平均值，kPa；

─标准压力计示值，kPa。

- 标准不确定度的评定

3.1 输入量标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度的来源主要是由被校食管测压系统的压力测量重复性引入的不确定度分量和分辨率引入的不确定度分量。

3.1.1 食管测压系统的压力测量重复性引入的不确定度分量

对被校食管测压系统10kPa压力点连续独立测量10次，得到测量列：9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.98kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa、9.84kPa；

平均值                 kPa

单次实验标准差         kPa

实际测量结果是取单次测量值，故由重复性引起的测量不确定度分量用下式计算得到：

kPa

3.1.2 被校食管测压系统估读为0.01kPa，所引入的标准不确定度采用B类评定方法进行评定。认为其半宽a为0.005kPa范围内服从均匀分布，取包含因子。

kPa

和取其较大者。kPa

3.2输入量标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度主要来源于SHRM检测装置的压力测量误差，该部分误差主要由两个方面：检测装置配备压力传感器带显示装置的压力测量误差引起的不确定度、校准腔体内温度变化引起压力变化产生的不确定度。

3.2.1检测装置配备压力传感器带显示装置的压力测量误差引起的不确定度采用B类方法进行评定。

标准压力计在测量范围的最大允许误差为±0.02kPa，采用B类评定方法进行评定。认为其半宽a为0.02kPa范围内服从均匀分布，取包含因子。

kPa

3.2.2校准腔体内温度变化引起压力变化产生的不确定度采用B类方法进行评定。

由于腔体校准控制温度范围为(37±1)℃，对SHRM检测装置在36℃和38℃的温度下分别进行压力参数的校准， SHRM检测装置的工作温度范围 (37±1)℃区间内变化时，对压力产生的影响最大为0.02kPa，符合均匀分布，，所以kPa。

和不相关，则：kPa。

- 合成标准不确定度评定

- 灵敏系数

数学模型

灵敏系数

- 标准不确定度汇总表

如表2所示

表2标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度(kPa) |  | (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食管测压系统压力的测量重复性 | 0.042 | 1 | 0.02 |
|  | SHRM检测装置测量误差 | 0.017 | -1 | 0.02 |

- 合成标准不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度按下式得到：

- 扩展不确定度的确定

- 测量结果报告

被校食管测压系统压力示值误差测量结果的扩展不确定度为：

kPa(k=2)