固态高分辨率食管测压系统

校准规范

实验报告

规范起草小组

2023年11月

固态高分辨率食管测压系统校准规范试验报告

- 试验目的

验证《固态高分辨率食管测压系统校准规范》的适用性和可行性。

- 试验地点

分别在上海华山医院分院静安区中心医院、南京市中医院和宁波迈达医疗仪器有限公司对美国Given Sierra公司、荷兰MMS公司和宁波迈达医疗仪器有限公司生产的固态高分辨率食管测压系统进行了实验验证。

- 环境条件

环境温度：（20±5）℃；相对湿度：≤85%；大气压力：（70~106）kPa；标准器和被检食管测压系统所处的附近应无明显的机械振动和外磁场（地磁场除外）；设备周围无腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

- 实验仪器与实验设计

目前各医疗机构使用的固态高分辨率食管测压系统主要为美国Given公司、荷兰MMS公司和宁波迈达医疗仪器有限公司的产品。因此，在验证试验中，主要选择了这三家的4台设备共128通道进行数据收集。采用计量校准后的校准设备对固态高分辨率食管测压系统的压力示值误差进行实验验证分析。

- 校准用仪器设备

  - 标准压力计：压力测量范围：(0~40)kPa；压力示值最大允许误差：±0.1%FS；

  - 恒温稳压罐（罐内含温度传感器、湿度传感器和压力传感器及显示装置）：1.罐体有效测量段高度：≥40cm；2.罐内温度：校准过程中，在有效测量段长度范围内温度保持在(37±1)℃，温度示值误差≤0.2℃，温度均匀度≤0.4℃；3.罐内湿度：罐内湿度≤85%RH；4.放气速率：罐内放气速率≥8kPa/s(60mmHg/s)；5.压力密封性：对稳压管施加40kPa压力，保持3min，后1min内无压力下降。

- 测量方法：

依据规范7.2条中的校准方法进行。

- 试验结果及分析

7.1 美国Given公司的Bravo型号验证实验

客户名称：静安区中心医院

客户地址：上海市西康路259号

仪器名称：固态高分辨率食管测压系统

生产厂商：Given

型号规格：Bravo / (0~300)mmHg

仪器编号：3229900000221

温度：(20.0~20.2)℃

相对湿度：58%

恒温稳压罐温度：上部温度传感器：校准开始：36.9℃，校准结束：37.1℃

下部温度传感器：校准开始：37.0℃，校准结束：37.2℃

校准日期：2020年6月28日

主要测量设备

| 名称/型号 | 编号 | 测量范围/准确度 |
| --- | --- | --- |
| SHRM检测装置/SIMT-SHRM | 01 | 压力：(0~40)kPa/±0.1%FS； 温湿度：（37±1）℃，（15~90）%RH/ ±0.2℃，±2%RH |

校准数据：

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | -5.7 | -5.7 |
| 2 |  | -1.9 | -1.9 |
| 3 |  | 1.6 | 1.6 |
| 4 |  | -2.0 | -2.0 |
| 5 |  | 2.9 | 2.9 |
| 6 |  | -2.3 | -2.3 |
| 7 |  | -0.4 | -0.4 |
| 8 |  | 4.4 | 4.4 |
| 9 |  | -2.0 | -2.0 |
| 10 |  | 2.9 | 2.9 |
| 11 |  | 2.7 | 2.7 |
| 12 |  | -1.3 | -1.3 |
| 13 |  | -0.7 | -0.7 |
| 14 |  | 5.3 | 5.3 |
| 15 |  | -0.2 | -0.2 |
| 16 |  | 3.4 | 3.4 |
| 17 |  | 2.1 | 2.1 |
| 18 |  | 2.8 | 2.8 |
| 19 |  | 3.5 | 3.5 |
| 20 |  | 0.9 | 0.9 |
| 21 |  | 2.7 | 2.7 |
| 22 |  | 7.4 | 7.4 |
| 23 |  | 12.8 | 12.8 |
| 24 |  | 1.8 | 1.8 |
| 25 |  | 1.9 | 1.9 |
| 26 |  | 20.1 | 20.1 |
| 27 |  | 7.7 | 7.7 |
| 28 |  | 21.0 | 21.0 |
| 29 |  | 12.4 | 12.4 |
| 30 |  | -0.5 | -0.5 |
| 31 |  | 8.6 | 8.6 |
| 32 |  | 1.1 | 1.1 |
| 33 |  | 0.5 | 0.5 |
| 34 |  | 0.0 | 0.0 |
| 35 |  | 2.4 | 2.4 |
| 36 |  | -1.5 | -1.5 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.0 | 69.3 | -5.9 |
| 2 |  | 73.1 | -2.1 |
| 3 |  | 76.6 | 1.4 |
| 4 |  | 73.0 | -2.2 |
| 5 |  | 77.9 | 2.7 |
| 6 |  | 72.7 | -2.5 |
| 7 |  | 74.6 | -0.6 |
| 8 |  | 79.4 | 4.2 |
| 9 |  | 73.0 | -2.2 |
| 10 |  | 77.9 | 2.7 |
| 11 |  | 77.7 | 2.5 |
| 12 |  | 73.7 | -1.5 |
| 13 |  | 74.3 | -0.9 |
| 14 |  | 80.3 | 5.1 |
| 15 |  | 74.8 | -0.4 |
| 16 |  | 78.4 | 3.2 |
| 17 |  | 77.1 | 1.9 |
| 18 |  | 77.8 | 2.6 |
| 19 |  | 78.5 | 3.3 |
| 20 |  | 75.9 | 0.7 |
| 21 |  | 77.7 | 2.5 |
| 22 |  | 82.4 | 7.2 |
| 23 |  | 87.8 | 12.6 |
| 24 |  | 76.8 | 1.6 |
| 25 |  | 76.9 | 1.7 |
| 26 |  | 95.1 | 19.9 |
| 27 |  | 82.7 | 7.5 |
| 28 |  | 96.0 | 20.8 |
| 29 |  | 87.4 | 12.2 |
| 30 |  | 74.5 | -0.7 |
| 31 |  | 83.6 | 8.4 |
| 32 |  | 76.1 | 0.9 |
| 33 |  | 75.5 | 0.3 |
| 34 |  | 75.0 | -0.2 |
| 35 |  | 77.4 | 2.2 |
| 36 |  | 73.5 | -1.7 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 144.3 | -5.7 |
| 2 |  | 148.1 | -1.9 |
| 3 |  | 151.6 | 1.6 |
| 4 |  | 148.0 | -2.0 |
| 5 |  | 152.9 | 2.9 |
| 6 |  | 147.7 | -2.3 |
| 7 |  | 149.6 | -0.4 |
| 8 |  | 154.4 | 4.4 |
| 9 |  | 148.0 | -2.0 |
| 10 |  | 152.9 | 2.9 |
| 11 |  | 152.7 | 2.7 |
| 12 |  | 148.7 | -1.3 |
| 13 |  | 149.3 | -0.7 |
| 14 |  | 155.3 | 5.3 |
| 15 |  | 149.8 | -0.2 |
| 16 |  | 153.4 | 3.4 |
| 17 |  | 152.1 | 2.1 |
| 18 |  | 152.8 | 2.8 |
| 19 |  | 153.5 | 3.5 |
| 20 |  | 150.9 | 0.9 |
| 21 |  | 152.7 | 2.7 |
| 22 |  | 157.4 | 7.4 |
| 23 |  | 162.8 | 12.8 |
| 24 |  | 151.8 | 1.8 |
| 25 |  | 151.9 | 1.9 |
| 26 |  | 170.1 | 20.1 |
| 27 |  | 157.7 | 7.7 |
| 28 |  | 171.0 | 21.0 |
| 29 |  | 162.4 | 12.4 |
| 30 |  | 149.5 | -0.5 |
| 31 |  | 158.6 | 8.6 |
| 32 |  | 151.1 | 1.1 |
| 33 |  | 150.5 | 0.5 |
| 34 |  | 150.0 | 0.0 |
| 35 |  | 152.4 | 2.4 |
| 36 |  | 148.5 | -1.5 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 225.0 | 218.9 | -6.1 |
| 2 |  | 222.7 | -2.3 |
| 3 |  | 226.2 | 1.2 |
| 4 |  | 222.6 | -2.4 |
| 5 |  | 227.5 | 2.5 |
| 6 |  | 222.3 | -2.7 |
| 7 |  | 224.2 | -0.8 |
| 8 |  | 229.0 | 4.0 |
| 9 |  | 222.6 | -2.4 |
| 10 |  | 227.5 | 2.5 |
| 11 |  | 227.3 | 2.3 |
| 12 |  | 223.3 | -1.7 |
| 13 |  | 223.9 | -1.1 |
| 14 |  | 229.9 | 4.9 |
| 15 |  | 224.4 | -0.6 |
| 16 |  | 228.0 | 3.0 |
| 17 |  | 226.7 | 1.7 |
| 18 |  | 227.4 | 2.4 |
| 19 |  | 228.1 | 3.1 |
| 20 |  | 225.5 | 0.5 |
| 21 |  | 227.3 | 2.3 |
| 22 |  | 232.0 | 7.0 |
| 23 |  | 237.4 | 12.4 |
| 24 |  | 226.4 | 1.4 |
| 25 |  | 226.5 | 1.5 |
| 26 |  | 244.7 | 19.7 |
| 27 |  | 232.3 | 7.3 |
| 28 |  | 245.6 | 20.6 |
| 29 |  | 237.0 | 12.0 |
| 30 |  | 224.1 | -0.9 |
| 31 |  | 233.2 | 8.2 |
| 32 |  | 225.7 | 0.7 |
| 33 |  | 225.1 | 0.1 |
| 34 |  | 224.6 | -0.4 |
| 35 |  | 227.0 | 2.0 |
| 36 |  | 223.1 | -1.9 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.0 | 294.0 | -6.0 |
| 2 |  | 297.8 | -2.2 |
| 3 |  | 301.3 | 1.3 |
| 4 |  | 297.7 | -2.3 |
| 5 |  | 302.6 | 2.6 |
| 6 |  | 297.4 | -2.6 |
| 7 |  | 299.3 | -0.7 |
| 8 |  | 304.1 | 4.1 |
| 9 |  | 297.7 | -2.3 |
| 10 |  | 302.6 | 2.6 |
| 11 |  | 302.4 | 2.4 |
| 12 |  | 298.4 | -1.6 |
| 13 |  | 299.0 | -1.0 |
| 14 |  | 305.0 | 5.0 |
| 15 |  | 299.5 | -0.5 |
| 16 |  | 303.1 | 3.1 |
| 17 |  | 301.8 | 1.8 |
| 18 |  | 302.5 | 2.5 |
| 19 |  | 303.2 | 3.2 |
| 20 |  | 300.6 | 0.6 |
| 21 |  | 302.4 | 2.4 |
| 22 |  | 307.1 | 7.1 |
| 23 |  | 312.5 | 12.5 |
| 24 |  | 301.5 | 1.5 |
| 25 |  | 301.6 | 1.6 |
| 26 |  | 319.8 | 19.8 |
| 27 |  | 307.4 | 7.4 |
| 28 |  | 320.7 | 20.7 |
| 29 |  | 312.1 | 12.1 |
| 30 |  | 299.2 | -0.8 |
| 31 |  | 308.3 | 8.3 |
| 32 |  | 300.8 | 0.8 |
| 33 |  | 300.2 | 0.2 |
| 34 |  | 299.7 | -0.3 |
| 35 |  | 302.1 | 2.1 |
| 36 |  | 298.2 | -1.8 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

7.2 荷兰MMS公司水固一体式高分辨率测压系统验证实验

客户名称：南京市中医院

客户地址：江苏省南京市秦淮区大明路157号

仪器名称：水固一体式高分辨率测压系统

生产厂商：MMS

型号规格：/

仪器编号：PE16-7HCI0319

温度：(20.0~20.2)℃

相对湿度：50%

恒温稳压罐温度：上部温度传感器：校准开始：36.8℃，校准结束：37.0℃

下部温度传感器：校准开始：37.0℃，校准结束：37.2℃

校准日期：2023年5月11日

主要测量设备

| 名称/型号 | 编号 | 测量范围/准确度 |
| --- | --- | --- |
| SHRM检测装置/SIMT-SHRM | 01 | 压力：(0~40)kPa/±0.1%FS； 温湿度：（37±1）℃，（15~90）%RH/ ±0.2℃，±2%RH |

校准数据：

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | 0 | 0 |
| 5 |  | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 |
| 8 |  | 0 | 0 |
| 9 |  | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 |
| 14 |  | 0 | 0 |
| 15 |  | 0 | 0 |
| 16 |  | 0 | 0 |
| 17 |  | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 0 |
| 19 |  | 0 | 0 |
| 20 |  | 0 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 0 |
| 2 |  | 21 | 1 |
| 3 |  | 19 | -1 |
| 4 |  | 19 | -1 |
| 5 |  | 19 | -1 |
| 6 |  | 20 | 0 |
| 7 |  | 20 | 0 |
| 8 |  | 20 | 0 |
| 9 |  | 20 | 0 |
| 10 |  | 20 | 0 |
| 11 |  | 21 | 1 |
| 12 |  | 20 | 0 |
| 13 |  | 19 | -1 |
| 14 |  | 20 | 0 |
| 15 |  | 20 | 0 |
| 16 |  | 19 | -1 |
| 17 |  | 21 | 1 |
| 18 |  | 20 | 0 |
| 19 |  | 20 | 0 |
| 20 |  | 19 | -1 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 41 | 1 |
| 2 |  | 41 | 1 |
| 3 |  | 40 | 0 |
| 4 |  | 40 | 0 |
| 5 |  | 39 | -1 |
| 6 |  | 41 | 1 |
| 7 |  | 40 | 0 |
| 8 |  | 40 | 0 |
| 9 |  | 41 | 1 |
| 10 |  | 40 | 0 |
| 11 |  | 41 | 1 |
| 12 |  | 41 | 1 |
| 13 |  | 40 | 0 |
| 14 |  | 42 | 2 |
| 15 |  | 40 | 0 |
| 16 |  | 39 | -1 |
| 17 |  | 40 | 0 |
| 18 |  | 40 | 0 |
| 19 |  | 40 | 0 |
| 20 |  | 40 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 79 | -1 |
| 2 |  | 79 | -1 |
| 3 |  | 79 | -1 |
| 4 |  | 79 | -1 |
| 5 |  | 78 | -2 |
| 6 |  | 81 | 1 |
| 7 |  | 79 | -1 |
| 8 |  | 79 | -1 |
| 9 |  | 79 | -1 |
| 10 |  | 79 | -1 |
| 11 |  | 81 | 1 |
| 12 |  | 80 | 0 |
| 13 |  | 78 | -2 |
| 14 |  | 80 | 0 |
| 15 |  | 79 | -1 |
| 16 |  | 77 | -2 |
| 17 |  | 79 | -1 |
| 18 |  | 80 | 0 |
| 19 |  | 79 | -1 |
| 20 |  | 80 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115 | 118 | 3 |
| 2 |  | 118 | 3 |
| 3 |  | 115 | 0 |
| 4 |  | 115 | 0 |
| 5 |  | 115 | 0 |
| 6 |  | 117 | 2 |
| 7 |  | 117 | 2 |
| 8 |  | 116 | 1 |
| 9 |  | 118 | 3 |
| 10 |  | 117 | 2 |
| 11 |  | 120 | 5 |
| 12 |  | 117 | 2 |
| 13 |  | 115 | 0 |
| 14 |  | 118 | 3 |
| 15 |  | 115 | 0 |
| 16 |  | 114 | -1 |
| 17 |  | 117 | 2 |
| 18 |  | 118 | 3 |
| 19 |  | 117 | 2 |
| 20 |  | 117 | 2 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

7.3 宁波迈达医疗仪器有限公司GAP-36A型固态高分辨率食管测压系统验证实验

客户名称：宁波迈达医疗仪器有限公司

客户地址：浙江省宁波市北仑区保税南区庐山西路167-8

仪器名称：36通道HRM固态/阻抗测压系统

生产厂商：宁波迈达医疗仪器有限公司

型号规格：GAP-36A

仪器编号：1#

温度：(20.0~20.2)℃

相对湿度：55%

恒温稳压罐温度：上部温度传感器：校准开始：36.8℃，校准结束：37.0℃

下部温度传感器：校准开始：37.0℃，校准结束：37.2℃

校准日期：2023年10月12日

主要测量设备

| 名称/型号 | 编号 | 测量范围/准确度 |
| --- | --- | --- |
| SHRM检测装置/SIMT-SHRM | 01 | 压力：(0~40)kPa/±0.1%FS； 温湿度：（37±1）℃，（15~90）%RH/ ±0.2℃，±2%RH |

1#校准数据：

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | 0 | 0 |
| 5 |  | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 |
| 8 |  | 0 | 0 |
| 9 |  | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 |
| 14 |  | 0 | 0 |
| 15 |  | 0 | 0 |
| 16 |  | 0 | 0 |
| 17 |  | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 0 |
| 19 |  | 0 | 0 |
| 20 |  | 0 | 0 |
| 21 |  | 0 | 0 |
| 22 |  | 0 | 0 |
| 23 |  | 0 | 0 |
| 24 |  | 0 | 0 |
| 25 |  | 0 | 0 |
| 26 |  | 0 | 0 |
| 27 |  | 0 | 0 |
| 28 |  | 0 | 0 |
| 29 |  | 0 | 0 |
| 30 |  | 0 | 0 |
| 31 |  | 0 | 0 |
| 32 |  | 0 | 0 |
| 33 |  | 0 | 0 |
| 34 |  | 0 | 0 |
| 35 |  | 0 | 0 |
| 36 |  | 0 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 41 | 1 |
| 2 |  | 40 | 0 |
| 3 |  | 40 | 0 |
| 4 |  | 40 | 0 |
| 5 |  | 41 | 1 |
| 6 |  | 40 | 0 |
| 7 |  | 40 | 0 |
| 8 |  | 40 | 0 |
| 9 |  | 40 | 0 |
| 10 |  | 41 | 1 |
| 11 |  | 40 | 0 |
| 12 |  | 40 | 0 |
| 13 |  | 40 | 0 |
| 14 |  | 40 | 0 |
| 15 |  | 39 | -1 |
| 16 |  | 41 | 1 |
| 17 |  | 40 | 0 |
| 18 |  | 40 | 0 |
| 19 |  | 40 | 0 |
| 20 |  | 40 | 0 |
| 21 |  | 40 | 0 |
| 22 |  | 40 | 0 |
| 23 |  | 40 | 0 |
| 24 |  | 40 | 0 |
| 25 |  | 40 | 0 |
| 26 |  | 40 | 0 |
| 27 |  | 40 | 0 |
| 28 |  | 40 | 0 |
| 29 |  | 39 | -1 |
| 30 |  | 40 | 0 |
| 31 |  | 40 | 0 |
| 32 |  | 40 | 0 |
| 33 |  | 40 | 0 |
| 34 |  | 40 | 0 |
| 35 |  | 40 | 0 |
| 36 |  | 40 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 102 | 2 |
| 2 |  | 101 | 1 |
| 3 |  | 101 | 1 |
| 4 |  | 101 | 1 |
| 5 |  | 101 | 1 |
| 6 |  | 102 | 2 |
| 7 |  | 102 | 2 |
| 8 |  | 102 | 2 |
| 9 |  | 101 | 1 |
| 10 |  | 101 | 1 |
| 11 |  | 100 | 0 |
| 12 |  | 101 | 1 |
| 13 |  | 101 | 1 |
| 14 |  | 101 | 1 |
| 15 |  | 100 | 0 |
| 16 |  | 102 | 2 |
| 17 |  | 101 | 1 |
| 18 |  | 101 | 1 |
| 19 |  | 101 | 1 |
| 20 |  | 101 | 1 |
| 21 |  | 100 | 0 |
| 22 |  | 101 | 1 |
| 23 |  | 100 | 0 |
| 24 |  | 101 | 1 |
| 25 |  | 100 | 0 |
| 26 |  | 102 | 2 |
| 27 |  | 101 | 1 |
| 28 |  | 100 | 0 |
| 29 |  | 100 | 0 |
| 30 |  | 100 | 0 |
| 31 |  | 100 | 0 |
| 32 |  | 101 | 1 |
| 33 |  | 100 | 0 |
| 34 |  | 100 | 0 |
| 35 |  | 100 | 0 |
| 36 |  | 100 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 183 | 3 |
| 2 |  | 182 | 2 |
| 3 |  | 181 | 1 |
| 4 |  | 182 | 2 |
| 5 |  | 182 | 2 |
| 6 |  | 183 | 3 |
| 7 |  | 182 | 2 |
| 8 |  | 182 | 2 |
| 9 |  | 181 | 1 |
| 10 |  | 182 | 2 |
| 11 |  | 180 | 0 |
| 12 |  | 181 | 1 |
| 13 |  | 182 | 2 |
| 14 |  | 181 | 1 |
| 15 |  | 180 | 0 |
| 16 |  | 185 | 5 |
| 17 |  | 181 | 1 |
| 18 |  | 181 | 1 |
| 19 |  | 182 | 2 |
| 20 |  | 180 | 0 |
| 21 |  | 180 | 0 |
| 22 |  | 181 | 1 |
| 23 |  | 180 | 0 |
| 24 |  | 182 | 2 |
| 25 |  | 181 | 1 |
| 26 |  | 183 | 3 |
| 27 |  | 181 | 1 |
| 28 |  | 180 | 0 |
| 29 |  | 180 | 0 |
| 30 |  | 180 | 0 |
| 31 |  | 179 | -1 |
| 32 |  | 181 | 1 |
| 33 |  | 180 | 0 |
| 34 |  | 181 | 1 |
| 35 |  | 180 | 0 |
| 36 |  | 179 | -1 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 242 | 2 |
| 2 |  | 243 | 3 |
| 3 |  | 240 | 0 |
| 4 |  | 243 | 3 |
| 5 |  | 242 | 2 |
| 6 |  | 244 | 4 |
| 7 |  | 243 | 3 |
| 8 |  | 242 | 2 |
| 9 |  | 241 | 1 |
| 10 |  | 242 | 2 |
| 11 |  | 239 | -1 |
| 12 |  | 241 | 1 |
| 13 |  | 242 | 2 |
| 14 |  | 241 | 1 |
| 15 |  | 240 | 0 |
| 16 |  | 246 | 6 |
| 17 |  | 241 | 1 |
| 18 |  | 241 | 1 |
| 19 |  | 242 | 2 |
| 20 |  | 240 | 0 |
| 21 |  | 240 | 0 |
| 22 |  | 242 | 2 |
| 23 |  | 240 | 0 |
| 24 |  | 243 | 3 |
| 25 |  | 241 | 1 |
| 26 |  | 243 | 3 |
| 27 |  | 242 | 2 |
| 28 |  | 240 | 0 |
| 29 |  | 241 | 1 |
| 30 |  | 240 | 0 |
| 31 |  | 239 | -1 |
| 32 |  | 242 | 2 |
| 33 |  | 240 | 0 |
| 34 |  | 241 | 1 |
| 35 |  | 241 | 1 |
| 36 |  | 239 | -1 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 302 | 2 |
| 2 |  | 305 | 5 |
| 3 |  | 301 | 1 |
| 4 |  | 304 | 4 |
| 5 |  | 303 | 3 |
| 6 |  | 305 | 5 |
| 7 |  | 304 | 4 |
| 8 |  | 303 | 3 |
| 9 |  | 302 | 2 |
| 10 |  | 303 | 3 |
| 11 |  | 299 | -1 |
| 12 |  | 302 | 2 |
| 13 |  | 303 | 3 |
| 14 |  | 302 | 2 |
| 15 |  | 301 | 1 |
| 16 |  | 309 | 9 |
| 17 |  | 302 | 2 |
| 18 |  | 301 | 1 |
| 19 |  | 303 | 3 |
| 20 |  | 300 | 0 |
| 21 |  | 302 | 2 |
| 22 |  | 303 | 3 |
| 23 |  | 300 | 0 |
| 24 |  | 304 | 4 |
| 25 |  | 302 | 2 |
| 26 |  | 305 | 5 |
| 27 |  | 303 | 3 |
| 28 |  | 301 | 1 |
| 29 |  | 301 | 1 |
| 30 |  | 301 | 1 |
| 31 |  | 299 | -1 |
| 32 |  | 303 | 3 |
| 33 |  | 301 | 1 |
| 34 |  | 302 | 2 |
| 35 |  | 301 | 1 |
| 36 |  | 299 | -1 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

客户名称：宁波迈达医疗仪器有限公司

客户地址：浙江省宁波市北仑区保税南区庐山西路167-8

仪器名称：36通道HRM固态/阻抗测压系统

生产厂商：宁波迈达医疗仪器有限公司

型号规格：GAP-36A

仪器编号：2#

温度：(20.0~20.2)℃

相对湿度：55%

恒温稳压罐温度：上部温度传感器：校准开始：36.8℃，校准结束：37.0℃

下部温度传感器：校准开始：37.0℃，校准结束：37.1℃

校准日期：2023年10月12日

主要测量设备

| 名称/型号 | 编号 | 测量范围/准确度 |
| --- | --- | --- |
| SHRM检测装置/SIMT-SHRM | 01 | 压力：(0~40)kPa/±0.1%FS； 温湿度：（37±1）℃，（15~90）%RH/ ±0.2℃，±2%RH |

2#校准数据：

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | 0 | 0 |
| 5 |  | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 |
| 8 |  | 0 | 0 |
| 9 |  | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 |
| 13 |  | 0 | 0 |
| 14 |  | 0 | 0 |
| 15 |  | 0 | 0 |
| 16 |  | 0 | 0 |
| 17 |  | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 0 |
| 19 |  | 0 | 0 |
| 20 |  | 0 | 0 |
| 21 |  | 0 | 0 |
| 22 |  | 0 | 0 |
| 23 |  | 0 | 0 |
| 24 |  | 0 | 0 |
| 25 |  | 0 | 0 |
| 26 |  | 0 | 0 |
| 27 |  | 0 | 0 |
| 28 |  | 0 | 0 |
| 29 |  | 0 | 0 |
| 30 |  | 1 | 1 |
| 31 |  | 0 | 0 |
| 32 |  | 0 | 0 |
| 33 |  | 0 | 0 |
| 34 |  | 0 | 0 |
| 35 |  | 0 | 0 |
| 36 |  | 0 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 42 | 2 |
| 2 |  | 40 | 0 |
| 3 |  | 40 | 0 |
| 4 |  | 40 | 0 |
| 5 |  | 40 | 0 |
| 6 |  | 41 | 1 |
| 7 |  | 40 | 0 |
| 8 |  | 40 | 0 |
| 9 |  | 40 | 0 |
| 10 |  | 42 | 2 |
| 11 |  | 41 | 1 |
| 12 |  | 41 | 1 |
| 13 |  | 40 | 0 |
| 14 |  | 41 | 1 |
| 15 |  | 40 | 0 |
| 16 |  | 41 | 1 |
| 17 |  | 40 | 0 |
| 18 |  | 41 | 1 |
| 19 |  | 40 | 0 |
| 20 |  | 40 | 0 |
| 21 |  | 40 | 0 |
| 22 |  | 40 | 0 |
| 23 |  | 40 | 0 |
| 24 |  | 40 | 0 |
| 25 |  | 40 | 0 |
| 26 |  | 40 | 0 |
| 27 |  | 40 | 0 |
| 28 |  | 40 | 0 |
| 29 |  | 41 | 1 |
| 30 |  | 41 | 1 |
| 31 |  | 41 | 1 |
| 32 |  | 40 | 0 |
| 33 |  | 41 | 1 |
| 34 |  | 41 | 1 |
| 35 |  | 40 | 0 |
| 36 |  | 40 | 0 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 102 | 2 |
| 2 |  | 101 | 1 |
| 3 |  | 100 | 0 |
| 4 |  | 101 | 1 |
| 5 |  | 100 | 0 |
| 6 |  | 102 | 2 |
| 7 |  | 101 | 1 |
| 8 |  | 100 | 0 |
| 9 |  | 101 | 1 |
| 10 |  | 102 | 2 |
| 11 |  | 102 | 2 |
| 12 |  | 101 | 1 |
| 13 |  | 101 | 1 |
| 14 |  | 102 | 2 |
| 15 |  | 101 | 1 |
| 16 |  | 102 | 2 |
| 17 |  | 100 | 0 |
| 18 |  | 102 | 2 |
| 19 |  | 101 | 1 |
| 20 |  | 100 | 0 |
| 21 |  | 101 | 1 |
| 22 |  | 101 | 1 |
| 23 |  | 100 | 0 |
| 24 |  | 101 | 1 |
| 25 |  | 100 | 0 |
| 26 |  | 101 | 1 |
| 27 |  | 101 | 1 |
| 28 |  | 101 | 1 |
| 29 |  | 101 | 1 |
| 30 |  | 102 | 2 |
| 31 |  | 101 | 1 |
| 32 |  | 100 | 0 |
| 33 |  | 101 | 1 |
| 34 |  | 101 | 1 |
| 35 |  | 101 | 1 |
| 36 |  | 102 | 2 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 183 | 3 |
| 2 |  | 181 | 1 |
| 3 |  | 181 | 1 |
| 4 |  | 181 | 1 |
| 5 |  | 179 | -1 |
| 6 |  | 182 | 2 |
| 7 |  | 181 | 1 |
| 8 |  | 180 | 0 |
| 9 |  | 182 | 2 |
| 10 |  | 183 | 3 |
| 11 |  | 183 | 3 |
| 12 |  | 182 | 2 |
| 13 |  | 182 | 2 |
| 14 |  | 183 | 3 |
| 15 |  | 181 | 1 |
| 16 |  | 183 | 3 |
| 17 |  | 181 | 1 |
| 18 |  | 183 | 3 |
| 19 |  | 181 | 1 |
| 20 |  | 181 | 1 |
| 21 |  | 180 | 0 |
| 22 |  | 183 | 3 |
| 23 |  | 181 | 1 |
| 24 |  | 182 | 2 |
| 25 |  | 180 | 0 |
| 26 |  | 182 | 2 |
| 27 |  | 181 | 1 |
| 28 |  | 182 | 2 |
| 29 |  | 182 | 2 |
| 30 |  | 183 | 3 |
| 31 |  | 182 | 2 |
| 32 |  | 180 | 0 |
| 33 |  | 181 | 1 |
| 34 |  | 181 | 1 |
| 35 |  | 181 | 1 |
| 36 |  | 183 | 3 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 244 | 4 |
| 2 |  | 242 | 2 |
| 3 |  | 241 | 1 |
| 4 |  | 241 | 1 |
| 5 |  | 239 | -1 |
| 6 |  | 243 | 3 |
| 7 |  | 241 | 1 |
| 8 |  | 240 | 0 |
| 9 |  | 242 | 2 |
| 10 |  | 244 | 4 |
| 11 |  | 244 | 4 |
| 12 |  | 242 | 2 |
| 13 |  | 243 | 3 |
| 14 |  | 244 | 4 |
| 15 |  | 242 | 2 |
| 16 |  | 244 | 4 |
| 17 |  | 241 | 1 |
| 18 |  | 244 | 4 |
| 19 |  | 242 | 2 |
| 20 |  | 242 | 2 |
| 21 |  | 239 | -1 |
| 22 |  | 243 | 3 |
| 23 |  | 241 | 1 |
| 24 |  | 243 | 3 |
| 25 |  | 241 | 1 |
| 26 |  | 243 | 3 |
| 27 |  | 241 | 1 |
| 28 |  | 242 | 2 |
| 29 |  | 242 | 2 |
| 30 |  | 243 | 3 |
| 31 |  | 242 | 2 |
| 32 |  | 240 | 0 |
| 33 |  | 242 | 2 |
| 34 |  | 242 | 2 |
| 35 |  | 241 | 1 |
| 36 |  | 243 | 3 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

| 通道数 | 标准压力计示值/mmHg | 压力实测值/mmHg | 压力示值误差/mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 305 | 5 |
| 2 |  | 303 | 3 |
| 3 |  | 302 | 2 |
| 4 |  | 302 | 2 |
| 5 |  | 300 | 0 |
| 6 |  | 304 | 4 |
| 7 |  | 302 | 2 |
| 8 |  | 300 | 0 |
| 9 |  | 303 | 3 |
| 10 |  | 305 | 5 |
| 11 |  | 305 | 5 |
| 12 |  | 303 | 3 |
| 13 |  | 304 | 4 |
| 14 |  | 305 | 5 |
| 15 |  | 303 | 3 |
| 16 |  | 305 | 5 |
| 17 |  | 303 | 3 |
| 18 |  | 305 | 5 |
| 19 |  | 302 | 2 |
| 20 |  | 304 | 4 |
| 21 |  | 298 | -2 |
| 22 |  | 305 | 5 |
| 23 |  | 302 | 2 |
| 24 |  | 303 | 3 |
| 25 |  | 301 | 1 |
| 26 |  | 305 | 5 |
| 27 |  | 303 | 3 |
| 28 |  | 304 | 4 |
| 29 |  | 304 | 4 |
| 30 |  | 305 | 5 |
| 31 |  | 303 | 3 |
| 32 |  | 301 | 1 |
| 33 |  | 304 | 4 |
| 34 |  | 304 | 4 |
| 35 |  | 302 | 2 |
| 36 |  | 305 | 5 |
| 本次测量结果的扩展不确定度 |  | U=0.06kPa(k=2) |  |
| 注：1mmHg=0.133kPa |  |  |  |

- 结论

我们对市场上主流的固态高分辨率食管测压系统进行了校准试验，有国产，也有进口，代表试验产品有：美国Given公司Brova系列、荷兰MMS公司水固一体式和宁波迈达医疗仪器有限公司GAP-36A系列。通过试验数据可以看出，静安区中心医院使用的美国Given公司Brova系列，编号为：3229900000221的食管测压系统，由于该设备使用年限过久，测压导管上的压力传感器已发生明显弯曲，因此，除个别通道的压力示值误差满足校准规范建议的技术指标外，其余通道压力示值误差较大，校准结果与该仪器的日常使用情况相符合。南京市中医院使用的荷兰MMS公司水固一体式高分辨率测压系统，各通道的压力示值误差基本满足校准规范建议的技术指标。宁波迈达医疗仪器有限公司生产的1#导管，除16通道在高压段240mmHg和300mmHg压力点的示值误差较大外，其余通道的压力示值误差基本满足校准规范建议的技术指标。2#导管各通道的压力示值误差基本满足校准规范建议的技术指标。通过试验表明规范所规定的校准项目和校准方法基本满足固态高分辨率食管测压系统的使用要求，有较好的可操作性，也能反映食管测压系统的实际性能，基本验证了编写组制定的《固态高分辨率食管测压系统校准规范》所规定的校准项目和校准方法具有科学性、符合性、可行性及实用性，能够解决固态高分辨率食管测压系统的量值溯源问题。