中国地震局部门计量检定规程

地表地震计检定规程

（编制说明）

中国地震局地震预测研究所

中国地震局第一监测中心

中国地震局地球物理研究所

山东省地震局

2023年11月

编写说明

一、任务来源

根据监测预报司工作安排，由全国地震专用计量测试技术委员会秘书处组织开展部门计量检定规程《地表地震计检定规程》（以下简称规程）的编制工作。

二、编制目的和意义

中国地震预警网作为全球规模最大的地震预警网，可实现全国分钟级仪器地震烈度速报与重点地区秒级地震预警，为公众防灾避险和行业紧急处置提供服务。对具有鲜明行业特色的地表地震计、强震动加速度计和地震烈度仪等振动类设备进行检定，对于更好地服务国家经济社会发展和人民生命财产安全意义重大。

地表地震计在计量特性和计量方法方面存在很多特点，除低频振动速度，还关注自噪声水平、传递函数、固有周期、工作阻尼等计量特性，尤其是自噪声水平作为评价地震计监测能力的重要指标，需要在安静地震台站进行测试，国内外在相关领域均开展了大量研究工作，我国也已具备研究基础和测试条件。另外，在绝对法超低频振动计量领域，地震系统将建成低端频率达0.005Hz的振动计量装置，可实现超宽频带地震计传递函数的精确测试，相关检定工作的开展将填补国内空白。

据不完全统计，目前在网运行的地表地震计超2000台/套，这些仪器技术指标是否满足观测要求将直接影响数据质量，但目前尚未发布关于地表地震计的计量规范。地表地震计是否经过溯源，将直接关系到地震监测的准确性，与人们生命财产安全是息息相关，因此，制定本规程作为地表地震计的技术依据，是十分必要的。

三、调研情况

在本规范编制前，编写组对若干型号地表地震计及其生产厂家、计量测试机构等进行了调研，并查询了振动计量相关的检定规程。

在地表地震计和生产厂家方面，共对4家生产单位和6个型号的仪器进行了调研，具体见表1。

表1 地表地震计和生产厂家调研情况

| 序号 | 型号 | 传感器类型 | 生产厂家 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GL-S60 | 宽频带地震计 | 北京港震科技股份有限公司 | 1、频带范围：0.0167Hz～50Hz； 2、噪声水平：100s～10Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |
| 2 | GL-CS120 | 甚宽频带地震计 |  | 1、频带范围：0.0083Hz～80Hz； 2、噪声水平：100s～15Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |
| 3 | JS-60 | 宽频带地震计 | 北京杰生世纪科技发展有限公司 | 1、频带范围：0.0167Hz～40Hz； 2、噪声水平：60s～10Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |
| 4 | JS-120 | 甚宽频带地震计 |  | 1、频带范围：0.0083Hz～40Hz； 2、噪声水平：120s～10Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |
| 5 | Trillium Hprizon 120 | 甚宽频带地震计 | nanometrics | 1、频带范围：0.0083Hz～40Hz； 2、噪声水平：100s～10Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |
| 6 | 3T-120 | 甚宽频带地震计 | guralp | 1、频带范围：0.0083Hz～50Hz； 2、噪声水平：100s～10Hz低于NLNM； 3、横向灵敏度比：优于2% |

在计量测试机构方面，向中国计量科学研究院、天津市计量检测科学研究院对振动测量类仪器的检定、校准或测试方法进行了调研，对计量性能或指标的制定进行了系统的了解。

在检定规程方面，调研了JJG 134-2023《磁电式速度传感器》、JJG 676-2019《测振仪》、JJG 948-2018《电动振动试验系统》、JJG 298-2015《标准振动台》等计量技术规范。

四、编制过程

1、编制原则：在充分调研的基础上，确定地表地震计的计量特性、检定条件、检定项目和检定方法等。规程中的检定方法通过试验验证，力求方法科学准确可靠。规程中的文字表述力求层次分明，语句简明，公式表达准确。

2、编制阶段工作情况：在编制过程中，对地表地震计的计量特性和检定方法进行分析研究，参考了DB/T 22-2020《地震观测仪器进网技术要求 地震仪》等行业标准中关于地震计各项目的检测方法，统计、归纳、分析自2019年至2022年以来地表地震计的定型检测数据，制定了本检定规程。组织行业内外专家对本规程进行了论证，确保其科学合理。

2023年9月完成初稿。

2023年9月下旬经过专家研讨。

2023年10月9日至10月20日向地震计量委全体委员专家征求意见。

2023年10月下旬按照反馈意见再次进行修改后形成征求意见稿。

2023年11月上旬向各省局及相关专业专家征求意见。

五、编写依据及说明

规程参考了DB/T 22-2020《地震观测仪器进网技术要求 地震仪》等行业标准中关于地震计各项目的检测方法，表述方式上参照JJG 134-2023《磁电式速度传感器》进行了调整 ，部分计量性能和名词术语引用自JJG 2054-2015《振动计量器具检定系统表》和JJF 1156-2006《振动冲击转速计量术语及定义》，对环境地动噪声水平的描述和评价参考了GB/T 19531.1-2004《地震台站观测环境技术要求 第1部分：测震》。

规程中的计量性能限差要求一般与行业标准要求一致，部分指标，如噪声和横向灵敏度比等限差受计量器具性能或环境条件影响，适当进行了放宽，其中噪声依据测量不确定度估计值，一般放宽5dB（半个数量级）。

结合台站设备使用需求，对首次检定、后续检定和使用中检查项目进行了规定。首次检定一般适用于新设备采购后的首次检定，考虑到检定工作量，部分项目标为“﹢/-”,批量采购的设备可做抽测。后续检定一般为修后检定，考虑到台站设备观测的连续性，未规定检定周期，对使用中检查的项目和方法在附录中进行了进一步描述。结合地震监测台站仪器设备配置标准，地震计最短使用时限为10年，规程中将每台设备的全项目检查周期最长设定为不超过5年，即保证使用年限内全部项目至少执行2次使用中检查，保障设备质量的同时可为设备更新升级提供指标参考。使用中检查的周期、阻尼等项目测试方法，与台网现有运维要求相兼容，可继续按照台网运维要求的频次执行。

关于使用中检查限差的考虑。在设计使用中检查项目的限差时，综合考虑测试环境、测试方法可能引入的误差，设备使用中技术性能的变化允差，以及台站设备运行管理有关规定。

（1）在同台对比法测试地震计参考灵敏度误差时，根据测试结果标准差的要求，估计测试结果准确度优于3%，结合实验室测试限差3%，再放宽2%，将限差定为8%。

（2）在标定线圈激励法测试地震计灵敏度幅频误差时，考虑测试环境、数采输出标定信号准确度和仪器老化等因素，在实验室测试限差基础上将台站测试限差增加了2%至5%。

（3）在标定线圈激励法测试地震计低端截止频率误差和低频端阻尼误差，参照台站设备运行管理有关规定，将限差定为5%。

六、主要技术内容说明

按照JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》要求，本规程包括七个章节和六个附录：1范围、2引用文件、3术语、4概述、5计量性能要求、6通用技术要求7、计量器具控制，以及附录A正弦波测试数据处理方法、附录B地震计阶跃响应信号数据处理方法、附录C地震计噪声测试及计算方法、附录D地震计温度变化适应性检查方法、附录E地表地震计检定证书内页格式、附录F地表地震计检定结果通知书内页格式。

1、概述

规程结合DB/T22-2020《地震观测仪器进网技术要求 地震仪》，给出了地表地震计的主要介绍。

2、通用技术要求

规程结合行业标准和应用需要，对设备测量范围提出了要求，同时对其功能进行了规定，包括应具备三方向双端平衡差分信号输出。地震计内部应具有能够对摆锤施加测试力的动圈标定装置。地震计应能够在温度-20℃～50℃的范围内正常工作，宽频带地震计、甚宽频带地震计和超宽频带地震计应具有指示摆锤零位偏移的电压信号输出，并具备摆锤零位调整功能、温度适应性等。

3、计量性能要求

参考灵敏度误差、灵敏度幅频误差、低端截止频率误差和低频端阻尼误差是保证设备工作频带内测量结果准确性的重要参量，噪声作为决定地表地震计测量下限的重要参量，均作为主要计量性能，除此之外计量性能还包括幅值线性度、横向灵敏度比。规程中的计量性能限差要求一般与行业标准要求一致，横向灵敏度比、噪声的限差受计量器具性能和检定环境等影响，适当进行了放宽。

4、检定条件

检定用标准器具包括 绝对法振动标准装置、信号发生器、步入式恒温试验箱、地震计（选用）等，并提出了具体性能要求，可满足检定需求。其中，绝对法振动标准装置用于参考灵敏度误差、灵敏度幅频误差、幅值线性度、横向灵敏度比项目的检定，信号发生器用于低端截止频率误差、低频端阻尼误差项目的检定，步入式恒温试验箱用于地震计温度变化适应性的检查。

实验室环境条件主要考虑绝对法振动标准装置的工作环境要求。考虑到仪器噪声的检定，在检定条件中增加了对噪声检定环境地动噪声水平的描述。

5、检定方法

检定方法与DB/T 22-2020《地震观测仪器进网技术要求 地震仪》中关于地表地震计各检定项目的检定方法一致。其中参考灵敏度误差、灵敏度幅频误差、幅值线性度、横向灵敏度比使用振动台测试方法，低频截止频率误差、低频端阻尼误差使用标定线圈激励测试方法，噪声使用对比测试方法。

6、检定周期

考虑该仪器作为地震监测专业设备，架设后一般不予拆卸，一般只做安装前首次检定，不做检定周期要求。使用过程中使用单位应参照附录的方法，按照台站设备运维有关规定进行使用中检查。对使用中检查出现异常或经维修的设备，重新安装前应进行再次检定。

参照《地震监测台站仪器设备配置标准表》，考虑地震计的最低使用年限为10年，将每台设备的全项目检查周期建议为5年，保证最低使用年限内将进行2次全项目检查，为是否需要更新设备提供技术支撑。

7、一般性检查方法

包括使用同台比对法进行参考灵敏度测试，使用标定线圈激励法进行灵敏度幅频误差测试、低端截止频率误差和低频端阻尼误差。

七、验证试验情况

通过对31台地震计相应检定项目的定型结果统计来分析，证明了《地表地震计检定规程》中所提出的检定项目和方法是科学、合理的，适用于预期用途。可以验证仪器能否满足技术指标的要求，进而保障测量数据的准确可靠。证实了地表地震计检定规程中所描述的计量特性、对检定设备的要求、采用的检定方法是正确可行的。