中国地震局部门计量检定规程

强震动加速度计检定规程

实验报告

主要起草单位

中国地震局地震预测研究所

中国地震局第一监测中心

中国地震局地球物理研究所

浙江大学

一、试验目的

本报告共统计了中国地震局工程力学研究所燕郊测震仪器检测实验室出具的17台加速度计定型检测报告与本规程的相同测项，上述报告的定型测试方法与本规程的检定方法基本一致，因此定型检测结果可以用于验证本规程是否满足预期用途和检定方法的有效性。

二、检定方法简述

1、检定方法简述

（1）检定对象和地点

本次检定实验所选样品来自16家单位共计17个型号的加速度计（详见附录），检定地点分别为中国地震局第一监测中心环境适应性实验室与中国地震局工程力学研究所燕郊测震仪器检测实验室。

（2）检查和检定项目

检查项目为外观、信号输出方式、测量范围；检定项目为参考灵敏度误差、灵敏度幅频误差、幅值线性度、横向灵敏度比、温度漂移和噪声。

（3）实验条件和设备

表1 实验条件和设备

| 序号 | 检定地点 | 时间 | 实验条件 | 主要设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国地震局工程力学研究所燕郊测震仪器检测实验室 | 2019年9月10日~2023年4月17日 | 温度：21.2℃~24.8℃ 湿度：31.5%~49.6% | - 低频振动台：工作频率范围0.1Hz~500Hz，空载最大加速度40m/s2，测量不确定度Urel=1.5%（k=2），0.1Hz~180Hz - 恒温恒湿箱：温度范围-40℃～+100℃，湿度范围10%～98% RH，温度稳定度±0.2℃，湿度稳定度±2%，温度偏差±1.0℃(-40℃～100℃)，湿度偏差±3% |
| 2 | 中国地震局第一监测中心环境适应性实验室 |  | 温度：19.6℃~25.0℃ 湿度：30.9%~56.8% | 1、步入式恒温试验箱：温度范围-40℃～+80℃，湿度范围10%～98% RH，温度偏差±2.0℃(-40℃～80℃)，温度均匀度≤2.0℃，温度波动度±0.5℃ |

三、实验结果

1、外观检查

采用目测和手感方法检查测温仪外观。加速度计均无影响正常工作的机械损伤，外表无裂纹、无涂敷层剥落现象；机壳上有标注型号、出厂编号和安装方位标识；具备水准泡和水平调整机构。

2、信号输出方式检查

结合使用说明书及地震数据采集器进行检查。将加速度计与地震数据采集器连接，观察可得加速度计均具备三分向双端平衡差分式输出。

3、测量范围检查

利用低频振动标准装置检查。将被检加速度计刚性安装在振动台台面中心，使加速度计的传感方向与振动台台面运动方向一致，并使加速度计处于正常工作状态，控制振动台进行正弦激振，使振动台输出不小于19.6m/s2，采集加速度计输出信号并计算其幅值，结果如表2所示。

表2 加速度计测量范围检查结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥（-2gn~2gn） | UD：-1.97~1.97 |
|  |  | EW：-1.97~1.97 |
|  |  | NS：-1.99~1.99 |
| 2 |  | UD：-1.97~1.97 |
|  |  | EW：-1.96~1.96 |
|  |  | NS：-1.95~1.95 |
| 3 |  | UD：-1.97~1.97 |
|  |  | EW：-1.95~1.95 |
|  |  | NS：-1.96~1.96 |
| 4 |  | UD：-1.98~1.98 |
|  |  | EW：-1.96~1.96 |
|  |  | NS：-1.98~1.98 |
| 5 |  | UD：-1.97~1.97 |
|  |  | EW：-1.97~1.97 |
|  |  | NS：-1.97~1.97 |
| 6 |  | UD：-1.98~1.98 |
|  |  | EW：-1.97~1.97 |
|  |  | NS：-1.97~1.97 |
| 7 |  | UD：-1.96~1.96 |
|  |  | EW：-1.96~1.96 |
|  |  | NS：-1.95~1.95 |
| 8 |  | UD：-1.98~1.98 |
|  |  | EW：-1.97~1.97 |
|  | ≥（-2gn~2gn） | NS：-1.96~1.96 |
| 9 |  | UD：-2.0~2.0 |
|  |  | EW：-2.0~2.0 |
|  |  | NS：-2.0~2.0 |
| 10 |  | UD：-2.0~2.0 |
|  |  | EW：-2.0~2.0 |
|  |  | NS：-2.0~2.0 |
| 11 |  | UD：-1.97~1.97 |
|  |  | EW：-1.97~1.97 |
|  |  | NS：-1.96~1.96 |
| 12 |  | 符合技术要求 |
| 13 |  | 符合技术要求 |
| 14 |  | 符合技术要求 |
| 15 |  | UD：-4.02~4.02 |
|  |  | EW：-4.11~4.11 |
|  |  | NS：-4.05~4.05 |
| 16 |  | UD：-4.05~4.05 |
|  |  | EW：-4.06~4.06 |
|  |  | NS：-4.03~4.03 |
| 17 |  | UD：-2.01~2.01 |
|  |  | EW：-2.01~2.01 |
|  |  | NS：-2.02~2.02 |

4、参考灵敏度误差检定

利用低频振动标准装置检查。将被检加速度计刚性安装在振动台台面中心，使加速度计的传感方向与振动台台面运动方向一致，并使加速度计处于正常工作状态，控制振动台进行正弦激振，具体检定方法及参数见规程正文，采集加速度计输出信号并计算灵敏度，检定结果如表3所示。

表3 加速度计参考灵敏度误差检定结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＜3% | UD：0.08 |
|  |  | EW：0.20 |
|  |  | NS：0.09 |
| 2 |  | UD：2.18 |
|  |  | EW：1.71 |
|  |  | NS：1.67 |
| 3 |  | UD：0.53 |
|  | ＜3% | EW：0.32 |
|  |  | NS：0.10 |
| 4 |  | UD：0.57 |
|  |  | EW：1.25 |
|  |  | NS：0.84 |
| 5 |  | UD：0.16 |
|  |  | EW：0.27 |
|  |  | NS：1.00 |
| 6 |  | UD：0.83 |
|  |  | EW：0.41 |
|  |  | NS：1.35 |
| 7 |  | UD：0.40 |
|  |  | EW：0.03 |
|  |  | NS：0.77 |
| 8 |  | UD：0.80 |
|  |  | EW：0.22 |
|  |  | NS：0.71 |
| 9 |  | UD：0.87 |
|  |  | EW：0.75 |
|  |  | NS：0.63 |
| 10 |  | UD：0.07 |
|  |  | EW：0.48 |
|  |  | NS：0.16 |
| 11 |  | UD：0.27 |
|  |  | EW：0.14 |
|  |  | NS：0.69 |
| 12 |  | UD：0.06 |
|  |  | EW：0.16 |
|  |  | NS：0.08 |
| 13 |  | UD：0.4 |
|  |  | EW：2.2 |
|  |  | NS：0.3 |
| 14 |  | UD：1.8 |
|  |  | EW：2.0 |
|  |  | NS：2.7 |
| 15 |  | UD：0.4 |
|  |  | EW：0.7 |
|  |  | NS：0.9 |
| 16 |  | UD：0.9 |
|  |  | EW：0.7 |
|  | ＜3% | NS：1.1 |
| 17 |  | UD：0.6 |
|  |  | EW：0.7 |
|  |  | NS：0.4 |

5、灵敏度幅频误差检定

利用低频振动标准装置检查。将被检加速度计刚性安装在振动台台面中心，使加速度计的传感方向与振动台台面运动方向一致，并使加速度计处于正常工作状态，控制振动台进行正弦激振，具体检定方法及参数见规程正文，采集加速度计输出信号并计算灵敏度幅频误差，检定结果如表4所示。

表4 加速度计幅频误差检定结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.3 dB～0.3 dB（0.1 Hz～50 Hz） -3 dB～1 dB（50 Hz～80 Hz） | UD | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.1（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.6（50Hz~80Hz） |
| 2 |  | UD | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.1（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.1（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.2（50Hz~80Hz） |
| 3 |  | UD | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.1（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.1（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.2（50Hz~80Hz） |
| 4 |  | UD | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.5（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.6（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.4（50Hz~80Hz） |
| 5 |  | UD | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.6（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  | -0.3 dB～0.3 dB（0.1 Hz～50 Hz） -3 dB～1 dB（50 Hz～80 Hz） |  | -0.7（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.7（50Hz~80Hz） |
| 6 |  | UD | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.6（50Hz~80Hz） |
| 7 |  | UD | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.3（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.3（50Hz~80Hz） |
| 8 |  | UD | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.7（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.8（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.9（50Hz~80Hz） |
| 9 |  | UD | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -2.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -2.2（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -1.1（50Hz~80Hz） |
| 10 |  | UD | 0.4（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.8（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -1.4（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | -0.4（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.2（50Hz~80Hz） |
| 11 |  | UD | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 1.0（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 1.0（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.9（50Hz~80Hz） |
| 12 |  | UD | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.5（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.3（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.1（50Hz~80Hz） |
|  | -0.3 dB～0.3 dB（0.1 Hz～50 Hz） -3 dB～1 dB（50 Hz～80 Hz） | NS | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.6（50Hz~80Hz） |
| 13 |  | UD | -0.1（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -1.3（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.6（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.2（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.8（50Hz~80Hz） |
| 14 |  | UD | 0.27（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.54（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.28（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.60（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.24（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.57（50Hz~80Hz） |
| 15 |  | UD | 0.25（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.40（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | 0.18（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.34（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | 0.05（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.20（50Hz~80Hz） |
| 16 |  | UD | -0.19（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.36（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | -0.16（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.39（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | -0.28（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | 0.42（50Hz~80Hz） |
| 17 |  | UD | 0.08（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.44（50Hz~80Hz） |
|  |  | EW | -0.04（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.46（50Hz~80Hz） |
|  |  | NS | -0.07（0.1Hz~50Hz） |
|  |  |  | -0.50（50Hz~80Hz） |

6、幅值线性度检定

利用绝对法低频振动标准装置进行检定。将被检加速度计刚性安装在振动台台面中心，使加速度计的传感方向与振动台台面运动方向一致，并使加速度计处于正常工作状态，控制振动台进行正弦激振，具体检定方法及参数见规程正文，采集加速度计输出信号并计算其幅值线性度，结果如表5所示。

表5 加速度计幅值线性度检定结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤1% | UD：0.06 |
|  |  | EW：0.05 |
|  |  | NS：0.06 |
| 2 |  | UD：0.04 |
|  |  | EW：0.05 |
|  |  | NS：0.03 |
| 3 |  | UD：0.02 |
|  |  | EW：0.05 |
|  |  | NS：0.01 |
| 4 |  | UD：0.13 |
|  |  | EW：0.10 |
|  |  | NS：0.10 |
| 5 |  | UD：0.10 |
|  |  | EW：0.01 |
|  |  | NS：0.02 |
| 6 |  | UD：0.10 |
|  |  | EW：0.01 |
|  |  | NS：0.02 |
|  |  | EW：0.39 |
|  |  | NS：0.15 |
| 7 |  | UD：0.01 |
|  |  | EW：0.02 |
|  |  | NS：0.02 |
| 8 |  | UD：0.03 |
|  |  | EW：0.01 |
|  |  | NS：0.08 |
| 9 |  | UD：0.46 |
|  |  | EW：0.49 |
|  |  | NS：0.65 |
| 10 |  | UD：0.16 |
|  |  | EW：0.06 |
|  |  | NS：0.11 |
| 11 |  | UD：0.03 |
|  |  | EW：0.04 |
|  |  | NS：0.03 |
| 12 |  | UD：0.01 |
|  |  | EW：0.01 |
|  |  | NS：0.02 |
| 13 |  | UD：0.06 |
|  | ≤1% | EW：0.18 |
|  |  | NS：0.05 |
| 14 |  | UD：0.01 |
|  |  | EW：0.33 |
|  |  | NS：0.24 |
| 15 |  | UD：0.02 |
|  |  | EW：0.08 |
|  |  | NS：0.03 |
| 16 |  | UD：0.01 |
|  |  | EW：0.01 |
|  |  | NS：0.02 |
| 17 |  | UD：0.14 |
|  |  | EW：0.77 |
|  |  | NS：0.82 |

- 温度漂移检定

利用恒温试验箱进行检定，具体检定方法及参数见规程正文，结果如表6所示。

表6 加速度计温度漂移检定结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果 gn/℃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＜5×10-4 gn/℃ | UD：1.2×10-3 |
|  |  | EW：6.9×10-5 |
|  |  | NS：1.2×10-3 |
| 2 |  | UD：4.4×10-3 |
|  |  | EW：2.6×10-3 |
|  |  | NS：9.7×10-3 |
| 3 |  | UD：3.5×10-4 |
|  |  | EW：5.4×10-4 |
|  |  | NS：6.3×10-4 |
| 4 |  | UD：6.3×10-4 |
|  |  | EW：9.1×10-4 |
|  |  | NS：2.0×10-3 |
| 5 |  | UD：2.0×10-4 |
|  |  | EW：3.0×10-4 |
|  |  | NS：5.8×10-4 |
| 6 |  | UD：2.4×10-5 |
|  |  | EW：1.5×10-5 |
|  |  | NS：4.4×10-5 |
| 7 | ＜5×10-4 gn/℃ | UD：3.4×10-4 |
|  |  | EW：2.3×10-4 |
|  |  | NS：2.3×10-5 |
| 8 |  | UD：1.4×10-3 |
|  |  | EW：1.2×10-3 |
|  |  | NS：1.4×10-3 |
| 9 |  | UD：4.2×10-4 |
|  |  | EW：3.8×10-4 |
|  |  | NS：4.8×10-4 |
| 10 |  | UD：4.2×10-4 |
|  |  | EW：3.8×10-4 |
|  |  | NS：4.8×10-4 |
| 11 |  | UD：5.5×10-5 |
|  |  | EW：2.4×10-4 |
|  |  | NS：8.5×10-4 |
| 12 |  | UD：2.2×10-4 |
|  |  | EW：1.2×10-4 |
|  |  | NS：3.8×10-4 |
| 13 |  | UD：2.0×10-4 |
|  |  | EW：1.9×10-4 |
|  |  | NS：2.3×10-4 |
| 14 |  | UD：3.9×10-4 |
|  |  | EW：4.6×10-4 |
|  |  | NS：10.5×10-4 |
| 15 |  | UD：2.5×10-4 |
|  |  | EW：4.5×10-4 |
|  |  | NS：3.5×10-4 |
| 16 |  | UD：1.2×10-4 |
|  |  | EW：2.5×10-4 |
|  |  | NS：1.9×10-4 |
| 17 |  | UD：4.9×10-4 |
|  |  | EW：3.4×10-4 |
|  |  | NS：3.7×10-4 |

由于温度漂移测项的定型测试当时并未按照规程所要求的实验设备和条件进行，即未使用步入式恒温试验箱，设备测试结果合格率约为70%，因此在中国地震局第一监测中心环境适应性实验室对一个型号加速度计使用步入式恒温试验箱进行了重新试验，结果符合技术要求（见表7）。

表7 步入式恒温试验箱温度漂移测试结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果 gn/℃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＜5×10-4 gn/℃ | UD：2.2×10-4 |
|  |  | EW：4.0×10-5 |
|  |  | NS：4.0×10-5 |

- 噪声检定

将加速度计固定在环境地动噪声水平优于I级环境地噪声水平的台基上（即1 Hz～20 Hz环境地噪声小于3.16×10-8 m/s），具体检定方法及参数见规程正文，检定结果如表8所示。

表8 加速度计噪声测试结果

| 序号 | 技术要求 | 测试结果 gn |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＜10-6gn | UD：1.7×10-7 |
|  |  | EW：1.8×10-7 |
|  |  | NS：1.3×10-7 |
| 2 |  | UD：5.4×10-7 |
|  |  | EW：3.6×10-7 |
|  |  | NS：2.7×10-7 |
| 3 |  | UD：1.7×10-7 |
|  |  | EW：4.3×10-7 |
|  |  | NS：1.4×10-7 |
| 4 |  | UD：5.2×10-8 |
|  |  | EW：6.3×10-8 |
|  |  | NS：6.7×10-8 |
| 5 |  | UD：2.6×10-7 |
|  |  | EW：1.7×10-7 |
|  |  | NS：1.6×10-7 |
| 6 |  | UD：1.7×10-7 |
|  |  | EW：2.4×10-7 |
|  |  | NS：2.5×10-7 |
| 7 |  | UD：3.0×10-7 |
|  |  | EW：3.1×10-7 |
|  |  | NS：1.6×10-7 |
| 8 |  | UD：8.0×10-7 |
|  |  | EW：4.3×10-7 |
|  |  | NS：9.4×10-7 |
| 9 |  | UD：1.9×10-7 |
|  | ＜10-6gn | EW：1.9×10-7 |
|  |  | NS：1.2×10-7 |
| 10 |  | UD：4.3×10-7 |
|  |  | EW：4.6×10-7 |
|  |  | NS：4.4×10-7 |
| 11 |  | UD：1.9×10-7 |
|  |  | EW：4.2×10-7 |
|  |  | NS：3.0×10-7 |
|  |  | EW：9.9×10-7 |
|  |  | NS：9.7×10-7 |
| 12 |  | UD：3.3×10-7 |
|  |  | EW：2.3×10-7 |
|  |  | NS：1.9×10-7 |
| 13 |  | UD：2.3×10-7 |
|  |  | EW：2.5×10-7 |
|  |  | NS：2.9×10-7 |
| 14 |  | UD：8.8×10-7 |
|  |  | EW：5.1×10-7 |
|  |  | NS：6.0×10-7 |
| 15 |  | UD：5.6×10-8 |
|  |  | EW：5.4×10-8 |
|  |  | NS：5.4×10-8 |
| 16 |  | UD：5.5×10-8 |
|  |  | EW：4.9×10-8 |
|  |  | NS：5.6×10-8 |
| 17 |  | UD：8.2×10-7 |
|  |  | EW：6.6×10-7 |
|  |  | NS：8.1×10-7 |

- 实验结果

通过2家实验室对17种型号加速度计全部检定项目的实验结果，证明了《强震动加速度计检定规程》中所提出的检定项目和方法是科学、合理的，适用于预期用途。可以验证仪器能否满足技术指标的要求，进而保障测量数据的准确可靠。