机械计数式海洋浮游生物

网口流量计校准规范

试验验证报告

国家海洋局北海标准计量中心

2023年7月

目 录

一、试验方法简述	1

1 试验目的	1

2 试验项目	1

3 试验方法	1

4 数据处理	2

二、 试验数据	3

三、 结果分析	3

四、结论	4

附录1	5

附录2	6

附录3	7

机械计数式海洋浮游生物网口流量计

试验验证报告

一、试验方法简述

1 试验目的

验证制定后的《机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范》的适用性和可靠性。

2 试验项目

试验项目包括机械计数式海洋浮游生物网口流量计（以下简称“流量计”）的起转速度和转子常数误差。

3 试验方法

3.1外观检查

检查流量计的外观、显示以及各部件功能，应满足规范中的相关要求。

3.2起转速度

使流量计处于工作状态，然后缓缓增加车速，注意观察流量计旋桨的叶片，待叶片由静止开始变为连续转动或流量计记录器有数值变化时，立即停止加速，同时读取校准车车速示值，该示值为起转速度。

3.3转子常数误差

将安装有流量计的网具固定在水槽的中心线位置，流量计入水深度一般为0.6m～1.0m（从水面到流量计中心轴）。启动校准车，带动流量计在水槽内进行水平移动。根据选取的校准点（1.00m/s、2.00m/s、3.00m/s、4.00m/s、5.00m/s）由低速向高速依次进行校准。每次车速稳定后，记录10s时间记录器的计数变化。根据公式计算得到每个校准点的转子常数，求取平均值后计算与流量计出厂时转子常数的差值，即得转子常数误差。

4 数据处理

4.1转子常数

各校准点转子常数按式（1）计算：

··············································（1）

式中：

Rci——流量计在第i个校准点的转子常数；

vix——第i个校准点第x次测量的实际车速，m/s；

tix——第i个校准点第x次测量的实际入水时间，s；

a——起始读数；

b——终止读数。

注：第i个校准点第x次测量的实际车速为校准车在第i个校准点第x次测量的平均车速，精确到0.01m/s。

流量计的转子常数按式（2）计算：

··············································（2）

注：i=1，2，3，4，5。

4.2转子常数误差

各校准点的流速示值误差按（3）式计算

············································（3）

式中：

——被校准仪器在第i个校准点的转子常数误差；

——被校准仪器在第i个校准点的转子常数值；

——被校准仪器在第i个校准点的标准转子常数值。

- 试验数据

分别用3台青岛浩海仪器有限公司生产的生物网口流量计按照规范要求在山东省水文计量校准中心进行了试验验证。

流速的测量使用流速校准车作为标准器，时间的测量使用电子秒表作为标准器，在一般室温的环境条件下，将流量计放入水槽1m处，由两名试验人员进行试验，一人测试一人记录，通过公式转换求得转子常数，具体数据见附录1、2、3。

三、结果分析

（1）对规范第5.1条外观及功能要求进行了逐条检查，被检流量计完全符合要求。起草小组认为，本规范所规定的外观及功能要求能够涵盖流量计的外观及功能要求，外观及功能要求完整、充分，操作简单易行。

（2）按规范要求对流量计计量性能进行逐项校准，起转速度不大于0.50m/s，转子常数最大允许误差为±15%，起转速度为0.40m/s，转子常数为0.45，被检设备符合要求。

通过对3台青岛浩海仪器有限公司生产的网口流量计进行测试分析，结果证明编写组制定的《机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范》的计量性能要求、外观及功能要求和校准方法能够符合流量计的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，能够很好的评价和反映出转子常数误差、起转速度等技术指标。实现了机械计数式海洋浮游生物网口流量计计量性能的校准，具备了科学性、合理性和可行性，依据本规范对机械计数式海洋浮游生物网口流量计进行校准，能够保证计量性能的准确可靠。

四、结论

利用《机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范》对机械计数式海洋浮游生物网口流量计进行校准，校准数据验证了校准后仪器能满足技术指标要求，而且保障了测量数据的准确可靠，同时对结果的测量不确定度进行了评定。

综上所述，《机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范》达到了预期目标，满足了对机械计数式海洋浮游生物网口流量计的量值溯源需求。

附录1

转子常数校准记录表

1.外观及功能检查：合格    2.起转速度：0.49 m/s

| 所使用的计量器具名称 | 机械计数式海洋浮游生物网口 流量计 |  | 仪器编号 | 2022227 | 温度 |  | 20℃ | 湿度 |  | 56%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 | 青岛浩海仪器 有限公司 |  | 仪器型号 | 小飞鱼 | 校准依据 |  | 机械计数式海洋浮游生物 网口流量计校准规范 |  |  |  |  |
| 计量标准证书号 | 流速测深仪器：22000539 秒表：PC894 |  |  |  | 有效期 截止至 |  | 2023年7月6日 2023年1月9日 |  |  |  |  |
| 校准 | 公栋梁 |  |  |  | 核验 |  | 曲延峰 |  |  |  |  |
| 实际车速 (m/s) | 序号 | 起始读数 |  | 终止读数 |  | 入水时间(s) |  |  | Rci |  |  |
| 1.00 | 1 | 30472 |  | 30496 |  | 10.00 |  |  | 0.417 |  | 0.416 |
|  | 2 | 30496 |  | 30520 |  | 10.01 |  |  | 0.417 |  |  |
|  | 3 | 30520 |  | 30544 |  | 9.99 |  |  | 0.416 |  |  |
|  | 4 | 30544 |  | 30568 |  | 9.99 |  |  | 0.416 |  |  |
|  | 5 | 30568 |  | 30592 |  | 9.98 |  |  | 0.416 |  |  |
| 2.01 | 1 | 30601 |  | 30650 |  | 9.99 |  |  | 0.410 |  | 0.410 |
|  | 2 | 30650 |  | 30699 |  | 10.01 |  |  | 0.411 |  |  |
|  | 3 | 30699 |  | 30748 |  | 10.01 |  |  | 0.411 |  |  |
|  | 4 | 30748 |  | 30797 |  | 10.00 |  |  | 0.410 |  |  |
|  | 5 | 30797 |  | 30846 |  | 9.99 |  |  | 0.410 |  |  |
| 2.98 | 1 | 30855 |  | 30928 |  | 10.00 |  |  | 0.408 |  | 0.408 |
|  | 2 | 30928 |  | 31001 |  | 9.99 |  |  | 0.408 |  |  |
|  | 3 | 31001 |  | 31074 |  | 9.99 |  |  | 0.408 |  |  |
|  | 4 | 31074 |  | 31147 |  | 10.00 |  |  | 0.408 |  |  |
|  | 5 | 31147 |  | 31220 |  | 10.01 |  |  | 0.409 |  |  |
| 4.02 | 1 | 31231 |  | 32330 |  | 10.00 |  |  | 0.406 |  | 0.406 |
|  | 2 | 32330 |  | 32429 |  | 9.99 |  |  | 0.406 |  |  |
|  | 3 | 32429 |  | 32428 |  | 9.98 |  |  | 0.405 |  |  |
|  | 4 | 32428 |  | 32527 |  | 9.99 |  |  | 0.406 |  |  |
|  | 5 | 32527 |  | 32626 |  | 9.98 |  |  | 0.405 |  |  |
| 5.00 | 1 | 32638 |  | 32762 |  | 10.00 |  |  | 0.403 |  | 0.403 |
|  | 2 | 32762 |  | 32886 |  | 9.99 |  |  | 0.403 |  |  |
|  | 3 | 32886 |  | 33010 |  | 10.00 |  |  | 0.403 |  |  |
|  | 4 | 33010 |  | 33134 |  | 10.01 |  |  | 0.404 |  |  |
|  | 5 | 33134 |  | 33258 |  | 9.98 |  |  | 0.402 |  |  |

附录2

转子常数校准记录表

1.外观及功能检查：合格    2.起转速度：0.45 m/s

| 所使用的计量器具名称 | 机械计数式海洋浮游生物网口 流量计 |  | 仪器编号 | 2022228 | 温度 |  | 20℃ | 湿度 |  | 56%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 | 青岛浩海仪器 有限公司 |  | 仪器型号 | 小飞鱼 | 校准依据 |  | 机械计数式海洋浮游生物 网口流量计校准规范 |  |  |  |  |
| 计量标准证书号 | 流速测深仪器：22000539 秒表：PC894 |  |  |  | 有效期 截止至 |  | 2023年7月6日 2023年1月9日 |  |  |  |  |
| 校准 | 公栋梁 |  |  |  | 核验 |  | 曲延峰 |  |  |  |  |
| 实际车速 (m/s) | 序号 | 起始读数 |  | 终止读数 |  | 入水时间(s) |  |  | Rci |  |  |
| 0.98 | 1 | 10299 |  | 10322 |  | 9.98 |  |  | 0.425 |  | 0.426 |
|  | 2 | 10322 |  | 10345 |  | 9.99 |  |  | 0.426 |  |  |
|  | 3 | 10345 |  | 10368 |  | 10.00 |  |  | 0.426 |  |  |
|  | 4 | 10368 |  | 10391 |  | 10.00 |  |  | 0.426 |  |  |
|  | 5 | 10391 |  | 10414 |  | 9.99 |  |  | 0.426 |  |  |
| 2.00 | 1 | 10424 |  | 10472 |  | 10.02 |  |  | 0.417 |  | 0.417 |
|  | 2 | 10472 |  | 10520 |  | 10.01 |  |  | 0.417 |  |  |
|  | 3 | 10520 |  | 10568 |  | 9.99 |  |  | 0.416 |  |  |
|  | 4 | 10568 |  | 10616 |  | 9.98 |  |  | 0.416 |  |  |
|  | 5 | 10616 |  | 10664 |  | 10.00 |  |  | 0.417 |  |  |
| 3.01 | 1 | 10675 |  | 10748 |  | 10.00 |  |  | 0.412 |  | 0.411 |
|  | 2 | 10748 |  | 10821 |  | 9.98 |  |  | 0.412 |  |  |
|  | 3 | 10821 |  | 10895 |  | 9.99 |  |  | 0.406 |  |  |
|  | 4 | 10895 |  | 10968 |  | 9.98 |  |  | 0.411 |  |  |
|  | 5 | 10968 |  | 11041 |  | 9.98 |  |  | 0.412 |  |  |
| 3.99 | 1 | 11054 |  | 11152 |  | 10.00 |  |  | 0.407 |  | 0.407 |
|  | 2 | 11152 |  | 11250 |  | 9.98 |  |  | 0.406 |  |  |
|  | 3 | 11250 |  | 11348 |  | 9.99 |  |  | 0.407 |  |  |
|  | 4 | 11348 |  | 11446 |  | 10.01 |  |  | 0.408 |  |  |
|  | 5 | 11446 |  | 11544 |  | 10.00 |  |  | 0.407 |  |  |
| 5.02 | 1 | 11558 |  | 11683 |  | 9.98 |  |  | 0.400 |  | 0.401 |
|  | 2 | 11683 |  | 11808 |  | 9.99 |  |  | 0.401 |  |  |
|  | 3 | 11808 |  | 11933 |  | 10.01 |  |  | 0.402 |  |  |
|  | 4 | 11933 |  | 12058 |  | 10.00 |  |  | 0.402 |  |  |
|  | 5 | 12058 |  | 12183 |  | 10.00 |  |  | 0.402 |  |  |

附录3

转子常数校准记录表

1.外观及功能检查：合格    2.起转速度：0.46 m/s

| 所使用的计量器具名称 | 机械计数式海洋浮游生物网口 流量计 |  | 仪器编号 | 2022228 | 温度 |  | 20℃ | 湿度 |  | 56%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 | 青岛浩海仪器 有限公司 |  | 仪器型号 | 小飞鱼 | 校准依据 |  | 机械计数式海洋浮游生物 网口流量计校准规范 |  |  |  |  |
| 计量标准证书号 | 流速测深仪器：22000539 秒表：PC894 |  |  |  | 有效期 截止至 |  | 2023年7月6日 2023年1月9日 |  |  |  |  |
| 校准 | 公栋梁 |  |  |  | 核验 |  | 曲延峰 |  |  |  |  |
| 实际车速 (m/s) | 序号 | 起始读数 |  | 终止读数 |  | 入水时间(s) |  |  | Rci |  |  |
| 0.99 | 1 | 00031 |  | 00056 |  | 10.00 |  |  | 0.396 |  | 0.396 |
|  | 2 | 00056 |  | 00081 |  | 10.01 |  |  | 0.396 |  |  |
|  | 3 | 00081 |  | 00106 |  | 9.99 |  |  | 0.396 |  |  |
|  | 4 | 00106 |  | 00131 |  | 9.98 |  |  | 0.395 |  |  |
|  | 5 | 00131 |  | 00156 |  | 10.01 |  |  | 0.396 |  |  |
| 2.01 | 1 | 00162 |  | 00212 |  | 9.99 |  |  | 0.402 |  | 0.402 |
|  | 2 | 00212 |  | 00262 |  | 10.00 |  |  | 0.402 |  |  |
|  | 3 | 00262 |  | 00312 |  | 10.00 |  |  | 0.402 |  |  |
|  | 4 | 00312 |  | 00362 |  | 9.98 |  |  | 0.401 |  |  |
|  | 5 | 00362 |  | 00412 |  | 10.01 |  |  | 0.402 |  |  |
| 3.00 | 1 | 00421 |  | 00496 |  | 10.01 |  |  | 0.400 |  | 0.400 |
|  | 2 | 00496 |  | 00571 |  | 10.00 |  |  | 0.400 |  |  |
|  | 3 | 00571 |  | 00646 |  | 9.98 |  |  | 0.399 |  |  |
|  | 4 | 00646 |  | 00721 |  | 9.99 |  |  | 0.400 |  |  |
|  | 5 | 00721 |  | 00796 |  | 9.98 |  |  | 0.399 |  |  |
| 4.00 | 1 | 00808 |  | 00908 |  | 10.00 |  |  | 0.400 |  | 0.401 |
|  | 2 | 00908 |  | 01007 |  | 9.99 |  |  | 0.404 |  |  |
|  | 3 | 01007 |  | 01107 |  | 10.01 |  |  | 0.400 |  |  |
|  | 4 | 01107 |  | 01207 |  | 9.98 |  |  | 0.399 |  |  |
|  | 5 | 01207 |  | 01307 |  | 10.00 |  |  | 0.400 |  |  |
| 5.01 | 1 | 01319 |  | 01444 |  | 9.98 |  |  | 0.400 |  | 0.401 |
|  | 2 | 01444 |  | 01569 |  | 9.99 |  |  | 0.400 |  |  |
|  | 3 | 01569 |  | 01694 |  | 10.00 |  |  | 0.401 |  |  |
|  | 4 | 01694 |  | 01818 |  | 9.98 |  |  | 0.403 |  |  |
|  | 5 | 01818 |  | 01943 |  | 10.01 |  |  | 0.401 |  |  |