机械计数式海洋浮游生物网口流量计

校准规范不确定度评定报告

国家海洋局北海标准计量中心

2023年7月

机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范

不确定度评定报告

1 适用范围

本报告适用于机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准结果的不确定度评定。

2 测量依据

GB 17378.7-2007《海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测》。

3 测量标准

流速校准车、电子秒表。

4 测量方法

依据《机械计数式海洋浮游生物网口流量计校准规范》的要求进行起转速度、转子系数的测量。

5 评定依据

JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》。

6 评定结果的使用

符合上述条件的测量结果，一般可参照使用本不确定度评定方法。

7 测量结果不确定度评定

对机械计数式海洋浮游生物网口流量计在2.00m/s校准点的校准为例，进行不确定度评定。

7.1 测量模型

式中：

——被校准仪器在第i个校准点的转子常数误差；

——被校准仪器在第i个校准点的转子常数值；

——被校准仪器在第i个校准点的标准转子常数值。

- 其中，各校准点的转子常数按下式计算：

式中：

Rci——流量计在第i个校准点的转子常数,m；

vix——第i个校准点第x次测量的实际车速，m/s；

tix——第i个校准点第x次测量的实际入水时间，s；

ai——第i个校准点起始读数；

bi——第i个校准点终止读数。

7.2 不确定度分量及来源

测量时的不确定度分量见表7.1。

表7.1 不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度分量来源 |
| --- | --- |
| u1 | 测量重复性 |
| u2 | 标准器不确定度 |
| u3 | 被校仪器分辨力 |

7.3 不确定度分量评定

7.3.1 重复测量引入的不确定度分量u1

对2.00m/s的校准点进行10次重复测量，结果见表7.2。

表7.2 10次重复测量值

| 测量次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 算数平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（m） | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.393 |

采用贝塞尔公式，计算该校准点的实验标准偏差：

由于转子常数示值误差采用的是多次测量结果的平均值，则该示值测量带来的不确定度分量u1：

7.3.2 标准器引入的不确定度分量u2

在2.00m/s的校准点,流速测深仪器检定装置的校准证书给出校准结果的不确定度为U=0.01mm（k=2），则标准不确定度u2：

7.3.3 被校仪器分辨力引入的不确定度分量u3

被校仪器为机械计数式测量仪器，分辨力为0.4 m，在半宽区间内均匀分布，则标准不确定度u3：

7.4 合成标准不确定度uc

由于各输入量间不相关，则合成标准不确定度uc:

7.5 扩展不确定度U

网口流量计转子系数扩展不确定度为：