uc2(y)=i=1nciu(xi)2uc2(ΔLi)=c12u2(Li)+c22u2(Lcal)

202X–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—202X

国家市场监督管理总局  发  布

202X–XX–XX 发布

影像式闪测仪校准规范

Calibration Specification for Quick Imaging Probe Measuring Machine

（征求意见稿）

影像式闪测仪校准规范

Calibration Specification for Quick Imaging Probe Measuring Machine

JJF××××—202X

归  口 单 位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

前    言	1

1 范围	2

2 引用文件	2

3 概述	2

4 计量特性	3

4.1 尺寸测量一致性	3

4.2 尺寸测量误差	3

4.3 景深内各截面测量一致性	3

4.4 变倍探测误差	3

5 校准条件	3

5.1环境条件	3

5.2 校准用标准器	3

6 校准项目和方法	3

6.1 尺寸测量一致性	3

6.2 尺寸测量误差	4

6.3 景深内各截面测量一致性	5

6.4变倍探测误差	5

7 校准结果的表达	5

8 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	9

- 前    言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本校准规范修订工作的基础性系列规范。

本校准规范为首次制定。

影像式闪测仪校准规范

  - 范围

本校准规范适用于影像式闪测仪的校准。

  - 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1318-2011 影像测量仪校准规范

GB/T 24762-2009 产品几何技术规范(GPS)影像测量仪的验收检测和复检检测

JB/T 12639-2016 闪测影像测量仪

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

  - 概述

影像式闪测仪（以下简称测量仪）是一种基于远心光学成像原理，成像在图像传感器上的广视角大景深的光学影像式测量仪器，广泛应用于机械、电子、仪器仪表等行业。一般情况下，测量仪能一次性获取被测量工件的完整图像，自动识别出测量范围内多个相同工件，并一次性完成所有工件的测量，故也被称作闪测仪、一键式测量仪。

图1为测量仪示意图，由光源（反射光源、透射光源至少配备一种）、图像传感器（CCD/CMOS相机）、远心镜头、工作台（可移动或者不可移动）等组成。测量模式上，一般分为广角模式和高精度模式。

图1 影像式闪测仪结构示意图

1-图像传感器；2-远心镜头；3-光源；4-工作台

  - 计量特性

- 4.1 尺寸测量一致性

- 4.2 尺寸测量误差

- 4.3 景深内各截面测量一致性

- 4.4 变倍探测误差

  - 校准条件

- 5.1环境条件

(a) 校准室环境温度：（20±3）℃；

(b) 相对湿度：≤75%RH；

(c) 校准室内无影响测量的振动、光噪音、气流扰动等干扰源。

- 5.2 校准用标准器

| 表1 校准项目及校准用标准器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器 |
| 1 | 尺寸测量一致性 | 标称直径(5~30)mm，圆度优于3μm的圆形靶标 |
| 2 | 尺寸测量误差 | 二维掩膜板和线纹尺，不确定度不大于14MPE |
| 3 | 景深内各截面测量一致性 | 标称直径(5~30)mm，圆度优于3μm的圆形靶标 4等量块 |
| 4 | 变倍探测误差 | 标称直径(5~30)mm，圆度优于3μm的圆形靶标 |

注：允许使用满足要求的其他标准器开展校准工作。

  - 校准项目和方法

校准前，首先对影像式闪测仪的外观及各部分相互作用进行检查，确认没有影响校准正确实施和校准结果的缺陷。

- 6.1 尺寸测量一致性

此项计量特性分别在广角模式和高精度模式下进行校准。按照图2所示在视场内选择均匀分布的5个测量位置，选取尺寸合适的圆形靶标，靶标尺寸应保证在最小放大倍率时靶标直径为视场大小的10%~20%。将靶标依次放置于各测量位置，调节影像清晰，分别测得各测量位置处的圆直径为Di，以Dmax-Dmin作为视场内尺寸测量一致性的结果。

图2 视场测量位置分布示意图

- 6.2 尺寸测量误差

6.2.1 广角模式尺寸测量误差：

将二维掩膜板放置在垂直于测量仪光轴的工作台面上，调整测量系统使二维掩膜板刻线成像清晰，分别在平行于X轴和Y轴的方向进行测量。每个方向测量5个间隔，包含最小间隔尺寸和最大间隔尺寸，其他尺寸间隔大致相等。依次在两个方向上测量规定的间隔尺寸，3次测得值的平均值与标准器上实际值的差值为尺寸示值误差，取尺寸示值误差中绝对值最大的值作为校准结果。

6.2.2 高精度模式尺寸测量误差：

将线纹尺放置在垂直于测量仪光轴的工作台面上，调整测量系统使线纹尺刻线成像清晰，在4个位置进行测量，分别是测量范围内两条对角线方向和另两个分别平行于X轴和Y轴的方向。每个位置测量不少于5个间隔，最小间隔不大于有效测量范围的10%，最大间隔不小于有效测量范围的66%，其他间隔大致相等。在各测量位置上依次对规定的线纹间隔进行测量。3次测得值的平均值与标准器实际值的差值为尺寸示值误差，取尺寸示值误差中绝对值的最大值作为校准结果。

注：1、可根据用户需要选择其他位置作为测量位置；

2、3次测量结果的极差值应不大于14MPE。

- 6.3 景深内各截面测量一致性

选择垂直于测量仪光轴的工作台面上任意位置，分别在广角模式和高精度模式下进行测量。在测量仪景深范围内大致选择均匀分布的5个测量截面，选择尺寸适当的量块确定对应的测量位置。将圆形靶标置于量块表面，在第一个测量位置调节测量系统使靶标成像清晰，测量圆形靶标直径，然后保持测量系统不动，依次在剩余4个测量位置测量圆形靶标直径，分别记录圆形靶标的直径实测值，以5个位置测量结果的极差值作为景深内各截面测量一致性的结果。

注：1、允许选择使用满足要求的其他计量器具，如专用台阶块等；

2、例如：若测量仪的景深为5mm，则可以分别选择1mm、2mm、3mm、4mm、5mm的量块构成景深内不同的测量截面，分别在上述各测量截面测量圆形靶标直径；

3、分别在不同的测量高度选择尺寸相同的一组量块，保证圆形靶标可靠放置于量块表面。

- 6.4变倍探测误差

分别在广角模式和高精度模式下进行测量。选择尺寸合适的圆形靶标，保证在最小倍率下圆形靶标直径不小于视场大小的10%，最大倍率时可在视场中心获得完整靶标图像。将圆形靶标放置于工作台面，切换不同放大倍率β（βmin~βmax），分别测量圆形靶标的直径di。则变倍探测误差为

  - 校准结果的表达

经校准的影像式闪测仪发给校准证书，校准证书应给出全部测量结果和尺寸测量误差测量结果的扩展不确定度表述。

  - 复校时间间隔

复校时间间隔可由用户根据实际使用情况自主决定，建议不超过1年。

- 附录A

尺寸测量误差的不确定度评定

A1、测量方法

影像式闪测仪的尺寸测量误差是通过直接测量标准玻璃线纹尺或掩膜板的尺寸间隔，并与标准值比较而获得。下面以使用标准玻璃线纹尺校准10mm测量点的示值误差为例，进行不确定度评定。

A2、数学模型

e=L−l

式中：

e——示值误差；

L——仪器示值；

l——对应玻璃线纹尺的刻线标准值。

A3、方差和灵敏系数

考虑各分量彼此独立，得：

uc2(e)=u2(L)+u2(l)

A4、标准不确定度一览表

表A.1 标准不确定度一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃线纹尺 | U=0.20μm+1.5×10-6L(k=3) |  |
| 2 | 分辨力 | 仪器显示分辨力0.1μm | 取两者中较大者 |
|  | 测量重复性 | 重复性条件下多次测量，由于瞄准刻线等因素引起的测量结果分散性 |  |
| 3 | 线膨胀系数 | 玻璃线纹尺和影像式闪测仪光栅尺的线膨胀系数差及线膨胀系数的不确定度对测量结果的影响 |  |
| 4 | 温度 | 玻璃线纹尺和影像式闪测仪光栅尺的温度差、环境温度与标准温度20℃的温差对测量结果的影响 |  |

A5、标准不确定度分量计算

A5.1、玻璃线纹尺引入的不确定度分量

根据玻璃线纹尺的溯源证书，玻璃线纹尺的测量不确定度为U=0.20μm+1.5×10-6L(k=3)，则其标准不确定度分量为：

μm

当L=10mm时，μm

A5.2、分辨力引入的不确定度分量

仪器数显分辨力为0.1μm，服从均匀分布，则

u21=0.0123=0.029μm

A5.3、测量重复性引入的不确定度分量u22

对玻璃线纹尺的10mm点进行10次测量采用贝塞尔公式计算实验标准偏差得到s=0.31μm，则

u22=s=0.31μm

两者取结果较大者，则u2=u22=0.31μm

A5.4、影像式闪测仪光栅尺与玻璃线纹尺线膨胀系数差引入的不确定度分量u3

玻璃线纹尺与光栅尺的线膨胀系数差的界限按±1×10-6℃-1，按服从均匀分布计算，则：

μm

当L=10mm时，μm

A5.5、温度误差引入的标准不确定度分量u4

经过充分等温后，玻璃线纹尺和影像式闪测仪的光栅尺的温度差估计落在(-0.3~+0.3)℃范围内，服从均匀分布，则有：

当L=10mm时，μm

A6、合成标准不确定度

由于参与计算的各项标准不确定度分量之间相互独立，则合成标准不确定度为：

当L=10mm时，μm

A7、扩展不确定度

包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k·uc=2×0.319μm =0.7μm

- 附录B

校准证书内容

校准证书至少包括以下信息：

1、标题“校准证书”；

2、实验室名称和地址；

3、进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

4、证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

5、客户的名称和地址；

6、被校对象的描述和明确标识；

7、进行校准的日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

8、如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

9、校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

10、本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

11、校准环境的描述；

12、校准结果及其测量不确定度的说明；

13、对校准规范的偏离的说明；

14、校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

15、校准结果仅对被校对象有效的声明；

16、未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。