中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202×

超声猝发音信号源校准规范

Calibration Specification for Ultrasonic Tone Burst Generator

（征求意见稿）

本稿完成日期：2023.9

202X－XX－XX发布                          202X－XX－XX实施

国家市场监管总局发布

| 超声猝发音信号源 校准规范 Calibration Specification of Ultrasonic Tone Burst Generator | JJF XXXX－202X |
| --- | --- |

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：湖北省计量测试技术研究院

参加起草单位：浙江省计量科学研究院

中国船舶重工集团公司第七○一研究所

湖北省标准化与质量研究院

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

王  飞（湖北省计量测试技术研究院）

姚秋平（湖北省计量测试技术研究院）

汤  雄（湖北省计量测试技术研究院）

参加起草人：

姚  磊（浙江省计量科学研究院）

朱传焕 （中国船舶重工集团公司第七○一研究所）

陈炎明（湖北省标准化与质量研究院）

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1 谐波失真	2

5.2 输出衰减误差	2

5.3 频率误差	2

5.4 重复周期误差	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件：	2

6.2 测量标准器及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	2

7.1 校准项目	2

7.2 校准方法	3

7.2.1 谐波失真	3

7.2.2 输出衰减误差	3

7.2.3 频率误差	3

7.2.4 重复周期误差	4

8 校准结果的处理	4

8.1 校准数据处理	4

8.2 校准证书	5

8.3 校准结果的测量不确定度	5

9 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	8

引    言

JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度的评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

超声猝发音信号源校准规范

###### 范围

本规范规定了不超过25 MHz的超声猝发音信号源的计量特性、校准条件和校准方法。

本规范适用于不超过25 MHz的超声猝发音信号源的校准。

###### 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 746—2004  超声探伤仪

JJF 1001－2011　通用计量术语及定义

JJF 1034－2020　声学计量名词术语及定义

GB/T 3102.7-1993　声学的量和单位

GB/T 3947-1996　声学名词术语

GB/T 27664.1—2011  超声检测设备的性能与验证  第1部分：仪器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

###### 术语和计量单位

3.1计量单位

本规范采用GB/T 3102.7规定的量和单位。

3.2术语及定义

JJF 1001—2011、JJF 1034—2020、JJF 1059.1—2012和GB/T 3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规范。

    - 猝发音toneburst

波形起始和终止在零点上的一个或多个完整周期的正弦信号。

［来源：JJF 1034—2020，3.16］

    - 超声猝发音信号源  ultrasonic tone burst generator

能产生超声猝发音电信号的装置。

注：也可以是与信号发生器连用而产生超声猝发音电信号的装置。

###### 概述

超声猝发音信号源是一种产生超声猝发音电信号的装置，也可以是与信号发生器连用而产生超声猝发音电信号的装置。超声猝发音信号源主要用于超声探伤、声波检测等声学无损检测仪的计量校准。

###### 计量特性

  - 谐波失真

20 kHz～25 MHz频率范围谐波失真不大于0.1 %。

  - 输出衰减误差

在20 kHz～25 MHz频率范围，输出衰减范围大于等于100 dB，至少应有10 dB、6 dB、2 dB、1 dB等衰减分档形式；衰减误差：±（1 %A+0.05）dB，其中A为衰减量。

  - 频率误差

在20 kHz～25 MHz频率范围，不超过±0.1 %。

  - 重复周期误差

应不超过±0.1 %。

注：以上技术要求不用于合格判定，仅供参考。

###### 校准条件

  - 环境条件：

——温度：20℃～26℃；

——相对湿度：（30～90）%；

  - 测量标准器及其他设备

- 测量接收机：频率范围为20 kHz～1.25 GHz，相对电平测量大于100 dB，溯源证书给校准结果的扩展不确定度10 dB 范围内小于0.02 dB，30 dB范围内小于0.03 dB，60 dB范围内小于0.06 dB，100 dB范围内小于0.15 dB。

- 数字频率计：在10 Hz～25 MHz频率范围内，频率示值的最大允许误差不超过±0.05 %。

- 数字存储示波器200 MHz带宽，时间测量误差优于±0.2%（0.5 ns/div～５s/div），电压幅度测量误差优于±2%（１ｍＶ/div～５ｍＶ/div）。

###### 校准项目和校准方法

  - 校准项目

超声猝发音信号源特性的校准项目见表3。表3  校准项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求的条款号 | 校准方法的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐波失真 | 5.1 | 7.2.1 |
| 2 | 输出衰减误差 | 5.2 | 7.2.2 |
| 3 | 频率误差 | 5.3 | 7.2.3 |
| 4 | 重复周期误差 | 5.4 | 7.2.4 |

  - 校准方法

    - 谐波失真

被检超声猝发音信号源与测量接收机如图1连接。被检仪器的超声猝发音持续时间设置为5 s，重复周期设置为10 s，频率分别设置为50 kHz和2.5 MHz，输出电压设置为额定最大输出电压。在测量接收机上测量猝发音信号（含基波）电压幅值，和二三四五次谐波电压幅值，按照公式（1）计算的谐波失真。

D=V22+V32+V42+V52V×100%                       （1）

式中：V——超声猝发音信号（含基波）电压幅值，mV；

V2——二次谐波电压幅值，mV；

V3——三次谐波电压幅值，mV；

V4——四次谐波电压幅值，mV；

V5——五次谐波电压幅值，mV。

测量接收机

超声猝发音信号源

图1超声猝发音谐波失真测量框图

    - 输出衰减误差

7.2.2.1 被检超声猝发音信号源与测量接收机如图1连接。超声猝发音持续时间设置为5 s，重复周期设置为10 s，频率分别设置为50 kHz和2.5 MHz，输出电压设置为额定最大输出电压。测量接收机测量当前的输出信号电压作为参考电压值。

7.2.2.2 设置超声猝发音信号源的输出电压，以10 dB为步进量进行信号衰减，直到总衰减量超过100 dB或达到最大衰减值。以6 dB、2dB、1dB步进量进行信号衰减，直到总衰减量达到60 dB、20 dB、10 dB。测量接收机测量每一个衰减量设置下衰减量，按公式（2）计算输出衰减误差。

∆L=L-L0              （2）

式中：

∆L——超声猝发音信号输出衰减量误差，dB；

L——超声猝发音信号输出衰减量测量值，dB；

L0——超声猝发音信号输出衰减量设置值，dB。

    - 频率误差

7.2.3.1 超声猝发音信号源与频率计连接如图2所示。频率计的闸门时间设置为１s，超声猝发音持续时间设置为5 s，重复周期设置为10 s，频率分别设置为50 kHz和2.5 MHz。

7.2.3.2 频率计读取信号的频率值，并按照公示（3）计算相对误差。

δf=f-f0f0×100%              （3）

式中：δf——被检超声猝发音的频率误差，%；

f——被检猝发音频率的标称值，Hz；

f0——被检猝发音频率的实测值，Hz。

超声猝发音信号源

频率计

图 2超声猝发音频率误差测量框图

    - 重复周期误差

7.2.4.1超声猝发音信号源与数字存储示波器连接如图3所示。超声猝发音频率分别设置为50 kHz和2.5 MHz，信号持续时间设置为10个完整周期波形，重复周期分别设置为2 ms、1 ms 、0.5 ms。

7.2.4.2用数字存储示波器测量信号重复周期，并按照公式（4）计算相对误差。

δT=T-T0T0×100%               （4）

式中：T——被检猝发音重复周期的标称值，ms；

T0——被检猝发音重复周期的实测值，ms；

δT——猝发音重复周期误差，%。

数字存储示波器

超声猝发音信号源

图 3超声猝发音重复周期测量框图

###### 校准结果的处理

  - 校准数据处理

所有数据应先计算，后修约，出具校准结果的数据应按如下要求修约:

  - 谐波失真的修约间隔为0.001%。

  - 输出衰减误差的修约间隔为0.01 dB。

  - 频率误差的修约间隔为0.001%。

  - 重复周期误差的修约间隔为0.001%。

  - 校准证书

超声猝发音信号源经过校准，出具校准证书，推荐的校准证书的内页格式见附录A。

  - 校准结果的测量不确定度

超声猝发音信号源的测量不确定度按JJF 1059.1的要求评定，不确定度评定的示例见附录B。

###### 复校时间间隔

超声猝发音信号源的复校时间间隔建议为一年。复校时间间隔的长短取决于其使用情况，如环境条件、使用频率及测量对象等，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔。

附录A

校准证书的内容和格式

A.1 超声猝发音信号源的校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

j) 本次校准所用测量标准溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

A.2 推荐超声猝发音信号源的校准证书内页格式见图A.1。

校准结果 共 页 第 页 一 外观检查： 二 谐波失真 最大输出Vp-p：_____V 频率/Hz; 测得的谐波失真/%. 三 输出衰减误差 总衰减范围____ dB 衰减量/dB; 频率/Hz; 测量衰减量/dB; 衰减误差/dB. 四频率误差 频率/Hz; 测量频率/Hz; 频率误差/%. 50 k. 2.5M. 五重复周期误差 标称值/ms; 0.5; 1; 2. 实测值/ms. 误差/%. 重复周期优于____% 校准环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： % 静压： kPa 校准依据：JJF×××-××××超声猝发音信号源校准规范 标准装置名称： 说明：

图A.1  校准证书内页的格式

附录B

测量不确定度评定示例

本附录以输出衰减误差为例，说明超声猝发音信号源特性各校准项目的不确定度评定过程。

B.1测量模型

本规范计算出各个衰减测量点对应衰减量误差的最大值作为本次测量的结果。超声猝发音信号衰减误差的测量模型如（B.1）:

∆L=L-L0              （B.1）

式中：

∆L——超声猝发音信号输出衰减量误差，dB；

L——超声猝发音信号输出衰减量测量值，dB；

L0——超声猝发音信号输出衰减量设置值，dB。

B.2标准不确定度的评定

B.2.1 测量重复性u1

在相同测量条件下对某超声猝发音信号源的50 kHz和2.5 MHz信号输出衰减分别在10 dB档位各个参考点测量6次。50 kHz信号测量数据见表B.1；2.5 MHz信号测量数据见表B.2。

表B.1 某猝发音信号源50 kHz信号输出衰减测量数据

| 参考值/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次测量数据/dB | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.28 |
| 第2次测量数据/dB | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| 第3次测量数据/dB | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.16 |
| 第4次测量数据/dB | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.27 |
| 第5次测量数据/dB | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.26 |
| 第6次测量数据/dB | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.14 |
| 平均值/dB | -0.005 | 0.003 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | 0.063 | 0.097 | 0.120 | 0.230 | 0.212 |

表B.2某猝发音信号源2.5 MHz信号输出衰减测量数据

| 参考值/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次测量数据/dB | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.01 | 0.00 |
| 第2次测量数据/dB | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| 第3次测量数据/dB | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.05 |
| 第4次测量数据/dB | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.06 |
| 第5次测量数据/dB | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.01 |
| 第6次测量数据/dB | 0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.05 |
| 平均值/dB | -0.005 | 0.030 | 0.033 | -0.012 | 0.052 | 0.068 | 0.052 | 0.033 | -0.035 | -0.030 |

而6次测得值的实验标准偏差计算方法见公式（B.2）：

s∆=i=16αi-αav26-1        （B.2）

式中：

s∆——重复测量的实验标准差，dB；

αi——第i次测量值，dB；

αav——6次重复测量的算术平均值，dB。

将重复测量的实验标准差s∆作为测量重复性引入的标准不确定度分量，50 kHz标准不确定度如表B.3，2.5 MHz 标准不确定度如表B.4。

表B.3某猝发音信号源50 kHz信号输出衰减误差测量重复性引入的标准不确定度

| 测量点参考衰减L0/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值/dB | -0.005 | 0.003 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | 0.063 | 0.097 | 0.120 | 0.230 | 0.212 |
| 标准不确定度 u1/dB | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.014 | 0.043 | 0.065 |

表B.4某猝发音信号源2.5 MHz信号输出衰减误差测量重复性引入的标准不确定度

| 测量点参考衰减L0/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值/dB | -0.005 | 0.030 | 0.033 | -0.012 | 0.052 | 0.068 | 0.052 | 0.033 | -0.035 | -0.030 |
| 标准不确定度 u1/dB | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.010 | 0.019 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |

B.2.2	测量接收机标准装置u2

测量中采用的测量接收机工作频率范围为20 kHz～1.25 GHz，根据溯源证书给校准结果在50kHz和2.5 MHz的扩展不确定度（如表B.5），计算标准不确定度u2见表B.5。

表B.5 测量接收机的扩展不确定度和标准不确定度

| 测量点参考衰减L0/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度U/dB（k=2） | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |

B.2.3	接收机电平显示分辨率u3

测量接收机电平显示分辨率为0.01dB，则不确定度半宽区间为0.005dB，假设为均匀分布，取k=3，则：u3=0.005dB/3=0.003dB。

B.3合成标准不确定度

超声猝发音输出衰减误差的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表B.6和表B.7中。由于表B.6和表B.7中各测量不确定度分量互不相关，故50 kHz猝发音输出衰减的合成标准不确定度uc见表B.6；2.5 MHz猝发音输出衰减的合成标准不确定度uc见表B.7。

B.4扩展不确定度

取包含因子k=2，则50 kHz猝发音输出衰减的扩展不确定度见表B.6；2.5 MHz猝发音输出衰减的扩展不确定度见表B.7。

表B.6 50 kHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | -10dB | -20dB | -30dB | -40dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.012 | 0.019 | 0.020 | 0.023 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |

表B.6 50 kHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -50dB | -60dB | -70dB | -80dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.014 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.026 | 0.036 | 0.041 | 0.043 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |

表B.6 50 kHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -90dB | -100dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.043 | 0.065 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.060 | 0.089 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.12 | 0.18 |

表B.7 2.5 MHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | -10dB | -20dB | -30dB | -40dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.026 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.033 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |

表B.7 2.5 MHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -50dB | -60dB | -70dB | -80dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.012 | 0.010 | 0.019 | 0.019 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.045 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |

表B.7 2.5 MHz猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -90dB | -100dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.023 | 0.026 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.047 | 0.066 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.10 | 0.14 |