《超声猝发音信号源校准规范》

（征求意见稿）

编制说明

《超声猝发音信号源校准规范》起草组

2023.10

《超声猝发音信号源校准规范》（征求意见稿）编制说明

1	任务来源及项目意义

依据国家市场监督管理总局2023年国家计量技术法规文件制定/修订计划，本校准规范计划名称为“超声猝发音信号源校准规范”。

该规程项目由湖北省计量测试技术研究院、浙江省计量科学研究院、中国船舶重工集团公司第七○一研究所、湖北省标准化与质量研究院等单位共同负责起草。

近几年来，随着声学无损检测仪器的发展，超声范围内的猝发音信号越来越广泛地应用于超声探伤、声波检测等声学无损检测仪器的校准方法中。超声猝发音信号源在声学无损溯源链中占有非常重要比重。《JJG 199 猝发音信号源》适用于声级计猝发音响应计量检定，工作信号频率范围为音频范围，不适用于超声猝发音信号源。此外，由于声学无损检测仪器的工作要求与声级计不同，超声猝发音信号源的计量特性项目和指标与音频猝发音信号源有显著的差异。

因此，制定超声猝发音信号源校准规范，能够补齐声学无损溯源链中的关键环节，对声学计量校准具有非常重要的战略意义。

2	主要技术依据

2.1 本规程主要依据是JJG 764 超声探伤仪和GB/T 27664.1—2011《超声检测设备的性能与验证  第1部分：仪器》，同时参考了JJF 1969-2022 冲击弹性波检测仪校准规范、JJG 990声波检测仪的部分内容。

2.2 本规程是按照JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》所要求的内容与格式来编写的。并特别注意了国家计量技术法规审查部《规程／规范审查中常见问题的正确表述》中的要求和提示。

本规程及验证实验的不确定度评定，符合JJF 1059.1－2012《测量不确定度的评定与表示》的要求。

3	起草工作过程

3.1  2023年9月，本规程负责起草单位湖北省计量测试技术研究院与中国计量科学研究院签订了制定本规程的合同。随后了成立了湖北省计量测试技术研究院姚秋平、王飞、汤雄，中国船舶重工集团公司第七○一研究所朱传焕等为组员的起草工作组。

3.2  2023年9月20日，完成了本规程的工作组讨论稿，并以电子邮件发送起草工作组各成员。

3.3  工作组各成员共提出了3条修改意见和建议，首先是各个计量特性校准方法中增加公式说明计算过程；然后是谐波失真和输出衰减误差应参考JJF 1969冲击弹性波检测仪校准规范和JJG 764 超声探伤仪最新修订版本的技术要求，再就是讨论明确了验证试验中样机和标准器的选择等技术细节；根据这些意见和建议提交了征求意见稿草案，在工作组内部征求意见。

3.4  9月底至10月，根据征求意见稿草案，进行了本规程的实验验证。编制本规程的实验验证和测量不确定度评定报告。

3.5  根据部分工作组成员的意见和实验验证情况，执笔人于2023年10 月25 日完成了本规程的征求意见稿。

3.6 2023年10月底，组织全国声学计量专业委员会部分专家进行预审。审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，主要提出了修改意见：

1) “1 范围”中增加“不超过25 MHz”；

2) “3.1.2 超声猝发音信号源”为本规范新增的定义，删除引用来源；

3) “5.2输出衰减误差”，衰减误差更正为“±（1 %A+0.05）dB；

4）“6.2测量标准器及其他设备 a）测量接收机”的频率范围改为“20 kHz～1.25 GHz”。

起草组按照上述意见修改完善了本规范的征求意见稿。

4	关于内容的说明

4.1  本稿给出了第5章所列的计量特性的单位和符号。明确了测量接收机的测量误差、数字示波器的时间测量误差要求。

4.2  本稿列出了4个计量特性校准项目：

a)	谐波失真；

b)	输出衰减误差；

c)	频率误差；

d)	重复周期误差。

4.3  本稿对所列出的计量特性都给出了参考指标， 主要依据JJG 764 超声探伤仪、GB/T 27664.1—2011《超声检测设备的性能与验证  第1部分：仪器》以及设备厂商以及相关国家、行业检测规范对仪器的要求和实验验证。

4.4 本稿主要计量特性为输出衰减误差，湖北省计量测试技术研究院进行了验证实验。实验数据表明,本规范规定的计量特性合理，校准方法可行。

作为规程的附录，本稿以输出衰减误差为示例，给出了测量不确定度的评定方法。在实验验证和不确定度评定报告中，给出了全部4项计量特性的实验测量数据和部分参数测量不确定度的评定过程及结果。测量不确定度评定的结果表明，按本规程设计的实验方法，测量不确定度在合理的范围之内。

4.6 本稿对谐波失真的要求，综合参考了JJF 1969-2022冲击弹性波检测仪校准规范（总失真不大于0.1%）和JJG746 超声探伤仪规程最新修订版本的报批稿（总谐波失真优于0.3%）的要求，设置为不大于0.1%。

4.7 本稿针对的信号频率上限25MHz和输出衰减误差±（1 %A+0.05）dB,与JJG746 超声探伤仪规程最新修订版本的报批稿保持一致。

超声猝发音信号源校准规范起草组

2023年10月