《超声猝发音信号源校准规范》

试验验证报告

《超声猝发音信号源校准规范》制定工作组

2023.10.20

目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准器和配套设备……………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验数据……………………………………………………………………………………… | （3） |
| 2.1 总失真…………………………………………………………………………………… | （3） |
| 2.2 输出衰减误差…………………………………………………………………………… | （4） |
| 2.3 频率误差………………………………………………………………………………… | （6） |
| 2.4 重复周期误差……………………………………………………………………………… | （7） |

《超声猝发音信号源校准规范》

试验验证报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2023年9月22日～2023年10月15日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，中国船舶重工集团公司第七○一研究所

环境参数：空气温度（21.7~23.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《超声猝发音信号源校准规范（征求意见稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准器和配套设备

- 实验用主要标准器

- 本次验证实验所用标准器和主要配套设备如下：

- 测量接收机（Rohde & Schwarz,型号：FSMR43，编号：100946）

- 数字频率计（keysights，型号53210A，编号：MY57410119）

- 数字示波器（keysights，信号DSOS054A，编号：MY57220176）

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：3160 （HBK，出厂编号：106157）

——2号：33511B任意波形信号发生器（是德科技，出厂编号MY52301787）。

- 实验数据及不确定度评定

本次实验验证进行了以下四个项目的实验：

- 超声猝发音谐波失真；

- 超声猝发音输出衰减误差；

- 超声猝发音频率误差；

- 超声猝发音重复周期误差。

  - 超声猝发音谐波失真

根据规范中描述的方法（7.2.1），测量1号和2号样机的超声猝发音谐波失真见表2.1。1号样机只对50 kHz的频率点进行校准。

超声猝发音总谐波失真计算公式见式（1）。

谐波失真计算公式：

D=V22+V32+V42+V52V ×100%          (1)

式中：D——猝发音信号谐波失真，%；

V——猝发音总信号（含基波）电压值，dB；

V2——二次谐波幅度值，dB；

V3——三次谐波幅度值，dB；

V4——四次谐波幅度值，dB；

V5——五次谐波幅度值，dB。

表2.1	超声猝发音谐波失真的实验结果

| 猝发音频率 | 总信号/dB | 二次谐波/dB | 三次谐波/dB | 四次谐波/dB | 五次谐波/dB | 谐波失真/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50kHz （1号） | 98.9 | 12.8 | 9.1 | 7.1 | 3.8 | 0.007 |
| 50kHz （2号） | 98.9 | 13.5 | 7.7 | 9.2 | 4.5 | 0.007 |
| 2.5MHz （2号） | 98.9 | 11.0 | 5.3 | 8.7 | 3.0 | 0.006 |

  - 超声猝发音信号输出衰减误差

根据规范中描述的方法（7.2.2），测量1号和2号样机的超声猝发音输出衰减误差。

超声猝发音信号输出衰减误差计算公式：

∆L=L-L0              （2）

式中：

∆——超声猝发音信号输出衰减量误差，dB；

L——超声猝发音信号输出衰减量测量值，dB；

L0——超声猝发音信号输出衰减量设置值，dB。

信号衰减步进量为10 dB的测量结果见表2.2。步进量为6 dB的测量结果见表2.3。步进量为2 dB的测量结果见表2.4。步进量为1 dB的测量结果见表2.5。

表2.2 超声猝发音信号输出衰减的实验结果（10 dB档）

| 频率（MHz） | 0.05 |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值(dB) | 1号样机误差（dB) | 2号样机误差（dB) | 2号样机误差(dB) |
| -10 | -0.012 | -0.005 | -0.005 |
| -20 | 0.011 | 0.003 | 0.030 |
| -30 | 0.022 | 0.023 | 0.033 |
| -40 | 0.021 | 0.023 | -0.012 |
| -50 | 0.021 | 0.013 | 0.052 |
| -60 | 0.083 | 0.063 | 0.068 |
| -70 | 0.094 | 0.097 | 0.052 |
| -80 | 0.126 | 0.120 | 0.033 |
| -90 | 0.248 | 0.230 | -0.035 |
| -100 | 0.212 | 0.212 | -0.030 |

表2.3 超声猝发音信号输出衰减的实验结果（6 dB档）

| 频率（MHz） | 0.05 |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值(dB) | 1号样机误差（dB) | 2号样机误差（dB) | 2号样机误差(dB) |
| -6 | -0.007 | -0.005 | -0.005 |
| -12 | 0.015 | 0.003 | 0.007 |
| -18 | 0.009 | 0.005 | 0.023 |
| -24 | 0.013 | 0.004 | 0.012 |
| -30 | 0.022 | 0.023 | 0.031 |
| -36 | 0.021 | 0.027 | 0.068 |
| -42 | 0.025 | 0.037 | 0.053 |
| -48 | 0.017 | 0.019 | 0.023 |
| -56 | 0.042 | 0.077 | -0.045 |
| -60 | 0.061 | 0.082 | -0.066 |

表2.4 超声猝发音信号输出衰减的实验结果（2 dB档）

| 频率（MHz） | 0.05 |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值(dB) | 1号样机误差（dB) | 2号样机误差（dB) | 2号样机误差(dB) |
| -2 | -0.012 | -0.005 | -0.005 |
| -4 | -0.003 | -0.004 | -0.003 |
| -6 | -0.007 | -0.005 | -0.005 |
| -8 | -0.009 | -0.006 | -0.007 |
| -10 | -0.012 | -0.005 | -0.005 |
| -12 | 0.015 | 0.003 | 0.007 |
| -14 | 0.012 | 0.020 | 0.013 |
| -16 | 0.032 | 0.018 | 0.027 |
| -18 | 0.009 | 0.005 | 0.023 |
| -20 | 0.011 | 0.003 | 0.030 |

表2.5 超声猝发音信号输出衰减的实验结果（1 dB档）

| 频率（MHz） | 0.05 |  | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称值(dB) | 1号样机误差（dB) | 2号样机误差（dB) | 2号样机误差(dB) |
| -1 | -0.004 | -0.004 | -0.005 |
| -2 | -0.012 | -0.005 | -0.005 |
| -3 | -0.003 | -0.005 | -0.004 |
| -4 | -0.003 | -0.004 | -0.003 |
| -5 | -0.005 | -0.006 | -0.005 |
| -6 | -0.007 | -0.005 | -0.005 |
| -7 | -0.004 | -0.007 | -0.007 |
| -8 | -0.009 | -0.006 | -0.007 |
| -9 | -0.007 | -0.006 | -0.006 |
| -10 | -0.012 | -0.005 | -0.005 |

  - 超声猝发音频率误差

根据规范中描述的方法（7.2.3），测量1号和2号样机的猝发音频率误差。测量结果见表2.6。

频率误差计算公式为：

δf=f-f0f0×100%                     (3)

式中：δf——被检超声猝发音的频率误差，%；

f——被检猝发音频率的标称值，Hz；

f0——被检猝发音频率的实测值，Hz。

表2.6 超声猝发音频率误差的实验结果

| 频率（Hz） | 50.00k | 2.500MHz |
| --- | --- | --- |
| 1号机实测值 | 50000.00 | - |
| 误差% | 0.00001 | - |
| 2号机实测值 | 50000.00 | 2500001 |
| 误差% | 0.00001 | 0.00004 |

  - 超声猝发音重复周期误差

根据规范中描述的方法（7.2.4），测量1号机和2号机的超声猝发音重复周期误差。

δT=T-T0T0×100%               （4）

式中：T——被检猝发音重复周期的标称值，ms；

T0——被检猝发音重复周期的实测值，ms；

δT——猝发音重复周期误差，%。

表4.4 超声猝发音重复周期误差的实验结果

| 标称值/ms | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号样机实测值/ms | 0.500 | 1.001 | 2.001 |
| 误差/% | -0.067 | 0.117 | 0.067 |
| 2号样机实测值/ms | 0.500 | 1.002 | 2.003 |
| 误差/% | 0.033 | 0.150 | 0.150 |