《超声猝发音信号源校准规范》

不确定度评定报告

《超声猝发音信号源校准规范》制定工作组

2023.10.25

目    录

| 1 基本情况 ……………………………………………………………………………………… | （3） |
| --- | --- |
| 1.1 实验条件 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.2 实验方法 ………………………………………………………………………………… | （3） |
| 1.3 实验用标准器和配套设备………………………………………………………………… | （3） |
| 1.4 实验用样机 ……………………………………………………………………………… | （3） |
| 2 实验验证结果的不确定度评定………………………………………………………………… | （3） |
| 2.1 超声猝发音谐波失真的不确定度评定…………………………………………………… | （3） |
| 2.2 超声猝发音输出衰减误差的不确定度评定……………………………………………… | （6） |
| 2.3 超声猝发音频率误差的不确定度评定…………………………………………………… | （9） |
| 2.4 超声猝发音重复周期误差的不确定度评定……………………………………………… | （10） |

《超声猝发音信号源校准规范》

不确定度评定报告

- 基本情况

  - 实验条件

实验时间：2023年9月22日～2023年10月15日

实验地点：湖北省计量测试技术研究院楼声学实验室，中国船舶重工集团公司第七○一研究所

环境参数：空气温度（21.7~23.7）℃

相对湿度（70~75）%

静压（101.6~101.8）kPa

  - 实验方法

本次实验采用了《超声猝发音信号源校准规范（征求意见稿）》（以下简称“规范”）所描述的方法。

  - 实验用标准器和配套设备

- 实验用主要标准器

- 本次验证实验所用标准器和主要配套设备如下：

- 测量接收机（Rohde & Schwarz,型号：FSMR43，编号：100946）

- 数字频率计（keysights，型号53210A，编号：MY57410119）

- 数字示波器（keysights，信号DSOS054A，编号：MY57220176）

  - 实验用样机

本次验证使用的样机为：

——1号：3160 （HBK，出厂编号：106157）

——2号：33511B任意波形信号发生器（是德科技，出厂编号MY52301787）。

- 实验验证结果的不确定度评定

本次实验验证进行了以下五个项目的实验：

- 超声猝发音谐波失真；

- 超声猝发音输出衰减误差；

- 超声猝发音频率误差；

- 超声猝发音重复周期误差。

不同型号的超声猝发音信号源在校准过程中的主要不确定度分及评定方法类似，本附录以2号（33511B）为例，说明谐波失真、输出衰减误差、频率误差、重复周期误差的测量不确定度评定方法。其中输出衰减误差以10 dB衰减档为例，重复周期误差以0.5 ms校准点为例。

2.1超声猝发音谐波失真的不确定度评定

超声猝发音谐波失真的测量模型如式（1）所示。

D=V22+V32+V42+V52V ×100%          (1)

式中：D——猝发音总信号谐波失真，%；

V——猝发音总信号（含基波）电压值，dB；

V2——二次谐波幅度值，dB；

V3——三次谐波幅度值，dB；

V4——四次谐波幅度值，dB；

V5——五次谐波幅度值，dB。

2.1.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的超声猝发音谐波失真测量结果见表2.1.1，在相同条件下对超声猝发音信号谐波失真重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.1.1 超声猝发音谐波失真的重复性测量结果

| 频率/dB |  | 测量序号 |  |  |  |  |  | 平均值/% | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50k | 总信号/dB | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | / | / |
|  | 二次谐波/dB | 14.2 | 14.1 | 12.9 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | / | / |
|  | 三次谐波/dB | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | / | / |
|  | 四次谐波/dB | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 9.0 | / | / |
|  | 五次谐波/dB | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | / | / |
|  | 谐波失真/% | 0.0075 | 0.0074 | 0.0070 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0072 | 0.00027 |
| 2.5M | 总信号/dB | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | / | / |
|  | 二次谐波/dB | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | / | / |
|  | 三次谐波/dB | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | / | / |
|  | 四次谐波/dB | 8.1 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | / | / |
|  | 五次谐波/dB | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | / | / |
|  | 谐波失真/% | 0.0058 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 | 0.00008 |

- 输入通道的谐波失真u2

测量接收机的输入通道动态范围90 dB，谐波失真不大于0.003%，考虑为均匀分布，由此引入标准不确定度为u2=0.0017%。

- 失真的计算方法u3

谐波失真计算公式中仅包含二、三、四、五次谐波，因此引入的测量不确定度估计为0.002%，考虑为均匀分布，计算标准不确定度为u3=0.0012%。

- 数据修约u4

谐波失真的数据修约间隔为0.001%，考虑为均匀分布，计算标准不确定度为u4=0.006%。

2.1.2合成标准不确定度

超声猝发音谐波失真的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.1.2中。由于表2.1.2中各测量不确定度分量互不相关，故超声猝发音谐波失真的合成标准不确定度uc见表2.1.2。

2.1.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则超声猝发音谐波失真的扩展不确定度见表2.1.2。

表2.1.2 超声猝发音谐波失真的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 50kHz | 2.5MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（%） | u1 | 0.00027 | 0.00008 |
| 2 | 输入通道的谐波失真（%） | u2 | 0.0017 | 0.0017 |
| 3 | 谐波失真的计算方法（%） | u3 | 0.0012 | 0.0012 |
| 4 | 数据修约（%） | u4 | 0.0006 | 0.0006 |
| 合成标准不确定度（%） |  | uc | 0.002 | 0.002 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 0.004 | 0.004 |

2.2 超声猝发音输出衰减误差的不确定度评定

超声猝发音信号源输出衰减误差的测量模型如式（2）所示。

超声猝发音信号源输出衰减误差计算公式：

∆L=L-L0              （2）

式中：

∆——超声猝发音信号输出衰减误差，dB；

L——超声猝发音信号输出衰减测量值，dB；

L0——超声猝发音信号输出衰减设置值，dB。

2.2.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机50 kHz输出衰减误差测量结果见表2.2.1，在相同条件下对超声猝发音信号重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

2号样机2.5 MHz输出衰减误差测量结果见表2.2.2，在相同条件下对超声猝发音信号重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.2.1 2号样机50 kHz猝发音输出衰减误差的重复性测量结果

| 标称值/dB | 误差测量值/dB |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| -10 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.005 | 0.005 |
| -20 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | 0.010 |
| -30 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.023 | 0.012 |
| -40 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.023 | 0.010 |
| -50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.013 | 0.015 |
| -60 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.019 |
| -70 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.097 | 0.021 |
| -80 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.120 | 0.014 |
| -90 | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.230 | 0.043 |
| -100 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.14 | 0.212 | 0.065 |

表2.2.2 2号样机2.5 MHz猝发音输出衰减误差的重复性测量结果

| 标称值/dB | 误差测量值/dB |  |  |  |  |  | 平均值/dB | 标准偏差/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| -10 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.005 | 0.005 |
| -20 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.030 | 0.013 |
| -30 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.033 | 0.012 |
| -40 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.012 | 0.026 |
| -50 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.052 | 0.012 |
| -60 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.010 |
| -70 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.052 | 0.019 |
| -80 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.033 | 0.019 |
| -90 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.035 | 0.023 |
| -100 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.030 | 0.026 |

- 测量接收机标准装置u2

测量中采用的标准装置主要是测量接收机。接收机频率范围为20 kHz～1.25 GHz，根据溯源证书给校准结果在50 kHz和2.5 MHz的扩展不确定度（见表2.2.3），计算标准不确定度u2见表2.2.3。

表2.2.3 测量接收机的扩展不确定度和标准不确定度

| 测量点参考衰减L0/dB | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展不确定度U/dB（k=2） | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |

- 接收机电平显示分辨率u3

测量接收机电平显示分辨率为0.01dB，则不确定度半宽区间为0.005dB，假设为均匀分布，取，则：u3=0.005dB/3=0.003dB。

2.2.2合成标准不确定度

超声猝发音输出衰减误差的测量不确定度来源及标准不确定度数值汇总于表2.2.4和表2.2.5中。由于表2.2.4和表2.2.5中各测量不确定度分量互不相关，故50 kHz猝发音输出衰减的合成标准不确定度uc见表2.2.4；2.5 MHz猝发音输出衰减的合成标准不确定度uc见表2.2.5。

4.2.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则50 kHz猝发音输出衰减的扩展不确定度见表2.2.4；2.5 MHz猝发音输出衰减的扩展不确定度见表2.2.5。

表2.2.4 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | -10dB | -20dB | -30dB | -40dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.005 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.012 | 0.019 | 0.020 | 0.023 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |

表2.2.4 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -50dB | -60dB | -70dB | -80dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.014 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.026 | 0.036 | 0.041 | 0.043 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |

表2.2.4 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -90dB | -100dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.043 | 0.065 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.060 | 0.089 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.12 | 0.18 |

表2.2.5 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | -10dB | -20dB | -30dB | -40dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.026 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.033 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |

表2.2.5 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -50dB | -60dB | -70dB | -80dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.012 | 0.010 | 0.019 | 0.019 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.04 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.024 | 0.032 | 0.041 | 0.045 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |

表2.2.5 猝发音输出衰减的测量不确定度来源及数值（续）

| 序号 | 来源 | 符号 | -90dB | -100dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（dB） | u1 | 0.023 | 0.026 |
| 2 | 测量接收机标准装置（dB） | u2 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | 接收机电平显示分辨率（dB） | u3 | 0.003 | 0.003 |
| 合成标准不确定度（dB） |  | uc | 0.047 | 0.066 |
| 扩展不确定度（k=2）/（dB） |  | U | 0.10 | 0.14 |

2.3 超声猝发音频率误差的不确定度评定

超声猝发音频率误差的测量模型如式（3）所示。

频率误差计算公式为：

δf=f-f0f0×100%                     (3)

式中：δf——被检超声猝发音的频率误差，%；

f——被检猝发音频率的标称值，Hz；

f0——被检猝发音频率的实测值，Hz。

2.3.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的猝发音频率误差测量结果见表2.3.1，在相同条件下对猝发音频率误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.3.1 2号样机猝发音频率误差的重复性测量结果

| 频率/Hz | 测量序号 |  |  |  |  |  | 平均误差值/% | 标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50000 | 2E-05 | 4E-05 | -4E-05 | 4E-05 | 2E-05 | -4E-05 | 0.00001 | 0.00004 |
| 2500000 | 0.00004 | -0.00004 | 0.00004 | 0.00012 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00005 |

- 频率计示值误差u2

频率计在10 Hz～25MHz频率范围内，频率示值的最大允许误差不超过±0.05%。考虑为均匀分布，引入的标准不确定度为u2=0.028%。

2.3.2合成标准不确定度

频率计示值误差的标准不确定度分量u2远大于重复性测量引入的标准不确定度分量u1。故猝发音频率误差的合成不确定度见表2.3.2。

2.3.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则超声猝发音频率误差的扩展不确定度见表2.3.2。

表2.3.2 超声猝发音频率误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 50 kHz | 20 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（%） | u1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 频率计示值误差（%） | u2 | 0.028 | 0.028 |
| 合成标准不确定度（%） |  | uc | 0.028 | 0.028 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 0.06 | 0.06 |

2.4超声猝发音重复周期误差的不确定度评定

超声猝发音重复周期误差的测量模型如式（4）所示。

δT=T-T0T0×100%               （4）

式中：T——被检猝发音重复周期的标称值，ms；

T0——被检猝发音重复周期的实测值，ms；

δT——猝发音重复周期误差，%。

2.4.1标准不确定度的评定

- 测量重复性u1

2号样机的超声猝发音重复周期误差测量结果见表2.4.1，在相同条件下对超声猝发音重复周期误差重复测量6次，以其标准偏差作为测量重复性引入的测量不确定度分量。

表2.4.1 超声猝发音重复周期误差的重复性测量结果

| 标称重复周期/ms | 测量序号 |  |  |  |  |  | 平均相对误差值/% | 相对误差标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.501 | 0.499 | 0.501 | 0.500 | 0.033 | 0.151 |

- 数字存储示波器的时间u2

时间测量中使用数字存储示波器，带宽200MHz，最高采样率4 GSa/s。测量不确定度优于0.1μs。按k=2，0.5ms时引入的标准不确定度如下式：

u2=0.1μs2×1ms*100%=0.050%

- 数字存储示波器的时间分辨率u3

数字存储示波器的测量时间分辨率为0.02μs，不确定度半宽区间为0.01μs。按均匀分布，0.5ms时引入的标准不确定度如下式：

u3=0.01μs3×1ms*100%=0.006%

2.4.2合成标准不确定度

测量重复性引入的标准不确定度分量u1远大于数字存储示波器时间测量引入的标准不确定度分量u2。故超声猝发音重复周期误差的合成不确定度uc见表2.4.2。

2.4.3扩展不确定度

取包含因子k=2，则超声猝发音重复周期误差的扩展不确定度见表2.4.2。

表2.4.2超声猝发音重复周期误差的测量不确定度来源及数值

| 序号 | 来源 | 符号 | 0.500ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性（%） | u1 | 0.151 |
| 2 | 数字存储示波器的时间（%） | u2 | 0.050 |
| 3 | 数字存储示波器的时间分辨率（%） | u3 | 0.006 |
| 合成标准不确定度（%） |  | uc | 0.159 |
| 扩展不确定度（k=2）/（%） |  | U | 0.32 |