中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范

Calibration Specification for Phase-shifted Sensitivity of Interferometric Optical Fiber Hydrophones (Differential Delay Heterodyne Demodulation Method)

（征求意见稿）

××××-××-××发布                          	××××-××-××实施

国家市场监督管理总局　发布

JJF XXXX—XXXX

干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范

Calibration Specification for Phase-shifted Sensitivity of Interferometric Optical Fiber Hydrophones (Differential Delay Heterodyne Demodulation Method)

归口单位：全国声学计量技术委员会

主要起草单位：中国船舶集团有限公司第七一五研究所

参加起草单位：北京大学

北京科技大学

本规范委托全国声学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈  毅（中国船舶集团有限公司第七一五研究所）

李文静（中国船舶集团有限公司第七一五研究所）

赵  涵（中国船舶集团有限公司第七一五研究所）

参加起草人：

张  敏（北京大学）

刘  飞（北京科技大学）

目  录

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和定义	1

4	概述	2

4.1 原理	2

4.2 构造	2

4.3 用途	2

5	计量特性	2

5.1 相移灵敏度级	2

6	校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 校准用设备	3

6.3 其他设备	4

7	校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准原理	4

7.3 校准方法	7

8	校准结果表达	10

9	复校时间间隔	11

附录A校准证书的内容	12

附录B测量不确定度评定示例	14

引  言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。本规范在制定中参考了GB/T 42559—2023《声学 干涉型光纤水听器相移灵敏度测量》中规定的测量方法。

本规范为首次发布。

干涉型光纤水听器（差分延时外差解调法）相移灵敏度校准规范

范围

本规范适用于10 Hz～40 kHz频率范围内干涉型光纤水听器相移灵敏度的校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001　通用计量术语及定义

JJF 1034　声学计量名词术语及定义

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

GB 3102.7　声学的量和单位

GB/T 3223—1994 声学 水声换能器自由场校准方法

GB/T 3947—1996　声学名词术语

GB/T 42559—2023  声学 干涉型光纤水听器相移灵敏度测量

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和定义

JJF 1001、JJF 1034和GB/T 3947—1996界定的及以下术语和定义适用于本规范。

本规范采用GB 3102.7—1993和GB/T 42559—2023中规定的量和单位。

- 3.1 干涉型光纤水听器 interferometric optical fiber hydrophone

把光导纤维作为敏感元件并利用光干涉原理制成的水听器。

注：其特性表现为干涉光相移与声场中声压的变化成一定的比例关系。

[GB/T 42559—2023，定义3.1]

- 3.2 干涉光相移量 phase-shifted value of optical interference

因外界信号作用导致的干涉型光纤水听器传感臂与参考臂干涉光信号的相位差，符号为Φ。

注：单位为弧度 (rad)。

[GB/T 42559—2023，定义3.2]

- 3.3 差分延时外差解调法 differential delay heterodyne demodulation method

利用生成的差分延时外差光脉冲对，经过干涉型光纤水听器后形成外差干涉光信号，通过解调处理得到干涉型光纤水听器干涉光相移量的方法。

[GB/T 42559—2023，定义3.6]

- 3.4 标准水听器 standard hydrophone

用作水声计量的、性能稳定并经过绝对校准的换能器。常作为建立水中声压基准用的标准器，并借此传递声压量值。

[GB/T 3947—1996，定义7.82]

- 3.5 [声压]相移灵敏度　[sound pressure] phase-shifted sensitivity

由声压信号作用引起的干涉型光纤水听器干涉光相移量与声场中引入干涉型光纤水听器前存在于干涉型光纤水听器参考中心位置处的自由场声压之比值，符号为MΦ。

注：单位为弧度每帕 (rad/Pa)。

[GB/T 42559—2023，定义3.9]

- 3.6 [声压]相移灵敏度级　[sound pressure] phase-shifted sensitivity level

相移灵敏度与基准相移灵敏度之比取以10为底的对数乘以20，符号为。

注：单位为分贝 (dB)；基准值为1 rad/Pa。

[GB/T 42559—2023，定义3.10]

概述

- 4.1 原理

干涉型光纤水听器利用光学干涉原理制成，能将水中声压信号转变为干涉光相位变化，经解调得到的干涉光相移量与水中声压量成一定的比例关系。

- 4.2 构造

干涉型光纤水听器采用光导纤维作为敏感元件，一般由光纤干涉仪、增敏结构和水密保护层等组成。

- 4.3 用途

干涉型光纤水听器用于测量水中声压，通常用于水下目标探测、海洋环境噪声测量、海洋资源勘探等领域。

计量特性

- 5.1 相移灵敏度级

相移灵敏度级一般不小于–180 dB（基准值：1 rad/μPa）。

校准条件

- 6.1 环境条件

环境条件要求如下：

- 环境温度：10 ℃～30 ℃；

- 相对湿度：30 %～90 %；

- 媒质温度：5 ℃～35 ℃；

- 供电电压：(220±10) V，(50±1) Hz。

- 6.2 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

- 信号发生器

1）工作频率范围：不小于10 Hz～40 kHz；

2）频率示值误差：不大于±0.5 %；

3）最大输出电压：不小于5 V峰值。

- 功率放大器

1）工作频率范围：不小于10 Hz～40 kHz；

2）波形失真：不大于3 %。

- 滤波器

1）工作频率范围：不小于10 Hz～40 kHz；

2）满足2级1/3倍频程滤波器的要求。

- 数字示波器

1）带宽：不小于500 MHz；

2）通道数：不少于2个；

3）直流增益误差：不大于±2 %。

- 激光器

1）工作波长：覆盖1550 nm；

2）工作线宽：不大于5 kHz；

3）最大输出光功率：不小于10 dBm；

4）功率短时稳定性：优于0.01 dB/15min。

注：工作在其它波长的干涉型光纤水听器相移灵敏度级的校准可参考本规范执行，相应的激光器工作波长范围须覆盖探头的工作波长。

- 声光调制器

1）工作波长：覆盖1550 nm；

2）移频范围：90 MHz～110 MHz；

3）插入损耗：不大于5 dB。

- 声光调制器驱动器

1）输出射频信号频率1：100 MHz±0.1%；

2）输出射频信号频率2：100.25 MHz±0.1%。

- 信号采集仪

1）工作频率范围：不小于10 Hz～40 kHz；

2）幅度最大允许误差：不大于±2 %；

3）通道数：1通道。

- 光电探测器

1）工作波长：覆盖1550 nm；

2）带宽：不小于20 MHz。

- 钢卷尺

1）长度：不小于2 m；

2）最小分度：1 mm。

- 温度计

1）测量范围：0 ℃～40 ℃；

2）示值误差：优于±0.5 ℃。

- 标准水听器

1）工作频率范围：不小于10 Hz～40 kHz；

2）灵敏度测量不确定度：不大于0.7 dB（k = 2）。

- 6.3 其他设备

- 驻波管

1）工作频率范围：不小于10 Hz～1 kHz；

2）通常为垂直开口向上的厚壁刚性圆柱形腔体；腔体内充满校准媒质，通常为蒸馏水；发射换能器安装在声管的底部，或采用振动台推动；

3）驻波管内液柱高度应大于液柱直径，并小于最高测量频率所对应的媒质声波波长的1/4。

- 消声水池

1）工作频率范围：不小于1 kHz～40 kHz；

2）水池应满足相应的自由场测量条件，具体要求按GB/T 3223—1994中附录A的规定，同时具有吊放装置以及固定支架。

注：校准频率范围较宽，需要先后使用驻波管和消声水池时，1 kHz频率点处的校准结果只需选取驻波管或消声水池两者之一即可。

校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

干涉型光纤水听器的校准项目见表1。

表1  干涉型光纤水听器校准项目一览表

| 编号 | 项目名称 | 技术要求的章条号 | 校准方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相移灵敏度级 | 5.1 | 7.3 |

- 7.2 校准原理

采用标准水听器比较法在驻波管或消声水池中对干涉型光纤水听器的相移灵敏度级进行校准。

- 7.2.1 干涉光相移量测量

在声信号作用下，干涉型光纤水听器输出的干涉光相移量采用差分延时外差（Differential Delay Heterodyne，DDH）解调法进行测量，图1给出了一种DDH解调系统结构框图。

图1  DDH解调系统结构框图

测量时，激光器输出的激光进入声光调制器（Acousto-Optic Modulator, AOM），在声光调制器驱动器的作用下，输出一对延时可调差频光脉冲，其中，两个光脉冲之间延时为τ，频移分别为f1和f2，宽度均为w，差频脉冲对的重复周期为Trep。其中光脉冲延时τ和脉冲宽度w可由计算机进行控制。差频脉冲对经环形器a端口到b端口后进入光纤水听器，由光纤水听器反射后经环形器b端口到c端口，进入光电探测器，此时输出的干涉信号可表示为

(1)

式中：

I ——光电探测器输出的电压信号，V；

A ——干涉光信号的直流分量，V；

B ——干涉光信号的交流分量，V；

Φ ——干涉光相移量，rad；

∆ω ——外差角频率，∆ω=2π∆f，∆f为外差频率，Hz。在此处为f1和f2差值的绝对值，即∆f=| f1-f2|。

注：τ应与干涉型光纤水听器的光路结构相匹配，一般取值范围为50 ns～500 ns。

采用信号采集仪，对输出干涉信号进行模数转换后，在计算机中进行DDH信号解调处理，图2给出了一种基于反正切计算的DDH解调算法框图。干涉信号首先与外载频信号cos(2πΔft)及其正交项sin(2πΔft)混频，分别经过一个低通滤波器后，得到相互正交的两个分量I1LP和I2LP，再经过相除、反正切计算以及相位拓展后，输出干涉光相移信号Φ(t)，经过测量得到光相移量Φ。

图2  基于反正切计算的DDH解调算法框图

- 7.2.2 水声声压量测量

水声声压量的测量方法较多，通常采用标准水听器比较法在驻波管和自由场中测量干涉型光纤水听器参考中心处的水声声压。

- 7.2.2.1 驻波管中水声声压量的测量

驻波管中水声声压的测量示意图如图3所示。干涉型光纤水听器与标准水听器被同时布放于驻波管中，两者的参考中心位于同一深度。测量时，发射换能器向上发射声波，经水与空气交界面反射后在管中产生测量所需的驻波声场，此时作用在干涉型光纤水听器与标准水听器上的声压相等。因此，干涉型光纤水听器参考中心处的声压p可按下式计算：

(2)

式中：

U0——标准水听器输出的开路电压，V；

M0——标准水听器的灵敏度，V/Pa。

图3  驻波管中水声声压测量示意图

- 7.2.2.2 自由场中水声声压量的测量

自由场中水声声压的测量示意图如图4所示。发射换能器、标准水听器与干涉型光纤水听器被同时布放于消声水池中，标准水听器与干涉型光纤水听器处于发射换能器的远场，它们的参考中心位于同一深度，并成一直线布置。标准水听器与发射换能器之间的距离为d0，光纤水听器与发射换能器之间的距离为d。

图4  自由场中水声声压测量示意图

测量时，发射换能器向水中发射声脉冲信号，在声波作用下，标准水听器和干涉型光纤水听器分别输出开路电压信号和干涉光信号。此时，作用在干涉型光纤水听器参考中心处的水声声压p可表示为

(3)

- 7.2.3 相移灵敏度级的计算

测得干涉型光纤水听器输出的干涉光相移量Φ和作用在干涉光纤水听器参考中心处的水声声压p后，按下式计算得到干涉型光纤水听器的相移灵敏度MФ：

(4)

干涉型光纤水听器的相移灵敏度级按下式计算：

(5)

式中：

MΦr——基准相移灵敏度，MΦr =1 rad/Pa。

- 7.3 校准方法

- 7.3.1 驻波管校准

采用差分延时外差解调法和标准水听器比较法在驻波管中校准干涉型光纤水听器时，按以下步骤进行操作。通常，驻波管法校准的频率范围为10 Hz～1 kHz。

      - 校准前准备

- 将蒸馏水或其它媒质慢慢灌入驻波管，排除腔内气泡，静置24 h；

- 检查干涉型光纤水听器的外观，应无影响正常工作的机械损伤；

- 用无腐蚀性的洗涤剂擦洗干涉型光纤水听器和标准水听器表面，并在驻波管液体内浸泡1 h以上；

- 校准时，将干涉型光纤水听器和标准水听器固定在测量支架上，保证其位于同一入水深度。若采用置换法，则可在测量过程中将干涉型光纤水听器和标准水听器先后放置到声场中进行测量，并确保其参考中心位于同一位置；

- 调节干涉型光纤水听器和标准水听器的入水深度d以及液柱的液面高度H，使入水深度d与液面高度H之间的关系满足d=(1/3～2/3)H为宜。

      - 校准频率的选取

通常取频率范围内1/3倍频程点作为校准频率进行测量，也可以根据客户指定校准频率进行测量。

      - 校准步骤

- 在驻波管中按图5中所示的方式连接干涉型光纤水听器和电子测量设备；

- 开启所有仪器设备，预热15 min；

- 设置信号发生器输出信号的类型（通常为连续正弦信号）、幅度和频率，设置滤波器的滤波频率；

- 将激光器输出光功率调节至合适值，确保光电探测器的输入端不过载，其输出电信号的信噪比应不小于20 dB；

- 在实际工作状态下通过激励和停止发射换能器，检查标准水听器开路输出电压的信噪比，其值应不小于20 dB；

- 测量干涉型光纤水听器的干涉光相移量Φ和标准水听器的输出电压幅值U0；

- 将标准水听器输出电压和干涉型光纤水听器的干涉光相移量进行比较，按式（6）计算得到干涉型光纤水听器的相移灵敏度级；

(6)

式中：

M0——标准水听器声压灵敏度级，dB。

- 重复上述步骤c)～g)，完成其他频率的测量。

图5  驻波管标准水听器比较法校准装置框图

- 7.3.2 自由场校准

采用差分延时外差解调法和标准水听器比较法在消声水池中校准干涉型光纤水听器时，按以下步骤进行操作。通常，自由场法校准的频率范围为1 kHz～40 kHz。

      - 校准前的准备

- 检查干涉型光纤水听器的外观，应无影响正常工作的机械损伤；

- 用无腐蚀性的洗涤剂擦洗干涉型光纤水听器、标准水听器和发射换能器表面，并将其在水中浸泡1 h以上；

- 将发射换能器与标准水听器、干涉型光纤水听器安装在校准支架上，固定在水下适当深度处，使三个换能器的参考中心位于同一水平面上，并呈一直线布置；若采用置换法，则可在测量过程中将标准水听器和干涉型光纤水听器先后放置到声场中进行测量，并确保其参考中心位于同一位置；

- 调节发射换能器与标准水听器和干涉型光纤水听器的距离，使其满足远场测量条件。发射换换能器与标准水听器的距离为d0，发射换能器与干涉型光纤水听器的距离为d。

      - 校准频率的选取

通常取频率范围内1/3倍频程点作为校准频率进行测量，也可以根据客户指定校准频率进行测量。

      - 校准步骤

- 按图6所示的方式连接干涉型光纤水听器和电子测量设备；

- 开启所有仪器设备，预热15 min；

- 设置信号发生器输出信号的类型（通常为脉冲信号）、幅度和频率，设置滤波器的滤波频率；

- 将激光器输出光功率调节至合适值，确保光电探测器的输入端不过载，其输出电信号的信噪比应不小于20 dB；

- 在实际工作状态下通过激励和停止发射换能器，检查标准水听器开路输出电压的信噪比，其值应不小于20 dB；

- 测量干涉型光纤水听器的干涉光相移量Φ和标准水听器的输出电压幅值U0；

- 将标准水听器输出电压和干涉型光纤水听器的干涉光相移进行比较，按式（7）计算得到干涉型光纤水听器的相移灵敏度级：

(7)

式中：

M0——标准水听器声压灵敏度级，dB。

- 重复上述步骤c)～g)，完成其他频率的校准。

图6  自由场标准水听器比较法校准装置框图

校准结果表达

校准结束后应出具校准证书。校准证书应准确、客观地报告校准结果，校准结果以校准数据、校准曲线等形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息。校准证书的内页内容见附录A。

- 8.1 校准数据处理

所有的数据应先计算，后修约。出具校准数据按如下要求修约：

- 相移灵敏度级的校准结果，修约到1位小数。

- 8.2 校准证书

经校准的干涉型光纤水听器应出具校准证书。校准证书应包括的信息及推荐的校准证书的内页格式参见附录A。

- 8.3 校准结果的测量不确定度

干涉型光纤水听器校准结果的测量不确定度按JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的要求评定，测量不确定度评定的示例见附录B。

复校时间间隔

干涉型光纤水听器的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短取决于仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素，因此，送校单位可根据实际使用情况自定复校时间间隔。

- 附录A

- 校准证书的内容

A.1  校准证书至少应包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 校准实验室的名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期；

- 如果与校准结果的有效性或应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 环境条件的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经校准实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

A.2  推荐的干涉型光纤水听器校准证书的内页格式

校 准 结 果 共 页 第 页 一、环境条件： 环境温度： ℃； 相对湿度： %； 媒质温度： ℃； 标准水听器入水深度： m； 干涉型光纤水听器入水深度： m。 二、校准依据：JJF 《干涉型光纤水听器相移灵敏度(差分延时外差解调法)校准规范》 三、校准装置名称： 四、测量不确定度： 五、相移灵敏度级（基准值：1 rad/Pa）： 干涉型光纤水听器编号： 干涉型光纤水听器与发射换能器之间的距离： 标准水听器与发射换能器之间的距离： f /Hz; /dB; f /Hz; /dB. 备注：

注：校准频率按1/3倍频程，或根据客户指定的频率。

- 附录B

测量不确定度评定示例

B.1  引言

在驻波管中，采用标准水听器比较法和差分延时外差解调法对干涉型光纤水听器相移灵敏度级进行校准。以下对其测量结果进行不确定度评定。

B.2  测量模型

相移灵敏度级的测量模型按公式（6）进行计算。

B.3  灵敏系数

由公式（6）可求得驻波管中干涉型光纤水听器相移灵敏度级各计算分量的灵敏系数为

（B.1）

B.4  测量不确定度的评定

B.4.1  不确定度的A类评定

测量重复性引入的不确定度分量按A类方法评定。在相同测量条件下，在驻波管中对干涉型光纤水听器相移灵敏度级进行了6次独立重复测量，得到的测量数据如表B.1所示。测量频率为250 Hz时，原始测量数据如表B.2所示。

表B.1  相移灵敏度级重复性测量数据和实验标准偏差

| f / Hz | M1 /dB | M2 /dB | M3 /dB | M4 /dB | M5 /dB | M6 /dB | sn /dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -126.5 | -126.5 | -126.9 | -126.7 | -126.6 | -126.5 | 0.16 |
| 12.5 | -126.8 | -127.1 | -126.9 | -126.9 | -126.8 | -126.6 | 0.16 |
| 16 | -126.4 | -126.6 | -126.7 | -126.7 | -126.8 | -126.8 | 0.15 |
| 20 | -126.9 | -127.1 | -127.0 | -127.0 | -127.0 | -126.9 | 0.08 |
| 25 | -127.4 | -127.4 | -127.8 | -127.6 | -127.5 | -127.6 | 0.15 |
| 31.5 | -126.2 | -126.7 | -126.4 | -126.4 | -126.3 | -126.3 | 0.17 |
| 40 | -127.4 | -127.6 | -127.6 | -127.5 | -127.5 | -127.5 | 0.08 |
| 63 | -126.9 | -126.8 | -127.1 | -127.0 | -127.1 | -126.9 | 0.12 |
| 80 | -126.7 | -126.8 | -126.8 | -126.7 | -126.8 | -126.7 | 0.05 |
| 100 | -126.5 | -126.7 | -126.6 | -126.5 | -126.6 | -126.5 | 0.08 |
| 125 | -126.8 | -126.8 | -126.8 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | 0.05 |
| 160 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.4 | 0.04 |
| 200 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | -126.3 | 0.04 |
| 250 | -126.4 | -126.4 | -126.4 | -126.5 | -126.4 | -126.4 | 0.04 |
| 315 | -126.2 | -126.4 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | 0.08 |
| 400 | -126.6 | -126.8 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | 0.06 |
| 500 | -126.6 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.6 | 0.05 |
| 630 | -126.2 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | -126.3 | -126.3 | 0.05 |
| 800 | -126.4 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | 0.04 |
| 1000 | -125.9 | -126.0 | -126.0 | -126.1 | -126.1 | -126.0 |  |

注：50 Hz频点相移灵敏度的测量容易受到工频交流电的影响，可不对该频点的相移灵敏度进行测量；或选择附近的频率点，如49 Hz进行测量。

表B.2  校准频率为250 Hz时的原始测量数据

| 序号 | / rad | U 0 / mV |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42.3 | 1155.0 |
| 2 | 38.0 | 1040.0 |
| 3 | 35.4 | 965.0 |
| 4 | 31.2 | 855.0 |
| 5 | 27.8 | 760.0 |
| 6 | 23.6 | 645.0 |
| 平均值 | 33.05 | 903.3 |

测量结果的实验标准偏差最大值为sn=0.17 dB。取单次测量的平均值作为校准结果，则由测量重复性引入的不确定度分量为

uA = sn = 0.17 dB

B.4.2  不确定度的B类评定

a）标准水听器灵敏度校准误差引入的不确定度分量

标准水听器灵敏度校准误差不应超过±0.70 dB，以正态分布考虑，取k=1.96，则标准水听器灵敏度校准误差引入的不确定度分量为

uB1=0.70/1.96=0.36 dB

b）电压测量误差引入的不确定度分量

电压测量误差不应超过±2.00%，以均匀分布考虑，取。表B.2中水听器输出电压的平均值为903.3 mV，标准水听器输出电压测量误差引入的不确定度分量为

同理，干涉光相移量测量误差引入的不确定度分量为

c）标准水听器和干涉型光纤水听器入水深度偏差引入的不确定度分量

标准水听器和干涉型光纤水听器入水深度偏差不应超过±0.20 dB，以正态分布考虑，取k=1.96，则标准水听器和光纤水听器入水深度偏差引入的不确定度分量为

uB4=0.20/1.96=0.10 dB

d）驻波管中声场分布不均匀引入的不确定度分量

驻波管中声场分布不均匀不应超过±0.70 dB，以正态分布考虑，取k=1.96，则驻波管中声场不均匀引入的不确定度分量为

uB5=0.70/1.96=0.36 dB

e）信号发生器频率指示误差引入的不确定度分量

信号发生器频率指示误差引入的不确定度分量可以忽略不计。

f）激光器输出激光不稳定引入的不确定度分量

激光器输出激光不稳定引入的误差不应超过±0.30 dB，以均匀分布考虑，取，则激光器输出激光不稳定引入的不确定度分量为

g）光电探测器光电转换误差引入的不确定度分量

光电探测器光电转换误差不应超过±0.20 dB，以均匀分布考虑，取，则光电探测器光电转换误差引入的不确定度分量为

h）相位解调和D/A输出误差引入的不确定度分量

相位解调和D/A输出误差不应超过±0.20 dB，以均匀分布考虑，取，则相位解调和D/A输出误差引入的不确定度分量为

i）仪器输入阻抗不足引入的不确定度分量

仪器输入阻抗不足引入的误差不应超过±0.10 dB，以均匀分布考虑，取，则仪器输入阻抗不足引入的不确定度分量为

j）无规噪声干扰引入的不确定度分量

无规噪声干扰引入的误差不应超过±0.10 dB，以均匀分布考虑，取，则无规噪声干扰引入的不确定度分量为

k）电磁干扰引入的不确定度分量

电磁干扰引入的误差不应超过±0.10 dB，以均匀分布考虑，取，则电磁干扰引入的不确定度分量为

驻波管中相移灵敏度测量不确定度的B类评定为

测量不确定度来源汇总见表B.3

表B.3 测量不确定度的B类评定来源汇总表

| 序号 | 标 准 不 确 定 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 来 源 | 符号 | 不确定度分量 dB |
| 1 | 标准水听器灵敏度校准误差引入的不确定度分量 | uB1 | 0.36 |
| 2 | 电压测量误差引入的不确定度分量 | uB2 | 0.10 |
| 3 | 干涉光相移量测量误差引入的不确定度分量 | uB3 | 0.10 |
| 4 | 标准水听器和干涉型光纤水听器入水深度偏差引入的不确定度分量 | uB4 | 0.10 |
| 5 | 驻波管中声场分布不均匀引入的不确定度分量 | uB5 | 0.36 |
| 6 | 激光器输出激光不稳定引入的不确定度分量 | uB6 | 0.17 |
| 7 | 光电探测器光电转换误差引入的不确定度分量 | uB7 | 0.12 |
| 8 | 相位解调和D/A输出误差引入的不确定度分量 | uB8 | 0.12 |
| 9 | 仪器输入阻抗不足引入的不确定度分量 | uB9 | 0.06 |
| 10 | 无规噪声干扰引入的不确定度分量 | uB10 | 0.06 |
| 11 | 电磁干扰引入的不确定度分量 | uB11 | 0.06 |

B.4.3  合成标准不确定度

在驻波管中利用差分延时外差解调法和标准水听器比较法校准干涉型光纤水听器的相移灵敏度，其合成B类标准不确定度为

B.4.4  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则驻波管中干涉型光纤水听器相移灵敏度校准的扩展不确定度为