公开

《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》 试验验证报告 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 二〇二三年十月二十七日

《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》试验验证报告

# 1 实验目的

此次试验是为了验证《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》中规定的技术指标是否满足计量特性要求，验证校准条件和校准方法是否科学合理，是否能够完全覆盖计量性能要求中涉及参数的测量范围。

# 2 试验条件

按照《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》中的规定，此次试验条件包括：

## 2.1 环境条件

本次试验的环境条件如下：

- 室温：24.5 ℃；

- 水温：21.6 ℃；

- 相对湿度：63 %；

- 供电电压：试验现场提供220 V，50 Hz交流电源。

## 2.2 校准装置

2.2.1 驻波管校准装置

驻波管比较法校准装置框图如图1所示。

图1  驻波管比较法校准装置框图

试验中使用的主要设备如表1所示。

表1　校准使用的主要仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号/串号 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 33250A/MY40033847 | 美国Keysight |
| 2 | 数字示波器 | DSO6054A/MY54410126 | 美国Keysight |
| 3 | 滤波器 | NF3625/917678 | 日本NF |
| 4 | 功率放大器 | UTC2250/10140357 | 国产 |
| 5 | 激光器 | ADJUSTICK/08270112 | 丹麦KOHERAS |
| 6 | 声光调制器 | AMM-100-20-25-1550-2FP | 美国Brimrose |
| 7 | 声光调制器驱动器 | 定制 | 国产 |
| 8 | 信号采集仪 | PCIE 8652 | 国产 |
| 9 | 光电探测器 | TIA-525 | 美国TTI |
| 10 | 标准水听器 | RHS2-258/2012003 | 国产 |
| 11 | 干涉型光纤水听器 | FOH-05# | 国产 |

2.3.1 自由场校准装置

自由场比较法校准装置框图如图2所示。

图2  自由场比较法校准装置框图

试验中使用的主要设备如表2所示。

表2　校准使用的主要仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号/串号 | 生产厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 33250A/MY40033847 | 美国Keysight |
| 2 | 数字示波器 | DSO6054A/MY54410126 | 美国Keysight |
| 3 | 滤波器 | NF3625/917678 | 日本NF |
| 4 | 功率放大器 | UTC200/160702009 | 国产 |
| 5 | 激光器 | ADJUSTICK/08270112 | 丹麦KOHERAS |
| 6 | 声光调制器 | AMM-100-20-25-1550-2FP | 美国Brimrose |
| 7 | 声光调制器驱动器 | 定制 | 国产 |
| 8 | 信号采集仪 | PCIE 8652 | 国产 |
| 9 | 光电探测器 | TIA-525 | 美国TTI |
| 10 | 标准水听器 | RHS2-258/2012003 | 国产 |
| 11 | 干涉型光纤水听器 | FOH-05# | 国产 |

3 试验项目及方法

## 3.1 试验项目

本次试验用于干涉型光纤水听器相移灵敏度级校准。

## 3.2 试验方法

根据《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》中规定的方法，开展校准试验。

3.2.1 驻波管干涉型光纤水听器相移灵敏度级校准试验

1）校准前准备

- 将蒸馏水或其它媒质慢慢灌入驻波管，排除腔内气泡，静置24 h；

- 检查干涉型光纤水听器的外观，应无影响正常工作的机械损伤；

- 用无腐蚀性的洗涤剂擦洗干涉型光纤水听器和标准水听器表面，并在驻波管液体内浸泡1 h以上；

- 校准时，将干涉型光纤水听器和标准水听器固定在测量支架上，保证其位于同一入水深度。若采用置换法，则可在测量过程中将干涉型光纤水听器和标准水听器分别固定在测量支架上，并确保其声中心位于同一位置；

- 调节干涉型光纤水听器和标准水听器的入水深度d以及液柱的液面高度H，使入水深度d与液面高度H之间的关系满足d=(1/3～2/3)H为宜。

2）试验步骤

- 在驻波管中按图1中所示的方式连接干涉型光纤水听器和电子测量设备；

- 开启所有仪器设备，预热15 min；

- 设置信号发生器输出信号的类型（通常为连续正弦信号）、幅度和频率，设置滤波器的滤波频率；

- 将激光器输出光功率调节至合适值，确保光电探测器的输入端不过载，其输出电信号的信噪比应不小于20 dB；

- 在实际工作状态下通过激励和停止发射换能器，检查标准水听器开路输出电压的信噪比，其值应不小于20 dB；

- 测量干涉型光纤水听器的干涉光相移量Φ和标准水听器的输出电压幅值Uo；

- 将标准水听器输出电压和干涉型光纤水听器的干涉光相移量进行比较，按式（1）计算得到干涉型光纤水听器的相移灵敏度级；

(1)

式中，

M0——标准水听器声压灵敏度级，dB。

- 重复上述步骤c)~g)，完成其他频率的测量。

3.2.2 自由场干涉型光纤水听器相移灵敏度级校准试验

1）校准前准备

- 检查干涉型光纤水听器的外观，应无影响正常工作的机械损伤；

- 用无腐蚀性的洗涤剂擦洗干涉型光纤水听器、标准水听器和发射换能器表面，并将其在水中浸泡1 h以上；

- 将发射换能器与标准水听器、干涉型光纤水听器安装在校准支架上，固定在水下适当深度处，使三个换能器的参考中心位于同一水平面上；若采用置换法，则可在测量过程中将标准水听器和干涉型光纤水听器分别固定在测量支架上，并确保两个水听器在测量时位于水下声场中的同一位置；

- 调节发射换能器与标准水听器和干涉型光纤水听器的距离，使其满足远场测量条件。发射换换能器与标准水听器的距离为d0；发射换能器与干涉型光纤水听器的距离为d。

2）试验步骤

- 按图2所示的方式连接干涉型光纤水听器和电子测量设备；

- 开启所有仪器设备，预热15 min；

- 设置信号发生器输出信号的类型（通常为脉冲信号）、幅度和频率，设置滤波器的滤波频率；

- 将激光器输出光功率调节至合适值，确保光电探测器的输入端不过载，其输出电信号的信噪比应不小于20 dB；

- 在实际工作状态下通过激励和停止发射换能器，检查标准水听器开路输出电压的信噪比，其值应不小于20 dB；

- 测量干涉型光纤水听器的干涉光相移量Φ和标准水听器的输出电压幅值Uoc；

- 将标准水听器输出电压和干涉型光纤水听器的干涉光相移进行比较，按式（2）计算得到干涉型光纤水听器的相移灵敏度级：

(2)

式中，

M0——标准水听器声压灵敏度级，dB。

- 重复上述步骤c)~g)，完成其他频率的校准。

4. 数据分析

## 4.1 驻波管校准

采用标准水听器比较法和差分延时外差解调法在驻波管中对FOH-05#干涉型光纤水听器进行了6次独立校准，校准结果见表3。

表3  FOH-05#干涉型光纤水听器相移灵敏度级驻波管校准结果

| f /Hz | M1 /dB | M2/dB | M3/dB | M4/dB | M5/dB | M6/dB | Sn /dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -126.5 | -126.5 | -126.9 | -126.7 | -126.6 | -126.5 | 0.16 |
| 12.5 | -126.8 | -127.1 | -126.9 | -126.9 | -126.8 | -126.6 | 0.16 |
| 16 | -126.4 | -126.6 | -126.7 | -126.7 | -126.8 | -126.8 | 0.15 |
| 20 | -126.9 | -127.1 | -127.0 | -127.0 | -127.0 | -126.9 | 0.08 |
| 25 | -127.4 | -127.4 | -127.8 | -127.6 | -127.5 | -127.6 | 0.15 |
| 31.5 | -126.2 | -126.7 | -126.4 | -126.4 | -126.3 | -126.3 | 0.17 |
| 40 | -127.4 | -127.6 | -127.6 | -127.5 | -127.5 | -127.5 | 0.08 |
| 63 | -126.9 | -126.8 | -127.1 | -127.0 | -127.1 | -126.9 | 0.12 |
| 80 | -126.7 | -126.8 | -126.8 | -126.7 | -126.8 | -126.7 | 0.05 |
| 100 | -126.5 | -126.7 | -126.6 | -126.5 | -126.6 | -126.5 | 0.08 |
| 125 | -126.8 | -126.8 | -126.8 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | 0.05 |
| 160 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.4 | 0.04 |
| 200 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | -126.3 | 0.04 |
| 250 | -126.4 | -126.4 | -126.4 | -126.5 | -126.4 | -126.4 | 0.04 |
| 315 | -126.2 | -126.4 | -126.3 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | 0.08 |
| 400 | -126.6 | -126.8 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | 0.06 |
| 500 | -126.6 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.7 | -126.6 | 0.05 |
| 630 | -126.2 | -126.3 | -126.3 | -126.2 | -126.3 | -126.3 | 0.05 |
| 800 | -126.4 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | -126.5 | 0.04 |
| 1000 | -125.9 | -126.0 | -126.0 | -126.1 | -126.1 | -126.0 |  |

## 4.2 自由场校准

采用标准水听器比较法和差分延时外差解调法在自由场中对FOH-05#干涉型光纤水听器进行了6次独立校准，校准结果见表4。

表4  FOH-05#干涉型光纤水听器相移灵敏度级自由场校准结果

| f /kHz | M1/dB | M2/dB | M3/dB | M4/dB | M5/dB | M6/dB | Sn/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | -125.9 | -126.0 | -126.0 | -126.1 | -126.1 | -126.0 |
| 1.25 | 1.25 | -125.5 | -125.3 | -125.2 | -125.4 | -125.4 | -125.1 |
| 1.6 | 1.6 | -124.7 | -124.6 | -124.5 | -124.5 | -124.6 | -124.6 |
| 2 | 2.0 | -124.4 | -124.2 | -124.2 | -124.2 | -124.1 | -123.9 |
| 2.5 | 2.5 | -126.1 | -125.7 | -125.8 | -125.8 | -126.1 | -126.0 |
| 3.15 | 3.15 | -126.8 | -126.7 | -126.7 | -126.6 | -126.2 | -126.3 |
| 4 | 4.0 | -126.4 | -126.3 | -126.4 | -126.4 | -126.6 | -126.7 |
| 5 | 5.0 | -123.2 | -123.3 | -123.7 | -123.6 | -123.8 | -123.8 |
| 6.3 | 6.3 | -122.1 | -122.1 | -122.0 | -122.0 | -121.9 | -121.8 |
| 8 | 8.0 | -125.8 | -125.7 | -125.6 | -125.6 | -125.6 | -125.5 |
| 10 | 10.0 | -130.1 | -130.0 | -129.9 | -130.0 | -129.9 | -129.9 |
| 12.5 | 12.5 | -132.1 | -132.5 | -132.0 | -132.4 | -132.6 | -132.2 |
| 16 | 16.0 | -131.0 | -131.5 | -131.4 | -131.3 | -131.1 | -131.2 |
| 20 | 20.0 | -130.3 | -130.3 | -130.3 | -130.8 | -130.6 | -130.7 |
| 25 | 25.0 | -130.6 | -130.8 | -130.7 | -131.0 | -131.1 | -130.9 |
| 31.5 | 31.5 | -131.0 | -130.9 | -131.3 | -131.2 | -131.1 | -130.9 |
| 40 | 40 | -131.4 | -131.2 | -131.5 | -131.6 | -131.1 | -131.2 |

由表3和表4可知，试验的测量结果在不确定度的偏差范围内。因此，本项试验结果满足校准规范的计量性能要求。

# 5 试验结论

根据测试结果及分析可以得到以下结论：

（1）《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》的计量特性要求科学合理；

（2）《干涉型光纤水听器相移灵敏度（差分延时外差解调法）校准规范》中的校准方法科学合理；

（3）相关单位可根据本试验报告内容进一步验证计量性能的可靠性。