《井斜仪校准规范》试验报告

- 试验日期和地点：

- 试验日期：2023年4月--6月

- 试验地点：测斜仪校准实验室和温度振动室

- 试验目的：

通过试验在理论上，了解井斜仪测量参数的量值溯源与传递关系，在实践上，掌握各类井斜仪的井斜角、磁方位角、工具面角测量参数的校准，以及温度特性和振动特性试验校准的操作要领、基本步骤和方法。

三、试验设备及环境要求：

- 试验设备：井斜仪校验架、温度加热箱、振动台

- 环境要求： 环境温度：20℃±5℃。

- 相对湿度：≤80％RH。

- 磁场要求: 6m×6m×4m空间内磁场梯度≤0.2μT/m，磁场稳定。

四、试验内容：

- 通过将井斜仪固定在井斜仪校准装置上，以井斜仪校验架的示值为标准值，通过设置、调节井斜仪校验架的不同状态，把被校准的井斜仪的测量值与井斜仪校验架的标准值进行比较，得到被校准井斜仪的测量误差。

- 将井斜仪放置在加热箱内，待井斜仪工作稳定后，记录井斜仪在各温度点的井斜角、磁方位角、工具面角及温度示值。

- 将井斜仪水平放置在振动台上，并用夹具夹紧。待井斜仪工作稳定后，记录井斜仪振动前、振动中和振动后的井斜角、磁方位角及工具面角示值。

- 五、试验记录数据：

- （一）DSP H067（维修后）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H067 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 22.3 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 45.7 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.1 | 90.1 |  | 180.1 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.14 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.15 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.1 | 90.1 |  | 180.1 |  | 270.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 3.12 | 3.12 |  | 3.12 |  | 3.15 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 359.9 | 90.0 |  | 180.0 |  | 270.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 10.10 | 10.10 |  | 10.10 |  | 10.13 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.2 | 90.0 |  | 179.9 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 30.09 | 30.09 |  | 30.09 |  | 30.11 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.3 | 90.0 |  | 179.9 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 45.07 | 45.08 |  | 45.09 |  | 45.11 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 90.06 | 89.97 |  | 89.95 |  | 90.03 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.2 | 90.2 |  | 90.3 |  | 90.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 90.06 | 89.97 |  | 89.95 |  | 90.03 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.15 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.3 ° |  |  | 工具面角： 0.2 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.4.12 |  |

- DSP H067 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H067 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期：2023.4.10 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.95 |  | 352.1 | 44.9 |  |  | 28.01 |
| 60℃ | 89.96 |  | 352.0 | 44.9 |  |  | 60.03 |
| 90℃ | 89.95 |  | 351.9 | 45.0 |  |  | 90.21 |
| 120℃ | 89.96 |  | 351.7 | 45.0 |  |  | 120.01 |
| 145℃ 135℃ | 89.97 |  | 351.7 | 45.0 |  |  | 135.42 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.02 |  | 0.4 | 0.1 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 90.12 | 124.8 |  |  | 45.0 | 133.74 |  |
| 振动过程中最大示值 | 90.00 | 164.5 |  |  | 45.0 | 133.16 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.99 | 164.5 |  |  | 45.0 | 132.91 |  |
| 振动后 | 90.15 | 124.7 |  |  | 45.0 | 130.39 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.03 | 0.1 |  |  | 0.0 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.01 | 0.0 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H067 温度振动原始数据（节选）

- （二）DSP H203（新研制）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H203 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 21.5 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 35.3 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.2 | 90.7 |  | 180.5 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.00 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.2 | 90.7 |  | 180.5 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 2.97 | 2.97 |  | 2.97 |  | 2.99 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 0.3 | 90.7 |  | 180.4 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 9.97 | 9.97 |  | 9.97 |  | 10.00 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.4 | 90.6 |  | 180.2 |  | 270.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 29.95 | 29.95 |  | 29.96 |  | 29.98 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.4 | 90.5 |  | 180.0 |  | 269.9 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 44.93 | 44.93 |  | 44.94 |  | 44.96 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  | 359.9 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.95 | 89.95 |  | 89.98 |  | 89.99 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.3 | 90.4 |  | 90.4 |  | 90.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.95 | 89.95 |  | 89.98 |  | 89.99 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.07 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.7 ° |  |  | 工具面角： 0.7 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.4.20 |  |

- DSP H203 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H203 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期：2023.4.18 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.97 |  | 351.3 | 44.9 |  |  | 30.47 |
| 60℃ | 89.95 |  | 351.3 | 45.0 |  |  | 60.19 |
| 90℃ | 89.93 |  | 351.0 | 45.0 |  |  | 90.18 |
| 120℃ | 89.93 |  | 350.7 | 45.0 |  |  | 120.17 |
| 145℃ | 89.94 |  | 350.8 | 45.1 |  |  | 145.51 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.04 |  | 0.6 | 0.2 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 90.01 | 127.8 |  |  | 45.0 | 141.89 |  |
| 振动过程中最大示值 | 89.96 | 165.7 |  |  | 45.0 | 139.82 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.96 | 165.6 |  |  | 45.0 | 138.27 |  |
| 振动后 | 90.02 | 128.0 |  |  | 45.0 | 134.13 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.01 | 0.2 |  |  | 0.0 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.00 | 0.1 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H203 温度振动原始数据（节选）

- （三）DSP H202（新研制）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H202 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 23.6 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 50.3 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 1.1 | 91.2 |  | 180.9 |  | 270.5 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 1.2 | 91.2 |  | 181.0 |  | 270.6 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 3.06 | 3.06 |  | 3.06 |  | 3.07 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.8 |  | 180.4 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 10.05 | 10.04 |  | 10.05 |  | 10.07 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.6 | 90.8 |  | 180.3 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 30.02 | 30.03 |  | 30.03 |  | 30.06 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.8 |  | 180.2 |  | 270.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 45.01 | 45.02 |  | 45.02 |  | 45.05 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.1 | 0.3 |  | 0.0 |  | 359.8 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.98 | 89.98 |  | 89.97 |  | 89.98 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.1 | 90.2 |  | 90.0 |  | 89.9 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.98 | 89.98 |  | 89.97 |  | 89.98 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.07 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.8 ° |  |  | 工具面角：1.2 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.5.9 |  |

- DSP H202 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H202 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期： 2023.5.8 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.95 |  | 351.5 | 44.9 |  |  | 30.02 |
| 60℃ | 89.94 |  | 351.7 | 44.9 |  |  | 60.19 |
| 90℃ | 89.93 |  | 351.8 | 45.0 |  |  | 90.35 |
| 120℃ | 89.91 |  | 351.5 | 45.1 |  |  | 120.02 |
| 145℃ | 89.91 |  | 351.5 | 45.2 |  |  | 145.08 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.04 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 89.98 | 126.5 |  |  | 44.9 | 141.78 |  |
| 振动过程中最大示值 | 89.93 | 166.0 |  |  | 44.9 | 140.79 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.93 | 165.8 |  |  | 44.9 | 140.30 |  |
| 振动后 | 90.00 | 126.3 |  |  | 44.9 | 137.33 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.0 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.00 | 0.2 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H202 温度振动原始数据（节选）

- （四）DSP H004（维修后）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 24.6 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 45.7 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.4 | 90.4 |  | 180.3 |  | 270.4 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.00 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.4 | 90.4 |  | 180.3 |  | 270.4 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.01 |  | 3.02 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.5 |  | 180.4 |  | 270.6 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.02 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.6 | 90.1 |  | 180.0 |  | 270.3 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 29.97 | 29.97 |  | 29.98 |  | 30.00 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.7 | 90.2 |  | 180.0 |  | 270.3 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 44.96 | 44.96 |  | 44.97 |  | 44.99 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.94 | 90.04 |  | 90.03 |  | 90.06 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.3 | 90.2 |  | 90.1 |  | 90.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.93 | 90.04 |  | 90.03 |  | 90.06 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.07 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.7 ° |  |  | 工具面角： 0.4 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.5.24 |  |

- DSP H004 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期：2023.5.22 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.83 |  | 352.2 | 45.1 |  |  | 30.45 |
| 60℃ | 89.84 |  | 352.2 | 45.2 |  |  | 60.14 |
| 90℃ | 89.83 |  | 352.3 | 45.4 |  |  | 90.13 |
| 120℃ | 89.81 |  | 352.3 | 45.6 |  |  | 120.01 |
| 145℃ 135℃ | 89.81 |  | 352.3 | 45.8 |  |  | 135.32 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.03 |  | 0.1 | 0.7 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 89.91 | 124.9 |  |  | 45.1 | 130.75 |  |
| 振动过程中最大示值 | 89.78 | 165.6 |  |  | 45.2 | 129.70 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.78 | 165.6 |  |  | 45.2 | 129.18 |  |
| 振动后 | 89.92 | 125.2 |  |  | 45.2 | 126.36 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.01 | 0.3 |  |  | 0.1 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.00 | 0.1 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H004 温度振动原始数据（节选）

- （五）DSP H068（维修后）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H068 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 24.6 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 45.7 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.1 | 90.2 |  | 180.4 |  | 270.4 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.05 | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.1 | 90.2 |  | 180.4 |  | 270.5 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 3.06 | 3.05 |  | 3.04 |  | 3.06 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 359.7 | 89.8 |  | 179.9 |  | 270.0 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 10.03 | 10.02 |  | 10.02 |  | 10.04 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.1 | 89.9 |  | 179.9 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 30.00 | 30.02 |  | 30.02 |  | 30.04 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.2 | 90.0 |  | 180.0 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 44.98 | 45.00 |  | 45.00 |  | 45.02 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 |  | 0.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.98 | 89.98 |  | 89.95 |  | 89.96 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.1 | 90.2 |  | 90.5 |  | 90.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 89.98 | 89.98 |  | 89.95 |  | 89.96 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.06 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.5 ° |  |  | 工具面角： 0.5 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.6.7 |  |

- DSP H068 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H068 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期：2023.6.5 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.95 |  | 351.1 | 45.0 |  |  | 30.38 |
| 60℃ | 89.96 |  | 351.0 | 45.1 |  |  | 60.14 |
| 90℃ | 89.96 |  | 351.5 | 45.3 |  |  | 90.41 |
| 120℃ | 89.96 |  | 351.3 | 45.5 |  |  | 120.17 |
| 145℃ 135℃ | 89.97 |  | 351.7 | 45.7 |  |  | 135.26 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.02 |  | 0.7 | 0.7 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 90.04 | 121.9 |  |  | 45.3 | 138.83 |  |
| 振动过程中最大示值 | 89.90 | 158.5 |  |  | 45.4 | 138.83 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.90 | 158.2 |  |  | 45.4 | 138.33 |  |
| 振动后 | 90.04 | 121.9 |  |  | 45.4 | 137.32 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.00 | 0.0 |  |  | 0.1 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.00 | 0.3 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H068 温度振动原始数据（节选）

- （六）DSP H204（新研制）校准记录表

- 井斜仪校准记录表

| 仪器类型： DSP |  |  |  |  |  | 仪器编号： H204 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度： 24.5 ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度： 50.5 %RH |  |  |  |  |
| 外观检 查 | 外观完好 |  | √ 是 |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  | 故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 （单位：°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角 设定值 |  | 校准参数 |  |  | 工具面角/磁方位角设定值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0° | 90° |  | 180° |  | 270° |
| 0° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.2 | 90.2 |  | 180.3 |  | 270.2 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |
| 3° |  | 磁性工具面角 |  |  | 0.2 | 90.2 |  | 180.4 |  | 270.3 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 3.06 | 3.04 |  | 3.05 |  | 3.08 |
| 10° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.5 |  | 180.6 |  | 270.6 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 10.06 | 10.04 |  | 10.05 |  | 10.07 |
| 30° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.2 |  | 180.1 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 30.04 | 30.04 |  | 30.05 |  | 30.07 |
| 45° |  | 磁方位角 |  |  | 0.5 | 90.2 |  | 180.1 |  | 270.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 45.03 | 45.04 |  | 45.04 |  | 45.07 |
| 90° |  | 磁方位角（0°） |  |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 90.01 | 89.98 |  | 89.96 |  | 90.00 |
| 90° |  | 磁方位角（90°） |  |  | 90.1 | 90.2 |  | 90.2 |  | 90.1 |
|  |  | 井斜角 |  |  | 90.01 | 89.98 |  | 89.96 |  | 90.00 |
| 最大测量误差（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井斜角： 0.08 ° |  |  |  |  | 磁方位角： 0.6 ° |  |  | 工具面角：0.3 ° |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准人： |  |  |  | 核验人： |  |  |  |  | 校准日期：2023.6.9 |  |

- DSP H204 温度振动试验记录表

- 井斜仪温度振动试验记录表

| 仪器类型： DSP |  |  | 仪器编号： H204 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点：温度振动室 |  |  | 试验日期： 2023.6.7 |  |  |  |  |
| 一、温度试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） |  | 磁方位角（°） | 工具面角（°） |  |  | 温 度（℃） |
| 室温 | 89.97 |  | 352.1 | 44.9 |  |  | 30.03 |
| 60℃ | 89.97 |  | 352.4 | 45.0 |  |  | 60.02 |
| 90℃ | 89.97 |  | 352.4 | 45.1 |  |  | 90.01 |
| 120℃ | 89.97 |  | 352.6 | 45.2 |  |  | 120.01 |
| 145℃ | 89.98 |  | 352.6 | 45.3 |  |  | 145.26 |
| 170℃ | / |  | / | / |  |  | / |
| 温度试验数据变化量 | 0.01 |  | 0.5 | 0.4 |  |  | / |
| 二、振动试验数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪 器 状 态 | 井斜角（°） | 磁方位角（°） |  |  | 工具面角（°） | 温度（℃） |  |
| 振动前 | 90.05 | 125.8 |  |  | 45.1 | 145.93 |  |
| 振动过程中最大示值 | 89.98 | 167.0 |  |  | 45.1 | 143.90 |  |
| 振动过程中最小示值 | 89.98 | 166.8 |  |  | 45.1 | 142.38 |  |
| 振动后 | 90.03 | 126.4 |  |  | 45.1 | 138.82 |  |
| 振动前后试验数据变化量 | 0.02 | 0.6 |  |  | 0.0 | / |  |
| 振动过程中试验数据变化量 | 0.00 | 0.2 |  |  | 0.0 | / |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人： |  |  | 核验人： |  |  |  |  |

- DSP H204 温度振动原始数据（节选）

六、试验结论：

（一）参数校准：

| 序号 | 井斜仪 类型编号 | 测量参数 | 允许误差 | 实际测量示值 最大误差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP H067 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.15 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.3 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.2 | PASS |
| 2 | DSP H203 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.07 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.7 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.7 | PASS |
| 3 | DSP H202 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.07 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.8 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 1.2 | PASS |
| 4 | DSP H004 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.07 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.7 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.4 | PASS |
| 5 | DSP H068 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.06 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.5 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.5 | PASS |
| 6 | DSP H204 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.08 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.6 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.3 | PASS |

（二）温度振动试验

| 序号 | 井斜仪 类型编号 | 测量参数 | 允许 误差 | 温度试验 数据 变化量 | 振动前后 试验数据 变化量 | 振动过程中 试验数据 变化量 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP H067 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | PASS |
| 2 | DSP H203 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | PASS |
| 3 | DSP H202 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | PASS |
| 4 | DSP H004 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | PASS |
| 5 | DSP H068 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | PASS |
| 6 | DSP H204 | 井斜角,( °) | ±0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | PASS |
|  |  | 磁方位角,( °) | ±2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | PASS |
|  |  | 工具面角 ,( °) | ±2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | PASS |

（三）结论：六支井斜仪已按照《井斜仪校准规范》校准，校准结果满足井斜仪的计量特性要求。