《线型光束感烟探测器滤光片》校准规范

（征求意见稿）

实验报告

2023年10月

目  录

1.概述	3

2. 校准条件	4

3. 校准项目的实施	4

3.1 透射比和减光值的测量	4

3.2 光谱曲线平直度	4

3.3 均匀性与正反差别	5

3.4 年变化量	5

4. 校准数据与结果分析	5

4.1 校准数据	5

4.2 结果分析	26

- 概述

《线型光束感烟探测器滤光片》校准规范按JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》编制，为了验证本规范相关技术指标的可行性及有效性进行实验。

线型光束感烟探测器滤光片（以下简称滤光片）是各级消防检测和监督机构用于检测线型光束感烟火灾探测器（以下简称探测器）的专业器具。 检测过程是利用滤光片的减光作用减少红外发光器发射到红外接收器的光束量，来模拟火灾条件下烟雾遮挡探测器的情况，通过响应情况来判定探测器的性能。探测器可分为对射式感烟探测器和反射式感烟探测器，其原理如图1、图2所示，用于检测的滤光片实物图如图3、图4所示。

图1对射式感烟探测器原理图 图2反射式感烟探测器原理图

| 图3 线型光束感烟探测器滤光片实物图 | 图4 线型光束感烟探测器滤光片实物图 |
| --- | --- |

生产该滤光片的厂家主要有北京朋利驰科技有限公司、北京京华兴科技有限公司、沈阳奥博斯隆兴科技有限公司、万霖华泰（北京）安全技术有限公司、新德图科技（香港）有限公司、智淼君安（江苏）消防工程技术有限公司、GUIPAI等，从市场占有率角度而言，绝大部分为国内产品。

- 校准条件

环境条件：(20～26)℃，相对湿度：(31～65)%。

校准用设备如表1所示。

表1 测量标准

| 设备 | 型号规格 | 测量范围 | 等级 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双光束紫外可见分光光度计 | Lambda 950 | 波长：(175~3300)nm 透射比：0.01~1.00 | Ⅰ级 | PE |

该设备经检定合格为Ⅰ级。近红外透射比采用近红外滤光片校准的方式，该滤光片与中国计量科学研究院进行了测量审核，近红外透射比引入的不确定对为0.0037，使用该滤光片对该分光光度计进行校准，综合评估，该设备近红外透射比的误差不超过0.006。

综上，该设备符合校准规范第6.2条款规定：近红外区波长最大允许误差不超过±2.0 nm；透射比最大允许误差不超过±0.006；杂散辐射水平低于0.005；光谱范围应覆盖开展工作所需的光谱范围。

- 校准项目的实施

## 透射比和减光值

将光谱光度计开机预热，达到正常工作状态后，设置波长范围（800~1000）nm，设置光谱带宽为2 nm，采样间隔为10 nm，积分时间为1 s，以空气作为参比，测量滤光片的透射比曲线，记录不同波长下的透射比值，按式（1）计算平均透射比值，为滤光片透射比值。

|  | （1） |
| --- | --- |

式中：

——第i次测量波长下的透射比值；

——第i次透射比平均值；

n——测量波段下的采样点数量。

滤光片的减光值A按式（2）计算。

|  | （2） |
| --- | --- |

式中：

——第i次减光值，dB。

滤光片的透射比和减光值共测量4次，其中正面测量3次（在滤光片中心点及中心点距边缘1/2处均匀取两点），反面测量1次，取4次测量结果的平均值作为测量结果。

|  | （3） |
| --- | --- |
|  | （4） |

式中：

——透射比总平均值，%；

——减光值总平均值，%。

## 光谱曲线平直度

从7.2测量的光谱曲线中，计算极差值，以极差值的一半除以平均值为光谱曲线平直度。取4次光谱曲线平直度最大值为测量结果。光谱曲线平直度按式（3）计算。

|  | （5） |
| --- | --- |

式中：

——极差值；

——光谱曲线平直度，%；

## 均匀性与正反差别

在滤光片中心点及中心点距边缘1/2处均匀取两点，按3.2测量其减光值，计算三处减光值的差值，取其绝对值，其中最大值为均匀性。

在滤光片正面中心与从背面中心点射入时，按3.2测量其减光值，计算两个减光值的差值的绝对值即为正反面检测差值。

## 年变化量

计算同一滤光片两次校准周期的减光值，其差值的绝对值为年变化量。

- 校准数据与结果分析

## 校准数据

以下表2至表21列举了20套滤光片校准数据。

表2

| 生产厂家及型号 | 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（型号：ABS-JG08） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 12.52 | 12.54 | 12.59 | 12.52 | 91.80 | 91.92 | 91.80 | 91.70 |
| 990 | 12.49 | 12.50 | 12.56 | 12.47 | 91.80 | 91.92 | 91.79 | 91.69 |
| 980 | 12.46 | 12.48 | 12.53 | 12.45 | 91.78 | 91.93 | 91.80 | 91.66 |
| 970 | 12.43 | 12.43 | 12.48 | 12.40 | 91.81 | 91.95 | 91.86 | 91.70 |
| 960 | 12.39 | 12.41 | 12.46 | 12.38 | 91.82 | 91.96 | 91.89 | 91.72 |
| 950 | 12.35 | 12.37 | 12.42 | 12.33 | 91.77 | 91.92 | 91.83 | 91.68 |
| 940 | 12.30 | 12.31 | 12.36 | 12.28 | 91.75 | 91.89 | 91.82 | 91.65 |
| 930 | 12.25 | 12.29 | 12.33 | 12.25 | 91.81 | 91.98 | 91.86 | 91.69 |
| 920 | 12.23 | 12.23 | 12.28 | 12.20 | 91.90 | 92.03 | 91.91 | 91.79 |
| 910 | 12.22 | 12.23 | 12.26 | 12.20 | 91.85 | 92.02 | 91.88 | 91.71 |
| 900 | 12.19 | 12.19 | 12.24 | 12.17 | 91.87 | 92.00 | 91.88 | 91.76 |
| 890 | 12.15 | 12.14 | 12.18 | 12.12 | 91.82 | 91.98 | 91.86 | 91.73 |
| 880 | 12.07 | 12.09 | 12.12 | 12.03 | 91.82 | 91.98 | 91.87 | 91.73 |
| 870 | 11.96 | 11.98 | 12.01 | 11.92 | 91.91 | 91.99 | 91.91 | 91.77 |
| 860 | 11.84 | 11.86 | 11.89 | 11.79 | 91.90 | 92.02 | 91.96 | 91.76 |
| 850 | 11.78 | 11.79 | 11.82 | 11.73 | 91.99 | 92.07 | 91.97 | 91.84 |
| 840 | 11.89 | 11.91 | 11.95 | 11.86 | 92.00 | 92.08 | 92.06 | 91.89 |
| 830 | 11.91 | 11.93 | 11.97 | 11.88 | 92.02 | 92.11 | 92.06 | 91.91 |
| 820 | 11.83 | 11.85 | 11.88 | 11.81 | 92.02 | 92.12 | 92.06 | 91.88 |
| 810 | 11.73 | 11.74 | 11.76 | 11.70 | 92.05 | 92.13 | 92.10 | 91.93 |
| 800 | 11.56 | 11.56 | 11.60 | 11.53 | 92.12 | 92.17 | 92.07 | 91.98 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 12.12 | 12.13 | 12.17 | 12.10 | 91.89 | 92.01 | 91.92 | 91.77 |
| 单次减光值/dB | 9.16 | 9.16 | 9.15 | 9.17 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| 透射比总平均值/% | 12.13 |  |  |  | 91.89 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.16 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 年变化量/dB | 0.10 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.56 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 4.63 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |

表3

| 生产厂家及型号 | 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 10.01 | 9.68 | 9.83 | 10.02 | 91.30 | 90.12 | 90.06 | 91.43 |
| 990 | 10.02 | 9.71 | 9.84 | 10.03 | 91.33 | 90.12 | 90.04 | 91.42 |
| 980 | 10.04 | 9.71 | 9.82 | 10.02 | 91.31 | 90.08 | 90.06 | 91.39 |
| 970 | 10.03 | 9.72 | 9.81 | 10.01 | 91.36 | 90.12 | 90.12 | 91.46 |
| 960 | 10.05 | 9.76 | 9.85 | 10.04 | 91.32 | 90.11 | 90.07 | 91.39 |
| 950 | 10.08 | 9.78 | 9.88 | 10.08 | 91.35 | 90.12 | 90.06 | 91.38 |
| 940 | 10.11 | 9.79 | 9.93 | 10.12 | 91.38 | 90.17 | 90.12 | 91.48 |
| 930 | 10.11 | 9.82 | 9.93 | 10.13 | 91.28 | 90.07 | 90.04 | 91.40 |
| 920 | 10.14 | 9.83 | 9.93 | 10.14 | 91.34 | 90.11 | 90.08 | 91.45 |
| 910 | 10.20 | 9.91 | 9.99 | 10.19 | 91.37 | 90.19 | 90.15 | 91.49 |
| 900 | 10.23 | 9.95 | 10.03 | 10.23 | 91.36 | 90.19 | 90.18 | 91.45 |
| 890 | 10.28 | 9.97 | 10.04 | 10.26 | 91.36 | 90.15 | 90.19 | 91.43 |
| 880 | 10.27 | 9.98 | 10.06 | 10.30 | 91.40 | 90.20 | 90.15 | 91.46 |
| 870 | 10.27 | 9.99 | 10.06 | 10.27 | 91.44 | 90.29 | 90.26 | 91.50 |
| 860 | 10.24 | 9.95 | 10.02 | 10.22 | 91.41 | 90.27 | 90.29 | 91.50 |
| 850 | 10.30 | 10.00 | 10.07 | 10.28 | 91.57 | 90.48 | 90.50 | 91.59 |
| 840 | 10.47 | 10.21 | 10.26 | 10.47 | 91.57 | 90.48 | 90.49 | 91.56 |
| 830 | 10.59 | 10.33 | 10.39 | 10.59 | 91.59 | 90.54 | 90.54 | 91.58 |
| 820 | 10.62 | 10.34 | 10.41 | 10.62 | 91.54 | 90.48 | 90.56 | 91.65 |
| 810 | 10.63 | 10.35 | 10.44 | 10.62 | 91.58 | 90.53 | 90.61 | 91.65 |
| 800 | 10.55 | 10.25 | 10.33 | 10.54 | 92.16 | 91.10 | 91.15 | 92.17 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 10.25 | 9.95 | 10.04 | 10.25 | 91.44 | 90.28 | 90.27 | 91.51 |
| 单次减光值/dB | 9.89 | 10.02 | 9.98 | 9.89 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| 透射比总平均值/% | 10.12 |  |  |  | 90.88 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.95 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.13 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 年变化量/dB | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.38 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 3.73 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |

表4

| 生产厂家及型号 | 北京京华消防检测仪器有限公司（型号：JH-LGP） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 91.1 | 91.3 | 91.3 | 91.7 |
| 990 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 91.1 | 91.3 | 91.3 | 91.6 |
| 980 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 91.1 | 91.3 | 91.2 | 91.5 |
| 970 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 91.1 | 91.3 | 91.3 | 91.5 |
| 960 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 91.1 | 91.4 | 91.2 | 91.4 |
| 950 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 91.1 | 91.3 | 91.2 | 91.5 |
| 940 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 91.1 | 91.4 | 91.2 | 91.5 |
| 930 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 91.1 | 91.3 | 91.2 | 91.4 |
| 920 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 91.2 | 91.4 | 91.3 | 91.5 |
| 910 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 91.3 | 91.4 | 91.2 | 91.5 |
| 900 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 91.2 | 91.4 | 91.2 | 91.5 |
| 890 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 91.2 | 91.4 | 91.2 | 91.4 |
| 880 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 91.2 | 91.4 | 91.2 | 91.5 |
| 870 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 91.3 | 91.4 | 91.3 | 91.5 |
| 860 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 91.4 | 91.5 | 91.3 | 91.5 |
| 850 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 91.5 | 91.6 | 91.4 | 91.7 |
| 840 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 91.4 | 91.6 | 91.4 | 91.6 |
| 830 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 91.5 | 91.6 | 91.4 | 91.7 |
| 820 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 91.5 | 91.6 | 91.4 | 91.7 |
| 810 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 91.5 | 91.7 | 91.4 | 91.7 |
| 800 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 92.0 | 92.2 | 92.0 | 92.2 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 91.3 | 91.5 | 91.3 | 91.6 |
| 单次减光值/dB | 9.59 | 9.60 | 9.57 | 9.57 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| 透射比总平均值/% | 11.01 |  |  |  | 91.41 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.58 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 年变化量/dB | 0.16 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 3.61 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 32.85 |  |  |  | 0.81 |  |  |  |

表5

| 生产厂家及型号 | 北京新宇胜利仪器有限责任公司（型号：WXT-10） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 20.87 | 20.92 | 20.77 | 20.81 | 89.95 | 89.86 | 89.97 | 89.84 |
| 990 | 20.79 | 20.81 | 20.68 | 20.71 | 89.97 | 89.89 | 90.01 | 89.82 |
| 980 | 20.69 | 20.73 | 20.59 | 20.62 | 89.99 | 89.88 | 90.06 | 89.90 |
| 970 | 20.55 | 20.61 | 20.49 | 20.53 | 89.96 | 89.87 | 90.02 | 89.87 |
| 960 | 20.47 | 20.52 | 20.38 | 20.41 | 89.91 | 89.82 | 89.96 | 89.89 |
| 950 | 20.37 | 20.41 | 20.32 | 20.34 | 89.95 | 89.83 | 90.00 | 89.87 |
| 940 | 20.26 | 20.30 | 20.21 | 20.23 | 89.93 | 89.83 | 89.99 | 89.83 |
| 930 | 20.15 | 20.18 | 20.11 | 20.12 | 89.94 | 89.84 | 89.94 | 89.85 |
| 920 | 20.04 | 20.08 | 19.99 | 20.02 | 89.90 | 89.80 | 89.88 | 89.75 |
| 910 | 19.99 | 20.02 | 19.92 | 19.94 | 89.89 | 89.82 | 89.94 | 89.76 |
| 900 | 19.95 | 19.96 | 19.88 | 19.88 | 89.94 | 89.83 | 89.94 | 89.81 |
| 890 | 19.86 | 19.88 | 19.82 | 19.79 | 90.08 | 89.93 | 90.04 | 89.88 |
| 880 | 19.75 | 19.78 | 19.71 | 19.71 | 90.13 | 89.96 | 90.10 | 89.92 |
| 870 | 19.60 | 19.64 | 19.57 | 19.57 | 90.13 | 90.01 | 90.07 | 89.95 |
| 860 | 19.44 | 19.49 | 19.44 | 19.40 | 90.15 | 90.00 | 90.12 | 90.03 |
| 850 | 19.37 | 19.42 | 19.36 | 19.34 | 90.24 | 90.05 | 90.17 | 90.08 |
| 840 | 19.47 | 19.52 | 19.45 | 19.42 | 90.27 | 90.15 | 90.25 | 90.12 |
| 830 | 19.45 | 19.51 | 19.45 | 19.41 | 90.33 | 90.18 | 90.27 | 90.18 |
| 820 | 19.35 | 19.40 | 19.33 | 19.29 | 90.35 | 90.12 | 90.21 | 90.17 |
| 810 | 19.22 | 19.29 | 19.21 | 19.17 | 90.35 | 90.11 | 90.22 | 90.16 |
| 800 | 19.05 | 19.13 | 19.04 | 18.99 | 90.37 | 90.18 | 90.29 | 90.21 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 19.94 | 19.98 | 19.89 | 19.89 | 90.08 | 89.95 | 90.07 | 89.95 |
| 单次减光值/dB | 7.00 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| 透射比总平均值/% | 19.92 |  |  |  | 90.01 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.01 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 年变化量/dB | / |  |  |  | / |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.94 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 4.69 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |

表6

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 14.45 | 14.60 | 14.93 | 14.45 | 88.76 | 88.65 | 88.22 | 88.76 |
| 990 | 14.39 | 14.54 | 14.88 | 14.39 | 88.76 | 88.62 | 88.19 | 88.76 |
| 980 | 14.32 | 14.45 | 14.80 | 14.32 | 88.75 | 88.58 | 88.14 | 88.75 |
| 970 | 14.29 | 14.42 | 14.76 | 14.29 | 88.75 | 88.59 | 88.17 | 88.75 |
| 960 | 14.24 | 14.38 | 14.72 | 14.24 | 88.73 | 88.57 | 88.10 | 88.73 |
| 950 | 14.18 | 14.35 | 14.66 | 14.18 | 88.72 | 88.56 | 88.13 | 88.72 |
| 940 | 14.13 | 14.30 | 14.60 | 14.13 | 88.76 | 88.56 | 88.08 | 88.76 |
| 930 | 14.05 | 14.23 | 14.53 | 14.05 | 88.68 | 88.58 | 88.05 | 88.68 |
| 920 | 14.01 | 14.19 | 14.46 | 14.01 | 88.70 | 88.58 | 88.07 | 88.70 |
| 910 | 14.01 | 14.17 | 14.44 | 14.01 | 88.73 | 88.63 | 88.08 | 88.73 |
| 900 | 13.99 | 14.15 | 14.40 | 13.99 | 88.73 | 88.62 | 88.08 | 88.73 |
| 890 | 13.92 | 14.09 | 14.33 | 13.92 | 88.75 | 88.56 | 88.06 | 88.75 |
| 880 | 13.82 | 14.00 | 14.23 | 13.82 | 88.78 | 88.62 | 88.02 | 88.78 |
| 870 | 13.72 | 13.92 | 14.13 | 13.72 | 88.89 | 88.67 | 88.15 | 88.89 |
| 860 | 13.59 | 13.75 | 13.98 | 13.59 | 88.97 | 88.74 | 88.20 | 88.97 |
| 850 | 13.54 | 13.70 | 13.90 | 13.54 | 89.05 | 88.83 | 88.30 | 89.05 |
| 840 | 13.65 | 13.81 | 14.01 | 13.65 | 89.11 | 88.93 | 88.33 | 89.11 |
| 830 | 13.68 | 13.82 | 14.02 | 13.68 | 89.12 | 88.89 | 88.32 | 89.12 |
| 820 | 13.58 | 13.73 | 13.92 | 13.58 | 89.16 | 88.90 | 88.38 | 89.16 |
| 810 | 13.49 | 13.64 | 13.85 | 13.49 | 89.20 | 88.98 | 88.41 | 89.20 |
| 800 | 13.27 | 13.44 | 13.63 | 13.27 | 89.55 | 89.34 | 88.71 | 89.55 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 13.92 | 14.08 | 14.34 | 13.92 | 88.89 | 88.71 | 88.20 | 88.89 |
| 单次减光值/dB | 8.56 | 8.51 | 8.43 | 8.56 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.51 |
| 透射比总平均值/% | 14.06 |  |  |  | 88.67 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 8.52 |  |  |  | 0.52 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.13 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 年变化量/dB | 0.20 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.65 |  |  |  | 0.66 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 4.67 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |

表7

| 生产厂家 | GUIPAI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 17.108 | 17.264 | 17.299 | 17.163 | 92.079 | 92.349 | 92.117 | 92.038 |
| 810 | 17.183 | 17.319 | 17.305 | 17.320 | 91.792 | 91.867 | 91.910 | 91.685 |
| 820 | 17.349 | 17.490 | 17.523 | 17.397 | 91.701 | 91.989 | 91.879 | 91.663 |
| 830 | 17.461 | 17.619 | 17.728 | 17.572 | 91.776 | 92.111 | 91.978 | 91.786 |
| 840 | 17.642 | 17.805 | 17.854 | 17.769 | 91.751 | 91.928 | 91.879 | 91.705 |
| 850 | 17.824 | 18.004 | 17.998 | 17.964 | 91.728 | 92.046 | 91.980 | 91.769 |
| 860 | 18.016 | 18.172 | 18.178 | 18.158 | 91.701 | 91.988 | 91.803 | 91.704 |
| 870 | 18.159 | 18.336 | 18.369 | 18.317 | 91.798 | 91.971 | 91.843 | 91.789 |
| 880 | 18.365 | 18.494 | 18.558 | 18.530 | 91.748 | 91.895 | 91.896 | 91.731 |
| 890 | 18.526 | 18.730 | 18.759 | 18.738 | 91.745 | 91.983 | 91.888 | 91.829 |
| 900 | 18.745 | 18.916 | 18.971 | 18.932 | 91.771 | 91.943 | 91.931 | 91.821 |
| 910 | 18.947 | 19.150 | 19.153 | 19.139 | 91.811 | 91.988 | 91.956 | 91.821 |
| 920 | 19.191 | 19.362 | 19.397 | 19.380 | 91.899 | 91.997 | 91.972 | 91.920 |
| 930 | 19.392 | 19.608 | 19.640 | 19.604 | 91.893 | 92.078 | 92.021 | 91.931 |
| 940 | 19.614 | 19.859 | 19.879 | 19.862 | 91.969 | 92.142 | 92.102 | 92.021 |
| 950 | 19.833 | 20.061 | 20.078 | 20.055 | 92.003 | 92.123 | 92.084 | 92.055 |
| 960 | 20.055 | 20.290 | 20.309 | 20.296 | 92.018 | 92.163 | 92.160 | 92.096 |
| 970 | 20.279 | 20.517 | 20.547 | 20.541 | 92.104 | 92.212 | 92.178 | 92.136 |
| 980 | 20.506 | 20.764 | 20.781 | 20.753 | 92.116 | 92.223 | 92.252 | 92.168 |
| 990 | 20.691 | 20.985 | 20.999 | 20.967 | 92.149 | 92.239 | 92.252 | 92.198 |
| 1000 | 20.912 | 21.188 | 21.214 | 21.184 | 92.177 | 92.281 | 92.279 | 92.201 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 18.848 | 19.044 | 19.073 | 19.031 | 91.892 | 92.072 | 92.017 | 91.908 |
| 单次减光值/dB | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 7.21 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| 透射比总平均值/% | 19.00 |  |  |  | 91.97 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.21 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.04 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.06 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 10.95 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |

表8

| 生产厂家 | 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 11.909 | 11.964 | 12.057 | 12.100 | 91.788 | 91.979 | 91.826 | 91.747 |
| 810 | 11.665 | 11.802 | 11.827 | 11.787 | 91.499 | 91.621 | 91.617 | 91.392 |
| 820 | 11.633 | 11.681 | 11.765 | 11.807 | 91.331 | 91.505 | 91.509 | 91.293 |
| 830 | 11.708 | 11.819 | 11.819 | 11.975 | 91.313 | 91.580 | 91.515 | 91.323 |
| 840 | 11.714 | 11.841 | 11.888 | 11.926 | 91.301 | 91.513 | 91.429 | 91.255 |
| 850 | 11.626 | 11.766 | 11.760 | 11.800 | 91.267 | 91.441 | 91.519 | 91.308 |
| 860 | 11.612 | 11.754 | 11.768 | 11.774 | 91.272 | 91.434 | 91.374 | 91.275 |
| 870 | 11.661 | 11.819 | 11.838 | 11.871 | 91.246 | 91.456 | 91.291 | 91.237 |
| 880 | 11.661 | 11.826 | 11.846 | 11.854 | 91.142 | 91.335 | 91.290 | 91.125 |
| 890 | 11.696 | 11.908 | 11.798 | 11.929 | 91.177 | 91.410 | 91.320 | 91.261 |
| 900 | 11.729 | 11.916 | 11.879 | 11.955 | 91.136 | 91.362 | 91.296 | 91.186 |
| 910 | 11.728 | 11.920 | 11.969 | 11.934 | 91.209 | 91.415 | 91.354 | 91.219 |
| 920 | 11.754 | 11.943 | 11.906 | 11.960 | 91.183 | 91.389 | 91.256 | 91.204 |
| 930 | 11.818 | 12.030 | 11.933 | 12.066 | 91.280 | 91.528 | 91.408 | 91.318 |
| 940 | 11.852 | 12.100 | 12.102 | 12.117 | 91.304 | 91.569 | 91.437 | 91.356 |
| 950 | 11.887 | 12.109 | 12.022 | 12.132 | 91.289 | 91.534 | 91.370 | 91.341 |
| 960 | 11.926 | 12.167 | 12.111 | 12.180 | 91.330 | 91.584 | 91.472 | 91.408 |
| 970 | 11.961 | 12.223 | 12.162 | 12.229 | 91.353 | 91.621 | 91.427 | 91.385 |
| 980 | 12.000 | 12.247 | 12.135 | 12.275 | 91.391 | 91.666 | 91.527 | 91.443 |
| 990 | 12.038 | 12.314 | 12.192 | 12.346 | 91.399 | 91.707 | 91.502 | 91.448 |
| 1000 | 12.050 | 12.322 | 12.191 | 12.352 | 91.460 | 91.762 | 91.562 | 91.484 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 11.792 | 11.975 | 11.951 | 12.018 | 91.318 | 91.543 | 91.443 | 91.334 |
| 单次减光值/dB | 9.28 | 9.22 | 9.23 | 9.20 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| 透射比总平均值/% | 11.93 |  |  |  | 91.41 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.23 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.08 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.26 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 2.19 |  |  |  | 0.52 |  |  |  |

表9

| 生产厂家及型号 | 北京朋利驰科技有限公司（AH410） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 1000 | 9.24 | 9.22 | 9.24 | 9.36 | 90.76 | 91.06 | 90.85 | 90.72 |
| 990 | 9.23 | 9.19 | 9.23 | 9.36 | 90.74 | 91.07 | 90.79 | 90.71 |
| 980 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.37 | 90.77 | 91.10 | 90.85 | 90.75 |
| 970 | 9.18 | 9.20 | 9.23 | 9.36 | 90.76 | 91.08 | 90.83 | 90.72 |
| 960 | 9.19 | 9.19 | 9.23 | 9.38 | 90.77 | 91.07 | 90.81 | 90.71 |
| 950 | 9.20 | 9.19 | 9.22 | 9.38 | 90.77 | 91.08 | 90.81 | 90.72 |
| 940 | 9.24 | 9.19 | 9.23 | 9.38 | 90.78 | 91.07 | 90.78 | 90.75 |
| 930 | 9.23 | 9.18 | 9.20 | 9.36 | 90.77 | 91.08 | 90.79 | 90.71 |
| 920 | 9.19 | 9.17 | 9.19 | 9.34 | 90.74 | 91.05 | 90.75 | 90.69 |
| 910 | 9.22 | 9.21 | 9.22 | 9.37 | 90.75 | 91.09 | 90.78 | 90.69 |
| 900 | 9.22 | 9.24 | 9.25 | 9.42 | 90.75 | 91.05 | 90.74 | 90.68 |
| 890 | 9.23 | 9.24 | 9.25 | 9.42 | 90.84 | 91.10 | 90.78 | 90.70 |
| 880 | 9.19 | 9.19 | 9.20 | 9.36 | 90.84 | 91.09 | 90.83 | 90.75 |
| 870 | 9.13 | 9.14 | 9.13 | 9.32 | 90.87 | 91.12 | 90.82 | 90.77 |
| 860 | 9.05 | 9.06 | 9.06 | 9.23 | 90.86 | 91.10 | 90.80 | 90.74 |
| 850 | 9.11 | 9.10 | 9.13 | 9.29 | 91.06 | 91.34 | 91.02 | 90.94 |
| 840 | 9.30 | 9.31 | 9.33 | 9.49 | 91.12 | 91.41 | 91.09 | 91.03 |
| 830 | 9.38 | 9.39 | 9.38 | 9.55 | 91.21 | 91.46 | 91.14 | 91.10 |
| 820 | 9.33 | 9.33 | 9.35 | 9.51 | 91.21 | 91.48 | 91.20 | 91.14 |
| 810 | 9.28 | 9.28 | 9.30 | 9.47 | 91.29 | 91.54 | 91.28 | 91.19 |
| 800 | 9.24 | 9.23 | 9.25 | 9.41 | 91.22 | 91.50 | 91.38 | 91.33 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 9.22 | 9.21 | 9.23 | 9.39 | 90.90 | 91.19 | 90.91 | 90.84 |
| 单次减光值/dB | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.27 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| 透射比总平均值/% | 9.26 |  |  |  | 90.96 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 10.33 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.08 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 年变化量/dB | 0.53 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.17 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 1.85 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |

表10

| 生产厂家 | 万霖华泰（北京）安全技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 12.088 | 12.244 | 12.143 | 12.358 | 90.831 | 90.887 | 90.776 | 91.022 |
| 810 | 12.230 | 12.366 | 12.367 | 12.305 | 90.758 | 90.821 | 90.621 | 90.880 |
| 820 | 12.158 | 12.299 | 12.206 | 12.446 | 90.775 | 90.837 | 90.727 | 90.949 |
| 830 | 12.256 | 12.414 | 12.367 | 12.591 | 90.654 | 90.712 | 90.543 | 90.921 |
| 840 | 12.302 | 12.465 | 12.429 | 12.479 | 90.691 | 90.746 | 90.564 | 90.903 |
| 850 | 12.358 | 12.538 | 12.498 | 12.676 | 90.759 | 90.807 | 90.619 | 90.933 |
| 860 | 12.442 | 12.598 | 12.584 | 12.729 | 90.678 | 90.715 | 90.536 | 90.840 |
| 870 | 12.527 | 12.704 | 12.685 | 12.700 | 90.714 | 90.766 | 90.556 | 90.924 |
| 880 | 12.535 | 12.664 | 12.700 | 12.682 | 90.756 | 90.820 | 90.591 | 90.949 |
| 890 | 12.625 | 12.829 | 12.837 | 12.863 | 90.735 | 90.791 | 90.523 | 90.968 |
| 900 | 12.691 | 12.862 | 12.878 | 12.863 | 90.695 | 90.749 | 90.508 | 90.921 |
| 910 | 12.781 | 12.984 | 12.973 | 12.958 | 90.721 | 90.764 | 90.529 | 90.927 |
| 920 | 12.881 | 13.052 | 13.070 | 12.979 | 90.707 | 90.752 | 90.518 | 90.913 |
| 930 | 12.955 | 13.171 | 13.167 | 13.140 | 90.720 | 90.805 | 90.508 | 90.968 |
| 940 | 13.091 | 13.336 | 13.339 | 13.264 | 90.787 | 90.841 | 90.539 | 91.052 |
| 950 | 13.150 | 13.378 | 13.372 | 13.270 | 90.831 | 90.885 | 90.609 | 91.076 |
| 960 | 13.245 | 13.480 | 13.486 | 13.390 | 90.857 | 90.872 | 90.616 | 91.111 |
| 970 | 13.330 | 13.568 | 13.592 | 13.438 | 90.877 | 90.922 | 90.615 | 91.145 |
| 980 | 13.403 | 13.661 | 13.650 | 13.510 | 90.863 | 90.868 | 90.616 | 91.138 |
| 990 | 13.486 | 13.780 | 13.762 | 13.576 | 90.894 | 90.936 | 90.618 | 91.202 |
| 1000 | 13.548 | 13.824 | 13.820 | 13.652 | 90.930 | 90.951 | 90.658 | 91.232 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 12.766 | 12.963 | 12.949 | 12.946 | 90.773 | 90.821 | 90.590 | 90.999 |
| 单次减光值/dB | 8.94 | 8.87 | 8.88 | 8.88 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| 透射比总平均值/% | 12.91 |  |  |  | 90.80 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 8.89 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.07 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.78 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 6.13 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |

表11

| 生产厂家 | GUIPAI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 18.013 | 18.169 | 17.857 | 18.204 | 92.175 | 92.119 | 92.230 | 92.331 |
| 810 | 18.155 | 18.291 | 18.019 | 18.277 | 92.160 | 92.097 | 92.297 | 92.296 |
| 820 | 18.330 | 18.471 | 18.189 | 18.504 | 92.006 | 91.944 | 92.054 | 92.147 |
| 830 | 18.564 | 18.722 | 18.406 | 18.831 | 92.313 | 92.255 | 92.424 | 92.471 |
| 840 | 18.704 | 18.867 | 18.541 | 18.916 | 92.175 | 92.120 | 92.302 | 92.338 |
| 850 | 18.898 | 19.078 | 18.718 | 19.072 | 92.235 | 92.187 | 92.375 | 92.415 |
| 860 | 19.048 | 19.204 | 18.892 | 19.210 | 92.215 | 92.178 | 92.357 | 92.371 |
| 870 | 19.218 | 19.395 | 19.041 | 19.428 | 92.195 | 92.143 | 92.353 | 92.372 |
| 880 | 19.450 | 19.579 | 19.321 | 19.643 | 92.245 | 92.181 | 92.410 | 92.374 |
| 890 | 19.664 | 19.868 | 19.460 | 19.897 | 92.230 | 92.174 | 92.442 | 92.434 |
| 900 | 19.868 | 20.039 | 19.697 | 20.094 | 92.230 | 92.176 | 92.417 | 92.401 |
| 910 | 20.087 | 20.290 | 19.884 | 20.293 | 92.287 | 92.244 | 92.479 | 92.490 |
| 920 | 20.313 | 20.484 | 20.142 | 20.519 | 92.313 | 92.268 | 92.502 | 92.484 |
| 930 | 20.564 | 20.780 | 20.449 | 20.812 | 92.336 | 92.251 | 92.548 | 92.451 |
| 940 | 20.795 | 21.040 | 20.545 | 21.060 | 92.354 | 92.300 | 92.602 | 92.604 |
| 950 | 21.016 | 21.244 | 20.881 | 21.261 | 92.412 | 92.358 | 92.634 | 92.547 |
| 960 | 21.259 | 21.494 | 21.074 | 21.513 | 92.412 | 92.397 | 92.653 | 92.597 |
| 970 | 21.489 | 21.727 | 21.288 | 21.757 | 92.467 | 92.422 | 92.729 | 92.668 |
| 980 | 21.735 | 21.993 | 21.600 | 22.010 | 92.516 | 92.511 | 92.763 | 92.651 |
| 990 | 21.947 | 22.241 | 21.793 | 22.255 | 92.513 | 92.471 | 92.789 | 92.667 |
| 1000 | 22.168 | 22.444 | 22.027 | 22.470 | 92.558 | 92.537 | 92.830 | 92.699 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 19.966 | 20.163 | 19.801 | 20.192 | 92.302 | 92.254 | 92.485 | 92.467 |
| 单次减光值/dB | 7.00 | 6.95 | 7.03 | 6.95 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| 透射比总平均值/% | 20.03 |  |  |  | 92.38 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 6.98 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.20 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 11.03 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |

表12

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 17.451 | 17.642 | 17.699 | 17.506 | 92.325 | 92.363 | 92.284 | 92.595 |
| 810 | 17.526 | 17.648 | 17.688 | 17.663 | 92.331 | 92.449 | 92.224 | 92.406 |
| 820 | 17.836 | 18.010 | 18.081 | 17.884 | 92.155 | 92.333 | 92.117 | 92.443 |
| 830 | 17.952 | 18.219 | 18.273 | 18.063 | 92.340 | 92.542 | 92.350 | 92.675 |
| 840 | 18.166 | 18.378 | 18.440 | 18.293 | 92.209 | 92.337 | 92.163 | 92.386 |
| 850 | 18.304 | 18.478 | 18.503 | 18.444 | 92.235 | 92.487 | 92.276 | 92.553 |
| 860 | 18.517 | 18.679 | 18.773 | 18.659 | 92.186 | 92.288 | 92.189 | 92.473 |
| 870 | 18.707 | 18.917 | 18.984 | 18.865 | 92.201 | 92.246 | 92.192 | 92.374 |
| 880 | 18.858 | 19.051 | 19.043 | 19.023 | 92.252 | 92.400 | 92.235 | 92.399 |
| 890 | 19.107 | 19.340 | 19.409 | 19.319 | 92.224 | 92.367 | 92.308 | 92.462 |
| 900 | 19.304 | 19.530 | 19.554 | 19.491 | 92.273 | 92.433 | 92.323 | 92.445 |
| 910 | 19.530 | 19.736 | 19.771 | 19.722 | 92.310 | 92.455 | 92.320 | 92.487 |
| 920 | 19.775 | 19.981 | 19.927 | 19.964 | 92.371 | 92.444 | 92.392 | 92.469 |
| 930 | 20.023 | 20.271 | 20.138 | 20.235 | 92.415 | 92.543 | 92.453 | 92.600 |
| 940 | 20.267 | 20.532 | 20.517 | 20.515 | 92.410 | 92.543 | 92.462 | 92.583 |
| 950 | 20.488 | 20.733 | 20.683 | 20.710 | 92.494 | 92.575 | 92.546 | 92.614 |
| 960 | 20.728 | 20.982 | 20.913 | 20.969 | 92.534 | 92.676 | 92.612 | 92.679 |
| 970 | 20.981 | 21.249 | 21.182 | 21.243 | 92.557 | 92.631 | 92.589 | 92.665 |
| 980 | 21.214 | 21.489 | 21.449 | 21.461 | 92.619 | 92.755 | 92.671 | 92.726 |
| 990 | 21.420 | 21.728 | 21.664 | 21.696 | 92.664 | 92.767 | 92.713 | 92.754 |
| 1000 | 21.664 | 21.966 | 21.951 | 21.936 | 92.679 | 92.781 | 92.703 | 92.783 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 19.420 | 19.646 | 19.650 | 19.603 | 92.371 | 92.496 | 92.387 | 92.551 |
| 单次减光值/dB | 7.12 | 7.07 | 7.07 | 7.08 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 透射比总平均值/% | 19.58 |  |  |  | 92.45 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.08 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.24 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 11.56 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |

表13

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 19.797 | 19.852 | 19.641 | 19.945 | 92.322 | 92.570 | 92.360 | 92.052 |
| 810 | 19.876 | 20.013 | 19.740 | 20.038 | 92.401 | 92.563 | 92.519 | 92.326 |
| 820 | 20.114 | 20.162 | 19.973 | 20.246 | 92.348 | 92.593 | 92.526 | 92.060 |
| 830 | 20.302 | 20.413 | 20.144 | 20.413 | 92.300 | 92.621 | 92.502 | 91.965 |
| 840 | 20.471 | 20.598 | 20.308 | 20.645 | 92.389 | 92.663 | 92.517 | 92.212 |
| 850 | 20.633 | 20.773 | 20.453 | 20.767 | 92.223 | 92.422 | 92.475 | 91.905 |
| 860 | 20.822 | 20.964 | 20.666 | 20.978 | 92.267 | 92.523 | 92.369 | 91.980 |
| 870 | 21.039 | 21.197 | 20.862 | 21.216 | 92.331 | 92.608 | 92.376 | 92.158 |
| 880 | 21.260 | 21.425 | 21.131 | 21.445 | 92.256 | 92.441 | 92.404 | 92.109 |
| 890 | 21.425 | 21.637 | 21.221 | 21.527 | 92.310 | 92.612 | 92.453 | 92.072 |
| 900 | 21.638 | 21.825 | 21.467 | 21.788 | 92.390 | 92.640 | 92.550 | 92.218 |
| 910 | 21.840 | 22.032 | 21.637 | 22.081 | 92.369 | 92.610 | 92.514 | 92.192 |
| 920 | 22.095 | 22.284 | 21.924 | 22.247 | 92.468 | 92.620 | 92.541 | 92.370 |
| 930 | 22.299 | 22.511 | 22.083 | 22.414 | 92.494 | 92.609 | 92.622 | 92.309 |
| 940 | 22.528 | 22.776 | 22.283 | 22.778 | 92.555 | 92.805 | 92.688 | 92.382 |
| 950 | 22.783 | 23.005 | 22.555 | 22.918 | 92.603 | 92.798 | 92.684 | 92.483 |
| 960 | 22.966 | 23.207 | 22.731 | 23.151 | 92.648 | 92.833 | 92.790 | 92.503 |
| 970 | 23.203 | 23.465 | 22.965 | 23.404 | 92.615 | 92.816 | 92.689 | 92.507 |
| 980 | 23.451 | 23.698 | 23.193 | 23.586 | 92.700 | 92.935 | 92.836 | 92.593 |
| 990 | 23.653 | 23.929 | 23.359 | 23.807 | 92.738 | 92.982 | 92.841 | 92.648 |
| 1000 | 23.859 | 24.131 | 23.583 | 24.000 | 92.758 | 93.045 | 92.860 | 92.654 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 21.717 | 21.900 | 21.520 | 21.876 | 92.452 | 92.681 | 92.577 | 92.271 |
| 单次减光值/dB | 6.63 | 6.60 | 6.67 | 6.60 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| 透射比总平均值/% | 21.75 |  |  |  | 92.50 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 6.62 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.14 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 9.86 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |

表14

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 17.038 | 17.186 | 16.847 | 17.194 | 92.137 | 92.096 | 92.099 | 92.385 |
| 810 | 17.242 | 17.404 | 17.120 | 17.378 | 92.288 | 92.181 | 92.170 | 92.450 |
| 820 | 17.461 | 17.593 | 17.287 | 17.602 | 92.252 | 92.214 | 92.074 | 92.497 |
| 830 | 17.529 | 17.640 | 17.262 | 17.687 | 92.323 | 92.333 | 92.121 | 92.644 |
| 840 | 17.787 | 17.961 | 17.575 | 17.950 | 92.215 | 92.169 | 92.087 | 92.489 |
| 850 | 17.972 | 18.106 | 17.798 | 18.152 | 92.340 | 92.381 | 92.088 | 92.539 |
| 860 | 18.140 | 18.296 | 17.978 | 18.296 | 92.216 | 92.219 | 92.114 | 92.472 |
| 870 | 18.352 | 18.529 | 18.142 | 18.529 | 92.236 | 92.227 | 92.191 | 92.513 |
| 880 | 18.524 | 18.709 | 18.331 | 18.653 | 92.336 | 92.319 | 92.188 | 92.521 |
| 890 | 18.700 | 18.802 | 18.467 | 18.904 | 92.310 | 92.394 | 92.167 | 92.612 |
| 900 | 18.936 | 19.086 | 18.710 | 19.107 | 92.403 | 92.453 | 92.243 | 92.653 |
| 910 | 19.128 | 19.369 | 18.922 | 19.331 | 92.340 | 92.350 | 92.195 | 92.581 |
| 920 | 19.388 | 19.540 | 19.182 | 19.559 | 92.453 | 92.474 | 92.380 | 92.605 |
| 930 | 19.630 | 19.745 | 19.382 | 19.846 | 92.441 | 92.479 | 92.313 | 92.556 |
| 940 | 19.878 | 20.128 | 19.613 | 20.123 | 92.488 | 92.540 | 92.355 | 92.738 |
| 950 | 20.084 | 20.219 | 19.839 | 20.312 | 92.549 | 92.601 | 92.468 | 92.744 |
| 960 | 20.309 | 20.494 | 20.055 | 20.544 | 92.545 | 92.623 | 92.403 | 92.730 |
| 970 | 20.547 | 20.748 | 20.279 | 20.785 | 92.648 | 92.680 | 92.574 | 92.849 |
| 980 | 20.790 | 20.925 | 20.515 | 21.048 | 92.677 | 92.729 | 92.541 | 92.912 |
| 990 | 21.010 | 21.164 | 20.702 | 21.304 | 92.694 | 92.743 | 92.591 | 92.938 |
| 1000 | 21.231 | 21.372 | 20.929 | 21.507 | 92.744 | 92.768 | 92.642 | 93.031 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 19.032 | 19.191 | 18.806 | 19.229 | 92.411 | 92.427 | 92.286 | 92.641 |
| 单次减光值/dB | 7.21 | 7.17 | 7.26 | 7.16 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| 透射比总平均值/% | 19.06 |  |  |  | 92.44 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.20 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.09 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.20 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 11.55 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |

表15

| 生产厂家 | 北京朋利驰科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 9.813 | 9.851 | 9.772 | 9.543 | 91.190 | 91.338 | 91.034 | 91.245 |
| 810 | 9.862 | 9.980 | 9.755 | 9.787 | 91.180 | 91.342 | 91.044 | 91.317 |
| 820 | 9.949 | 10.127 | 9.911 | 9.661 | 91.232 | 91.364 | 91.091 | 91.280 |
| 830 | 9.912 | 10.114 | 9.922 | 9.577 | 91.124 | 91.235 | 90.966 | 91.235 |
| 840 | 9.819 | 9.947 | 9.773 | 9.642 | 91.171 | 91.345 | 91.008 | 91.298 |
| 850 | 9.883 | 10.135 | 9.924 | 9.565 | 91.287 | 91.421 | 91.107 | 91.427 |
| 860 | 9.901 | 10.003 | 9.904 | 9.614 | 91.246 | 91.402 | 91.090 | 91.388 |
| 870 | 9.868 | 9.913 | 9.859 | 9.695 | 91.283 | 91.460 | 91.106 | 91.441 |
| 880 | 9.908 | 10.056 | 9.891 | 9.761 | 91.228 | 91.413 | 91.099 | 91.393 |
| 890 | 9.964 | 10.107 | 10.048 | 9.726 | 91.335 | 91.437 | 91.131 | 91.547 |
| 900 | 9.973 | 10.133 | 10.023 | 9.801 | 91.331 | 91.481 | 91.160 | 91.518 |
| 910 | 10.020 | 10.165 | 10.030 | 9.843 | 91.354 | 91.595 | 91.151 | 91.546 |
| 920 | 10.043 | 10.116 | 10.064 | 9.945 | 91.383 | 91.535 | 91.212 | 91.572 |
| 930 | 10.083 | 10.211 | 10.121 | 9.898 | 91.473 | 91.588 | 91.257 | 91.685 |
| 940 | 10.127 | 10.260 | 10.179 | 9.954 | 91.508 | 91.758 | 91.263 | 91.756 |
| 950 | 10.172 | 10.253 | 10.224 | 10.052 | 91.574 | 91.709 | 91.346 | 91.796 |
| 960 | 10.207 | 10.349 | 10.285 | 10.062 | 91.609 | 91.794 | 91.374 | 91.850 |
| 970 | 10.252 | 10.326 | 10.284 | 10.144 | 91.589 | 91.790 | 91.351 | 91.851 |
| 980 | 10.278 | 10.414 | 10.330 | 10.171 | 91.652 | 91.787 | 91.394 | 91.899 |
| 990 | 10.316 | 10.419 | 10.365 | 10.226 | 91.681 | 91.835 | 91.387 | 91.957 |
| 1000 | 10.355 | 10.457 | 10.379 | 10.251 | 91.718 | 91.859 | 91.442 | 91.990 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 10.034 | 10.159 | 10.050 | 9.853 | 91.388 | 91.547 | 91.191 | 91.571 |
| 单次减光值/dB | 9.99 | 9.93 | 9.98 | 10.06 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| 透射比总平均值/% | 10.02 |  |  |  | 91.42 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.99 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.32 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 3.20 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |

表16

| 生产厂家 | 北京京华兴科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 10.042 | 10.004 | 10.001 | 10.190 | 91.306 | 91.362 | 91.497 | 91.150 |
| 810 | 10.016 | 9.898 | 9.909 | 10.178 | 91.158 | 91.221 | 91.280 | 91.022 |
| 820 | 10.115 | 9.937 | 10.077 | 10.247 | 91.293 | 91.355 | 91.467 | 91.152 |
| 830 | 10.173 | 9.971 | 10.183 | 10.284 | 91.264 | 91.322 | 91.531 | 91.106 |
| 840 | 10.260 | 10.132 | 10.214 | 10.434 | 91.161 | 91.216 | 91.373 | 90.998 |
| 850 | 10.300 | 10.048 | 10.341 | 10.434 | 91.322 | 91.370 | 91.496 | 91.142 |
| 860 | 10.329 | 10.227 | 10.332 | 10.485 | 91.299 | 91.336 | 91.461 | 91.143 |
| 870 | 10.352 | 10.307 | 10.343 | 10.529 | 91.228 | 91.280 | 91.438 | 91.051 |
| 880 | 10.422 | 10.274 | 10.405 | 10.607 | 91.338 | 91.402 | 91.531 | 91.209 |
| 890 | 10.490 | 10.347 | 10.574 | 10.592 | 91.367 | 91.423 | 91.600 | 91.163 |
| 900 | 10.597 | 10.437 | 10.647 | 10.747 | 91.367 | 91.421 | 91.593 | 91.196 |
| 910 | 10.625 | 10.480 | 10.635 | 10.866 | 91.409 | 91.452 | 91.615 | 91.206 |
| 920 | 10.721 | 10.648 | 10.742 | 10.873 | 91.412 | 91.457 | 91.618 | 91.241 |
| 930 | 10.794 | 10.666 | 10.832 | 10.909 | 91.544 | 91.629 | 91.792 | 91.328 |
| 940 | 10.837 | 10.704 | 10.889 | 11.087 | 91.595 | 91.649 | 91.860 | 91.350 |
| 950 | 10.928 | 10.847 | 10.980 | 11.063 | 91.573 | 91.627 | 91.818 | 91.345 |
| 960 | 11.000 | 10.858 | 11.078 | 11.185 | 91.666 | 91.681 | 91.920 | 91.431 |
| 970 | 11.070 | 10.996 | 11.102 | 11.271 | 91.631 | 91.676 | 91.899 | 91.393 |
| 980 | 11.174 | 11.038 | 11.226 | 11.309 | 91.689 | 91.694 | 91.964 | 91.431 |
| 990 | 11.252 | 11.149 | 11.301 | 11.406 | 91.728 | 91.770 | 92.036 | 91.434 |
| 1000 | 11.296 | 11.194 | 11.320 | 11.437 | 91.728 | 91.749 | 92.030 | 91.452 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 10.609 | 10.484 | 10.625 | 10.768 | 91.432 | 91.481 | 91.658 | 91.235 |
| 单次减光值/dB | 9.74 | 9.79 | 9.74 | 9.68 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
| 透射比总平均值/% | 10.62 |  |  |  | 91.45 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 9.74 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.69 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 6.47 |  |  |  | 0.32 |  |  |  |

表17

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 19.559 | 19.807 | 19.750 | 19.504 | 92.108 | 92.164 | 91.960 | 92.067 |
| 810 | 19.662 | 19.824 | 19.784 | 19.525 | 91.879 | 91.942 | 91.717 | 91.772 |
| 820 | 19.963 | 20.208 | 20.137 | 19.915 | 91.975 | 92.037 | 91.843 | 91.937 |
| 830 | 20.203 | 20.524 | 20.470 | 20.092 | 91.916 | 91.974 | 91.805 | 91.926 |
| 840 | 20.303 | 20.577 | 20.515 | 20.176 | 92.010 | 92.065 | 91.836 | 91.964 |
| 850 | 20.529 | 20.728 | 20.703 | 20.389 | 92.178 | 92.226 | 92.044 | 92.219 |
| 860 | 20.734 | 20.990 | 20.896 | 20.592 | 92.072 | 92.109 | 91.916 | 92.075 |
| 870 | 20.937 | 21.214 | 21.147 | 20.779 | 92.169 | 92.221 | 91.992 | 92.160 |
| 880 | 21.124 | 21.309 | 21.317 | 20.959 | 92.131 | 92.195 | 91.946 | 92.114 |
| 890 | 21.344 | 21.646 | 21.577 | 21.132 | 92.250 | 92.306 | 92.148 | 92.334 |
| 900 | 21.581 | 21.831 | 21.807 | 21.394 | 92.256 | 92.310 | 92.106 | 92.306 |
| 910 | 21.791 | 22.032 | 21.997 | 21.599 | 92.271 | 92.314 | 92.030 | 92.281 |
| 920 | 22.023 | 22.175 | 22.229 | 21.834 | 92.354 | 92.399 | 92.202 | 92.375 |
| 930 | 22.272 | 22.387 | 22.520 | 22.060 | 92.442 | 92.527 | 92.327 | 92.480 |
| 940 | 22.533 | 22.783 | 22.798 | 22.285 | 92.484 | 92.538 | 92.234 | 92.536 |
| 950 | 22.748 | 22.943 | 22.993 | 22.526 | 92.523 | 92.577 | 92.388 | 92.575 |
| 960 | 22.971 | 23.156 | 23.225 | 22.730 | 92.537 | 92.552 | 92.352 | 92.615 |
| 970 | 23.195 | 23.396 | 23.463 | 22.933 | 92.570 | 92.615 | 92.369 | 92.602 |
| 980 | 23.422 | 23.657 | 23.697 | 23.175 | 92.604 | 92.609 | 92.469 | 92.656 |
| 990 | 23.633 | 23.877 | 23.941 | 23.357 | 92.667 | 92.709 | 92.513 | 92.716 |
| 1000 | 23.854 | 24.141 | 24.156 | 23.582 | 92.694 | 92.715 | 92.553 | 92.718 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 21.637 | 21.867 | 21.863 | 21.454 | 92.290 | 92.338 | 92.131 | 92.306 |
| 单次减光值/dB | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 6.68 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 透射比总平均值/% | 21.71 |  |  |  | 92.27 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 6.63 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.04 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.22 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 10.25 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |

表18

| 生产厂家 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 17.911 | 18.052 | 18.950 | 18.888 | 92.332 | 92.451 | 92.064 | 91.586 |
| 810 | 18.031 | 18.054 | 18.524 | 18.568 | 92.218 | 92.544 | 92.105 | 91.547 |
| 820 | 18.120 | 18.095 | 18.624 | 18.722 | 92.244 | 92.345 | 92.204 | 91.845 |
| 830 | 18.361 | 18.122 | 18.125 | 18.954 | 92.203 | 92.644 | 92.189 | 91.547 |
| 840 | 18.535 | 18.105 | 18.254 | 18.524 | 92.235 | 92.311 | 92.451 | 91.578 |
| 850 | 18.782 | 18.583 | 18.962 | 18.922 | 92.241 | 92.381 | 92.067 | 91.989 |
| 860 | 18.927 | 18.671 | 19.083 | 19.069 | 92.207 | 92.349 | 92.045 | 92.105 |
| 870 | 19.144 | 18.867 | 19.321 | 19.302 | 92.308 | 92.466 | 92.098 | 92.263 |
| 880 | 19.330 | 19.145 | 19.459 | 19.495 | 92.264 | 92.429 | 92.071 | 92.116 |
| 890 | 19.560 | 19.258 | 19.764 | 19.772 | 92.290 | 92.502 | 92.057 | 92.147 |
| 900 | 19.749 | 19.499 | 19.920 | 19.936 | 92.328 | 92.515 | 92.102 | 92.168 |
| 910 | 19.960 | 19.719 | 20.163 | 20.152 | 92.386 | 92.578 | 92.180 | 92.241 |
| 920 | 20.222 | 20.070 | 20.393 | 20.411 | 92.429 | 92.618 | 92.223 | 92.356 |
| 930 | 20.441 | 20.326 | 20.657 | 20.653 | 92.450 | 92.662 | 92.202 | 92.322 |
| 940 | 20.694 | 20.444 | 20.939 | 20.942 | 92.537 | 92.785 | 92.272 | 92.404 |
| 950 | 20.927 | 20.732 | 21.155 | 21.149 | 92.538 | 92.760 | 92.293 | 92.457 |
| 960 | 21.158 | 20.973 | 21.393 | 21.399 | 92.622 | 92.863 | 92.368 | 92.480 |
| 970 | 21.385 | 21.184 | 21.623 | 21.647 | 92.661 | 92.923 | 92.393 | 92.587 |
| 980 | 21.632 | 21.397 | 21.890 | 21.879 | 92.665 | 92.912 | 92.390 | 92.529 |
| 990 | 21.841 | 21.597 | 22.135 | 22.117 | 92.708 | 92.984 | 92.400 | 92.605 |
| 1000 | 22.064 | 21.777 | 22.340 | 22.336 | 92.738 | 93.010 | 92.436 | 92.636 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 19.846 | 19.651 | 20.080 | 20.135 | 92.410 | 92.621 | 92.220 | 92.167 |
| 单次减光值/dB | 7.02 | 7.07 | 6.97 | 6.96 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| 透射比总平均值/% | 19.93 |  |  |  | 92.35 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.01 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.09 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 2.22 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 11.17 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |

表19

| 生产厂家 | 不详 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 0.9dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 88.182 | 88.338 | 88.127 | 88.330 |
| 810 | 88.199 | 88.335 | 88.062 | 88.361 |
| 820 | 88.206 | 88.347 | 88.158 | 88.338 |
| 830 | 88.368 | 88.526 | 88.257 | 88.479 |
| 840 | 88.237 | 88.400 | 88.110 | 88.411 |
| 850 | 88.271 | 88.451 | 88.131 | 88.405 |
| 860 | 88.359 | 88.515 | 88.217 | 88.515 |
| 870 | 88.487 | 88.664 | 88.329 | 88.664 |
| 880 | 88.414 | 88.543 | 88.249 | 88.599 |
| 890 | 88.478 | 88.682 | 88.266 | 88.580 |
| 900 | 88.503 | 88.674 | 88.316 | 88.653 |
| 910 | 88.570 | 88.773 | 88.378 | 88.811 |
| 920 | 88.618 | 88.789 | 88.429 | 88.770 |
| 930 | 88.698 | 88.914 | 88.486 | 88.813 |
| 940 | 88.753 | 88.998 | 88.505 | 89.003 |
| 950 | 88.812 | 89.040 | 88.590 | 88.947 |
| 960 | 88.841 | 89.076 | 88.600 | 89.026 |
| 970 | 88.963 | 89.201 | 88.701 | 89.164 |
| 980 | 88.983 | 89.241 | 88.736 | 89.118 |
| 990 | 89.043 | 89.337 | 88.767 | 89.197 |
| 1000 | 89.120 | 89.396 | 88.848 | 89.261 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 88.576 | 88.773 | 88.393 | 88.735 |
| 单次减光值/dB | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 |
| 透射比总平均值/% | 88.62 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 0.52 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.02 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.54 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 0.61 |  |  |  |

表20

| 生产厂家 | 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 14.482 | 14.752 | 14.444 | 14.441 | 91.386 | 91.534 | 91.442 | 91.441 |
| 810 | 14.403 | 14.478 | 14.285 | 14.296 | 91.364 | 91.526 | 91.427 | 91.501 |
| 820 | 14.384 | 14.672 | 14.206 | 14.346 | 91.199 | 91.331 | 91.261 | 91.247 |
| 830 | 14.342 | 14.677 | 14.140 | 14.352 | 91.138 | 91.249 | 91.196 | 91.249 |
| 840 | 14.264 | 14.441 | 14.136 | 14.218 | 91.173 | 91.347 | 91.228 | 91.300 |
| 850 | 14.241 | 14.559 | 13.989 | 14.282 | 91.095 | 91.229 | 91.143 | 91.235 |
| 860 | 14.250 | 14.537 | 14.148 | 14.253 | 91.122 | 91.278 | 91.159 | 91.264 |
| 870 | 14.192 | 14.365 | 14.147 | 14.183 | 91.158 | 91.335 | 91.210 | 91.316 |
| 880 | 14.195 | 14.342 | 14.047 | 14.178 | 91.026 | 91.211 | 91.090 | 91.191 |
| 890 | 14.183 | 14.421 | 14.040 | 14.267 | 91.127 | 91.229 | 91.183 | 91.339 |
| 900 | 14.192 | 14.364 | 14.032 | 14.242 | 91.129 | 91.279 | 91.183 | 91.316 |
| 910 | 14.200 | 14.377 | 14.055 | 14.210 | 91.119 | 91.360 | 91.162 | 91.311 |
| 920 | 14.224 | 14.322 | 14.151 | 14.245 | 91.206 | 91.358 | 91.251 | 91.395 |
| 930 | 14.261 | 14.446 | 14.133 | 14.299 | 91.245 | 91.360 | 91.330 | 91.457 |
| 940 | 14.276 | 14.449 | 14.143 | 14.328 | 91.272 | 91.522 | 91.326 | 91.520 |
| 950 | 14.316 | 14.436 | 14.235 | 14.368 | 91.302 | 91.437 | 91.356 | 91.524 |
| 960 | 14.316 | 14.461 | 14.174 | 14.394 | 91.324 | 91.509 | 91.339 | 91.565 |
| 970 | 14.362 | 14.470 | 14.288 | 14.394 | 91.350 | 91.551 | 91.395 | 91.612 |
| 980 | 14.395 | 14.502 | 14.259 | 14.447 | 91.412 | 91.547 | 91.417 | 91.659 |
| 990 | 14.407 | 14.497 | 14.304 | 14.456 | 91.412 | 91.566 | 91.454 | 91.688 |
| 1000 | 14.436 | 14.540 | 14.334 | 14.460 | 91.461 | 91.602 | 91.482 | 91.733 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 14.301 | 14.481 | 14.176 | 14.317 | 91.239 | 91.398 | 91.287 | 91.422 |
| 单次减光值/dB | 8.45 | 8.39 | 8.48 | 8.44 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
| 透射比总平均值/% | 14.32 |  |  |  | 91.34 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 8.44 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.09 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.00 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 极差值/2 | 0.18 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 1.27 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |

表21

| 生产厂家 | 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称值 | 10dB |  |  |  | 0.4dB |  |  |  |
| 波长/nm | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% | 正面第1次/% | 正面第2次/% | 正面第3次/% | 反面/% |
| 800 | 15.659 | 15.850 | 15.714 | 15.907 | 91.519 | 91.249 | 91.481 | 91.478 |
| 810 | 15.671 | 15.793 | 15.808 | 15.833 | 91.568 | 91.493 | 91.450 | 91.461 |
| 820 | 15.799 | 15.973 | 15.847 | 16.044 | 91.545 | 91.257 | 91.367 | 91.507 |
| 830 | 15.816 | 16.083 | 15.927 | 16.137 | 91.582 | 91.247 | 91.380 | 91.592 |
| 840 | 15.875 | 16.087 | 16.002 | 16.149 | 91.490 | 91.313 | 91.362 | 91.444 |
| 850 | 15.923 | 16.097 | 16.063 | 16.122 | 91.518 | 91.200 | 91.266 | 91.559 |
| 860 | 16.020 | 16.182 | 16.162 | 16.276 | 91.510 | 91.223 | 91.408 | 91.513 |
| 870 | 16.083 | 16.293 | 16.241 | 16.360 | 91.542 | 91.369 | 91.497 | 91.533 |
| 880 | 16.151 | 16.344 | 16.316 | 16.336 | 91.483 | 91.336 | 91.335 | 91.466 |
| 890 | 16.234 | 16.467 | 16.446 | 16.536 | 91.576 | 91.338 | 91.433 | 91.660 |
| 900 | 16.348 | 16.574 | 16.535 | 16.598 | 91.565 | 91.393 | 91.405 | 91.615 |
| 910 | 16.426 | 16.632 | 16.618 | 16.667 | 91.615 | 91.438 | 91.470 | 91.625 |
| 920 | 16.559 | 16.765 | 16.748 | 16.711 | 91.663 | 91.565 | 91.590 | 91.684 |
| 930 | 16.716 | 16.964 | 16.928 | 16.831 | 91.708 | 91.523 | 91.580 | 91.746 |
| 940 | 16.815 | 17.080 | 17.063 | 17.065 | 91.707 | 91.534 | 91.574 | 91.759 |
| 950 | 16.905 | 17.150 | 17.127 | 17.100 | 91.774 | 91.654 | 91.693 | 91.826 |
| 960 | 17.027 | 17.281 | 17.268 | 17.212 | 91.817 | 91.672 | 91.675 | 91.895 |
| 970 | 17.134 | 17.402 | 17.396 | 17.335 | 91.870 | 91.762 | 91.796 | 91.902 |
| 980 | 17.253 | 17.528 | 17.500 | 17.488 | 91.887 | 91.780 | 91.751 | 91.939 |
| 990 | 17.343 | 17.651 | 17.619 | 17.587 | 91.927 | 91.837 | 91.824 | 91.976 |
| 1000 | 17.444 | 17.746 | 17.716 | 17.731 | 91.968 | 91.864 | 91.866 | 91.992 |
| 单次光谱透射比平均值/% | 16.438 | 16.664 | 16.621 | 16.668 | 91.659 | 91.478 | 91.533 | 91.675 |
| 单次减光值/dB | 7.84 | 7.78 | 7.79 | 7.78 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| 透射比总平均值/% | 16.60 |  |  |  | 91.59 |  |  |  |
| 减光值总平均值/dB | 7.80 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |
| 均匀性/dB | 0.06 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 正反面差/dB | 0.06 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 极差值/2 | 1.01 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 光谱曲线平直度/% | 6.12 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |

## 结果分析

下表分别对标称值为10dB和<1dB的滤光片的实验结果进行汇总分析。其中表22为标称值10dB的滤光片校准结果，表23为标称值为<1dB的滤光片的校准结果。

表22 标称值10dB的滤光片校准结果

| 生产厂家及型号 | 标称值 | 透射比总平均值/% | 减光值总平均值/dB | 均匀性/dB | 正反面差/dB | 年变化量/dB | 极差值/2 | 光谱曲线平直度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量特性要求 | / | / | / | 不超过±1.0 dB | 不超过±1.0 dB | 不超过±1.0 dB | / | 不超过20% |
| 不详（型号：WXT-10） | 10dB | 18.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.2 |
| 奥博斯（型号：/） | 10dB | 16.1 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 不详（型号：ABS-JG08） | 10dB | 11.8 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 4.9 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 10dB | 12.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 5.5 |
| 北京京华消防检测仪器有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 11.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 32.8 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 10dB | 10.1 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.7 |
| 万霖（型号：/） | 10dB | 8.1 | 10.9 | 0.1 | 0.1 | / | 0.6 | 7.6 |
| 不详（型号：TX-18） | 10dB | 11.4 | 9.4 | 0.2 | 0.1 | / | 4.7 | 40.2 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH-410） | 10dB | 10.3 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | / | 0.5 | 5.0 |
| 不详（型号：/） | 10dB | 8.1 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | / | 0.2 | 1.9 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（型号：ABS-JG08） | 10dB | 12.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.6 |
| 北京新宇胜利仪器有限责任公司（型号：WXT-10） | 10dB | 19.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.9 | 4.7 |
| 不详（型号：/） | 10dB | 16.9 | 7.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 19.4 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH-410） | 10dB | 14.1 | 8.5 | 0.1 | 0.1 | / | 0.4 | 3.1 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 5.0 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 59.1 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 5.0 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 59.4 |
| 不详（型号：/） | 10dB | 14.1 | 8.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 4.7 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 10dB | 7.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0.8 | 10.7 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 8.4 | 10.7 | 0.1 | 0.4 | / | 2.1 | 25.5 |
| 万霖（型号：/） | 10dB | 10.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | / | 0.3 | 2.8 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 10dB | 12.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 5.5 |
| 奥博斯（型号：/） | 10dB | 16.1 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 9.0 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | / | 0.1 | 1.5 |
| 广州邦盛消防科技有限公司（D-06） | 10dB | 14.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | / | 0.6 | 4.1 |
| 不详（/） | 10dB | 10.3 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.9 |
| 不详（ABS-JG08） | 10dB | 11.8 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | / | 0.5 | 4.9 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH-410） | 10dB | 10.3 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | / | 0.5 | 5.0 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（ABS-JG08） | 10dB | 15.4 | 8.1 | / | / | / | 0.2 | 1.4 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 10dB | 9.1 | 10.4 | / | / | / | 1.0 | 10.8 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH410） | 10dB | 11.1 | 9.6 | / | / | / | 0.5 | 4.7 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH410） | 10dB | 10.7 | 9.7 | / | / | / | 0.4 | 3.5 |
| 万霖（型号：A119-LGP） | 10dB | 12.3 | 9.1 | / | / | 0.0 | 0.7 | 5.7 |
| 万霖（型号：A119-LGP） | 10dB | 12.3 | 9.1 | / | / | 0.0 | 0.7 | 5.7 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH410） | 10dB | 9.3 | 10.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.9 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH410） | 10dB | 10.8 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 3.6 |
| 北京京华消防检测仪器有限公司（型号：JH-LGP） | 10dB | 10.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | / | 3.5 | 32.3 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 10dB | 10.0 | 10.0 | / | / | 0.2 | 0.3 | 3.4 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 10dB | 15.5 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| 奥博斯（型号：/） | 10dB | 11.9 | 9.3 | / | / | / | 0.5 | 4.5 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 10dB | 11.9 | 9.2 | / | / | 0.7 | 0.6 | 4.7 |
| 不详（型号：WXT-10） | 10dB | 18.9 | 7.2 | / | / | / | 1.0 | 5.3 |
| 不详（型号：/） | 10dB | 20.3 | 6.9 | / | / | / | 1.0 | 5.0 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（型号：ABS-JG08） | 10dB | 11.9 | 9.2 | / | / | / | 0.6 | 5.3 |
| 不详（型号：/） | 10dB | 10.0 | 10.0 | / | / | 0.0 | 0.4 | 3.8 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 10dB | 11.8 | 9.3 | / | / | / | 0.3 | 2.9 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH-410） | 10dB | 12.9 | 8.9 | / | / | / | 0.6 | 4.3 |
| 北京京华兴科技有限公司(型号：JH-LGP) | 10dB | 5.0 | 13.0 | / | / | / | 2.9 | 58.8 |
| 北京京华兴科技有限公司(型号：JH-LGP) | 10dB | 5.1 | 13.0 | / | / | / | 2.9 | 58.0 |
| 奥博斯(型号：/) | 10dB | 14.7 | 8.3 | / | / | / | 0.2 | 1.3 |
| 不详(型号：/) | 10dB | 13.7 | 8.6 | / | / | 0.3 | 0.6 | 4.5 |
| GUIPAI | 10dB | 19.0 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | / | 2.1 | 11.0 |
| 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 | 10dB | 11.9 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | / | 0.3 | 2.2 |
| 万霖华泰（北京）安全技术有限公司 | 10dB | 12.9 | 8.9 | 0.1 | 0.1 | / | 0.8 | 6.1 |
| GUIPAI | 10dB | 20.0 | 7.0 | 0.1 | 0.0 | / | 2.2 | 11.0 |
| 不详 | 10dB | 19.6 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | / | 2.2 | 11.6 |
| 不详 | 10dB | 21.8 | 6.6 | 0.1 | 0.0 | / | 2.1 | 9.9 |
| 不详 | 10dB | 19.1 | 7.2 | 0.1 | 0.0 | / | 2.2 | 11.6 |
| 北京朋利驰科技有限公司 | 10dB | 10.0 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | / | 0.3 | 3.2 |
| 北京京华兴科技有限公司 | 10dB | 10.6 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | / | 0.7 | 6.5 |
| 不详 | 10dB | 21.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | / | 2.2 | 10.2 |
| 不详 | 10dB | 19.9 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | / | 2.2 | 11.2 |
| 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 | 10dB | 14.3 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | / | 0.2 | 1.3 |
| 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 | 10dB | 16.6 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | / | 1.0 | 6.1 |

表23 标称值<1dB的滤光片校准结果

| 生产厂家及型号 | 标称值 | 透射比总平均值/% | 减光值总平均值/dB | 均匀性/dB | 正反面差/dB | 年变化量/dB | 极差值/2 | 光谱曲线平直度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量特性要求 | / | / | / | 不超过±0.1 dB | 不超过±0.1 dB | 不超过±0.1 dB | / | 不超过2% |
| 不详（型号：WXT-10） | 0.4dB | 90.2 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.39 |
| 奥博斯（型号：/） | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.24 |
| 不详（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 90.6 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | / | 1.06 | 1.16 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 91.9 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | 0.76 |
| 北京京华消防检测仪器有限公司（型号：JH-LGP） | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 0.81 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：A119-LGP） | 0.4dB | 90.9 | 0.42 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.79 |
| 万霖（型号：A119-LGP） | 0.4dB | 89.6 | 0.48 | 0.04 | 0.09 | / | 2.07 | 2.31 |
| 不详（型号：TX-18） | 0.4dB | 39.8 | 4.00 | 0.03 | 0.03 | / | 3.02 | 7.61 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH-410） | 0.4dB | 87.8 | 0.57 | 0.17 | 0.32 | / | 0.29 | 0.32 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 91.9 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.25 |
| 北京新宇胜利仪器有限责任公司（型号：WXT-10） | 0.4dB | 90.0 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | / | 0.29 | 0.32 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 91.6 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH-410） | 0.4dB | 90.7 | 0.43 | 0.03 | 0.01 | / | 0.69 | 0.76 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.23 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 0.4dB | 91.1 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.28 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 88.7 | 0.52 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.66 | 0.74 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 0.4dB | 89.4 | 0.48 | 0.02 | 0.03 | / | 1.87 | 2.09 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 0.4dB | 90.3 | 0.44 | 0.01 | 0.11 | / | 1.97 | 2.16 |
| 北京京华兴科技有限公司（型号：JH-LGP） | 0.4dB | 90.3 | 0.44 | 0.03 | 0.02 | / | 1.75 | 1.94 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 91.9 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.70 | 0.76 |
| 奥博斯（型号：/） | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.24 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 71.2 | 1.47 | 0.01 | 0.07 | / | 1.77 | 2.49 |
| 广州邦盛消防科技有限公司（D-06） | 0.4dB | 89.5 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | / | 0.72 | 0.80 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 91.2 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 0.27 |
| 不详（ABS-JG08） | 0.4dB | 90.6 | 0.43 | 0.05 | 0.04 | / | 1.06 | 1.16 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（ABS-JG08） | 0.4dB | 91.3 | 0.40 | / | / | / | 0.19 | 0.21 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 0.4dB | 90.2 | 0.45 | / | / | / | 0.65 | 0.72 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH410） | 0.4dB | 90.3 | 0.44 | / | / | / | 0.81 | 0.90 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH410） | 0.4dB | 89.9 | 0.46 | / | / | / | 0.66 | 0.73 |
| 万霖（A119-LGP） | 0.4dB | 90.9 | 0.42 | / | / | 0.06 | 0.54 | 0.59 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH410） | 0.4dB | 91.0 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.43 |
| 北京朋利驰科技有限公司（AH410） | 0.4dB | 90.9 | 0.41 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.56 | 0.61 |
| 北京京华消防检测仪器有限公司（JH-LGP） | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | / | 0.40 | 0.43 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 0.4dB | 90.5 | 0.43 | / | / | 0.04 | 0.42 | 0.46 |
| 奥博斯（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 91.0 | 0.41 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.55 |
| 奥博斯（型号：/） | 0.4dB | 90.2 | 0.45 | / | / | / | 0.49 | 0.55 |
| 奥博斯（ABS-JG08） | 0.4dB | 90.8 | 0.42 | / | / | 0.02 | 0.47 | 0.52 |
| 不详（WXT-10） | 0.4dB | 90.9 | 0.42 | / | / | / | 0.38 | 0.42 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 90.2 | 0.45 | / | / | / | 0.44 | 0.49 |
| 沈阳高新区隆达奥博斯消防检测工具研发中心（型号：ABS-JG08） | 0.4dB | 90.9 | 0.41 | / | / | / | 0.30 | 0.33 |
| 不详（型号：/） | 0.4dB | 91.2 | 0.40 | / | / | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：/） | 0.4dB | 89.8 | 0.47 | / | / | / | 0.44 | 0.49 |
| 北京朋利驰科技有限公司（型号：AH-410） | 0.4dB | 89.8 | 0.47 | / | / | / | 0.42 | 0.47 |
| 北京京华兴科技有限公司(型号：JH-LGP) | 0.4dB | 91.4 | 0.39 | / | / | / | 0.29 | 0.32 |
| 北京京华兴科技有限公司(型号：JH-LGP) | 0.4dB | 91.5 | 0.39 | / | / | / | 0.31 | 0.34 |
| 奥博斯(型号：/) | 0.4dB | 90.9 | 0.41 | / | / | / | 0.31 | 0.34 |
| 不详(型号：/) | 0.4dB | 90.2 | 0.45 | / | / | 0.05 | 0.60 | 0.67 |
| 万霖华泰（北京）安全技术有限公司 | 0.4dB | 91.97 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | / | 0.29 | 0.31 |
| GUIPAI | 0.4dB | 91.41 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | / | 0.47 | 0.52 |
| GUIPAI | 0.4dB | 92.38 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | / | 0.30 | 0.32 |
| 不详 | 0.4dB | 92.45 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | / | 0.31 | 0.33 |
| 不详 | 0.4dB | 92.50 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | / | 0.31 | 0.33 |
| 不详 | 0.4dB | 92.44 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | / | 0.33 | 0.36 |
| 北京朋利驰科技有限公司 | 0.4dB | 91.42 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | / | 0.33 | 0.36 |
| 北京京华兴科技有限公司 | 0.4dB | 91.45 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | / | 0.30 | 0.32 |
| 北京京华兴科技有限公司 | 0.4dB | 91.45 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | / | 0.30 | 0.32 |
| 不详 | 0.4dB | 92.27 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | / | 0.41 | 0.45 |
| 不详 | 0.4dB | 92.35 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | / | 0.33 | 0.36 |
| 北京朋利驰科技有限公司 | 0.4dB | 89.00 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | / | 0.49 | 0.55 |
| / | 0.9dB | 88.62 | 0.52 | 0.02 | 0.01 | / | 0.22 | 0.24 |
| 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 | 0.4dB | 91.34 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | / | 0.31 | 0.34 |
| 沈阳奥博斯隆兴科技有限公司 | 0.4dB | 91.59 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | / | 0.31 | 0.34 |

- 对以上结果进行统计分析，如表24所示。

- 表24 校准结果统计分析

| 标称值10dB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 | 均匀性 | 正反面差 | 年变化量 | 光谱曲线平直度 |
| 超差数量 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 总数 | 45 | 45 | 24 | 64 |
| 超差率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 目标符合率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.5% |
| 标称值<1dB |  |  |  |  |
| 校准项目 | 均匀性 | 正反面差 | 年变化量 | 光谱曲线平直度 |
| 超差数量 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 总数 | 44 | 44 | 21 | 62 |
| 超差率 | 2.3% | 4.5% | 0.0% | 8.1% |
| 目标符合率 | 97.7% | 95.5% | 100.0% | 91.9% |

- 按照规范所制定的方法和指标对市场的线型光束感烟探测器滤光片进行实验检测，根据表24统计结果，标称值10dB的滤光片均符合均匀性、正反差别、年变化量均符合要求，光谱曲线平直度项目的目标符合率为87.5%，标称值<1dB的滤光片均匀性项目的目标符合率为95.7%，正反差别要求的目标符合率为91.5%，年变化量要求的目标符合率为100%，光谱曲线平直度项目的目标符合率为90.9%。所制定校准项目目标符合率接近90%或大于90%，因此验证了本规范的有效性和可行性。