中华人民共和国国家计量技术规范

JJF

JJF 1XXX—202X

计量器具软件标识

Software ID for measuring instruments

202X-XX- XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

计量器具软件标识

JJF ××××─××××

Software ID for measuring instruments

归 口 单 位：全国数字计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国数字计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

（）

（）

（）

参加起草人：

（）

（）

（）

（）

目     录

引言                                                                     1

1范围                                                                    1

1.1总则                                                                     1

1.2应用                                                                     1

2引用文件                                                                2

3术语和定义                                                              2

4软件标识通用要求                                                  4

4.1唯一性                                                              4

4.2格式                                                               4

4.3表达/生成                                                               5

4.4显示                                                 5

5示例                                                         5

引  言

国际法制计量组织31号国际文件《软控计量器具的通用要求》（OIML D31《General requirements for software controlled measuring instruments》）和国家计量技术规范JJF1182《计量器具软件测评指南》中均提出了计量器具软件标识的要求。其目的就在于能够在法制计量器具软件的生命周期内，对其名称、版本及相关信息进行有效识别。部分计量器具软件测评规范或型式评价大纲中也提出了相应的规定，但不够具体。计量器具软件制造厂商由于没有明确的规范或明文规定，研发的不同计量器具在软件标识在形式上纷繁复杂，无法满足计量器具软件法制管理的要求。

为进一步规范我国计量器具法制软件的管理，特制定符合国际标准规定并且满足我国法制计量要求的计量器具软件标识规范。本规范提出了我国计量器具软件标识的基本框架和要求，各个专业计量技术委员会可以参考，在具体的计量规程或型式评价大纲中作出具体规定。

本规范是参考D31、JJF1182-2021并结合我国法制计量工作要求制定的。

本规范是首次发布。

计量器具软件标识

- 范围

本规范规定了计量器具软件标识的要求以及生成、显示和核查方法。可作为对计量器具软件标识进行约束的指导性文件,也可作为计量管理部门日常监督的参考文件。

本规范适用于我国境内使用的法制管理的计量器具，其他计量器具或测量仪器可以参考执行。国家对就绪可用软件标识有要求的遵照相关法律法规执行。

- 引用文件

JJF1001-2011通用计量术语及定义

JJF1051-2009计量器具命名与分类编码

JJF1182-2021计量器具软件测评指南

GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量 要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

GB/T 36377-2018计量器具识别编码

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

- 术语和定义

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、GB/T25000.51—2016《系统与软件工程系统与软件质量 要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》中的有关定义适用于本规范。下面引用了一些最相关的定义并列出了计量器具软件测评工作中适用于本规范的其他定义和术语。

3.1 软件产品标识 software product identification

软件产品的名称、版本、变体和日期信息。

3.2 计量器具软件标识 software identity for measuring instruments

计量器具软件名称、版本、变体、日期及相关信息密切相关的可读字符串。

注：简称为ID，在计量器具使用状态下应当能够查验计量器具软件标识。

3.3 P型计量器具 build for purpose device

为实现测量任务某特定目标而制造的计量器具。

注：不存在访问操作系统的接口。如有，需要声明。

3.4 U型计量器具 universal device

通过调整软件来完成测量任务，而非为特定目标制造的计量器具。

注：可能含有不需声明访问操作系统的接口。

3.5 计量器具分类编码 classification code for Measuring instruments

符合我国JJF1051-2009计量器具命名与分类编码规定的8位数字。

3.6 软件版本 software version

软件的发行或再发行标记。

注：可以把软件版本理解为软件的型号。不同的版本意味着型号不一样。主版本相同次版本不同可以理解为同一族计量器具包含了不同的规格。

- 软件标识通用要求

在用的计量器具软件应当具有规范清晰的软件标识。软件标识可以有多个部分组成。用于法制管理的部分应当符合4.2软件标识格式的要求。软件标识应能准确区分P型和U型计量器具软件，应包含该软件的完整名称或者不会混淆的简称、该计量器具所对应的分类编码、能够反映当前软件的版本，日期，批次，序号及相关信息。

4.1唯一性

软件标识是其控制软件的唯一标志。一个软件标识对应着一种类型计量器具控制软件，在涉及到的软件文档、测评证书、产品外观、铭牌等范围内保持一致。当软件标识发生变化表明这种类型的计量器具控制软件发生了改变。

4.2格式

P/U XXXXXXXX ZZzzzz YYYYMMDD EEEE…EEEE CRC

CRC16校验值4位16进制

其他信息16位

日期8位

大版本2位小版本4位

计量器具分类代码8位

计量器具软件类型1位

图1软件标识展示格式

上图中，CRC校验值需完整展示16位的CRC校验值；软件大小版本根据只需展示2位和4位，超出部分可以不展示，不足部分补零展示；日期需按照年月日完整展示，其他信息EEEEEEEE由各专业技术委员会根据具体计量器具确定，不足部分补零展示。

此格式是计量器具软件法制部分的要求，可以作为整体软件标识的一部分。

P型计量器具分类代码参照JJF1051-2009中细分代码，U型计量器具参照JJF1051-2009大类代码。

4.3表达/生成

法制相关软件应当包含软件标识生成的算法或功能。在高等软件保护水平下使用计量器具时，可以调用并将结果显示或者输送至可以显示/打印的组件。

如果计量器具软件未进行法制计量器具软件与非法制计量器具软件的分离，则计量器具软件标识的生成应考虑整体可执行代码（P型）或安装文件（U型）的CRC校验。若是将法制计量器具软件进行了分离，对P型计量器具软件需要明确数据域中程序的具体位置，明确两者之间的通讯接口，以便检测验证；U型计量器具软件需明确各个安装文件的用途和属性，法制相关部分的文件任何修改删除增加都需重新计算CRC校验值，如有必要可以对每个安装文件进行CRC校验。

4.4显示

4.4.1 P型计量器具软件标识显示

P型计量器具软件可以通过如下方式显示：

当计量器具在启动时，可以显示该计量器具的软件标识。

当计量器具在使用过程中，不影响测量前提下，通过某种操作，可以显示该计量器具的软件标识。

4.4.2 U型计量器具软件标识显示

U型计量器具软件可以通过如下方式显示：

当计量器具的后台控制软件启动时，按下暂停键或者任意键（文档中注明），可以显示该计量器具的软件标识。

当计量器具在使用过程中，点击测量结果显示窗口的软件标识或软件版本选单，可以显示该计量器具的软件标识。

- 示例

P型计量器具：

非自动衡器软件标识：P 12040000 200010 20230101 EEEEEEEEEEEEEEEE C00A。

其各部分说明如下，

P 12040000 200010 20230101 EEEEEEEEEEEEEEEE C00A

4位CRC16校验

16位企业补充码

8位日期

6位版本

8位非自动衡器代码

1位P型

U型计量器具：

U 12200000 100001 20230202 NBIoTDN1532EEEEEEE C00B

4位CRC16校验

16位企业补充码

8位日期

6位版本

8位衡器代码

1位U型