中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-201X

重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲

Program of Type Evaluation of Automatic Gravimetric Filling Instruments (Concrete Batching Scales)

（报审稿）

201X－XX－XX 发布                    201X－XX－XX实施

国家市场监督管理总局   发布

| 重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲 Program of Type Evaluation of Automatic Gravimetric Filling Instruments (Concrete Batching Scales) | J JJF XXXX-201X |
| --- | --- |

归口单位：全国衡器计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

河南省计量科学研究院

参加起草单位：合肥市计量测试研究院

本规范委托全国衡器计量技术委员会自动衡器分技术委员会负责解释

主要起草人：XXX（山东省计量科学研究院）

XXX（山东省计量科学研究院）

XXX（河南省计量科学研究院）

参加起草人：  XXX（合肥市计量测试研究院）

XXX（山东省计量科学研究院）

目   录

引   言	III

1  范围	4

2  引用文件	4

3  术语	4

4  概述	7

5  法制管理要求	7

5.1 计量单位	7

5.2  外部结构	7

5.3  标志	7

5.4 铅封	8

5.5 提供型式评价试验的技术资料	8

6  计量要求	8

6.1 准确度等级	8

6.2 检定分度值	8

6.3 最大允许误差	8

6.3.1影响因子试验中静态载荷的最大允许误差（MPE）	8

6.3.2每次装料的最大允许偏差（MPD）	9

6.3.3最大允许预设值误差（MPSE）	9

6.4 置零装置的准确度	9

7  通用技术要求	10

7.1 结构的通用要求	10

7.2  称重结果的指示	10

7.3  装料设定装置	11

7.4 最后断料装置	11

7.5  给料装置	11

7.6  承载器	11

7.7 置零装置	11

7.8  环境影响要求	12

7.9抗干扰性能	12

7.10 物料试验方法的要求	13

7.11预热时间	14

7.12 量程稳定性	14

8  型式评价项目表	14

8.1 观察项目	14

8.2 试验项目	14

9 提供样机的数量及样机使用方式	15

9.1 提供样机的数量	15

9.2  样机的使用方式	15

10  试验项目的试验方法和条件	15

10.1 主要试验设备	15

10.2 技术检查	16

10.3通用试验条件	16

10.4静态试验	17

10.5  影响因子和干扰试验	20

10.6  量程稳定性试验	32

10.7 物料试验和准确度等级的确定	34

11  型式评价结果的处理	37

11.1 单项评定	37

11.2 综合评定	37

附录A  型式评价原始记录格式	40

# 引   言

本大纲的编制是根据我国带有重力式自动装料称重装置的混凝土配料秤的实际情况，参照了OIML R61 2004(E)《重力式自动装料衡器》（Automatic gravimetric filling instruments 2004(E)）的相关内容，在编制格式上执行了JJF 1016-2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》。

本大纲为首次发布。

重力式自动装料衡器（混凝土配料秤）型式评价大纲

# 1  范围

本型式评价大纲适用于分类编码为12060500的将散状物料以称重模式分成预定的且实际上恒定质量的装料的混凝土配料秤（以下简称配料秤）的型式评价试验。

不适用于分类编码为12061000的以连续累计方式和分类编码为12061500的以非连续累计方式完成自动称量的配料秤。

# 2  引用文件

JJG 99 砝码

JJF 1051 计量器具名称及分类代码

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2424.1-2015 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则

GB/T 2424.2-2005 电工电子产品环境试验、湿热试验导则

GB/T 7551 称重传感器

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 27738 重力式自动装料衡器

OIML R61-1：2004(E) 重力式自动装料衡器部分1：计量和技术要求—试验（Automatic gravimetric filling Instruments Part 1: Metrological and technical requirements – Tests）

OIML R61-2：2004(E) 重力式自动装料衡器部分2：试验报告格式（Automatic gravimetric filling Instruments Part 2: Test report format）

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本大纲。然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

# 3  术语

本大纲中所用的术语与JJF 1181的术语相一致，为使用方便和便于理解，引用并增加了以下术语：

3.1重力式自动装料衡器 automatic gravimetric filling instrument

把散装物料分成预定的且实际上恒定质量的装料，并将此物料装入容器的自动衡器。它主要由与称重单元相关联的自动给料装置以及相应的控制和卸料装置组成。

3.2 混凝土配料秤 concrete batching scales

具有一个或多个独立的称量单元，对多种散状物料（骨料、粉料和液体）分别进行定量称量，形成具有预定质量、且相互独立不连续的分离载荷，并将这些分离载荷输出，显示和（或）打印这些载荷示值的自动衡器。

3.3 称量单元 weighing unit

在自动衡器中,提供被称载荷的称量信息的装置。

3.4 装料  fill

一个或多个分离载荷的组合，构成预定的质量。

3.5 给料控制装置  feed control device

调节给料装置中给料速率的装置。

3.6 装料设定装置  fill setting device

允许设定预设值的装置。

3.7 最后断料装置  final feed cut-off device

控制最终给料的截止，使装料平均值与预设值一致的装置。该装置可以包含对空中落料的调节修正功能。

3.8 修正装置  correction device

自动修正配料秤设定值的装置。

3.9 预设值 preset value

为规定装料的标称值,由操作人员借助装料设定装置预设的、以质量单位表示的值。

3.10 额定最小装料量  rated minimum fill（minfill）

装料的最小额定值。低于这个额定值，称量结果可能会产生超出本大纲规定的误差范围。

3.11  每次装料平均载荷数average number of loads per fill

由操作者设定的每次装料的最多和最少载荷数和的一半；或在每次装料的载荷数不能由操作者直接确定时，可以是正常运行期间每次装料的载荷数（若已知）的平均值，也可以是厂家为被称物料而规定的每次装料的最佳载荷数。

3.12 每次装料的最大允许偏差  maximum permissible deviation of each fill (MPD)

在一项试验中，每次装料与所有装料平均值的最大允许偏差。

3.13 最大允许预设值误差(MPSE)  maximum permissible preset value error

自动称量时，每次装料的预设值与其在控制衡器上所测得的值（约定真值）之间的最大允许差值。

3.14 最小秤量(Min)  minimum capacity

配料秤能够自动称量的最小分离载荷。由一个称量周期完成的配料秤，Min等于额定最小装料量（Minfill）。

3.15 最大秤量(Max)  maximum capacity

配料秤能在承载器上自动称量的最大分离载荷。

3.16 控制衡器 control weigher

用于确定被测配料秤的试验中，被测载荷质量的衡器。

控制衡器可以是：

—与被测配料秤分开的另外的一台独立衡器，称作分离式控制衡器；

—被测配料秤本身也可作为控制衡器，称作集成式控制衡器。

3.17 显著增差 significant fault

对于装料量分别等于配料秤最小秤量或额定最小装料量的情况，显著增差是大于表3中规定的使用中检查时每次装料最大允许偏差的0.25倍的误差。

下述几种情况下不认为存在显著增差，即使其超出上面定义值范围：

—衡器内由于同时发生的、且相互独立的诸原因而引起的增差；

—无法进行任何测量的增差；

—严重程度势必被所有关注测量结果的人员所察觉的增差；

—由于示值瞬间变动而引起的暂时性增差，作为测量结果这种变动性无法解释、存储或传输。

3.18  准确度等级的参考值 (Ref(x))  reference value for accuracy class (Ref(x))

在型式评价阶段影响量试验过程中通过衡器静态试验确定的准确度等级。Ref(x)是衡器为操作使用而进行检定可能的最高准确度等级。

3.19  物料试验 material test

在完整的被测衡器上,使用衡器预期称量的物料对其整机所进行的一种试验。

3.20  缩写与符号

大纲使用的缩写和符号见表1。

表1  缩写与符号

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| I | 示值 |
| In | 第n次指示 |
| L | 载荷 |
| ΔL | 到下一个闪变点所增加的砝码 |
| P | P=I +1/2 d - ΔL化整前的示值（数字显示） |
| E | E = I - L或P - L：误差 |
| E0 | 零点误差 |
| d | 分度值 |
| F | 装料质量 |
| FP | 装料预设值 |
| Pi | 分别试验的衡器部件的最大允许误差MPE(1)的分配系数 |
| (x) | 衡器等级定义系数 |
| MPE | 最大允许误差 |
| EUT | 被测衡器 |
| MPE (1) | X(1)级衡器影响因子试验的最大允许误差 |
| se | 预设值误差（设定误差） |
| MPSE(1) | X(1)级衡器预设值最大允许误差 |
| mdmax | 每次装料与平均装料量的实际最大偏差 |
| MPD(1) | X(1)级衡器每次装料与平均装料量的最大允许误差 |
| mp∆z(1) | 温度每变化5℃，X(1)级衡器零点示值最大允许变化量 |
| sf | 显著增差 |
| Max | 最大秤量 |
| Min | 最小秤量 |
| Unom | 衡器的标称电压 |
| Umin | 衡器电压范围的下限 |
| Umax | 衡器电压范围的上限 |
| DC | 直流电源 |
| AC | 交流电源 |

# 4  概述

配料秤是一种自动衡器。

原理：通过自动称量方式，对散状物料分别进行定量称量，形成具有预定质量、且相互独立不连续的分离载荷，并将这些分离载荷输出，显示和（或）打印这些载荷示值。

结构：主要由称量单元和相关联的自动给料装置，以及相应的控制装置和出料装置等组成。

用途：用于将散状物料（骨料、粉料或液体）分成为预定质量的分离载荷，拌合后形成一定配比的混凝土。广泛应用于建筑施工、道路建设等场合。

表2   配料秤的关键部件

| 序号 | 关键部件 | 规格/型号 | 制造厂 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重传感器 |  |  |  |  |
| 2 | 称重指示器 |  |  |  |  |

# 5  法制管理要求

## 5.1 计量单位

配料秤使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克（kg）、克（g）和吨（t）。

## 5.2  外部结构

对不允许使用者自行调整的装料衡器，应采用封闭式结构或者留有加封印的位置。

## 5.3  标志和标识

配料秤的计量法制标志和计量器具标识应标注在秤的明显易见位置，并应标示在永久固定于秤体的铭牌上，或在秤自身不可拆卸部分。标志和标识必须清晰可辨、牢固可靠。由不同制造商生产的称重指示器和称重传感器组成的秤，则每个独立单元应有各自的说明性标识。

配料秤的铭牌必须是金属铭牌,标记标识应不易磨损，如激光打印或其他类似方法。

配料秤的铭牌上应包含5.3.1a）和5.3.2的内容。

5.3.1 计量器具法制管理标志

a) 型式批准证书的标志和编号（试验样机应留出相应位置）；

b) 产品的合格证（此项可与秤的本体分开设置）。

5.3.2 计量器具标识内容

a) 制造厂名称；

b) 配料秤的名称、规格（型号）、出厂编号；

c) 准确度等级标志，每一种物料的准确度等级（若适用）；

d）参考准确度等级标志，每一种物料的准确度等级（若适用）；

e) 最大秤量，可表示为 Max；

f) 最小秤量，可表示为 Min；

g) 分度值，可表示为d；

h) 检定分度数，可表示为n；

i) 与配料总准确度等级对应的所有称量物料标示或分别与准确度等级对应的称量物料标示（若适用）；

j) 工作温度范围：... °C～... °C（如果工作温度范围不是-10℃～40℃）；

k）电源电压：...V；

l）电源频率：...Hz。

5.3.3 安装说明标志

对安装不当会影响准确度、安全等性能的计量器具，应有安装说明标志。

## 5.4 铅封

配料秤上的部件、接口、软件设备和预置控制器及对涉及秤计量性能调整的所有装置应有铅封。在铅封保护后，外部不可能通过装置（包括可调软件和可调的硬件）改变秤的计量性能。

## 5.5 提供型式评价试验的技术资料

以下技术资料申请单位应提供一式两份：

a)被政府计量行政部门受理，并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》；

b)产品标准；

c)总装图、电路图和表2要求的关键零部件清单；

d)使用说明书和技术说明书；

e）制造单位或技术机构所做的试验报告；

f）对于需在爆炸性环境中进行试验的，应提供防爆合格证；

g）授权机构出具的软件测评报告（政府计量行政部门有要求的）。

# 6  计量要求

## 6.1 准确度等级

配料秤的准确度等级划分为2个等级，准确度等级用符号表示为X(1)和X(2), 准确度等级参考值为Ref（1）和Ref（2）。

## 6.2 检定分度值

配料秤指示装置的分度值和打印装置的分度值应是1×10k，2×10k或5×10k的形式，其中“k”是正整数、负整数或零。

## 6.3 最大允许误差

6.3.1影响因子试验中静态载荷的最大允许误差（MPE）

配料秤应有一个准确度等级参考值Ref（x），适用于型式评价的静态试验，对此影响因子试验的最大允许误差MPE应不大于6.3.2中规定的使用中检查静态试验载荷相应装料量最大允许偏差MPD的0.25倍。

注：零点和小于最小秤量（最小装料）的秤量，其最大允许误差MPE按照最小秤量的计算值执行。

- 6.3.2每次装料的最大允许偏差（MPD）

对于每次装料与所有装料平均值的最大允许偏差MPD应等于表3中规定的范围值乘以等级指定因子(x)。

(x)值应为1或2。

表3 每次装料的最大允许偏差（MPD）

| 装料质量 F (kg) | X(1)等级的每次装料与装料平均值间的最大允许偏差MPD (以F的百分率或kg表示 ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 使用中检查 |
| F≤10 | 1.2% | 1.5% |
| 10＜F≤15 | 0.12kg | 0.15kg |
| 15＜F | 0.8% | 1% |

注：若需要，可将表中的数值化整到最接近的分度值倍数。

- 6.3.3最大允许预设值误差（MPSE）

对可预设装料质量的配料秤，装料预设值与装料的平均质量之差，不应超过6.3.2规定的使用中检查每次装料与装料平均值间的最大允许偏差MPD的0.25倍。

## 6.4型式评价的试验和检查

6.4.1  配料秤的整机

检查提交的文件，并对配料秤进行试验，以验证配料秤是否符合本大纲的计量要求和通用技术要求。

6.4.1.1  物料试验

现场进行的物料试验应按照分离检定法或集成检定法进行。

物料试验使用的控制衡器应符合标准器具的要求。

6.4.1.2  影响因子试验

模拟试验中，要以针对配料秤在各种称量过程中称量结果受到干扰的方式施加影响因子。

6.4.2  模块

经执行型式评价的计量技术机构同意，制造商可以定义和提供进行单独试验的模块。特别适用于以下情况：

——将配料秤作为一个整体进行试验是十分困难的或不可能实现的；

——作为独立单元制造，并投放市场的用于组装配料秤整机的模块；

——申请人希望将多个模块包括在型式批准中；

——当模块（称重传感器、称重指示器）预期在各种不同的配料秤使用时。

6.4.2.1  误差的分配

在型式评价过程中，如果配料秤的部件是分别试验的，则应符合下列要求：

分别试验部件的误差，等于整台配料秤示值的最大允许误差或允许偏差乘以分配系数Pi。选取的任何部件的分配系数，其准确度等级必须与包含该部件整机的相同。

分配系数Pi应满足：

（P12十P22十P32十┅┅）≤1                   （1）

分配系数Pi应由部件的制造商选定，并通过相应的试验加以证实。但是，如果有两个以上部件共同产生结果，该系数应不超过0.8且不小于0.3。

如果配料秤的称重传感器或其它主要部件的计量特性已按照相应的标准或规程（例如称重传感器按GB/T 7551）进行了型式评价，那么在申请人要求时，应由申请人提供完整的型评测试报告并由计量部门进行兼容性评估，确认满足要求后将该评估结果引用到配料秤的型式评价中。

6.4.3  外围设备

与配料秤连接的外围设备，只需要进行一次性检验和试验。可通过适当的声明与任何经检定合格的配料秤经受保护的接口进行连接。

纯数字的外围设备不需要进行静态温度试验、湿度试验和量程稳定性试验。如果已依据国家其它计量检定规程或型式评价大纲进行了相同试验，并符合规定的要求，且严酷等级不低于本大纲要求，也不需要进行干扰试验。

6.4.4  型式批准证书和准确度等级的确定（6.3.1和10.4.3）

型式批准证书应注明通过10.4.3静态试验所确定的准确度等级的参考值Ref(x)，并应注明准确度等级X(x)（等于或大于参考值Ref(x)的x），它应按照表3中首次检定的计量要求来确定。

# 7  通用技术要求

## 7.1 结构的通用要求

秤的结构设计应在使用周期内保持其计量性能，承载器能够容易、安全地放置标准砝码。秤的设计应适合其操作方法和预期的物料。

## 7.2  称重结果的指示

7.2.1  读数的质量

在正常使用条件下，读数结果应可靠、易读和清晰；

分度值、编号和打印应允许组成称重结果的数字以简单并列的方式读出。

7.2.2  示值形式

称量结果的表示包括质量单位的名称或符号。

对于任何重量示值，仅能使用一个质量单位。

装料衡器的所有指示、打印和皮重称量装置应在任何一个称量范围内对于任一给定载荷都具有相同的分度值。

数字指示应从最右边开始至少显示一位。

7.2.3  打印机的使用

打印应清晰、耐久。打印出的数字至少为2mm高。

打印时，测量单位的名称或符号应置于数值的右侧或一列数值的上面。

7.2.4  分度值 (d)

所有与称重装置有关的指示装置的分度值都应是相同的。

## 7.3  装料设定装置

如果装料用分度值进行设定，则分度值应有质量单位。

## 7.4 最后断料装置

最后断料装置应明显区别于其它装置。若适用，应指示与所需结果方向相对应的移动方向。

## 7.5  给料装置

给料装置的设计应保证物料流量充足、有规则并且不向非出料方向撒落。

若适用，应在可调给料装置上配置移动方向指示，并与给料调节指示方向相一致。

## 7.6  承载器

承载器和相应的给料与卸料装置，在设计上应能保证每次卸料后残留的物料是可忽略的。

承载器应留有放置试验最大秤量砝码或质量块的位置或设施，以便安全可靠地放置砝码或质量块。如果该设施不是装料衡器的固定设施，则应将其放在装料衡器的附近。

装料衡器在自动运行期间，应不能对承载器进行手动卸料。

## 7.7 置零装置

配料秤应配置零装置,也可配置零点跟踪装置。

7.7.1  置零范围

置零装置的影响不应改变衡器的最大秤量。

置零装置的调节范围不应超出衡器最大秤量的4%。初始置零装置的调节范围不应超出衡器最大秤量的20%。

7.7.2 置零装置的控制

7.7.2.1 非自动和半自动装置

在自动运行中，非自动或半自动置零必须处于锁定状态。

当置零装置运行时，称重单元应处于稳定平衡状态。

7.7.2.2 自动置零装置

自动置零装置可以在自动运行刚开始时执行操作，作为自动称量周期的一部分或在设定的时间间隔以后运行。自动置零装置的操作说明（比如最大可编程时间间隔）应包含在型式批准证书内。

为了保证零点维持在7.7.3中给出的MPE的两倍范围内，自动置零装置应运行充分。

当自动置零装置作为每个自动称量周期的一部分而动作时，应不能中止其运行或将其设置为以固定的时间间隔来运行。

自动置零装置应能产生适当信息对延误置零引起注意。

7.7.3 置零装置的准确度

置零装置应能将零点调整到小于或等于最小装料或最小秤量值在表3中规定的MPD的0.25倍（取两者中较小的值）。

7.7.4  零点跟踪装置

零点跟踪装置只在下述情况下工作：

指示在零点，或相当于毛重为零时的负的净重值。

修正量不超过0.5d/s。

除皮操作后示值为零时，零点跟踪装置可以在实际零点附近最大秤量的4%范围内运行。

注：零点跟踪和自动置零的功能相似，区别在于在应用中对7.2条的要求是非常不同的。特别是：

自动置零是通过事件触发，例如作为每个自动称量周期的一部分或在设定时间间隔后运行。

如果上面的条件能满足，零点跟踪可以连续地工作，必须以在最大修正速率0.5d/s内运行。

## 7.8  环境影响要求

7.8.1 温度

7.8.1.1 温度范围

配料秤的工作温度范围一般为：-10 ℃～40 ℃，配料秤应在此温度范围内保持计量性能。

特殊用途的秤，可根据秤的用途选定秤的工作温度范围，温差不得小于30 ℃。

7.8.1.2 温度对空载示值的影响

当环境温度每变化5 ℃时，零点或零点附近示值变化不得大于6.3.1规定的对应额定最小装料量（Minfill）的载荷的影响因子试验的MPE。

7.8.2 湿热、稳态

在温度范围内的上限和85％的相对湿度下，秤应保持计量性能。

7.8.3 供电电源

如果配料秤的供电电压偏离标称电压Unom（若配料秤只标记了一个标称电压Unom）时或者在供电电压偏离配料秤上标记的电压范围（Umin，Umax）的上下限时，配料秤应符合相应的计量要求和技术要求。

a）交流电源（AC）：

下限：0.85 × Unom或0.85 ×Umin ，上限：1.10 × Unom或1.10 ×Umax

b）直流（DC）电源：

下限是最低电压，上限是1.20 × Unom或1.20 ×Umax（对于可充电电池，Umax是新的或全充满的电池电压，电池型号由制造商确定）

c）电池电压（无电源连接）：

下限是最低电压，上限是Unom或Umax

注：“最低电压”是指制造商规定的最低运行电压。

## 7.9抗干扰性能

配料秤在经受干扰时:

a) 不出现显著增差, 即有干扰时的称量示值与无干扰时的( 基本误差)示值之差应不超过3.17中规定的显著增差；

b) 能够检测出显著增差,并作出反应。

注:在不考虑示值误差值的情况下,小于或等于3.17中规定值的增差是允许的。

## 7.10 物料试验方法的要求

7.10.1  试验载荷的类型

现场的物料试验应符合以下要求：

a）按照说明性标志；

b）在配料秤的正常使用条件下；

c）使用配料秤设计时所适用的产品的代表性物料。

7.10.2  单次装料质量的确定

用分离检定法或集成检定法来确定单次装料的质量。

7.10.3  装料质量的值

a）装料试验的载荷应等于或接近最大秤量Max及额定最小装料量Minfill。

b）如果额定最小装料量小于额定最大装料量的1/3，还应在接近载荷称量区间中心选择一个装料量。

7.10.4  试验条件

为保证计量真实性，所有试验都应采用可调参数临界值进行。如最后给料时间或装料效率的设定要使配料秤处于制造商的说明书和说明性标志所允许的最严酷的状态下。

在开始进行新试验之前，配料秤应在正常运行条件下运行一段时间以达到稳定，即直到所有对计量的完整性起关键作用的主要部件、装置及参数如预热、温度、指示等都按制造厂方的说明书要求稳定下来。在实现稳定的过程中进行的装料不应计入试验。

任何修正装置，如衡器的空中落料修正或自动置零等都应在试验过程中根据制造商的说明书要求进行操作。

试验应包括在最大秤量Max和最小秤量Min之间变化后出现的首批装料，除非该配料秤有一种明确的报警功能，以指示在改变了配料秤的设置后所应舍弃的规定的装料数。

7.10.5  装料次数

单次试验装料的次数取决于表4中规定的预设值Fp。

表4  单次试验装料的次数

| 预设值 Fp (kg) | 单次试验装料次数，n |
| --- | --- |
| Fp ≤ 100 | 10 |
| 100 < Fp ≤ 500 | 5 |
| 500 < Fp | 3 |

7.10.6  预设值

若适用，应记录配料秤指示的装料预设值。

7.10.7  试验装料的质量和平均值

试验装料应在控制衡器上进行称量，其结果应视为试验装料的约定真值。据此可以计算并记录试验中所有装料的平均值。

7.10.8  自动称量的偏差

按7.10.7的规定计算出试验装料质量的约定真值与试验中所有装料的平均值之差，为自动称量的偏差，该偏差应符合6.3.2中规定的自动称量每次装料的最大允许偏差的要求。

7.10.9  自动称量的预设值误差

按7.10.7的规定计算出试验装料质量的约定真值平均值与装料预设值之差，为自动称量的预设值误差，该误差应符合6.3.3规定的设定误差的要求。

## 7.11预热时间

配料秤在预热期间,应无显示或不传输称量结果,并应禁止自动操作。试验前配料秤应进行清洁处理，预热等于或大于制造厂商说明书规定的预热时间。

## 7.12量程稳定性

当配料秤进行量程稳定性试验时, 任意两次测量误差之差的绝对值应不超过接近最大秤量载荷影响因子试验时最大允许误差MPE的一半。

# 8  型式评价项目表

型式评价项目包括观察项目和试验项目。

## 8.1 观察项目

观察项目是为了检查被测配料秤是否满足本大纲提出的各项法制管理要求和部分计量要求、通用技术要求，用目测的方式进行评价。具体项目见表5的内容。

表5  观察项目

| 项目类型 | 观察项目 |  |  | 章节号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 | 计量单位 |  |  | 5.1 |  |
|  | 外部结构 |  |  | 5.2 |  |
|  | 标志（5.3） |  | 计量器具法制管理标志 | 5.3.1 |  |
|  |  |  | 计量器具标识内容 | 5.3.2 |  |
|  |  |  | 安装说明标志 | 5.3.3 |  |
|  | 铅封 |  |  | 5.4 |  |
|  | 提供型式评价试验产品的技术资料 |  |  | 5.5 |  |
| 计量要求 | 准确度等级 |  |  | 6.1 |  |
|  | 检定分度值 |  |  | 6.2 |  |
| 通用技术要求 | 结构的通用要求 |  |  | 7.1 |  |
|  | 称量结果的指示和记录（7.2） | 读数的质量 |  | 7.2.1 |  |
|  |  | 示值的形式 |  | 7.2.2 |  |
|  |  | 打印机的使用 |  | 7.2.3 |  |
|  |  | 分度值 |  | 7.2.4 |  |
|  | 装料设定装置 |  |  | 7.3 |  |
|  | 最后断料装置 |  |  | 7.4 |  |
|  | 给料装置 |  |  | 7.5 |  |
|  | 承载器 |  |  | 7.6 |  |
|  | 置零装置（7.7） | 置零装置的控制 |  | 7.7.2 |  |
|  |  | 零点跟踪装置 |  | 7.7.3 |  |

## 8.2 试验项目

试验项目是为了确定被测配料秤是否满足本大纲提出的计量要求和通用技术要求，用试验的方式进行评价。具体项目见表6的内容。

表6 试验项目

| 试验类型 | 试验项目 |  |  | 要求的 章节 | 方法的章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称量性能试验 | 零点试验 （10.4.4） |  | 置零范围 | 7.7.1 | 10.4.4.1 |  |
|  |  |  | 置零准确度 | 7.7.3 | 10.4.4.2 |  |
| 影响因子试验 | 预热时间 |  |  | 7.11 | 10.5.2.1 |  |
|  | 温度试验 （10.5.2.2） | 静态温度 |  | 7.8.1.1 | 10.5.2.2.1 |  |
|  |  | 温度对空载示值的影响 |  | 7.8.1.2 | 10.5.2.2.2 |  |
|  | 湿热、稳态试验 |  |  | 7.8.2 | 10.5.2.3 |  |
|  | 电压变化试验 |  |  | 7.8.3 | 10.5.2.4 |  |
| 抗干扰性能试验（10.5.3） | 电压暂降和短时中断抗扰度试验 |  |  | 7.9 | 10.5.3.2 |  |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |  | 10.5.3.3 |  |
|  | 浪涌(冲击)抗扰度试验 |  |  |  | 10.5.3.4 |  |
|  | 静电放电抗扰度试验 |  |  |  | 10.5.3.5 |  |
|  | 电磁场的抗扰度试验 |  |  |  | 10.5.3.6 |  |
| 量程稳定性试验 |  |  |  | 7.12 | 10.6 |  |
| 物料试验和准确度等级的确定 |  |  |  | 6.3 | 10.7 |  |

# 9 提供样机的数量及样机使用方式

## 9.1 提供样机的数量

按下列原则确定样机的数量。

9.1.1 对于按单一产品提出申请的，至少选取一台样机进行试验。

9.1.2 对于按系列产品提出申请的，每个系列产品中应抽取最大规格、最小规格和中间规格三种产品进行试验。如果抽取的规格与该产品系列相同，则只抽取最大规格和最小规格两种产品。每个规格至少选取一台样机进行试验。

9.1.3 如产品采用不同企业生产的名义相同的能影响产品计量性能的关键材料或零部件，则应分别按9.1.1和9.1.2的要求提供样机。

## 9.2  样机的要求

型式评价应在一台或多台能代表规定型式的样机上进行。至少一台样机应完整安装在试验地点，并且应提供至少一台样机（整机或其主要部件）给型式评价实验室进行模拟试验，它应包括能影响称量结果的主要部件。试验期间或试验中不得对样机进行调整（试验项目有要求的除外）。

静态试验的MPE应按6.7.2.1中的要求分配到独立进行试验的配料秤各部件上。

观察项目和常温性能试验应在各项功能全部运行的配料秤的整机上进行。

若配料秤的分离模块（如，称重指示器、称重传感器等）取得了型式批准证书，若能证明模块的型式评价是在有资质的其他计量技术机构进行的，且该计量技术机构的报告中进行的试验与本大纲的要求一致。执行型式评价的技术机构可根据试验情况，减少已进行过的影响因子和干扰的试验项目。若将其他型式评价报告的结果引用到这次型式评价中，则必须在评价报告中注明。

# 10  试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格评定

## 10.1 主要试验设备

10.1.1砝码

试验用的标准砝码应符合JJG 99 的计量要求，其误差应不超过6.3.1规定的相应载荷最大允许误差的1/3。

10.1.2  温度计、湿度计

温度计的分辨力不大于0.2 ℃。

湿度计的误差不超过±5%RH。

10.1.3  供电电源

供电电源应满足7.8.3的要求。

10.1.4  称重传感器模拟器

用于模块测试的模拟器，其重复性和稳定性应能满足模块性能试验要求。模拟器准确度要求至少相当于整机试验所用砝码的准确度要求，测量的最大允许误差为适用于模块的最大允许误差。

10.1.5 环境试验箱

环境试验箱温、湿度的调节范围应能满足7.8.1和7.8.2要求。

10.1.6  抗干扰性能试验仪器

10.1.6.1  电压暂降、短时中断发生器

用于短时电源电压降低和短时中断试验的发生器应满足GB/T 17626.11的要求。

10.1.6.2  静电放电发生器

用于静电放电试验的发生器应满足GB/T 17626.2的要求。

10.1.6.3  电快速瞬变脉冲群发生器

用于电快速瞬变脉冲群试验的发生器应满足GB/T 17626.4的要求。

10.1.6.4  浪涌（冲击）发生器

用于浪涌（冲击）抗扰度试验的发生器应满足GB/T 17626.5要求。

10.1.6.5  电磁场辐射抗扰度和传导抗扰度试验设备

用于电磁场辐射抗扰度和传导抗扰度试验的设备应满足GB/T 17626.3和GB/T 17626.6的要求。

10.1.7  控制衡器

用于试验的控制衡器，应保证其所确定的试验载荷和装料质量的误差不大于自动称量时物料试验的最大允许偏差MPD和最大允许预设值误差MPSE（若适用）的1/3。

## 10.2 技术检查

10.2.1 法制管理要求检查

按照表5中法制管理要求对应项目检查被测配料秤是否满足要求。

10.2.2 计量要求检查

按照表5中计量要求对应项目检查被测配料秤是否满足要求。

10.2.3 通用技术要求检查

按照表5中通用技术要求对应项目检查被测配料秤是否满足要求。

## 10.3通用试验条件

10.3.1温度

试验应在稳定的环境温度下进行，一般为正常室温，特殊情况应另外说明。

稳定的环境温度，是指试验期间的最大温差不超过规定温度界限的1/5，并且不大于5 ℃；温度变化率应不超过5 ℃/h。

10.3.2 供电电源

使用电源的被测配料秤，按照制造厂商技术说明书中规定的正常方式，接通被测配料秤的供电电源，预热时间等于或大于制造厂商规定的预热时间。在试验期间应保持被测配料秤处于通电状态。

10.3.3 置零

在每项试验之前，使用非自动或半自动置零装置调零，使被测配料秤尽可能接近于实际零点，并在整个试验期间都不允许重新置零，除非出现显著增差。

自动置零装置的状态应符合每项试验的规定。

10.3.4 恢复

每项试验完成后，在进行下一项试验前，应允许配料秤充分恢复。

10.3.5 预加载荷

每一项称量试验前，配料秤均应预加一次最大秤量的载荷或确定的最大安全载荷(预热、温度对空载示值的影响试验除外)。

## 10.4静态试验

10.4.1  概述

配料秤或模拟装置应有一个载荷指示装置，或一个允许进入校准量值的接口，以提供载荷的示值。该装置能用于影响量试验和确定准确度等级的参考值，也能做预热时间、置零试验。通常把静态称量试验作为影响量试验的一部分进行。

预热时间试验和置零准确度试验的误差范围，源自于6.3的要求，因而要取决于准确度等级的参考值Ref(x)。因此，在确定了准确度等级的参考值Ref(x)之后，必须对这些试验结果重新加以评价。

10.4.2  用标准砝码确定示值化整误差

a）确定示值化整前误差的一般方法

对于分度值为d的配料秤，可以采用在分度值之间插入闪变点的方法，确定配料秤在化整前的示值。

对于配料秤上某一确定的载荷L，其示值为I。逐一加放0.1d的附加砝码，直至示值明显地增加了一个d，变成（I+d）。所加的附加砝码为∆L，化整前的示值为P，则P由下列公式给出：

P = I + 0.5d - ∆L                           （2）

化整前的误差为：

E = P – L = I + 0.5d - ∆L – L                      （3）

式中：

E——化整前的误差，kg或g；

P——化整前的示值，kg 、g或t；

L——载荷，kg 、g或t；

I——示值，kg 、g或t；

d——分度值，kg或g；

△L——附加载荷, kg或g。

示例：一台d = 5kg的配料秤，加放1000kg的载荷，示值为1000kg。逐一加放0.5kg的砝码，示值由1000kg变为1005kg时，附加砝码为1.5kg，代入上述公式得：

P = (1000 + 2.5 – 1.5) kg = 1001kg

因此，化整前的实际示值为1001kg，化整前的示值误差为：

E = (1001 – 1000)kg = +1kg

b）零点误差的修正

用10.4.2  a）中的方法来计算零载荷的误差E0。

用10.4.2  a）中的方法来计算载荷为L的误差E。

化整前的修正误差Ec为：

Ec = E - E0                                            （4）

示例：如果对于10.4.2  a）中的例子，零载荷的误差为：

E0 = +0.5kg

修正误差为：

Ec = +1－(+0.5) = 0.5 kg

10.4.3确定准确度等级的参考值Ref(x)

型式评价阶段，应采用影响因子（若适当）下的静态称量试验确定准确度等级的参考值Ref(x)，步骤如下：

a）对影响因子和载荷进行静态称量测试；

b）对每个载荷，确定准确度等级X(1) 的影响因子试验的最大允许误差MPE(1)如下：

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPE(1) 的0.25倍×(Pi，适用时)。

这里，Pi（见6.8.2.1）是分别试验的配料秤部件的最大允许误差的分配系数。

MPE(1) 是6.3.1中规定的和表3中给出的装料质量的误差范围。

c）计算每个载荷的[∣E∣/ MPE(1) ]。

这里，E误差是计算出的零点修正误差，用质量单位表示，见10.4.2。

d）根据第c）步确定所有影响因子试验的[∣E∣/ MPE(1) ]的最大值。

即：所有影响因子试验[∣E∣/ MPE(1) ]Max

e）由[∣E∣/ MPE(1) ]Max确定Ref(x)，令

Ref(x) ≥ [∣E∣/ MPE(1) ]Max

且：Ref(x) =  1×10k，2×10k，或 5×10k （指数k为正、负整数或零）

然后应根据准确度等级的参考值的MPD来计算显著增差值。

10.4.4 零点试验（7.7.1）（7.7.3）

10.4.4.1  置零范围（7.7.1）

试验目的：在正常的操作条件下，确定被测配料秤的置零范围。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求。

试验程序：应按下述方法调零或确定零点：

10.4.4.1.1  初始置零范围

a) 正向范围

承载器空载时，将配料秤置零。放置一个试验载荷在承载器上，然后再次将配料秤置零。继续这一步骤，直到无法将配料秤置零为止。能够使配料秤重新置零的最大载荷就是初始置零的正向范围。

b）负向范围

1) 从承载器上卸下所有载荷并将配料秤置零。如果可能，再将承载器上的非关键部件拆下。如果此时可以使用置零装置将配料秤置零，就将非关键部件的质量作为初始置零的负向范围。

2) 如果将非关键部件拆下后配料秤不能重新置零，可以在秤体的活动部位上添加砝码，直到配料秤再次显示零点。

3）然后取下砝码，每取下一个砝码，用置零装置将配料秤置零。使用置零装置能将配料秤重新置零的情况下，能取下的最大载荷就是初始置零的负向范围。

4）配料秤的初始置零范围是正向与负向两部分之和。

5）如果无法通过拆除配料秤部件的方法来得到初始置零的负向范围，则可在进行上面3）之前使用试验载荷对配料秤进行临时的重新校准一次。（临时校准的试验载荷必须大于允许的初始置零负向范围，负向范围可根据正向范围试验结果计算得到）。

6）如果无法通过上述方法测出初始置零的负向范围，则可以只考虑初始置零的正向范围。

7）在进行上述试验后，为了正常使用，应对配料秤重新组装或校准。

10.4.4.1.2 自动置零范围

按10.4.4.1.1规定拆下承载器上非关键部件或对配料秤重新校准，再往秤体活动部位上放置砝码，直到配料秤显示零点。

逐步取下小砝码，每取下一个砝码后，允许配料秤运行相应的自动循环程序，以便观察配料秤是否能自动置零。

在配料秤仍能回到零点的条件下，可以拆下的最大载荷，就是置零范围。

数据处理：略。

合格判据：被测配料秤的置零范围应符合本大纲7.7.1的要求。

10.4.4.2  置零准确度（7.7.3）

试验目的：在正常的操作条件下，确定被测配料秤加载前的零点偏差。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器见10.1的要求。

试验程序：

1） 当承载器空载时置零。

2） 往承载器上加小砝码, 确定示值由零往上变化一个分度值时的附加载荷。

3）计算零点的误差。

数据处理：按照公式（3）计算零点误差，以确定置零准确度。

合格判据：置零准确度应符合7.7.3的要求，即：∣E0∣≤0.25MPDMinfill。

- 10.5  影响因子和干扰试验

10.5.1  试验条件

10.5.1.1一般要求

试验前，按照公式（3）和公式（4）计算和修正零点误差。

7.8和7.9中规定的影响因子和干扰试验的目的是检验配料秤在规定的环境和条件下能否行使和达到预期的功能。若使用，每项试验表明确定固有误差的参考条件。

通常对于自动处理物料的配料秤不可能进行影响因子或干扰试验，所以应按这里规定的静态或模拟条件对配料秤进行影响因子或干扰试验。在这些情况下，影响因子或干扰允许产生的影响按各种情况有不同规定。

在评价一个因子影响时，其它所有因子应保持在一个接近正常的值上保持不便。每次试验结束后，应在下一试验开始前使配料秤得到充分恢复。

如果对配料秤的部件分别进行试验，应按6.7.2.1的要求进行误差分配。

应将每次试验中配料秤或模拟器的运行状态记录下来。

当配料秤以不同于正常结构的方式连接时，那么应由试验认可机构和申请人共同协商决定试验程序。

10.5.1.2  模拟装置要求

10.5.1.2.1  概述

用于影响因子和干扰试验的模拟器应包括称重系统的全部电子装置。

10.5.1.2.2  称重传感器

模拟器还应该包括称重传感器和施加标准试验载荷的方法。如果这是不可能实现的,例如对大秤量的配料秤, 则可以使用称重传感器模拟装置, 或者是修改称重传感器接口, 通过缩小比给出较小的试验载荷的设计输出。

称重传感器模拟装置的重复性和稳定性应使其能确定被测配料秤的性能,且至少与使用标准砝码试验的配料秤具有相同的准确度。

10.5.1.2.3 接口

在试验中应模拟电子接口装置与其它设备连接所产生的敏感性。接口端可以连接一根3米长的连接电缆以及模拟其它设备的接口阻抗。

10.5.1.2.4  文件

模拟器应参照被测配料秤在硬件和功能上作出定义,并且借助其它必要的文件确保再现试验条件。该资料应附在试验报告上或可从试验报告中查出。

10.5.2  影响因子试验

表7  影响因子试验摘要

| 试验项目 | 条件 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 预热时间 | MPE | 10.5.2.1 |
| 规定（静态）温度 | MPE (*) | 10.5.2.2.1 |
| 温度对空载示值的影响 | MPE | 10.5.2.2.2 |
| 湿热、稳定试验 | MPE | 10.5.2.3 |
| 电源电压变化 | MPE | 10.5.2.4 |
| (*)：6.3.1中规定的最大允许误差 |  |  |

10.5.2.1预热时间(7.11)

试验目的：在通电预热时间过程和运行的第一个30min内，验证配料秤的性能、确定配料秤的零点误差和量程误差。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求。

试验程序：本试验旨在检验配料秤接通电源后,直到预热时间结束即直到能够保持计量特性的这段时间内,操作是否得到禁止。其方法是检查在获得稳定的示值之前自动操作是否得到禁止,并检验在操作的第一个30 min内零点误差和量程误差是否符合有关规定的要求。如果置零是作为正常自动称量周期的一部分而设定的,则该功能应作为本试验的一部分启动或加以模拟。

检验操作的第一个30 min是否保持计量特性的其它试验方法也可以采用。

1） 试验前被测配料秤断电至少达8 h；

2） 重新接通被测配料秤电源并开机,同时观察载荷显示器；

3） 检查在显示器稳定之前,不可能启动自动称量；

4） 如果被测配料秤不是自动置零的,示值一稳定,立即将配料秤置零；

5）确定零点误差，第一个零点误差（初始置零误差）用E01表示，重复此步骤时的置零误差用E0表示；

6) 由5）来验证E01不大于6.4中规定的MPE；

7）施加接近最大秤量Max的静态载荷，确定误差；

8） 分别在5分钟、15分钟和30分钟后,重复步骤5）和6）；

数据处理：按照公式（3）、（4）、（5）计算预热时间试验时的零点误差和量程误差。

EL -E0                            （5）

式中：

E0——零点或零点附近（如10e）的误差，kg或g；

EL——加载后的示值误差， kg或g；

合格判据：被测配料秤的性能应符合6.5的要求，即：

a) 接通电源，获得一个稳定示值的时间内，操作应被禁止；

b) ∣EL -E0∣不大于6.3.1规定的MPE、E0 - E01不大于6.4中规定的MPE。

10.5.2.2 规定（ 静态）温度（7.8.1）

表8  静态温度试验

| 环境状况 | 试验规范 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 参考温度20℃ |  |
|  | 规定的高温下保持2h | GB/T 2423.2 |
|  | 规定的低温下保持2h | GB/T 2423.1 |
|  | 5℃ | GB/T 2423.1 |
|  | 参考温度20℃ |  |
| 参考GB/T 2424.1试验的相关章节。 |  |  |

试验目的：检验在干热（无冷凝）和低温下配料秤是否符合7.8.1.1中的规定。10.5.2.2.2的试验可在本试验期间进行。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求，温度试验室(箱)。

试验程序：见10.5.2.2.1和10.5.2.2.2步骤。

数据处理：①称量的示值误差，E =P-L =I +0.5e-△L–L

Ec =E-E0

②温度对空载示值的影响，DZ0 =5DP0 /DT

DZ0：每5°C的零点变化；

DP0：相邻两个不同温度试验零点的P值之差；

DT：相邻两个不同温度试验的温度差。

合格判据：①被测配料秤的示值误差应符合6.3.1的要求，即：

∣Ec∣ ≤MPE

②被测配料秤每5°C零点的变化应符合本大纲7.8.1.2的要求，即：

DZ0 ≤MPE。

10.5.2.2.1 静态温度（7.8.1.1）

正常接通电源, “开”机时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验期间应保持通电状态,自动置零应关闭。尽量把被测配料秤调整到接近实际零示值。在试验期间的任何时间不应重调被测配料秤。在每一规定的温度上保持2小时。

温度顺序:参考温度20℃

规定的高温

规定的低温

温度为5℃

参考温度20℃

在参考温度和每个规定温度稳定后，至少应选择5个不同的静态试验载荷(或模拟载荷)对被测配料秤进行试验,包括最大秤量和最小秤量。在加、卸砝码时,必须分别递增或递减。温度对空载示值的影响的试验可以在本试验期间进行。

10.5.2.2.2  温度对空载示值的影响（7.8.1.2）

注:具有自动置零并将其作为自动称量过程一部分的配料秤, 不进行该项试验。

将配料秤置零,改变温度到规定的最高温度和最低温度以及5℃。待其稳定后确定零点示值误差,并计算出每5℃零点示值的变化。这些每5℃的误差变化是为本项试验中任意两个相邻温度计算的。

此项试验可在温度试验(10.5.2.2.1)中进行。

最大允许偏差:当温差为5℃时,零点示值的变化应不超过6.3.1中规定的载荷等于额定最小装料时影响因子试验的最大允许误差。

被测配料秤的条件:正常接通电源, 且“开”机时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验期间应保持通电状态。

10.5.2.3  湿热、稳态（7.8.2）

湿热、稳态试验按照表9的要求执行。

表9  湿热、稳态试验

| 温度状态 | 试验规范 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 湿热，稳态 | 在温度上限和85%的相对湿度下保持2天 | GB/T 2423.3 |
| 参考GB/T 2424.2试验章节。 |  |  |

试验目的:检验配料秤在高湿、恒温的条件下是否符合7.8.2的规定。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求，温度试验室(箱)。

试验程序：试验前, 尽量把被测配料秤调整到接近实际零示值。将被测配料秤置于一个恒定的温度和恒定的相对湿度环境中，至少施加5个不同载荷（或模拟载荷）对被测配料秤进行试验：

温度/湿度顺序:

·在参考温度（通常为20 ℃，若20 °C不在规定的范围内，则取温度范围的平均值），且50%相对湿度下；

·在本大纲7.8.1.1规定温度范围的高温，且85%的相对湿度下，并保持此温度和湿度稳定2天；

·在参考温度，且50%相对湿度下。

数据处理：称量的示值误差，E =P-L =I +0.5e-△L–L

Ec =E-E0

合格判据：被测配料秤所有功能应符合设计要求；示值误差应符合6.3.1规定的最大允许误差范围内,即：∣Ec∣ ≤MPE。

10.5.2.4  电源电压变化（7.8.3）

试验目的:检验配料秤在电压变化的情况下是否符合7.8.3的规定。

试验条件：按10.3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求，电压稳压调压器。

试验程序：试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。 若配料秤具有自动置零功能, 则在每加一个电压级之后，配料秤可自动置零。将被测配料秤在参考电压下稳定后，使用一个约等于最小秤量和一个介于50%最大秤量与最大秤量之间的试验载荷进行试验。在7.8.3中规定的每级电压下,重复称量试验（应注意在某些情况下，需要在电压范围的两个极值重复进行称量试验）并记录示值。

数据处理： 称量的示值误差，E =P-L =I +0.5e-△L–L

Ec =E-E0

合格判据：①被测配料秤的所有功能应符合设计要求；

②被测配料秤的示值误差应符合6.3.1规定的最大允许误

差范围内：∣Ec∣ ≤MPE

10.5.2.4.1电源电压变化(AC)

电源电压变化试验按照表10的要求执行。

表10  电源电压变化试验

| 环境状况 | 试验规范 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压变化(AC) | 参考电压Unom | GB/T17626.1 |
|  | 参考电压1.10 ×Unom 或1.10 ×Umax |  |
|  | 参考电压Unom(1-15%)或Umin(1-15%) |  |
|  | 参考电压Unom |  |
| 参考电压(标称电压)应按照GB/T 17626.11试验部分的要求来确定。 |  |  |

10.5.2.4.2 电源电压变化（DC）

使用直流电源（DC）供电的配料秤，按照表11进行电源电压变化试验。

表11  电源电压变化(DC)

| 环境状况 | 试验规定 |  | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压变化(DC) | Unom |  | GB/T 17626.2 |
|  | 上限 | 1.20 × Unom或1.20 ×Umax |  |
|  | 下限 | 最低运行电压 |  |
|  | Unom |  |  |

注：如果装料衡器的电源电压是范围值，将其平均值作为Unom

10.5.2.4.3  电池供电电源（无电源连接）

使用电池供电的装料衡器，按照表12进行电源电压变化试验。

表12  电池电源（DC）电压变化

| 环境状况 | 试验规定 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 电池电源(DC)电压变化 | 参考电压Unom | 无通用标准 |
|  | 最低运行电压 |  |
|  | 允许运行电压Unom |  |

注：如果装料衡器的电源电压是范围值，将其平均值作为Unom。

10.5.3  干扰试验  （7.9）

表13 干扰试验摘要

| 试验项目 | 条件 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 电压暂降和短时中断 | sf (*) | 10.5.3.2 |
| 电快速瞬变脉冲群 | sf | 10.5.3.3 |
| 浪涌电压 | sf | 10.5.3.4 |
| 静电放电 | sf | 10.5.3.5 |
| 抗电磁场辐射 | sf | 10.5.3.6 |

*注：sf 为显著增差。

10.5.3.1  试验判定

各项试验出现下述a)情况判为合格，b)、c) 、d)及其他情况判为不合格。

a) 配料秤在经受干扰时，有干扰和无干扰情况下示值的变化量应不大于3.17规定的显著增差；

b) 配料秤在经受干扰时，功能暂时丧失或性能暂时降低（如：示值显示闪变而无法读准；示值出现跳变，即使示值变化超过了3.17规定的显著增差），但在干扰停止后被测配料秤能自行恢复，无需操作者干预；

c) 配料秤在经受干扰时，功能暂时丧失或性能暂时降低，并报警，但在干扰停止后，通过操作者干预（如：按复位键或重新开机）才能使被测配料秤恢复到原来示值的正常状态；

d) 因硬件或软件损坏，或数据丢失而造成不能恢复至正常状态的功能降低或丧失。

试验期间应保持被测配料秤上没有水蒸气凝结。

10.5.3.2电压暂降和短时中断

接通电源, “开机”时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。除非出现显著增差需重置外，在试验期间的任何时间置零功能都不应被运行和调整。 试验目的：检验在电源电压暂降和短时中断时，观察一个单一静态载荷的示值，是否符合7.9中的规定。 试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.11-2008标准中规定条件。 试验设备：标准器按10.1的要求和电压暂降和短时中断试验发生器。

试验程序：使用一台合适的电压暂降和短时中断试验发生器，调整试验发生器的电压为电压降低期间内规定的电压幅值，电压幅值降低时间应为所使用的交流电源电压的一个或多个半周期（过零）数。在与被测配料秤连接前，应对电压暂降和短时中断试验发生器的特性进行校准。电源电压降低应重复10次，每次之间间隔至少为10秒。

试验前，将被配料秤置于恒定环境条件稳定一段时间。使用一个小的静态试验载荷进行试验。

电压暂降和短时中断试验的严酷等级见表14中的规定。

表14 电压暂降和短时中断试验

| 环境状况 | 试验规定 |  |  | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短时电源电压降低 | 试验 | 降低幅值 | 持续周期数 | GB/T 17626.11-2008 |
|  | Test a | 0% | 0.5 |  |
|  | Test b | 0% | 1 |  |
|  | Test c | 40% | 10/12 |  |
|  | Test d | 70% | 25/30* |  |
|  | Test e | 80% | 250/300* |  |
|  | 短时中断 | 0% | 250 |  |

*注：试验中会用到可在一定的持续时间内减少交流电压幅值的试验发生器，其持续时间为一个或多个半周期（穿过零点时）。试验发生器应在连接至被测装料衡器之前调整好。

数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I

合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。

10.5.3.3电快速瞬变脉冲群

电快速瞬变脉冲群（快速瞬变）试验应按照表15和表16的要求执行，每个极性试验各持续至少1分钟。

表15  电快速瞬变脉冲群（信号线及控制线）

| 环境状况 | 试验规范 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 电快速瞬变通用方式 | 电压峰值：0.5kV T1/Th ：5/50ns 重复频率：5kHz | GB/T 17626.4-2008 |

注：按照生产厂的有关规定，本试验仅适用于总长超过3米的导线的端口或接口。

表16  电快速瞬变脉冲群（电源线）

| 环境状况 | 试验规定 | 试验依据 |
| --- | --- | --- |
| 电快速瞬变脉冲群 | 电压峰值：1 kV | GB/T 17626.4-2008 |
|  | T1／Th：5／50 ns |  |
|  | 重复频率：5 kHz |  |

注：不适用于电池供电的、使用时不能与电源连接的仪器。

对交流电源端口的试验应使用耦合／去耦网络。

对被测配料秤正常通电并且通电时间大于或等于生产厂规定的预热时间。试验前，被测秤尽量调整到接近零点示值，置零功能不应运行，除非检测到显著增差，否则在测试期间不再对装料衡器进行调整。 试验目的：检验在电源电压上叠加电快速瞬变脉冲群（快速瞬变）的条件下，观察一个静态试验载荷的示值，是否符合7.9的规定。 试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.4-2008标准中规定的条件。 试验设备：标准器按10.1的要求和电快速瞬变脉冲群试验发生器、耦合/去偶网络。 试验程序：应对正极和负极均实施电快速瞬变脉冲群试验。每个幅值和极性不能小于1 分钟。主电源上的注入网络应包含耦合/去偶网络，以防止在电源中消散脉冲能量。对I/O线及通信线的脉冲耦合，应使用GB/T 17626.4-2008中规定的电容耦合钳进行试验。 数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I 合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。 10.5.3.4 静电放电 静电放电试验根据表17中给出的条件进行。 表17 静电放电 环境状况; 试验规范; 试验依据. 静电放电; 空气放电; 8kV; GB/T 17626.2-2008. 接触放电; 2kV、4kV、6kV. 注：接触放电应从低电压2 kV开始，并以2 kV步进至6 kV。空气放电的电压为8 kV。接触放电应施加到能接触到的导体部件上。电池盒或插座上的金属件不在其要求之内。 接通电源, “开机”时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。除非出现显著增差需重置外，在试验期间的任何时间置零功能都不应被运行和调整。 试验目的：检验在施加静电放电的条件下，观察一个小的静态试验载荷的示值，是否符合7.9的规定。.

试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.2-2006标准中规定的条件。

试验设备：标准器按10.1的要求和静电放电试验发生器。

试验程序：本试验应将被测配料秤置于规定的直接静电放电和间接静电放电的条件下进行，使用满足GB/T 17626.2-2006标准规定要求的静电放电试验发生器，在与被测配料秤连接前应对静电放电试验发生器的特性进行校准。

如适用，本项试验包括涂层穿透法。

对于直接放电，在不能用接触放电法的部位，应采用空气放电法。

每个极性至少进行10次放电(正极、负极各10次)，相邻两次放电的时间间隔至少应有10秒。

应使用一个小的单一载荷进行试验。

对于不安装接地端子的被测配料秤，应在每次静电放电试验之间使被测配料秤充分放电。

接触放电施加在机壳的导电表面，而空气放电则适用于机壳的非导电表面。

直接施加：对接触放电模式，电极应与被测配料秤接触。对空气放电模式，电极应垂直逐步逼近每个测试部位直至产生火花放电。

间接施加：仅使用接触放电模式，对安放在被测配料秤附近的水平或垂直的耦合板接触放电。

试验严酷等级：3级（见GB/T 17626.2-2006标准）。

·接触放电：直流电压逐级升至6kV；

·空气放电：8kV。

数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I

合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。

10.5.3.5  抗电磁场辐射

10.5.3.5.1射频电磁场辐射抗扰度

辐射的射频电磁（EM）场抗干扰试验（大于80MHz的射频电磁场）的基本标准是GB/T 17626.3-2016，试验可根据表18中给出的条件进行。

表18 电磁辐射抗干扰

| 环境状况 | 试验规定 |  | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 试验场强（V/m） |  |
| 射频电磁场 | 80 MHz到2000 MHz | 10 | GB/T 17626.3-2016 |
|  | 26 MHz到80 MHz |  |  |
| 调制 | 80%AM，1kHz正弦波 |  |  |

接通电源, “开机”时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。除非出现显著增差需重置外，在试验期间的任何时间置零功能都不应被运行和调整。

试验目的：检验在施加规定的辐射电磁场的条件下，观察一个小的静态试验载荷的示值，是否符合7.9的规定。

试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.3-2006标准中规定的条件。

试验设备：标准器按10.1的要求，电波暗室、电磁场试验发生器以及发射天线。

试验程序：本试验应将被测配料秤置于规定的电磁场环境中进行，试验程序和试验设置的详细描述可见GB/T 17626.3-2006标准的规定。

将被测配料秤置于试验严酷等级规定的强度和特性的电磁场中。

应使用一个小的非金属材料的单一载荷进行试验。

试验严酷等级：

·频率范围：（80*-2000）MHz；

·试验场强：10V/m；

·调制：80%AM, 1kHz, 正弦波。

注：对不使用交流电源的和没有I/O接口的配料秤，无法进行本大纲10.5.3.6.2射频传导抗干扰的试验，则辐射抗扰度试验的低端频率应为26MHz。

数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I

合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。

10.5.3.5.2射频场感应的传导骚扰抗扰度

传导的射频电磁(EM)场抗干扰试验（小于80 MHz的射频电磁场）的基本标准是GB/T 17626.6-2008，试验可根据表19中给出的条件进行。

表19  电磁传导抗干扰

| 环境状况 | 试验规定 |  | 试验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 射频幅值（50 Ω） V（e.m.f.） |  |
| 射频电磁场 | 150 kHz～80 MHz | 10 | GB/T 17626.6-2008 |
| 调制 | 80%AM，1 kHz正弦波 |  |  |

注：若被测配料秤无主电源或者其他输入端口，则不进行本项测试。

接通电源, “开机”时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。除非出现显著增差需重置外，在试验期间的任何时间置零功能都不应被运行和调整。用来模拟电磁场影响的射频电磁场电流应被耦合或注入到被测配料秤的电源端口和I/O端口，通过使用参考标准中定义的耦合/去耦装置。

试验目的：检验在施加规定的传导电磁场的条件下，观察一个小的静态试验载荷的示值，是否符合7.9的规定。

试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.6-2008标准中规定的条件。

试验设备：标准器按10.1的要求和试验信号发生器、耦合和去耦装置。

试验程序：本试验应将被测配料秤置于规定的干扰的条件下进行，试验程序和试验设置的详细描述可见GB/T 17626.6-2008标准的规定。试验应将干扰信号耦合后注入到每一电缆和相应接口。

将被测配料秤置于试验严酷等级规定的强度和特性传导干扰的条件下。

应使用一个小的单一载荷（不小于最小秤量）进行试验。

试验严酷等级：

·频率范围：（0.15-80）MHz；

·射频幅值(50Ω)：10V(e.m.f)；

·调制：80%AM，1kHz，正弦波。

数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I

合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。

10.5.3.6电源线、I/O信号线和通讯线上的浪涌

浪涌试验可根据表20中给出的条件进行。 表20 在电源线、I/O线路和通讯（信号）电缆上的浪涌 环境状况; 试验规定; 试验依据. 浪涌电压; 0.5 kV（峰值）线对线 1.0 kV 线对地 a) 在AC电源线上，与AC电源电压的0°，90°，180°和270°相位角同步施加至少3个正极性和3个负极性浪涌信号。每个浪涌信号的间隔时间不小于1分钟。 b) 在DC电源线和输入输出和通信线缆上，施加至少3个正极性和3个负极性浪涌信号。每个浪涌信号的间隔时间不小于1分钟。; GB/T 17626.5-2008. 注：此项试验仅适用于在典型安装条件下浪涌会产生的显著影响的情况。尤其适用于室内外安装使用较长信号电缆（线长超过30m或设备部分或全部安装于室外）的情况。试验适用于电压线及其它用于通讯、控制、数据或上述信号的电缆，在电源由直流电源市场提供的情况下也适用于用直流电源供电的衡器。 接通电源, “开机”时间等于或大于制造厂家规定的预热时间。试验前尽量把被测配料秤调整到接近于实际零点示值。除非出现显著增差需重置外，在试验期间的任何时间置零功能都不应被运行和调整。

试验目的：检验在浪涌分别施加到主电源电压、I/O线路和通讯电缆（如果有）的情况下，观察一个静态试验载荷的示值，是否符合7.9的规定。 试验条件：按10.3的要求及GB/T 17626.5-2008标准中规定的条件。 试验设备：标准器按10.1的要求和浪涌试验发生器。

试验程序：本试验仅适用于这样的情况：基于安装的典型位置可预期遭遇浪涌的显著风险，特别是安装在室外或安装在室内、但连接着较长的信号线（信号线的长度大于30米，或者是信号线的不太长，电缆的全部或部分安装在建筑物外）。

本试验适用于配料秤的电源线、通讯线（互联网、拨号调制解调器等）和其它控制线、数据线或上述的信号线（如：温度传感器、气体或液体流量传感器的连接线等）。

本试验应将被测配料秤置于规定的浪涌环境条件下进行，浪涌波的上升时间、脉冲宽度、在高/低阻抗负载下的输出电压/电流峰值和相邻两个浪涌波之间的最短时间间隔在GB/T 17626.5-2008中已规定。在与被测配料秤连接前，应对浪涌试验发生器的特性进行校准。

试验前，将被测配料秤置于恒定环境条件稳定一段时间。

在AC电源线上，与AC电源电压的0°, 90°, 180° 和 270°相位角处同步施加至少3个正极性和3个负极性浪涌信号。其它任何类型供电电源，应施加至少3个正极性和3个负极性浪涌信号。通讯线(控制线、数据线、信号线)，应施加至少3个正极性和3个负极性浪涌信号。

应使用一个小的单一载荷进行试验。

应分别施加正极性和负极性浪涌，施加到被测配料秤的每个浪涌信号间隔时间不小于1分钟，注入电源线的浪涌应使用极间耦合滤波器，防止脉冲的能量被电网消散。

试验严酷等级：2级

幅值（峰值）：·电源线(线—线)：0.5kV ；

·电源线(线—地)：1kV；

·通讯线(控制线、数据线、信号线)：0.5kV。

数据处理：有干扰和无干扰状况下示值变化，Id-I

合格判据：应符合7.9、10.5.3.1的要求。

- 10.6  量程稳定性试验

试验目的:检验被测配料秤在经过性能试验后, 是否符合7.12的规定。

试验条件：按10.3的要求和本项试验程序中的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求。

试验程序:在充分稳定的环境条件(一般实验室环境的稳定条件)下,被测配料秤经受性能试验之前、试验期间和试验之后的不同期间, 观察被测配料秤的误差变化。

性能试验应包括温度试验和湿热试验（若适用）以及本附录中列出的其它可实施的性能试验。

试验期间,被测配料秤应两次断开供电电源或配备的电池至少达8小时以上。如果制造厂家有这样的规定或在没有任何规定的情况下，按照批准机构的意见,还可以增加电源断开的次数。

在试验过程中，应参考制造厂家提供的配料秤操作说明书。

被测配料秤应在足够稳定的环境条件下稳定一段时间：开机后至少5小时，温度试验和湿热试验完成后至少16小时。

试验严酷度: 试验时间28天或性能试验所必要的时间 , 两者应取其短者。

两次试验的时间间隔t(天):0.5≤t≤10。

试验载荷:接近最大秤量(Max)的静态试验载荷， 整个试验中应使用相同的试验砝码。

最大允许变化量:对试验载荷进行的(n)次试验中任一次试验载荷的示值差值应不超过其影响因子试验中最大允许误差绝对值的一半。

试验次数 (n): n≥8。当试验结果表明示值差值有超过规定的最大允许误差一半的趋势时, 则应进行附加试验，直到这种趋势停止或反向变化, 或者直到误差超出最大允许偏差。

被测配料秤的条件:每次试验前,尽量把被测配料秤调整到接近实际零点示值。

试验顺序: 在标称参考条件下稳定所有因子。 若配料秤带有自动置零装置，应将其关闭。

施加试验载荷(或模拟载荷),并记录下列数据:

a) 日期与时间

b) 温度

c) 气压

d) 相对湿度

e) 试验载荷

f) 示值

g) 误差

h) 试验位置的变化

不同的测量之间, 对由温度、 压力变化引起的示值变化必须进行修正。

首次测量要迅速回零并重复加载4次,以确定误差的平均值。 以后的测量则只进行一次,除非结果超出了规定的最大允差, 或者首次测量的五个读数范围超出最大允差的1/10。

在各种性能试验期间和之后,以周期性间隔重复此项试验。

在任何其它试验进行之前,允许被测配料秤得到完全的恢复。

数据处理：首次测量，E0 =I0 +0.5e-△L0–L0

El =Il +0.5e-△Ll–Ll

∣（El–E0）max–（El–E0）min∣

∣El–E0∣平均值

随后测量，E0 =I0 +0.5e-△L0–L0

El =Il +0.5e-△Ll–Ll

∣El–E0∣平均值

合格判据：①若首次测量的∣（El–E0）max–（El–E0）min∣≤0.1e, 随后测量只进行一次；若首次测量的∣（El–E0）max–（El–E0）min∣≥0.1e, 随后测量仍需进行五次。

②在n次测量的任意一次测量中，示值误差的变化量应不超过检定分度值之的一半，或者不超过在该试验载荷下其影响因子试验(6.1.5)中最大允许误差绝对值的一半。两者中取其大者，即：

∣El–E0∣平均值≤e/2，或∣El–E0∣平均值≤∣0.25MPD（X）in- service ×Minfill /2∣

·当测量结果的变化区间，有超过上述规定的允许变化量一半的趋势时，应进行增加试验。直至这种趋势停止或反向变化，或超出最大允许变化量为止。

- 10.7 物料试验和准确度等级的确定

10.7.1  物料试验

物料试验载荷的物料应符合7.10.1的规定。

试验目的：为评定配料秤与第7章技术要求，应对整套完整的配料秤进行物料试验。

试验条件：见10. 3的要求。

试验设备：标准器按10.1的要求

试验程序：见10.7.2.3的步骤。

数据处理：见10.7.2.3和10.7.2.4。

合格判据：根据10.7.2.4确定准确度等级。

10.7.1.1  给料装置

检查给料装置的给料是否充足，流量是否规则稳定。

检查各可调给料装置的移动方向是否与给料调节指示相对应（若适用）。

10.7.1.2  承载器

对采用分离承载器称量物料的配料秤：

a）检查每次卸料后承载器上残留的物料对允差范围的影响是否可以忽略不计；

b）检查承载器在自动运行过程中手动卸料功能是否已关闭。

10.7.2   物料试验准确度等级的确定

应根据试验结果来确定准确度等级X(x)。

10.7.2.1  对物料试验的要求

a）载荷类型应符合7.10.1要求；

b）试验载荷和装料质量应符合7.10.3中a），b）和c）要求；

c）物料试验的条件按7.10.4的规定；

d）装料次数应符合7.10.5的要求。

10.7.2.2  物料试验方法

（1）分离检定法

分离检定法要求使用一台（分开的）控制衡器（详见10.1.7），以确定试验装料质量的约定真值。

（2）集成检定法

这种方法是用被测的配料秤来确定试验装料质量的约定真值，但必须采用下列两种装置之一：

——一种专门设计的指示装置；

——用标准砝码来确定指示装置的化整误差。

无论对于分离试验还是集成试验，试验方法的扩展不确定度应不大于配料秤MPE的1/3。

注1：集成法取决于对载荷质量的确定。6.1中规定的允差范围是对装料质量的。如果正常运行状态下不能保证所有载荷在每个操作周期都卸料，也就是说装料不等于载荷总量，则必须采用分离检定法（详见10.7.2.2（1））。

正常运行中试验装料的自动装料操作应是运行的。但是对于下列条件，在每个装料周期内，应中断自动运行两次。

a）称重数据包括承载器部件的配料秤（毛重式配料秤）：

· 在承载器装料之后					1)

· 在承载器卸料之后					2)

b）称重数据不包括承载器部件的配料秤（净重式配料秤）

· 在空容器除皮之后				 	1)

· 在容器装料之后					    2)

在连续称重过程中，如果中断会明显影响装料质量，则不应中断自动运行。这种情况下，在两个被检装料之间应自动运行一个或两个装料且不对其卸料检查。

1) 卸料前（满载）中断

在停止加料并且承载器或承载器上的容器装料完毕后，应立即中断自动运行。

待承载器稳定后，记录显示的装料示值或者用标准砝码平衡来确定装料质量，然后将配料秤恢复到自动运行状态。

2) 卸料后（空载）中断

卸料完毕或已将新的容器放在承载器上而且已除皮，并且承载器已准备好接收下一加料前，这时应中断自动运行。待承载器稳定后，记录显示的装料示值或者用标准砝码平衡来确定装料质量，然后将配料秤恢复到自动运行状态。

10.7.2.3  物料试验程序

a）根据7.10.4规定的试验条件来设置被测配料秤；

b）根据7.10.3中规定的装料质量值选择装料的预设值，如载荷不等于装料则设定载荷值。记录显示的预设值。

c）采用7.10.1规定的试验载荷形式，运行配料秤输出一定数量的装料。

d）选用下面两种方法对所有装料进行称量：

1）10.7.2.2（1）分离检定法；

2）10.7.2.2（2）集成检定法。

以根据7.10.7的要求确定装料质量，从而使控制衡器上称得的试验装料结果可认为是试验装料的约定真值。

e）根据7.10.7的要求，计算试验中所有装料的平均值：

这里，F是装料质量（约定真值），用质量单位表示，n是试验中的装料次数。

f）根据7.10.8的要求，计算每次装料与试验中所有装料的平均值之差：

md= F -

这里，md是每次装料与平均值的偏差，用质量单位表示g）用7.10.3规定的装料质量的其它载荷值重复第a）到第f）步。

10.7.2.4  确定准确度等级X(x)

a）对于试验装料的每个预设值FP ：

1）根据7.10.9的要求，计算6.3.3中规定的预设值误差：

se=  - FP

这里，se是预设值误差。

2）确定X(1)级配料秤的最大允许预设值误差MPSE(1)：

MPSE(1) = 使用中检查一次装料等于FP的最大允许偏差MPD(1) 的0.25倍。

3）然后计算：｜se｜/ MPSE(1)

b）对于试验装料的每个预设值FP ：

1）确定每次装料与平均值的实际偏差的最大绝对值，即md max。

2）确定X(1)级配料秤的每次装料与平均值的最大允许偏差MPD(1)。

3）然后计算：md max / MPD(1)

c）由a）确定｜se｜/ MPSE(1)的最大值，即 [｜se/ MPSE(1)｜]max

d）由b）确定md max / MPD(1)的最大值，即 [｜mdmax / MPD(1)｜]max

e）确定准确度等级X(x)并使：

X(x)≥[｜se/ MPSE(1)｜]max

X(x)≥[｜mdmax/ MPD(1)｜]max

同时满足：(x) = 1×10k, 2×10k 或5×10k （指数k为正、负整数或零）。

# 11  型式评价结果的处理

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲的要求为合格。

对于单一产品，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格。

系列产品中，有一种及一种以上型号不合格，判定该系列不合格。

# 附录A                       型式评价原始记录格式

符号含义

I＝示值

In＝第n次示值

Ｌ＝载荷

Ｌ＝到下一个闪变点的附加载荷

P＝Ｉ＋1/2d－Ｌ＝化整前的示值（数字示值）

E＝Ｉ－Ｌ或Ｐ－Ｌ＝误差

F=装料质量

Fp=预设装料值

P1=当配料秤的一部分单独测试时，MPE(1)的分配系数

(x)=等级分配系数

MPE＝最大允许误差（绝对值）

EUT＝被测配料秤

MPE(1) = X(1)级影响因子试验的最大允许误差

se=预设值误差（设定误差）

MPSE(1) = X(1)级最大允许预设置误差

mdmax=每次装料与装料平均值的最大实际偏差

MPD(1) = X(1)级每次装料与装料平均值的最大允许偏差

mpz(1) =X(1)级每５℃最大允许零点变化

A.1  有关型式的概况

样机编号：	                           配料秤种类：

样机名称：	                           型号规格：

制造厂：

申请单位：

| 接受试验的设备： |  | 整套配料秤 |  |  |  | 模块（*） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级的参考值 | Ref ( ) |  |  | 准确度等级 | X ( ) |  |  |  |  |  |

| T=+ | / |  | T=- | / |  | d= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unom= |  | V | Umin= |  | V | Umax= |  | V | f= |  | Hz |  | 电池U= |  | V |
| Max = |  |  | Min= |  |  | n = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高运行效率 |  |  |  |  |  |  |  | 最低运行效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unom（**）= |  |  | Umin= |  |  | Umax |  |  | f= |  | Hz |  | 电池U= |  | V |

|  | 半自动 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初始置零 |  |  |  |  |  |  |
|  | 零点跟踪 |  |  |  |  |  |  |

| 初始置零范围： |  |  | % Max |  | 温度范围： |  |  |  | ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打印机： |  | 内装 |  |  | 外接 |  | 不配备，但可外接 |  |  |  | 不能外接 |

（*）连接到模块（模拟器或整机部件）上的试验设备应在所用的试验表格中作出规定。

（**）电压Unom是配料秤上标出的标称电压。

有关型式的概况（续）

提交的配料秤：

标 识 号：

软件版本：

外接设备：

接口（数量、性质）：

称重传感器：

制 造 厂：

型    号：

秤    量：

数    量：

等级标志：

备    注：

称重仪表：

制 造 厂：

型    号：

秤    量：

数    量：

等级标志：

备    注：

评价周期：

报告日期：

评价人员：

复核人员：

此处用于填写补充说明和／或信息：其它连接设备、接口和称重传感器，制造厂家有关抗干扰保护的选择等。

A.2  试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 不确定度或准确度等级或 最大允许误差 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3  填写说明

对每项试验项目记录及观察项目记录，填写应符合下述示例：

| + | - |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 通过 |
|  |  | 不通过 |
|  |  | 不适用 |

|  |  | 不必填写 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 需要填写 |

A.4  观察项目记录

| - 大纲中要求的章节号 | - 要求 | - 通过 |  |  |  |  | - 未通过 | - 记录或备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 法制管理要求: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - 计量单位: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 质量单位，为千克（kg）、克（g）和吨（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2 | - 外部结构： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 对预设控制装置和其他禁止用户接触的部件，应配备合适的密封装置或给予封装。所有封装都应有封印措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3 | - 标志： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3.1 | - 计量器具法制管理标志: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 型式评价批准证书的标志和编号（试验样机应留出相应位置） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 产品的合格证（此项可与秤的本体分开设置） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3.2 - 5.3 | - 计量器具标识内容： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 制造厂名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 配料秤的名称、规格（型号）、出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 准确度等级标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 参考准确度等级标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 最大秤量，可表示为 Max |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 最小秤量，可表示为 Min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 分度值，可表示为d |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 检定分度数，可表示为n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 每个称量单元称量物料标示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作温度范围：... °C～... °C（如果工作温度范围不是-10℃～40℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4 | - 防欺骗性使用: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4.1 | - 防欺骗性的声明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 制造企业应在秤的明显易见位置和使用说明书的首页注明“本秤不具备欺骗性使用的特征”字样 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.4.2 | - 铅封 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装料秤上的部件、按口、软件设备和预置控制器及对涉及秤计量性能调整的所有装置应有铅封。在铅封保护后，外部不可能通过装置（包括可调软件和可调的硬件）改变秤的计量性能。若铅封破坏后, 秤的合格即失效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.5 | - 提供型式评价试验的技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - a)样机照片 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - b)产品标准（含检验方法） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - c)总装图、电路图、关键零部件图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - d)使用说明书和技术说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e）称重指示器和称重传感器的型式评价报告（若适用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - f）制造厂或技术机构所做的试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g）关键零部件清单及照片 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 计量要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - 准确度等级 |  | - 记录备注 |  |  |  |  |  |
| - 6.2 | - 检定分度值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 配料秤指示装置的分度值、称重系统累计指示装置的分度值和打印装置的分度值应是1×10k，2×10k或5×10k的形式，其中“k”是正整数、负整数或零 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - 最大允许误差: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 静态试验的最大允许误差 |  | - 记录备注 |  |  |  |  |  |
|  | - 每次装料的最大允许偏差 |  | - 记录备注 |  |  |  |  |  |
|  | - 最大允许预设值误差(MPSE) |  | - 记录备注 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - 结构的通用要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 秤的结构设计应在使用周期内保持其计量性能，承载器能够容易、安全地放置标准砝码。秤的设计应适合其操作方法和预期的物料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2 | - 称重结果的指示 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.1 | - 读数的质量： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 在正常使用条件下，读数结果应可靠、易读和清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 分度值、编号和打印应允许数字以简单并列的方式读出 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.2 | - 示值形式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 称量结果的表示包括质量单位的名称或符号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 对于任何重量示值，仅能使用一个质量单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 装料衡器的所有指示、打印和皮重称量装置应在任何一个称量范围内对于任一给定载荷都具有相同的分度值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 数字指示应从最右边开始至少显示一位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.3 | - 打印机的使用： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打印应清晰、耐久。打印出的数字至少为2mm高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打印时，测量单位的名称或符号应置于数值的右侧或一列数值的上面 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.2.4 | - 分度值 (d)： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所有与称重装置有关的指示装置的分度值应相同 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.3 | - 装料设定装置： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具有质量单位分度值 | 备注栏中标出 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 或装料设定重量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合JJG99要求 | 备注栏中标出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 或者是特别设计的具有某个标称值的质量块 | 备注栏中标出 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.4 | - 最后断料装置： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 明显区别于其它装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示与所需结果方向相对应的移动方向 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.5 | - 给料装置： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料流量充足且有规则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在可调给料装置上配置移动方向指示并与给料调节指示方向相一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.6 | - 承载器： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.6 | 承载器和相应的给料与卸料装置，在设计上应保证每次卸料后留下的残余物料可忽略不计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应留有放置最大秤量试验砝码或质量块的设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在自动运行期间，承载器不能被进行手动卸料 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.7.2 | - 置零装置的控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.7.2.1 | - 非自动和半自动置零装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动置零过程中处于锁定状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处于稳定平衡状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.7.2.2 | - 自动置零装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仅在稳定平衡状态下运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行的次数应充分，以使零点保持在使用中检验MPD的0.5倍范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当自动置零装置作为每次自动称量的一部分而运行时，就无法禁止其运行或将其设置为以固定的时间间隔来运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如果自动置零装置在一段设定的时间间隔后运行，制造厂家会指定最大时间间隔。这个最大可设定时间间隔应不大于按10.5.2.5中的要求或者应根据主要运行条件酌情降低。 | 备注栏中标出 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.7.3 | - 零点跟踪装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仅在示值为零点时工作，或 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值是一个等于毛重零点的负净重值，并且 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正量不超过使用中检验的MPD的0.25倍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除皮后指示零点时，零点跟踪装置能在实际零点值附近最大秤量的4%范围内运行 |  |  |  |  |  |  |  |

| 型式评价的观察结论： | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

A.5  型式评价试验项目摘要

样机编号：                                 型号规格：

报告日期：                                 申请单位：

制 造 厂：

| 报告序号 | 试验参考章节 | 试验 | 报告页 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.6.1 | 10.4.4 | 置零 |  |  |  |  |
| A.6.2 | 10.5.2 | 影响因子试验 |  |  |  |  |
| A.6.2.1 | 10.5.2.1 | 预热时间 |  |  |  |  |
| A.6.2.2 | 10.5.2.2.1 | 指定（静态）温度 |  |  |  |  |
| A.6.2.3 | 10.5.2.2.2 | 温度对空载示值的影响 |  |  |  |  |
| A.6.2.4 | 10.5.2.3 | 湿热、稳态 |  |  |  |  |
| A.6.2.5 | 10.5.2.4 | 电源电压变化 |  |  |  |  |
| A.6.3 | 10.5.3 | 干扰试验 |  |  |  |  |
| A.6.3.1 | 10.5.3.2 | 电压暂降和短时中断 |  |  |  |  |
| A.6.3.2 | 10.5.3.3 | 电快速瞬变脉冲群 |  |  |  |  |
| A.6.3.3 | 10.5.3.4 | 静电放电 |  |  |  |  |
| A.6.3.4 | 10.5.3.5 | 抗电磁场辐射 |  |  |  |  |
| A.6.3.5 | 10.5.3.6 | 浪涌 |  |  |  |  |
| A.6.4 | 10.6 | 量程稳定性 |  |  |  |  |
| A.6.5 | 10.7 | 物料试验和准确度等级的确定 |  |  |  |  |
| A.7 | / | 结构检查 |  |  |  |  |

此处填写对型式评价概述进行详细的备注

A.6  试验项目记录

A.6.1  置零（7.7，10.4.4）

A.6.1.1  置零范围（7.7.1，10.4.4.1）

A.6.1.1.1  初始置零（10.4.4.1.1）

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

试验期间的细分示值(小于d)：

| 正向范围Lp |  | 负向范围Ln |  | Lp +Ln的范围 | 最大秤量的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附加重量 | 零点 是/否 | 附加重量 | 零点 是/否 |  |  |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.1.1.2  自动置零范围（7.7.1，10.4.4.1.2）

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

试验期间的细分示值(小于d)：

| 附加重量 | 零点 是/否 | 置零范围 | 最大秤量的% |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.1.2  置零准确度（7.7.3，10.4.4.2）

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

试验期间的细分示值(小于d)：

P=I+d/2-△L=数字示值

E=I-L或P-L=误差

MPE(零点) = 使用中检查的MPD(x)的0.25倍（载荷为Minfill时）

| 置零方式： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷△L | P | 误差E | ¦E¦/d | MPE(零点) |

备注：|E|/d ≤ 0.25

| 置零方式： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷△L | P | 误差E | ¦E¦/d | MPE(零点) |

备注：|E|/d ≤ 0.25

| 置零方式： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷△L | P | 误差E | ¦E¦/d | MPE(零点) |

备注：|E|/d ≤ 0.25

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

| A.6.2 影响因子试验（10.5.2） | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

A.6.2.1  预热时间（7.11，10.5.2.1）

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

试验期间的细分示值（小于d）：

试验之前的断电时间：                    h

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行        超出工作范围          运行

E=I-L或P-L=误差

P=I+d/2-△L=数字示值

E01=初始置零误差

EL=有载荷时计算的误差（加载）

E0=零点或零点附近计算的误差(空载)

| 时间* | 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） | 附加载荷 △L（ ） | 误差 E（ ） | EL-E0（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 空载 | 0min |  |  |  | E01= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷 |  |  |  |  | EL= |  |

| 空载 | 5min |  |  |  | E0= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷 |  |  |  |  | EL= |  |

| 空载 | 15min |  |  |  | E0= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷 |  |  |  |  | EL= |  |

| 空载 | 30min |  |  |  | E0= |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷 |  |  |  |  | EL= |  |

*从首次出现示值算起

| 误差** | MPE |
| --- | --- |
| 初始置零误差 E01= | 使用中检查的MPD(x)的0.25倍（载荷为Minfill时）= |
| 空载误差最大值 E0= |  |
| 零点变化最大值 E0-E01= | 使用中检查的MPD(x)的0.25倍×Pi（载荷为Minfill时）= |
| 加载误差最大值 EL-E0= | 使用中检查的MPD(x)的0.25倍×Pi （载荷为Max时）= |

**确保误差≤MPE

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.2  静态试验指定温度（7.8.1.1，10.5.2.2.1）

A.6.2.2.1  参考温度20 ℃

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.2.2  指定高温

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.2.3  指定低温

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.2.4  温度5 ℃

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.2.5  参考温度20 ℃

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.3  温度对空载示值的影响（7.8.1.2，10.5.2.2.2）

样机编号：

型号规格：

日　　期：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行         超出工作范围          运行

P=I+d/2-△L=数字示值时的零点

mp△z(1) 的最小值 = 使用中检查的MPD(1) 的0.25倍×(Pi，适用时) （载荷为Min时）时每5℃最大零点变化。

△P = 在不同温度下进行的相邻两次试验的P值之差。

△Temp = 在不同温度下进行的相邻两次试验的温度之差。

| 报告页 |  | 日期 | 时间 | 温度 ℃ | 零点示值I | 附加载荷△L | P | △P | △Temp | 每5℃的零点变化△z | mp△z(1) | △z / mp△z(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| [△z/mp△z(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.4  湿热、稳态（7.8.2，10.5.2.3）

A.6.2.4.1  初始测试（在参考温度和50 %相对湿度下）

| 样机编号： | 开 始 | 3h后 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  |  | % |
| 日 期： |  |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  |  | hPa |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.4.2  在高温和85 %相对湿度下测试

|  | 开 始 | 48h后 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  |  | % |
| 日 期： |  |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.4.3  最后试验（在参考温度和50 %相对湿度下）

| 样机编号： | 开 始 | 3h后 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  |  | % |
| 日 期： |  |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  |  | hPa |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行          超出工作范围          运行

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

MPE(1) =载荷相应装料值使用中检查MPD(1)的0.25倍×(Pi，适用时)。

| 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） |  | 附加载荷 △L（ ） |  | 误差 E（ ） |  | 修正误差 Ec（ ） |  | MPE(1) | Ec**/MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |  |  |
| (*) |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |

**在每种情况下都采用最大Ec值。

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.2.5  电源电压变化（7.8.3，10.5.2.4）

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

|  | AC电源供电 |
| --- | --- |
|  | DC电源供电 |
|  | 电池供电（DC） |

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行         超出工作范围        运行

标称电压Unom 或电压范围1 (Umin到Umax) =                        V

电源供电类型（若配料秤具有多种供电类型）……………………………………………

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

| 电压** | U (V) | 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） | 附加载荷 △L（ ） | 误差 E（ ） | 修正误差 Ec（ ） | MPE(1) | Ec / MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考电压值 |  |  |  |  | (*) |  |  |  |
| 下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1如标注范围值（Umin ~ Umax），平均值作为参考电压值，施加电压的限值按6.5.2计算。

电源供电类型（若配料秤具有多种供电类型）……………………………………………

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

| 电压** | U (V) | 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） | 附加载荷 △L（ ） | 误差 E（ ） | 修正误差 Ec（ ） | MPE(1) | Ec / MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考电压值 |  |  |  |  | (*) |  |  |  |
| 下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电源供电类型（若配料秤具有多种供电类型）……………………………………………

E= I+d/2-△L-L

Ec=E-E0, 其中E0=接近零点处的计算误差（*）

| 电压** | U (V) | 载荷 L（ ） | 示值 I（ ） | 附加载荷 △L（ ） | 误差 E（ ） | 修正误差 Ec（ ） | MPE(1) | Ec / MPE(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考电压值 |  |  |  |  | (*) |  |  |  |
| 下限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| [Ec/MPE(1)]最大值： |  |
| --- | --- |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3  干扰试验（7.9，10.5.3）

A.6.3.1  电压暂降和短时中断（10.5.3.2）

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

标称电压Unom 或电压范围 (Umin到Umax) =                        V

| 载荷 L （ ） | 干扰 |  |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅值 Un（*）的% | 周期数 | 干扰次数 | 重复间隔 时间/s | 示值 I （ ） | 显著增差（> d） |  |
|  |  |  |  |  |  | 否 | 是（说明） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 10 |  |  |  |  |
|  | 40 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 70 | 25/30** | 10 |  |  |  |  |
|  | 80 | 250/300** | 10 |  |  |  |  |
|  | 0 | 250 | 10 |  |  |  |  |

**分别对应于50 Hz/60 Hz。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

若检测到显著增差，或者EUT未通过试验，应注明相应的测试点。

备注：

（*）如标注的是电压范围，使用平均值作为参考电压Un

A.6.3.2  电快速瞬变脉冲群（10.5.3.3）

A.6.3.2.1  电源线

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

电源线：试验电压1kV，正、负极各试验1min。

| 载荷 L （ ） | 连接 |  |  | 极性 | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L ↓ 地 | N ↓ 地 | PE ↓ 地 |  | 示值 I （ ） | 显著增差 （> d） |  |
|  |  |  |  |  |  | 否 | 是（说明） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  | 负 |  |  |  |

L = 相线，N = 中线（无电），PE = 保护地线

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3.2.2  I/O电路和通信线路

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

I/O信号线，数据线与控制线：试验电压0.5kV，在每个极性持续试验1min

| 载荷 L （ ） | 电缆/接口 | 极性 | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值I （ ） | 显著增差（> d） |  |
|  |  |  |  | 否 | 是（说明） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |
|  |  | 正 |  |  |  |
|  |  | 负 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |
|  |  | 正 |  |  |  |
|  |  | 负 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |
|  |  | 正 |  |  |  |
|  |  | 负 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |

说明或绘制草图指出电线夹在电缆上的位置，必要时加上附页。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3.3  静电放电（10.5.3.4）

A.6.3.3.1  直接施加

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

接触放电                 浸漆法

空气放电         极性（*）：        正          负

| 载荷 L （ ） | 放电 |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验电压 /kV | 放电次数 ≥ 10 | 重复间隔时间 /s | 示值 （ ） | 显著增差（> d） |  |
|  |  |  |  |  | 否 | 是（说明、试验点） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 8 （空气放电） |  |  |  |  |  |

（*）应以最灵敏的极性进行试验。

注：若被测EUT未通过，应记录未通过的试验点。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3.3.2  间接施加（仅适用于接触放电）

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

极性（*）：        正          负

水平耦合板

| 载荷 L （ ） | 放电 |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验电压 /kV | 放电次数 ≥ 10 | 重复间隔时间 /s | 示值 （ ） | 显著增差（> d） |  |
|  |  |  |  |  | 否 | 是（说明、试验点） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |

竖直耦合板

| 载荷 L （ ） | 放电 |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验电压 /kV | 放电次数 ≥ 10 | 重复间隔时间 /s | 示值 （ ） | 显著增差（> d） |  |
|  |  |  |  |  | 否 | 是（说明、试验点） |
|  | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |

（*）应以最灵敏的极性进行试验。

注：若被测EUT未通过，应记录未通过的试验点。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

静电放电（续）

详细说明被测配料秤的试验点（直接施加），例如用照片或草图。

- 直接施加

接触放电：

空气放电：

- 间接施加

A.6.3.4  抗电磁场辐射（10.5.3.5）

A.6.3.4.1  辐射（10.5.3.5.1）

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

扫描速率

载荷：                   载荷材料：

| 干 扰 |  |  |  | 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 线 | 频率范围 (MHz) | 极 性 | 面向 EUT | 示值I （ ） | 显著增差 |  |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 /（说明） |
| 无 干 扰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂 直 | 前 |  |  |  |
|  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  | 左 |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |
|  |  | 水 平 | 前 |  |  |  |
|  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  | 左 |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |
|  |  | 垂 直 | 前 |  |  |  |
|  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  | 左 |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |
|  |  | 水 平 | 前 |  |  |  |
|  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  |  | 左 |  |  |  |
|  |  |  | 后 |  |  |  |

频率范围：（80 ~ 2000）MHz

场强：10 V/m

调制：80 %AM，1 kHz正弦波

如果配料秤缺少电源线或数据线无法进行传导试验时，频率下限是26 MHz

注：如果EUT未通过试验，应记录未通过时的频率点。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3.4.2  传导（10.5.3.5.2）

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

扫描速率

载荷：                   载荷材料：

| 电缆/接口 | 频率范围 (MHz) | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示值 I | 显著增差（> d）或 检测和响应 |  |
|  |  |  | 否 | 是（见备注） |
|  | 无干扰 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |
|  | 无干扰 |  |  |  |

频率范围：（0.15 ~ 80）MHz；射频幅度(50 Ω)： 10 V（e.m.f）；调制：80 % 调幅，1 kHz正弦波

检查是否出现显著增差

注：如果EUT未通过试验，应记录未通过时的频率点。

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

抗电磁场辐射（续）

详细说明被测配料秤的设置过程，例如用照片或草图。

辐射：

传导：

A.6.3.5  浪涌（10.5.3.6）

A.6.3.5.1  交流电源线

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

| 载荷 | 干扰 |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在交流电源电压上同步施加3个正极性和3个负极性浪涌，每个幅值和角度持续1min |  |  |  |  | 极性 | 示值 I | 显著增差（> d）或 检测和响应 |  |
|  | 幅值/施加在 | 相位角 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0º | 90º | 180º | 270º |  |  | 否 | 是（见备注） |
|  | 0.5 kV L ↓ N | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | × |  |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  | × |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  | × |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  | 1 kV L ↓ PE | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | × |  |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  | × |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  | × |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  | 1 kV N ↓ PE | 无干扰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | × |  |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  | × |  |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  | × |  | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | × | 正 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.3.5.2  其余类型电源、I/O线路和通讯（信号）电缆

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |
| 大气压力： |  |  | hPa |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

（控制显示装置）

浪涌施加在其他类型供电电源线上

试验电压在每个幅值和极性持续试验1min。

| 载荷 | 干扰 |  |  | 结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3个正极性和3个负极性浪涌 |  | 极性 | 示值 I | 显著增差（> d）或 检测和响应 |  |  |
|  | 施加在 | 幅值 |  |  | 否 | 是（见备注） |  |
|  | L ↓ N | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 kV | 正 |  |  |  |  |
|  |  |  | 负 |  |  |  |  |
|  | L ↓ PE | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 kV | 正 |  |  |  |  |
|  |  |  | 负 |  |  |  |  |
|  | N ↓ PE | 无干扰 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 kV | 正 |  |  |  |  |
|  |  |  | 负 |  |  |  |  |

L = 相线，N = 中性线， PE = 保护地线

检查是否出现显著增差

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.4  量程稳定性（7.12，10.6）

样机编号：

型号规格：

分度值d：

试验期间的细分示值(小于d)：

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行        超出工作范围

试验载荷

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

测量试验1：初始测量值

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

平均误差 = EL-E0 平均值=

(EL-E0)Max-(EL-E0)Min=

0.1 d =

如果∣(EL-E0)Max-(EL-E0)Min∣≤0.1 d，则每次测量只需一个载荷和读数就足够了。否则，每次测量需用五个载荷和读数。

备注：

量程稳定性（续）

继续测量

对于以后每一次测量（至少7次以上），如果测量正在进行，应指出合适的“测量条件”：

-   温度试验之后， EUT已进入稳定状态至少16h；

-   湿度试验之后，EUT已进入稳定状态至少16h；

-   EUT切断电源至少8h后，然后保持稳定状态至少5h；

-   在试验位置改变后；

-   在其它一些特殊的情况下；

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

测量试验2：

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

量程稳定性（续）

| 测量试验3： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

| 测量试验4： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

量程稳定性（续）

| 测量试验5： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

测量试验6：

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

量程稳定性（续）

| 测量试验7： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

| 测量试验8： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

评价人员：

复核人员：

测量条件：

E0=I0 +1/2d -△L0- L0

EL=IL +1/2d -△L- L

|  | 零点示值（I0） | 附加载荷（△L0） | E0 | 载荷示值（IL） | 附加载荷（L0） | EL | EL-E0 | 校正值 （*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（*）当适用时，根据不同的温度、压力等进行必要的修正。参考备注。

如果有5个载荷和读数进行测试：平均误差 = EL-E0 平均值=

备注：

量程稳定性（续）

样机编号：

型号规格：

在图表中对温度试验、湿度试验和断电试验后量程稳定性测试加以标注。

| +1.5 d +1 d +1e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0.5 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均误差 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| -0.5 d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量次数 |  |
| -1 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1.5 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

最大允许变化

|  | 通过 |  | 不通过 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

A.6.5  物料试验和准确度等级的确定（7.10，10.7）

A.6.5.1  称重指示器性能

当物料试验使用集成检定法时，如需要，此表可用来记录称重指示器的静态称重性能。

|  | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

样机编号：

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

试验期间的细分示值(小于d)：

自动置零和零点跟踪装置：

不存在　          不运行        超出工作范围          运行

E= I+ 1/2d -△L-L

| 载荷L （ ） | 示值I （ ） |  | 附加载荷△L （ ） |  | 误差E （ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| (*) |  |  |  |  |  |  |

* 等于或接近零点

备注：

A.6.5.2  分离检定法

测试编号：

| 载荷值接近: | 最大秤量（7.5.3 a）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小装料（7.5.3 a）） |  |  |
|  | 临界中心范围值 （7.5.3 c）） |  |  |

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

(控制指示装置)

物　　料：

物料条件：

标称载荷：

| 修正装置 |  |
| --- | --- |
| 类型 | 设置 |

| 装料预设值 Fp |  |
| --- | --- |
| 每次装料载荷数 |  |
| 装料容器皮重的平均值（如适用） |  |
| 控制衡器的误差（如适用） |  |

| 装料次数 | 皮重 （ ） | 控制衡器示值I （ ） | 附加载荷△L （ ） | 装料质量F （ ） | 平均偏差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| 装料次数 | 皮重 （ ） | 控制衡器示值I （ ） | 附加载荷△L （ ） | 装料质量F （ ） | 平均偏差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |

| 物料测试结果编号： |  | 载荷接近值： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 装料预设值，Fp |  |
| --- | --- |
| 平均装料质量∑F / n |  |
| 预设值误差se= ∑F / n - FP |  |
| X(1)级最大允许预设值误差MPSE(1) |  |
| se/MPSE(1) |  |

| 最大平均偏差mdmax |  |
| --- | --- |
| X(1)级最大允许平均偏差MPD(1) |  |
| mdmax/MPD(1) |  |

备注：

A.6.5.3  集成检定法

测试编号：

| 载荷值接近: | 最大秤量（7.5.3 a）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小装料（7.5.3 a）） |  |  |
|  | 临界中心范围值（7.5.3 c）） |  |  |

| 样机编号： | 开 始 | 终 止 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温 度： |  |  | ℃ |
| 相对湿度： |  |  | % |
| 日 期： |  |  | yyy-mm-dd |
| 时 间： |  |  | hh:mm:ss |

型号规格：

评价人员：

复核人员：

分度值d：

(控制指示装置)

物　　料：

物料条件：

标称载荷：

| 修正装置 |  |
| --- | --- |
| 类型 | 设置 |

| 装料预设值 Fp |  |
| --- | --- |
| 每次装料载荷数 |  |
| 装料容器皮重的平均值（如适用） |  |
| 控制衡器的误差（如适用） |  |

| 装料次数 |  | 皮重 （ ） | 控制衡器示值I（ ） | 附加载荷△L（ ） | 载荷质量L （ ） | 装料质量F （ ） | 平均偏差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |

| 装料次数 |  | 皮重 （ ） | 控制衡器示值I（ ） | 附加载荷△L（ ） | 载荷质量L （ ） | 装料质量F （ ） | 平均偏差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 满载 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |  |  |

| 物料测试结果编号： |  | 载荷接近值： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 装料预设值，Fp |  |
| --- | --- |
| 平均装料质量∑F / n |  |
| 预设值误差se= ∑F / n - FP |  |
| X(1)级最大允许预设值误差MPSE(1) |  |
| se/MPSE(1) |  |

| 最大平均偏差mdmax |  |
| --- | --- |
| X(1)级最大允许平均偏差MPD(1) |  |
| mdmax/MPD(1) |  |

备注：

A.6.5.4  确定准确度等级（6.8.4，10.7.2.4）

| 要求 | 装料质量 | se/ MPSE(1) | [md/ MPD(1)]max | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.3 a） | 接近最大秤量 |  |  |  |
| 7.5.3 a） | 接近最小装料 |  |  |  |
| 7.5.3 c） | 接近临界中心范围值 |  |  |  |
|  | 上述值中最大的一个 |  |  |  |
| 准确度等级的参考值是Ref( ) ---核查表中的值 |  |  |  |  |
| 配料秤的准确度等级是X( ) |  |  |  |  |

X(x)≥[se/ MPSE(1)]max

X(x)≥[md / MPD(1)]max，

且X(x)=1×10k，2×10k，或5×10k，k为正、负整数或零并且X(x)≥Ref(x)

A.7  配料秤的结构检查

a）样机总体（含配套装置及附件）

b）样机铭牌

c）关键零部件