中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××－××××

振动变送器校准规范

Calibration Specification for Vibration Transmitter

（征求意见稿）

××××－××－××发布             ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF××××－20××

振动变送器校准规范

Calibration Specification

for Vibration Transmitter

归口单位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

参加起草单位：XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	II

1范围	1

2引用文件	1

3概述	1

4计量特性	2

4.1频率响应	2

4.2幅值线性度	2

5校准条件	2

5.1环境条件	2

5.2测量标准及其他设备	2

6校准项目和校准方法	3

6.1校准项目	3

6.2校准方法	3

7校准结果表达	6

8复校时间间隔	7

附录A振动变送器校准接线图	8

附录B振动变送器校准记录	9

附录C振动变送器比较法校准输出测量结果的不确定度评定示例	10

引    言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF

1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范修订的基础性系列规范。

本规范主要参考了 JJG 134《磁电式速度传感器》、JJG 233《压电加速度计》、

JJG 644《振动位移传感器》、JJG 676《测振仪》、JJF 1156《振动冲击转速计量术语及定义》、GB/T 20485.21 《振动与冲击传感器校准方法 第21部分：振动比较法校准》

等计量技术规范。

本规范为首次发布。

振动变送器校准规范

1范围

本规范适用于频率在（0.1～2000）Hz范围内的振动变送器的校准。

2引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 134-2023  磁电式速度传感器

JJG 233-2008  压电加速度计

JJG 644       振动位移传感器

JJG 676-2019  测振仪

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

GB/T 20485.21 振动与冲击传感器校准方法 第21部分：振动比较法校准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3概述

振动变送器是一种将机械振动参量（机械振动位移、速度、加速度等）转换成标准输出电压或电流信号的器件或装置。主要用于工业过程振动参数的测量和控制。振动变送器的输出信号主要为（0 ~10）mA、（4 ~20） mA或（0~5）V、（0~10）V等直流电信号，且输出信号与机械振动参量之间有对应的函数关系（通常为线性函数）。

振动变送器通常由两部分组成：振动传感器和信号调理单元。振动传感器主要是振动敏感单元；信号调理单元主要由测量单元、信号处理和转换单元组成，有些振动变送器具备显示单元。振动变送器原理框图如图1所示。振动变送器按结构可分为一体化式和传感器加变送模块的分体式；按工作原理可分为压电式、磁电式、电感式等。

振动信号

振动传感器

信号调理单元

显示单元

输出信号（mA、V）

现场总线

图1　振动变送器原理框图

4计量特性

4.1频率响应

在不同频率下，振动变送器的幅值测量示值相对于参考点的幅值测量示值的相对误差，称为幅值频率响应，本规范简称为频率响应。

4.2幅值线性度

振动变送器主要技术要求如表1。

表1   振动变送器主要技术要求

| 传感器工作原理 | 灵敏度幅值不确定度/Urel(k=2) | 幅值频率响应 | 幅值线性度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压电式传感器 | 5.0% | ±5% | ±5% |
| 其他类型传感器 |  | ±10% | ±10% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |

5校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度：比较法振动标准要求（23±5）℃；

5.1.2相对湿度：≤75%；

5.1.3周围环境无影响校准的污染、振动、电磁干扰、腐蚀性气液体等。

5.2测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2。

比较法振动标准装置：包括振动标准套组、振动发生系统、测量系统和必要的隔振基础，其频率范围应能覆盖被校振动变送器的使用频率，其不确定度应满足振动计量器具检定系统表的要求。

绝对法振动标准装置：包括激光测振仪、振动发生系统、测量系统和必要的隔振基础，其频率范围应能覆盖被校振动变送器的使用频率，其不确定度应满足振动计量器具检定系统表的要求。

表2测量标准及其他设备

| 序号 | 校准用标准装置 及配套设备 | 技术要求 | 最大允许误差 /测量不确定度(k=2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 频率范围 |  |
| 1 | 比较法振动标准装置 | f: （0.01～5000）Hz a: (0.1～200)m/s2 v: (1～400)mm/s d: (1×10-8～0.5)m | （0.01～20）Hz | 5% |
|  |  |  | （>20～2000）Hz | 3% |
|  |  |  | （>2000～5000）Hz | 2% |
| 2 | 绝对法振动标准装置 | f: （0.005～5000）Hz a: (0.1～200)m/s2 v: (1～400)mm/s d: (1×10-8～0.5)m | （0.005～0.01）Hz | 3% |
|  |  |  | （0.01～5000）Hz | 1% |
| 3 | 直流电流表 | 直流电流：20 μA～3 A | MPE：±0.1% |  |
| 4 | 直流电压表 | 直流电压： 10 mV～30 V | MPE：±0.1% |  |
| 5 | 直流稳压源 | 直流电压：（10～32）V | MPE：±1% |  |

6校准项目和校准方法

6.1校准项目

校准项目见表3

表3校准项目一览表

| #### 序号 | #### 校准项目 | #### 计量特性条款号 | #### 校准项目对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 参考灵敏度 | #### 4.1 | #### 6.2.2 |
| #### 2 | #### 频率响应 | #### 4.2 | #### 6.2.3 |
| #### 3 | #### 幅值线性度 | #### 4.3 | #### 6.2.4 |

6.2校准方法

6.2.1外观检查及其它要求

变送器上应标出型号、出厂编号、测量范围等；表面无明显划痕等缺陷，安装基面应平整光滑。变送器的输出导线及各连接部件应配套齐全、完好、可靠。

校准前需确认无影响计量特性的外观和机电功能方面的缺陷，振动变送器工作正常。

6.2.2 参考灵敏度

6.2.2.1 比较法测量参考灵敏度

图2　振动变送器校准原理图

将参考标准加速度计和被测振动变送器背靠背刚性地安装在振动台台面中心（或肩并肩安装，但要使其感受相同的振动），对于特殊的振动变送器按说明书要求进行安装，保证连接可靠,如校准原理图2，在被测振动变送器动态范围内选取某一实用的频率[参考点推荐80 Hz、30 Hz或16 Hz]和振动幅值[参考点推荐10mm/s、20mm/s或50mm/s]进行正弦激振，其被测振动变送器的输出电信号与所承受的振动幅值之比为该传感器的参考灵敏度，其计算方法按式（1）计算：

（1）

式中：-振动变送器的参考灵敏度，mV（mA）/(m•s-2)；

-振动变送器的输出电信号，mV(mA)；

-参考点的振动加速度，m/s2；

-参考点的频率，Hz。

6.2.2.2 绝对法测量参考灵敏度

将被测振动变送器刚性地安装在振动台台面中心，在被测振动变送器动态范围内选取某一实用的频率[参考点推荐80 Hz、30 Hz或16 Hz]和振动幅值[参考点推荐10mm/s、20mm/s或50mm/s]进行正弦激振，将激光光点调整到靠近振动台台面中心的位置，则被测振动变送器的输出电信号与所承受的振动幅值之比为该传感器的参考灵敏度，其计算方法按式（2）计算。

（2）

式中：-振动变送器的参考灵敏度，mV（mA）/(mm•s-1)；

-振动变送器的输出电信号，mV（mA）；

-参考点的振动幅值，mm/s；

6.2.3频率响应

将标准加速度计与被校振动变送器背靠背刚性地安装在振动台台面中心，对于特殊的振动变送器按说明书要求进行安装，保证连接可靠。

在振动变送器工作频率范围内，均匀地或按倍频程选取至少7个频率值(其中包含参考点、频率上限和频率下限，参考点推荐80 Hz、30 Hz或16 Hz)，由振动标准装置给出适当的振动幅值，分别测量各频率点的输出值。振动变送器的频率响应按公式（3）计算：

（3）

式中：—频率响应，%；

—振动变送器各测量点的实际输出值，mA或V；

—振动变送器在参考点的实际输出值，mA或V。

6.2.4 幅值线性度

以振动变送器工作频率范围内参考频率点（推荐80 Hz、30 Hz或16 Hz），在其测量范围内均匀选取包括上限值、下限值在内不少于6个测量点。选取某一频率点，在该频率不变的情况下，由振动标准装置给出适当的正弦激励，分别测量被校振动变送器在不同幅值下的输出电信号，采用最小二乘法计算幅值线性度。

由次测量的振动幅值和输出电信号，根据公式（4）求出回归直线方程：

（4）式中：

斜率：

截距：

—振动变送器振幅值，mm/s。

幅值线性度为：

式中：—幅值线性度，%；

—振动变送器最大振幅值，mm/s。

7校准结果表达

校准后，出具校准证书，校准证书至少应包括以下信息：

1) 标题：校准证书；

2) 实验室名称和地址；

3) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

4) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

5) 客户的名称和地址；

6) 被校对象的描述和明确标识；

7) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

8) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校对象的抽样程序进行说明；

9) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

10) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

11) 校准环境的描述；

12) 校准结果及其测量不确定度的说明；

13) 对校准规范的偏离的说明；

14) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

15) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

16) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

8复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

附录A

振动变送器校准接线图

A.1 二线制振动变送器（图A.1）

图A.1   二线制振动变送器接线

.A.2 三线制振动变送器（图A.2）

图A.2   三线制振动变送器接线

附录B

振动变送器校准记录

送校单位　　　　                    　型号/规格　          　出厂编号

制造厂　　　　　     校准依据         测量标准名称　　　　　测量标准型号

测量标准编号　　　　　　标准测量范围           测量设备准确度等级或不确定度或最大允许误差         　 测量标准证书号及有效期

校准地点　　　          　温度　 　℃ 相对湿度     ％ 工作原理□压电式　□其他

1．频率响应：（参考点：       Hz,        mm/s ）

| 频率（Hz） | 标准振幅（ ） | 输出测量值（ ） | 相对误差（%） | 扩展不确定度U/k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2．幅值线性度：频率为_________Hz。

| 标准振幅（ ） | 理论输出值（ ） | 输出测量值（ ） | 偏差（%） | 扩展不确定度U/k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值线性度为 回归直线方程： 。 |  |  |  |  |

校准证书号               校准员　　　　核验员　　　　校准日期    年  月  日

附录C

振动变送器比较法校准输出测量结果的不确定度评定示例

振动变送器各测量点的输出值是测量的关键参数。这里用标准加速度计套组、标准振动台和数字万用表对振动变送器进行校准，以输出的电流测量值为例进行不确定评定。

C．1测量方法

采用比较法振动标准装置，将被检振动变送器的传感器与标准加速度计背靠背刚性的连接在一起，安装在标准振动台的台面中心，在适当的振动幅值下，使用电流表读取振动变送器的输出电流值。

C．2测量模型

（C.1）

式中：—振动变送器各次输出测量值，mA；

—第个校准点的振动变送器输出测量值，mA；

C．3 标准不确定度评定

C.3.1 校准的重复测量引入的不确定度分量

选取一只振动变送器通过在重复条件下（参考振动速度10 mm/s）振动，连续测量10次，得到下列结果：

表C.1  10次测量结果

| 次数 | 输出测量均值/mA | 次数 | 输出测量均值/ mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.88 | 6 | 11.94 |
| 2 | 11.92 | 7 | 11.94 |
| 3 | 11.92 | 8 | 11.86 |
| 4 | 11.85 | 9 | 11.90 |
| 5 | 11.81 | 10 | 11.89 |

算术平均值： 11.891 mA

单次测量的标准偏差=0.0594 mA

以单次测量的平均值作为校准值时，重复性引入的标准不确定度分量为：

C.3.2 标准器引入的不确定度分量

C.3.2.1标准振动装置引入的不确定度

由比较法标准振动装置的不确定度在参考点1.0%，在通频带是2.0%，，得：

C.3.2.2由其他标准器引入的不确定

由电流表的最大允许误差为±0.1%，得：

C.4标准不确定度一览表

表C.2标准不确定度一览表

| 不确定度来源 |  |  | 类别 | 不确定度分量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重复性 | A | 0.5 |
|  |  | 标准振动装置 | B | 0.5（参考点） |
|  |  |  |  | 1.0（通频带） |
|  |  | 电流表最大允许误差 | B | 0.058 |

由于表C.2中各分量独立无关，故合成标准不确定度为

取包含因子k=2,则测量结果的相对扩展不确定度为