中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1220—××××

颗粒碰撞噪声检测系统

校准规范

Calibration Specification for PIND (Particle Impact Noise Detection)

（征求意见稿）

202×-×-×发布                                 202×-×-×实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发布

| 颗粒碰撞噪声检测系统 校准规范 | JJF 1220-×× |
| --- | --- |
| Calibration Specification for PIND (Particle Impact Noise Detection) |  |

归口单位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：XXXXXXX

XXXXXXX

参加起草单位：XXXXXXX

XXXXXXX

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：XXXXXXXXXXXXX

XXX(XXXXXXXXXXXXX)

XXX(XXXXXXXXXXXXX)

参加起草人：X  X(XXXXXXXXXXXXX)

XXX(XXXXXXXXXXXXX)

XXX(XXXXXXXXXXXXX)

XXX(XXXXXXXXXXXXX)

目录

引言	IV

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

4	概述	1

5	计量特性	2

6	校准条件	2

7	校准项目和校准方法	3

8	校准结果表达	6

9	复校时间间隔	6

附录A	7

附录B	9

附录C	11

# 引言

本规范依据JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。

本规范替代JJF1220-2009《颗粒碰撞噪声检测系统校准规范》。

本规范在制定过程中充分考虑了JJF 1156-2006《振动 冲击 转速计量术语及定义》中的术语、符号与定义，国家军用标准GJB 360B-2009《电子及电气元件试验方法》及GJB548C-2021《微电子器件试验方法和程序》文件中的检测试验方法及要求。

与JJF1220-2009相比本规范除编辑性修改外，主要内容变化如下：

——修改了术语和定义；

——修改了正弦振动加速度峰值、频率、失真度、振动试验时间的校准方法、校准用设备等；

——增加了PIND换能器声压灵敏度级的校准方法、校准用设备等；

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。

颗粒碰撞噪声检测系统校准规范

- 范围

本规范适用于颗粒碰撞噪声检测系统（又称PIND）的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1156-2006   振动冲击转速计量术语及定义

JJF 1337-2012   声发射传感器校准规范（比较法）

GB/T 3223-94   声学 水声换能器自由场校准方法

GJB 360B-2009  电子及电气元件试验方法 方法217 粒子碰撞噪声检测试验

GJB 548C-2021  微电子器件试验方法和程序 方法2020.2 粒子碰撞噪声检测

GJB 65C-2021 有失效率等级的电磁继电器通用规范 3.25 粒子碰撞噪声检测试验（PIND）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1  PIND换能器

电能和声能相互转换的器件。将电能转换成声能的称为发射换能器；将声能转换成电能的是接收换能器。发射和接收换能器通常是分开使用的，但也可以共用一个。

3.2  声压灵敏度级

PIND换能器声压灵敏度与参考声压灵敏度之比的常用对数乘以20，在测量频率范围内，声压灵敏度级最大值为峰值声压灵敏度级。

3.3  标准声源

经过校准的频率和声压已知的声源。

- 概述

颗粒碰撞噪声检测系统（Particle Impact Noise Detection）是一种针对元器件封装后多余粒子检测的专用设备，其目的是有效检测出存在于元器件、半导体封装腔体内的松动粒子，从而提高元器件、半导体等零部件的可靠性。

颗粒碰撞噪声检测系统主要由检测单元、控制单元和激励装置等组成。检测单元中的超声传感器，对松动粒子在封装腔体内随机运动产生的应力弹性波和声波混响信号进行拾取，并经信号调理放大后，由主机处理显示，有助于得出检测结论；控制单元控制激励装置按照设定程序产生特定幅值和频率的振动、冲击运动激励，通过特定的力学冲击环境使束缚在封装中的粒子产生松动，再通过持续的力学振动环境使松动粒子在封装腔体内运动产生随机组合的移动和撞击过程。

颗粒碰撞噪声检测系统典型原理框图如图1所示：

图1  PIND典型原理框图

- 计量特性

5.1  正弦振动加速度峰值示值误差

正弦振动加速度峰值示值误差不超过±10%。

5.2  正弦振动频率示值误差

正弦振动频率示值误差不超过±8%。

5.3  正弦振动波形失真度

正弦振动波形失真度不超过10%。

5.4  正弦振动试验时间示值误差

正弦振动试验时间不超过±10%。

5.5  冲击加速度峰值示值误差

冲击加速度峰值示值误差不超过±20%。

5.6  冲击持续时间

针对半导体分立器件、微电子器件主冲击持续时间不超过100μs。

针对电磁继电器，冲击持续时间不超过1ms。

5.7  冲击加速度峰值重复性

冲击加速度峰值的重复性不大于10%。

5.8  PIND换能器声压灵敏度级

PIND换能器应在150kHz～160kHz频率范围内的某个频率上，峰值声压灵敏度级为（-77.5±3）dB（以1V/µbar作为参考值）。

注：以上计量特性要求不用于合格性判别，仅供参考，也可参照国家标准、国家军用标准或厂家出厂相应条款给出的技术指标要求。

- 校准条件

  - 环境条件

环境温度：（15～30）℃；

相对湿度：≤85％；

电源：(220±22)V、(50±1)Hz；

装置及其周围环境应无明显影响校准结果的振动源，无强电场、强磁场、强声场的干扰；用于校准的设备应接地良好。

  - 校准用设备

校准用设备见表1。

表1校准用设备表

| 设备名称 | 组成 | 计量性能 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒碰撞噪声检测系统校准装置 | 加速度传感器、信号适调器及数据采集系统或动态信号分析仪、标准声源 | 冲击加速度峰值测量不确定度：Urel≤5%（k=2）或加速度示值误差不超过±3%； 振动加速度幅值测量不确定度：Urel≤3%（k=2），振动频率测量不确定度：Urel≤0.5%（k=2） 声压灵敏度级测量不确定度：U≤1dB（k=2） |

- 校准项目和校准方法

  - 校准项目

颗粒碰撞噪声检测系统的校准项目见章5。

  - 校准方法

7.2.1 外观检查

颗粒碰撞噪声检测系统上应标明型号规格、编号、制造厂家等基本信息；配套附件应齐全。系统各操作按键及旋钮操作清晰准确。输出输入插座不应有松动和接触不良的现象。无影响正常工作的机械损失。

7.2.2 运行检查

台面空载，将测量系统中加速度传感器粘接在台面中心位置，加速度传感器通过适调放大器接数据采集系统/动态信号分析仪的各通道。系统通电，预热15min后，将PIND设定为振动状态并运行，此时配套示波器上不应产生大于20mV的峰峰值噪声信号。

7.2.3 校准点选取

在PIND正弦振动试验范围内选取不少于四个校准点，至少包括最大、最小试验加速度峰值及最高、最低振动试验频率。在PIND冲击试验范围内选取至少一个冲击加速度校准点。

注：应充分考虑用户的试验要求，尽量选取用户实际试验条件作为校准点

7.2.4 正弦振动加速度峰值示值误差的校准

设定振动试验并开始振动。分别记录每个校准点测量得到的振动加速度峰值和PIND显示的振动加速度峰值，按照式（1）计算正弦振动加速度峰值的示值误差。

（1）

式中：

—第个校准点处，PIND的加速度峰值示值，g；

—第个校准点处，实际测量的加速度峰值，g。

选取示值误差的最大值作为测量结果

7.2.5 正弦振动频率示值误差的校准

设定振动试验并开始振动。分别记录每个校准点测量得到的振动频率值和PIND显示的振动频率值，按照式（2）计算正弦振动频率的示值误差。

（2）

式中：

—第个校准点处，PIND的振动频率示值，Hz；

—第个校准点处，实际测量的振动频率值，Hz。

选取示值误差的最大值作为测量结果。

7.2.6 正弦振动波形失真度的校准

设定振动试验并开始振动。通过动态信号分析仪对每个校准点传感器输出波形的谐波失真度进行测量。波形失真度一般取5次谐波，按照公式（3）计算。

（3）

式中：

—正弦振动波形失真度，%；

、、、—被测正弦振动信号的2、3、4、5次谐波的幅值，g；

—被测正弦振动信号的基波幅值，g。

选取失真度的最大值作为测量结果。

7.2.7正弦振动试验时间示值误差的校准

选取常用试验条件作为校准点（推荐选用10g60Hz），设定一定持续时间的振动试验并开始振动。记录完整振动过程，并读取振动试验时间，按照式（4）计算正弦振动试验时间示值误差。

（4）

式中：

—振动试验时间的设定值，s；

—实际测量得到的振动试验时间，s。

选取示值误差的最大值作为测量结果。

注：振动试验时间实际测量时，时间起始点和终止点处振动加速度幅值应不低于振动加速度峰值的10%。

7.2.8 冲击加速度峰值示值误差

设定冲击试验并开始连续冲击10次。分别记录每次测量得到的冲击加速度峰值和PIND显示的冲击加速度峰值，按照式（1）计算每次冲击加速度峰值的示值误差。选取示值误差的最大值作为测量结果。

7.2.9 冲击持续时间

设定冲击试验并开始冲击。记录每次测量得到的冲击加速度幅值在50%±5%处的脉冲持续时间。

7.2.10 冲击加速度峰值重复性

将7.2.8中记录的10次冲击加速度峰值的测量值按照式（5）、式（6）和式（7）进行重复性的计算。

（5）

（6）

（7）

式中：

——各次测量值，g；

——各次测量的平均值，g；

——各次测量的实验室标准偏差，g；

——测量次数。

7.2.11 PIND换能器声压灵敏度级的校准

1—发射换能器      2—待测传感器

图2  PIND换能器声压灵敏度级校准系统图（截面图）

PIND换能器声压灵敏度级校准方法如图2所示，发射换能器谐振频率不低于1MHz。发射换能器与待测传感器之间使用适当的耦合剂并在发射换能器端面放置砝码，砝码重量不超过2kg，一般以1kg为宜，静置时间不低于5分钟，以保证耦合剂与发射换能器以及待测传感器充分均匀接触。移除砝码后，通过脉冲信号源对发射换能器施加不同频率的激励电压，发射换能器发出压力为的声信号，记录此时待测传感器的电压幅值响应，则待测传感器频率为时的声压灵敏度由公式（8）计算得到：

（8）

式中：

——待测传感器在频率为时的声压灵敏度，V/µbar；

——待测传感器在频率为时的幅值响应，V；

——标准声源在频率为时的声压值，µbar。

在150kHz～160kHz范围内以1kHz的频率间隔测量PIND换能器的灵敏度。根据PIND换能器各个频率点的灵敏度，得到PIND换能器声压灵敏度的频率响应，以1V/µbar为参考值计算得到每个频率点的声压灵敏度级。以频率为横坐标，以声压灵敏度级为纵坐标，绘制曲线获得PIND换能器的声压灵敏度级频率响应曲线，读取峰值声压灵敏度级及其对应的频率点，重复测量三次，以与峰值声压灵敏度级-77.5 dB（以1V/µbar作为参考值）绝对偏差最大值为最终测量结果。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

g) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i) 校准环境的描述；

j) 校准结果及其测量不确定度的说明；

k) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

l) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

m) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的校准证书的内容格式见附录C。

- 复校时间间隔

颗粒碰撞噪声检测系统复校时间可根据实际使用情况，由用户自主决定，建议复校时间为1年。

附录A

加速度峰值测量结果的不确定度评估示例

A.1  测量模型

加速度峰值由冲击/振动加速度测量系统直接测量得到加速度时域曲线，经数据处理后获得。

(A.1)

式中：

——加速度测量系统的加速度峰值测量结果；

——加速度测量系统年稳定性引入的测量误差；

——加速度测量系统中传感器横向灵敏度比引入的测量误差；

——环境温度引入的测量误差；

——其他影响（包括噪声、线缆抖动等）引入的测量误差；

A.2  不确定度的来源

测量不确定度的主要来源如下：

a) 加速度测量系统加速度峰值测量引入的相对标准不确定度分量；

b) 加速度测量系统年稳定性引入的相对标准不确定度分量；

c) 加速度测量系统中传感器横向灵敏度比引入的相对标准不确定度分量；

d) 环境温度引入的相对标准不确定度分量；

e) 其他影响（包括噪声、线缆抖动等）引入的相对标准不确定度分量；

f) 因测量重复性引入的相对标准不确定度分量。

由于不确定度分量间没有值得考虑的相关性，则相对合成标准不确定度计算如下：

(A.2)

取包含因子，则相对扩展不确定度计算如下：

(A.3)

A.3  相对标准不确定度的评定

A.3.1 加速度测量系统加速度峰值测量校准引入的相对标准不确定度分量

加速度峰值测量不确定度——假定其不确定度不超过，则因其引入的相对标准不确定度分量为：

(A.4)

A.3.2 加速度测量系统年稳定性引入的相对标准不确定度分量

年稳定性不超过，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度分量为：

(A.5)

A.3.3 加速度测量系统中传感器横向灵敏度比引入的相对标准不确定度分量；

加速度传感器最大横向灵敏度比为，台面横向运动不超过，假定为正态分布，则引入的相对标准不确定度为：

(A.6)

A.3.4 环境温度引入的相对标准不确定度分量；

环境对测量系统中传感器及放大器增益和相移影响产生的测量误差，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度分量为：

(A.7)

A.3.5 其他影响（包括噪声、线缆抖动等）引入的相对标准不确定度分量；

测量系统因包括噪声、线缆抖动等在内的其他因素引入的测量误差为，假定为均匀分布，则引入的相对标准不确定度为：

(A.8)

A.3.6 因测量重复性引入的相对标准不确定度分量；

因重复测量产生的重复性为，则引入的相对标准不确定度为：

(A.9)

A.4  相对合成标准不确定度的计算

根据模型，由于不确定度分量间没有值得考虑的相关性，故，则相对合成标准不确定度如下：

(A.10)

A.5  相对扩展不确定度的计算

取，则相对扩展不确定度如下：

(A.11)

附录B

PIND换能器声压灵敏度级测量结果的不确定度评估示例

B.1  数学模型

PIND换能器声压灵敏度根据公式（8）计算得到，则其对数形式可用公式（B.1）表示：

(B.1)

以声压灵敏度级的形式可用公式（B.2）表示：

(B.2)

B.2  不确定度的来源

测量不确定度的主要来源如下：

a) 标准声源声压引入的标准不确定度分量；

b) 数据修约引入的标准不确定度分量；

c) 因测量重复性引入的标准不确定度分量。

由于不确定度分量间没有值得考虑的相关性，则合成标准不确定度计算如下：

(B.3)

取包含因子，则扩展不确定度计算如下：

(B.4)

B.3  不确定度的评定

B.3.1 标准声源声压引入的标准不确定度分量；

标准声源声压经过校准确定，计算其标准不确定度为1(dB)，k=2，则引入的标准不确定度分量为：

(B.5)

B.3.2 数据修约引入的标准不确定度分量；

假设计算中的修约误差为0.06(dB)，则引入的标准不确定度分量为：

(B.6)

B.3.3因测量重复性引入的标准不确定度分量；

因重复测量产生的重复性为0.2(dB)，则引入的标准不确定度分量为：

(B.7)

B.4  合成标准不确定度的计算

根据模型，由于不确定度分量间没有值得考虑的相关性，故，则合成标准不确定度如下：

(B.8)

B.5  扩展不确定度的计算

取，则扩展不确定度如下：

(B.9)

附录C

颗粒碰撞噪声检测系统校准证书内页格式

C.1  校准前检查

C.2  正弦振动：

| 显 示 值 |  | 实 测 值 |  | 振动加速度 幅值示值误差 % | 振动频率 示值误差 % | 波形 失真度 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动加速度 幅值g | 频率 Hz | 振动加速度 幅值g | 频率 Hz |  |  |  |

正弦振动试验时间示值误差：    %。

正弦振动加速度峰值校准结果的不确定度：，正弦振动频率校准结果的不确定度：    。

C.3  冲击

| 标定点 | 标准值 |  | 显示值 | 冲击加速度峰值 示值误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冲击加速度峰值g | 持续时间ms | 冲击加速度峰值g |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 冲击加速度峰值的平均值： g；重复性： %。 |  |  |  |  |

冲击加速度峰值校准结果的不确定度：。

C.4  PIND换能器

频率响应曲线：

峰值声压灵敏度级：          dB，相应的频率：         kHz

PIND换能器声压灵敏度级校准结果的不确定度：    。

校准人员：                  核验人员：