中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

力锤（冲击法）校准规范

Calibration Specification of Force Hammer (Impact method)

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx 发布                         xxxx-xx-xx 实施

JJF xxxx—xxxx

力锤（冲击法）校准规范

Calibration Specification of

Force Hammer (Impact method)

归口单位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

******

******

******

参加起草人：

******

******

目    录

引    言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 校准项目	3

6.2 校准方法	3

6.2.1外观及工作正常性检查	3

6.2.2灵敏度幅值线性度	3

6.3 灵敏度年稳定度	7

7 校准结果表达	7

8 复校时间间隔	8

附录A	9

附录B	12

# 引    言

本规范依据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

力锤（冲击法）校准规范

# 1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的力值测量范围（1~100）kN力锤的校准。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 233 《压电加速度计》

JJF 1943 《冲击测量仪》

JJF 1156 《振动 冲击 转速计量术语及定义》

JJF 1011-2006《力值与硬度计量术语及定义》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

力锤又称冲击力锤、脉冲力锤，通常由冲击锤头（又称缓冲头，通常可根据用途由硬度不同的材质，如橡胶、尼龙、铝、钢等制成）、力传感器、锤体、质量负载（又称配重）、锤柄及信号输出等组成。通过击打（激励）被试结构物，力锤传感器感应冲击力的变化，输出与冲击力大小对应的信号，通过信号输出电缆提供给后续设备进行测试、分析。其结构简图如图1所示：

图1  力锤结构示意图

# 4 计量特性

4.1灵敏度幅值线性度：±10%

4.2灵敏度年稳定度：5%

注：1.以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

2.根据被校准仪器的预期用途选择相应的校准项目。

# 5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：(23±5)℃；

5.1.2 相对湿度：≤90%；

5.1.3 实验室及周围环境无强振源，无强电磁场的干扰。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 冲击加速度标准套组或激光干涉仪

表2 性能参数

| 冲击加速度峰值ap m/s2 | 加速度峰值测量不确定度Urel （k=2） |
| --- | --- |
| 50～2.0×104 | 3% |
| >2.0×104～1.0×105 | 5% |

5.2.2摆锤式冲击力标准装置

此装置由摆动质量块和悬挂装置组成，其中摆臂质量应不超过摆动质量块质量的0.1%。

冲击力范围：满足被校力锤冲击力测量范围。

5.2.3落锤式冲击力标准装置

此装置由提升限位装置和质量块组成，需保证质量块竖直自由落体到力锤正上方。

冲击力范围：满足被校力锤冲击力测量范围。

5.2.4 动态信号采集分析系统

至少包含双通道FFT分析功能，分析带宽不低于20kHz，其它性能满足JJG 834-2006《动态信号分析仪》A级要求。

5.2.5电荷放大器

电荷放大器应满足JJG 338-2013《电荷放大器》的一级B类要求。

5.2.6 电子天平

电子天平的准确度等级应不低于Ⅱ级。

### 注：可根据采用的校准方法选择不同的测量标准和设备。

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

表2　校准项目表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 灵敏度线性度 |
| 2 | 灵敏度年稳定度 |

## 6.2 校准方法

## 6.2.1外观及工作正常性检查

6.2.1.1外观检查

目测被校力锤外观，应标有仪器名称、型号、制造厂、出厂编号等信息。输出端口等应有识别标志，各连接部分应牢固可靠。无影响正常工作的机械损伤。

6.2.1.2工作正常性检查

按说明书规定连接力锤，轻敲力锤应有信号输出。

## 6.2.2灵敏度幅值线性度

### 6.2.2.1摆锤冲击法

- 选用合适的摆动质量块，将冲击加速度标准套组刚性安装在摆动质量块的撞击面背面的中心位置，并用电子天平称出摆动质量块和冲击加速度标准套组的总质量M （当采用激光干涉仪时，激光测量点应对准摆动质量块的撞击面背面的中心位置，并用电子天平称出摆动质量块的质量M）；

- 按图2所示安装和连接测量标准设备和被校力锤；调节力锤和摆动质量块的高度和水平，尽量确保碰撞时力锤锤头和摆动质量块的轴心处于同一水平线上；

图2摆锤冲击法连接示意图

- 将力锤沿摆臂圆周轻轻拉起一定高度后释放使力锤锤头敲打在摆动质量块上，观察冲击力力值的大小是否接近力锤满量程的1/10，如果差距较大，可通过加大高度或更换摆动质量块来调节，直至冲击力值接近力锤满量程的1/10为止；

- 将力锤抬高到上述高度，自由释放力锤，动态信号采集分析系统同时测量摆动质量块的峰值加速度及力锤输出的峰值电压；

- 按式（1）计算灵敏度Sr。

Sr=VMa                                                                    （1）

式中：

Sr——力锤灵敏度，mV/N或pC/N；

V——力锤输出电压或电荷，mV或pC；

M——摆动质量块和冲击加速度标准套组总质量，kg；

a——标准冲击加速度，m/s2。

- 根据力锤的满量程，从低到高均匀选择7~10个校准点量程，改变力锤高度或增加初始推力，重复c~e步骤，在选定的校准点附近，分别测量摆动质量块的峰值加速度及力锤输出的峰值电压根据公式（1）计算出各校准点的力锤灵敏度；

- 用最小二乘法计算灵敏度幅值线性度。由各校准点测出的力值F（F=Ma）和灵敏度Sr，求出回归直线：

S=S0+K×F                                                         （2）

式中：

斜率：K=i=1nFiSi−Fi=1nSii=1nFi2−Fi=1nFi

截距：S0=S−K×F

力值平均值：F=i=1nFin

灵敏度平均值：S=i=1nSin

用下列公式求出每个校准点偏离回归直线的程度：

γ=KFnS0×100%|Fn                                             （3）

取其最大值为力锤的灵敏度幅值线性度。

6.2.2.2 落锤冲击法

- 选用合适的质量块，将冲击加速度标准套组刚性安装在质量块的上面中央, 用电子天平称出摆动质量块和冲击加速度标准套组的总质量M（当采用激光干涉仪时，激光测量点应对准质量块的撞击面背面的中心位置，并用电子天平称出质量块的质量M）；

- 按图3所示安装和连接测量标准设备和被校力锤；

图3 落锤冲击法连接示意图

- 提升装置将质量块提升至合适高度后释放，使质量块自由下落，保持垂直击打在被检力锤锤头轴心上，测试力值大小，看力值是否接近力锤量程范围的1/10。如果力值偏差较大，调整提升高度或更换合适的质量块，直至冲击力值接近力锤量程范围的1/10值为止；

- 动态信号采集分析系统同时测量质量块的峰值加速度及力锤输出的峰值电压；；

- 按公式（1）计算灵敏度Sr。

- 根据力锤的满量程，从低到高均匀选择7~10个校准点量程，改变校准装置的提升高度或更换合适的质量块，重复c ~ e步骤，在选定的校准点附近，分别记录测试的峰值力值F和峰值加速度 a，根据公式（1）分别计算出各校准点的力锤灵敏度；

- 按公式（2）求出回归直线，按公式（3）计算灵敏度幅值线性度。

## 6.3 灵敏度年稳定度

通常用内置力传感器灵敏度的年稳定度来评价力锤的稳定度；采用上一年6.2测出的力锤灵敏度S1和本年度测试的力锤灵敏度S2,按照公式（4）计算力锤的年稳定度：

ωs=S2−S1S1×100%                                                         (4)

式中：

ωs——灵敏度年稳定度，%；

S2——当年的力锤灵敏度，mV/N或pC/N；

S1——上一年的力锤灵敏度，mV/N或pC/N；

# 7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下内容：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校准对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

出具校准证书应包括的信息及推荐校准证书内页格式见附录B。

# 8 复校时间间隔

力锤复校时间间隔一般不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

力锤（冲击法）灵敏度的测量不确定度评定示例

A.1 概述

以摆锤冲击法校准力锤的输出电压值与标准加速度和摆动质量块计算的力值得到的灵敏度不确定度为例，说明灵敏度的不确定度评定过程。

A.2  测量方法

用电子天平称出摆动质量块和冲击加速度标准套组的总质量M，然后把力锤和相关标准设备安装完毕。通过动态数据采集分析系统同时记录力锤输出电压值mV和标准加速度值m/s2。

A.3  测量模型

测量模型为：

Sf=VM∗a                                                 (A.1)

式中：

Sf——力锤灵敏度，mV/N；

V——力锤输出电压或电荷，mV；

M——标准质量块和冲击加速度标准套组总质量，kg；

a——冲击加速度标准套组测量的加速度，m/s2。

A.4 输入量的不确定度

温度影响对测量结果影响非常小，可忽略不计，其它测量不确定度的主要来源如下。

- 重复性引入的相对标准不确定度分量u1;

采用A类评定方法，在重复性条件下，将冲击加速度调到1000m/s2,用上述方法计算出IH-20型号的力锤灵敏度，连续读取并记录10次测量结果，用贝塞尔公式A.2计算标准偏差s，测量结果见表A.1。

s=i=110(ni−n)29                                              (A.2)

式中：

ni——第i次测量的测得值，mV/N;

n ——10次测量所得一组测得值的算术平均值，mV/N。

表A.1 重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 灵敏度值mV/N | 平均值mV/N | 标准偏差s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.24 | 0.24 | 0.765% |
| 2 | 0.25 |  |  |
| 3 | 0.24 |  |  |
| 4 | 0.23 |  |  |
| 5 | 0.25 |  |  |
| 6 | 0.24 |  |  |
| 7 | 0.25 |  |  |
| 8 | 0.24 |  |  |
| 9 | 0.24 |  |  |
| 10 | 0.25 |  |  |

10次灵敏度值的算术平均值作为测量结果，重复性引入的标准不确定度分量为：

u1= s10=0.213%

- 冲击加速度标准套组灵敏度引入的相对标准不确定度分量u2；

采用B类评定方法，假定灵敏度幅值不确定度不超过Ur(k=2)，取Ur=2%，则因灵敏度校准校准引入的相对标准不确定度分量u1为：

u2=Ur2=2%2=1.000%

- 横向、摇摆引入的相对标准不确定度分量u3;

采用B类评定方法，冲击加速度标准套组横向灵敏度S1；力锤横向灵敏度比为S2；和摆动质量块横向摆动时的横向偏移S3；

由于分布模式是特殊分布，取S1=2%，S2=4%，S3=5%，则引入的相对标准不确定度分量u3为：

u3=(S12+S22)S3218=(4%2+2%2)5%218=0.224%18=0.053%

- 动态信号采集分析系统通道测量电压引入的相对标准不确定度分量u4;

采用B类评定方法，A级动态信号采集分析系统频谱幅值示值误差为δs0，假定为均匀分布，取δs0最大误差±2%，则其引入的相对标准不确定度分量u4为：

u4=δs03=2%3=1.155%

- 动态信号采集分析系统通道一致性引入的相对标准不确定度分量u5;

采用B类评定方法，A级动态信号采集分析系统通道一致性为δs1，假定为均匀分布，取δs1最大允许误差0.1dB，则其引入的相对标准不确定度分量u5为：

u5=δs13=0.13=0.058%

- 电荷放大器信号转换引入的相对标准不确定度分量u6;

采用B类评定方法，一级电荷放大器增益档的最大允许误差为δT，假定为均匀分布，取δT<0.5%，则其引入的相对标准不确定度分量u6为：

u6=δD3=0.5%3=0.289%

- 电子天平对标准质量块和冲击加速度标准套组总质量引入的相对标准不确定度分量u7;

采用B类评定方法，Ⅱ级电子天平在最大量程的最大允许误差为ε，假定为均匀分布，取ε最大±1.5e，则其引入的相对标准不确定度分量u7为：

u7=ε3=0.15%3=0.087%

表A.2 输出量的标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量描述 |  | 评定方法 | 相对标准不确定度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 重复性引入的相对标准不确定度分量u1 | A | 0.213 |
| ### 2 | ### 冲击加速度标准套组灵敏度幅值引入的相对标准不确定度分量u2 | B | 1.000 |
| 3 | 横向、摇摆引入的相对标准不确定度分量u3 | B | 0.053 |
| 4 | 动态信号采集分析系统通道测量电压引入的相对标准不确定度分量u4 | B | 1.155 |
| 5 | 动态信号采集分析系统通道一致性引入的相对标准不确定度分量u5 | B | 0.058 |
| 6 | 电荷放大器信号转换引入的相对标准不确定度分量u6 | B | 0.289 |
| 7 | 电子天平对标准质量块和冲击加速度标准套组总质量引入的相对标准不确定度分量u7 | B | 0.087 |

A.5 合成标准不确定度计算

以上各分量彼此独立，互不相关，故按照式A.3对表A.2中各分量进行合成，可得：

uC=u12+u22+u32+…+ui2                           (A.3)

uC  =1.574%

A.6 扩展不确定度计算

扩展不确定度U由合成标准不确定度乘以包含因子k得到，取k=2；

Urel= 1.574%×2 ≈3.15%

# 附录B

校准记录格式

| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送校单位 |  |  | 校准地点 |  |  |
| 器具名称 |  | 型号规格 |  | 器具编号 |  |
| 制造厂 |  | 环境温度 | ℃ | 环境湿度 | %RH |
| 校准日期 |  | 校准员 |  | 核验员 |  |

计量性能

- 灵敏度线性度

| 力锤灵敏度（mV/N或pC/N） |  |  |  |  | 力锤灵敏度测量不确定度 U（%）k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摆动质量块和标准传感器质量（kg） | 标准冲击加速度（m/s2） | 标准冲击力（N） | 力锤输出值 （mV或pC） | 力锤灵敏度 （mV/N或pC/N） |  |

灵敏度线性度为：        %

- 灵敏度年稳定度

| 上一次灵敏度S1 | 本次灵敏度S2 | 年稳定度ωs |
| --- | --- | --- |