ＪＪF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

机动车GNSS测速仪校准规范

Calibration Specification for

Vehicle GNSS Speedmeters

（征求意见稿）

202x-xx-xx 发布                       202x-xx-xx 实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF XXXX—202X

机动车GNSS测速仪校准规范

Calibration Specification for

Vehicle GNSS Speedmeters

归 口 单 位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言	II

1  范围	1

2　引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1   机动车GNSS测速仪	1

4  概述	1

5  计量特性	1

5.1   测速范围	1

5.2   模拟测速误差	2

5.3   现场测速误差	2

5.4   测距误差	2

5.5   计时误差	2

6  校准条件	2

6.1   环境条件	2

6.2   测量标准及其他设备	2

7  校准项目和校准方法	3

7.1   校准项目	3

7.2   校准方法	3

8  校准结果表达	5

9  复校时间间隔	5

附录A  原始记录格式（推荐）	7

附录B  校准证书内页格式	9

附录C  校准结果的不确定度评定示例	10

引   言

本规范根据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》等计量技术规范进行编写。

本规范主要参考JJF1403-2013《全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）》》的相关内容。

本规范为首次发布。

机动车GNSS测速仪校准规范

1范围

本规范适用于采用全球卫星导航系统（GNSS）原始多普勒频移观测值解算工作原理的机动车测速仪（以下简称GNSS测速仪或测速仪）的校准。

2引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1403　全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量型）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3术语

## 3.1 机动车GNSS测速仪  vehicle GNSS speedmeter

采用全球卫星导航系统（GNSS）原始多普勒频移观测值解算工作原理，对机动车行驶速度、时间和距离进行实时测量的专用仪器。

4概述

GNSS测速仪一般由天线单元、主机单元和显示单元组成。天线单元将卫星信号电磁波转化为电流，并进行滤波和放大处理；主机单元对天线单元输出的信号进行跟踪、处理和测量；显示单元对测量结果的行驶速度、行驶距离、当前时刻等信息进行显示。其基本工作原理是测量出已知位置的卫星到测速仪之间的距离，利用多普勒频移原理解算测速仪与该卫星的相对速度，利用四个以上的卫星信号合成最终的实时速度和位置信息。

5计量特性

## 5.1 测速范围

## 至少满足（10～250）km/h。

## 5.2 模拟测速误差

## ±0.3 %。

## 5.3 现场测速误差

## ±1 %。

## 5.4 测距误差

## ±0.3 %。

## 5.5 计时误差

## ±0.3 s/d。

注：以上指标不用于合格性判定，仅提供参考。

6校准条件

6.1环境条件

6.1.1实验室环境条件

1) 温度：（15～25）℃。

2) 相对湿度：≤85％。

6.1.2现场环境条件

1) 温度：（-25～55）℃。

2) 相对湿度：≤85％。

6.1.3周围无影响仪器正常工作的电磁干扰。

6.1.4现场路试校准应选择交通状况良好的平坦路面上进行，周围空间开阔。校准路段的卫星信号须处于正常接收状态，并确保观测到的卫星数不少于7颗。

6.2测量标准及其他设备

6.2.1 GNSS信号模拟器

1) 输出频率：支持被校准测速仪所适用的GNSS系统。

2) 场景：可定义校准所需标准场景，如匀速行驶、变速行驶等校准场景。

3) 载波中心频率误差：不超过±0.01%。

4) 伪距不确定度：不超过10 mm。

6.2.2 现场测速标准装置

1) 测速范围：至少满足（20～180）km/h。

2) 测速误差：±0.3 %。

6.2.3 标准时钟

1) 同步：支持与北京时间同步。

2) 日差：不超过±0.1 s/d。

7校准项目和校准方法

7.1校准项目

校准项目见表1

表1校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 测速范围 |
| 3 | 模拟测速误差 |
| 4 | 现场测速误差 |
| 5 | 测距误差 |
| 6 | 计时误差 |

7.2校准方法

7.2.1 外观及工作正常性检查

被校准测速仪不应有影响正常工作及读数的机械损伤，各项标识应清晰完整，输入输出插座应牢靠，按键及旋钮应能正常动作并接触良好。测速仪通电后状态正常，显示单元能正常显示。有自检功能的，应能通过自检，并且各项功能检查正常。

7.2.2 测速范围及模拟测速误差

启动GNSS信号模拟器，设定不少于7颗卫星数的模拟信号，在被校测速仪测量范围内选定至少6个校准点（推荐包括10 km/h、60 km/h、90 km/h、120 km/h、180 km/h、250 km/h），或者根据用户的需要选定校准点。开启匀速行驶的场景，依次按照每个校准点运行。

将被校测速仪天线放置于模拟信号辐射范围内，启动测速仪，待测速仪正常工作后，记录其速度显示值。每个校准点重复测量3次，按式（1）计算各校准点的模拟测速误差：

（1）

式中：

——校准点的模拟测速误差，%；

——校准点第i次测量的模拟速度值，km/h；

——校准点的模拟速度参考值，km/h。

测速范围由最小和最大速度值的校准点确定。

7.2.3 现场测速误差

按照现场测速标准装置使用要求安装，开机调整使其处于正常工作状态。将被校测速仪按使用要求安装在试验车上，开机调整使其处于正常工作状态，并确保观测到的卫星数不少于7颗。

选择60 km/h 或120 km/h左右的速度为校准点（或根据用户的需要选定校准点），校准点的速度波动不超过±3 km/h，试验车匀速行驶通过测试区域，被校测速仪测量并显示试验车的速度值，同时现场测速标准装置对试验车进行速度测量。重复进行3次测量，按式（2）计算现场测速误差：

（2）

式中：

——校准点的现场测速误差，%；

——校准点第i次测量的现场速度值，km/h；

——校准点第i次测量的现场速度参考值，km/h。

7.2.4测距误差

将被校测速仪天线放置于模拟信号辐射范围内，启动测速仪，待测速仪正常工作后，启动GNSS信号模拟器，设定不少于7颗卫星数的模拟信号，选择5 km为校准点（或根据用户的需要选定校准点）。开启均速行驶的场景，选择120 km/h的行驶速度（或根据用户的需要在10 km/h到250 km/h之间选定行驶速度），模拟行驶5 km的距离。

记录被校测速仪的距离测量值。重复测量3次，按式（3）计算测距误差：

（3）

式中：

——校准点的测距误差，%；

——校准点第i次测量的距离值，km；

——校准点的距离参考值，km/h。

7.2.5计时误差

标准时钟与测速仪时钟都同步到北京时间后，不间断工作24小时后，连续3次读取记录标准时钟参考值与测速仪时钟测量值，按式（4）计算计时误差：

（4）

式中：

——计时误差，s；

——测速仪第i次测量的时钟值，s；

——标准时钟参考值，s。

8校准结果表达

经校准的测速仪，出具校准证书或校准报告，内页详见附录B。

9复校时间间隔

由于复校时间间隔长短是由测速仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校者可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

# 附录A

# 原始记录格式（推荐）

记录号               　送校单位

实验室环境温度    ℃   实验室相对湿度    %　现场环境温度    ℃   现场相对湿度    %

型号规格               出厂编号             生产厂家

校准依据               校准地点

计量标准器

一、外观及工作正常性检查

二、测速范围及模拟测速误差

| 模拟速度参考值 （km/h） | 测量值（km/h） |  |  | 误差 （%） | 相对扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

三、现场测速误差

| 现场速度参考值 （km/h） | 测量值 （km/h） | 误差 （%） | 相对扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

四、测距误差

| 距离参考值 （km） | 测量值（km/h） |  |  | 误差 （%） | 相对扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

五、计时误差

| 标准时钟参考值 （s） | 测量值（s） |  |  | 误差 （s） | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

校准员：                        核验员：                     校准日期：

# 附录B

校准证书内页格式

校准结果应在校准证书上反映，至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 证书的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

d) 客户的名称和地址；

e) 被校机动车GNSS测速仪的描述和明确标识；

f) 进行校准的日期或校准证书的生效日期；

g) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i) 校准环境的描述；

j) 校准结果及其测量不确定度的说明；

k) 校准员及核验员的签名；

l) 校准证书批准人的签名；

m）校准结果仅对被校对象有效的声明；

n）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 附录C

# 主要项目校准结果不确定度评定示例

C.1模拟测速误差的测量不确定度

C.1.1 测量模型

（C.1）

式中：

——模拟测速误差，%；

——测速仪测量的模拟速度值，km/h；

——模拟器仿真的模拟速度参考值，km/h。

C.1.2 标准不确定度的来源及评定

模拟测速误差的不确定度来源于以下几个分量：由GNSS信号模拟器模拟速度参考值不准确引入的不确定度分量，由测速仪分辨力引入的不确定度分量，测量重复性引入的不确定度分量。以120 km/h校准点为例分析测量不确定度:

C.1.2.1由GNSS信号模拟器模拟速度参考值不准确引入的不确定度分量u1

根据GNSS多普勒频移观测值解算的工作原理，至少需要观测到4颗或4颗以上的卫星，才可以利用最小二乘法求得载体的速度，一般情况观测到的卫星数最多为8～9颗，取7颗卫星计算，根据模拟器的说明书及模拟器校准结果可知，载波中心频率的误差不超过±0.01%，服从均匀分布，包含因子k=　，采用B类评定方法，由GNSS信号模拟器引入的不确定度分量：

u1=0.00013×120 km/h≈0.007 km/h     					（C.2）

C.1.2.2由测速仪分辨力引入的不确定度分量u2

测速仪分辨力有多种，现以分辨力为0.1 km/h的测速仪为例进行分析。采用B类评定方法，服从均匀分布，包含因子k=　，则：

u2=0.123kmh≈0.029 km/h        					（C.3）

C.1.2.3由测量重复性引入的不确定度分量u3

采用A类评定方法，在重复性条件下，将GNSS信号模拟器，设定不少于7颗卫星数的模拟信号，模拟速度参考值设定为120 km/h，连续读取并记录3次测量示值，用贝塞尔公式计算标准偏差，测量结果见表C.1。

（C.4）

式中：——第i次测量的测得值；

——3次测量所得一组测得值的算术平均值。

表 C.1　模拟测速重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 测量示值（km/h） |
| --- | --- |
| 1 | 120.1 |
| 2 | 120.0 |
| 3 | 120.0 |
| 平均值 (km/h) | 120.03 |
| 标准偏差 (km/h) | 0.058 |

3次测量示值的算术平均值作为测量结果，计算测速仪重复性引入的标准不确定度分量：

u3=s3≈0.033 km/h        	     				（C.5）

C.1.2.4标准不确定度分量一览表

表 C.2　标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度分量 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考值不准确 | B类 | 均匀 |  | u1=0.007 |
| 2 | 测速仪分辨力 | B类 | 均匀 |  | u2=0.029 |
| 3 | 测量重复性 | A类 | / | / | u3=0.033 |

C.1.2.5不确定度分量之间的相关性

各标准不确定度分量相互无关。

C.1.3合成标准不确定度

ucδ=u12+u22+u32=0.045 km/h           	（C.6）

C.1.4扩展不确定度

扩展不确定度U由合成标准不确定度乘包含因子k得到，取k=2，被校测速仪分辨力为0.1 km/h时：

U=k×uc=2×0.045 km/h≈0.1 km/h           	（C.7）

C.1.5相对扩展不确定度

120 km/h校准点的相对扩展不确定度，取k=2：

Urel=0.08%                         	（C.8）

C.2现场测速误差的测量不确定度

C.2.1 测量模型

（C.9）

式中：

——现场测速误差，%；

——测速仪测量的现场速度值，km/h；

——现场测速标准装置测量的现场速度参考值，km/h。

C.2.2 标准不确定度的来源及评定

现场测速误差的不确定度来源于以下几个分量：由现场测速标准装置测量的速度参考值不准确引入的不确定度分量，由测速仪分辨力引入的不确定度分量，测量重复性引入的不确定度分量。以120 km/h校准点为例分析测量不确定度:

C.2.2.1由现场测速标准装置测量的速度参考值不准确引入的不确定度分量u1

根据现场测速标准装置溯源证书的校准结果可知，其测速误差不超过±0.3%，服从均匀分布，包含因子k=　，采用B类评定方法，由现场测速标准装置引入的不确定度分量：

u1=0.0033×120 km/h≈0.208 km/h     					（C.10）

C.2.2.2由测速仪分辨力引入的不确定度分量u2

测速仪分辨力有多种，现以分辨力为0.1 km/h的测速仪为例进行分析。采用B类评定方法，服从均匀分布，包含因子k=　，则：

u2=0.123kmh≈0.029 km/h        					（C.11）

C.2.2.3由测量重复性引入的不确定度分量u3

采用A类评定方法，选择120 km/h左右的速度为校准点，校准点的速度波动不超过±3 km/h，在重复性条件下，试验车匀速行驶通过测试区域，重复进行3次测量，分别读取并记录3次测量示值及对应的参考值，计算其偏差值，用贝塞尔公式计算偏差值的标准偏差，测量结果见表C.3。

表 C.3　现场测速重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 参考值（km/h） | 测量示值（km/h） | 偏差值（km/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118.8 | 119.4 | 0.6 |
| 2 | 118.8 | 118.7 | -0.1 |
| 3 | 121.5 | 121.9 | 0.4 |
| 平均值 (km/h) |  |  | 0.30 |
| 标准偏差 (km/h) |  |  | 0.361 |

3次测量所得偏差值的算术平均值作为测量结果，计算测速仪重复性引入的标准不确定度分量：

u3=s3≈0.208 km/h        	     				（C.12）

C.2.2.4标准不确定度分量一览表

表 C.4　标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度分量 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考值不准确 | B类 | 均匀 |  | u1=0.208 |
| 2 | 测速仪分辨力 | B类 | 均匀 |  | u2=0.029 |
| 3 | 测量重复性 | A类 | / | / | u3=0.208 |

C.2.2.5不确定度分量之间的相关性

各标准不确定度分量相互无关。

C.2.3合成标准不确定度

ucδ=u12+u22+u32=0.296 km/h           	（C.13）

C.2.4扩展不确定度

扩展不确定度U由合成标准不确定度乘包含因子k得到，取k=2，被校测速仪分辨力为0.1 km/h时：

U=k×uc=2×0.296 km/h≈0.6 km/h           	（C.14）

C.2.5相对扩展不确定度

120 km/h校准点的相对扩展不确定度，取k=2：

Urel=0.5%                         	（C.15）

C.3测距误差的测量不确定度

C.3.1 测量模型

（C.16）

式中：

——测距误差，%；

——测速仪测量的距离值，km；

——模拟器仿真的距离参考值，km。

C.3.2 标准不确定度的来源及评定

测距误差的不确定度来源于以下几个分量：由GNSS信号模拟器模拟距离参考值不准确引入的不确定度分量，由测速仪分辨力引入的不确定度分量，测量重复性引入的不确定度分量。以5 km校准点为例分析测量不确定度:

C.3.2.1由GNSS信号模拟器模拟距离参考值不准确引入的不确定度分量u1

根据模拟器的说明书及模拟器校准结果可知，伪距不确定度不超过0.01 m，服从均匀分布，包含因子k=　，采用B类评定方法，由GNSS信号模拟器引入的不确定度分量：

u1=0.013≈0.006 m       					（C.17）

C.3.2.2由测速仪分辨力引入的不确定度分量u2

测速仪分辨力有多种，现以分辨力为1 m的测速仪为例进行分析。采用B类评定方法，服从均匀分布，包含因子k=　，则：

u2=123≈0.289 m        					（C.18）

C.3.2.3由测量重复性引入的不确定度分量u3

采用A类评定方法，在重复性条件下，将GNSS信号模拟器，设定不少于7颗卫星数的模拟信号，开启均速行驶的场景，选择120 km/h的行驶速度,模拟距离参考值设定为5 km，重复测量3次，分别读取并记录3次测量示值，用贝塞尔公式计算标准偏差，测量结果见表C.5。

（C.19）

式中：——第i次测量的测得值；

——3次测量所得一组测得值的算术平均值。

表 C.5　测距重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 测量示值（m） |
| --- | --- |
| 1 | 5006 |
| 2 | 5008 |
| 3 | 5005 |
| 平均值 （m） | 5006.3 |
| 标准偏差 （m） | 1.528 |

3次测量示值的算术平均值作为测量结果，计算测速仪重复性引入的标准不确定度分量：

u3=s3≈0.882 m        	     				（C.20）

C.3.2.4标准不确定度分量一览表

表 C.6　标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度分量 (km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考值不准确 | B类 | 均匀 |  | u1=0.006 |
| 2 | 测速仪分辨力 | B类 | 均匀 |  | u2=0.289 |
| 3 | 测量重复性 | A类 | / | / | u3=0.882 |

C.3.2.5不确定度分量之间的相关性

各标准不确定度分量相互无关。

C.3.3合成标准不确定度

ucδ=u12+u22+u32=0.928 m           	（C.21）

C.3.4扩展不确定度

扩展不确定度U由合成标准不确定度乘包含因子k得到，取k=2，被校测速仪分辨力为1 m时：

U=k×uc=2×0.928 m≈2 m           	（C.22）

C.3.5相对扩展不确定度

5 km校准点的相对扩展不确定度，取k=2：

Urel=0.04%                         	（C.23）

C.4计时误差的测量不确定度

C.4.1 测量模型

（C.24）

式中：

——计时误差，s；

——测速仪时钟测量值，s；

——标准时钟参考值，s。

C.4.2 标准不确定度的来源及评定

计时误差的不确定度来源于以下两个分量：由测速仪计时分辨力引入的不确定度分量，测量重复性引入的不确定度分量。

C.4.2.1由测速仪计时分辨力引入的不确定度分量u1

测速仪计时分辨力有多种，现以分辨力为0.1 s的测速仪为例进行分析。采用B类评定方法，服从均匀分布，包含因子k=　，则：

u2=0.123≈0.029 s        					（C.25）

C.4.2.2由测量重复性引入的不确定度分量u2

设定测试场景的持续时间为24 h (86 400 s)，连续读取并记录测速仪3次计时测量结果，用贝塞尔公式计算标准偏差，测量结果见表C.7。

表 C.7　计时重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 参考值（s） | 测量示值（s） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86400 | 86400.0 |
| 2 | 86400 | 86400.0 |
| 3 | 86400 | 86400.0 |
| 平均值 (s) |  | 86400.0 |
| 标准偏差 (s) |  | 0.0 |

3次测量值的算术平均值作为测量结果，计算测速仪重复性引入的标准不确定度分量：

u2=s3=0 s        	     				（C.26）

C.4.2.3标准不确定度分量一览表

表 C.8　标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度分量 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测速仪计时分辨力 | B类 | 均匀 |  | u1=0.029 |
| 2 | 测量重复性 | A类 | / | / | u 2=0 |

C.4.2.4不确定度分量之间的相关性

各标准不确定度分量相互无关。

C.4.3合成标准不确定度

ucδ=u12+u22=0.03 s           	（C.27）

C.4.4扩展不确定度

扩展不确定度U由合成标准不确定度乘包含因子k得到，取k=2，被校测速仪计时分辨力为0.1 s时：

U=k×uc=2×0.03 s≈0.1 s           	（C.28）