中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××─××××

加速度计安装及其评价方法规范

（正弦信号激励法）

Specification for Accelerometer Installation and Evaluation

（excited by sine signal）

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局发 布

加速度计安装及其评价方法规范

Specification for Accelerometer Installation and Evaluation

JJF ××─××××

本规范经国家市场监督管理总局于××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起施行。

归  口 单 位：全国振动冲击与转速计量技术委员会

主要起草单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX

参加起草单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

本规范由全国振动冲击与转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引言………………………………………………………………………………（III）

1  范围……………………………………………………………………………（1）

2  引用文件………………………………………………………………………（1）

3  术语和计量单位………………………………………………………………（1）

4  评价目的………………………………………………………………………（1）

5  安装方法和评价原则…………………………………………………………（3）

5.1  安装方法………………………………………………………………………（3）

5.2  评价原则………………………………………………………………………（3）

6  评价对象和评价周期…………………………………………………………（4）

7  评价要素和评价条件要求……………………………………………………（4）

7.1  评价要素………………………………………………………………………（4）

7.2  评价条件………………………………………………………………………（4）

8  评价方式和方法………………………………………………………………（5）

8.1  实验室评价方式………………………………………………………………（5）

8.2  现场评价方式…………………………………………………………………（5）

9  评价结果的应用………………………………………………………………（7）

附录A典型曲线……………………………………………………………………（8）

附录B评价记录推荐格式…………………………………………………………（9）

附录C评价报告内容………………………………………………………………（10）

引言

JJF XXX-XXXX《加速度计安装及其评价方法规范》是评价振动测量中使用的加速度计在不同安装条件下（如使用了安装绝缘垫片、安装座等）对测量结果准确性影响的指导性技术规范。

本规范充分参考借鉴了GB/T 13823.20-2008 《振动与冲击传感器校准方法 加速度计谐振测试通用方法》、GB/T 14412-2005《机械振动与冲击 加速度计的机械安装》等国家标准，以及JJG233压电加速度计检定规程、JJF 1139计量器具检定周期确定原则和方法。

本规范为首次制定。

加速度计安装及其评价方法规范

1 范围

本规范中的方法适用于对频率不超过20kHz的振动测量中，被测量结构表面安装的加速度计，在采用了螺钉、胶水、安装绝缘垫片、安装座等条件时，对振动加速度测量结果准确性影响的评价。

2 引用文件

本规范引用了以下文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1156-2006振动、冲击、转速计量术语及定义

JJG 233-2008 压电加速度计检定规程

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法 加速度计谐振测试 通用方法

GB/T 14412-2005机械振动与冲击 加速度计的机械安装

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法 第1部分：基本概念

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF 1001、JJF 1156、GB/T 20485中界定的术语和定义适用于本规范。

以下术语和定义适用于本规范：

3.1有效测量频带Effective Measurement Frequency Band

加速度计幅值灵敏度相对于参考频率下的幅值灵敏度变化不超过规定限值的频带。

4 评价目的

机械振动的测量需要采用各类振动传感器，振动传感器的安装对于振动测量结果有很大的影响，常见的安装方式有螺钉、胶水、安装座等。在有些条件下，为了避免电信号干扰、避免对被测对象的损坏等，还需要在振动传感器和测量结构之间安装用于绝缘、隔离和便于拆卸使用等的安装绝缘垫片。

对于以上必须用到振动传感器安装结构的情况下，需要通过对振动传感器的安装进行评价，从而确定实际的振动测量系统的频响，使得其在测量频带内获得更为准确的振动测量结果。

图1 不同安装方式的典型频响曲线

5 安装方法和评价原则

5.1 安装方法

1）加速度计安装前，应当仔细检查加速度计并阅读加速度计制造厂家推荐的机械安装形式所得到的加速度计频率响应曲线，并具体了解与加速度计所配套的安装器件的影响：

——考虑到与加速度计相接触的结构表面状体的轴向刚度和加速度计的紧固力矩；

——在同一基座上的横向刚度的偏离。

2）加速度计安装的基本要求为：加速度计的安装位置应当尽可能靠近要求测量的试验部位；加速度计安装引入的试验结构运动变化尽可能小；加速度计安装对象应牢固；必要时采用对称安装；加速度计与安装器件的质量远远小于被测结构动态质量；按照厂家推荐的力矩进行安装。

3）安装前，应该仔细地检查安装表面是否有污染和平整，表面安装状态（如有安装片等）和方法应记录在试验记录中，必要时记录测量现场，测量前和测量后两次的安装情况，并留存视频或照片。

4）螺钉安装时，安装螺钉应垂直于安装面，采用厂家推荐的安装力矩，在螺孔中不能碰到螺孔底部，螺钉安装时结合面应当涂上硅脂。

5）粘结时，粘结面应当按照厂家推荐方式进行清洗，粘结剂应形成薄膜，可采用丙烯酸类或热凝性固化粘结剂。

6）安装器件安装时，安装器件应刚度大、质量轻、惯性矩小，对加速度计灵敏轴对称；避免使用支架安装，必须时应当采用刚度小的立方体牢固安装在结构上。

7）蜂蜡、双面胶、磁性座、快装夹具、真空安装座安装时应当限制使用的振动幅值和频率，可根据本规范中的评价方法对有效测量频带进行确定，手持式固定加速度计一般不推荐。

8）以上安装方式具体选择的准则可以参照GB/T 14412-2005机械振动与冲击加速度计的机械安装中的表1。

5.2 评价原则

加速度计安装的评价主要是确定其有效测量频带。应当遵循符合实际使用的原则，在满足实际振动测量要求的基础上，通过实验室预先评价或者现场评价的方式，确定有效测量频带。

6评价对象和评价周期

评价对象为包括实际安装条件（连接方式、底座等）的加速度计，需要时可以针对整个包含加速度计的测量系统进行整体评价。

为了保障测量数据测准确可靠，评价建议在加速度计安装在试验结构前和试验结构测试结束后各进行1次，并且应当前后评价结果的偏差不超过试验要求的限值。

评价周期可能受安装条件、拆卸难易、环境条件等诸多因素的制约。具体可根据实际测试要求确定。

7评价要素和评价条件要求

7.1评价要素

加速度计安装应当对有效测量频带进行评价。

7.2评价条件

评价条件为推荐条件，具体应当根据实际使用要求确定应当具备的条件。

7.2.1环境条件

环境温度：-40℃~50℃

相对湿度：≤80%

室内应无影响校准结果的强电磁场干扰。

7.2.2 测量设备

7.2.2.1 振动标准装置

频率范围：10Hz~20kHz，加速度范围：10m/s2~100m/s2，加速度幅值不确定度优于2.0%~5.0%（k=2）。

7.2.2.2 动态信号分析仪

分析带宽大于100kHz，频率分辨力优于0.01%，频谱幅值示值最大允许误差±0.2%，通道一致性相位差最大允许误差±0.1°，幅值一致性最大允许误差±0.5%

8评价方式和方法

采用正弦信号激励法时，通过振动标准装置产生已知的标准振动量，测量该样品的输出，获得其频响曲线，进而确定其有效测量频带。以上方法具体可参照GB/T 14412、GB/T 13823和JJG 233的频响测试计量方法进行测量，可以采用激光绝对法或者参考加速度计比较法实现。

对于有效测量频带的测量，由于高频下会出现被测物体的振动模态和标准振动台横向振动的影响，采用激光测振仪进行测量时，需要进行多点测量平均（至少3点）作为测试结果，从而获得更为准确的有效测量频带。

9 评价结果的应用

加速度计的安装方式、评价过程和结果都应当予以记录，推荐的记录格式见附录B。

经过评价的加速度计安装方式可以给出评价报告。评价报告应包括的信息及推荐的格式见附录C。

评价报告结果中的有效测量频带，可以用于测量技术人员在实际测试时对加速度计的选择和使用，以及按照报告记录的安装条件进行实际测量时的安装，进而保障测量结果准确可靠。

附录A

典型曲线

图A.1为实验室下正弦激励法激光测量在不同点的频响结果。

图A.1不同测量点的加速度计幅频响应曲线

图A.2为实验室下正弦激励法获得的某加速度计在不同安装条件下的有效测量频带评价的典型曲线。

图A.2传感器不同安装方式的评价曲线

附录B

评价记录推荐格式

加速度计安装评价记录               第 页 共 页

年 月 日

使用方：               制造商：

型号：                 出厂编号：

标准器名称：           标准器型号：           标准器编号：

标准器证书号：         标准器证书有效期：     年   月   日

环境温度    ℃         相对湿度   %

1 安装前检查

……

2 安装条件

安装方式：           （附图）             安装力矩：

安装件结构：         （附图）             使用的粘结剂：

……

3. 频响列表和有效测量频带

| 频率/Hz | 频响偏差/% |
| --- | --- |

在频响允差       %时，有效测量频带为：    Hz~     Hz

4. 在频响允差       %时，有效测量频带上限：       Hz（必要时）

5. 安装谐振频率附图（必要时）

附录C

评价报告内容

C.1证书报告至少包含以下信息：

- 标题，如“评价报告”；

- 报告的编号、页码和总页数；

- 报告的日期；

- 报告的地点；

- 被测传感器和安装结构的的型号、规格和出厂编号；

- 本技术规范的名称及代号；

- 环境的描述；

- 结果及其测量不确定度的说明；

- 证书签发人的签名、职务或等效标识，以签发日期；

- 结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

C.2 推荐的证书报告内页格式见表C.1。

表C.1推荐格式

评价结果                       第 页  共 页

1 安装前检查

……

2 安装条件

安装方式：           （附图）             安装力矩：

安装件结构：         （附图）             使用的粘结剂：

……

3. 在频响允差       %时，有效测量频带为：    Hz~     Hz

4. 在频响允差       %时，有效测量频带上限：       Hz（必要时）

5. 安装谐振频率附图（必要时）