JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG ××─××××

三轴向电动振动试验系统

3-axis Vibration Test Systems

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局发 布

三轴向电动振动试验系统检定规程

Verification Specification for

3-axis Vibration Test Systems

JJG ××─××××

本规范经国家市场监督管理总局于××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起施行。

归  口 单 位：全国振动冲击与转速计量技术委员会

主要起草单位：XXXXXXXXXXX

参加起草单位：XXXXXXXXXXX

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX

XXX

参加起草人：

XXX

XXX

XXX

XXX

目录

引言………………………………………………………………………………（II）

1  范围………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件…………………………………………………………………………（1）

3  术语和计量单位…………………………………………………………………（1）

3.1  三轴向电动振动试验系统……………………………………………………（1）

3.2  机械耦合装置…………………………………………………………………（1）

3.3  主要峰（谷）值 ………………………………………………………………（1）

4  概述………………………………………………………………………………（1）

5  计量性能要求……………………………………………………………………（3）

5.1  正弦振动………………………………………………………………………（3）

5.2  随机振动………………………………………………………………………（4）

5.3  波形再现………………………………………………………………………（4）

5.4  其他……………………………………………………………………………（4）

6  通用技术要求……………………………………………………………………（4）

6.1  外观要求及工作正常性要求…………………………………………………（4）

6.2  其他技术要求…………………………………………………………………（4）

7  计量器具控制……………………………………………………………………（5）

7.1  检定条件………………………………………………………………………（5）

7.2  检定设备………………………………………………………………………（5）

7.3  检定项目………………………………………………………………………（7）

7.4  检定方法………………………………………………………………………（7）

7.5  检定结果处理………………………………………………………………（13）

7.6  检定周期……………………………………………………………………（13）

附录A 时间历程的面积误差计算………………………………………………（14）

附录B检定证书内页格式…………………………………………………………（15）

附录C检定结果通知书内页格式…………………………………………………（17）

附录D检定记录格式………………………………………………………………（18）

引言

本规范以JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

编制的主要技术参考文件为GJB 8547 军用装备多激振器振动试验方法；JJG 948 数字式电动振动试验系统；JJF 1156《振动、冲击、转速计量术语及定义》。

本规范为首次制定。

三轴向电动振动试验系统检定规程

1 范围

本规程适用于振动频率不大于2000Hz，产生三个正交轴向空间线振动的三轴向电动振动试验系统的检定。

2 引用文件

GB/T 7670-2009 电动振动发生系统（设备）性能特性

GJB 8547 军用装备多激振器振动试验方法

JJF 1156 振动、冲击、转速计量术语及定义

JJG 948 数字式电动振动试验系统

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

以下术语和定义适用于本规范：

3.1三轴向电动振动试验系统 3-axis vibration test systems

可以产生三个正交轴向空间线振动的试验系统。

3.2 机械耦合装置 mechanical coupling devices

将三个单一正交轴向线振动耦合到一起产生空间线振动的机械装置。

3.3 主要峰（谷）值 main peak（valley） value

将测量数据的峰谷顺序按照所规定时间历程的峰（谷）顺序排列，超过其最大峰（谷）值75%的峰（谷）值。

4 概述

三轴向电动振动试验系统是用来按照试验标准要求，产生沿着空间三个正交轴的空间线振动的动态力学环境试验设备。如图1所示，通常由三个正交布置的电动振动试验系统、机械耦合装置等组成。

1——电动振动试验系统

2——机械耦合装置

3——试验件

图1 三轴向电动振动试验系统

- 计量性能要求

本规程涵盖了试验系统不同功能的计量性能要求内容，如果试验系统只有部分功能，则必须对该功能含有的所有功能项进行性能检定。

如只有正弦振动功能，则必须对含有的所有正弦振动功能项进行性能检定。并且不具备对应功能未检定的项目，应当在检定原始记录中予以记录，检定证书中予以说明。

如适用的项目为非通用项目，通常为特定用户的要求，可以根据试验系统是否具备该功能和用户的实际情况确定是否予以检定。

试验系统维修后，应当按照首次检定的要求进行检定。

5.1 正弦振动

5.1.1 频率示值误差

规定的工作频率范围内，其各轴向频率示值的最大允许误差为：±1.0%。

5.1.2 （加速度、速度、位移）幅值示值误差

规定的工作频率范围内，其各轴向幅值示值的最大允许误差为：±10%，在共振段可允许为：±20%。

5.1.3 轴间相位差示值误差

规定的工作频率范围内，其各轴向间相位差的最大允许误差为：±10°。

5.1.4 工作台面加速度波形失真度

规定的工作频率范围内，其各轴向加速度波形失真度应满足表1的要求。

- 工作台面加速度波形失真度

| 频率范围 Hz | 加速度波形失真度 |
| --- | --- |
| 5≤f≤20 | ≤25% |
| 20＜f≤f0 | ≤15% |
| f0——运动部件轴向一阶谐振频率； - 在20Hz至轴向一阶谐振频率范围内，允许有1～2个加速度波形失真度较大的频带，在该频带内最大加速度波形失真度不大于25%，频带宽度应在加速度波形失真度对应频率的10%以内，加速度波形失真度的测量应包括到上限频率5倍的谐波。 |  |

5.1.5扫频定振精度

扫频定振精度的最大允许值为：±2dB。

5.2 随机振动

5.2.1 随机振动加速度控制谱动态范围

每个轴向的随机加速度功率控制动态范围（设置谱动态范围40dB）应不小于35dB。

5.2.2 加速度总均方根示值误差

每个轴向的随机加速度总均方根值示值误差的最大允许值为：±10%。

5.2.3 加速度功率谱密度示值误差

每个轴向的随机振动加速度功率谱密度示值误差的最大允许值为：±20％。

5.2.4 加速度总均方根值控制精度

在90％置信度下，每个方向的随机振动加速度总均方根值的控制精度最大允许值为：±1.5dB。

5.2.5 加速度功率谱密度控制精度

加速度功率谱密度的控制精度最大允许值为：±2dB，500Hz以上可以为±3dB，超过3dB的累积带宽限制在工作频率范围的10%以内。

5.3 波形再现（如适用）

5.3.1峰（谷）值偏差

各轴向时间历程中90%的主要峰（谷）值，与所要求的峰（谷）值偏差的最大允许值为：±20%。

5.3.2时间历程的面积误差

时间历程的面积误差的最大允许值为：±10%。

5.4 其他

试验系统加速度噪声、激振力等应当满足出厂指标要求。

6 通用技术要求

6.1 外观及工作正常性要求

6.1.1 试验系统应配有产品合格证、使用说明书及全部必备附件。各组成部分的铭牌或外壳上应标明其型号、规格、制造商、出厂编号和日期。供电电源的标志及电压和频率范围指示明确。

6.1.2 试验系统外形结构应完好，无影响正常工作的机械损伤。其开关、按键、旋钮等操作灵活可靠，标志清晰明确，输出输入插座应无松动。

6.1.3 试验系统按使用说明书要求进行通电、预热后进行自检，系统各部分应工作正常，显示清晰。

6.2 其他技术要求

6.2.1 试验系统工作时，如果发出的噪声声压级大于90dB（A计权），用户应采取隔声、消声措施。

6.2.2 试验系统励磁装置处于工作状态时，距台面安装螺孔的最大分布圆直径1/4高度处的整个平面上的漏磁应满足出厂技术要求条件。

7 计量器具控制

7.1检定条件

环境温度：15℃~35℃；

相对湿度：≤80%；

室内应无影响校准结果的强电磁场干扰。

7.2 检定设备

7.2.1加速度计

频率范围覆盖：5Hz~2kHz，频率响应优于：±1.0%，线性度优于：±1.0%，，加速度计横向灵敏度优于2.0%。

7.2.2 动态信号分析仪

分析带宽覆盖：5Hz~2kHz，幅值示值误差：±0.5%；通道相位差优于：±1°；功率谱密度示值误差：±4%。

7.2.3 激光测振仪（可选）

频率范围覆盖：5Hz~2kHz，幅值测量不确定度优于：±1.0%，相位测量不确定度优于：±1°。

### 7.2.4 电荷放大器（可选）

1级；通道相位差优于：±1°。

### 7.2.5 不锈钢立方体（可选）

固有频率≥20kHz，安装3个标准加速度计或者反射激光的平面，平面度优于5μm，平行度优于5″，垂直度优于5μm，表面粗糙度优于1μm。

### 7.2.6 游标卡尺（可选）

最大允许误差：±0.02mm。

### 7.2.7 特斯拉计

最大允许误差：±10%。

### 7.2.7 声级计

满足2级声级计要求。

7.3检定项目

表2 检定项目表

| 序号 | 检定项目 | 检定项目选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | + | + | + |
| 2 | 频率示值误差 |  | + | - |
| 3 | 加速度示值误差 | + | + | + |
| 4 | 轴间相位差示值误差 | + | + | + |
| 5 | 工作台面加速度波形失真度 | + | + | - |
| 6 | 扫频定振精度 | + | - | - |
| 7 | 随机振动加速度控制谱动态范围 | + | + | - |
| 8 | 加速度总均方根示值误差 | + | + | - |
| 9 | 加速度功率谱密度示值误差 | + | + | + |
| 10 | 加速度总均方根值控制准确度 | + | + | - |
| 11 | 加速度功率谱密度控制准确度 | + | + | - |
| 12 | 峰（谷）值偏差 | * | * | * |
| 13 | 时间历程的面积误差 | * | * | * |
| 14 | 工作台面漏磁 | + | - | - |
| 15 | 试验系统加速度噪声 | + | - | - |
| 16 | 工作时的最大噪声 | + | - | - |
| 17 | 激振力 | + | - | - |
| 注：表中“+”表示需要检定的项目；“-”表示不需要检定的项目；“*”表示如适用的项目。 |  |  |  |  |

7.4 检定方法

7.4.1 适用范围

本规程检定方法适用于除特殊要求外的台面在空载时进行。

7.4.2 外观及工作正常性检查

性能指标检定前对三轴向电动振动试验系统的外观及工作正常性检查，结果符合6.1的要求。

## 7.4.2 频率示值误差

试验系统的振动控制器采取正弦自闭环控制，将控制器信号输出端接动态信号分析仪。在控制仪的工作频率范围内，选取3个频率值（包括工作频率上下限频率值），分别在适当的量级上控制。采用动态信号分析仪测量时，要采用矩形窗函数，频率分辨力要好于被测量值允许误差的5倍。分别记录控制器每个轴向通道的频率示值和动态信号分析仪的测量值，计算频率示值误差，每个轴向测量结果应符合5.1.1的要求。

δf=f−fsfs×100%                      （1）

其中：δf——频率示值误差

f——控制器频率示值，Hz

fs——动态信号分析仪的频率测量值，Hz

## 7.4.3（加速度、速度、位移）幅值示值误差

采用加速度计进行检定时，如果是三个单向加速度计，每个加速度计的安装应和对应轴向控制加速度计尽量接近，并且可采用立方体靶标作为安装基座；如果采用三向加速度计，需要将三向加速度计安装在振动台的台面中心，通过卡尺测量和调整使得三轴向加速度计3个敏感轴和三个振动轴向的方向一致。

采用激光测振仪进行检定时，将立方体靶标安装到机械耦合装置的台面中心，并且和三个轴向一致，激光测振仪的激光束先打到立方体靶标三个正交的平面上，调整激光束使其原路返回。

三轴向电动振动试验系统必须同时工作，将三轴向电动振动试验系统的三个轴向振动同时调整到不小于额定值50%的振动量级，分别记录每个轴向控制系统和对应动态信号分析仪上显示的加速度示值。按照1/3倍频程或者均匀的选取10个点（包含上下限频率），计算加速度示值误差，每个轴向测量结果应符合5.1.2的规定。

δa=a−asas×100%                     （2）

其中：δa——加速度示值误差

a——控制器加速度示值

as——动态信号分析仪的加速度测量值

## 7.4.4轴间相位差示值误差

按照7.4.3中的安装方式安装后，将三轴向电动振动试验系统调整到不小于额定值50%的振动量级，分别记录每两轴之间在动态信号分析仪上显示的相位差。同时读取控制仪上每两轴间的相位差，计算轴间相位差示值误差，每个轴向测量结果应符合5.1.3的规定。

δφ=φ−φs                               （3）

其中：δφ——轴间相位差示值误差

φ——控制器轴间相位差示值

φs——动态信号分析仪的轴间相位差测量值

## 7.4.5 工作台面加速度波形失真度

按照7.4.3中的安装方式安装后，将三轴向电动振动试验系统调整到不小于额定值50%的振动量级，通过动态信号分析仪，读取每个轴向的工作台面加速度波形失真度（计算5次谐波），测量5次，以平均值作为测量结果。采用扫频或逐点方式，获得整个频率范围内的工作台面加速波形失真度，每个轴向测量结果应符合5.1.4的规定。

## 7.4.6扫频定振精度

按照7.4.3中的安装方式安装后，在试验系统工作频率范围内，三轴向同时按额定工作特性曲线的不小于额定值50%幅值设置扫频曲线。定位移到定速度交越频率f1和定速度到定加速度交越频率f2按式（4）计算。用动态信号分析仪记录其扫频曲线，幅值为对数坐标dB，测量扫频曲线中各点加速度值与设定值的最大偏差。每个轴向结果应符合5.1.5的规定。

（4）

式中：

d——位移峰值，mm；

v——速度峰值，m/s；

a——加速度峰值，m/s2。

## 7.4.7 随机振动加速度控制谱动态范围

按7.4.3方法安装加速度计及连接测量仪器。在控制仪上设置图2谱形（f1为频率下限，f13为频率上限），三轴向同时振动，其加速度总方均根值应大于50%额定加速度，振动控制系统均衡控制，采用动态信号分析仪测量振动台台面的加速度功率谱控制动态范围，分析仪采用海宁窗函数，取120次以上的平均次数，幅值采用对数坐标dB，记录并量取动态范围值。其结果应符合5.2.1的规定。

图2 试验系统加速度功率谱控制动态范围谱形图

## 7.4.8 加速度总均方根示值误差

按照7.4.3中的安装方式安装后，试验系统设置图3谱形，总方均根值要大于50%额定加速度，并均衡控制。采用动态信号分析仪测量加速度功率谱密度S ( f )，幅值采用线性坐标，基带分析，海宁窗函数，平均次数120以上，分析上限频率放置在2kHz，测量频带内的加速度总方均根值，重复10次，计算其平均值Aa。读取并计算试验系统加速度总方均根值示值平均值Ab，按式（5）计算每个轴向的示值误差。

图3 试验系统检定谱形图

计算加速度总方均根值示值误差A。其结果应符合5.2.2的规定。

(5)

式中：

Aa——检定装置测量的加速度总方均根值平均值，m/s2；

Ab——试验系统加速度总方均根值示值平均值，m/s2。

## 7.4.9 加速度功率谱密度示值误差

按照7.4.3中的安装方式安装后，试验系统设置图3谱形，并均衡控制。采用动态信号分析仪测量振动台台面的加速度功率谱密度。分析仪设置海宁窗函数，幅值采用线性坐标，取平均次数120次以上，在谱形的平直段任取3个频率值，测量各频率处的加速度功率谱密度值，重复5次，计算其平均值SASD，同时记录试验系统谱密度示值的平均值，按式（6）计算加速度功率谱密度示值误差。每个轴向其结果应符合5.2.3的规定。

(6)

## 7.4.10加速度总均方根值控制精度

按照7.4.3中的安装方式安装后，试验系统设置图3谱形，并均衡控制。

随机振动控制在90％置信度下，每次测量取5个读数，每隔2分钟测量一次，共测5次。分别计算每次测量的平均值。按式（7）分别计算每次加速度总方均根值的控制精度。其结果应符合本规程5.2.4的规定。

(dB)                         (7)

式中：

A——各次测量加速度总方均根值的平均值，m/s2；

A'——试验系统设置的加速度总方均根值，m/s2。

## 7.4.11 加速度功率谱密度控制准确度

随机振动控制在90％置信度下，在图3谱形的平直段任取一频率值，采用动态信号分析仪测量该频率值的加速度功率谱密度。动态信号分析仪的分析频率上限设置为被检定系统的上限频率、海宁窗函数、平均次数设为120，每隔2分钟测量一次，共测5次。分别计算每次测量的平均值，按式（8）分别计算每次加速度功率谱密度控制精度值。取最大值作为加速度功率谱密度控制精度。其结果应符合5.2.5的规定。

(dB)                          (8)

式中：—各次测量加速度功率谱密度值的平均值

—试验系统设置的加速度功率谱密度值

## 7.4.12 峰（谷）值偏差

按照7.4.3中的安装方式安装后，试验系统设置用户提供的典型时间历程曲线，并均衡控制。

当被控制波形纳入容差带后，采用动态信号分析仪分别测量并记录各个波形。确定主要峰（谷）值，并计算峰（谷）值偏差，其结果应符合5.3.1的规定。

## 7.4.13 时间历程的面积误差

按照7.4.3中的安装方式安装后，试验系统设置用户提供的典型时间历程曲线，并均衡控制。

当被控制波形纳入容差带后，采用动态信号分析仪分别测量并记录各个波形。然后按照附录A公式计算时间历程的面积误差。其结果应符合5.3.2的规定。

## 7.4.14 工作台面漏磁

试验系统处于正常工作状态，用特斯拉计测量距台面为安装螺孔的最大分布圆直径的1/4高度，且平行于台面的整个平面上的磁通密度。其结果应符合出厂的规定。

## 7.4.15 试验系统加速度噪声

将测量加速度计刚性连接在振动台台面中心，其输出通过适调放大器连接数字电压表。当试验系统处于工作状态，控制仪输出信号幅值为零，功率放大器增益调至最大，测量台面中心三个轴向的加速度有效值a0，结果应符合出厂的规定。

## 7.4.16 工作时的最大噪声

在工作频率范围内，以最大加速度幅值做扫频振动，选取距离台体边缘1.0m，离开地面高1.5m的不少于6个测量点，用声级计（A计权）测量振动台工作时的噪声，6点中的最大值为振动台最大工作噪声，其结果应符合出厂的规定。

## 7.4.17 激振力

每个轴向的激振力分别进行检定。将特定的检验负载mt安装在台面上，设置合适的振动频率和加速度，动态信号分析仪测量获得加速度大小。按公式（16）计算激振力（避开共振区），其结果应符合出厂的规定。

Fomt=(me+mt)×a                         （16）

- 式中：

Fomt——激振力，N；

me——单个轴向的运动部件等效质量，kg；

mt——负载的质量， kg；

a——各轴向的加速度值， m/s2。

7.5 检定结果处理

经检定符合本规程要求的试验系统，发给检定证书，检定证书内页格式见附录B；不符合本规程要求的试验系统，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。检定结果通知书的内页格式见附录C。

7.6 检定周期

试验系统的检定周期为1年。

附录A

时间历程的面积误差计算

波形再现试验的整个时间历程[0,T]的面积误差计算公式如下：

I=0Tyt−ystdt0Tystdt

其中：y(t)——试验系统每个轴向的时域信号；

ys(t)——标准测振系统每个轴向的时域信号；

附录B

检定证书内页格式

检定结果

一、正弦振动（具备该功能/不具备该功能）

1.频率示值误差

轴：

| 设定频率/Hz | 测量频率/Hz | 频率示值误差/% |
| --- | --- | --- |

2. 幅值示值误差

轴：

| 设定幅值/mm | 测量幅值/mm | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

轴：

| 设定幅值 mm/s | 测量幅值 mm/s | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

轴：

| 设定幅值 m/s-2 | 测量幅值 m/s-2 | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

3. 轴间相位差示值误差

轴和         轴之间：

| 设定相位差 ° | 测量相位差 ° | 相位差示值误差 ° |
| --- | --- | --- |

4.工作台面加速度波形失真度

轴：

| 频率/Hz | 加速度波形失真度/% | 备注 |
| --- | --- | --- |

5.扫频定振精度

轴：          dB(附图  )

二、随机振动（具备该功能/不具备该功能）

1、随机加速度功率控制动态范围

轴：          dB(附图  )

2、加速度总均方根示值误差

轴：          %(附图  )

3、加速度功率谱密度示值误差

轴：          %(附图  )

4、加速度总均方根值控制准确度

轴：          dB(附图  )

5、加速度功率谱密度控制准确度

轴：          dB（频率范围：           ；附图  ）

三、波形再现（该功能适用/该功能不适用）

1、峰值偏差

轴：          %(附图  )

2、谷值偏差

轴：          %(附图  )

3、时间历程的面积误差

轴：          %(附图  )

四、其他（首次检定/维修后检定/后续检定不涉及）

1、工作台面漏磁：                    mT

2、试验系统加速度噪声：              m/s2

3、工作时的最大噪声：                 dB

4、（   轴）激振力（正弦/随机）：      N（台体运动部件质量：       kg，负载质量：       kg）

附录C

检定结果通知书内页格式

检定结果

| 序号 | 不合格项目 | 实际检定结果 |
| --- | --- | --- |

附录D

检定记录格式

一、正弦振动（具备该功能/不具备该功能）

1.频率示值误差

轴：

| 设定频率/Hz | 测量频率/Hz | 频率示值误差/% |
| --- | --- | --- |

2. 幅值示值误差

轴：

| 设定幅值/mm | 测量幅值/mm | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

| 设定幅值 mm/s | 测量幅值 mm/s | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

| 设定幅值 m/s-2 | 测量幅值 m/s-2 | 幅值示值误差/% |
| --- | --- | --- |

3. 轴间相位差示值误差

轴和         轴之间：

| 设定相位差 ° | 测量相位差 ° | 相位差示值误差 ° |
| --- | --- | --- |

4.工作台面加速度波形失真度

轴：

| 频率/Hz | 加速度波形失真度/% | 备注 |
| --- | --- | --- |

5.扫频定振精度

轴：          dB(附图  )

二、随机振动（具备该功能/不具备该功能）

1、随机加速度功率控制动态范围

轴：          dB(附图  )

2、加速度总均方根示值误差

轴：          %(附图  )

3、加速度功率谱密度示值误差

轴：          %(附图  )

4、加速度总均方根值控制准确度

轴：          dB(附图  )

5、加速度功率谱密度控制准确度

轴：          dB（频率范围：           ；附图  ）

三、波形再现（该功能适用/该功能不适用）

1、峰值偏差

轴：          %(附图  )

2、谷值偏差

轴：          %(附图  )

3、时间历程的面积误差

轴：          %(附图  )

四、其他（首次检定/维修后检定/后续检定不涉及）

1、工作台面漏磁：                    mT

2、试验系统加速度噪声：              m/s2

3、工作时的最大噪声：                 dB

4、（   轴）激振力（正弦/随机）：      N（台体运动部件质量：       kg，负载质量：       kg）