中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxx—xxx

转速变送器校准规范

Calibration Specification for revolution Transmitter

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布      xxxx-xx-xx实施

国家市场监督管理总局发布

JJF××××

——××××

转速变送器校准规范

Calibration Specification for

revolution Transmitter

归   口  单   位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

5.1环境条件	2

5.2 测量标准及其它设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 校准项目	2

6.2校准方法	2

7校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A转速变送器校准时的设备连接方式	5

附录B转速变送器的理论输出值计算方法	6

附录C转速变送器校准记录的参考格式	7

附录D转速变送器校准证书内页的参考格式	8

附录E转速变送器示值误差测量结果的不确定度评定	9

引  言

本规范依据 JJF 1001《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1《测量不确定度的评定与表示》、 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》为基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考JJF 1871《磁电式转速传感器校准规范》计量技术规范。

本规范为首次发布。

转速变送器校准规范

# 1 范围

本规范适用于电信号输出型转速变送器的校准。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1871 磁电式转速传感器校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 概述

转速变送器是一种将转速参量转换成标准化输出信号的器件或装置，主要用于工业过程转速参数的测量和控制。转速变送器通常由两部分组成：转速传感器和信号调理单元。其中信号调理单元主要由信号测量、处理和转换单元组成，部分转速变送器具备显示单元。转速变送器原理框图如图1所示。

转速信号

转速传感器

信号调理单元

显示单元

输出信号

现场总线

图1 转速变送器原理框图

转速变送器的标准化输出信号包括：（0 ~10）mA、（4 ~20） mA或（0~5）V、（0~10）V等直流电信号。转速变送器敏感单元原理分为电感式、霍尔式、电涡流式和光电式等；按结构可分为一体式和分体式（传感器加变送模块）。

# 4 计量特性

转速变送器的计量特性见表1。

表1 转速变送器计量特性

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±3% FS | / |
| 2 | 重复性 | 3% | / |
| 3 | 转速示值误差 | ±1 r/min | 有显示单元 |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |

# 5 校准条件

## 5.1环境条件

5.1.1 温度（23±5）℃，相对湿度≤85%。

5.1.2 电源电压的变化应在（220±22）V范围内。

5.1.3 周围环境无影响校准的污染、振动、电磁干扰等。

## 5.2 测量标准及其它设备

测量标准及其它设备见表2。

表2测量标准及其它设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转速标准装置 | 转速标准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于被校转速传感器扩展不确定度的1/3 |
| 2 | 直流电流表 | 上限不低于20 mA，0.2级 |
| 3 | 直流电压表 | 上限不低于30 V，0.2级 |
| 4 | 直流稳压电源 | （0~30）V，MPE：±1% |
| 5 | 交流稳压电源 | 220 V，50 Hz，稳定度1% |

# 6 校准项目和校准方法

## 6.1 校准项目

校准项目见表3。

表3 校准项目

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | / |
| 2 | 重复性 | / |
| 3 | 转速示值误差 | 有显示单元 |

## 6.2校准方法

6.2.1校准前检查

转速变送器应配有说明书、必备附件。用手感、目测方法进行检查。转速变送器外形结构应完好，各紧固件应无松动，无影响正常工作的机械损伤。

转送变送器按照其使用说明中注明的连接方式或安装方法进行工作时，各部分应能正常工作。

6.2.2校准方法

6.2.2.1试运转

首先将转速标准装置按说明书进行预热。转速变送器按说明书要求进行安装，并用导线正确连接直流电流（或直流电压）表及稳压电源，设备的连接方式见附录A，保证连接可靠。

6.2.2.2示值误差

转速变送器在校准前应预热10分钟或按说明书预热。在转速标准装置上设置参考转速值，待转速输出稳定后，在同一校准点连续读取并记录连接被校转速变送器在直流电流表或电压表的10次测量示值。在被校转速变送器的量程内均匀选定至少6个校准点（包括最低和最高被校转速点），或根据用户需要选定校准点。若转速变送器具有显示单元，则同时要读取显示单元上的10次转速显示值。

若输出为直流电流，转速变送器在各校准点的示值误差按公式（1）计算：

（1）

式中：

—校准点转速变送器的测量平均值，mA；

—转速变送器的理论输出值，mA，计算方法见附录B.1；

—校准点转速变送器的示值误差，% 。

若输出为直流电压，转速变送器在各校准点的示值误差按公式（2）计算：

（2）

式中：

—校准点转速变送器的测量平均值，V；

—转速变送器的理论输出值，V，计算方法见附录B.2；

—校准点转速变送器的示值误差，% 。

6.2.2.3重复性

转速变送器在各校准点的重复性按公式（3）计算：

（3）

式中：

SN——校准点N次转速变送器测量值的重复性，mA或V；

——校准点转速变送器的测量平均值，mA或V；

Ii——校准点转速变送器的第i次实际输出值，mA或V；

N——校准点的测量次数，N=10。

6.2.2.4转速示值误差

转速变送器（有显示单元）在每一个校准点的转速示值误差按公式（4）计算：

（4）

式中：

—校准点转速示值误差，r/min；

n0—校准点转速标准值，r/min；

n —校准点转速测量值，r/min。

# 7校准结果表达

校准原始记录格式参照附录C，校准证书内页格式参照附录D，转速变送器示值误差测量结果不确定度评定参照附录E。

# 8 复校时间间隔

转速变送器复校时间间隔可由使用环境条件及使用频次来确定，建议复校时间间隔不超过1年。

# 附录A

# 转速变送器校准时的设备连接方式

A.1 二线制转速变送器（图A.1）

图A.1 二线制接线图

A.2 三线制转速变送器（图A.2）

图A.2 三线制接线图

A.3四线制转速变送器（图A.3）

图A.3四线制接线图

# 附录B

# 转速变送器的理论输出值计算方法

B.1电流输出型

选择一输出范围（4~20）mA的转速变送器为例，理论输出值按公式B.1计算：

（公式B.1）

式中：

I0—校准点理论输出值，mA；

n—校准点转速标准值，r/min；

nmax—转速上限值（20 mA输出对应转速值），r/min。

B.2电压输出型

选择一输出范围（0-5）V的转速变送器为例，理论输出值按公式B.2计算：

（公式B.2）

式中：

U0—校准点理论输出值，V；

n—校准点转速标准值，r/min；

nmax—转速上限值（5 V输出对应转速值），r/min。

# 附录C

# 转速变送器校准记录的参考格式

| 转速 标准值 r/min | 转速 测量值 r/min （有显示 单元时） | 测量值 mA（V） |  |  |  |  | 示值 误差 % | 重复性 mA（V） | 转速 示值 误差 r/min（有显示单元时） | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录D

# 转速变送器校准证书内页的参考格式

| 转速 标准值 r/min | 转速测量值 r/min （有显示单元） | 测量值 mA（V） | 示值误差 % | 重复性 mA（V） | 转速示值误差 r/min （有显示单元） | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录E

# 转速变送器示值误差测量结果的不确定度评定

E.1 测量方法

采用转速标准装置作为计量标准，测量范围为（20~30000）r/min，不确定度Ur=5×10-5（k=3)；被校仪表选择一测量上限为5000r/min，输出信号为直流电流的转速变送器。使用数字多用表电流档对转速变送器在特征校准点（3000r/min）时的输出进行10次测量，取10次测量结果的平均值作为测量结果，并与该校准点转速变送器的理论输出值进行比较，计算被校转速变送器示值误差。

E.2 测量模型

转速变送器示值误差的测量模型如公式（E.1）：

（公式E.1）式中：

——校准点转速变送器的测量平均值，mA；

——校准点转速变送器的理论输出值，mA；

——校准点转速变送器的示值误差，%。

E.3 合成标准不确定度计算公式和灵敏系数

由测量模型可知，转速变送器示值误差校准结果的主要不确定度来源有以下三个：

1）测量结果重复性引入的标准不确定度u1；

2）数字多用表引入的标准不确定度u2；

3）转速标准装置引入的标准不确定度u3。

其灵敏系数分别为：

测量模型公式中各不确定度不相关，故合成标准不确定度计算公式为：

E.4 标准不确定度的评定

E.4.1测量结果重复性引入的标准不确定度分量u1

采用A类评定方法，在重复性条件下，将转速标准装置转速设置为3000 r/min，连续读取并记录10次测量示值，用贝塞尔公式计算标准偏差s，测量结果见表E.1。

表E.1 重复性测量结果一览表

| 测量序号 | 测量示值 mA | 平均值 mA | 标准偏差 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.5699 | 13.57329 | 0.00153 |
| 2 | 13.5716 |  |  |
| 3 | 13.5728 |  |  |
| 4 | 13.5732 |  |  |
| 5 | 13.5734 |  |  |
| 6 | 13.5741 |  |  |
| 7 | 13.5743 |  |  |
| 8 | 13.5744 |  |  |
| 9 | 13.5745 |  |  |
| 10 | 13.5747 |  |  |

10次测量示值的算术平均值作为测量结果，测量结果重复性引入的标准不确定度分量为：

mA

E.4.2数字多用表引入的标准不确定度分量u2

采用B类评定方法，数字多用表在该点直流电流最大允许误差为±0.0136 mA，区间半宽a=0.0136 mA，均匀分布k=，数字多用表引入的标准不确定度分量为：

mA

E.4.3转速标准装置引入的标准不确定度分量u3

采用B类评定方法，转速标准装置扩展不确定度为Urel=5×10-5（k=3），转速标准装置引入的标准不确定度分量为：

mA

E.5 标准不确定度一览表

表E.2 输出量的标准不确定度分量一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度分量 mA | 灵敏系数 mA-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量结果重复性 | A类 | u1=0.00048 | 0.07353 | 0.00004 |
| 2 | 数字多用表 | B类 | u2=0.00785 | 0.07353 | 0.00058 |
| 3 | 转速标准装置 | B类 | u3=0.00023 | -0.07339 | 0.00002 |

由于各标准不确定度分量相互无关，故合成标准不确定度为：

取包含因子k=2，则测量结果的相对扩展不确定度为：

E.6 测量不确定度的报告

由上述分析得转速变送器在转速3000 r/min校准时示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U=0.12%（k=2）