转速变送器校准规范

编制说明

（征求意见稿）

2024年3月

- 任务来源

本规范是依据国振计委[2022]19号 关于下发2022年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知，规范归口单位为全国振动冲击转速计量技术委员会。

- 制定目和意义

转速变送器是一种新型转速传感器，其能将角位移转换成电脉冲信号外，还可同时输出与转速成线性对应关系的电信号，或仅输出电信号，可以作为转速调节反馈信息，配上表头可作为转速显示用。

工业上最广泛采用的是用（4-20）mA电流来传输模拟量，转速变送器因其测量范围宽、输出信号稳定、能实现远距离传输等优点广泛应用于电力、石油化工、冶金、航空等行业，用来监测旋转机械转速量值。按结构可分为一体式和分体式（传感器加变送模块）。

目前还没有全国性的规程或规范对转速变送器进行计量，只能参照转速表或转速传感器技术规范开展检测，没有相应的规范给出转速变送器的技术要求，不能满足转速变送器评测要求，国外也没有现成的法规可以借鉴。因此有必要对转速变送器的量传制定校准规范，使其量值能得到有效溯源，确保使用的有效性，从而保证旋转机械的安全、经济运行。

- 制定依据

本规范依据 JJF 1001《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1《测量不确定度的评定与表示》、 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》为基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考JJF 1871《磁电式转速传感器校准规范》计量技术规范。以满足转速变送器生产制造企业、广大用户和计量机构的校准需求。

- 编制过程

2021年12月提交立项申请，对本项目的必要性、意义、国内外水平现状和发展趋势、具备的基础、关键技术和工作内容等进行了论证，编制了国家计量技术法规项目计划任务书，对工作任务进行了分工。具体实施过程如下：

2021年12月，完成了立项申报书编制；

2022年1月，完成了任务书编制；

2022年6月，完成了相关验证试验；

2022年8月，完成了校准规范初稿；

2023年9月，组织第一次项目组内初稿审查讨论，对下列意见进行汇总，并予以修改。

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 去掉转速表、转速测量仪 |  |
| 2 | 5.2 | 增加直流电压表 |  |
| 3 | 附录B | 增加变送器连接方式 |  |
| 4 | 附录C | C.1测量方法描述有问题 |  |
| 5 |  | 附录增加校准证书内页格式 |  |

2023年10月，MTC6技术委员会组织初审，对下列意见进行汇总，并予以修改。

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 去掉测量范围，改为电信号输出 | 采纳 |
| 2 | 3 | 去掉转速传感器即敏感元件 | 采纳 |
| 3 | 4 | 去掉重复性项目 | 不采纳 |
| 4 | 5.2 | 依据相关规范，规范电流表和电压表的技术要求 | 采纳 |
| 5 | 6.2.2.2 | 去掉公式（2），在附录中体现，增加电压输出型变送器示值误差校准的描述 | 采纳 |
| 6 | 6.2.2.3 | 删除重复性校准方法 | 不采纳 |
| 7 | 7 | 规范描述校准结果表达 | 采纳 |
| 8 | 附录A | 增加4线制连接方式 | 采纳 |
| 9 | 附录B | 增加电压输出型变送器理论计算方法 | 采纳 |

- 主要技术内容的说明

5.1  关于范围

本规范适用于电信号输出型转速变送器的校准。

5.2  关于校准用设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转速标准装置 | 转速标准装置的扩展不确定度（k=2）应不大于被校转速传感器扩展不确定度的1/3 |
| 2 | 直流电流表 | 上限不低于20 mA 0.2级 |
| 3 | 直流电压表 | 上限不低于30 V，0.2级 |
| 4 | 直流稳压电源 | （0~30）V，MPE：±1% |
| 5 | 交流稳压电源 | 220 V，50 Hz，稳定度1% |

5.3 关于校准项目

（1）示值误差

（2）重复性

（3）转速示值误差（有显示单元）

- 验证试验的情况和结果

通过试验手段来验证本标准的技术方法。通过试验，证明对标准仪器的选择，校准点的选择以及采用的校准方法是正确可行的。选择不同型号、生产厂家的被校装置进行试验。

- 与国外同类标准水平的对比分析

未查到国内外相同标准。