ＪＪF

中华人民共和国国家计量检定系统表

JJF ××××—202×

转速计量器具

Measuring Instruments for Rotational Speed

（征求意见稿）

202×-××-×× 发布                   202×-××-×× 实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF××××—202×

转速计量器具检定系统表

Verification Scheme of Measuring

Instruments for Rotational Speed

归 口 单 位：全国振动冲击转速计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	II

1 范围	1

2计量基准	1

3 计量标准	2

4 工作计量器具	2

4.1转速表	2

4.2转速测量仪	3

4.3磁电式转速传感器	3

4.4恒转速源	3

4.5医用离心机	3

4.6出租汽车计价器检定装置	3

4.7非接触式汽车速度计校准装置	4

5 转速计量器具检定系统表框图	4

引   言

本检定系统表是根据 JJF 1104-2003《国家计量检定系统表编写规则》等计量技术规范进行编写。

本检定系统表主要参考 JJG 105-2019《转速表》、JJG 1134-2017《转速测量仪》、JJG 326-2021《转速标准装置》和JJF1871-2020《磁电式转速传感器》等计量技术法规，是实现转速计量器具转速量值溯源的技术保证。

本规范为首次制定。

转速计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于转速计量器具的量值传递。规定了转速国家基准的组成和主要的计量性能，由国家基准通过计量标准器具向工作计量器具传递量值的程序，并给出相应的扩展不确定度（或最大允许误差）和基本检定方法，在开展校准时，本检定系统表也可以作为量值溯源的依据。

本检定系统表规定了以转速（r/min）作为描述旋转运动的主要物理量。

2计量基准

转速国家基准包括低转速国家基准装置、中转速国家基准装置和高转速国家基准装置（以下统称为基准装置）。

基准装置主要由转速源、控制系统、转速测量系统和辅助设备等组成。

基准装置可复现旋转速度。其量值可直接溯源到基本国际单位制的时间单位（s）。

转速国家基准的测量范围和测量不确定度见表1。

表1转速国家基准的测量范围及测量不确定度

| 名称 | 测量范围 r/min | 测量不确定度 （k=2) |
| --- | --- | --- |
| 低转速基准装置 | 0.1～100 |  |
| 中转速基准装置 | 30～40000 |  |
| 高转速基准装置 | 30000～100000 |  |

转速基准装置的量值通过转速测量系统（或标准转速测量仪）传递给转速计量标准。转速测量系统及标准转速测量仪的最小测量范围和测量不确定度见表2.

表2转速测量系统及转速测量仪的最小测量范围及测量不确定度

| 名称 | 最小测量范围 r/min | 测量不确定度 （k=2) |
| --- | --- | --- |
| 转速测量系统 | 0.1～100000 |  |
| 标准转速测量仪 | 10～60000 |  |

3 计量标准

转速计量标准包括转速标准装置和标准转速测量仪。

转速标准装置主要由电动机、齿轮箱、控制系统和辅助设备等组成，分为0.001级、0.005级和0.01级。

以转速标准装置为主标准器的转速计量标准，其转速量值采用直接检定的方法通过转速测量系统（或标准转速测量仪）向基准装置溯源。转速计量标准通过转速标准装置及标准转速测量仪，采用直接检定或校准的方法向下一级工作计量器具传递量值，见表3。

表3转速标准装置的最小测量范围及测量不确定度

| 名称 | 最小测量范围 r/min | 测量不确定度 （k=2) |
| --- | --- | --- |
| 转速标准装置 | 30～30000 | 、或 |

4 工作计量器具

转速工作计量器具主要包括各类转速表、转速测量仪、转速传感器、恒转速源、医用离心机、出租汽车计价器检定装置等。其转速量值直接或间接向转速标准或基准溯源。

4.1转速表

4.1.1转速表按其工作原理主要包括以下类型：离心式转速表、定时式转速表、磁电式转速表、涡流式转速表、霍尔式转速表、频闪式转速表、光电式转速表等。转速表的测量方式通常可以分为接触式和非接触式，其转速示值的显示方式通常可以分为指针式和数字式。对不同工作原理的转速表按照测量方式和显示方式进行分类。其中，多用转速表具备接触式和非接触式两种测量方式。

4.1.2 0.05级和0.1级非接触式转速表的最小测量范围为（100～20000）r/min。0.5级和1级非接触式转速表的最小测量范围为（100～8000）r/min。0.1级、0.5级、1级和2级接触式转速表的最小测量范围为（100～8000）r/min。

4.2转速测量仪

4.2.1转速测量仪包括采用分离、专用的激光传感器、光电传感器或霍尔传感器的不同类型。

4.2.2 0.001级、0.002级、0.005级和0.01级转速测量仪的最小测量范围为（10～60000）r/min。其中，0.001级转速测量仪可用作标准转速测量仪。

4.3磁电式转速传感器

4.3.1磁电式转速传感器包括变磁阻式转速传感器、电涡流式转速传感器、霍尔式转速传感器等。

4.3.2 磁电式转速传感器的测量范围不小于（1～10000）r/min，转速小于100 r/min时，示值误差为±0.1r/min；转速大于等于100 r/min时，示值误差为±1r/min。

4.4恒转速源

4.4.1恒转速源的转速范围不大于（100～250）r/min。

4.4.2恒转速源的转速示值误差不超过±2 r/min。

4.5医用离心机

4.5.1医用离心机包括低速医用离心机、高速医用离心机和超速医用离心机。

4.5.2医用离心机的测量范围（20～100000）r/min，转速稳定度不超过1.0％。转速小于10000 r/min时，示值误差不超过±2.5％；转速大于等于10000 r/min时，示值误差不超过±1.0％。

4.6出租汽车计价器检定装置

4.6.1出租汽车计价器检定装置包括出租汽车计价器本机检定装置和装车后出租汽车计价器滚轮测距法检定装置。

4.6.2出租汽车计价器本机检定装置的转速范围（50～1500）r/min，最大允许误差不超过±0.1％。

4.7非接触式汽车速度计校准装置

4.7.1非接触式汽车速度计校准装置包括同步齿形带式校准装置和滚筒式校准装置。

4.7.2非接触式汽车速度计校准装置的测量范围一般为（5.00～180.00）km/h，小于等于50 km/h时，示值误差不超过±0.10 km/h；大于50 km/h时，示值误差不超过±0.20％。

5 转速计量器具检定系统表框图

| 计 量 基准 器具 计 量 标 准 器 具 工作 计量器具 | 基本单位量：时间(s) 转速国家基准 测量范围：（0.1～100000）r/min 测量不确定度：Urel=5×10−6 (k=2) 检定/比对 转速测量系统 测量范围：（0.1～100000）r/min 测量不确定度：Urel=5×10−6 (k=2) 检定 转速测量仪 最小测量范围：（10～60000）r/min 测量不确定度：Urel=1×10−5 (k=2) 检定 转速标准装置 最小测量范围：（30～30000）r/min 测量不确定度：Urel=1×10−5 (k=2) 或Urel=5×10−5 (k=2) 或Urel=1×10−4 (k=2) 检定 转速传感器 最小测量范围：（1～10000）r/min 最大允许误差：±0.1r/min或±1r/min 恒转速源 最小测量范围：（100～250）r/min 最大允许误差：±2r/min 转速表 0.05级及以下 （100～8000）r/min或 （100～20000）r/min 转速测量仪 0.002级及以下 （10～60000）r/min 医用离心机 测量范围：（20～100000）r/min 最大允许误差：±0.1％或±2.5％ 非接触式汽车速度计校准装置 测量范围：（5.00～180.00）km/h 示值误差：±0.1 km/h或±0.20％ 出租汽车计价器标准装置 测量范围：（50～1500）r/min 最大允许误差：±0.1％ 注：转速工作计量器具可能会有新的产品或不同的名称，在检定系统表中不可能全部列出。对未列入检定系统表的工作计量器具，必要时可根据其被测量、测量范围和工作原理，参考相应检定系统表中列出的工作计量器具的测量范围和工作原理，确定适合的量值传递途径。 |
| --- | --- |

| 计 量 基准 器具 计 量 标 准 器 具 工作 计量器具 | 基本单位量：时间(s) 转速国家基准 测量范围：（0.1～100000）r/min 测量不确定度：Urel=5×10−6 (k=2) 检定/比对 转速测量系统 测量范围：（0.1～100000）r/min 测量不确定度：Urel=5×10−6 (k=2) 检定 标准转速测量仪 最小测量范围：（10～60000）r/min 测量不确定度：Urel=1×10−5 (k=2) 转速标准装置 最小测量范围：（30～30000）r/min 测量不确定度：Urel=1×10−5 (k=2) 或Urel=5×10−5 (k=2) 或Urel=1×10−4 (k=2) 检定 转速传感器 最小测量范围：（1～10000）r/min 最大允许误差：±0.1r/min或±1r/min 恒转速源 最小测量范围：（100～250）r/min 最大允许误差：±2r/min 转速表 0.05级及以下 （100～8000）r/min或 （100～20000）r/min 转速测量仪 0.002级及以下 （10～60000）r/min 医用离心机 测量范围：（20～100000）r/min 最大允许误差：±0.1％或±2.5％ 非接触式汽车速度计校准装置 测量范围：（5.00～180.00）km/h 示值误差：±0.1 km/h或±0.20％ 出租汽车计价器标准装置 测量范围：（50～1500）r/min 最大允许误差：±0.1％ 注：转速工作计量器具可能会有新的产品或不同的名称，在检定系统表中不可能全部列出。对未列入检定系统表的工作计量器具，必要时可根据其被测量、测量范围和工作原理，参考相应检定系统表中列出的工作计量器具的测量范围和工作原理，确定适合的量值传递途径。 |
| --- | --- |