中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××—202×

环境温湿度及大气压力测试仪校准规范

Calibration Specification for Temperature and Humidity and Atmospheric pressure tester

（测量不确定度评定）

归 口 单 位：全国气象专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：河南省计量测试科学研究院

参加起草单位：北京康斯特仪表科技股份有限公司

泰安磐然测控科技有限公司

北京斯贝克科技有限责任公司

环境温湿度及大气压力测试仪示值校准结果不确定度评定

一、温度示值校准结果不确定度评定

1、概述

1.1校准环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度：≤85％；

1.2测量标准：精密数字温度计，温度测量范围（-50～100）℃分辨率为0.01℃，MPE：±0.05℃；

1.3被测对象：环境温湿度及大气压力测试仪，温度分辨率0.1℃，温湿度一体传感器。

1.4测量过程：环境温湿度及大气压力测试仪（以下简称测试仪）温度校准，选择20℃为温度校准点，按照本规范对测试仪的校准要求，将测试仪和标准器共同放置在温湿度标准箱内，达到校准点并按照规定的时间稳定后，采用直接比较法进行校准，分别读取并记录标准器测量值和测试仪的显示值，读数3遍。

2、测量模型：

测试仪温度示值误差的数学模型为：

ΔT=Td−(TB+d1)

式中：

ΔT—被校测试仪的示值误差，℃；

Td—被校测试仪的显示值平均值，℃；

TB—标准器示值平均值，℃；

d1—标准器修正值，℃。

3、测量不确定度分量的评定

1）精密数字温度计读数分辨率引入的标准不确定度u(TB1)

采用B类方法评定，精密数字温度计的读数分辨率为0.01℃，则不确定度区间半宽为0.005℃，设为均匀分布，取k=3，则：

u(tB1)=0.0053=0.003℃

2）温湿度标准箱温度均匀度、波动度引入的标准不确定度 u(TB2)

由B类方法评定。根据上一级的校准证书，温湿度标准箱温度均匀度、波动度分别为0.23℃、±0.16℃，设为均匀分布，取k=3，则：0.1153=0.066℃、0.163=0.092℃

u(TB2)= 0.0662+0.0922=0.113℃

3）精密露点仪修正值修正不完善引入的标准不确定度u(d1)

修正不完善引入的不确定度，用B类方法评定。则：

u(d1)=0.12.58=0.039℃

4）示值重复性引入的标准不确定度 u(Td1)

用A类方法评定。重复测量10次，读数分别为：20.2℃、20.2℃、20.2℃、20.1℃、20.1℃、20.1℃、20.1℃、20.1℃、20.1℃、20.0℃，单次测量值得实验标准偏差s=0.063℃。则：

u(Td1)=0.063℃

5）被校测试仪读数分辨率引入的标准不确定度u(Td2)

采用B类方法评定。测试仪的读数分辨率为0.1℃，则不确定度区间半宽为0.05℃，设为均匀分布，取k=3，则：

u(Td2)=0.053=0.029℃

在计算中取u(Td1) 与u(Td2) 的较大者。

4、合成标准不确定度

由于各分量相互独立，因此

uc(ΔT)=u2(TB1)+u2(TB2)+u2(d1)+u2(Td1)=0.14℃

7、扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=uc(t)⋅k=2×0.14=0.28℃

8、温度校准结果的测量不确定度报告

被校测试仪20℃校准值的扩展不确定度为：

U=0.3℃，k=2。

9、可行性分析

配置温湿度一体化传感器的测试仪温度示值最大允许误差为：±1.0℃，校准结果的扩展不确定度U=0.3℃，k=2，小于最大允许误差绝对值的1/3，因此，上述温度示值校准方法能够满足量值传递的要求。

二、湿度示值校准结果不确定度评定

1、概述

1.1校准环境条件：温度（20±5）℃，相对湿度：≤85％；

1.2测量标准：精密露点仪，露点温度测量范围：（-20～40）℃DP ,分辨率为0.01℃，MPE：±0.2℃；

1.3被测对象：环境温湿度及大气压力测试仪，湿度分辨率为0.1％RH，温湿度一体传感器。

1.4测量过程：环境温湿度及大气压力测试仪（以下简称测试仪）湿度校准，选择40%RH为湿度校准点，按照本规范对测试仪的校准要求，将测试仪和标准器共同放置在恒温恒湿箱内，达到校准点并按照规定的时间稳定后，采用直接比较法进行校准，分别读取并记录标准器测量值和测试仪的显示值，间隔5分钟后重复读数并记录一次。

2、测量模型：

测试仪湿度示值误差的数学模型为：

ΔH=Hd−(HB+d2)

式中：        ΔH——被校测试仪湿度示值误差，％RH；

Hd——被校测试仪湿度显示值的平均值，％RH；

HB——标准器示值平均值, ％RH；

d2——标准器修正值，％RH。

3、测量不确定度分量的评定

1）精密露点仪读数分辨率引入的标准不确定度u(HB1)

采用B类方法评定。精密露点仪的读数分辨率为0.1％RH，则不确定度区间半宽为0.05％RH，设为均匀分布，取k=3，则：

u(HB1)=0.053=0.029%RH

2）温湿度标准箱湿度均匀度、波动度引入的标准不确定度u(HB2)

由B类方法评定。根据上一级的校准证书，温湿度标准箱温度均匀度、波动度分别为0.8％RH、±0.6％RH，，设为均匀分布，取k=3，则：0.43=0.231％RH、0.63=0.346％RH

u(HB2)=0.2312+0.3462=0.416%RH

3）精密露点仪修正值修正不完善引入的标准不确定度u(d2)

修正不完善引入的不确定度，用B类方法评定。则：

u(d2)=0.62.58=0.233%RH

4）示值重复性引入的标准不确定度 u(Hd1)

用A类方法评定。重复测量10次，读数分别为：41.8%RH、41.7%RH、41.8%RH、41.7%RH、41.8%RH、41.9%RH、41.7%RH、41.8%RH、41.9%RH、41.8%RH，单次测量值得实验标准偏差s(y)=0.074%RH。则：

u(Hd1)=0.074％RH

5）被校测试仪读数分辨率引入的标准不确定度u(Hd2)

采用B类方法评定。读数分辨率为0.1％RH时，不确定度区间半宽为0.05％RH，设为均匀分布，取k=3，则：

u(hb2)=0.053=0.029%RH

在计算中取u(Hd1) 与u(Hd2) 的较大者。

4、合成标准不确定度

由于各分量相互独立，因此

uc(ΔH)=u2(HB1)+u2(HB2)+u2(d2)+u2(Hd1)=0.48%RΗ

5、扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=uc(ΔH)⋅k=2×0.48=0.96%RH

6、湿度校准结果的测量不确定度报告

被校测试仪校准值的扩展不确定度为：

U=1.0％RH，k=2。

7、可行性分析

配置温湿度一体化传感器的报警器湿度示值最大允许误差为：±5%RH，校准结果的扩展不确定度U=1.0％RH，k=2，小于最大允许误差绝对值的1/3，因此，上述湿度示值校准方法能够满足量值传递的要求。

三、大气压力示值校准结果不确定度评定

1、概述

1.1校准环境条件

温度（20±5）℃，相对湿度：≤85％；

1.2测量标准

数字压力控制器，测量范围（0～200）kPa（绝压），准确度等级0.01级；

1.3被测对象

温湿度大气压力测试仪，MPE：±2.0hPa。

2、评定依据：

JJG1059.1-2012 测量不确定评定和表示

3、测量方法：

选择一分辨率为0.1hPa的测试仪，以1010hPa为大气压力校准点，按照本规范的操作方法对大气压力进行校准，采用直接比较法进行校准。

4、测量模型：

大气压力测量误差的数学模型为

式中：——大气压力示值误差，hPa；

——测试仪大气压力示值，hPa；

——标准器示值，hPa；

各分量灵敏系数：

5、测量不确定度分量的评定

5.1 标准器的标准不确定度

的标准不确定度的主要来源是数字气压计计，采用B类评定方法，假设为均匀分布，则：

5.2 测试仪的标准不确定度

测试仪大气压力示值的标准不确定度主要来源是测量重复性及数字压力表的分辨率，其中测量重复性和数字压力表的分辨率取结果较大的一个。

5.2.1测试仪的分辨率引入的不确定度

测试仪的分辨率0.1hPa，采用B类评定方法，假设为均匀分布，则：

5.2.2测量重复性引入的不确定度

依照规程对测试仪进行10次测量的数据为1010.3hPa、1010.5hPa、1010.4hPa、1010.3hPa、1010.1hPa、1010.6hPa、1010.2hPa、1010.1hPa、1010.7hPa、1010.6hPa，则单次测量值得实验标准偏差

则采用平均值作为测量结果时引入的不确定度为：

由于测量重复性引入的不确定度比分辨率引入的不确定度大，所以选择重复性引入的分量。

6 合成标准不确定度

有分析可知，各不确定度分量之间相互独立。则：

7 扩展不确定度

合成标准不确定度接近正态分布。扩展因子可取k=2，则

8、可行性分析

测试仪示值最大允许误差为：±2.0hPa，校准结果的扩展不确定度U=0.3hPa，k=2，小于最大允许误差绝对值的1/3，因此，上述压力示值校准方法能够满足量值传递的要求。