气象温度传感器校准规范

试验报告

主要起草单位：新疆气象技术装备保障中心

中国气象局气象探测中心

参加起草单位：

目      录

1 试验目的	1

2 试验地点	1

3 环境条件	1

4 样品型式	1

5 试验用装置	1

6 试验方法	2

6.1计量标准的准确性和可靠性	2

6.2 校准方法的科学性和合理性	2

6.3 测量结果不确定度验证	2

7 试验验证	2

7.1 计量标准的准确性和可靠性	2

7.2  校准方法的科学性和合理性	3

7.2.1校准点选择的合理性	3

7.2.2校准点读数次数	6

7.2.3 校准测试数据分析	6

7.3 测量不确定度分析和验证	7

8 试验结论	8

附录 气象温度传感器原始记录	9

- 1 试验目的

试验的目的主要为验证计量标准器和主要设备选择的准确性和可靠性，校准对象计量性能规定的正确性。校准方法的科学性和合理性。该检测装置测量不确定度及验证。

- 2 试验地点

本次试验地点：国家气象计量站

- 3 环境条件

本次试验的环境条件以规范规定的条件执行，即温度：20℃～30℃，湿度不大于85%RH。

- 4 样品型式

本规范适用的范围为地面气象观测用温度传感器，这些仪器的生产厂家及型号见表1：

表1 气象温度传感器

| 型号 | 测量范围 | 设备编号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT100 | -50-80 | 927219、903036 | 航天新气象科技有限公司 | 气温 |
| PT100 | -50-80 | 915061、920087 | 中环天仪（天津）气象仪器有限公司 | 地温 |

本次试验样品为航天新气象科技有限公司和中环天仪（天津）气象仪器有限公司。

- 5 试验用装置

本次试验用装置如下：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 技术要求 | 仪器编号 | 量值溯源证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | 温度测量范围：（-189.342～+660.323）℃ 二级 | 181227 | RGjc2022-00959 |
| 2 | 恒温槽 | 温度范围：-50℃～+80℃ 温度均匀性： 最大温差≤0.03℃ 温度波动性：0.02℃/10min |  |  |

- 6 试验方法

- 6.1计量标准的准确性和可靠性

按JJF1033《计量标准考核规范》所规定的方法进行，本校准规范选用的计量标准均为我国计量校准机构开展气象温度传感器校准常用的计量标准配置。

- 6.2 校准方法的科学性和合理性

主要对校准点选择的合理性、校准点读数次数、校准测试数据分析的选择等进行试验验证。

- 6.3 测量结果不确定度验证

取同一批（两支）温度传感器按本规范进行重复校准，验证校准结果的准确性和可靠性。

- 7 试验验证

- 7.1 计量标准的准确性和可靠性

本校准规范选用的计量标准推荐标准铂电阻温度计，与相应的国际标准相一致（主要有：WMO-2018-8《Guide to Instruments and Methods of Observation-Volume 1-Measurement of Meteorological Variables》、JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》、GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》）。

标准铂电阻温度计在湿度传递系统表中作为一级和二级湿度计量的标准器具，具有良好的长期稳定性。恒温槽能够提供温度范围：-50℃～+80℃。温度均匀性：最大温差≤0.03℃，温度波动性：0.02℃/10min的温度场。本次试验使用的标准铂电阻温度计由国家气象计量站和恒温槽提供（全国气象计量部门普遍使用型号）。国家气象计量站是由中国质量技术监督局授权的法定检测机构，使用的计量标准均由中国计量测试研究院检测。

- 7.2  校准方法的科学性和合理性

- 7.2.1 校准点选择的合理性

- 选择4支温度传感器，气温传感器2只，采用-50℃、0℃、50℃三点内插法数值与-50℃-50℃每隔10℃的实验数据比较，地温传感器2只，采用-50℃、0℃、80℃三点内插法数值与-50℃-80℃每隔10℃的实验数据比较，其数据一致性，作为选择校准点的正确性的依据，如下图所示，内插法数值与每隔10℃的实验数据比较，其数据一致性良好。

- 气温传感器示值误差数据

- 地温传感器示值误差数据

- 气温917219校准点内插数值和实验数值比较图

- 气温903036校准点内插数值和实验数值比较图

- 地温920087校准点内插数值和实验数值比较图

气温903036校准点内插数值和实验数值比较图

- 7.2.2 校准点读数次数的选择

对温度传感器进行测量，每个校准点在温度达到设定值稳定后，每隔30秒左右标准和被测输出值，共记录10 组数据。取第2、3、4分钟数据的平均数与10组数据的平均数进行比较。10次读数运用标准偏差法，3次读数运用极差法，进行比较分析。结论：10次与3次读数的示值误差、标准偏差与极差基本重合。因此，读数次数的选择是合理的。

7.2.3校准测试数据分析

通过对校准测试数据的误差趋势和重复性比较分析，可以得出如下结论，测量数据的误差趋势线性程度良好，测量数据的离散性较小。

- 7.4 测量不确定度分析和验证

根据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，对本次试验的测量结果及不确定度进行验证，合格判据为：

a)当示值误差的测量不确定度（U95或k=2时的U）与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值（MPEV）之比满足U95≤13MPEV时，示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计，此时合格判据为Δ≤MPEV。

b)当示值误差的测量不确定度（U95或k=2时的U）与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值（MPEV）之比不满足U95≤13MPEV时，U95＞13MPEV时，此时合格判据为Δ≤MPEV-U95

各被测表不同校准点的U(k=2)见表11中给出，ΔU取三次测量结果中的最大值。通过对测试数据处理得出被测表不同湿度点的ΔU及最大允许误差MPEV，型号PT100（设备编号：917219（气）、920087（地））温度传感器计算及验证结果分别见下表。

扩展不确定度U(k=2)

| 校准点 | 917219扩展不确定度 | 920087扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0.028 | 0.028 |
| -40 | 0.028 | 0.028 |
| -30 | 0.028 | 0.028 |
| -20 | 0.028 | 0.028 |
| -10 | 0.028 | 0.028 |
| 0 | 0.028 | 0.028 |
| 10 | 0.028 | 0.028 |
| 20 | 0.028 | 0.028 |
| 30 | 0.028 | 0.028 |
| 40 | 0.028 | 0.028 |
| 50 | 0.028 | 0.028 |
| 60 | 0.028 | 0.028 |
| 70 | 0.028 | 0.028 |
| 80 | 0.028 | 0.028 |

试验结果及不确定度验证信息表（编号：917219（气））

| 校准点 | MPEV | Uk=2 | 13MPEV | 13MPEV-Uk=2 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| -40 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| -30 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| -20 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| -10 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 0 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 10 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 20 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 30 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 40 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |
| 50 | 0.2 | 0.028 | 0.07 | 0.042 | 满意 |

试验结果及不确定度验证信息表（编号：920087（地））

| 校准点 | MPEV | Uk=2 | 13MPEV | 13MPEV-Uk=2 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| -40 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| -30 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| -20 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| -10 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 0 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 10 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 20 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 30 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 40 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 50 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 60 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 70 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |
| 80 | 0.5 | 0.028 | 0.17 | 0.142 | 满意 |

通过各表数据可知，地温和气温传感器在规定的检测范围，各校准点的不确定度均为满意结论。因此，上述两个自动气象站温度传感器满足测量仪器示值误差的符合性评定。通过对校准结果数据分析及不确定度进行评定，可确定本规程提供的校准方法合理适用。

- 8 试验结论

经试验，本规范规定的被检仪器适用范围和计量性能合理，选用的计量标准设备科学经济，校准条件规定正确，检测项目和校准方法科学合理，校准结果准确可靠。

- 附录 温度传感器校准原始记录

气象温度传感器校准原始记录

校准证书号：             校准记录流水号：               第 1 页 共 3 页

| 校准环境 | 项目 |  | 校准开始时 |  |  | 校准结束时 |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气温度（℃） |  | 20.5 |  |  | 20.9 |  | 20.7 |  |
|  | 相对湿度（%RH） |  | 31.5 |  |  | 31.8 |  | 31.7 |  |
|  | 大气压力（hPa） |  | 1008.5 |  |  | 1008.7 |  | 1008.6 |  |
| 标准器 |  |  |  | 被校湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| 名 称： 型号/规格： 生产单位： 编 号： 准确度等级/最大允差： |  |  |  | 名 称：气温传感器 型号/规格：PT100 编 号：917219 生产单位： 送校单位： 准确度等级/最大允差： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 校准点 | 标准器示值 |  | 被校传感器示值 |  | 误差 |  | 备注 |
| 1 |  | -50 | -50.01 |  | -50.067 |  | -0.059 |  |  |
| 2 |  | -50 | -50.011 |  | -50.067 |  | -0.059 |  |  |
| 3 |  | -50 | -50.012 |  | -50.067 |  | -0.057 |  |  |
| 4 |  | -50 | -50.012 |  | -50.067 |  | -0.057 |  |  |
| 5 |  | -50 | -50.012 |  | -50.067 |  | -0.057 |  |  |
| 6 |  | -50 | -50.013 |  | -50.067 |  | -0.056 |  |  |
| 7 |  | -50 | -50.013 |  | -50.067 |  | -0.056 |  |  |
| 8 |  | -50 | -50.014 |  | -50.068 |  | -0.055 |  |  |
| 9 |  | -50 | -50.013 |  | -50.068 |  | -0.057 |  |  |
| 10 |  | -50 | -50.011 |  | -50.068 |  | -0.059 |  |  |
| 11 |  | -40 | -39.991 |  | -40.028 |  | -0.039 |  |  |
| 12 |  | -40 | -39.991 |  | -40.028 |  | -0.039 |  |  |
| 13 |  | -40 | -39.993 |  | -40.028 |  | -0.037 |  |  |
| 14 |  | -40 | -39.995 |  | -40.029 |  | -0.036 |  |  |
| 15 |  | -40 | -39.993 |  | -40.029 |  | -0.038 |  |  |
| 16 |  | -40 | -39.992 |  | -40.029 |  | -0.04 |  |  |
| 17 |  | -40 | -39.99 |  | -40.029 |  | -0.041 |  |  |
| 18 |  | -40 | -39.991 |  | -40.028 |  | -0.04 |  |  |
| 19 |  | -40 | -39.994 |  | -40.029 |  | -0.037 |  |  |
| 20 |  | -40 | -39.994 |  | -40.029 |  | -0.038 |  |  |
| 21 |  | -30 | -29.977 |  | -29.993 |  | -0.019 |  |  |
| 22 |  | -30 | -29.977 |  | -29.994 |  | -0.019 |  |  |
| 23 |  | -30 | -29.977 |  | -29.994 |  | -0.019 |  |  |
| 24 |  | -30 | -29.977 |  | -29.994 |  | -0.02 |  |  |
| 25 |  | -30 | -29.978 |  | -29.995 |  | -0.019 |  |  |
| 26 |  | -30 | -29.978 |  | -29.995 |  | -0.02 |  |  |
| 27 |  | -30 | -29.979 |  | -29.995 |  | -0.019 |  |  |
| 28 |  | -30 | -29.978 |  | -29.996 |  | -0.02 |  |  |
| 29 |  | -30 | -29.98 |  | -29.996 |  | -0.019 |  |  |
| 30 |  | -30 | -29.979 |  | -29.997 |  | -0.02 |  |  |
| 31 |  | -20 | -19.972 |  | -19.968 |  | 0.001 |  |  |
| 32 |  | -20 | -19.972 |  | -19.968 |  | 0.001 |  |  |
| 33 |  | -20 | -19.974 |  | -19.97 |  | 0.002 |  |  |
| 34 |  | -20 | -19.974 |  | -19.97 |  | 0.001 |  |  |
| 35 |  | -20 | -19.972 |  | -19.97 |  | -0.002 |  |  |
| 36 |  | -20 | -19.972 |  | -19.97 |  | -0.001 |  |  |
| 37 |  | -20 | -19.972 |  | -19.97 |  | -0.001 |  |  |
| 38 |  | -20 | -19.973 |  | -19.97 |  | 0 |  |  |
| 39 |  | -20 | -19.974 |  | -19.97 |  | 0.001 |  |  |
| 40 |  | -20 | -19.975 |  | -19.971 |  | 0.001 |  |  |
| 41 |  | -10 | -9.98 |  | -9.957 |  | 0.02 |  |  |
| 42 |  | -10 | -9.981 |  | -9.958 |  | 0.02 |  |  |
| 43 |  | -10 | -9.981 |  | -9.958 |  | 0.019 |  |  |
| 44 |  | -10 | -9.983 |  | -9.959 |  | 0.021 |  |  |
| 45 |  | -10 | -9.981 |  | -9.959 |  | 0.018 |  |  |
| 46 |  | -10 | -9.98 |  | -9.959 |  | 0.018 |  |  |
| 47 |  | -10 | -9.981 |  | -9.959 |  | 0.018 |  |  |
| 48 |  | -10 | -9.982 |  | -9.959 |  | 0.019 |  |  |
| 49 |  | -10 | -9.984 |  | -9.96 |  | 0.021 |  |  |
| 50 |  | -10 | -9.984 |  | -9.961 |  | 0.02 |  |  |
| 51 |  | 0 | 0.018 |  | 0.062 |  | 0.041 |  |  |
| 52 |  | 0 | 0.018 |  | 0.061 |  | 0.04 |  |  |
| 53 |  | 0 | 0.017 |  | 0.061 |  | 0.04 |  |  |
| 54 |  | 0 | 0.016 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |
| 55 |  | 0 | 0.018 |  | 0.059 |  | 0.038 |  |  |
| 56 |  | 0 | 0.017 |  | 0.059 |  | 0.039 |  |  |
| 57 |  | 0 | 0.018 |  | 0.059 |  | 0.037 |  |  |
| 58 |  | 0 | 0.017 |  | 0.059 |  | 0.038 |  |  |
| 59 |  | 0 | 0.018 |  | 0.059 |  | 0.037 |  |  |
| 60 |  | 0 | 0.016 |  | 0.059 |  | 0.039 |  |  |
| 61 |  | 10 | 10.019 |  | 10.081 |  | 0.058 |  |  |
| 62 |  | 10 | 10.018 |  | 10.08 |  | 0.058 |  |  |
| 63 |  | 10 | 10.017 |  | 10.079 |  | 0.058 |  |  |
| 64 |  | 10 | 10.017 |  | 10.079 |  | 0.058 |  |  |
| 65 |  | 10 | 10.017 |  | 10.079 |  | 0.057 |  |  |
| 66 |  | 10 | 10.018 |  | 10.078 |  | 0.056 |  |  |
| 67 |  | 10 | 10.017 |  | 10.078 |  | 0.057 |  |  |
| 68 |  | 10 | 10.018 |  | 10.078 |  | 0.055 |  |  |
| 69 |  | 10 | 10.017 |  | 10.078 |  | 0.056 |  |  |
| 70 |  | 10 | 10.018 |  | 10.078 |  | 0.055 |  |  |
| 71 |  | 20 | 20.274 |  | 20.347 |  | 0.068 |  |  |
| 72 |  | 20 | 20.275 |  | 20.348 |  | 0.067 |  |  |
| 73 |  | 20 | 20.275 |  | 20.348 |  | 0.067 |  |  |
| 74 |  | 20 | 20.275 |  | 20.349 |  | 0.068 |  |  |
| 75 |  | 20 | 20.274 |  | 20.349 |  | 0.069 |  |  |
| 76 |  | 20 | 20.273 |  | 20.349 |  | 0.07 |  |  |
| 77 |  | 20 | 20.275 |  | 20.349 |  | 0.068 |  |  |
| 78 |  | 20 | 20.274 |  | 20.348 |  | 0.069 |  |  |
| 79 |  | 20 | 20.273 |  | 20.348 |  | 0.07 |  |  |
| 80 |  | 20 | 20.273 |  | 20.347 |  | 0.069 |  |  |
| 81 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 82 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 83 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 84 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 85 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.086 |  |  |
| 86 |  | 30 | 30.283 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 87 |  | 30 | 30.283 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 88 |  | 30 | 30.283 |  | 30.377 |  | 0.088 |  |  |
| 89 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.086 |  |  |
| 90 |  | 30 | 30.284 |  | 30.377 |  | 0.087 |  |  |
| 91 |  | 40 | 40.299 |  | 40.409 |  | 0.104 |  |  |
| 92 |  | 40 | 40.299 |  | 40.409 |  | 0.104 |  |  |
| 93 |  | 40 | 40.297 |  | 40.409 |  | 0.105 |  |  |
| 94 |  | 40 | 40.298 |  | 40.409 |  | 0.105 |  |  |
| 95 |  | 40 | 40.299 |  | 40.41 |  | 0.104 |  |  |
| 96 |  | 40 | 40.298 |  | 40.41 |  | 0.105 |  |  |
| 97 |  | 40 | 40.299 |  | 40.41 |  | 0.104 |  |  |
| 98 |  | 40 | 40.299 |  | 40.41 |  | 0.104 |  |  |
| 99 |  | 40 | 40.299 |  | 40.41 |  | 0.104 |  |  |
| 100 |  | 40 | 40.299 |  | 40.41 |  | 0.104 |  |  |
| 101 |  | 50 | 50.308 |  | 50.436 |  | 0.122 |  |  |
| 102 |  | 50 | 50.309 |  | 50.435 |  | 0.121 |  |  |
| 103 |  | 50 | 50.307 |  | 50.435 |  | 0.123 |  |  |
| 104 |  | 50 | 50.308 |  | 50.435 |  | 0.121 |  |  |
| 105 |  | 50 | 50.307 |  | 50.434 |  | 0.122 |  |  |
| 106 |  | 50 | 50.307 |  | 50.434 |  | 0.121 |  |  |
| 107 |  | 50 | 50.307 |  | 50.433 |  | 0.121 |  |  |
| 108 |  | 50 | 50.307 |  | 50.433 |  | 0.12 |  |  |
| 109 |  | 50 | 50.307 |  | 50.433 |  | 0.12 |  |  |
| 110 |  | 50 | 50.308 |  | 50.433 |  | 0.119 |  |  |

校准人：                 复核人：             校准日期： 2023 年11月15日

气象温度传感器校准原始记录

校准证书号：             校准记录流水号：               第 1 页 共 3 页

| 校准环境 | 项目 |  | 校准开始时 |  |  | 校准结束时 |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气温度（℃） |  | 20.5 |  |  | 20.9 |  | 20.7 |  |
|  | 相对湿度（%RH） |  | 31.5 |  |  | 31.8 |  | 31.7 |  |
|  | 大气压力（hPa） |  | 1008.5 |  |  | 1008.7 |  | 1008.6 |  |
| 标准器 |  |  |  | 被校湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| 名 称： 型号/规格： 生产单位： 编 号： 准确度等级/最大允差： |  |  |  | 名 称：气温传感器 型号/规格：PT100 编 号：903036 生产单位： 送校单位： 准确度等级/最大允差： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 校准点 | 标准器示值 |  | 被校传感器示值 |  | 误差 |  | 备注 |
| 1 |  | -50 | -50.01 |  | -50.069 |  | -0.059 |  |  |
| 2 |  | -50 | -50.011 |  | -50.07 |  | -0.059 |  |  |
| 3 |  | -50 | -50.012 |  | -50.069 |  | -0.057 |  |  |
| 4 |  | -50 | -50.012 |  | -50.069 |  | -0.057 |  |  |
| 5 |  | -50 | -50.012 |  | -50.069 |  | -0.057 |  |  |
| 6 |  | -50 | -50.013 |  | -50.069 |  | -0.056 |  |  |
| 7 |  | -50 | -50.013 |  | -50.069 |  | -0.056 |  |  |
| 8 |  | -50 | -50.014 |  | -50.069 |  | -0.055 |  |  |
| 9 |  | -50 | -50.013 |  | -50.07 |  | -0.057 |  |  |
| 10 |  | -50 | -50.011 |  | -50.07 |  | -0.059 |  |  |
| 11 |  | -40 | -39.991 |  | -40.03 |  | -0.039 |  |  |
| 12 |  | -40 | -39.991 |  | -40.03 |  | -0.039 |  |  |
| 13 |  | -40 | -39.993 |  | -40.03 |  | -0.037 |  |  |
| 14 |  | -40 | -39.995 |  | -40.031 |  | -0.036 |  |  |
| 15 |  | -40 | -39.993 |  | -40.031 |  | -0.038 |  |  |
| 16 |  | -40 | -39.992 |  | -40.032 |  | -0.04 |  |  |
| 17 |  | -40 | -39.99 |  | -40.031 |  | -0.041 |  |  |
| 18 |  | -40 | -39.991 |  | -40.031 |  | -0.04 |  |  |
| 19 |  | -40 | -39.994 |  | -40.031 |  | -0.037 |  |  |
| 20 |  | -40 | -39.994 |  | -40.032 |  | -0.038 |  |  |
| 21 |  | -30 | -29.977 |  | -29.996 |  | -0.019 |  |  |
| 22 |  | -30 | -29.977 |  | -29.996 |  | -0.019 |  |  |
| 23 |  | -30 | -29.977 |  | -29.996 |  | -0.019 |  |  |
| 24 |  | -30 | -29.977 |  | -29.997 |  | -0.02 |  |  |
| 25 |  | -30 | -29.978 |  | -29.997 |  | -0.019 |  |  |
| 26 |  | -30 | -29.978 |  | -29.998 |  | -0.02 |  |  |
| 27 |  | -30 | -29.979 |  | -29.998 |  | -0.019 |  |  |
| 28 |  | -30 | -29.978 |  | -29.998 |  | -0.02 |  |  |
| 29 |  | -30 | -29.98 |  | -29.999 |  | -0.019 |  |  |
| 30 |  | -30 | -29.979 |  | -29.999 |  | -0.02 |  |  |
| 31 |  | -20 | -19.972 |  | -19.971 |  | 0.001 |  |  |
| 32 |  | -20 | -19.972 |  | -19.971 |  | 0.001 |  |  |
| 33 |  | -20 | -19.974 |  | -19.972 |  | 0.002 |  |  |
| 34 |  | -20 | -19.974 |  | -19.973 |  | 0.001 |  |  |
| 35 |  | -20 | -19.972 |  | -19.974 |  | -0.002 |  |  |
| 36 |  | -20 | -19.972 |  | -19.973 |  | -0.001 |  |  |
| 37 |  | -20 | -19.972 |  | -19.973 |  | -0.001 |  |  |
| 38 |  | -20 | -19.973 |  | -19.973 |  | 0 |  |  |
| 39 |  | -20 | -19.974 |  | -19.973 |  | 0.001 |  |  |
| 40 |  | -20 | -19.975 |  | -19.974 |  | 0.001 |  |  |
| 41 |  | -10 | -9.98 |  | -9.96 |  | 0.02 |  |  |
| 42 |  | -10 | -9.981 |  | -9.961 |  | 0.02 |  |  |
| 43 |  | -10 | -9.981 |  | -9.962 |  | 0.019 |  |  |
| 44 |  | -10 | -9.983 |  | -9.962 |  | 0.021 |  |  |
| 45 |  | -10 | -9.981 |  | -9.963 |  | 0.018 |  |  |
| 46 |  | -10 | -9.98 |  | -9.962 |  | 0.018 |  |  |
| 47 |  | -10 | -9.981 |  | -9.963 |  | 0.018 |  |  |
| 48 |  | -10 | -9.982 |  | -9.963 |  | 0.019 |  |  |
| 49 |  | -10 | -9.984 |  | -9.963 |  | 0.021 |  |  |
| 50 |  | -10 | -9.984 |  | -9.964 |  | 0.02 |  |  |
| 51 |  | 0 | 0.018 |  | 0.059 |  | 0.041 |  |  |
| 52 |  | 0 | 0.018 |  | 0.058 |  | 0.04 |  |  |
| 53 |  | 0 | 0.017 |  | 0.057 |  | 0.04 |  |  |
| 54 |  | 0 | 0.016 |  | 0.056 |  | 0.04 |  |  |
| 55 |  | 0 | 0.018 |  | 0.056 |  | 0.038 |  |  |
| 56 |  | 0 | 0.017 |  | 0.056 |  | 0.039 |  |  |
| 57 |  | 0 | 0.018 |  | 0.055 |  | 0.037 |  |  |
| 58 |  | 0 | 0.017 |  | 0.055 |  | 0.038 |  |  |
| 59 |  | 0 | 0.018 |  | 0.055 |  | 0.037 |  |  |
| 60 |  | 0 | 0.016 |  | 0.055 |  | 0.039 |  |  |
| 61 |  | 10 | 10.019 |  | 10.077 |  | 0.058 |  |  |
| 62 |  | 10 | 10.018 |  | 10.076 |  | 0.058 |  |  |
| 63 |  | 10 | 10.017 |  | 10.075 |  | 0.058 |  |  |
| 64 |  | 10 | 10.017 |  | 10.075 |  | 0.058 |  |  |
| 65 |  | 10 | 10.017 |  | 10.074 |  | 0.057 |  |  |
| 66 |  | 10 | 10.018 |  | 10.074 |  | 0.056 |  |  |
| 67 |  | 10 | 10.017 |  | 10.074 |  | 0.057 |  |  |
| 68 |  | 10 | 10.018 |  | 10.073 |  | 0.055 |  |  |
| 69 |  | 10 | 10.017 |  | 10.073 |  | 0.056 |  |  |
| 70 |  | 10 | 10.018 |  | 10.073 |  | 0.055 |  |  |
| 71 |  | 20 | 20.274 |  | 20.342 |  | 0.068 |  |  |
| 72 |  | 20 | 20.275 |  | 20.342 |  | 0.067 |  |  |
| 73 |  | 20 | 20.275 |  | 20.342 |  | 0.067 |  |  |
| 74 |  | 20 | 20.275 |  | 20.343 |  | 0.068 |  |  |
| 75 |  | 20 | 20.274 |  | 20.343 |  | 0.069 |  |  |
| 76 |  | 20 | 20.273 |  | 20.343 |  | 0.07 |  |  |
| 77 |  | 20 | 20.275 |  | 20.343 |  | 0.068 |  |  |
| 78 |  | 20 | 20.274 |  | 20.343 |  | 0.069 |  |  |
| 79 |  | 20 | 20.273 |  | 20.343 |  | 0.07 |  |  |
| 80 |  | 20 | 20.273 |  | 20.342 |  | 0.069 |  |  |
| 81 |  | 30 | 30.284 |  | 30.371 |  | 0.087 |  |  |
| 82 |  | 30 | 30.284 |  | 30.371 |  | 0.087 |  |  |
| 83 |  | 30 | 30.284 |  | 30.371 |  | 0.087 |  |  |
| 84 |  | 30 | 30.284 |  | 30.371 |  | 0.087 |  |  |
| 85 |  | 30 | 30.284 |  | 30.37 |  | 0.086 |  |  |
| 86 |  | 30 | 30.283 |  | 30.37 |  | 0.087 |  |  |
| 87 |  | 30 | 30.283 |  | 30.37 |  | 0.087 |  |  |
| 88 |  | 30 | 30.283 |  | 30.371 |  | 0.088 |  |  |
| 89 |  | 30 | 30.284 |  | 30.37 |  | 0.086 |  |  |
| 90 |  | 30 | 30.284 |  | 30.371 |  | 0.087 |  |  |
| 91 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 92 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 93 |  | 40 | 40.297 |  | 40.402 |  | 0.105 |  |  |
| 94 |  | 40 | 40.298 |  | 40.403 |  | 0.105 |  |  |
| 95 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 96 |  | 40 | 40.298 |  | 40.403 |  | 0.105 |  |  |
| 97 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 98 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 99 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 100 |  | 40 | 40.299 |  | 40.403 |  | 0.104 |  |  |
| 101 |  | 50 | 50.308 |  | 50.43 |  | 0.122 |  |  |
| 102 |  | 50 | 50.309 |  | 50.43 |  | 0.121 |  |  |
| 103 |  | 50 | 50.307 |  | 50.43 |  | 0.123 |  |  |
| 104 |  | 50 | 50.308 |  | 50.429 |  | 0.121 |  |  |
| 105 |  | 50 | 50.307 |  | 50.429 |  | 0.122 |  |  |
| 106 |  | 50 | 50.307 |  | 50.428 |  | 0.121 |  |  |
| 107 |  | 50 | 50.307 |  | 50.428 |  | 0.121 |  |  |
| 108 |  | 50 | 50.307 |  | 50.427 |  | 0.12 |  |  |
| 109 |  | 50 | 50.307 |  | 50.427 |  | 0.12 |  |  |
| 110 |  | 50 | 50.308 |  | 50.427 |  | 0.119 |  |  |

校准人：                 复核人：             校准日期： 2023 年11月15日

气象温度传感器校准原始记录

校准证书号：             校准记录流水号：               第 1 页 共 4 页

| 校准环境 | 项目 |  | 校准开始时 |  |  | 校准结束时 |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气温度（℃） |  | 20.5 |  |  | 20.9 |  | 20.7 |  |
|  | 相对湿度（%RH） |  | 31.5 |  |  | 31.8 |  | 31.7 |  |
|  | 大气压力（hPa） |  | 1008.5 |  |  | 1008.7 |  | 1008.6 |  |
| 标准器 |  |  |  | 被校湿度传感器 |  |  |  |  |  |
| 名 称： 型号/规格： 生产单位： 编 号： 准确度等级/最大允差： |  |  |  | 名 称：地温传感器 型号/规格：PT100 编 号：915061 生产单位： 送校单位： 准确度等级/最大允差： |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 校准点 | 标准器示值 |  | 被校传感器示值 |  | 误差 |  | 备注 |
| 1 |  | -50 | -50.01 |  | -50.13 |  | -0.12 |  |  |
| 2 |  | -50 | -50.011 |  | -50.13 |  | -0.119 |  |  |
| 3 |  | -50 | -50.012 |  | -50.13 |  | -0.118 |  |  |
| 4 |  | -50 | -50.012 |  | -50.129 |  | -0.117 |  |  |
| 5 |  | -50 | -50.012 |  | -50.129 |  | -0.117 |  |  |
| 6 |  | -50 | -50.013 |  | -50.13 |  | -0.117 |  |  |
| 7 |  | -50 | -50.013 |  | -50.13 |  | -0.117 |  |  |
| 8 |  | -50 | -50.014 |  | -50.131 |  | -0.117 |  |  |
| 9 |  | -50 | -50.013 |  | -50.131 |  | -0.118 |  |  |
| 10 |  | -50 | -50.011 |  | -50.13 |  | -0.119 |  |  |
| 11 |  | -40 | -39.991 |  | -40.094 |  | -0.103 |  |  |
| 12 |  | -40 | -39.991 |  | -40.094 |  | -0.103 |  |  |
| 13 |  | -40 | -39.993 |  | -40.095 |  | -0.102 |  |  |
| 14 |  | -40 | -39.995 |  | -40.095 |  | -0.1 |  |  |
| 15 |  | -40 | -39.993 |  | -40.096 |  | -0.103 |  |  |
| 16 |  | -40 | -39.992 |  | -40.095 |  | -0.103 |  |  |
| 17 |  | -40 | -39.99 |  | -40.095 |  | -0.105 |  |  |
| 18 |  | -40 | -39.991 |  | -40.095 |  | -0.104 |  |  |
| 19 |  | -40 | -39.994 |  | -40.095 |  | -0.101 |  |  |
| 20 |  | -40 | -39.994 |  | -40.096 |  | -0.102 |  |  |
| 21 |  | -30 | -29.977 |  | -30.064 |  | -0.087 |  |  |
| 22 |  | -30 | -29.977 |  | -30.064 |  | -0.087 |  |  |
| 23 |  | -30 | -29.977 |  | -30.064 |  | -0.087 |  |  |
| 24 |  | -30 | -29.977 |  | -30.065 |  | -0.088 |  |  |
| 25 |  | -30 | -29.978 |  | -30.065 |  | -0.087 |  |  |
| 26 |  | -30 | -29.978 |  | -30.065 |  | -0.087 |  |  |
| 27 |  | -30 | -29.979 |  | -30.066 |  | -0.087 |  |  |
| 28 |  | -30 | -29.978 |  | -30.066 |  | -0.088 |  |  |
| 29 |  | -30 | -29.98 |  | -30.066 |  | -0.086 |  |  |
| 30 |  | -30 | -29.979 |  | -30.066 |  | -0.087 |  |  |
| 31 |  | -20 | -19.972 |  | -20.042 |  | -0.07 |  |  |
| 32 |  | -20 | -19.972 |  | -20.043 |  | -0.071 |  |  |
| 33 |  | -20 | -19.974 |  | -20.043 |  | -0.069 |  |  |
| 34 |  | -20 | -19.974 |  | -20.044 |  | -0.07 |  |  |
| 35 |  | -20 | -19.972 |  | -20.044 |  | -0.072 |  |  |
| 36 |  | -20 | -19.972 |  | -20.044 |  | -0.072 |  |  |
| 37 |  | -20 | -19.972 |  | -20.044 |  | -0.072 |  |  |
| 38 |  | -20 | -19.973 |  | -20.044 |  | -0.071 |  |  |
| 39 |  | -20 | -19.974 |  | -20.044 |  | -0.07 |  |  |
| 40 |  | -20 | -19.975 |  | -20.045 |  | -0.07 |  |  |
| 41 |  | -10 | -9.98 |  | -10.034 |  | -0.054 |  |  |
| 42 |  | -10 | -9.981 |  | -10.035 |  | -0.054 |  |  |
| 43 |  | -10 | -9.981 |  | -10.036 |  | -0.055 |  |  |
| 44 |  | -10 | -9.983 |  | -10.036 |  | -0.053 |  |  |
| 45 |  | -10 | -9.981 |  | -10.036 |  | -0.055 |  |  |
| 46 |  | -10 | -9.98 |  | -10.036 |  | -0.056 |  |  |
| 47 |  | -10 | -9.981 |  | -10.037 |  | -0.056 |  |  |
| 48 |  | -10 | -9.982 |  | -10.037 |  | -0.055 |  |  |
| 49 |  | -10 | -9.984 |  | -10.038 |  | -0.054 |  |  |
| 50 |  | -10 | -9.984 |  | -10.039 |  | -0.055 |  |  |
| 51 |  | 0 | 0.018 |  | -0.019 |  | -0.037 |  |  |
| 52 |  | 0 | 0.018 |  | -0.02 |  | -0.038 |  |  |
| 53 |  | 0 | 0.017 |  | -0.021 |  | -0.038 |  |  |
| 54 |  | 0 | 0.016 |  | -0.021 |  | -0.037 |  |  |
| 55 |  | 0 | 0.018 |  | -0.022 |  | -0.04 |  |  |
| 56 |  | 0 | 0.017 |  | -0.022 |  | -0.039 |  |  |
| 57 |  | 0 | 0.018 |  | -0.022 |  | -0.04 |  |  |
| 58 |  | 0 | 0.017 |  | -0.022 |  | -0.039 |  |  |
| 59 |  | 0 | 0.018 |  | -0.022 |  | -0.04 |  |  |
| 60 |  | 0 | 0.016 |  | -0.023 |  | -0.039 |  |  |
| 61 |  | 10 | 10.019 |  | 9.996 |  | -0.023 |  |  |
| 62 |  | 10 | 10.018 |  | 9.995 |  | -0.023 |  |  |
| 63 |  | 10 | 10.017 |  | 9.994 |  | -0.023 |  |  |
| 64 |  | 10 | 10.017 |  | 9.994 |  | -0.023 |  |  |
| 65 |  | 10 | 10.017 |  | 9.994 |  | -0.023 |  |  |
| 66 |  | 10 | 10.018 |  | 9.994 |  | -0.024 |  |  |
| 67 |  | 10 | 10.017 |  | 9.993 |  | -0.024 |  |  |
| 68 |  | 10 | 10.018 |  | 9.993 |  | -0.025 |  |  |
| 69 |  | 10 | 10.017 |  | 9.993 |  | -0.024 |  |  |
| 70 |  | 10 | 10.018 |  | 9.993 |  | -0.025 |  |  |
| 71 |  | 20 | 20.274 |  | 20.258 |  | -0.016 |  |  |
| 72 |  | 20 | 20.275 |  | 20.259 |  | -0.016 |  |  |
| 73 |  | 20 | 20.275 |  | 20.259 |  | -0.016 |  |  |
| 74 |  | 20 | 20.275 |  | 20.26 |  | -0.015 |  |  |
| 75 |  | 20 | 20.274 |  | 20.259 |  | -0.015 |  |  |
| 76 |  | 20 | 20.273 |  | 20.259 |  | -0.014 |  |  |
| 77 |  | 20 | 20.275 |  | 20.259 |  | -0.016 |  |  |
| 78 |  | 20 | 20.274 |  | 20.259 |  | -0.015 |  |  |
| 79 |  | 20 | 20.273 |  | 20.258 |  | -0.015 |  |  |
| 80 |  | 20 | 20.273 |  | 20.258 |  | -0.015 |  |  |
| 81 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 82 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 83 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 84 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 85 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 86 |  | 30 | 30.283 |  | 30.283 |  | 0 |  |  |
| 87 |  | 30 | 30.283 |  | 30.283 |  | 0 |  |  |
| 88 |  | 30 | 30.283 |  | 30.284 |  | 0.001 |  |  |
| 89 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 90 |  | 30 | 30.284 |  | 30.284 |  | 0 |  |  |
| 91 |  | 40 | 40.299 |  | 40.313 |  | 0.014 |  |  |
| 92 |  | 40 | 40.299 |  | 40.313 |  | 0.014 |  |  |
| 93 |  | 40 | 40.297 |  | 40.313 |  | 0.016 |  |  |
| 94 |  | 40 | 40.298 |  | 40.313 |  | 0.015 |  |  |
| 95 |  | 40 | 40.299 |  | 40.313 |  | 0.014 |  |  |
| 96 |  | 40 | 40.298 |  | 40.313 |  | 0.015 |  |  |
| 97 |  | 40 | 40.299 |  | 40.313 |  | 0.014 |  |  |
| 98 |  | 40 | 40.299 |  | 40.313 |  | 0.014 |  |  |
| 99 |  | 40 | 40.299 |  | 40.314 |  | 0.015 |  |  |
| 100 |  | 40 | 40.299 |  | 40.314 |  | 0.015 |  |  |
| 101 |  | 50 | 50.308 |  | 50.341 |  | 0.033 |  |  |
| 102 |  | 50 | 50.309 |  | 50.341 |  | 0.032 |  |  |
| 103 |  | 50 | 50.307 |  | 50.341 |  | 0.034 |  |  |
| 104 |  | 50 | 50.308 |  | 50.34 |  | 0.032 |  |  |
| 105 |  | 50 | 50.307 |  | 50.34 |  | 0.033 |  |  |
| 106 |  | 50 | 50.307 |  | 50.339 |  | 0.032 |  |  |
| 107 |  | 50 | 50.307 |  | 50.339 |  | 0.032 |  |  |
| 108 |  | 50 | 50.307 |  | 50.339 |  | 0.032 |  |  |
| 109 |  | 50 | 50.307 |  | 50.339 |  | 0.032 |  |  |
| 110 |  | 50 | 50.308 |  | 50.339 |  | 0.031 |  |  |
| 111 |  | 60 | 60.326 |  | 60.368 |  | 0.042 |  |  |
| 112 |  | 60 | 60.325 |  | 60.367 |  | 0.042 |  |  |
| 113 |  | 60 | 60.325 |  | 60.366 |  | 0.041 |  |  |
| 114 |  | 60 | 60.324 |  | 60.366 |  | 0.042 |  |  |
| 115 |  | 60 | 60.325 |  | 60.365 |  | 0.04 |  |  |
| 116 |  | 60 | 60.324 |  | 60.365 |  | 0.041 |  |  |
| 117 |  | 60 | 60.324 |  | 60.365 |  | 0.041 |  |  |
| 118 |  | 60 | 60.326 |  | 60.365 |  | 0.039 |  |  |
| 119 |  | 60 | 60.325 |  | 60.365 |  | 0.04 |  |  |
| 120 |  | 60 | 60.327 |  | 60.365 |  | 0.038 |  |  |
| 121 |  | 70 | 70.363 |  | 70.404 |  | 0.041 |  |  |
| 122 |  | 70 | 70.364 |  | 70.404 |  | 0.04 |  |  |
| 123 |  | 70 | 70.364 |  | 70.404 |  | 0.04 |  |  |
| 124 |  | 70 | 70.365 |  | 70.405 |  | 0.04 |  |  |
| 125 |  | 70 | 70.364 |  | 70.404 |  | 0.04 |  |  |
| 126 |  | 70 | 70.364 |  | 70.405 |  | 0.041 |  |  |
| 127 |  | 70 | 70.365 |  | 70.405 |  | 0.04 |  |  |
| 128 |  | 70 | 70.365 |  | 70.405 |  | 0.04 |  |  |
| 129 |  | 70 | 70.365 |  | 70.405 |  | 0.04 |  |  |
| 130 |  | 70 | 70.364 |  | 70.404 |  | 0.04 |  |  |
| 131 |  | 80 | 80.404 |  | 80.447 |  | 0.043 |  |  |
| 132 |  | 80 | 80.406 |  | 80.449 |  | 0.043 |  |  |
| 133 |  | 80 | 80.406 |  | 80.449 |  | 0.043 |  |  |
| 134 |  | 80 | 80.406 |  | 80.449 |  | 0.043 |  |  |
| 135 |  | 80 | 80.408 |  | 80.45 |  | 0.042 |  |  |
| 136 |  | 80 | 80.408 |  | 80.451 |  | 0.043 |  |  |
| 137 |  | 80 | 80.408 |  | 80.451 |  | 0.043 |  |  |
| 138 |  | 80 | 80.409 |  | 80.452 |  | 0.043 |  |  |
| 139 |  | 80 | 80.406 |  | 80.451 |  | 0.045 |  |  |
| 140 |  | 80 | 80.405 |  | 80.45 |  | 0.045 |  |  |

校准人：                 复核人：             校准日期： 2023 年11月15日