中华人民共和国国家计量检定规程

JJG287——202×

气象用双金属温度计

Bimetallic Thermometers for Meteorology

（征求意见稿)

202×-××-××发布                          202×-××-××实施

国家市场监督管理总局 发 布

JJG 287-20XX

代替JJG 287-1982

气象用双金属温度计

Bimetallic Thermometers for Meteorology

归口单位：全国气象专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：山东省气象工程技术中心

山东省计量科学研究院

参加起草单位：中国气象局气象探测中心

河北省气象技术装备中心

本规程委托全国气象专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

任  燕（山东省气象工程技术中心）

徐兴业（山东省计量科学研究院）

王锡芳（山东省气象工程技术中心）

参加起草人：

杨茂水 （山东省气象工程技术中心）

丁红英 （中国气象局气象探测中心）

刘  宇 （河北省气象技术装备中心）

蒋  涛 （河北省气象技术装备中心）

目  录

引言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量性能要求	（1）

4.1 示值误差	（2）

5 通用技术要求	（2）

5.1 外观	（2）

5.2 其他技术要求	（2）

6 计量器具控制	（2）

6.1 检定条件	（2）

6.2 检定项目	（3）

6.3 检定方法	（3）

6.4 检定结果的处理	（4）

6.5 检定周期	（5）

附录A原始记录格式	（6）

附录B检定证书（内页）格式	（7）

附录C检定结果通知书（内页）格式	（8）

引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等规范，共同构成本规程修订工作的基础性系列规范。

本规程是对JJG287—1982《气象用双金属温度计》的修订，与JJG287—1982相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了引言、引用文件、概述部分；

——规范了计量性能要求（见3）；

——完善了通用技术要求（见4）；

——丰富了计量器具控制的内容（见6）；

——修改了检定记录表格（见附录A）。

——增加了检定证书/检定结果通知书内页信息及格式（见附录B和附录C）。

本规程的历次版本发布情况：

JJG287-1982。

气象用双金属温度计

范围

本规程适用于测量范围在（-35～+45） ℃内日记型和周记型气象用双金属温度计的首次检定、后续检定及使用中检查。

引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG 208 气象仪器用机械自记钟

JB/T 9453-2015 气象用双金属温度计技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

概述

气象用双金属温度计（以下简称“温度计”）是一种可自动记录单位时间内空气温度变化情况的测量仪器。它由外壳、温度感应元件、传动部件、笔杆、笔档、笔尖、自记钟等组成，其结构如图1所示。其中温度感应元件是由两种膨胀系数不同的金属片焊在一起，其一端固定，另一端连接机械传动部件，利用其随温度而改变的特性，通过机械的传动放大机构，带动记录笔尖在记录纸上作出温度记录曲线。

图1 温度计结构图

计量性能要求

示值误差

允许误差为±1.0 ℃。

通用技术要求

外观

温度计上应注有产品名称、型号规格、编号和制造厂商。

感应元件双金属片表面应平滑光洁，四周平整，两种金属的接合处应无缝隙，镀层应均匀，无斑点、气孔、划痕、脱层等现象。

双金属片两端与其连接零件的固定必须牢固，不应有间隙和松动。

其他技术要求

传动系统应准确灵活，当温度变化时，笔尖在自记纸上应能做相应的平滑移动。由于传动系统的间隙和摩擦等引起的笔尖在自记纸上的最大阶梯差值，不应超过0.5 ℃。

笔杆应平直、光洁，具有弹性，且能使笔尖在自记纸上划线流利，不刮纸，不断线，划线宽度不应超过0.3 mm（分度线间宽度的1/3)。

笔档能平稳地停留于活动范围内的任意位置。向外拨动笔杆时，笔尖不能碰外壳，取下自记钟时，笔尖不能碰钟筒底沿；向内拨动笔杆时能离开笔杆。

自记笔尖的调节螺钉应转动灵活，能使笔尖在自记纸的全程范围内平稳移动，并可固定于任意位置。

自记钟的中心轴应与底板垂直。当笔尖在自记纸上全程范围内划弧线时，弧线应与时间标度线吻合或平行，其最大偏差不应超过相邻两时间弧线间距的1/3（日记型）或1/4（周记型）。

所用自记钟应符合JJG 208的要求。

计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

检定条件

环境条件

温度：（15～35）℃，相对湿度:≤85%RH；

环境条件应同时满足标准设备使用的相关要求。

计量标准器及主要配套设备

计量标准器具和主要配套设备见表1。

表 1 标准器及配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | 二等及以上，测量范围：（-50～50）℃ | 检定用标准器，根据情况选用其中一种。 |
| 2 | 铂电阻测温仪 | 测量范围：（-50～50）℃，最大允许误差：±0.05 ℃ |  |
| 3 | 电测设备 | 准确度等级不低于0.02级，分辨力不低于1 mΩ | 标准铂电阻温度计配套电测仪表。 |
| 4 | 恒温槽 | 温度范围：（-30～50）℃；温度均匀性：0.10 ℃；温度波动性：0.10 ℃/10 min。 | 可使用满足要求的其他恒温设备，应适于温度计平放。 |

检定项目

首次检定、后续检定、使用中检查的项目见表2。

表 2 检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | + | + | - |
| 其他技术要求 | + | + | + |
| 示值误差 | + | + | + |
| 注：表中“+”表示应检项目；“-”表示可不检项目。 |  |  |  |

检定方法

通用技术要求

用目测和手动方式检查温度计应符合本规程5.1和5.2的规定。检查不合格的应停止检定，并判定该仪器不合格。后续检定和使用中检查允许仪器有不影响计量性能的外观缺陷。

示值误差检定

6.3.2.1 准备工作

温度计上好自记纸，将标准器置于恒温槽中，温度计平放，其感应元件完全置于恒温槽中，并不得碰触槽壁，与标准器感温部分保持同一水平高度。

6.3.2.2 检定点的选择

首次检定时检定点为0 ℃、-30 ℃、+40 ℃。在后续检定和使用中检查时，0 ℃以下检定点可根据实际需要从-30 ℃、-20℃、-10 ℃中选择。

6.3.2.3 检定要求

1） 0 ℃为起始检定点，然后进行低温点或高温点。

2） 槽温达到设定点并稳定后，其温度偏离当前检定点不超过±1.0 ℃。

3） 检定0 ℃点时，槽温稳定后须先调整温度计笔位使其读数接近标准器示值，其他点检定中均不得调整笔位。

4） 待温度计感应元件充分感应温场并稳定后，开始读数，先读标准器，后读被检仪器，每间隔5 min分钟记录一次，共3次。被检温度计示值从自记纸上所划短横线读取，可用放大镜估读到自记纸分度值的1/10(0.1 ℃)，将标准器和被检温度计读数记入检定记录表中（见附录A）。

6.3.3数据处理

6.3.3.1 初始误差计算

按公式（1）计算各检定点的初始误差。

（1）

式中：

——温度计在检定点时的初始误差，℃；

——温度计在检定点的3次示值读数平均值，℃；

——标准器在检定点的3次示值读数平均值，℃；

——标准器在检定点时修正值，℃；

6.3.3.2 示值误差计算

按公式（2）计算各检定点的示值误差。

(2)

式中：

—温度计在检定点的示值误差，℃；

——温度计在0 ℃检定点的初始误差，℃；

将温度计0 ℃的示值误差值一律写为0.0，外加括号表示。数据经处理以后，即得到温度计零点示值误差为0.0℃时，+40℃和-30℃点的示值误差。

检定结果的处理

- 经检定的温度计，其计量性能和通用技术要求符合本规程的规定为合格，并出具检定证书（见附录B）；经检定不合格的温度计出具检定结果通知书（见附录C），并注明不合格项目。

检定周期

温度计检定周期一般不超过3年。

附录A

- 检定记录参考格式

证书编号：                                                     原始记录编号：

| 送检单位： |  |  |  |  |  |  | 环境条件： |  |  | 温度（℃）： 湿度（%RH）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 | 计量标准名称： |  |  |  |  |  | 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量标准考核证书编号： |  |  |  |  |  | 不确定度或最大允许误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准器 |  |  |  |  |  | 被检信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度或或最大允许误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点（℃） | 标准器 （℃） |  |  |  |  |  | 被检温度计 （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 初始误差 （℃） | 示值误差（℃） |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 修正值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （0.0） |
| 检定结果 | 外观检查：□合格□不合格 其他技术要求：□合格□不合格 示值误差：□合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员信息 | 检定员： |  |  | 检定日期： 年 月 日 |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  | 核验日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

第1页  共1页

附录B

检定证书（内页）格式

证书编号：×××××××× 原始记录编号：×××××××× 检 定 结 果

1.外观检查： 2.其他技术要求： 3.示值误差： 单位：°C 序号; 检定点; 示值误差. 以下空白

附录C

检定结果通知书（内页）格式

证书编号：×××××××× 原始记录编号：×××××××× 检 定 结 果

1.外观检查： 2.其他技术要求： 3.示值误差： 单位：°C 序号; 检定点; 示值误差. 3.检定不合格项目和内容 该仪器 不符合规程要求，判为不合格。

_________________________________