JJG 287-202× 气象用双金属温度计

Bimetallic Thermometers for Meteorology

示值误差

测量不确定度分析报告

主要起草单位：山东省气象工程技术中心

山东省计量科学研究院

参加起草单位：中国气象局气象探测中心

河北省气象技术装备中心

目  录

1	概述	1

1.1 评定依据	1

1.2 测量方法	1

1.3 标准设备和被测对象	1

2	评定模型	1

3	不确定度来源分析	2

4	不确定度分量评定	2

4.1测量重复性引入的标准不确定度 u∆t	2

4.2标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us	2

4.3 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua	2

5 合成标准不确定度的评定与计算	3

5.1 标准不确定度分量汇总	3

5.2 合成标准不确定度	3

6 扩展不确定度报告	3

7 合理性分析	4

- 概述

## 1.1 评定依据

JJG287-202X  气象用双金属温度计

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

## 1.2 测量方法

依据《气象用双金属温度计检定规程》征求意见稿中示值误差的检定方法采用比较法进行测量。将标准器和被检气象用双金属温度计（以下简称温度计）置于恒温槽中，恒温槽控温至设定点，待标准器与温度计稳定后，每间隔5 min记录1次标准器和被检温度计示值，共3次。

## 1.3 标准设备和被测对象

1.3.1 标准设备

标准温度计：RCY-1A型铂电阻数字温度计，测量范围（-60～80）℃，最大允许误差±0.05 ℃；

恒温槽：温度范围（-30～50）℃，均匀度≤0.10 ℃，波动度≤±0.10 ℃。

1.3.2 被测对象

温度计：

测量范围：（-35～45）℃；

最大允许误差：±1.0 ℃；

分度值：0.1 ℃。

- 评定模型

检定结果的示值误差计算公式

∆Tai =tai-tsi                                      （1）

式中：

∆Tai：第i个检定点温度示值误差，℃；

tai: 第i个检定点读取的被检温度计示值的算术平均值，℃；

tsi: 第i个检定点读取的标准器示值的算术平均值，℃。

检定结果给出的是经零位误差修正后的示值误差，即公式（1）计算结果与0 ℃点示值误差的差值，并未引入其他变量，公式（1）可作为示值误差不确定度评定模型。

- 不确定度来源分析

3.1 测量重复性引入的标准不确定度 u∆t

3.2 标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us

3.2 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua

不确定度uai主要有2项组成：

（1）温度检定槽温场不均匀引入的标准不确定度分量ua1

（2）被检温度计示值分度值引入的标准不确定度分量ua2

- 不确定度分量评定

## 4.1测量重复性引入的标准不确定度 u∆t

被检温度计在各检定点重复测量10次，结果如下：

单位：℃

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差（0℃） | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.82 | 0.043 |
| 示值误差（-30℃） | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.78 | 0.043 |
| 示值误差（40℃） | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.77 | 0.068 |

以40 ℃点为例，示值误差的标准偏差为：S∆t=110(∆ti-∆t)10-1 = 0.068 ℃

实际检定以3次测量平均值作为测量结果，则：

u∆t=s∆t3 = 0.040 ℃

## 4.2标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us

标准温度计的最大允许误差为±0.05℃，取均匀分布，则标准温度计示值误差引入的标准不确定度为：

us=0.05 3 = 0.029 ℃

## 4.3 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua

（1）温度检定槽温场不均匀引入的标准不确定度分量ua1

温度槽的均匀度≤0.10 ℃， 考虑到检定时，被检温度计与标准温度计距离较近，取温场均匀分布0.05 ℃ ，则其引入的标准不确定度ua1为：

ua1=0.01 3 = 0.03 ℃

（2）被检温度计分度值引入的标准不确定度分量ua2

被检温度计的示值估读引入的标准不确定度 u1（t） 由于温度计自记纸上最小刻度线间隔1mm/℃，且规程要求笔尖在划线宽度自记纸上不得大于0.3mm，约为0.3 ℃，示值估读到其分度值的 1/10，即为 0.1 ℃，因此笔尖划线宽度引起示值估读的不确定主要来源，按其均匀分布，区间半宽为0.15 ℃ 取包含因子 k=3 ，则标准不确定度

ua2=0.15 3 = 0.079 ℃

（3）被检温度计示值引入的标准不确定度分量ua

因ua1和ua2互不相关，则：

ua=ua12+ua22= 0.091 ℃

# 5 合成标准不确定度的评定与计算

5.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度一览表见表12。

表12  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 |  | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定度 u∆t | 1 | 0.040 |
| 标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us | -1 | 0.029 |
| 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua | 1 | 0.091 |

5.2 合成标准不确定度

合成不确定度按下式计算：

uc=(c1u∆t)2+(c2us)2+(c3ua)2  = 0.104℃

注：重复性引入的不确定度小于被检温度计分度值引入的标准不确定度，可忽略。

# 6 扩展不确定度报告

取=2，则扩展不确定度，则检定点40 ℃时的扩展不确定度为：

U=2×uc= 0.21  ℃

# 7 合理性分析

测量不确定度评定充分考虑了测量方法、测量标准、被检仪器、测量人员、测量环境的影响因素。

本次测量不确定度分析报告考虑了各种可能的影响因子并尽可能取较大值计算，实际测量结果的扩展不确定度可能略小于本报告给出扩展不确定度值。

检定的标准设备采用了通用检定设备，技术指标科学合理，测量结果准确可靠。评定的测量结果扩展不确定度符合我国开展计量检定要求。其扩展不确定度与被检仪器允许误差的的比值小于1/3。