自动气象站铂电阻温度传感器

校准规范

Calibration Specification for Platinum Resistance Temperature Sensor of

Automatic Weather Station

编制说明

主要起草单位：新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心

中国气象局气象探测中心

# 任务来源

国家质监局2018年下达的市监量函[2018]540号文件国家计量技术规范制修订计划项目表（27）中下达的《自动气象站铂电阻温度传感器校准规范》，由全国气象专用计量器具计量技术委员会（AQSIQ/MTC27）下达任务，由新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心、中国气象局气象探测中心共同起草制定的《自动气象站铂电阻温度传感器校准规范》校准规范。

# 制订本规范的目的和意义

目前在工业测量中，铂被广泛地作为一种电阻材料使用。它的优点包括：较高的化学稳定性、易于加工(特别对于金属丝的制造)、可以具有很高的纯度以及很好的电学特性的复现能力。在欧洲标准EN60751中对于上述性质做出了详细说明，所以铂电阻传感器具有普遍的互换性，这是其它温度传感器不能比的。在气象观测领域，铂电阻传感器被广泛的应用在自动气象站上，用于测量空气和土壤温度。我国已经颁布了《工业铂、铜热电阻检定规程》(JJG229-2010)适用于(-196～+600)℃范围的铂热电阻传感器。

但是，由于国际气象数据交换的要求和需要，气象观测仪器应该符合世界气象组织(WMO)《气象仪器和观测方法指南》(CIMO-Guide)之规定。我国相关国家标准和气象行业标准亦等效于该指南。因气象科学专业需要，气象用铂电阻传感器对测量范围的要求较窄，而对允差限要求较高，且为保证气象数据的长期可比性，特别是近年来快速增长的气候变化观测的需要，对仪器的长期稳定性有较高要求。中国气象局于2011年首次颁布《自动气象站温度传感器检定规程》(JJG(气象)002-2011)并与2015年进行了修订。该部门规程更贴近气象业务实际状况以及工作习惯，并不完全符合传感器类计量器具的校准思路。从形式上看，检定规程的模式也不利于计量数据的国际互认，进而对我国气象观测数据的国际交换带来了不利影响。

综上，应制订《自动气象站铂电阻温度传感器校准规范》。

# 编写过程

新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心作为本规范的主要起草单位，2019年召集参加起草单位国气象局气象探测中心组成编写组。编写组由蔡震坤、赵旭、吴宁、边泽强、吐鲁逊·伊力、张晨亮、丁红英7名同志组成。

蔡震坤同志作为该规范的第一起草人，重点完成了规范编写及围绕规范所进行试验的组织，提出了规范结构、规范主要内容，完成了正文内容及编制说明等具体编写工作。

赵旭同志承担了正文架构编写和测量不确定度分析报告工作，吴宁承担试验方法设计及试验报告编写等工作，边泽强担数据分析整理及编制说明等文字组织工作，吐鲁逊·伊力承担文件及数据复核，张晨亮、丁红英承担数据数据采集等工作。

编写组进行了广泛的调研及资料收集整理工作，于2023年12月完成征求意见稿，在全国范围内征求意见，然后根据反馈的意见对本规范进行再次修改，形成上报稿。

# 编写依据

在编写本规范时，编写组首先注重参考国际国内已正式发行的相关规程或规范的最新版本，本规范的编写格式遵从了JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，编写过程中遵循了JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1 -2012《测量不确定度评定与表示》基础规范的要求，参考WMO-No.8《Guide to Instruments and Methods of Observation》（2018）World Meteorological Organization、JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》、JJG 160-2007《标准铂电阻温度计》、JJG229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1007-2007《温度计量名词术语及定义》、JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》、JJF1587-2016《数字多用表校准规范》、JJG 2020-1989《273.15～903.89 K温度计量器具》等国家规程、规范、标准作为技术依据。

# 编制规范的简要过程

## 气象温度传感器应用情况

气象温度传感器主要应用气象观测活动领域（地球表面或近地面）的空气温度、地表温度及地下温度测量，其技术要求和观测方法依据GB/T 35226-2017《地面气象观测规范 空气温度和湿度》、GB/T 35233-2017《地面气象观测规范 地温》和WMO-No.8《Guide to Instruments and Methods of Observation》（2018）的要求。目前在气象观测业务使用的生产厂家及型号新生产和使用中的气象用铂热电阻温度传感器绝大多数为国产产品。主要生产厂家及其产品如下：华云升达(北京)气象科技有限责任公司：HYA-T;江苏省无线电科学研究所有限公司：WUSH-TW100;中环天仪(天津)气象仪器有限公司：WZP-1;长春气象仪器研究所：HBW。，本规范的试验数据来源均来自于以上型号的测试。

## 计量性能来源

GB/T 35226-2017《地面气象观测规范 空气温度和湿度》4.3气温观测内容及GB/T 35233-2017《地面气象观测规范 地温》4.3气温观测内容要求，自动观测温度时，应测定每分钟、每小时温度，记录每小时最高、最低温度及其出现时间。参考GB/T 35237-2017《地面气象观测规范 自动观测》4.1和4.2条款的规定，以固定的采样频率（6次/min）对气象温度传感器的采样瞬时测量值（电阻），通过5.1条款规定的方法，使1分钟内瞬时测量值的算术平均值转换成瞬时气象值（温度）。故本规范的参考此算法，采用先采样，后取算术平均值的算法进行各校准点的示值误差计算。

按照传感器静态特性研究分析，参照两个国标的技术要求，气象温度传感器校准的计量性能指标确定为示值误差。

# 主要内容的说明

本规范主要是对自动气象站温度传感器校准规范中范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目及校准方法等内容提出了要求和规定，并给出了对于这些规定进行的检查方法。

## 名称

自动气象站铂电阻温度传感器校准规范的名称是依据国家质监局2018年下达的市监量函[2018]540号文件国家计量技术规范制修订计划项目表（27）中下达的《自动气象站铂电阻温度传感器校准规范》，故名称直接采纳到正文中，英文命名Calibration Specification for Platinum Resistance Temperature Sensor of Automatic Weather Station。

## 引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，规范中的通用计量术语符合 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》，附录中给出的测量不确定度评定示例依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行。

## 规范第2条 引用文件

术语中引用了规范JJG229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》，JJF1030-2023 《恒温槽技术性能测试规范》。

测量标准及其他设备中引用了JJG 160-2007 《标准铂电阻温度计》、JJF1444-2014  《直流比较仪式测温电桥校准规范》、JJF 1587-2016  《数字多用表校准规范》。

## 规范第3条 术语和计量单位

对相对标称电阻值、电阻温度系数、恒温槽温度均匀性、恒温槽温度波动性进行了定义，以及温度单位进行了说明。关于响应时间两个标准的原文分别为：

## 规范第4条 概述

对自动气象站铂电阻温度传感器的原理和结构进行了简要说明。

## 规范第5条 计量特性

列出了自动气象站铂电阻温度传感器传感器的计量特性，参考WMO-No.8《Guide to Instruments and Methods of Observation》（2018）World Meteorological Organization、GB/T 33703-2017 《自动气象站观测规范》、JJF1094-2002《测量仪器特性评定》相关条款及经验分析气象观测用铂电阻温度传感器误差来源主要有：样本的变异，例如稳定仓内空气样本受热或水汽源或汇的影响；测量传感器外观受尘埃或海水飞沫的污染；校准误差，包括传感器温度系数带来的固有误差。

依据误差来源分析，确定的关键计量特性指标为示值误差，参考QX/T 24-2004《气象用铂电阻温度传感器》的相关条款确定示值误差作为自动气象站铂电阻温度传感器传感器的计量特性技术指标。

### 示值误差

示值误差采用GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》7.2条款自动气象站铂电阻温度传感器技术性能性能规定的最大允许误差。

## 规范第6条 校准条件

### 规范6.1 环境条件

自动气象站铂电阻温度传感器的校准环境采用实验室校准，校准条件参考了JJG 160-2007《标准铂电阻温度计》、JJG229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》和JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》。

JJG 160-2007《标准铂电阻温度计》检定规程关于环境条件为：温度(20±5)℃，相对湿度15%～80%。

JJG229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》关于环境条件为：温度15℃～35℃，相对湿度30%～80%。

JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》关于环境条件为：温度15℃～35℃，相对湿度35%～80%。

由于自动气象站铂电阻温度传感器的感温部分相较于标准铂电阻温度计较短，与标准铂电阻温度计处于恒温槽同一水平面时，感温部分已完全插入恒温槽中，受外界环境影响较小，综合上述国家规程的相关规定，将环境温度定为15℃～35℃，相对湿度定为小于等于80%。

### 规范6.2 校准用设备

- 标准铂电阻温度计

标准铂电阻温度计，依据JJG 160-2007《标准铂电阻温度计》的准确度等级按最大允许误差划分，二级的技术指标测量范围在气象使用范围内的稳定性要求为，0℃时0.01℃。

- 数字温度计

- 数字温度计用于测试室内干球温度，依据JJG 993-2018《电动通风干湿表》的准确度等级按最大允许误差划分，二级标准温度表的最大允许误差为±0.08℃。

- 恒温槽

恒温槽作为计量标准配套设备。

依据GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》7.2条款自动气象站铂电阻温度传感器测量范围，温度控制范围为-50℃～+80℃。

依据JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》第5条款温度均匀性及不确定度评定，恒温槽工作区域的最大温差不超过0.03℃。

依据JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》第5条款温度波动度及不确定度评定，恒温槽波动度不超过±0.02℃/10min。

- 数字多用表

用于测量标准铂电阻温度计和被校传感器电阻值。可以使用能将电阻值自动换算为温度值的仪器，但需确认其换算方法符合本规范要求。

## 规范第7条 校准项目和校准方法

- 6.8.1规范第7.1条 校准项目

参考QX/T 24-2004《气象用铂电阻温度传感器》的相关条款确定自动气象站铂电阻温度传感器传感器的校准项目为示值误差。

- 6.8.2 规范第7.2条 校准方法

主要包含了校准前准备、校准点选择、示值误差校准等等项目。

#### 6.8.2.1校准前准备：

本规范7.2.1 中规定了外观检查要求、传感器电信号输入输出的确认。

外观检查主要从敏感元件清洁度、铭牌和数据接口牢固性几个方面进行检查。参考参考QX/T 24-2004《气象用铂电阻温度传感器》款的内容和涵盖证书封面的相关内容，从铭牌及使用说明书中获取产品名称、型号、序列号、测量范围、制造商名称等传感器信息。

传感器电信号输入输出的确认则是通过接入电阻测量仪器，确认传感器是否能够实现电阻值的正常输出。

#### 6.8.2.2 校准点的选择：

本规范7.2.3中建议的校准点原则是在铂电阻的使用范围内，选择铂电阻使用范围内的0℃点、上限点和下限点，保证传感器使用范围的全量程覆盖，并兼顾测量效率和线性测量误差的获取。

校准点的选择首先参考的是QX/T 24-2004《气象用铂电阻温度传感器》中的5.1.2条款规定：从传感器的使用下限至使用上限，每整10℃设置一个测试点，选取10只温度传感器参照上述方法，选择-50℃，-40℃，-30℃，-20℃，-10℃，0℃，10℃，20℃，30℃，40℃，50℃，60℃，70℃，80℃作为校准点，测试数据如下。

| 测试点 | 1 | 2 | C2 | 4 | 1251B | 109D | 903036 | 7113D | K21202 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | -0.13 | -0.34 | -0.10 | 0.18 | -0.28 | -0.24 | -0.11 | 0.13 | -0.07 | -0.22 |
| -40 | -0.12 | -0.33 | -0.09 | 0.21 | -0.28 | -0.25 | -0.10 | 0.15 | -0.06 | -0.15 |
| -30 | -0.10 | -0.32 | -0.07 | 0.23 | -0.28 | -0.26 | -0.08 | 0.17 | -0.05 | -0.12 |
| -20 | -0.08 | -0.31 | -0.06 | 0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.06 | 0.19 | -0.04 | -0.08 |
| -10 | -0.07 | -0.30 | -0.04 | 0.29 | -0.28 | -0.28 | -0.04 | 0.21 | -0.03 | -0.05 |
| 0 | -0.04 | -0.28 | -0.02 | 0.32 | -0.27 | -0.29 | -0.03 | 0.23 | -0.02 | -0.02 |
| 10 | -0.03 | -0.27 | 0.00 | 0.35 | -0.27 | -0.30 | -0.01 | 0.25 | -0.01 | 0.01 |
| 20 | -0.02 | -0.27 | 0.00 | 0.37 | -0.28 | -0.32 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.02 |
| 30 | 0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.40 | -0.28 | -0.34 | 0.02 | 0.29 | 0.00 | 0.03 |
| 40 | 0.02 | -0.24 | 0.04 | 0.43 | -0.28 | -0.35 | 0.03 | 0.30 | 0.01 | 0.05 |
| 50 | 0.03 | -0.24 | 0.05 | 0.45 | -0.29 | -0.37 | 0.05 | 0.32 | 0.01 | 0.06 |
| 60 | 0.04 | -0.23 | 0.06 | 0.47 | -0.29 | -0.38 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.06 |
| 70 | 0.05 | -0.23 | 0.06 | 0.50 | -0.30 | -0.40 | 0.07 | 0.35 | 0.02 | 0.07 |
| 80 | 0.07 | -0.22 | 0.06 | 0.52 | -0.30 | -0.42 | 0.08 | 0.36 | 0.03 | 0.06 |

图1 编号为1的传感器误差

图2 编号为2的传感器误差

图3 编号为C2的传感器误差

图4 编号为4的传感器误差

图5 编号为1251B的传感器误差

图6 编号为109D的传感器误差

图7 编号为903036的传感器误差

图8 编号为7113D的传感器误差

图9 编号为K21202的传感器误差

图10 编号为6的传感器误差

图1-图10可以看出，在测试范围-50℃至0℃和0℃至80℃之内，铂电阻传感器示值误差具有良好的线性度。因此仅需在0℃点。使用范围的最高点和最低点校准自动气象站铂电阻温度传感器即可完成对传感器测量误差性能的评定。

综上选择温度校准点0℃、使用上限，使用下限为必校点，其他温度点校准可依据用户要求增加或减少温度控制点。

#### 6.8.2.3 示值误差

依据JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻》7.4.3.2条款确定读数次数为4次。

取3只自动气象站铂电阻温度传感器（7113D、K21202、6）对自动气象站铂电阻温度传感器进行测量，每个校准点在温度达到设定值稳定后，每隔 1min 左右记录标准器的示数和被校传感器的示数，共记录9组数据。取第3、5、7、9分钟数据的平均数与10组数据的平均数进行比较。10次读数运用标准偏差法，3次读数运用极差法，进行重复性比较分析。示值误差比较和重复性比较见表。

由表可以看出，10次与3次读数的示值误差、标准偏差与极差基本重合。因此，读数次数的选择是合理的。

| 校准点 | 计算方法 | 7113D | K21202 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -50℃ | 极差法 | 0.000485 | 0.000485 | 0 |
|  | 标准偏差 | 0.000843 | 0.000632 | 0.000601 |
| 0℃ | 极差法 | 0.000485 | 0.000971 | 0.001456 |
|  | 标准偏差 | 0.000949 | 0.001229 | 0.00108 |
| 80℃ | 极差法 | 0.000971 | 0.001456 | 0 |
|  | 标准偏差 | 0.000919 | 0.000966 | 0.000422 |

## 数据处理

#### 6.9.1 示值误差计算

根据GB/T 35226-2017《地面气象观测规范 空气温度和湿度》、GB/T 35233-2017《地面气象观测规范 地温》中对自动气象站铂电阻温度传感器的要求均以最大允许误差体现，因此校准结果用修正值不合适，应用示值误差表示。

## 记录和证书

校准记录和证书（参考格式）的格式按照符合JJF1033-2023《计量标准考核规范》相关条款要求为设计原则，保存原始数据复现为目标，涵盖计量标准器和传感器管理信息、实时校准数据、环境条件及校准日期、校准人员信息计量。

## 规范第10条 校准结果

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范增加了校准结果的表达，对校准证书应包含的信息加以说明。

## 规范第11条 复校时间间隔

建议自动气象站铂电阻温度传感器的校准周期为2年，但在台站日常观测中发现温度观测值出现异常时建议提前送校。

## 附录

附录A自动气象站铂电阻温度传感器校准记录表。

附录B 自动气象站铂电阻温度传感器校准证书内页格式（参考格式）。

附录C自动气象站铂电阻温度传感器校准结果不确定度评定。

附录D自动气象站铂电阻温度传感器温度/电阻关系表。

《自动气象站铂电阻温度传感器校准规范》规范编写组

2023年12月20日