中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1264××××

互感器负荷箱校准规范

Calibration Specification for Burden Box of Instrument Transformers

（征求意见稿）

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局 发 布

互感器负荷箱校准规范

Calibration Specification for

Burden Box of Instrument Transformers

JJF 1264-XXXX

代替JJF 1264-2010

归 口 单 位：全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

X X X（起草人所在单位名称）

参加起草人：

X X X（起草人所在单位名称）

目    录

引    言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1	互感器负荷箱	1

4	概述	1

5	计量特性	2

5.1	测量范围	2

5.2	示值误差	2

5.3	最大允许误差	3

6	校准条件	3

6.1	环境条件	3

6.2	电源及调节设备	3

6.3	测量标准及其他设备	3

7	校准项目和校准方法	4

7.1	校准项目	4

7.2	校准方法	4

8	校准结果表达	6

9	复校时间间隔	6

附录A 负荷有功分量、无功分量与负荷、功率因数的变换关系	7

附录B 负荷示值和功率因数示值校准不确定度评定示例	8

附录C  校准原始记录格式	14

附录D  校准证书内页格式	17

引    言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范是对JJF 1264-2010《互感器负荷箱校准规范》进行的修订，与JJF 1264-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了互感器负荷箱的定义（见3.1）；

——增加了互感器负荷箱示值误差的定义（见5.2）；

——修改了最大允许误差的要求（见5.3）；

——修改了校准项目（见7.1）；

——修改了基本误差测量点的选取（见7.2.2.1）；

——增加了负荷有功分量、无功分量与负荷、功率因数的变换关系（见附录A）；

——增加了校准结果的不确定度评定示例（见附录B）；

本规范的历次版本发布情况为：

——JJF 1264-2010

互感器负荷箱校准规范

范围

本规范适用于额定频率为50 Hz的互感器负荷箱的校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

DL/T 1196互感器负荷箱通用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

互感器负荷箱 burden box of instrument transformers

在检定或校准电流互感器和电压互感器时，为被检互感器提供等效二次负荷的仪器，其负荷示值的计量单位为伏安（VA），功率因数示值无量纲。

概述

互感器负荷箱按适用对象分为电流互感器负荷箱、电压互感器负荷箱及电流电压互感器负荷箱。按工作原理可分为阻抗式互感器负荷箱、阻抗变换式互感器负荷箱，电流互感器负荷箱也包括有源模拟式。

阻抗式互感器负荷箱由电阻和电感元件组成，其结构原理示意图见图 1。电流互感器负荷箱由阻抗单元串联组成，见图1 a），电压互感器负荷箱由导纳单元并联组成，见图1 b）。

a） 阻抗式电流互感器负荷箱                      b） 阻抗式电压互感器负荷箱

图1  阻抗式互感器负荷箱结构原理示意图

K，K1，K2……Kn——转换开关；R——负荷箱组成电阻；L——负荷箱组成电感；Z——电流互感器负荷箱的阻抗；Y——电压互感器负荷箱的导纳

阻抗变换式电流互感器负荷箱由一个阻抗单元ZP和一个多变比电流互感器TI组成，其结构原理示意图见图2 a）。阻抗变换式电压互感器负荷箱由一个导纳单元YD和一个多变比电压互感器TU组成，其结构原理示意图见图2 b）。

a）  阻抗变换式电流互感器负荷箱             b）  阻抗变换式电压互感器负荷箱

图2  阻抗变换式互感器负荷箱结构原理示意图

有源模拟式电流互感器负荷箱采用了电流源控电压源的方式实现，电流互感器负荷箱通过采样电阻R对电流采样，信号采集、处理单元依据电流I及设定负荷的大小及功率因数来控制功率放大器输出电压U，在电流互感器二次端子上产生等效的压降来模拟实物负载Z，其结构原理示意图见图3。

图3  有源模拟式电流互感器负荷箱结构原理示意图

计量特性

测量范围

### 5.1.1  电流互感器负荷箱的负荷标称范围：（0.1～80）VA。

### 5.1.2  电压互感器负荷箱的负荷标称范围：（0.01～300）VA。

### 5.1.3  互感器负荷箱的功率因数标称值：0.8、1。

示值误差

### 5.2.1  互感器负荷箱负荷示值误差用相对误差εS表示，见式（1）：

εS=S0-SxSx×100%                                                          （1）

式中：

εS——互感器负荷箱负荷示值相对误差，%；

S0——互感器负荷箱负荷标称值，VA；

Sx——互感器负荷箱负荷实际值，VA。

### 5.2.2  互感器负荷箱功率因数示值误差用相对误差表示，见式（2）：

ελ=λ0-λxλx×100%                                                        （2）

式中：

ελ——互感器负荷箱负荷功率因数示值相对误差，%；

λ0——互感器负荷箱负荷功率因数的标称值，无量纲；

λx——互感器负荷箱负荷功率因数的实际值，无量纲。

最大允许误差

### 5.3.1 在额定频率及额定电流In的（1～120）%或（1～200）%，电流负荷箱负荷（与规定的外部连接导线电阻引入的负荷一并计算）示值最大允许误差应不超过±3%。在额定频率及额定电流In的（0.1～1）%，电流负荷箱负荷（与规定的外部连接导线电阻引入的负荷一并计算）示值最大允许误差应不超过±6%。

### 5.3.2 在额定频率及额定电压Un的（20～120）%，电压负荷箱标称负荷的最大允许误差应不超过±3%。

### 5.3.3 在额定频率及（1～120）%In或（0.1～200）%In，电流互感器负荷箱功率因数最大允许误差应不超过±2%。在额定频率及（20～120）%Un下，电压互感器负荷箱功率因数最大允许误差应不超过±2%。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

环境条件

——温度：15 ℃～25 ℃；

——湿度：≤80%RH；

——环境电磁场干扰引起标准器误差的变化应小于被校互感器负荷箱负荷示值误差的1/20。

电源及调节设备

电源及调节设备应具有足够的容量和调节细度，电源电压为（220±22）V，频率为（50±0.2）Hz，谐波畸变率不超过5%。

测量标准及其他设备

### 6.3.1 互感器负荷箱校准装置的测量范围应覆盖被校负荷箱的工作范围，短期稳定度（每分钟）应优于被校负荷箱最大允许误差绝对值的 1/10，分辨力应不大于被校负荷箱最大允许误差绝对值的 1/10。

### 6.3.2 互感器负荷箱校准装置负荷及功率因数最大允许误差不超过±0.5%，在测试电流为（5～50）mA时的最大允许误差不超过±2%；

注：对电流互感器负荷箱及电压互感器负荷箱进行校准也可分别使用工频阻抗电桥、工频阻抗仪等仪器的组合或工频导纳电桥、工频导纳仪等仪器的组合。

校准项目和校准方法

校准项目

互感器负荷箱校准项目：负荷示值校准、功率因数示值校准。

校准方法

### 7.2.1  校准前准备

##### 7.2.1.1 外观检查

a） 面板或铭牌上应有仪器名称、型号、出厂编号、生产厂家、制造日期、准确度等级或最大允许误差、额定频率、额定电流或电压、电流或电压的工作范围、功率因数和标称负荷值的明确标识。电流互感器负荷箱还应标明外部连接导线的电阻值。

b） 各种开关、按钮及接线端子应接触良好、定位准确，无明显松动现象。外壳上应有明显、可靠的接地端子。

##### 7.2.1.2 工作正常性检查

按键、调节旋钮应工作正常，电子式互感器负荷箱通电后，开关、按键、显示屏、显示仪表和各种状态指示灯（标志）应工作正常。

##### 7.2.1.3  绝缘电阻

a）使用500 V绝缘电阻表测量互感器负荷箱接线端子与机壳的金属部分之间的绝缘电阻，绝缘电阻应不低于20 MΩ。

b）对于有外接电源供电互感器负荷箱，使用500 V绝缘电阻表测量互感器接线端子与机壳的金属外壳之间、电源输入端与金属外壳之间的绝缘电阻，绝缘电阻均应不低于20 MΩ。

### 7.2.2  校准点的选取原则

##### 7.2.2.1  负荷示值校准点的选取原则

a）工作电流范围为（5～120）%In的电流互感器负荷箱，应选取5%In、20%In、100%In、120%In点进行校准；工作电流范围为（1～120）%In的电流互感器负荷箱，增加1%In校准点；工作电流范围为（0.1～200）%In的电流互感器负荷箱，选取0.1%In、1%In、20%In、100%In、200%In校准点进行校准。

b）工作电压范围为（80～120）%Un的电压互感器负荷箱，选取80%Un、100%Un、120%Un校准点进行校准；工作电压范围为（20～120）%Un的电压互感器负荷箱，增加20%Un、50%Un校准点。

注：可根据实际情况或送校单位的要求增加校准点。

##### 7.2.2.2  功率因数示值校准点的选取原则

##### 在铭牌中标识的功率因数范围内选择校准点。

##### 7.2.3 负荷示值校准

校准线路见图4，电流互感器负荷箱负荷示值校准采用四端法接线，见图4 a）。电压互感器负荷箱负荷示值校准采用二端法接线，见图4 b）。调节互感器负荷箱校准装置，待读数稳定后，记录互感器负荷箱校准装置负荷显示值，作为互感器负荷箱负荷实际值Sx。使用仅显示负荷有功分量、无功分量的互感器负荷箱校准装置，记录互感器负荷箱校准装置显示负荷的有功分量、无功分量，并计算互感器负荷箱负荷实际值Sx（计算公式见附录A）。

I* U* U I 电压 互感 器负 荷箱 互感 器负 荷箱 校准 装置 电流 互感 器负 荷箱 互感 器负 荷箱 校准 装置 U* U Z Y

a）电流互感器负荷箱                                         b）电压互感器负荷箱

图4  互感器负荷箱校准线路图

I*、I——电流端子； U*、 U——电压端子；

##### 7.2.4 功率因数示值校准

功率因数示值校准和负荷示值校准同步进行。记录互感器负荷箱校准装置负荷显示值的同时记录功率因数显示值，作为互感器负荷箱功率因数的实际值λx。使用仅显示负荷有功分量、无功分量的互感器负荷箱校准装置，记录互感器负荷箱校准装置显示负荷的有功分量、无功分量，并计算互感器负荷箱功率因数的实际值λx（计算公式见附录A）。

校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a） 标题，如“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点；

d） 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 被校对象的描述和明确标识；

g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h） 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i） 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 校准环境的描述；

l） 校准结果及其测量不确定度的说明；

m） 对校准规范的偏离的说明；

n） 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录C，校准证书（报告）内页格式见附录D。

复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A 负荷有功分量、无功分量与负荷、功率因数的变换关系

A.1 电流互感器负荷箱负荷有功分量、无功分量与负荷的变换关系

SI = I2R2+X2                                                        （A.1）

式中：

SI——电流互感器负荷箱负荷，VA；

I——电流互感器负荷箱二次电流，A；

R——电流互感器负荷有功分量实际值（与规定外部连接导线电阻一并计算），Ω；

X——电流互感器负荷无功分量实际值，Ω。

A.2  电压互感器负荷箱负荷有功分量、无功分量与负荷的变换关系

SU = U2G2+B2                                                      （A.2）

式中：

SU——电压互感器负荷箱负荷，VA；

U——电压互感器负荷箱二次电压，V；

G——电压互感器负荷有功分量实际值，mS；

B——电压互感器负荷无功分量实际值，mS。

A.3 电流互感器负荷箱负荷有功分量、无功分量与功率因数的变换关系

λI = cos（arctanXR）                                                （A.3）

式中：

λI——电流互感器负荷箱功率因数，无量纲。

A.4 电压互感器负荷箱负荷有功分量、无功分量与功率因数的变换关系

λU=cos（arctanBG）                                               （A.4）

式中：

λU——电压互感器负荷箱功率因数，无量纲。

# 附录B 负荷示值和功率因数示值校准不确定度评定示例

B.1 负荷示值校准不确定度评定

B.1.1 概述

环境条件：温度为22.5 ℃，湿度为58%RH

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：（0.1～200）VA，最大允许误差为±0.2%

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，额定电流5 A，标称功率因数0.8，负荷最大允许误差为±3%，功率因数最大允许误差为±2%。

测量方法：依据7.2.3，测量负荷箱负荷，记录测量结果。

B.1.2 测量模型

∆S=S0-SX                                                                                                   (B.1)

式中：

S0——电流互感器负荷箱负荷标称值，单位：VA；

SX——电流互感器负荷箱负荷实测值，单位：VA；

∆S——电流互感器负荷箱负荷误差值，单位：VA；

B.1.3 不确定度分量来源

（1）测量重复性引入的不确定度分量u1

（2）互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度分量u2

（3）环境电磁场干扰影响引入的不确定度分量u3

（4）互感器负荷箱测试仪分辨力引入的不确定度分量u4

（5）环境温度引入的不确定度分量u5

（6）环境湿度引入的不确定度分量u6

（7）电源电压引入的不确定度分量u7

（8）电源频率引入的不确定度分量u8

（9）电源谐波畸变率引入的不确定度分量u9

标准器分辨力、环境温湿度条件，电源电压、频率及谐波畸变率符合方法要求，因此u4～u9忽略不计。

B.1.4 标准不确定度分量的评定

B.1.4.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5 A档位，标称负荷S=5 VA，标称功率因数0.8。在重复性条件下，测量10次，获得数据如表B.1。

表B.1负荷测量结果数据

| 测量次数 | 负荷实测值（VA） | 测量次数 | 负荷实测值(VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.022 | 6 | 5.025 |
| 2 | 5.033 | 7 | 5.021 |
| 3 | 5.019 | 8 | 5.018 |
| 4 | 5.034 | 9 | 5.034 |
| 5 | 5.038 | 10 | 5.031 |

测量结果的平均值：

x=5.0275 VA

单次测量值的实验标准偏差：

s=0.00733 VA

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准1次，u1=s，由测量重复性引入的不确定度分量为：

u1u1(Ux)=0.00733 VA

B.1.4.2 由互感器负荷箱测试仪准确度引入的标准不确定度分量u2

互感器负荷箱测试仪在测量互感器负荷时的最大允许误差为：±0.2%，测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±0.2%S0= ±(0.002×5) VA =±0.01 VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2=0.00577 VA

B.1.4.3 由电磁场干扰影响引入的标准不确定度分量u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/20。测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±3%S0/20= ±(0.03×5)/20 VA=±0.0075VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3=0.00433 VA

B.1.5 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表B.2。

表B.2负荷不确定度分量汇总表

| 不确定度分量符号 | 不确定度来源 | u（xi）的值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | 0.0073 VA |
| u2 | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入的不确定度u1(Ux)分量 | 0.00577 VA |
| u3 | 由环境电磁场影响引入的不确定度 | 0.0073 VA |

根据测量模型，由于各输入量间不相关，合成标准不确定度按公式B.2计算：

uc2=u12+u22+u32                                                                （B.2）

将表B.2中的数据代入到公式（B.2）中计算，得：

uc=0.011 VA

B.1.6 扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到5 VA、功率因数0.8点的扩展不确定度为：

U=2×0.011=0.022，k=2

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.44%，k=2

B.1.7 校准结果不确定度报告

负荷5VA校准点的绝对不确定度为：U=0.022VA，k=2

负荷5VA校准点的相对扩展不确定度为：Urel=0.44%，k=2

B.2 功率因数示值校准不确定度评定

B.2.1 概述

环境条件：温度为22.2 ℃，湿度为56%RH

测量标准：互感器负荷箱测试仪，

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，

测量方法：依据7.2.3，测量负荷箱功率因数，记录并计算测量结果。

B.2.2  测量模型

∆λ = λ0-λx                                                                                            （B.3）

式中：

∆λ——电流互感器负荷箱负荷误差值，单位：无量纲；

λ0——电流互感器负荷箱负荷标称值，单位：无量纲；

λx——电流互感器负荷箱负荷实测值，单位：无量纲。

B.2.3  不确定度分量来源

（1）测量重复性引入的不确定度分量u1

（2）互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度分量u2

（3）环境电磁场干扰影响引入的不确定度分量u3

（4）互感器负荷箱测试仪分辨力引入的不确定度分量u4

（5）环境温度引入的不确定度分量u5

（6）环境湿度引入的不确定度分量u6

（7）电源电压引入的不确定度分量u7

（8）电源频率引入的不确定度分量u8

（9）电源谐波畸变率引入的不确定度分量u9

B.2.4 标准不确定度分量评定

标准器分辨力、环境温湿度条件，电源电压、频率及谐波畸变率符合方法要求，因此u4～u9忽略不计。

B.2.4.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5 A档位，标称负荷S=5 VA，标称功率因数0.8。在重复性条件下，测量10次，获得数据如表B.3。

表B.3功率因数测量结果数据

| 测量次数 | 功率因数实测值 | 测量次数 | 功率因数实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.798 | 6 | 0.798 |
| 2 | 0.799 | 7 | 0.799 |
| 3 | 0.798 | 8 | 0.798 |
| 4 | 0.799 | 9 | 0.799 |
| 5 | 0.798 | 10 | 0.798 |

测量结果的平均值：

λx=0.798

单次测量值的实验标准偏差：

s=0.000516

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准1次，u1=s，由测量重复性引入的不确定度分量为：

u1u1(Ux)=0.000516

B.2.4.2 由互感器负荷箱测试仪准确度引入的标准不确定度分量u2

互感器负荷箱测试仪在测量互感器负荷时的最大允许误差为±0.2%，测量互感器负荷箱负荷时引入的最大允许误差为±0.2%S0，即±（0.002×0.8）=±0.0016 ，估计其为均匀分布，k＝3，则：

u2=0.000924

B.2.4.3 由电磁场干扰影响引入的标准不确定度分量u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/20。测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为±3%λ0/20，即±（0.03×0.8）/20=±0.0012，估计其为均匀分布，k=3，则：

u3=0.000693

B.2.5 合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表B.4。

表B.4功率因数不确定度分量汇总表

| 不确定度分量符号 | 不确定度来源 | u（xi）的值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | 0.000516 |
| u2 | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入的不确定度u1(Ux)分量 | 0.000924 |
| u3 | 由环境电磁场影响引入的不确定度 | 0.000693 |

根据测量模型，由于各输入量间不相关，合成标准不确定度按式B.4计算：

uc2=u12+u22+u32                                                                  （B.4）

将表B.4中的数据代入到公式（B.4）中计算，得：

uc=0.0013

B.2.6 扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到5 VA、功率因数0.8点的扩展不确定度为：

U=2×0.0013=0.0026≈0.003，k=2

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.32%，k=2

B.2.7 校准结果不确定度报告

功率因数0.8校准点的绝对不确定度为：U=0.003，k=2

功率因数0.8校准点的相对扩展不确定度为：Urel=0.32%，k=2

# 附录C  校准原始记录格式

C.1  校准原始记录封面格式式样

| 计量技术机构名称 校准原始记录 原始记录编号：XXXX-XXXXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 客户名称 |  |  |
|  | 计量器具名称 |  |  |
|  | 型号/规格 |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |
|  | 制造单位 |  |  |
|  | 接收日期 |  |  |
|  | 校准日期 |  |  |
| 校准员： 核验员： |  |  |  |

第1页  共×页

C.2  校准原始记录内页格式式样（第2页）

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

| 送检计量器具信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |
| 校准使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型号规格/ 出厂编号 | 测量范围 |  |  | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 校准说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第2页  共×页

C.3校准原始记录结果页格式式样（结果页）

原始记录编号：XXXX-XXXXXX

校准结果

负荷示值、功率因数示值 a）直接读取测量值 量程; 标称值; 校准点 （%）; 负荷示值; 功率因数示值. 负荷（VA）; 功率因数; 实际值（VA）; 误差（%）; 不确定度 Urel（k=2）; 实际值; 误差（%）; 不确定度 Urel（k=2）. b）间接计算测量值 量程; 标称值; 校准点 （%）; 负荷示值; 功率因数示值. 负荷（VA）; 功率 因数; 有功分量 （Ω/mS）; 有功分量 （Ω/mS）; 负荷 （VA）; 误差 （%）; 不确定度 Urel（k=2）; 实际值; 误差 （%）; 不确定度 Urel（k=2）. 以下空白

第×页  共×页

# 附录D  校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 （YYYY-MM-DD） |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

负荷示值、功率因数示值 a）直接读取测量值 量程; 标称值; 校准点 （%）; 负荷示值; 功率因数示值. 负荷（VA）; 功率因数; 实际值（VA）; 误差（%）; 不确定度 Urel（k=2）; 实际值; 误差（%）; 不确定度 Urel（k=2）. b）间接计算测量值 量程; 标称值; 校准点 （%）; 负荷示值; 功率因数示值. 负荷（VA）; 功率 因数; 有功分量 （Ω/mS）; 有功分量 （Ω/mS）; 负荷 （VA）; 误差 （%）; 不确定度 Urel（k=2）; 实际值; 误差 （%）; 不确定度 Urel（k=2）. 以下空白

第X页 共X页

校 准 员：                           核 验 员：

——————