国家计量技术规范

《互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）》

负荷示值误差、功率因数示值误差

试验验证报告

山东省计量科学研究院

2023年12月

国家计量技术规范

《互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）》

负荷示值误差、功率因数示值误差验证报告

- 试验目的

验证互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）中校准方法（7.2.3）的可行性。

- 试验对象和内容

a) 通过测量电流互感器负荷箱的负荷的有功分量和无功分量，计算互感器负荷箱的负荷和功率因数；

b) 通过测量电压互感器负荷箱的负荷的有功分量和无功分量，计算互感器负荷箱的负荷和功率因数；

c) 测量电流互感器负荷箱的负荷的负荷和功率因数；

d) 测量电压互感器负荷箱的负荷的负荷和功率因数。

- 试验时间、地点、人员

试验时间：2023.12.18

地点：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区互感器实验室

人员：高志尚、宋幍

- 环境条件

温度：19.3℃  湿度：46%RH

- 样品的型式和数量

a) 电流互感器负荷箱信息

表1电流负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率 因数 | 额定电流 | 接线电阻 | 额定容量 | 额定频率 | 准确度等级 | 电流范围 | 生产厂家出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流负荷箱 | FZXL(Z)-PD5(1) | 0.8L 1.0 | 5A | 0.06Ω | 0.15VA~80VA | 50Hz | ±3% | 1%~120%In | 武汉磐电 PA230755-2 |

b) 电流互感器负荷箱信息

表2电压负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率因数 | 额定电压 | 额定容量 | 额定频率 | 准确度等级 | 电压范围 | 生产厂家出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压互感器负荷箱 | FZXY-PD100（100/√3V） | 0.8L 1.0 | 100/√3V | 0VA~158.75VA | 50Hz | 3级 | 20%~120% | 武汉磐电 PV230755-3 |

- 试验用标准

DK-FHX型全自动互感器负荷箱自动校准装置作为标准器，如图1所示，对应的参数信息见表3。

图1互感器负荷箱自动校准装置

表3互感器负荷箱自动校准装置参数表

| 名称 | 型号 | 生产厂家 出厂编号 | 测量范围 | 准确度等级 | 溯源单位 溯源证书号 | 溯源单位 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动互感器负荷箱测试仪 | DK-FHX | 武汉清研 22441 | 阻抗:(0.1～60)Ω 导纳:(0.1～180)mS | 0.2级 | DCjz2023-00394 | 中国计量院 |

- 检测装置

无

- 标准中相应的试验方法

采用互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）中校准方法（7.2.2），电流负荷箱校准校准采用四端接线，电压互感器负荷箱校准采用二端接线。

- 试验过程和试验结果，以及符合规范的情况

9.1电流互感器负荷箱示值测量结果（直接读取测量结果）

| 校准点 （%） | 标称值 |  | 实际值 |  | 负荷不确定度(%)（k=2） | 功率因数不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ |  |  |
| 1 | 2.5 | 0.8 | 2.583 | 0.806 | 0.44% | 0.4% |
| 5 |  |  | 2.584 | 0.809 | 0.44% | 0.4% |
| 20 |  |  | 2.588 | 0.809 | 0.44% | 0.4% |
| 100 |  |  | 2.605 | 0.807 | 0.44% | 0.4% |
| 120 |  |  | 2.607 | 0.808 | 0.44% | 0.4% |
| 1 | 15 | 0.8 | 15.24 | 0.802 | 0.44% | 0.4% |
| 5 |  |  | 15.44 | 0.807 | 0.44% | 0.4% |
| 20 |  |  | 15.45 | 0.807 | 0.44% | 0.4% |
| 100 |  |  | 15.45 | 0.806 | 0.44% | 0.4% |
| 120 |  |  | 15.47 | 0.806 | 0.44% | 0.4% |
| 1 | 25 | 0.8 | 25.24 | 0.798 | 0.44% | 0.4% |
| 5 |  |  | 25.24 | 0.798 | 0.44% | 0.4% |
| 20 |  |  | 25.29 | 0.799 | 0.44% | 0.4% |
| 100 |  |  | 25.38 | 0.800 | 0.44% | 0.4% |
| 120 |  |  | 25.39 | 0.800 | 0.44% | 0.4% |
| 1 | 50 | 0.8 | 50.75 | 0.801 | 0.44% | 0.4% |
| 5 |  |  | 50.82 | 0.800 | 0.44% | 0.4% |
| 20 |  |  | 50.85 | 0.800 | 0.44% | 0.4% |
| 100 |  |  | 50.94 | 0.799 | 0.44% | 0.4% |
| 120 |  |  | 50.96 | 0.799 | 0.44% | 0.4% |
| 1 | 2.5 | 1 | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001（绝对值） |
| 5 |  |  | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 |  |  | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 |  |  | 2.543 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 |  |  | 2.543 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 1 | 5 | 1 | 5.005 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 5 |  |  | 5.015 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 |  |  | 5.018 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 |  |  | 5.020 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 |  |  | 5.020 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 1 | 10 | 1 | 10.06 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 5 |  |  | 10.06 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 |  |  | 10.07 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 |  |  | 10.08 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 |  |  | 10.08 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |

9.2电流互感器负荷箱负荷、功率因数示值测量结果（通过计算测量结果）

| 校准点 （%） | 标称值 |  | 实际值 |  |  |  | 负荷不确定度（k=2） | 功率因数不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （电阻值Ω） | 功率因数 cosφ | 有功 分量 （Ω） | 无功 分量 （Ω） | 负荷（VA） | 功率因数 cosφ |  |  |
| 1 | 0.1 | 0.8 | 0.0833 | 0.0611 | 2.583 | 0.806 | 0.5% | 0.4% |
| 5 | 0.1 | 0.8 | 0.0836 | 0.0608 | 2.584 | 0.809 | 0.5% | 0.4% |
| 20 | 0.1 | 0.8 | 0.0837 | 0.0609 | 2.588 | 0.809 | 0.5% | 0.4% |
| 100 | 0.1 | 0.8 | 0.0841 | 0.0615 | 2.605 | 0.807 | 0.5% | 0.4% |
| 120 | 0.1 | 0.8 | 0.0842 | 0.0615 | 2.607 | 0.808 | 0.5% | 0.4% |
| 1 | 0.6 | 0.8 | 0.4886 | 0.3644 | 15.24 | 0.802 | 0.5% | 0.4% |
| 5 | 0.6 | 0.8 | 0.4983 | 0.3652 | 15.44 | 0.807 | 0.5% | 0.4% |
| 20 | 0.6 | 0.8 | 0.4985 | 0.3653 | 15.45 | 0.807 | 0.5% | 0.4% |
| 100 | 0.6 | 0.8 | 0.4985 | 0.3655 | 15.45 | 0.806 | 0.5% | 0.4% |
| 120 | 0.6 | 0.8 | 0.4988 | 0.3659 | 15.47 | 0.806 | 0.5% | 0.4% |
| 1 | 1 | 0.8 | 0.8055 | 0.6088 | 25.24 | 0.798 | 0.5% | 0.4% |
| 5 | 1 | 0.8 | 0.8056 | 0.6084 | 25.24 | 0.798 | 0.5% | 0.4% |
| 20 | 1 | 0.8 | 0.8078 | 0.6087 | 25.29 | 0.799 | 0.5% | 0.4% |
| 100 | 1 | 0.8 | 0.8124 | 0.6088 | 25.38 | 0.800 | 0.5% | 0.4% |
| 120 | 1 | 0.8 | 0.8126 | 0.6089 | 25.39 | 0.800 | 0.5% | 0.4% |
| 1 | 2 | 0.8 | 1.6266 | 1.2144 | 50.75 | 0.801 | 0.5% | 0.4% |
| 5 | 2 | 0.8 | 1.6272 | 1.2184 | 50.82 | 0.800 | 0.5% | 0.4% |
| 20 | 2 | 0.8 | 1.6278 | 1.2199 | 50.85 | 0.800 | 0.5% | 0.4% |
| 100 | 2 | 0.8 | 1.6288 | 1.2242 | 50.94 | 0.799 | 0.5% | 0.4% |
| 120 | 2 | 0.8 | 1.6288 | 1.2256 | 50.96 | 0.799 | 0.5% | 0.4% |
| 1 | 0.1 | 1 | 0.1016 | 0.0014 | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001（绝对值） |
| 5 | 0.1 | 1 | 0.1016 | 0.0011 | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 | 0.1 | 1 | 0.1016 | 0.0009 | 2.540 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 | 0.1 | 1 | 0.1017 | 0.0008 | 2.543 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 | 0.1 | 1 | 0.1017 | 0.0007 | 2.543 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 1 | 0.2 | 1 | 0.2002 | 0.0022 | 5.005 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 5 | 0.2 | 1 | 0.2006 | 0.0021 | 5.015 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 | 0.2 | 1 | 0.2007 | 0.0013 | 5.018 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 0.0005 | 5.020 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 0.0005 | 5.020 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 1 | 0.4 | 1 | 0.4022 | 0.0044 | 10.06 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 5 | 0.4 | 1 | 0.4023 | 0.0019 | 10.06 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 20 | 0.4 | 1 | 0.4027 | 0.0011 | 10.07 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 100 | 0.4 | 1 | 0.4031 | 0.0006 | 10.08 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |
| 120 | 0.4 | 1 | 0.4031 | 0.0006 | 10.08 | 1.000 | 0.44% | 0.001 |

9.3电压互感器负荷箱示值测量结果（直接读取测量结果）

| 校准点 （%） | 标称值 |  | 实际值 |  | 负荷不确定度(%)（k=2） | 功率因数不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ |  |  |
| 20 | 2.5 | 0.8 | 2.513 | 0.800 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 2.5 | 0.8 | 2.512 | 0.800 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 2.5 | 0.8 | 2.511 | 0.800 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 2.5 | 0.8 | 2.511 | 0.799 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 2.5 | 0.8 | 2.510 | 0.799 | 0.8% | 0.4% |
| 20 | 10 | 0.8 | 9.974 | 0.796 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 10 | 0.8 | 9.983 | 0.797 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 10 | 0.8 | 9.985 | 0.797 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 10 | 0.8 | 9.992 | 0.797 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 10 | 0.8 | 9.990 | 0.797 | 0.8% | 0.4% |
| 20 | 20 | 0.8 | 20.00 | 0.800 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 20 | 0.8 | 19.95 | 0.798 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 20 | 0.8 | 19.96 | 0.798 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 20 | 0.8 | 19.97 | 0.798 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 20 | 0.8 | 19.97 | 0.798 | 0.8% | 0.4% |
| 20 | 0.2 | 1 | 0.2004 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 0.2 | 1 | 0.2004 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 0.2 | 1 | 0.5040 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5050 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 0.5 | 1 | 0.5053 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 0.5 | 1 | 0.5050 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 0.5 | 1 | 0.5053 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 0.5 | 1 | 1.012 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 20 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 50 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 80 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 100 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |
| 120 | 1 | 1 | 0.2004 | 1.000 | 0.8% | 0.4% |

- 试验过程中观察到的异常现象

无