国家计量技术法规

《互感器负荷箱校准规范》

不确定度评定报告

一、电流互感器负荷箱负荷不确定度评定

1 概述

环境条件：温度为22.5℃，湿度为58%RH；

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：(0.1～200)VA,功率因数：0.1~1.0，准确度等级：0.2级。

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，额定电流5A，准确度等级3级；

测量方法：参照本规范7.2.2，采用直接测量法，将被校负荷箱接在互感器负荷箱测试仪上，直接测量负荷箱的负荷，记录测量结果。

2 测量模型

可以直接读取互感器负荷示值和功率因数示值的标准器，其数学模型参照公式(1)。标准器的分辨率，校准环境温度及湿度，电源电压、频率及谐波畸变率均符合方法要求，其引入的不确定度分量忽略不计。

∆S=S0-SX                                     (1)

式中：

S0——电流互感器负荷箱负荷标称值，单位：VA；

SX——电流互感器负荷箱负荷实测值，单位：VA；

∆S——电流互感器负荷箱负荷误差值，单位：VA；

3 标准不确定度评定

3.1由被校负荷箱测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5A档位，标称容量S=5VA，功率因数：cosφ=0.8，在重复性条件下，测量10次，获得数据如表1。

表1测量结果数据

| 序号 | 负荷实测值（VA） |
| --- | --- |
| 1 | 5.022 |
| 2 | 5.033 |
| 3 | 5.019 |
| 4 | 5.034 |
| 5 | 5.038 |
| 6 | 5.025 |
| 7 | 5.021 |
| 8 | 5.018 |
| 9 | 5.034 |
| 10 | 5.031 |

测量结果的平均值：

SX=110110SXi=5.0275 VA

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux)u1u1(Ux)=0.00733 VA

3.2由互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度u2

互感器负荷箱测试仪在测量互感器负荷时的最大允许误差为：±0.2%，测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±0.2%S0= ±(0.002×5) VA =±0.01 VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2=0.00577 VA

3.3 由电磁场干扰影响引入的不确定度u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/20。测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±3%S0/20= ±(0.03×5)/20 VA=±0.0075VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3=0.00433 VA

4合成标准不确定度

4.1计算负荷相关的灵敏系数

c1=d(ΔS)d(SX)=-1         c2=d(ΔS)d(S0)=1

根据测量模型，由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc2=c12u12+c22u22+c32u32                            (2)

4.2计算合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2。

表2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 负荷u(xi)的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(Ux)u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | -1 | 0.0073 VA |
| u1(Ux)u2 | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入的不确定度 | 1 | 0.00577 VA |
| u1(Ux)u3 | 由电磁场影响引入的不确定度 | -1 | 0.00433 VA |

将表2中的数据代入到公式(2)中计算，得：

uc=0.011 VA

5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到5VA点的扩展不确定度为：

U=2×0.011 VA≈0.022 VA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.44%，k=2。

二、电流互感器负荷箱功率因数不确定度评定

1 概述

环境条件：温度为22.5℃，湿度为58%RH；

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：(0.1～200)VA,功率因数：0.1~1.0，准确度等级：0.2级。

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，额定电流5A,准确度等级3级；

测量方法：参照本规范7.2.2，采用直接测量法，将被校负荷箱接在互感器负荷箱测试仪上，直接测量负荷箱的功率因数，记录测量结果。

2 测量模型

可以直接读取互感器负荷示值和功率因数示值的标准器，其数学模型参照公式(1)。

∆cosφ=cosφ0-cosφX                          (1)

式中：

cosφ0——电流互感器负荷箱功率因数标称值，单位：无量纲；

cosφX——电流互感器负荷箱功率因数实测值，单位：无量纲；

∆cosφ——电流互感器负荷箱功率因数误差值，单位：无量纲；

3 标准不确定度评定

3.1由被校负荷箱测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5A档位，标称容量S=5VA，功率因数cosφ=0.8，在重复性条件下，测量10次，获得数据如表1。

表1测量结果数据

| 序号 | 实测值（VA） |
| --- | --- |
| 1 | 0.798 |
| 2 | 0.799 |
| 3 | 0.798 |
| 4 | 0.799 |
| 5 | 0.798 |
| 6 | 0.798 |
| 7 | 0.799 |
| 8 | 0.798 |
| 9 | 0.799 |
| 10 | 0.798 |

测量结果的平均值：

cosφX=110110cosφXi=0.7984

单次测量值的实验标准偏差：

scosφX=i=110（cosφXi-cosφX）2n-1=0.0006

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux) u1=0.0006

3.2由互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度u2

互感器负荷箱测试仪在测量互感器负荷时的最大允许误差为：±0.2%，测量互感器负荷箱功率因数时引入的的最大允许误差为：：±0.2% cosφ0= ±(0.002×0.8)  =±0.0016 ，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2(cosφ0)=0.001

3.3 由电磁场干扰影响引入的不确定度u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/20。测量互感器负荷箱功率因数时引入的的最大允许误差为：：±3% cosφ0/20=±(0.03×0.8) /20 =±0.0012，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3(cosφ0)=0.0007

4合成标准不确定度

4.1计算负荷相关的灵敏系数

c1=d(Δcosφ)d(cosφX)=-1      c2=d(Δcosφ)d(cosφX)=-1

根据测量模型，由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc2=c12u12+c22u22+c32u32                            (2)

4.2计算合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2。

表2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 负荷u(xi)的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(Ux)u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | -1 | 0.0006 |
| u1(Ux)u2 | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入的不确定度 | 1 | 0.0010 |
| u1(Ux)u3 | 由电磁场影响引入的不确定度 | -1 | 0.0007 |

将表2中的数据代入到公式(2)中计算，得：

uc=0.0014

5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到功率因数0.8点的扩展不确定度为：

U=2×0.0014≈0.003，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.4%，k=2。

三、电压互感器负荷箱负荷不确定度评定

1 概述

环境条件：温度为22.5℃，湿度为58%RH；

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：(0.1～200)VA,功率因数：0.1~1.0，准确度等级：0.2级。

被测对象：FY50型电压互感器负荷箱，额定电压100V,准确度等级3级；

测量方法：参照本规范7.2.2，采用直接测量法，将被校负荷箱接在互感器负荷箱测试仪上，直接测量负荷箱的负荷，记录测量结果。

2 测量模型

可以直接读取电压互感器负荷示值和功率因数示值的标准器，其数学模型参照公式(1)。

∆S=S0-SX                                     (1)

式中：

S0——电压互感器负荷箱负荷标称值，单位：VA；

SX——电压互感器负荷箱负荷实测值，单位：VA；

∆S——电压互感器负荷箱负荷误差值，单位：VA；

3 标准不确定度评定

3.1由被校负荷箱测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量u1

测量被校准电压互感器负荷箱100V档位，标称容量S=10VA，功率因数：cosφ=0.8，在重复性条件下，测量10次，获得数据如表1。

表1测量结果数据

| 序号 | 实测值（VA） |
| --- | --- |
| 1 | 9.912 |
| 2 | 9.856 |
| 3 | 9.868 |
| 4 | 9.874 |
| 5 | 9.854 |
| 6 | 9.858 |
| 7 | 9.870 |
| 8 | 9.908 |
| 9 | 9.826 |
| 10 | 9.932 |

测量结果的平均值：

SX=110110SXi=9.8758 VA

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux)u1u1(Ux)=0.033 VA

3.2由互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度u2

互感器负荷箱测试仪在测量互感器负荷时的最大允许误差为：±0.2%，测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±0.2%S0= ±(0.002×10) VA =±0.02 VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2=0.0115 VA

3.3 由电磁场干扰影响引入的不确定度u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/20。测量互感器负荷箱负荷时引入的的最大允许误差为：±3%S0/20= ±(0.03×10)/20 VA =±0.015VA，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3=0.00867 VA

4合成标准不确定度

4.1计算负荷相关的灵敏系数

c1=d(ΔS)d(SX)=-1         c2=d(ΔS)d(S0)=1

根据测量模型，由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc2=c12u12+c22u22+c32u32                            (2)

4.2计算合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2。

表2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 负荷u(xi)的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(Ux)u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | -1 | 0.033 VA |
| u1(Ux)u2 | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入的不确定度 | 1 | 0.0115VA |
| u1(Ux)u3 | 由电磁场影响引入的不确定度 | -1 | 0.00867 VA |

将表2中的数据代入到公式(2)中计算，得：

uc=0.036 VA

5 扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到10 VA点的扩展不确定度为：

U=2×0.036 VA≈0.072 VA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.8%，k=2。

四、电流互感器负荷箱负荷不确定度评定（不能直接读取）

1 概述

环境条件：温度为22.5℃，湿度为58%RH；

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：(0.01～60)Ω,功率因数：0.1~1.0，准确度等级：0.2级。

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，额定电流5A,准确度等级3级；

测量方法：参照本规范7.2.2，采用直接测量法，将被校负荷箱接在互感器负荷箱测试仪上，测量负荷箱的负荷的有功分量和无功分量，记录测量结果，按附录A计算电流互感器负荷箱的负荷及功率因数。

2 测量模型

数学模型

SX=I2RX2+XX2                                  (1)

S0=I2R02+X02                                   (2)

SW=I2RW2+XW2                                 (3)

∆S=S0-SX-SW                                (4)

式中：

I——电流互感器负荷箱额定电流值，此处为常数，单位：A；

∆S——电流互感器负荷箱负荷误差值，单位：VA；

S0——电流互感器负荷箱负荷标称值，单位：VA；

SX——电流互感器负荷箱负荷实际值，单位：VA；

SW——有外界电磁场引入的电流互感器负荷箱负荷误差，单位：VA；

R0 ——电流互感器负荷箱的同相分量标称值，单位：Ω；

Rx——电流互感器负荷箱同相分量的实测值，单位：Ω；

X0 ——电流互感器负荷箱的正交分量标称值，单位：Ω；

Xx——电流互感器负荷箱正交分量的实测值，单位：Ω；

RW ——由外界电磁场引入的电流互感器负荷箱的同相分量测量误差，单位：Ω；

XW——由外界电磁场引入的电流互感器负荷箱的正交分量的实测值，单位：Ω；

3 标准不确定度评定

3.1由被校负荷箱测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5A档位，标称容量S=5VA，功率因数：cosφ=0.8，在重复性条件下，测量10次，获得数据如表1。

表1间接计算测量结果数据

| 序号 | 有功分量RX（Ω） | 无功分量XX（Ω） | 负荷示值实测值（VA） | 功率因数实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1612 | 0.1217 | 5.050 | 0.798 |
| 2 | 0.1613 | 0.1219 | 5.055 | 0.798 |
| 3 | 0.1614 | 0.1218 | 5.055 | 0.798 |
| 4 | 0.1615 | 0.1216 | 5.054 | 0.799 |
| 5 | 0.1615 | 0.1217 | 5.056 | 0.799 |
| 6 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |
| 7 | 0.1614 | 0.1216 | 5.052 | 0.799 |
| 8 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |
| 9 | 0.1611 | 0.1214 | 5.043 | 0.799 |
| 10 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |

测量结果的平均值：

SX=110110SXi=5.0509 VA

单次测量值的实验标准偏差：

s=i=110（SXi-SX）2n-1=0.00427 VA

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux) u1=0.00427 VA

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux)u1u1(Ux)=0.0040 VA

3.2由互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度u2

互感器负荷箱测试仪在测量阻抗时的最大允许误差为：±0.2%，在测量阻抗Z=R+jX时引入的的同相分量的最大允许误差为：±0.2%R0= ±(0.002×0.16) Ω =±0.00032Ω，，正交分量的最大允许误差为：±0.2%X0= ±(0.002×0.12) Ω =±0.00024Ω，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2(RX)=0.00019 Ω

u1(Ux)u2(XX)=0.00014 Ω

3.3 由电磁场干扰影响引入的不确定度u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/10。在测量阻抗Z=R+jX时引入的的同相分量的最大允许误差为：±(3%×0.16)/10=±0.00048 Ω，正交分量的最大允许误差为：±(3%×0.12)/10 =±0.00036 Ω，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3(RX)=0.00028 Ω

u1(Ux)u3(XX)=0.00021 Ω

4合成标准不确定度

4.1计算负荷相关的灵敏系数

电流互感器负荷箱负荷的数学模型为非线性模型，本规范的方法不适用于非线性函数的情况，为此需将模型按泰勒级数展开：

SX=I2RX2+XX2=I2（R02+X02+dSdR∙RX-R0+dSdX∙XX-X0)+‥‥‥）    (5)

SW=I2RW2+XW2=I2（R02+X02+dSdW∙RW-R0+dSdXW∙XW-X0)+‥‥‥）    (6)

忽略高次项后得到近似的线性函数式:

SX=I2RX2+XX2=I2（R02+X02+dSdR∙RX-R0+dSdX∙XX-X0）    (7)

SW=I2RW2+XW2=I2（R02+X02+dSdW∙RW-R0+dSdW∙XW-X0）    (8)

将上述公式带入公式（2）得到：

∆S=-I2(dSdR∙RX-R0+dSdX∙XX-X0)-I2（dSdW∙RW-R0+dSdW∙XW-X0）   (9)

分别对RX、XX、RW、XW求偏导数，计算在Z=0.16Ω+j0.12Ω点处的灵敏系数:

c1=-1

c2(RX)=-15 A2

c3(XX)=-20 A2

c4(RW)=-15 A2

c5(XW)=-20 A2

根据测量模型，由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc2=c12u12+c22RXu22RX+c32XXu32XX+c42RWu42RW+c52XWu52XW           (10)

4.2计算合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2。

表2互感器负荷箱负荷不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 负荷u(xi)的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(Ux)u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | -1 | 0.004 VA |
| u1(Ux)u2(RX) | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入同相分量的不确定度 | -15 A2 | -0.0029VA |
| u1(Ux)u2(XX) | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入正交分量的不确定度 | -20 A2 | -0.0029 VA |
| u1(Ux)u3(RW) | 由电磁场影响引入的同相分量不确定度 | -15 A2 | -0.0042 VA |
| u1(Ux)u3(XW) | 由电磁场影响引入的正交分量不确定度 | -20 A2 | -0.0042 VA |

将表2中的数据代入到公式(2)中计算，得：

uc=0.0082VA

5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到5VA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0082 VA≈0.0174 VA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.33%，k=2。

五、电流互感器负荷箱功率因数不确定度评定（不能直接读取）

1 概述

环境条件：温度为22.5℃，湿度为58%RH；

测量标准：互感器负荷箱测试仪，测量范围：(0.01～60)Ω,功率因数：0.1~1.0，准确度等级：0.2级。

被测对象：FY67型电流互感器负荷箱，额定电流5A,准确度等级3级；

测量方法：参照本规范7.2.2，采用直接测量法，将被校负荷箱接在互感器负荷箱测试仪上，测量负荷箱的负荷的有功分量和无功分量，记录测量结果，按附录A计算电流互感器负荷箱的负荷及功率因数。

2 测量模型

数学模型

∆cosφ=cosφ0-cosφX-cosφW                            (1)

cosφX=RXRX2+XX2                                         (2)

cosφW=(R0+RW)(R0+RW)2+(R0+RW)2                               (3)

式中：

cosφ0——电流互感器负荷箱负荷标称值，单位：无量纲；

cosφX——电流互感器负荷箱负荷实际值，单位：无量纲；

cosφW——有外界电磁场引入的电流互感器负荷箱负荷误差，单位：无量纲；

R0 ——电流互感器负荷箱的同相分量标称值，单位：Ω；

Rx——电流互感器负荷箱同相分量的实测值，单位：Ω；

X0 ——电流互感器负荷箱的正交分量标称值，单位：Ω；

Xx——电流互感器负荷箱正交分量的实测值，单位：Ω；

RW ——由外界电磁场引入的电流互感器负荷箱的同相分量测量误差，单位：Ω；

XW——由外界电磁场引入的电流互感器负荷箱的正交分量的实测值，单位：Ω；

3 标准不确定度评定

3.1由被校负荷箱测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量u1

测量被校准电流互感器负荷箱5A档位，标称容量S=5VA，功率因数：cosφ=0.8，在重复性条件下，测量10次，获得数据如表1。

表1间接计算测量结果数据

| 序号 | 有功分量RX（Ω） | 无功分量XX（Ω） | 负荷示值实测值（VA） | 功率因数实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1612 | 0.1217 | 5.050 | 0.798 |
| 2 | 0.1613 | 0.1219 | 5.055 | 0.798 |
| 3 | 0.1614 | 0.1218 | 5.055 | 0.798 |
| 4 | 0.1615 | 0.1216 | 5.054 | 0.799 |
| 5 | 0.1615 | 0.1217 | 5.056 | 0.799 |
| 6 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |
| 7 | 0.1614 | 0.1216 | 5.052 | 0.799 |
| 8 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |
| 9 | 0.1611 | 0.1214 | 5.043 | 0.799 |
| 10 | 0.1613 | 0.1215 | 5.049 | 0.799 |

测量结果的平均值：

SX=110110SXi=0.7987

单次测量值的实验标准偏差：

s=i=110（SXi-SX）2n-1=0.0005

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux) u1=0.0005

在实际的校准工作中，通常每个测量点只校准一次，因此由测量重复性引入的不确定度分量分别为：

u1(Ux)u1u1(Ux)=0.0005

3.2由互感器负荷箱测试仪准确度引入的不确定度u2

互感器负荷箱测试仪在测量阻抗时的最大允许误差为：±0.2%，在测量阻抗Z=R+jX时引入的的同相分量的最大允许误差为：±0.2%R0= ±(0.002×0.16) Ω =±0.00032Ω，，正交分量的最大允许误差为：±0.2%X0= ±(0.002×0.12) Ω =±0.00024Ω，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u2(RX)=0.00019 Ω

u1(Ux)u2(XX)=0.00014 Ω

3.3 由电磁场干扰影响引入的不确定度u3

根据校准规范，电磁场干扰影响不大于被校负荷箱最大允许误差的1/10。在测量阻抗Z=R+jX时引入的的同相分量的最大允许误差为：±(3%×0.16)/10=±0.00048 Ω，正交分量的最大允许误差为：±(3%×0.12)/10 =±0.00036 Ω，估计其为均匀分布，k=3。

u1(Ux)u3(RX)=0.00028 Ω

u1(Ux)u3(XX)=0.00021 Ω

4合成标准不确定度

4.1计算负荷相关的灵敏系数

电流互感器负荷箱负荷的数学模型为非线性模型，本规范的方法不适用于非线性函数的情况，为此需将模型按泰勒级数展开：

cosφX=RXRX2+XX2 = R0R02+X02                               (4)

cosφX=R0R02+X02+dcosφXdR∙RX-R0+dcosφXdX∙XX-X0+‥‥‥      (5)

cosφW=R0R02+X02+dcosφWdR∙RW-R0+dcosφWdX∙XW-X0+‥‥‥    (6)

忽略高次项后得到近似的线性函数式:

cosφX=R0R02+X02+dcosφXdR∙RX-R0+dcosφXdX∙XX-X0          (7)

cosφW=R0R02+X02+dcosφWdR∙RW-R0+dcosφWdX∙XW-X0         (8)

将上述公式带入公式（2）得到：

∆cosφX=-(dcosφXdR∙RX-R0+dcosφXdX∙XX-X0+dcosφWdR∙RW-R0+dcosφWdX∙XW-X0）   (9)

分别对RX、XX、RW、XW求偏导数，计算在Z=0.16Ω+j0.12Ω点处的灵敏系数:

c1=1

c2(RX)=1.8，1/Ω

c3(XX)=-2.4，1/Ω

c4(RW)= 1.8，1/Ω

c5(XW)=-2.4，1/Ω

根据测量模型，由于各输入量间不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc2=c12u12+c22RXu22RX+c32XXu32XX+c42RWu42RW+c52XWu52XW           (10)

4.2计算合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表2。

表2互感器负荷箱负荷不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 | 负荷u(xi)的值 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1(Ux)u1 | 由测量重复性引入的不确定度u1(Ux)分量 | 1 | 0.0005 |
| u1(Ux)u2(RX) | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入同相分量的不确定度 | -1.8·1/Ω | 0.000342 |
| u1(Ux)u2(XX) | 由互感器负荷箱测试仪测量准确度引入正交分量的不确定度 | -2.4·1/Ω | 0.000336 |
| u1(Ux)u3(RW) | 由电磁场影响引入的同相分量不确定度 | -1.8·1/Ω | 0.000504 |
| u1(Ux)u3(XW) | 由电磁场影响引入的正交分量不确定度 | -2.4·1/Ω | 0.000504 |

将表2中的数据代入到公式(10)中计算，得：

uc=0.001

5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到5VA点的扩展不确定度为：

U=2×0.001≈0.002，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：

Urel=0.25%，k=2。