国家计量技术规范

《互感器负荷箱校准规范》

调研分析报告

山东省计量科学研究院

国家高电压计量站

国网浙江省电力有限公司营销服务中心

国网河南省电力公司营销服务中心

国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心)

山东泰开检测有限公司

2024年03月

目  录

1. 调研目的	1

2. 调研内容	1

3. 互感器额定频率的修订	2

4 计量特性的修订	2

5 最大允许误差的温度影响	5

6 最大允许误差的确定	6

7. 调研结论	8

国家计量技术规范《互感器负荷箱校准规范》

调研分析报告

# 1. 调研目的

国家计量技术规范《互感器负荷箱校准规范》是根据《关于印发2023年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2023]56号）立项制定，项目由全国电磁计量技术委员会高压计量分技术委员会归口管理，由山东省计量科学研究院牵头修订。

本规范属于方法类标准，旨在规范互感器负荷箱的计量性能和校准方法，为开展互感器负荷箱的校准提供依据。因此，需广泛调研国内外现有仪器产品的方法原理、计量性能、校准方法、标准装置现状，根据调研结论提出测试仪的计量性能要求、并针对性开展验证试验，确保标准相关条款能有效规范和指导测试仪的校准过程，实现互感器负荷箱技术领域的量值统一。

# 2. 调研内容

2023年8月，在济南召开了国家计量技术规范《互感器负荷箱校准规范》起草工作组启动暨初稿讨论会，结合互感器负荷箱的修订内容，对标准修订工作提出了3个方面的技术意见。其中，需开展调研分析的主要包括三个方面：

（1）互感器负荷箱计量特性调研：传统上互感器检定时，通常将互感器负荷箱的计量特性表述为负荷及功率因数，但是在互感器负荷箱的校准时，却将有功分量和无功分量作为计量特性，存在着不一致的问题。

（2）温度对互感器负荷箱温度的影响调研：JJF1264-2010中，对于温度对互感器负荷箱的影响规定为：“周围温度每变化10 ℃ 时, 负荷的误差变化不超过±2%”。但是在实际的校准过程中，出于人力、时间等考虑，无法对互感器负荷箱开展温度影响试验。

（3）互感器负荷箱最大允许误差调研：JJF1264-2010中对电流互感器负荷箱的误差表述为：“电流互感器负荷箱在20%In以下的附加误差限值为:电流互感器负荷箱通常采用了电流百分数每变化5%, 误差增加1%。”。很显然，在前述的表述方式下，无法表征1%In的最大允许误差。

2023年12月1，在泰安召开了国家计量技术规范《互感器负荷箱校准规范》第二次编制工作组会议，提出互感器负荷箱额定频率特性、计量特性表述、温度影响实验明确、最大允许误差表述等方面的调研，为规范的修订提供技术支持。

# 3. 互感器额定频率的修订

编写组删除了适用额定频率60Hz的表述。原规范的范围为“本规范适用于额定频率为50Hz或60Hz的互感器负荷箱的校准。”，此次修订后改为“本规范适用于额定频率为50 Hz的互感器负荷箱的校准。”。

编写组查阅了目前国内发布的互感器相关的检定规程、校准规范等，其均将互感器的误差定义在50Hz或60Hz状态下，并未提及互感器负荷箱在其余频率下的阻抗特性要求。目前国内的互感器检定规程仍然保留着60Hz的描述，但是编写组也通过生产厂家、计量技术机构开展调研，目前国内确实没有机构开展60Hz的互感器负荷箱的校准业务，也没有厂家生产60Hz的互感器负荷箱，因此编写组删除了“适用额定频率60Hz的表述”。同时编写组也参照了标准电流互感器修订过程中，编制说明中的观点，见图1。

图1 标准电流互感器关于是否采用60Hz的说明

同时，本规范作为互感器负荷箱的校准规范，为了以后国内技术机构的技术拓展，编写组进行了60Hz频率下试验验证，试验结果验证了规范中的校准方法在60Hz频率下具有可行性。具体数据见附件1。

# 4 计量特性的修订

传统上互感器检定时，通常将互感器负荷箱的计量特性表述为负荷及功率因数，但是在互感器负荷箱的校准时，却将有功分量和无功分量作为计量特性，存在着不一致的问题。因此在修订过程中将计量特性改为了负荷及功率因数。

通过日常工作的积累、统计、调研：

4.1 电流互感器负荷箱

除了部分生产日期较早的电流互感器负荷箱仍采用阻值的方式来标准计量特性，其余的电子式电流互感器负荷箱已经基本上采用负荷和功率因数的方式标识计量特性。

4.2 电压互感器负荷箱

因为电压互感器负荷箱的导纳通常用西门子标识，对于大分部客户存在理解问题，因此电压互感器负荷箱一直采用负荷和功率因数的方式表述。

因此，本次规范修订将负荷箱的计量特性修订为负荷和功率因数，既能和互感器检定过程相协调，也能和互感器负荷箱的常用标识方法相一致。同时为了增加规范的可理解性，在附录A的部分增加了有功分量、无功分量和负荷及功率因数的关系公式说明。

# 5 最大允许误差的温度影响

JJF1264-2010中规定了温度对互感器负荷箱允许误差的规定，但在校准工作的日常开展中，无法每次对互感器进行互感器负荷箱进行温度影响试验，导致校准工作缺少连续性、严谨性。但是目前已经发布或正在起草阶段的互感器检定规程（JJG313、JJG314、JJG1189.3/4等）中均有对互感器负荷箱的温度影响有要求。

编写组经过讨论认为：

- 出于校准工作的客观执行，互感器负荷箱的校准过程中，是不可能每次进行温度影响试验的；

- 互感器的检定过程中，尤其是电力互感器的室外检定情况下，互感器负荷箱不可避免的收到温度影响。

如何做到互感器负荷箱在实验室的校准能支撑互感器检定就成了编写组的一个调研方向。

为了解决上述问题，编写组经过讨论达成一致：在本规范规定的温度条件下，互感器负荷箱如果能满足技术指标的要求，那么在可能得运行温度

（-25~40）℃范围内，其误差变化优于±3%，那么互感器负荷箱就可以满足互感器的检定要求。

根据JJG313征求意见稿的编制说明来看，主要原因有有两条：1、随着材料的进步，电流负荷箱的主要制作材料锰铜、电压负荷箱的主要制作材料电磁线已经很成熟，温度带来的影响在变小。相对于较为粗糙的康铜合金（温度系数：0.004/℃），目前主流的锰铜合金的温度系数已经可以达到(3~20)×10-6/℃，已经提升了几个数量级，只要互感器负荷箱的制造厂家注意材料和工艺，互感器负荷箱的温度影响大大改善，完全可以覆盖互感器检定的温度运行区间。

2、负荷箱不准确给互感器检定引入的误差影响量小于1/10。图2中的相关观点引用自标准电流互感器的编制说明，也证明规范中修订方向的合理性。

图2 标准电流互感器的编制说明

因此本实验主要是为了验证在规范中规定的温度条件（15~25℃）下进行校准后，在互感器规程规定检定温度条件（-25~40℃）下，互感器负荷箱仍可满足互感器检定规程中计量特性要求，从而确保互感器负荷箱量值的有效性。

编写组选取互感器负荷箱进行了互感器负荷箱的温度试验验证。验证试验分别在-25℃、20℃、40℃下对互感器负荷箱进行恒温，分别测量25℃、20℃、40℃条件下的互感器负荷箱示值误差，比较不同温度条件下的误差变化情况。依据互感器负荷箱的温度影响变化，起草工作组认为，如果-25℃、40℃温度条件下的误差与20℃温度条件下的误差比较，其变化没有超过±3%，则在规范规定条件下校准时，互感器负荷箱的误差优于±3%，温度变化后的误差就可以满足互感器的检定要求。试验数据见调研报告。

# 6 最大允许误差的确定

互感器负荷箱作为互感器检定的配套装置，其最大允许误差的规定理应与相关的互感器检定规程一致。但目前互感器检定规程中对于互感器负荷箱的规定存在以下几个问题：

- 宽量程电流互感器等规程中互感器负荷箱的技术指标仍引用JJG1021中的规定。

- 在JJG313、JJG314完成修订前，无法完成对电流互感器负荷箱中1%In点的误差定义。

- JJG1189.3、JJG1189.4中依然包含了温度影响的相关表述。

6.1 互感器负荷箱负荷最大允许误差的确定

上述问题对互感器负荷箱最大允许误差的规定造成了麻烦，因此编写组系统的梳理了目前已经发布及正在修订、制定过程中的互感器检定规程。经过温度影响试验后，编写组认为在电流互感器负荷箱的（1~200）%额定电流范围内，电压互感器负荷箱的（20~120）%额定电压范围内，互感器负荷箱的最大允许误差优于±3%，那么叠加互感器检定时的温度影响，那么其误差最大不会超过±6%。

同理，在在电流互感器负荷箱的（0.1~1）%额定电流范围内，电流互感器负荷箱的最大允许误差优于±6%，那么叠加互感器检定时的温度影响，那么其误差最大不会超过±9%，仍可以满足宽量程电流互感器的检定要求。

编写组需要说明的是，互感器负荷箱作为一个主要由电阻及电感组成的阻抗元器件，在温度较为恒定的情况下，其阻抗不应随着测试电流的变化而变化。

但是目前的检定规程及本规范均对（0.1~1）%额定电流的负荷误差进行了放宽，主要有两个原因：

1、目前国内对于10mV下的交流电压测量不准确；

2、根据标准电流互感器的编制说明，（附件一关于二次负荷变化对标准电流互感器误差影响的分析说明），负荷箱的允许误差放宽并不会对于电流互感器的检定造成过大的影响。

6.2 互感器负荷箱功率因数的确定

互感器负荷箱的功率因数是一个新的计量参数。

功率因数测测量点选取了0.8及1.0两个点，主要是因为目前国内的互感器负荷箱只存在这两个功率因数点。

功率因数相对于有功分量和无功分量，这几个参数之间有着严格的数学联系，因此参考JJF1264-2010中关于有功分量和无功分量的规定，很容易计算出在有功分量和无功分量优于±3%的情况下，功率因数的最大允许误差在-2.27到2.06之间，计算情况见表1。

同时，为了进一步验证功率因数最大允许误差的合理性，编写组对山东计量院2023年出具150份互感器负荷箱校准证书进行了统计归纳，所有证书均符合计量特性优于±2%的规定，因此规范中最终将负荷箱功率因数的最大允许误差定在了±2%。相关统计数据见调研报告3。

针对电流互感器负荷箱在（0.1~1）范围内的技术指标要求，编写组认为随着小电压、小电流测量技术的发展，其测量准确度会逐渐满足要求，根据互感器负荷箱的阻抗特性，没有将功率因数进一步放宽，同样选取了±2%。

表1 负荷箱功率因数与有功分量、无功分量之间的关系

| 额定电流1A，功率因数0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称负荷（VA） | 有功分量误差（%） | 无功分量误差 （%） | 负荷示值误差（VA） | 负荷示值误差（%） | 有功分量 | 无功分量 | 功率因数示值 | 功率因数误差 |
| 10 | 3 | 3 | 9.700 | 3.09 | 7.76 | 5.82 | 0.800 | 0.00 |
| 10 | 2 | 3 | 9.764 | 2.42 | 7.76 | 5.88 | 0.797 | -0.37 |
| 10 | 1 | 1 | 9.900 | 1.01 | 7.92 | 5.94 | 0.800 | 0.00 |
| 10 | -1 | -1 | 10.100 | -0.99 | 8.08 | 6.06 | 0.800 | 0.00 |
| 10 | -2 | -2 | 10.200 | -1.96 | 8.16 | 6.12 | 0.800 | 0.00 |
| 10 | -3 | -3 | 10.300 | -2.91 | 8.24 | 6.18 | 0.800 | 0.00 |
| 10 | -3 | -2 | 10.264 | -2.57 | 8.16 | 6.18 | 0.797 | -0.35 |
| 10 | -3 | -1 | 10.228 | -2.23 | 8.08 | 6.18 | 0.794 | -0.72 |
| 10 | -3 | 1 | 10.158 | -1.55 | 7.92 | 6.18 | 0.788 | -1.47 |
| 10 | -3 | 2 | 10.123 | -1.21 | 7.84 | 6.18 | 0.785 | -1.87 |
| 10 | -3 | 3 | 10.088 | -0.87 | 7.76 | 6.18 | 0.782 | -2.27 |
| 10 | 3 | -1 | 9.85 | 1.57 | 8.08 | 5.82 | 0.811 | 1.41 |
| 10 | 3 | -2 | 9.88 | 1.18 | 8.16 | 5.82 | 0.814 | 1.74 |
| 10 | 3 | -3 | 9.92 | 0.80 | 8.24 | 5.82 | 0.817 | 2.06 |

# 7. 调研结论

综合调研分析情况，得到如下调研结论：

（1）互感器负荷箱60Hz的问题具有开放性，且已经进行试验验证，因此在正式审定前，随着互感器检定规程的发布，仍然可以适当修改。

（2）删除互感器负荷箱温度影响的描述不影响互感器负荷箱的后续使用，且通过验证试验表明，实验室温度条件下进行校准后，符合要求的互感器负荷箱可以满足互感器的检定需求。

（3）互感器负荷箱负荷及功率因数最大允许误差的规定保持了规范的一致性，与互感器检定规程中的技术要求相协调。

附件1 互感器负荷箱60Hz验证报告

互感器负荷箱60Hz验证报告

- 试验目的

验证互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）中校准方法（7.2.3）在60Hz频率条件下的可行性。

- 试验对象和内容

a) 测量电流互感器负荷箱的负荷的负荷和功率因数；

b) 测量电压互感器负荷箱的负荷的负荷和功率因数。

- 试验时间、地点、人员

试验时间：2023.12.19

地点：山东省计量科学研究院国家产业计量中心园区互感器实验室

人员：高志尚、宋幍

- 环境条件

温度：19.8℃  湿度：43%RH

- 样品的型式和数量

a) 电流互感器负荷箱信息

表1电流负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率因数 | 额定电流 | 接线电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流负荷箱 | FZXL(Z)-PD5(1) | 0.8L 1.0 | 5A | 0.06Ω |
| 额定容量 | 额定频率 | 准确度等级 | 电流范围 | 生产厂家出厂编号 |
| 0.15VA~80VA | 50Hz | ±3% | 1%~120%In | 武汉磐电 PA230755-2 |

b) 电流互感器负荷箱信息

表2电压负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率因数 | 额定电压 | 额定容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压互感器负荷箱 | FZXY-PD100（100/√3V） | 0.8L 1.0 | 100/√3V | 0VA~158.75VA |
| 额定频率 | 准确度等级 | 电压范围 | 生产厂家出厂编号 |  |
| 50Hz | 3级 | 20%~120% | 武汉磐电 PV230755-3 |  |

注：由于国内无企业生产额定频率60Hz的互感器负荷箱，因此依据互感器负荷箱的电路结构特性及数学模型，通过理论计算的方式来确定互感器负荷箱在60Hz频率下的标称值。

- 试验用标准

DK-FHX型全自动互感器负荷箱自动校准装置作为标准器，如图1所示，对应的参数信息见表3。

图1互感器负荷箱自动校准装置

表3互感器负荷箱自动校准装置参数表

| 名称 | 型号 | 生产厂家 出厂编号 | 测量范围 | 准确度等级 | 溯源单位 溯源证书号 | 溯源单位 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动互感器负荷箱测试仪 | DK-FHX | 武汉清研 22441 | 阻抗:(0.1～60)Ω 导纳:(0.1～180)mS | 0.2级 | DCjz2023-00394 | 中国计量院 |

- 检测装置

无

- 标准中相应的试验方法

采用互感器负荷箱校准规范（征求意见稿）中校准方法，电流负荷箱校准校准采用四端接线，电压互感器负荷箱校准采用二端接线。

- 试验过程和试验结果，以及符合规范的情况

因为所采用的互感器负荷箱的实际额定频率为50Hz，因此其60Hz在的频率特性同计算获得。

9.1电流互感器负荷箱示值测量结果（5A、60Hz）

| 校准点（%） | 标称值 |  | 实际值 |  | 负荷误差 | 功率因数误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负荷（VA） 括号中为60H在负荷 | 功率因数 cosφ 括号中为60H在功率因数 | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ |  |  |
| 1 | 2.5(2.69) | 0.8(0.743) | 2.658 | 0.752 | -1.19% | -1.23% |
| 5 |  |  | 2.658 | 0.753 | -1.19% | -1.36% |
| 20 |  |  | 2.658 | 0.752 | -1.19% | -1.22% |
| 100 |  |  | 2.658 | 0.754 | -1.19% | -1.43% |
| 120 |  |  | 2.656 | 0.749 | -1.28% | -0.79% |
| 1 | 15(16.14) | 0.8(0.743) | 15.93 | 0.751 | -1.28% | -1.08% |
| 5 |  |  | 15.92 | 0.750 | -1.33% | -0.89% |
| 20 |  |  | 15.92 | 0.750 | -1.33% | -0.93% |
| 100 |  |  | 15.91 | 0.752 | -1.43% | -1.26% |
| 120 |  |  | 15.91 | 0.749 | -1.43% | -0.76% |
| 1 | 25(26.91) | 0.8(0.743) | 26.51 | 0.746 | -1.48% | -0.40% |
| 5 |  |  | 26.51 | 0.747 | -1.48% | -0.57% |
| 20 |  |  | 26.61 | 0.738 | -1.09% | 0.64% |
| 100 |  |  | 26.63 | 0.741 | -1.04% | 0.22% |
| 120 |  |  | 26.62 | 0.743 | -1.07% | 0.01% |
| 1 | 50(53.81) | 0.8(0.743) | 53.23 | 0.743 | -1.07% | -0.03% |
| 5 |  |  | 53.55 | 0.744 | -0.49% | -0.20% |
| 20 |  |  | 53.55 | 0.746 | -0.47% | -0.46% |
| 100 |  |  | 53.54 | 0.749 | -0.51% | -0.80% |
| 120 |  |  | 53.52 | 0.749 | -0.54% | -0.78% |
| 1 | 2.5(2.5) | 1(1) | 2.542 | 1.000 | -1.67% | 0 |
| 5 |  |  | 2.542 | 1.000 | -1.67% | 0 |
| 20 |  |  | 2.527 | 1.000 | -1.09% | 0 |
| 100 |  |  | 2.538 | 1.000 | -1.48% | 0 |
| 120 |  |  | 2.538 | 1.000 | -1.48% | 0 |
| 1 | 5(5) | 1(1) | 5.005 | 1.000 | -0.10% | 0 |
| 5 |  |  | 5.015 | 1.000 | -0.30% | 0 |
| 20 |  |  | 5.021 | 1.000 | -0.40% | 0 |
| 100 |  |  | 5.021 | 1.000 | -0.40% | 0 |
| 120 |  |  | 5.003 | 1.000 | -0.05% | 0 |
| 1 | 10(10) | 1(1) | 10.06 | 1.000 | -0.55% | 0 |
| 5 |  |  | 10.06 | 1.000 | -0.57% | 0 |
| 20 |  |  | 10.08 | 1.000 | -0.77% | 0 |
| 100 |  |  | 10.08 | 1.000 | -0.77% | 0 |
| 120 |  |  | 10.08 | 1.000 | -0.77% | 0 |

9.3电压互感器负荷箱示值测量结果（（100/√3V）、60Hz）

| 校准点 （%） | 标称值 |  | 实际值 |  | 负荷误差 | 功率因数误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ 括号中为60H在功率因数 | 负荷 （VA） | 功率因数 cosφ |  |  |
| 20 | 2.5(2.358) | 0.8（0.848） | 2.371 | 0.848 | -0.52% | 0.00% |
| 50 | 2.5(2.358) | 0.8（0.848） | 2.370 | 0.848 | -0.48% | 0.00% |
| 80 | 2.5(2.358) | 0.8（0.848） | 2.369 | 0.848 | -0.44% | 0.00% |
| 100 | 2.5(2.358) | 0.8（0.848） | 2.369 | 0.847 | -0.44% | 0.13% |
| 120 | 2.5(2.358) | 0.8（0.848） | 2.368 | 0.847 | -0.40% | 0.13% |
| 20 | 10(9.434) | 0.8（0.848） | 9.409 | 0.847 | 0.26% | 0.13% |
| 50 | 10(9.434) | 0.8（0.848） | 9.418 | 0.846 | 0.17% | 0.25% |
| 80 | 10(9.434) | 0.8（0.848） | 9.420 | 0.846 | 0.15% | 0.25% |
| 100 | 10(9.434) | 0.8（0.848） | 9.426 | 0.846 | 0.08% | 0.25% |
| 120 | 10(9.434) | 0.8（0.848） | 9.425 | 0.846 | 0.10% | 0.25% |
| 20 | 20(18.87) | 0.8（0.848） | 18.87 | 0.848 | 0.00% | 0.00% |
| 50 | 20(18.87) | 0.8（0.848） | 18.82 | 0.846 | 0.25% | 0.25% |
| 80 | 20(18.87) | 0.8（0.848） | 18.83 | 0.846 | 0.20% | 0.25% |
| 100 | 20(18.87) | 0.8（0.848） | 18.84 | 0.846 | 0.15% | 0.25% |
| 120 | 20(18.87) | 0.8（0.848） | 18.84 | 0.846 | 0.15% | 0.25% |
| 20 | 0.2 | 1 | 0.2004 | 0.999 | -0.20% | 0.10% |
| 50 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 0.999 | -0.40% | 0.10% |
| 80 | 0.2 | 1 | 0.2004 | 1.000 | -0.20% | 0.00% |
| 100 | 0.2 | 1 | 0.2008 | 1.000 | -0.40% | 0.00% |
| 120 | 0.2 | 1 | 0.2009 | 1.000 | -0.45% | 0.00% |
| 20 | 0.5 | 1 | 0.5040 | 1.000 | -0.79% | 0.00% |
| 50 | 0.5 | 1 | 0.5050 | 1.000 | -0.99% | 0.00% |
| 80 | 0.5 | 1 | 0.5053 | 1.000 | -1.05% | 0.00% |
| 100 | 0.5 | 1 | 0.5050 | 1.000 | -0.99% | 0.00% |
| 120 | 0.5 | 1 | 0.5053 | 1.000 | -1.05% | 0.00% |
| 20 | 1 | 1 | 1.012 | 1.000 | -1.19% | 0.00% |
| 50 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | -1.28% | 0.00% |
| 80 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | -1.28% | 0.00% |
| 100 | 1 | 1 | 1.013 | 1.000 | -1.28% | 0.00% |
| 120 | 1 | 1 | 1.012 | 1.000 | -1.28% | 0.00% |

- 试验过程中观察到的异常现象

无