负荷箱温度影响验证报告

《互感器负荷箱校准规范》

山东计量院

2023年09月

- 基本情况

| 技术标准名称 | 互感器负荷箱校准规范 |
| --- | --- |
| 标准状态 | 国家计量技术规范标准修订 |
| 验证单位 | 山东省计量科学研究院 |
| 单位地址 | 山东省济南市高新区港兴路146号 |
| 联系人 | 高志尚 18678786390 |

- 技术标准验证

1.不同温度环境条件下的负荷箱计量性能影响试验

1.1实验目的

通过在不同的温度条件下测量互感器负荷箱有功分量、无功分量的示值误差，研究温度对互感器负荷箱的影响。

1.2试验方法

将互感器负荷箱分别放置于低温（-25℃）、常温（20℃）、高温（40℃）环境条件下至少4h，分别测量对应温度下互感器负荷箱有功分量、无功分量的示值误差，分析温度对互感器误差的的影响。

1.3试验设备

1.3.1高低温交变湿热温箱

试验所用温箱如图1所示，具体参数见表1。

图1高低温交变湿热温箱

表1高低温交变湿热温箱参数表

| 名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 生产厂家 | 外观图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高低温交变试验箱 | / | -90~300℃ | / | 无锡市卓诚试验设备有限公司 | 图1 |

1.3.2互感器负荷箱试品

试验一共选取6台互感器负荷箱试品，如图2所示，对应的参数信息分别见表2和表3。

| （a）电流负荷箱 | （b）电流负荷箱 |
| --- | --- |
| （c）电流互感器负荷箱 | （d）电压负荷箱 |

（e）电压负荷箱                                （f）电压负荷箱

图2互感器负荷箱试品

表2电流负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率因数 | 额定电流 | 接线电阻 | 额定容量 | 额定频率 | 准确度等级 | 电流范围 | 生产厂家出厂编号 | 外观图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流负荷箱 | FY61-D2 | 0.8L 1.0 | 5A | 0.06Ω | 1~60VA | 50Hz | 3级 | 1%~120% | 山互 226148 | 图2（a） |
| 电流负荷箱 | FY47 | 0.8L 1.0 | 5A | 0.06Ω | 1~60VA | 50Hz | ±3% | 10%~120% | 锦州新生 0324 | 图2（b） |
| 电流负荷箱 | FZXL(Z)-PD5(1) | 0.8L 1.0 | 5A、1A | 0.06Ω | 0.15VA~80VA | 50Hz | ±3% | 1%~120%In | 武汉磐电 PA230755-2 | 图2（c） |

表3电压负荷箱参数表

| 名称 | 型号 | 功率因数 | 额定电压 | 额定容量 | 额定频率 | 准确度等级 | 电压范围 | 生产厂家出厂编号 | 外观图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压负荷箱 | FY60-D2 | 0.8 | 100/√3V 100V | 1.25~ 158.75VA | 50Hz | ±3% | 20%~120% | 山互 226045 | 图2（d） |
| 电压负荷箱 | FY95-H | 0.8L 1.0 | 100V | 1.25~ 158.75VA | 50Hz | ±3% | 20%~120% | 武汉华天 000407 | 图2（e） |
| 电压互感器负荷箱 | FZXY-PD100（100/√3V） | 0.8L 1.0 | 100/√3V 100V | 0VA~158.75VA | 50Hz | 3级 | 20%~120% | 武汉磐电 PV230755-3 | 图2（f） |

1.3.3标准器信息

DK-FHX型全自动互感器负荷箱自动校准装置作为标准器，如图3所示，对应的参数信息见表4。

图3互感器负荷箱自动校准装置

表4互感器负荷箱自动校准装置参数表

| 名称 | 型号 | 生产厂家 出厂编号 | 测量范围 | 准确度等级 | 溯源单位 溯源证书号 | 溯源单位 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动互感器负荷箱测试仪 | DK-FHX | 武汉清研 22441 | 阻抗:(0.1～60)Ω 导纳:(0.1～180)mS | 0.2级 | DCjz2023-00394 | 中国计量院 |

1.4试验现场图片

试验时间：2023.9.27—9.29     试验人员：高志尚、宋韬

二、电流负荷箱试验数据

2.1  山互电流互感器

电流负荷箱  型号：FY61-D2

厂家：山西互感器电测设备有限公司   编号：226148    额定电流：5A

2.1.1负荷功率因数示值试验数据：

| 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：5A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 校准点 (%) | 负荷 |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  | 标称值 | 实际值 | 相对误差 | 标称值 | 实际值 | 相对误差 |
|  |  | (VA) | (VA) |  |  |  |  |
| -25 | 1 | 2.5 | 2.508 | -0.30% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 2.5 | 2.508 | -0.30% | 1.0 | 1.000 | 0.01% |
|  | 100 | 2.5 | 2.510 | -0.40% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 2.5 | 2.510 | -0.40% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 20 | 1 | 2.5 | 2.515 | -0.61% | 1.0 | 1.000 | 0.01% |
|  | 5 | 2.5 | 2.518 | -0.70% | 1.0 | 1.000 | 0.01% |
|  | 100 | 2.5 | 2.520 | -0.80% | 1.0 | 1.000 | 0.01% |
|  | 120 | 2.5 | 2.520 | -0.80% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 40 | 1 | 2.5 | 2.540 | -1.58% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 2.5 | 2.543 | -1.68% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 2.5 | 2.548 | -1.87% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 2.5 | 2.548 | -1.87% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| -25 | 1 | 5 | 4.968 | 0.65% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 5 | 4.965 | 0.70% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 5 | 4.968 | 0.65% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 5 | 4.970 | 0.60% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 20 | 1 | 5 | 5.035 | -0.70% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 5 | 5.038 | -0.75% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 5 | 5.040 | -0.79% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 5 | 5.040 | -0.79% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 40 | 1 | 5 | 5.053 | -1.04% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 5 | 5.055 | -1.09% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 5 | 5.058 | -1.14% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 5 | 5.058 | -1.14% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| -25 | 1 | 10 | 9.928 | 0.73% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 10 | 9.930 | 0.70% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 10 | 9.933 | 0.68% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 10 | 9.938 | 0.63% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 20 | 1 | 10 | 10.003 | -0.03% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 10 | 10.010 | -0.10% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 10 | 10.015 | -0.15% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 10 | 10.015 | -0.15% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| 40 | 1 | 10 | 10.115 | -1.14% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 5 | 10 | 10.120 | -1.19% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 100 | 10 | 10.140 | -1.38% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
|  | 120 | 10 | 10.145 | -1.43% | 1.0 | 1.000 | 0.00% |
| -25 | 1 | 2.5 | 2.466 | 1.37% | 0.8 | 0.811 | -1.32% |
|  | 5 | 2.5 | 2.467 | 1.34% | 0.8 | 0.809 | -1.17% |
|  | 100 | 2.5 | 2.480 | 0.81% | 0.8 | 0.808 | -0.96% |
|  | 120 | 2.5 | 2.480 | 0.82% | 0.8 | 0.808 | -1.01% |
| 20 | 1 | 2.5 | 2.472 | 1.12% | 0.8 | 0.809 | -1.14% |
|  | 5 | 2.5 | 2.474 | 1.03% | 0.8 | 0.809 | -1.10% |
|  | 100 | 2.5 | 2.523 | -0.92% | 0.8 | 0.808 | -1.05% |
|  | 120 | 2.5 | 2.527 | -1.06% | 0.8 | 0.808 | -1.03% |
| 40 | 1 | 2.5 | 2.521 | -0.83% | 0.8 | 0.815 | -1.87% |
|  | 5 | 2.5 | 2.535 | -1.38% | 0.8 | 0.813 | -1.55% |
|  | 100 | 2.5 | 2.534 | -1.33% | 0.8 | 0.805 | -0.64% |
|  | 120 | 2.5 | 2.534 | -1.33% | 0.8 | 0.805 | -0.64% |
| -25 | 1 | 5 | 4.947 | 1.08% | 0.8 | 0.800 | -0.01% |
|  | 5 | 5 | 4.954 | 0.93% | 0.8 | 0.799 | 0.14% |
|  | 100 | 5 | 4.988 | 0.24% | 0.8 | 0.797 | 0.33% |
|  | 120 | 5 | 4.995 | 0.10% | 0.8 | 0.797 | 0.34% |
| 20 | 1 | 5 | 4.987 | 0.27% | 0.8 | 0.801 | -0.08% |
|  | 5 | 5 | 5.013 | -0.26% | 0.8 | 0.799 | 0.13% |
|  | 100 | 5 | 5.059 | -1.16% | 0.8 | 0.798 | 0.23% |
|  | 120 | 5 | 5.063 | -1.25% | 0.8 | 0.797 | 0.32% |
| 40 | 1 | 5 | 5.044 | -0.86% | 0.8 | 0.803 | -0.44% |
|  | 5 | 5 | 5.084 | -1.64% | 0.8 | 0.801 | -0.14% |
|  | 100 | 5 | 5.094 | -1.84% | 0.8 | 0.802 | -0.25% |
|  | 120 | 5 | 5.099 | -1.93% | 0.8 | 0.802 | -0.21% |
| -25 | 1 | 10 | 9.838 | 1.65% | 0.8 | 0.799 | 0.16% |
|  | 5 | 10 | 9.882 | 1.20% | 0.8 | 0.800 | 0.03% |
|  | 100 | 10 | 9.948 | 0.53% | 0.8 | 0.797 | 0.32% |
|  | 120 | 10 | 9.961 | 0.40% | 0.8 | 0.798 | 0.30% |
| 20 | 1 | 10 | 9.987 | 0.13% | 0.8 | 0.798 | 0.21% |
|  | 5 | 10 | 10.027 | -0.26% | 0.8 | 0.798 | 0.20% |
|  | 100 | 10 | 10.066 | -0.66% | 0.8 | 0.798 | 0.19% |
|  | 120 | 10 | 10.070 | -0.69% | 0.8 | 0.798 | 0.19% |
| 40 | 1 | 10 | 10.095 | -0.94% | 0.8 | 0.810 | -1.28% |
|  | 5 | 10 | 10.122 | -1.21% | 0.8 | 0.804 | -0.49% |
|  | 100 | 10 | 10.188 | -1.84% | 0.8 | 0.805 | -0.64% |
|  | 120 | 10 | 10.203 | -1.99% | 0.8 | 0.805 | -0.67% |
| -25 | 1 | 25 | 24.70 | 1.21% | 0.8 | 0.795 | 0.63% |
|  | 5 | 25 | 24.62 | 1.54% | 0.8 | 0.793 | 0.84% |
|  | 100 | 25 | 24.78 | 0.88% | 0.8 | 0.795 | 0.62% |
|  | 120 | 25 | 24.82 | 0.72% | 0.8 | 0.795 | 0.61% |
| 20 | 1 | 25 | 25.05 | -0.19% | 0.8 | 0.798 | 0.29% |
|  | 5 | 25 | 25.08 | -0.33% | 0.8 | 0.798 | 0.30% |
|  | 100 | 25 | 25.11 | -0.45% | 0.8 | 0.797 | 0.32% |
|  | 120 | 25 | 25.13 | -0.50% | 0.8 | 0.797 | 0.33% |
| 40 | 1 | 25 | 25.17 | -0.67% | 0.8 | 0.807 | -0.91% |
|  | 5 | 25 | 25.23 | -0.91% | 0.8 | 0.801 | -0.13% |
|  | 100 | 25 | 25.39 | -1.53% | 0.8 | 0.802 | -0.26% |
|  | 120 | 25 | 25.42 | -1.66% | 0.8 | 0.802 | -0.29% |
| 2.1.2数据分析： 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷最大误差; 负荷最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 2.5; -0.30%; -1.87%; 1.57%; ±6%. 1.0; 5; 0.70%; -1.14%; 1.84%; ±6%. 1.0; 10; 0.73%; -1.43%; 2.16%; ±6%. 0.8; 2.5; 1.37%; -1.38%; 2.75%; ±6%. 0.8; 5; 1.34%; -1.93%; 3.27%; ±6%. 0.8; 10; 1.65%; -1.93%; 3.58%; ±6%. 0.8; 25; 1.21%; -1.99%; 3.20%; ±6%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量; 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 2.5; 0.50%; 1.26%; /; ±3%. 1.0; 5; 1.50%; 1.11%; /; ±3%. 1.0; 10; 0.88%; 1.40%; /; ±3%. 0.8; 2.5; 2.43%; 2.51%; /; ±3%. 0.8; 5; 2.33%; 2.20%; /; ±3%. 0.8; 10; 2.34%; 2.12%; /; ±3%. 0.8; 25; 2.04%; 1.47%; /; ±3%. 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数最大误差; 功率因数最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 10; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 0.8; 2.5; -0.64%; -1.87%; 1.22%; ±4%. 0.8; 5; -0.01%; -0.44%; 0.43%; ±4%. 0.8; 10; 0.34%; -0.44%; 0.78%; ±4%. 0.8; 25; 0.63%; -1.28%; 1.91%; ±4%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量; 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; /; ±2%. 1.0; 10; 0.00%; 0.00%; /; ±2%. 0.8; 2.5; 0.28%; 0.83%; /; ±2%. 0.8; 5; 0.42%; 0.76%; /; ±2%. 0.8; 10; 0.18%; 1.49%; /; ±2%. 0.8; 25; 0.74%; 1.24%; /; ±2%. 2.1.3数据分析： 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 1.28%; 1.37%; 1.47%; 1.47%; ±6%. 1.0; 5; 1.69%; 1.80%; 1.79%; 1.74%; ±6%. 1.0; 10; 1.86%; 1.89%; 2.06%; 2.06%; ±6%. 0.8; 2.5; 2.20%; 2.72%; 2.14%; 2.14%; ±6%. 0.8; 5; 1.08%; 1.19%; 1.40%; 1.34%; ±6%. 0.8; 10; 2.58%; 2.41%; 2.37%; 2.38%; ±6%. 0.8; 25; 1.88%; 2.45%; 2.42%; 2.38%; ±6%. 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱功率因数的最大误差与最小误差的变化量，功率因数误差变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 10; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 0.8; 2.5; 0.73%; 0.46%; 0.41%; 0.39%; ±4%. 0.8; 5; 0.08%; 0.14%; 0.33%; 0.34%; ±4%. 0.8; 10; 1.49%; 0.69%; 0.96%; 0.97%; ±4%. 0.8; 25; 1.54%; 0.97%; 0.88%; 0.91%; ±4%. 2.2 锦州新生电流负荷箱 型号：FY46 厂家：辽宁锦州新生电机电器公司精密仪器厂 编 号：0324 额定电流:5A 2.2.1 负荷功率因数示值试验数据： 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：5A）. 温度(℃); 校准点 (%); 负荷; 功率因数. 标称值; 实际值; 相对误差; 标称值; 实际值; 相对误差. (VA); (VA). -25; 1; 3.75; 3.820; -1.84%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 3.75; 3.820; -1.84%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.825; -1.96%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.825; -1.96%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 3.75; 3.823; -1.90%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.825; -1.96%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.825; -1.96%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 5; 5.060; -1.19%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 5; 5.060; -1.19%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 5; 5.060; -1.19%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.060; -1.19%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 5; 5.065; -1.29%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 5; 5.065; -1.29%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 5; 5.068; -1.33%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.068; -1.33%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 5; 5.073; -1.43%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 5; 5.073; -1.43%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 5; 5.075; -1.48%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.075; -1.48%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 15; 15.103; -0.68%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 15; 15.105; -0.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 15; 15.105; -0.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 15; 15.110; -0.73%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 15; 15.128; -0.84%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 15; 15.130; -0.86%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 15; 15.138; -0.91%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 15; 15.138; -0.91%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 15; 15.165; -1.09%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 15; 15.158; -1.04%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 15; 15.163; -1.07%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 15; 15.163; -1.07%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 25; 25.124; -0.49%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 25; 25.119; -0.47%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 25; 25.128; -0.51%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 25; 25.135; -0.54%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 25; 25.090; -0.36%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 25; 25.090; -0.36%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 25; 25.105; -0.42%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 25; 25.113; -0.45%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 25; 25.213; -0.84%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 25; 25.199; -0.79%; 0.8; 1.000; -20.00%. 100; 25; 25.203; -0.80%; 0.8; 1.000; -20.00%. 120; 25; 25.205; -0.81%; 0.8; 1.000; -20.00%. 2.2.2数据分析： 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷最大误差; 负荷最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 3.75; -1.84%; -1.96%; 0.13%; ±6%. 1.0; 5; -1.19%; -1.48%; 0.29%; ±6%. 1.0; 15; -0.68%; -1.09%; 0.41%; ±6%. 1.0; 25; -0.36%; -0.84%; 0.48%; ±6%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量; 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 3.75; 0.13%; 0.06%; /; ±3%. 1.0; 5; 0.15%; 0.63%; /; ±3%. 1.0; 15; 0.23%; 0.24%; /; ±3%. 1.0; 25; 0.18%; 0.48%; /; ±3%. 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数最大误差; 功率因数最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 3.75; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±2%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±2%. 1.0; 15; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±2%. 1.0; 25; 0.00%; -20.00%; 20.00%; ±2%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量; 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 3.75; 0.00%; 0.00%; /; ±3%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; /; ±3%. 1.0; 15; 0.00%; 0.00%; /; ±3%. 1.0; 25; 0.00%; 20.00%; /; ±3%. 2.2.3数据分析 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 0.07%; 0.06%; 0.06%; 0.00%; ±6%. 1.0; 5; 0.24%; 0.25%; 0.29%; 0.29%; ±6%. 1.0; 10; 0.41%; 0.35%; 0.38%; 0.34%; ±6%. 1.0; 2.5; 0.48%; 0.43%; 0.39%; 0.37%; ±6%. 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 10; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 2.5; 0.00%; 20.00%; 20.00%; 20.00%; ±4%. 2.3 磐电电流负荷箱 电流互感器负荷箱 FZXL(Z)-PD5(1) 武汉磐电科技股份有限公司 PA230755-2 额定电流:5A 2.3.1 负荷功率因数示值试验数据： 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：5A）. 温度(℃); 校准点 (%); 负荷; 功率因数. 标称值; 实际值; 相对误差; 标称值; 实际值; 相对误差. (VA); (VA). -25; 1; 2.5; 2.555; -2.16%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 2.5; 2.580; -3.10%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 2.5; 2.580; -3.10%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 2.5; 2.583; -3.20%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 2.5; 2.540; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 2.5; 2.540; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.01%. 100; 2.5; 2.543; -1.67%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 2.5; 2.543; -1.67%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 2.5; 2.528; -1.09%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 2.5; 2.538; -1.48%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 2.5; 2.538; -1.48%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 2.5; 2.540; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 3.75; 3.803; -1.38%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 3.75; 3.810; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.810; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.813; -1.64%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 3.75; 3.805; -1.45%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 3.75; 3.810; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.815; -1.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.815; -1.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 3.75; 3.808; -1.52%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 3.75; 3.810; -1.58%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 3.75; 3.818; -1.77%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 3.75; 3.820; -1.83%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 5; 5.003; -0.05%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 5; 5.013; -0.25%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 5; 5.015; -0.30%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.018; -0.35%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 5; 5.005; -0.11%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 5; 5.015; -0.30%; 1.0; 1.000; 0.01%. 100; 5; 5.020; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.020; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 5; 5.003; -0.05%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 5; 5.015; -0.30%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 5; 5.018; -0.35%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 5; 5.020; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 10; 10.030; -0.30%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 10; 10.015; -0.15%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 10; 10.038; -0.37%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 10; 10.048; -0.47%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 10; 10.056; -0.55%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 10; 10.058; -0.57%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 10; 10.078; -0.77%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 10; 10.078; -0.77%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 10; 10.073; -0.72%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 10; 10.070; -0.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 10; 10.093; -0.92%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 10; 10.103; -1.01%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 2.5; 2.596; -3.69%; 0.8; 0.810; -1.23%. 5; 2.5; 2.611; -4.25%; 0.8; 0.811; -1.36%. 100; 2.5; 2.621; -4.61%; 0.8; 0.810; -1.22%. 120; 2.5; 2.628; -4.85%; 0.8; 0.812; -1.43%. 20; 1; 2.5; 2.583; -3.20%; 0.8; 0.806; -0.79%. 5; 2.5; 2.584; -3.26%; 0.8; 0.809; -1.08%. 100; 2.5; 2.605; -4.02%; 0.8; 0.807; -0.89%. 120; 2.5; 2.607; -4.09%; 0.8; 0.808; -0.93%. 40; 1; 2.5; 2.555; -2.15%; 0.8; 0.810; -1.26%. 5; 2.5; 2.577; -2.99%; 0.8; 0.806; -0.76%. 100; 2.5; 2.590; -3.46%; 0.8; 0.803; -0.40%. 120; 2.5; 2.598; -3.76%; 0.8; 0.805; -0.57%. -25; 1; 15; 15.008; -0.05%; 0.8; 0.795; 0.64%. 5; 15; 15.092; -0.61%; 0.8; 0.798; 0.22%. 100; 15; 15.177; -1.16%; 0.8; 0.800; 0.01%. 120; 15; 15.201; -1.32%; 0.8; 0.800; -0.03%. 20; 1; 15; 15.238; -1.56%; 0.8; 0.802; -0.20%. 5; 15; 15.342; -2.23%; 0.8; 0.804; -0.46%. 100; 15; 15.453; -2.93%; 0.8; 0.806; -0.80%. 120; 15; 15.465; -3.01%; 0.8; 0.806; -0.78%. 40; 1; 15; 15.342; -2.23%; 0.8; 0.804; -0.46%. 5; 15; 15.417; -2.71%; 0.8; 0.805; -0.57%. 100; 15; 15.543; -3.49%; 0.8; 0.808; -0.96%. 120; 15; 15.557; -3.58%; 0.8; 0.807; -0.91%. -25; 1; 25; 24.774; 0.91%; 0.8; 0.791; 1.09%. 5; 25; 24.873; 0.51%; 0.8; 0.792; 1.05%. 100; 25; 25.023; -0.09%; 0.8; 0.795; 0.66%. 120; 25; 25.058; -0.23%; 0.8; 0.795; 0.65%. 20; 1; 25; 25.242; -0.96%; 0.8; 0.798; 0.28%. 5; 25; 25.238; -0.94%; 0.8; 0.798; 0.25%. 100; 25; 25.380; -1.50%; 0.8; 0.800; -0.03%. 120; 25; 25.386; -1.52%; 0.8; 0.800; -0.03%. 40; 1; 25; 25.373; -1.47%; 0.8; 0.808; -0.97%. 5; 25; 25.428; -1.68%; 0.8; 0.800; 0.01%. 100; 25; 25.550; -2.15%; 0.8; 0.802; -0.28%. 120; 25; 25.576; -2.25%; 0.8; 0.802; -0.30%. -25; 1; 50; 49.949; 0.10%; 0.8; 0.794; 0.80%. 5; 50; 50.150; -0.30%; 0.8; 0.796; 0.50%. 100; 50; 50.420; -0.83%; 0.8; 0.796; 0.55%. 120; 50; 50.494; -0.98%; 0.8; 0.796; 0.51%. 20; 1; 50; 50.748; -1.47%; 0.8; 0.801; -0.16%. 5; 50; 50.820; -1.61%; 0.8; 0.800; -0.06%. 100; 50; 50.939; -1.84%; 0.8; 0.799; 0.08%. 120; 50; 50.960; -1.88%; 0.8; 0.799; 0.12%. 40; 1; 50; 50.989; -1.94%; 0.8; 0.807; -0.82%. 5; 50; 51.108; -2.17%; 0.8; 0.802; -0.30%. 100; 50; 51.322; -2.58%; 0.8; 0.802; -0.20%. 120; 50; 51.369; -2.66%; 0.8; 0.802; -0.21%. 2.3.2数据分析： 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷最大误差; 负荷最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 2.5; -1.09%; -3.20%; 2.11%; ±6%. 1.0; 3.75; -1.38%; -1.83%; 0.45%; ±6%. 1.0; 5; -0.05%; -0.40%; 0.34%; ±6%. 1.0; 10; -0.15%; -1.01%; 0.86%; ±6%. 0.8; 2.5; -2.15%; -4.85%; 2.70%; ±6%. 0.8; 15; -0.05%; -3.58%; 3.53%; ±6%. 0.8; 25; 0.91%; -2.25%; 3.17%; ±6%. 0.8; 50; 0.10%; -2.66%; 2.77%; ±6%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量; 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 2.5; 1.62%; 0.58%; /; ±3%. 1.0; 3.75; 0.32%; 1.73%; /; ±3%. 1.0; 5; 0.34%; 0.34%; /; ±3%. 1.0; 10; 0.61%; 0.46%; /; ±3%. 0.8; 2.5; 1.65%; 1.95%; /; ±3%. 0.8; 15; 2.96%; 2.64%; /; ±3%. 0.8; 25; 2.43%; 1.31%; /; ±3%. 0.8; 50; 1.99%; 1.19%; /; ±3%. 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数最大误差; 功率因数最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 3.75; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 5; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 10; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 0.8; 2.5; -0.40%; -1.43%; 1.03%; ±4%. 0.8; 15; 0.64%; -0.96%; 1.60%; ±4%. 0.8; 25; 1.09%; -0.97%; 2.06%; ±4%. 0.8; 50; 0.80%; -0.82%; 1.62%; ±4%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量; 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 3.75; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 5; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 10; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 0.8; 2.5; 0.64%; 0.68%; /; ±2%. 0.8; 15; 1.44%; 1.24%; /; ±2%. 0.8; 25; 1.12%; 1.25%; /; ±2%. 0.8; 50; 0.96%; 0.94%; /; ±2%. 2.3.3数据分析： 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 1.07%; 1.62%; 1.62%; 1.62%; ±6%. 1.0; 3.75; 0.13%; 0.00%; 0.19%; 0.19%; ±6%. 1.0; 5; 0.05%; 0.05%; 0.10%; 0.05%; ±6%. 1.0; 10; 0.42%; 0.55%; 0.54%; 0.54%; ±6%. 0.8; 2.5; 1.54%; 1.26%; 1.15%; 1.10%; ±6%. 0.8; 15; 2.18%; 2.10%; 2.33%; 2.26%; ±6%. 0.8; 25; 2.39%; 2.19%; 2.06%; 2.02%; ±6%. 0.8; 50; 2.04%; 1.87%; 1.74%; 1.69%; ±6%. 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 2.5; 0.01%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 3.75; 0.01%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 5; 0.00%; 0.01%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 10; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 0.8; 2.5; 0.47%; 0.60%; 0.81%; 0.86%; ±4%. 0.8; 15; 1.09%; 0.79%; 0.97%; 0.88%; ±4%. 0.8; 25; 2.06%; 1.04%; 0.94%; 0.95%; ±4%. 0.8; 50; 1.62%; 0.80%; 0.75%; 0.72%; ±4%. 2.4 磐电电流负荷箱 电流互感器负荷箱 FZXL(Z)-PD5(1) 武汉磐电科技股份有限公司 PA230755-2 额定电流:1A 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：1A）. 温度(℃); 校准点 (%); 负荷; 功率因数. 标称值; 实际值; 相对误差; 标称值; 实际值; 相对误差. (VA); (VA). -25; 1; 0.15; 0.151; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 0.15; 0.152; -1.26%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.15; 0.153; -1.64%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.15; 0.152; -1.51%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 0.15; 0.151; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 0.15; 0.152; -1.45%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.15; 0.153; -1.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.15; 0.153; -1.70%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 0.15; 0.148; 1.07%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 0.15; 0.152; -1.06%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.15; 0.152; -1.38%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.15; 0.152; -1.45%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 0.2; 0.198; 0.90%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 0.2; 0.200; 0.20%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.2; 0.200; -0.10%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.2; 0.200; -0.15%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 0.2; 0.199; 0.70%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 0.2; 0.200; -0.15%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.2; 0.201; -0.25%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.2; 0.201; -0.25%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 0.2; 0.198; 0.80%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 0.2; 0.200; -0.20%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.2; 0.201; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.2; 0.201; -0.40%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 0.5; 0.500; -0.08%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 0.5; 0.502; -0.34%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.5; 0.502; -0.46%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.5; 0.503; -0.50%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 0.5; 0.503; -0.64%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 0.5; 0.504; -0.72%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.5; 0.504; -0.77%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.5; 0.504; -0.77%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 0.5; 0.504; -0.82%; 1.0; 1.000; 0.01%. 5; 0.5; 0.504; -0.74%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 0.5; 0.504; -0.87%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 0.5; 0.504; -0.87%; 1.0; 1.000; 0.00%. -25; 1; 1; 0.999; 0.12%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 1; 0.999; 0.11%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 1; 0.999; 0.11%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 1; 1.000; 0.05%; 1.0; 1.000; 0.00%. 20; 1; 1; 1.000; -0.02%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 1; 1.001; -0.09%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 1; 1.001; -0.10%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 1; 1.001; -0.10%; 1.0; 1.000; 0.00%. 40; 1; 1; 1.001; -0.07%; 1.0; 1.000; 0.00%. 5; 1; 1.001; -0.12%; 1.0; 1.000; 0.00%. 100; 1; 1.001; -0.12%; 1.0; 1.000; 0.00%. 120; 1; 1.001; -0.14%; 1.0; 1.000; 0.00%. 2.4.2数据分析： 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷最大误差; 负荷最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 0.15; 1.07%; -1.70%; 2.77%; ±6%. 1.0; 0.2; 0.90%; -0.40%; 1.30%; ±6%. 1.0; 0.5; -0.08%; -0.87%; 0.79%; ±6%. 1.0; 1; 0.12%; -0.14%; 0.26%; ±6%. 0.8; 0.15; 1.05%; -2.10%; 3.15%; ±6%. 0.8; 0.5; 0.49%; -1.96%; 2.45%; ±6%. 0.8; 1; 0.41%; -2.32%; 2.73%; ±6%. 0.8; 10; 0.18%; -1.49%; 1.67%; ±6%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量; 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 0.15; 1.30%; 2.77%; /; ±3%. 1.0; 0.2; 1.15%; 1.58%; /; ±3%. 1.0; 0.5; 0.69%; 0.23%; /; ±3%. 1.0; 1; 0.22%; 0.12%; /; ±3%. 0.8; 0.15; 2.47%; 2.99%; /; ±3%. 0.8; 0.5; 1.78%; 0.98%; /; ±3%. 0.8; 1; 2.21%; 0.92%; /; ±3%. 0.8; 10; 1.39%; 0.54%; /; ±3%. 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数最大误差; 功率因数最小误差; 误差变化; 误差限值. 1.0; 0.15; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 0.2; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 0.5; 0.01%; 0.00%; 0.01%; ±4%. 1.0; 1; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 0.8; 0.15; 1.33%; -0.50%; 1.82%; ±4%. 0.8; 0.5; 1.31%; -0.46%; 1.77%; ±4%. 0.8; 1; 1.16%; -0.46%; 1.62%; ±4%. 0.8; 10; 0.74%; -0.29%; 1.03%; ±4%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量; 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 1.0; 0.15; 0.01%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 0.2; 0.01%; 0.00%; /; ±2%. 1.0; 0.5; 0.00%; 0.01%; /; ±2%. 1.0; 1; 0.00%; 0.00%; /; ±2%. 0.8; 0.15; 1.38%; 1.17%; /; ±2%. 0.8; 0.5; 1.06%; 0.50%; /; ±2%. 0.8; 1; 1.27%; 0.50%; /; ±2%. 0.8; 10; 0.98%; 0.35%; /; ±2%. 2.4.3数据分析： 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 0.15; 1.47%; 0.39%; 0.32%; 0.26%; ±6%. 1.0; 0.2; 0.20%; 0.40%; 0.30%; 0.25%; ±6%. 1.0; 0.5; 0.73%; 0.40%; 0.41%; 0.37%; ±6%. 1.0; 1; 0.19%; 0.23%; 0.23%; 0.19%; ±6%. 0.8; 0.15; 2.35%; 2.34%; 2.42%; 2.42%; ±6%. 0.8; 0.5; 1.31%; 1.62%; 1.66%; 1.68%; ±6%. 0.8; 1; 2.37%; 2.56%; 2.52%; 2.49%; ±6%. 0.8; 10; 1.57%; 1.43%; 1.42%; 1.21%; ±6%. 相同百分比额定电流下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4%. 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 1%额定电流下; 5%额定电流下; 100%额定电流下; 120%额定电流下; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; 误差变化. 1.0; 0.15; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 0.2; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 0.5; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 1.0; 1; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; ±4%. 0.8; 0.15; 1.75%; 1.74%; 1.30%; 1.34%; ±4%. 0.8; 0.5; 1.77%; 1.03%; 0.86%; 0.87%; ±4%. 0.8; 1; 1.55%; 1.46%; 1.29%; 1.29%; ±4%. 0.8; 10; 0.82%; 0.66%; 0.64%; 0.57%; ±4%. ------------------------------------------------------------------------------------- 2.5 山互电压互感器 名称：电压负荷箱 型号：FY60-D2 厂家：山西互感器电测设备有限公司 编号：226045 额定电压：100V、100/√3V 功率因数0.8 2.5.1试验数据 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：100/√3V）. 额定电压（V）; 温度(℃); 功率因数; 校准点 (%); 负荷（VA）; 功率因数. 标称值; 实际值; 相对误差; 标称值; 实际值; 相对误差. 57.74; -25; 0.8; 20; 2.5; 2.517; -0.69%; 0.8; 0.800; 0.01%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.518; -0.73%; 0.8; 0.800; -0.03%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.513; -0.51%; 0.8; 0.801; -0.12%. 57.74; 20; 0.8; 20; 2.5; 2.486; 0.57%; 0.8; 0.798; 0.22%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.476; 0.97%; 0.8; 0.797; 0.32%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.473; 1.09%; 0.8; 0.797; 0.38%. 57.74; 40; 0.8; 20; 2.5; 2.459; 1.66%; 0.8; 0.799; 0.19%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.455; 1.85%; 0.8; 0.799; 0.17%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.454; 1.88%; 0.8; 0.799; 0.13%. 57.74; -25; 0.8; 20; 10; 10.09; -0.91%; 0.8; 0.798; 0.20%. 57.74; 0.8; 100; 10; 10.06; -0.59%; 0.8; 0.797; 0.39%. 57.74; 0.8; 120; 10; 10.05; -0.54%; 0.8; 0.797; 0.38%. 57.74; 20; 0.8; 20; 10; 10.03; -0.27%; 0.8; 0.795; 0.61%. 57.74; 0.8; 100; 10; 9.95; 0.46%; 0.8; 0.799; 0.17%. 57.74; 0.8; 120; 10; 9.94; 0.56%; 0.8; 0.799; 0.16%. 57.74; 40; 0.8; 20; 10; 9.91; 0.95%; 0.8; 0.807; -0.90%. 57.74; 0.8; 100; 10; 9.87; 1.37%; 0.8; 0.805; -0.65%. 57.74; 0.8; 120; 10; 9.84; 1.60%; 0.8; 0.804; -0.49%. 57.74; -25; 0.8; 20; 20; 20.23; -1.16%; 0.8; 0.793; 0.88%. 57.74; 0.8; 100; 20; 20.10; -0.48%; 0.8; 0.789; 1.34%. 57.74; 0.8; 120; 20; 20.10; -0.50%; 0.8; 0.790; 1.24%. 57.74; 20; 0.8; 20; 20; 19.77; 1.18%; 0.8; 0.802; -0.25%. 57.74; 0.8; 100; 20; 19.70; 1.53%; 0.8; 0.798; 0.29%. 57.74; 0.8; 120; 20; 19.78; 1.13%; 0.8; 0.799; 0.10%. 57.74; 40; 0.8; 20; 20; 19.76; 1.19%; 0.8; 0.800; -0.06%. 57.74; 0.8; 100; 20; 19.77; 1.17%; 0.8; 0.800; 0.01%. 57.74; 0.8; 120; 20; 19.75; 1.28%; 0.8; 0.800; -0.06%. 57.74; -25; 0.8; 20; 2.5; 2.539; -1.55%; 0.8; 0.801; -0.11%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.518; -0.73%; 0.8; 0.800; -0.03%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.513; -0.51%; 0.8; 0.801; -0.12%. 57.74; 20; 0.8; 20; 2.5; 2.486; 0.57%; 0.8; 0.798; 0.22%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.476; 0.97%; 0.8; 0.797; 0.32%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.473; 1.09%; 0.8; 0.797; 0.38%. 57.74; 40; 0.8; 20; 2.5; 2.459; 1.66%; 0.8; 0.799; 0.19%. 57.74; 0.8; 100; 2.5; 2.455; 1.85%; 0.8; 0.799; 0.17%. 57.74; 0.8; 120; 2.5; 2.454; 1.88%; 0.8; 0.799; 0.13%. 57.74; -25; 0.8; 20; 10; 10.09; -0.91%; 0.8; 0.798; 0.20%. 57.74; 0.8; 100; 10; 10.06; -0.59%; 0.8; 0.797; 0.39%. 57.74; 0.8; 120; 10; 10.05; -0.54%; 0.8; 0.797; 0.38%. 57.74; 20; 0.8; 20; 10; 10.03; -0.27%; 0.8; 0.795; 0.61%. 57.74; 0.8; 100; 10; 9.95; 0.46%; 0.8; 0.799; 0.17%. 57.74; 0.8; 120; 10; 9.94; 0.56%; 0.8; 0.799; 0.16%. 57.74; 40; 0.8; 20; 10; 9.91; 0.95%; 0.8; 0.807; -0.90%. 57.74; 0.8; 100; 10; 9.87; 1.37%; 0.8; 0.805; -0.65%. 57.74; 0.8; 120; 10; 9.84; 1.60%; 0.8; 0.804; -0.49%. 57.74; -25; 0.8; 20; 20; 20.03; -0.17%; 0.8; 0.801; -0.12%. 57.74; 0.8; 100; 20; 19.89; 0.54%; 0.8; 0.797; 0.32%. 57.74; 0.8; 120; 20; 19.90; 0.51%; 0.8; 0.798; 0.22%. 57.74; 20; 0.8; 20; 20; 19.77; 1.18%; 0.8; 0.802; -0.25%. 57.74; 0.8; 100; 20; 19.70; 1.53%; 0.8; 0.798; 0.29%. 57.74; 0.8; 120; 20; 19.51; 2.50%; 0.8; 0.793; 0.88%. 57.74; 40; 0.8; 20; 20; 19.76; 1.19%; 0.8; 0.800; -0.06%. 57.74; 0.8; 100; 20; 19.62; 1.95%; 0.8; 0.796; 0.45%. 57.74; 0.8; 120; 20; 19.60; 2.02%; 0.8; 0.797; 0.36%. 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：100）. 额定电压（V）; 温度(℃); 功率因数; 校准点 (%); 负荷（VA）; 功率因数. 标称值; 实际值; 相对误差; 标称值; 实际值; 相对误差. 100; -25; 0.8; 20; 2.5; 2.516; -0.64%; 0.8; 0.802; -0.21%. 100; 0.8; 100; 2.5; 2.515; -0.58%; 0.8; 0.801; -0.07%. 100; 0.8; 120; 2.5; 2.514; -0.56%; 0.8; 0.801; -0.09%. 100; 20; 0.8; 20; 2.5; 2.514; -0.57%; 0.8; 0.799; 0.13%. 100; 0.8; 100; 2.5; 2.511; -0.42%; 0.8; 0.799; 0.17%. 100; 0.8; 120; 2.5; 2.506; -0.22%; 0.8; 0.799; 0.17%. 100; 40; 0.8; 20; 2.5; 2.471; 1.17%; 0.8; 0.807; -0.81%. 100; 0.8; 100; 2.5; 2.464; 1.45%; 0.8; 0.807; -0.84%. 100; 0.8; 120; 2.5; 2.460; 1.63%; 0.8; 0.807; -0.86%. 100; -25; 0.8; 20; 20; 20.21; -1.04%; 0.8; 0.795; 0.68%. 100; 0.8; 100; 20; 20.19; -0.95%; 0.8; 0.793; 0.83%. 100; 0.8; 120; 20; 20.19; -0.95%; 0.8; 0.793; 0.83%. 100; 20; 0.8; 20; 20; 20.00; 0.02%; 0.8; 0.799; 0.11%. 100; 0.8; 100; 20; 19.96; 0.20%; 0.8; 0.799; 0.11%. 100; 0.8; 120; 20; 19.95; 0.27%; 0.8; 0.799; 0.11%. 100; 40; 0.8; 20; 20; 19.82; 0.93%; 0.8; 0.802; -0.23%. 100; 0.8; 100; 20; 19.81; 0.97%; 0.8; 0.802; -0.21%. 100; 0.8; 120; 20; 19.80; 1.00%; 0.8; 0.802; -0.24%. 2.5.2数据分析： 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6%. 额定电压（V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷最大误差; 负荷最小误差; 误差变化; 误差限值. 57.74; 0.8; 2.5; 1.88%; -0.73%; 2.61%; ±6%. 57.74; 0.8; 10; 1.60%; -0.91%; 2.50%; ±6%. 57.74; 0.8; 20; 1.53%; -1.16%; 2.69%; ±6%. 100; 0.8; 2.5; 1.63%; -0.64%; 2.26%; ±6%. 100; 0.8; 20; 1.00%; -1.04%; 2.04%; ±6%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3%. 额定电压（V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量; 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 57.74; 0.8; 2.5; 1.82%; 1.31%; /; ±3%. 57.74; 0.8; 10; 1.46%; 1.87%; /; ±3%. 57.74; 0.8; 20; 2.69%; 0.36%; /; ±3%. 100; 0.8; 2.5; 0.41%; 2.20%; /; ±3%. 100; 0.8; 20; 1.31%; 0.98%; /; ±3%. 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4%. 额定电压（V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数最大误差; 功率因数最小误差; 误差变化; 误差限值. 57.74; 0.8; 2.5; 0.38%; -0.12%; 0.50%; ±4%. 57.74; 0.8; 10; 0.61%; -0.90%; 1.50%; ±4%. 57.74; 0.8; 20; 1.34%; -0.25%; 1.60%; ±4%. 100; 0.8; 2.5; 0.17%; -0.86%; 1.03%; ±4%. 100; 0.8; 20; 0.83%; -0.24%; 1.07%; ±4%. 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2%. 额定电压 （V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量; 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量; /; 误差限值. 57.74; 0.8; 2.5; 0.50%; 0.25%; /; ±2%. 57.74; 0.8; 10; 0.40%; 1.50%; /; ±2%. 57.74; 0.8; 20; 1.60%; 0.35%; /; ±2%. 100; 0.8; 2.5; 0.38%; 1.03%; /; ±2%. 100; 0.8; 20; 0.72%; 0.35%; /; ±2%. 2.5.3数据分析： 相同百分比额定电压下,（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6%. 额定电压（V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 20%额定电压下; 100%额定电压下; 120%额定电压下; /; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; /. 57.74; 0.8; 2.5; 2.35%; 2.58%; 2.38%; /; ±6%. 57.74; 0.8; 10; 1.85%; 1.96%; 2.14%; /; ±6%. 57.74; 0.8; 20; 2.35%; 2.01%; 1.78%; /; ±6%. 100; 0.8; 2.5; 1.80%; 2.04%; 2.18%; /; ±6%. 100; 0.8; 20; 1.97%; 1.92%; 1.95%; /; ±6%. 相同百分比额定电压下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4%. 额定电压（V）; 标称功率因数; 负荷标称值（VA）; 20%额定电压下; 100%额定电压下; 120%额定电压下; /; 误差限值. 误差变化; 误差变化; 误差变化; /. 57.74; 0.8; 2.5; 0.21%; 0.35%; 0.50%; /; ±4%. 57.74; 0.8; 10; 1.50%; 1.03%; 0.87%; /; ±4%. 57.74; 0.8; 20; 1.13%; 1.33%; 1.30%; /; ±4%. 100; 0.8; 2.5; 0.93%; 1.01%; 1.03%; /; ±4%. 100; 0.8; 20; 0.91%; 1.04%; 1.07%; /; ±4%. |

2.6 武汉华天电压互感器

电压负荷箱  FY95-H  额定电压100V  武汉市华天电力自动化有限责任公司  000407

功率因数0.8、1.0

2.6.1试验数据

|  | 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：100V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 温度(℃) | 功率因数 | 校准点 (%) | 负荷（VA） |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  |  | 标称值 | 实际值 | 相对误差 | 标称值 | 实际值 | 相对误差 |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 2.5 | 2.536 | -1.42% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.534 | -1.34% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.534 | -1.34% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | 2.533 | -1.30% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.531 | -1.23% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.531 | -1.23% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 2.5 | 2.536 | -1.42% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.528 | -1.11% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.529 | -1.15% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 10 | 10.08 | -0.79% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 10.08 | -0.79% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 10.08 | -0.79% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 10.06 | -0.60% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 10.07 | -0.70% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 10.07 | -0.70% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 10 | 10.06 | -0.60% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 10.06 | -0.60% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 10.05 | -0.50% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 20 | 20.13 | -0.65% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 20.13 | -0.65% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 20.13 | -0.65% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20.12 | -0.60% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 20.13 | -0.65% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 20.13 | -0.65% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 20 | 20.11 | -0.55% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 20.11 | -0.55% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 20.11 | -0.55% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.554 | -2.12% | 0.8 | 0.796 | 0.50% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.497 | 0.12% | 0.8 | 0.785 | 1.87% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.493 | 0.29% | 0.8 | 0.784 | 2.06% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.504 | -0.18% | 0.8 | 0.795 | 0.58% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.472 | 1.15% | 0.8 | 0.790 | 1.29% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.462 | 1.56% | 0.8 | 0.788 | 1.46% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.505 | -0.22% | 0.8 | 0.801 | -0.08% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.472 | 1.11% | 0.8 | 0.796 | 0.56% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.458 | 1.69% | 0.8 | 0.792 | 1.01% |  |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 10 | 10.04 | -0.36% | 0.8 | 0.795 | 0.60% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 10 | 9.89 | 1.06% | 0.8 | 0.786 | 1.76% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 10 | 9.88 | 1.22% | 0.8 | 0.785 | 1.92% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 10 | 10.01 | -0.12% | 0.8 | 0.791 | 1.11% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 10 | 9.82 | 1.80% | 0.8 | 0.790 | 1.25% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 10 | 9.80 | 1.99% | 0.8 | 0.790 | 1.26% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 10 | 9.95 | 0.54% | 0.8 | 0.804 | -0.53% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 10 | 9.77 | 2.30% | 0.8 | 0.792 | 0.95% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 10 | 9.80 | 2.01% | 0.8 | 0.793 | 0.85% |  |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 20 | 20.23 | -1.12% | 0.8 | 0.799 | 0.07% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 20 | 19.93 | 0.36% | 0.8 | 0.788 | 1.48% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 20 | 19.93 | 0.37% | 0.8 | 0.786 | 1.79% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 20 | 20.08 | -0.41% | 0.8 | 0.798 | 0.29% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 20 | 19.79 | 1.07% | 0.8 | 0.792 | 0.96% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 20 | 19.70 | 1.51% | 0.8 | 0.792 | 0.97% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 20 | 19.90 | 0.51% | 0.8 | 0.801 | -0.14% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 20 | 19.72 | 1.44% | 0.8 | 0.794 | 0.72% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 20 | 19.70 | 1.51% | 0.8 | 0.793 | 0.91% |  |

2.6.2数据分析：

| 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷最大误差 | 负荷最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |
| 100 | 1 | 2.5 | -1.11% | -1.42% | 0.31% | ±6% |
| 100 | 1 | 10 | -0.50% | -0.79% | 0.30% | ±6% |
| 100 | 1 | 20 | -0.55% | -0.65% | 0.10% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 1.69% | -1.42% | 3.11% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 10 | -0.60% | -2.12% | 1.52% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 20 | 1.51% | -1.42% | 2.94% | ±6% |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |
| 100 | 1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | / | ±3% |
| 100 | 1 | 10 | 0.20% | 0.20% | / | ±3% |
| 100 | 1 | 20 | 0.05% | 0.10% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 3.67% | 1.87% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 10 | 2.35% | 2.43% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 20 | 2.63% | 1.91% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 0 | 0.20% | 0.20% | / | ±3% |
| 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数最大误差 | 功率因数最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |  |
| 100 | 1 | 2.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ±4% |  |
| 100 | 1 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ±4% |  |
| 100 | 1 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 2.06% | 0.00% | 2.06% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.00% | -0.08% | 0.09% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 1.79% | 0.00% | 1.79% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 |  | 0.00% | -0.14% | 0.14% | ±4% |  |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |  |
| 100 | 1 | 2.5 | 0.00% | 0.00% | / | ±2% |  |
| 100 | 1 | 10 | 0.00% | 0.00% | / | ±2% |  |
| 100 | 1 | 20 | 0.00% | 0.00% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 1.48% | 1.54% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.81% | 1.79% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 1.50% | 1.10% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | / | ±2% |  |

2.6.3数据分析：

| 相同百分比额定电压下,（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 100 | 1 | 2.5 | 0.12% | 0.23% | 0.19% | / | ±6% |  |
| 100 | 1 | 10 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | / | ±6% |  |
| 100 | 1 | 20 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | / | ±6% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 1.94% | 1.04% | 1.41% | / | ±6% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.90% | 1.24% | 0.79% | / | ±6% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 1.63% | 1.07% | 1.14% | / | ±6% |  |
| 相同百分比额定电压下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 100 | 1 | 2.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 100 | 1 | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 100 | 1 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 0.66% | 1.31% | 1.05% | / | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 1.64% | 0.81% | 1.07% | / | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 0.42% | 0.75% | 0.88% | / | ±4% |  |

2.7  磐电电压互感器

电压互感器负荷箱   额定电压100/√3V      磐电   型号：PZXY(Z)-PD100(100/√3)

编号： PV230755-3

2.7.1 试验数据

|  | 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：100/√3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 温度(℃) | 功率因数 | 校准点 (%) | 负荷（VA） |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  |  | 标称值 | 实际值 | 相对误差 | 标称值 | 实际值 | 相对误差 |
| 57.74 | -25 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.524 | -0.94% | 0.8 | 0.802 | -0.25% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.524 | -0.94% | 0.8 | 0.802 | -0.23% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.524 | -0.94% | 0.8 | 0.802 | -0.20% |  |
| 57.74 | 20 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.513 | -0.51% | 0.8 | 0.800 | -0.02% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.510 | -0.41% | 0.8 | 0.799 | 0.07% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.510 | -0.41% | 0.8 | 0.799 | 0.09% |  |
| 57.74 | 40 | 0.8 | 20 | 2.5 | 2.486 | 0.56% | 0.8 | 0.803 | -0.37% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 2.5 | 2.485 | 0.58% | 0.8 | 0.803 | -0.35% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 2.5 | 2.484 | 0.66% | 0.8 | 0.803 | -0.34% |  |
| 57.74 | -25 | 0.8 | 20 | 10 | 10.13 | -1.30% | 0.8 | 0.794 | 0.81% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 10 | 10.12 | -1.16% | 0.8 | 0.793 | 0.89% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 10 | 10.11 | -1.11% | 0.8 | 0.793 | 0.89% |  |
| 57.74 | 20 | 0.8 | 20 | 10 | 10.06 | -0.61% | 0.8 | 0.793 | 0.94% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 10 | 10.05 | -0.52% | 0.8 | 0.792 | 1.00% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 10 | 10.05 | -0.51% | 0.8 | 0.792 | 1.02% |  |
| 57.74 | 40 | 0.8 | 20 | 10 | 9.92 | 0.80% | 0.8 | 0.801 | -0.17% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 10 | 9.92 | 0.79% | 0.8 | 0.800 | 0.01% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 10 | 9.92 | 0.79% | 0.8 | 0.800 | 0.04% |  |
| 57.74 | -25 | 0.8 | 20 | 20 | 20.31 | -1.55% | 0.8 | 0.795 | 0.61% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 20 | 20.29 | -1.45% | 0.8 | 0.793 | 0.89% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 20 | 20.29 | -1.41% | 0.8 | 0.793 | 0.88% |  |
| 57.74 | 20 | 0.8 | 20 | 20 | 20.00 | -0.02% | 0.8 | 0.800 | 0.03% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 20 | 20.17 | -0.85% | 0.8 | 0.790 | 1.32% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 20 | 20.17 | -0.85% | 0.8 | 0.790 | 1.32% |  |
| 57.74 | 40 | 0.8 | 20 | 20 | 19.89 | 0.57% | 0.8 | 0.805 | -0.57% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 100 | 20 | 19.89 | 0.57% | 0.8 | 0.803 | -0.33% |  |
| 57.74 |  | 0.8 | 120 | 20 | 19.88 | 0.58% | 0.8 | 0.803 | -0.32% |  |
| 57.74 | -25 | 1 | 20 | 0.2 | 0.20 | 1.18% | 1 | 1.000 | 0.02% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.2 | 0.20 | 0.77% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.2 | 0.20 | 0.62% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 20 | 1 | 20 | 0.2 | 0.20 | 0.23% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.2 | 0.20 | -0.20% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.2 | 0.20 | -0.38% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 40 | 1 | 20 | 0.2 | 0.20 | -0.58% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.2 | 0.20 | -1.25% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.2 | 0.20 | -1.38% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | -25 | 1 | 20 | 0.5 | 0.50 | 0.33% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.5 | 0.51 | -0.99% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.5 | 0.51 | -1.12% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 20 | 1 | 20 | 0.5 | 0.50 | -0.80% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.5 | 0.51 | -0.99% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.5 | 0.51 | -1.06% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 40 | 1 | 20 | 0.5 | 0.51 | -1.12% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 0.5 | 0.51 | -1.12% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 0.5 | 0.51 | -1.38% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | -25 | 1 | 20 | 1 | 1.00 | -0.24% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 1 | 1.00 | -0.23% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 1 | 1.00 | -0.37% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1.01 | -1.16% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 1 | 1.01 | -1.25% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 1 | 1.01 | -1.28% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 | 40 | 1 | 20 | 1 | 1.01 | -1.35% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 100 | 1 | 1.01 | -1.38% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 57.74 |  | 1 | 120 | 1 | 1.01 | -1.45% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |

2.7.2数据分析：

| 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷最大误差 | 负荷最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |
| 57.74 | 1 | 2.5 | 0.66% | -0.94% | 1.60% | ±6% |
| 57.74 | 1 | 10 | 0.80% | -1.30% | 2.10% | ±6% |
| 57.74 | 1 | 20 | 0.58% | -1.55% | 2.13% | ±6% |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 1.18% | -1.30% | 2.48% | ±6% |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 0.66% | -1.38% | 2.04% | ±6% |
| 57.74 | 0.8 | 1 | -0.23% | -1.30% | 1.07% | ±6% |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |
| 57.74 | 1 | 2.5 | 0.53% | 1.18% | / | ±3% |
| 57.74 | 1 | 10 | 0.79% | 1.41% | / | ±3% |
| 57.74 | 1 | 20 | 1.53% | 1.43% | / | ±3% |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 1.56% | 1.61% | / | ±3% |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 1.38% | 0.59% | / | ±3% |
| 57.74 | 0.8 | 1 | 1.05% | 0.29% | / | ±3% |
| 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数最大误差 | 功率因数最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |  |
| 57.74 | 1 | 2.5 | 0.09% | -0.37% | 0.47% | ±4% |  |
| 57.74 | 1 | 10 | 1.02% | -0.17% | 1.18% | ±4% |  |
| 57.74 | 1 | 20 | 1.32% | -0.57% | 1.90% | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 0.02% | -0.37% | 0.39% | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 0.94% | 0.00% | 0.94% | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 1 | 0.00% | -0.37% | 0.38% | ±4% |  |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |  |
| 57.74 | 1 | 2.5 | 0.35% | 0.47% | / | ±2% |  |
| 57.74 | 1 | 10 | 0.21% | 1.18% | / | ±2% |  |
| 57.74 | 1 | 20 | 0.86% | 1.90% | / | ±2% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 0.02% | 0.00% | / | ±2% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 0.01% | 0.00% | / | ±2% |  |
| 57.74 | 0.8 | 1 | 0.00% | 0.00% | / | ±2% |  |

2.7.3数据分析：

| 相同百分比额定电压下,（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 57.74 | 1 | 2.5 | 1.49% | 1.52% | 1.60% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 1 | 10 | 2.10% | 1.94% | 1.90% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 1 | 20 | 2.12% | 2.02% | 1.99% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 1.76% | 2.02% | 2.00% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 1.45% | 0.13% | 0.33% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 0.8 | 1 | 1.11% | 1.15% | 1.08% | / | ±6% |  |
| 57.74 | 0.8 | 25 |  |  |  | / | ±6% |  |
| 相同百分比额定电压下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 100.00 | 1 | 2.5 | 0.36% | 0.41% | 0.44% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 1 | 10 | 1.11% | 0.99% | 0.98% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 1 | 20 | 1.19% | 1.65% | 1.64% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.2 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0.5 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 57.74 | 0.8 | 0 |  |  |  | / | ±4% |  |

2.8  磐电电压互感器

电压互感器负荷箱    额定电压100V    磐电       PZXY(Z)-PD100(100/√3)       PV230755-3

2.8.1 试验数据

|  | 负荷示值校准（电流负荷箱额定电流：100/√3V） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 温度(℃) | 功率因数 | 校准点 (%) | 负荷（VA） |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  |  | 标称值 | 实际值 | 相对误差 | 标称值 | 实际值 | 相对误差 |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 0.07 | 0.071 | -1.70% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.07 | 0.071 | -1.31% | 1 | 1.000 | 0.04% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.07 | 0.071 | -1.17% | 1 | 1.000 | 0.04% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 0.07 | 0.071 | -1.90% | 1 | 0.996 | 0.36% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.07 | 0.071 | -1.36% | 1 | 0.999 | 0.09% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.07 | 0.071 | -1.22% | 1 | 0.999 | 0.09% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 0.07 | 0.071 | -1.28% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.07 | 0.071 | -1.14% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.07 | 0.071 | -1.43% | 1 | 0.998 | 0.16% |  |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.20 | -1.19% | 1 | 0.999 | 0.15% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.2 | 0.20 | 0.30% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.2 | 0.20 | 0.20% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.20 | -1.13% | 1 | 1.000 | 0.04% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.2 | 0.20 | -0.76% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.2 | 0.20 | -0.80% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 0.2 | 0.20 | -1.04% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 0.2 | 0.20 | -1.09% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 0.2 | 0.20 | -1.88% | 1 | 1.000 | 0.02% |  |
| 100 | -25 | 0.8 | 20 | 1 | 0.99 | 1.16% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 1 | 0.99 | 0.72% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 1 | 0.99 | 0.67% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 20 | 0.8 | 20 | 1 | 1.00 | -0.11% | 1 | 1.000 | 0.01% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 1 | 1.00 | -0.20% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 1 | 1.01 | -0.50% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | 40 | 0.8 | 20 | 1 | 1.01 | -0.79% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 100 | 1 | 1.01 | -1.09% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 |  | 0.8 | 120 | 1 | 1.02 | -1.57% | 1 | 1.000 | 0.00% |  |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 2.5 | 2.54 | -1.59% | 0.8 | 0.795 | 0.66% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.53 | -1.04% | 0.8 | 0.795 | 0.65% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.53 | -1.16% | 0.8 | 0.794 | 0.77% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 2.5 | 2.51 | -0.27% | 0.8 | 0.797 | 0.37% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.50 | 0.05% | 0.8 | 0.798 | 0.25% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.50 | -0.09% | 0.8 | 0.798 | 0.29% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 2.5 | 2.49 | 0.46% | 0.8 | 0.800 | -0.01% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 2.5 | 2.49 | 0.60% | 0.8 | 0.800 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 2.5 | 2.48 | 0.64% | 0.8 | 0.800 | 0.02% |  |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 10 | 10.10 | -1.00% | 0.8 | 0.800 | 0.00% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 10.07 | -0.71% | 0.8 | 0.799 | 0.10% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 10.07 | -0.70% | 0.8 | 0.799 | 0.10% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 10 | 9.97 | 0.29% | 0.8 | 0.804 | -0.44% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 9.97 | 0.33% | 0.8 | 0.803 | -0.36% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 9.96 | 0.38% | 0.8 | 0.803 | -0.32% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 10 | 9.95 | 0.49% | 0.8 | 0.803 | -0.43% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 10 | 9.95 | 0.54% | 0.8 | 0.802 | -0.27% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 10 | 9.94 | 0.56% | 0.8 | 0.802 | -0.26% |  |
| 100 | -25 | 1 | 20 | 20 | 20.17 | -0.83% | 0.8 | 0.794 | 0.73% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 20.14 | -0.71% | 0.8 | 0.793 | 0.92% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 20.14 | -0.70% | 0.8 | 0.793 | 0.91% |  |
| 100 | 20 | 1 | 20 | 20 | 19.95 | 0.25% | 0.8 | 0.799 | 0.15% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 19.95 | 0.23% | 0.8 | 0.798 | 0.26% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 19.95 | 0.24% | 0.8 | 0.798 | 0.27% |  |
| 100 | 40 | 1 | 20 | 20 | 19.84 | 0.82% | 0.8 | 0.802 | -0.28% |  |
| 100 |  | 1 | 100 | 20 | 19.83 | 0.87% | 0.8 | 0.801 | -0.12% |  |
| 100 |  | 1 | 120 | 20 | 19.83 | 0.88% | 0.8 | 0.801 | -0.09% |  |

2.8.2数据分析：

| 在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷最大误差 | 负荷最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |
| 100 | 1 | 0.07 | -1.14% | -1.90% | 0.76% | ±6% |
| 100 | 1 | 0.2 | 0.30% | -1.88% | 2.18% | ±6% |
| 100 | 1 | 1 | 1.16% | -1.57% | 2.74% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 0.64% | -1.90% | 2.53% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.30% | -1.59% | 1.89% | ±6% |
| 100 | 0.8 | 20 | 0.88% | -1.43% | 2.31% | ±6% |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量，按规范要求变化量应优于±3% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 负荷-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 负荷40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |
| 100 | 1 | 0.07 | 0.73% | 0.76% | / | ±3% |
| 100 | 1 | 0.2 | 1.43% | 1.13% | / | ±3% |
| 100 | 1 | 1 | 1.66% | 1.47% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 1.64% | 0.91% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 10 | 1.39% | 0.27% | / | ±3% |
| 100 | 0.8 | 20 | 1.08% | 0.65% | / | ±3% |
| 在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量，按规范最大允许误差优于±2%，其变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数最大误差 | 功率因数最小误差 | 误差变化 | 误差限值 |  |
| 100 | 1 | 0.07 | 0.36% | 0.01% | 0.35% | ±4% |  |
| 100 | 1 | 0.2 | 0.15% | 0.00% | 0.15% | ±4% |  |
| 100 | 1 | 1 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 0.77% | 0.01% | 0.77% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.16% | -0.01% | 0.17% | ±4% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 0.92% | 0.01% | 0.91% | ±4% |  |
| 在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量，按规范要求变化量应优于±2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 功率因数-25℃时误差与20℃时误差变化量 | 功率因数40℃时误差与20℃时误差变化量 | / | 误差限值 |  |
| 100 | 1 | 0.07 | 0.34% | 0.35% | / | ±2% |  |
| 100 | 1 | 0.2 | 0.14% | 0.04% | / | ±2% |  |
| 100 | 1 | 1 | 0.01% | 0.01% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 2.5 | 0.52% | 0.38% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 10 | 0.54% | 0.18% | / | ±2% |  |
| 100 | 0.8 | 20 | 0.77% | 0.55% | / | ±2% |  |

2.8.3数据分析：

| 相同百分比额定电压下,（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±6% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 100.00 | 1 | 0.07 | 0.62% | 0.22% | 0.26% | / | ±6% |  |
| 100.00 | 1 | 0.2 | 0.15% | 1.39% | 2.08% | / | ±6% |  |
| 100.00 | 1 | 1 | 1.96% | 1.81% | 2.25% | / | ±6% |  |
| 100.00 | 0.8 | 2.5 | 2.05% | 1.64% | 1.80% | / | ±6% |  |
| 100.00 | 0.8 | 10 | 1.49% | 1.25% | 1.26% | / | ±6% |  |
| 100.00 | 0.8 | 20 | 1.65% | 1.58% | 1.58% | / | ±6% |  |
| 相同百分比额定电压下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应优于±4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 （V） | 标称功率因数 | 负荷标称值（VA） | 20%额定电压下 | 100%额定电压下 | 120%额定电压下 | / | 误差限值 |  |
|  |  |  | 误差变化 | 误差变化 | 误差变化 | / |  |  |
| 100.00 | 1 | 0.07 | 0.35% | 0.08% | 0.12% | / | ±4% |  |
| 100.00 | 1 | 0.2 | 0.15% | 0.01% | 0.01% | / | ±4% |  |
| 100.00 | 1 | 1 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | / | ±4% |  |
| 100.00 | 0.8 | 2.5 | 0.67% | 0.65% | 0.75% | / | ±4% |  |
| 100.00 | 0.8 | 10 | 0.44% | 0.46% | 0.42% | / | ±4% |  |
| 100.00 | 0.8 | 20 | 1.01% | 1.04% | 1.00% | / | ±4% |  |

- 试验结论

3.1、负荷示值误差结论：

在（-25~40）℃范围内，负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量均优于±6%。

在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时，负荷箱负荷示值的变化量均优于±3%。

3.2、功率因数示值误差结论：

在（-25~40）℃范围内，功率因数最大误差与最小误差的变化量均优于±4%。

在（-25~40）℃范围内，分别计算-25℃时的最大（或最小）误差与20℃最大（或最小）误差时的最小负荷箱负荷示值最大误差与最小误差的变化量均优于±2%。

3.3 相同百分比，不同温度下比较：

相同百分比额定百分比下,（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量均优于±6%

相同额定百分比下，（-25~40）℃范围内负荷箱负荷的最大误差与最小误差的变化量，误差变化量应均于±4%。