## 证书
根据数学推到，初步得到了负荷箱的功率因数，为了进一步确认技术指标的可靠性，功率因数相对于有功分量和无功分量，这几个参数之间有着严格的数学联系，因此参考JJF1264-2010中关于有功分量和无功分量的规定，很容易计算出在有功分量和无功分量优于±3%的情况下，功率因数的最大允许误差在-2.27到2.06之间。 为了进一步验证功率因数最大允许误差的合理性，编写组对山东计量院2023年出具150份互感器负荷箱校准证书进行了统计归纳，所有证书均符合计量特性优于±2%的规定，因此规范中最终将负荷箱功率因数的最大允许误差定在了±2%。
证书号 | 原始记录 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column9 | Column10 | Column11 | Column13 | cos | 误差
E11-20232001 | 1.额定电流：5A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232001 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232001 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 1 | / | /
E11-20232001 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0815 | -1.8405 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.80106 | -0.1324%
E11-20232001 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1219 | -1.5587 | 0.09 | 0.0912 | -1.3158 | 0.8 | 0.80071 | -0.08853%
E11-20232001 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1622 | -1.3564 | 0.12 | 0.1214 | -1.1532 | 0.8 | 0.80059 | -0.07393%
E11-20232001 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2024 | -1.1858 | 0.15 | 0.1517 | -1.1206 | 0.8 | 0.80019 | -0.02371%
E11-20232001 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.245 | -2.0408 | 0.18 | 0.182 | -1.0989 | 0.8 | 0.80274 | -0.3418%
E11-20232001 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.325 | -1.5385 | 0.24 | 0.243 | -1.2346 | 0.8 | 0.80089 | -0.1107%
E11-20232001 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.407 | -1.7199 | 0.3 | 0.302 | -0.66225 | 0.8 | 0.80307 | -0.382%
E11-20232001 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.485 | -1.0309 | 0.36 | 0.364 | -1.0989 | 0.8 | 0.7998 | 0.02475%
E11-20232001 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.645 | -0.77519 | 0.48 | 0.485 | -1.0309 | 0.8 | 0.79926 | 0.0931%
E11-20232001 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.806 | -0.74442 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79976 | 0.02978%
E11-20232001 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.72 | 0.728 | -1.0989 | 0.8 | 0.79921 | 0.09926%
E11-20232001 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.289 | -0.69822 | 0.96 | 0.972 | -1.2346 | 0.8 | 0.79844 | 0.1958%
E11-20232001 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.618 | -1.1125 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79988 | 0.01484%
E11-20232001 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232001 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232001 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1011 | -1.088 | 0 | 0.0011 | -1.088 | 1 | 0.99994 | 0.005919%
E11-20232001 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1515 | -0.9901 | 0 | 0.0013 | -0.85809 | 1 | 0.99996 | 0.003681%
E11-20232001 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2022 | -1.088 | 0 | 0.0014 | -0.69238 | 1 | 0.99998 | 0.002397%
E11-20232001 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.407 | -1.7199 | 0 | 0.0041 | -1.0074 | 1 | 0.99995 | 0.005074%
E11-20232001 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.305 | -1.6393 | 0 | 0.005 | -1.6393 | 1 | 0.99987 | 0.01344%
E11-20232001 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0 | 0.007 | -1.1513 | 1 | 0.99993 | 0.006627%
E11-20232001 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.805 | -0.62112 | 0 | 0.008 | -0.99379 | 1 | 0.99995 | 0.004938%
E11-20232001 | 25 | 1 |  | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0 | 0.011 | -1.0934 | 1 | 0.99994 | 0.005978%
E11-20232001 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0 | 0.013 | -1.0762 | 1 | 0.99994 | 0.00579%
E11-20232001 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232001; Column13: 1 | / | /
E11-20232001 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232001 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232001 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232001 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0825 | -3.0303 | 0.06 | 0.0613 | -2.1207 | 0.8 | 0.80268 | -0.3335%
E11-20232003 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1226 | -2.1207 | 0.09 | 0.0900 | 0 | 0.8 | 0.80611 | -0.7582%
E11-20232003 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1632 | -1.9608 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.80212 | -0.2641%
E11-20232003 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2032 | -1.5748 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.80038 | -0.04722%
E11-20232003 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2409 | -0.3736 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.79805 | 0.2446%
E11-20232003 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3202 | -0.062461 | 0.24 | 0.2415 | -0.62112 | 0.8 | 0.79838 | 0.2027%
E11-20232003 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0.3 | 0.3020 | -0.66225 | 0.8 | 0.79786 | 0.2678%
E11-20232003 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4804 | -0.083264 | 0.36 | 0.3633 | -0.90834 | 0.8 | 0.7976 | 0.3005%
E11-20232003 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6411 | -0.17158 | 0.48 | 0.4845 | -0.92879 | 0.8 | 0.7978 | 0.2758%
E11-20232003 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.806 | -0.74442 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80071 | -0.08926%
E11-20232003 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.956 | 0.41841 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.79518 | 0.6057%
E11-20232003 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.7961 | 0.4893%
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1019 | -1.8646 | 0 | 0.0010 | -0.98135 | 1 | 0.99995 | 0.004815%
E11-20232003 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2041 | -2.0088 | 0 | 0.0006 | -0.29397 | 1 | 1 | 0.0004321%
E11-20232003 | 额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232003; Column13: 1 | / | /
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79661 | 0.4258%
E11-20232003 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.989 | 1.1122 | 0.75 | 0.758 | -1.0554 | 0.8 | 0.7937 | 0.7942%
E11-20232003 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.989 | 0.55304 | 1.5 | 1.521 | -1.3807 | 0.8 | 0.79436 | 0.7103%
E11-20232003 | 5 | 5 |  | 4 | 4.003 | -0.074944 | 3 | 3.056 | -1.8325 | 0.8 | 0.79485 | 0.6482%
E11-20232003 | 10 | 10 |  | 8 | 7.934 | 0.83186 | 6 | 6.071 | -1.1695 | 0.8 | 0.79417 | 0.7337%
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.0418 | -1.7682 | 0 | 0.0007 | -0.68762 | 1 | 0.99986 | 0.01402%
E11-20232003 | 5 | 5 |  | 0.2 | 0.1436 | -1.7682 | 0 | 0.0014 | -0.68762 | 1 | 0.99995 | 0.004752%
E11-20232003 | 额定电压：100V | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232003; Column13: 1 | / | /
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 1.25 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0994 | 0.60362 | 0.075 | 0.0768 | -2.3437 | 0.8 | 0.79132 | 1.097%
E11-20232003 | 2.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1980 | 1.0101 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.79283 | 0.9041%
E11-20232003 | 5 | 0.4 |  | 0.4 | 0.395 | 1.2658 | 0.3 | 0.306 | -1.9608 | 0.8 | 0.79054 | 1.197%
E11-20232003 | 10 | 0.8 |  | 0.8 | 0.791 | 1.1378 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.79285 | 0.9021%
E11-20232003 | 20 | 1.6 |  | 1.6 | 1.583 | 1.0739 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79667 | 0.4185%
E11-20232003 | 40 | 3.2 |  | 3.2 | 3.148 | 1.6518 | 2.4 | 2.433 | -1.3564 | 0.8 | 0.79123 | 1.108%
E11-20232003 | 80 | 6.4 |  | 6.4 | 6.293 | 1.7003 | 4.8 | 4.819 | -0.39427 | 0.8 | 0.79395 | 0.7621%
E11-20232003 | 80 | 6.4 |  | 6.4 | / | / | 4.8 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 额定电压： | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232003; Column13: cosφ | / | /
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232003 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.302 | -0.66225 | 0.225 | 0.230 | -2.1739 | 0.8 | 0.79555 | 0.559%
E11-20232003 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.45 | 0.461 | -2.3861 | 0.8 | 0.79684 | 0.3961%
E11-20232003 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.933 | -3.537 | 0.8 | 0.78796 | 1.527%
E11-20232003 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.831 | -1.6931 | 0.8 | 0.79283 | 0.9038%
E11-20232003 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.723 | 1.6303 | 3.6 | 3.670 | -1.9074 | 0.8 | 0.78963 | 1.313%
E11-20232003 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.498 | 1.0739 | 7.2 | 7.294 | -1.2887 | 0.8 | 0.79311 | 0.8682%
E11-20232003 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.10 | 0.52356 | 14.4 | 14.35 | 0.34843 | 0.8 | 0.7995 | 0.06286%
E11-20232003 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232003 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232004 | 1.额定电压：100V | Column13: #REF! | / | /
E11-20232004 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232004 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232004 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0.15 | 0.1499 | 0.066711 | 0.8 | 0.7999 | 0.01201%
E11-20232004 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2999 | 0.033344 | 0.225 | 0.2251 | -0.044425 | 0.8 | 0.79978 | 0.02802%
E11-20232004 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.39379999999999998 | 1.5744 | 0.3 | 0.2987 | 0.43522 | 0.8 | 0.79673 | 0.4098%
E11-20232004 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.49349999999999999 | 1.3171 | 0.375 | 0.3738 | 0.32103 | 0.8 | 0.79714 | 0.3586%
E11-20232004 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.59419999999999995 | 0.9761 | 0.45 | 0.4483 | 0.37921 | 0.8 | 0.79829 | 0.2145%
E11-20232004 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.79800000000000004 | 0.25063 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79735 | 0.3318%
E11-20232004 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.997 | 0.3009 | 0.75 | 0.754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79759 | 0.3017%
E11-20232004 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.79823 | 0.2215%
E11-20232004 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.593 | 0.43942 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79849 | 0.1886%
E11-20232004 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.9830000000000001 | 0.85729 | 1.5 | 1.508 | -0.5305 | 0.8 | 0.79598 | 0.5045%
E11-20232004 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.3860000000000001 | 0.58676 | 1.8 | 1.801 | -0.055525 | 0.8 | 0.79815 | 0.2318%
E11-20232004 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.165 | 1.1058 | 2.4 | 2.428 | -1.1532 | 0.8 | 0.79342 | 0.8287%
E11-20232004 | 50 | 5 |  | 4 | 3.964 | 0.90817 | 3 | 3.031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79439 | 0.7067%
E11-20232004 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.7590000000000003 | 0.86153 | 3.6 | 3.633 | -0.90834 | 0.8 | 0.79486 | 0.6466%
E11-20232004 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.35 | 0.7874 | 4.8 | 4.830 | -0.62112 | 0.8 | 0.79592 | 0.5125%
E11-20232004 | 100 | 10 |  | 8 | 7.94 | 0.75567 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.79686 | 0.3943%
E11-20232004 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.56 | 0.41841 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.79839 | 0.2012%
E11-20232004 | 150 | 15 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.79968 | 0.04015%
E11-20232004 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232004 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232004 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232004 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232004 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232004 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5971 | 0.48568 | 0.45 | 0.4588 | -1.918 | 0.8 | 0.79295 | 0.8891%
E11-20232004 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.896 | 0.44643 | 0.675 | 0.685 | -1.4599 | 0.8 | 0.79443 | 0.7007%
E11-20232004 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.9 | 0.911 | -1.2075 | 0.8 | 0.79526 | 0.5956%
E11-20232004 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 1.125 | 1.135 | -0.88106 | 0.8 | 0.79588 | 0.5171%
E11-20232004 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.791 | 0.50251 | 1.35 | 1.362 | -0.88106 | 0.8 | 0.79598 | 0.5047%
E11-20232004 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79533 | 0.5869%
E11-20232004 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.979 | 0.70493 | 2.25 | 2.267 | -0.74989 | 0.8 | 0.79578 | 0.5302%
E11-20232004 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.579 | 0.58676 | 2.7 | 2.721 | -0.77178 | 0.8 | 0.79606 | 0.495%
E11-20232004 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.694 | 2.2582 | 3.6 | 3.601 | -0.02777 | 0.8 | 0.79342 | 0.8292%
E11-20232004 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.88 | 2.0408 | 4.5 | 4.49 | 0.22272 | 0.8 | 0.79478 | 0.6568%
E11-20232004 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.08 | 1.6949 | 5.4 | 5.37 | 0.55866 | 0.8 | 0.79675 | 0.4082%
E11-20232004 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.52 | 0.84034 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.79718 | 0.354%
E11-20232004 | 50 | 15 |  | 12 | 11.89 | 0.92515 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.79927 | 0.09091%
E11-20232004 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.28 | 0.84034 | 10.8 | 10.62 | 1.6949 | 0.8 | 0.80242 | -0.3017%
E11-20232004 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.18 | 0.10428 | 14.4 | 14.19 | 1.4799 | 0.8 | 0.80391 | -0.4859%
E11-20232004 | 100 | 30 |  | 24 | 23.86 | 0.58676 | 18 | 17.49 | 2.916 | 0.8 | 0.80652 | -0.8088%
E11-20232004 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232004 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232005 | 1.额定电压：100V | Column13: #REF! | / | /
E11-20232005 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232005 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232005 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.20039999999999999 | -0.1996 | 0.15 | 0.1492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80211 | -0.2629%
E11-20232005 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.30149999999999999 | -0.49751 | 0.225 | 0.2242 | 0.35682 | 0.8 | 0.80245 | -0.3056%
E11-20232005 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3972 | 0.70493 | 0.3 | 0.2991 | 0.3009 | 0.8 | 0.79884 | 0.1452%
E11-20232005 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.498 | 0.40161 | 0.375 | 0.3742 | 0.21379 | 0.8 | 0.79946 | 0.06751%
E11-20232005 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.59789999999999999 | 0.35123 | 0.45 | 0.4481 | 0.42401 | 0.8 | 0.80021 | -0.02609%
E11-20232005 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79771 | 0.2875%
E11-20232005 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.995 | 0.50251 | 0.75 | 0.750 | 0 | 0.8 | 0.79855 | 0.1812%
E11-20232005 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.898 | 0.22272 | 0.8 | 0.7992 | 0.1006%
E11-20232005 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.593 | 0.43942 | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.8 | 0.79825 | 0.2189%
E11-20232005 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.987 | 0.65425 | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79734 | 0.3331%
E11-20232005 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79726 | 0.3433%
E11-20232005 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.176 | 0.75567 | 2.4 | 2.400 | 0 | 0.8 | 0.79782 | 0.2727%
E11-20232005 | 50 | 5 |  | 4 | 3.968 | 0.80645 | 3 | 3.012 | -0.39841 | 0.8 | 0.79652 | 0.4372%
E11-20232005 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.766 | 0.71339 | 3.6 | 3.611 | -0.30462 | 0.8 | 0.79706 | 0.3688%
E11-20232005 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.36 | 0.62893 | 4.8 | 4.82 | -0.41494 | 0.8 | 0.79698 | 0.3786%
E11-20232005 | 100 | 10 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 6 | 6.03 | -0.49751 | 0.8 | 0.79601 | 0.5016%
E11-20232005 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.54 | 0.62893 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.79779 | 0.2774%
E11-20232005 | 150 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.79976 | 0.03013%
E11-20232005 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232005 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232005 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232005 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232005 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232005 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5924 | 1.2829 | 0.45 | 0.4455 | 1.0101 | 0.8 | 0.79922 | 0.09732%
E11-20232005 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.892 | 0.89686 | 0.675 | 0.666 | 1.3514 | 0.8 | 0.80129 | -0.1612%
E11-20232005 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.182 | 1.5228 | 0.9 | 0.889 | 1.2373 | 0.8 | 0.79919 | 0.1016%
E11-20232005 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.479 | 1.4199 | 1.125 | 1.112 | 1.1691 | 0.8 | 0.79929 | 0.08932%
E11-20232005 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.776 | 1.3514 | 1.35 | 1.329 | 1.5801 | 0.8 | 0.80065 | -0.08102%
E11-20232005 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.799 | 0.055586 | 0.8 | 0.79908 | 0.1156%
E11-20232005 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.984 | 0.53619 | 2.25 | 2.239 | 0.49129 | 0.8 | 0.79987 | 0.01609%
E11-20232005 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.571 | 0.8121 | 2.7 | 2.686 | 0.52122 | 0.8 | 0.79917 | 0.1043%
E11-20232005 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.704 | 2.0408 | 3.6 | 3.607 | -0.19407 | 0.8 | 0.79356 | 0.8119%
E11-20232005 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.88 | 2.0408 | 4.5 | 4.48 | 0.44643 | 0.8 | 0.79543 | 0.5743%
E11-20232005 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.1 | 1.4085 | 5.4 | 5.36 | 0.74627 | 0.8 | 0.79811 | 0.2371%
E11-20232005 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 0.8 | 0.8001 | -0.01256%
E11-20232005 | 50 | 15 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 9 | 8.89 | 1.2373 | 0.8 | 0.80161 | -0.201%
E11-20232005 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.33 | 0.48849 | 10.8 | 10.61 | 1.7908 | 0.8 | 0.80369 | -0.4587%
E11-20232005 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.16 | 0.20877 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80321 | -0.3994%
E11-20232005 | 100 | 30 |  | 24 | 23.87 | 0.54462 | 18 | 17.57 | 2.4474 | 0.8 | 0.80535 | -0.6646%
E11-20232005 | 120 | 36 |  | 28.8 | / | / | 21.6 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232005 | 150 | 45 |  | 36 | / | / | 27 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232005 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232005 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232006 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232006 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232006 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232006 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0832 | -3.8462 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.80554 | -0.688%
E11-20232006 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1238 | -3.0695 | 0.09 | 0.0898 | 0.22272 | 0.8 | 0.80947 | -1.17%
E11-20232006 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1638 | -2.3199 | 0.12 | 0.1190 | 0.84034 | 0.8 | 0.80903 | -1.117%
E11-20232006 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3223 | -0.71362 | 0.24 | 0.2407 | -0.29082 | 0.8 | 0.80122 | -0.1524%
E11-20232006 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4894 | -1.9207 | 0.36 | 0.3602 | -0.055525 | 0.8 | 0.80538 | -0.6678%
E11-20232006 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6492 | -1.4171 | 0.48 | 0.4802 | -0.041649 | 0.8 | 0.80397 | -0.4932%
E11-20232006 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.813 | -1.599 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80414 | -0.5142%
E11-20232006 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.973 | -1.3361 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.8003 | -0.03699%
E11-20232006 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.291 | -0.85205 | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.8 | 0.80216 | -0.2689%
E11-20232006 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.611 | -0.68281 | 1.2 | 1.215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79839 | 0.2015%
E11-20232006 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.915 | 0.2611 | 1.44 | 1.460 | -1.3699 | 0.8 | 0.79524 | 0.5984%
E11-20232006 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.573 | -0.50525 | 1.92 | 1.935 | -0.77519 | 0.8 | 0.79922 | 0.09803%
E11-20232006 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232006 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232006 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1012 | -1.1858 | 0 | 0.0013 | -1.2846 | 1 | 0.99992 | 0.00825%
E11-20232006 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0 | 0.0010 | -0.66313 | 1 | 0.99998 | 0.002199%
E11-20232006 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0 | 0.0009 | -0.44978 | 1 | 0.99999 | 0.001011%
E11-20232006 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0011 | -0.275 | 1 | 1 | 0.0003781%
E11-20232006 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232006; Column13: 1 | / | /
E11-20232006 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232006 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232006 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232006 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232007 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232007 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232007 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232007 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0811 | -1.3564 | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0.8 | 0.80296 | -0.3687%
E11-20232007 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.121 | -0.82645 | 0.09 | 0.0896 | 0.44643 | 0.8 | 0.80365 | -0.4543%
E11-20232007 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1612 | -0.74442 | 0.12 | 0.1191 | 0.75567 | 0.8 | 0.80429 | -0.5334%
E11-20232007 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3209 | -0.28046 | 0.24 | 0.2389 | 0.46044 | 0.8 | 0.80212 | -0.2649%
E11-20232007 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4777 | 0.48147 | 0.36 | 0.3592 | 0.22272 | 0.8 | 0.79926 | 0.09302%
E11-20232007 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6376 | 0.37641 | 0.48 | 0.4778 | 0.46044 | 0.8 | 0.80024 | -0.0301%
E11-20232007 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.593 | 1.1804 | 0.8 | 0.80265 | -0.3299%
E11-20232007 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.957 | 0.31348 | 0.72 | 0.713 | 0.98177 | 0.8 | 0.80191 | -0.2377%
E11-20232007 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.272 | 0.62893 | 0.96 | 0.952 | 0.84034 | 0.8 | 0.8006 | -0.07542%
E11-20232007 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.595 | 0.31348 | 1.2 | 1.193 | 0.58676 | 0.8 | 0.80078 | -0.09772%
E11-20232007 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.913 | 0.36592 | 1.44 | 1.445 | -0.34602 | 0.8 | 0.79794 | 0.2578%
E11-20232007 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.554 | 0.23493 | 1.92 | 1.926 | -0.31153 | 0.8 | 0.79842 | 0.1977%
E11-20232007 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232007 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232007 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1008 | -0.79365 | 0 | 0.0009 | -0.89286 | 1 | 0.99996 | 0.003986%
E11-20232007 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0 | 0.0006 | -0.39894 | 1 | 0.99999 | 0.0007957%
E11-20232007 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0 | 0.0006 | -0.29925 | 1 | 1 | 0.0004478%
E11-20232007 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3991 | 0.22551 | 0 | 0.0007 | -0.17539 | 1 | 1 | 0.0001538%
E11-20232007 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232007; Column13: 1 | / | /
E11-20232007 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232007 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232007 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232007 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232008 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232008 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232008 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232008 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0803 | -0.3736 | 0.06 | 0.0597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80251 | -0.3129%
E11-20232008 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1187 | 1.0952 | 0.09 | 0.0889 | 1.2373 | 0.8 | 0.8004 | -0.05052%
E11-20232008 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1597 | 0.18785 | 0.12 | 0.1190 | 0.84034 | 0.8 | 0.80186 | -0.2325%
E11-20232008 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3207 | -0.21827 | 0.24 | 0.2380 | 0.84034 | 0.8 | 0.80302 | -0.3766%
E11-20232008 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4818 | -0.3736 | 0.36 | 0.3546 | 1.5228 | 0.8 | 0.80538 | -0.6684%
E11-20232008 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232008 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232008 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232008; Column13: cosφ | / | /
E11-20232008 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232008 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232008 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232008 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.0001 | -0.01002 | 1 | 1 | 5.02e-07%
E11-20232008 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.518 | -0.71485 | 0 | 0.0016 | -0.063542 | 1 | 1 | 2.019e-05%
E11-20232008 | 5 | 5 |  | 5 | 5.009 | -0.17968 | 0 | 0.0046 | -0.091835 | 1 | 1 | 4.217e-05%
E11-20232009 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232009 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232009 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232009 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0822 | -2.6764 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.80351 | -0.4362%
E11-20232009 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1227 | -2.2005 | 0.09 | 0.09117 | -1.2833 | 0.8 | 0.80268 | -0.3335%
E11-20232009 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1642 | -2.5579 | 0.12 | 0.1221 | -1.7199 | 0.8 | 0.80246 | -0.3061%
E11-20232009 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2048 | -2.3437 | 0.15 | 0.1530 | -1.9608 | 0.8 | 0.80113 | -0.1404%
E11-20232009 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2448 | -1.9608 | 0.18 | 0.1831 | -1.6931 | 0.8 | 0.80078 | -0.09795%
E11-20232009 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3246 | -1.4171 | 0.24 | 0.2451 | -2.0808 | 0.8 | 0.79805 | 0.2445%
E11-20232009 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4035 | -0.86741 | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0.8 | 0.79983 | 0.02082%
E11-20232009 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4837 | -0.76494 | 0.36 | 0.3654 | -1.4778 | 0.8 | 0.79792 | 0.2611%
E11-20232009 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6403 | -0.046853 | 0.48 | 0.4879 | -1.6192 | 0.8 | 0.7954 | 0.5783%
E11-20232009 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.803 | -0.3736 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79869 | 0.1646%
E11-20232009 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.72 | 0.720 | 0 | 0.8 | 0.8003 | -0.03745%
E11-20232009 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232009 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232009 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232009; Column13: cosφ | / | /
E11-20232009 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232009 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232009 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232009 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0.15 | 0.1492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80082 | -0.1022%
E11-20232010 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2991 | 0.3009 | 0.225 | 0.2250 | 0 | 0.8 | 0.79913 | 0.1084%
E11-20232010 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3991 | 0.22551 | 0.3 | 0.2990 | 0.33445 | 0.8 | 0.80031 | -0.03907%
E11-20232010 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.5008 | -0.15974 | 0.375 | 0.3748 | 0.053362 | 0.8 | 0.80061 | -0.07663%
E11-20232010 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6001 | -0.016664 | 0.45 | 0.4480 | 0.44643 | 0.8 | 0.80133 | -0.1657%
E11-20232010 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.4 | 0.6 | 0.5970 | 0.50251 | 0.8 | 0.80072 | -0.09015%
E11-20232010 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.995 | 0.50251 | 0.75 | 0.745 | 0.67114 | 0.8 | 0.80048 | -0.06027%
E11-20232010 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.9 | 0.899 | 0.11123 | 0.8 | 0.80008 | -0.01001%
E11-20232010 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.597 | 0.18785 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80066 | -0.08259%
E11-20232010 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.987 | 0.65425 | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79734 | 0.3331%
E11-20232010 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.399 | 0.041684 | 1.8 | 1.798 | 0.11123 | 0.8 | 0.8002 | -0.025%
E11-20232010 | 40 | 4 |  | 3.2 | / | / | 2.4 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 50 | 5 |  | 4 | / | / | 3 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 60 | 6 |  | 4.8 | / | / | 3.6 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 80 | 8 |  | 6.4 | / | / | 4.8 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 100 | 10 |  | 8 | / | / | 6 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 120 | 12 |  | 9.6 | / | / | 7.2 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 150 | 15 |  | 12 | / | / | 9 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 2.额定电压： | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232010; Column13: cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232010 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232010 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0992 | 0.80645 | 0.075 | 0.0748 | -0.3 | 0.8 | 0.79845 | 0.1939%
E11-20232011 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2003 | -0.14978 | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79909 | 0.1139%
E11-20232011 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3978 | 0.55304 | 0.3 | 0.3016 | -0.5305 | 0.8 | 0.79686 | 0.3935%
E11-20232011 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.797 | 0.37641 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79651 | 0.4383%
E11-20232011 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79824 | 0.2201%
E11-20232011 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.587 | 0.81916 | 1.2 | 1.213 | -1.0717 | 0.8 | 0.7945 | 0.6923%
E11-20232011 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.836 | -1.9608 | 0.8 | 0.79277 | 0.9117%
E11-20232011 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.194 | 0.18785 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79838 | 0.2032%
E11-20232011 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.778 | 0.46044 | 3.6 | 3.600 | 0 | 0.8 | 0.79867 | 0.166%
E11-20232011 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.356 | 0.69226 | 4.8 | 4.802 | -0.041649 | 0.8 | 0.79789 | 0.2649%
E11-20232011 | 100 | 10 |  | 8 | 7.97 | 0.37641 | 6 | 6.06 | -0.9901 | 0.8 | 0.79603 | 0.499%
E11-20232011 | 150 | 15 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 9 | 9.06 | -0.66225 | 0.8 | 0.79614 | 0.4853%
E11-20232011 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.68 | 0.15773 | 9.525 | 9.52 | 0.052521 | 0.8 | 0.7997 | 0.03787%
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1251 | -0.079936 | 0 | -0.0002 | 0.15987 | 1 | 1 | 0.0001278%
E11-20232011 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2501 | -0.039984 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232011 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5031 | -0.61618 | 0 | -0.0005 | 0.099384 | 1 | 1 | 4.939e-05%
E11-20232011 | 10 | 1 |  | 1 | 1.007 | -0.69513 | 0 | -0.002 | 0.19861 | 1 | 1 | 0.0001972%
E11-20232011 | 15 | 1.5 |  | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0 | -0.003 | 0.19934 | 1 | 1 | 0.0001987%
E11-20232011 | 20 | 2 |  | 2 | 1.996 | 0.2004 | 0 | -0.004 | 0.2004 | 1 | 1 | 0.0002008%
E11-20232011 | 30 | 3 |  | 3 | 2.996 | 0.13351 | 0 | -0.014 | 0.46729 | 1 | 0.99999 | 0.001092%
E11-20232011 | 40 | 4 |  | 4 | 4.007 | -0.17469 | 0 | -0.018 | 0.44921 | 1 | 0.99999 | 0.001009%
E11-20232011 | 60 | 6 |  | 6 | 6.005 | -0.083264 | 0 | -0.032 | 0.53289 | 1 | 0.99999 | 0.00142%
E11-20232011 | 80 | 8 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 0 | -0.036 | 0.44944 | 1 | 0.99999 | 0.00101%
E11-20232011 | 100 | 10 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 0 | -0.060 | 0.59524 | 1 | 0.99998 | 0.001772%
E11-20232011 | 150 | 15 |  | 15 | 15.18 | -1.1858 | 0 | -0.092 | 0.60606 | 1 | 0.99998 | 0.001837%
E11-20232011 | 158.75 | 15.875 |  | 15.875 | 15.91 | -0.21999 | 0 | -0.097 | 0.60968 | 1 | 0.99998 | 0.001859%
E11-20232011 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2976 | 0.80645 | 0.225 | 0.2274 | -1.0554 | 0.8 | 0.79459 | 0.6815%
E11-20232011 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6027 | -0.44798 | 0.45 | 0.4559 | -1.2941 | 0.8 | 0.79753 | 0.3095%
E11-20232011 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.9 | 0.909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79809 | 0.2397%
E11-20232011 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.395 | 0.20877 | 1.8 | 1.831 | -1.6931 | 0.8 | 0.79443 | 0.7007%
E11-20232011 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.583 | 0.47446 | 2.7 | 2.716 | -0.5891 | 0.8 | 0.79692 | 0.3865%
E11-20232011 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.777 | 0.48147 | 3.6 | 3.604 | -0.11099 | 0.8 | 0.79829 | 0.2139%
E11-20232011 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.20 | 0 | 5.4 | 5.392 | 0.14837 | 0.8 | 0.80043 | -0.05331%
E11-20232011 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.25 | -0.68966 | 0.8 | 0.79648 | 0.4415%
E11-20232011 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.42 | -0.1387 | 10.8 | 10.85 | -0.46083 | 0.8 | 0.79907 | 0.1166%
E11-20232011 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.25 | -0.25974 | 14.4 | 14.39 | 0.069493 | 0.8 | 0.80095 | -0.1183%
E11-20232011 | 100 | 30 |  | 24 | 24.01 | -0.041649 | 18 | 17.72 | 1.5801 | 0.8 | 0.8046 | -0.5718%
E11-20232011 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232011 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232011 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3733 | 0.4554 | 0 | -0.0002 | 0.053576 | 1 | 1 | 1.435e-05%
E11-20232011 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.7514 | -0.18632 | 0 | -0.0012 | 0.1597 | 1 | 1 | 0.0001275%
E11-20232011 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0 | -0.003 | 0.19934 | 1 | 1 | 0.0001987%
E11-20232011 | 10 | 3 |  | 3 | 2.994 | 0.2004 | 0 | -0.007 | 0.2338 | 1 | 1 | 0.0002733%
E11-20232011 | 15 | 4.5 |  | 4.5 | 4.496 | 0.088968 | 0 | -0.022 | 0.48932 | 1 | 0.99999 | 0.001197%
E11-20232011 | 20 | 6 |  | 6 | 5.998 | 0.033344 | 0 | -0.027 | 0.45015 | 1 | 0.99999 | 0.001013%
E11-20232011 | 30 | 9 |  | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0 | -0.041 | 0.45657 | 1 | 0.99999 | 0.001042%
E11-20232011 | 40 | 12 |  | 12 | 12.11 | -0.90834 | 0 | -0.060 | 0.49546 | 1 | 0.99999 | 0.001227%
E11-20232011 | 60 | 18 |  | 18 | 18.03 | -0.16639 | 0 | -0.12 | 0.66556 | 1 | 0.99998 | 0.002215%
E11-20232011 | 80 | 24 |  | 24 | 24.16 | -0.66225 | 0 | -0.16 | 0.66225 | 1 | 0.99998 | 0.002193%
E11-20232011 | 100 | 30 |  | 30 | 30.22 | -0.72799 | 0 | -0.21 | 0.6949 | 1 | 0.99998 | 0.002414%
E11-20232012 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232012 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232012 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232012 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0816 | -1.9608 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.80141 | -0.1762%
E11-20232012 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1229 | -2.3596 | 0.09 | 0.0913 | -1.4239 | 0.8 | 0.80273 | -0.3407%
E11-20232012 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1645 | -2.7356 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.80508 | -0.631%
E11-20232012 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2036 | -1.7682 | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0.8 | 0.80245 | -0.3056%
E11-20232012 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2459 | -2.3993 | 0.18 | 0.1817 | -0.93561 | 0.8 | 0.80426 | -0.5294%
E11-20232012 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3249 | -1.5082 | 0.24 | 0.2414 | -0.57995 | 0.8 | 0.80269 | -0.3351%
E11-20232012 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4045 | -1.1125 | 0.3 | 0.3015 | -0.49751 | 0.8 | 0.80178 | -0.2221%
E11-20232012 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4874 | -1.5183 | 0.36 | 0.3616 | -0.44248 | 0.8 | 0.80311 | -0.3877%
E11-20232012 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6483 | -1.2803 | 0.48 | 0.4827 | -0.55935 | 0.8 | 0.80209 | -0.2604%
E11-20232012 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.807 | -0.86741 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.8 | 0.80345 | -0.4296%
E11-20232012 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.72 | 0.712 | 1.1236 | 0.8 | 0.80556 | -0.6899%
E11-20232012 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.295 | -1.1583 | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.8 | 0.80304 | -0.3786%
E11-20232012 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.612 | -0.74442 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79952 | 0.05958%
E11-20232012 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.938 | -0.92879 | 1.44 | 1.457 | -1.1668 | 0.8 | 0.79931 | 0.08675%
E11-20232012 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232012 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232012 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1021 | -2.0568 | 0 | 0.0014 | -1.3712 | 1 | 0.99991 | 0.009401%
E11-20232012 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0 | 0.0011 | -0.72273 | 1 | 0.99997 | 0.002612%
E11-20232012 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2023 | -1.1369 | 0 | 0.0011 | -0.54375 | 1 | 0.99999 | 0.001478%
E11-20232012 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2521 | -0.833 | 0 | 0.0010 | -0.39667 | 1 | 0.99999 | 0.0007867%
E11-20232012 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3021 | -0.69513 | 0 | 0.0010 | -0.33102 | 1 | 0.99999 | 0.0005479%
E11-20232012 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4019 | -0.47275 | 0 | 0.0013 | -0.32346 | 1 | 0.99999 | 0.0005231%
E11-20232012 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5012 | -0.23943 | 0 | 0.0014 | -0.27933 | 1 | 1 | 0.0003901%
E11-20232012 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6027 | -0.44798 | 0 | 0.0015 | -0.24888 | 1 | 1 | 0.0003097%
E11-20232012 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.812 | -1.4778 | 0 | 0.002 | -0.24631 | 1 | 1 | 0.0003033%
E11-20232012 | 25 | 1 |  | 1 | 1.001 | -0.0999 | 0 | 0.002 | -0.1998 | 1 | 1 | 0.0001996%
E11-20232012 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0 | 0.002 | -0.16653 | 1 | 1 | 0.0001387%
E11-20232012 | 40 | 1.6 |  | 1.6 | 1.605 | -0.31153 | 0 | 0.003 | -0.18692 | 1 | 1 | 0.0001747%
E11-20232012 | 50 | 2 |  | 2 | 2.008 | -0.39841 | 0 | 0.004 | -0.1992 | 1 | 1 | 0.0001984%
E11-20232012 | 60 | 2.4 |  | 2.4 | 2.423 | -0.94924 | 0 | 0.004 | -0.16508 | 1 | 1 | 0.0001363%
E11-20232012 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232012 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232012 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232012 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.808 | -0.9901 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80428 | -0.5321%
E11-20232012 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.015 | -0.74442 | 1.5 | 1.521 | -1.3807 | 0.8 | 0.79814 | 0.2327%
E11-20232012 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.044 | -1.4455 | 2.25 | 2.267 | -0.74989 | 0.8 | 0.80202 | -0.2517%
E11-20232012 | 5 | 5 |  | 4 | 4.049 | -1.2102 | 3 | 3.029 | -0.95741 | 0.8 | 0.80074 | -0.0918%
E11-20232012 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.068 | -1.3418 | 3.75 | 3.751 | -0.02666 | 0.8 | 0.80379 | -0.4716%
E11-20232012 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.075 | -1.2346 | 4.5 | 4.513 | -0.28806 | 0.8 | 0.80273 | -0.3407%
E11-20232012 | 10 | 10 |  | 8 | 8.12 | -1.4778 | 6 | 6.03 | -0.49751 | 0.8 | 0.80284 | -0.3536%
E11-20232012 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.15 | -1.4778 | 7.5 | 7.53 | -0.39841 | 0.8 | 0.80312 | -0.3888%
E11-20232012 | 15 | 15 |  | 12 | 12.11 | -0.90834 | 9 | 9.11 | -1.2075 | 0.8 | 0.79913 | 0.1091%
E11-20232012 | 20 | 20 |  | 16 | 16.17 | -1.0513 | 12 | 12.02 | -0.16639 | 0.8 | 0.80255 | -0.3182%
E11-20232012 | 25 | 25 |  | 20 | 20.32 | -1.5748 | 15 | 15.01 | -0.066622 | 0.8 | 0.80435 | -0.5407%
E11-20232012 | 30 | 30 |  | 24 | 24.35 | -1.4374 | 18 | 18.17 | -0.93561 | 0.8 | 0.80146 | -0.182%
E11-20232012 | 40 | 40 |  | 32 | 32.47 | -1.4475 | 24 | 24.16 | -0.66225 | 0.8 | 0.80228 | -0.2838%
E11-20232012 | 50 | 50 |  | 40 | / | / | 30 | / |  | 0.8 | / | /
E11-20232012 | 60 | 60 |  | 48 | / | / | 36 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232012 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232012 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232012 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.521 | -0.833 | 0 | 0.001 | -0.039667 | 1 | 1 | 7.867e-06%
E11-20232012 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.762 | -0.31898 | 0 | -0.004 | 0.10633 | 1 | 1 | 5.653e-05%
E11-20232012 | 5 | 5 |  | 5 | 5.021 | -0.41824 | 0 | -0.004 | 0.079665 | 1 | 1 | 3.173e-05%
E11-20232012 | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 | 6.272 | -0.35077 | 0 | -0.005 | 0.079719 | 1 | 1 | 3.178e-05%
E11-20232012 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0 | -0.007 | 0.092715 | 1 | 1 | 4.298e-05%
E11-20232012 | 10 | 10 |  | 10 | 10.07 | -0.69513 | 0 | -0.008 | 0.079444 | 1 | 1 | 3.156e-05%
E11-20232012 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.59 | -0.71485 | 0 | -0.01 | 0.079428 | 1 | 1 | 3.154e-05%
E11-20232012 | 15 | 15 |  | 15 | 15.08 | -0.5305 | 0 | -0.01 | 0.066313 | 1 | 1 | 2.199e-05%
E11-20232012 | 20 | 20 |  | 20 | 20.3 | -1.4778 | 0 | -0.02 | 0.098522 | 1 | 1 | 4.853e-05%
E11-20232012 | 25 | 25 |  | 25 | 25.29 | -1.1467 | 0 | -0.07 | 0.27679 | 1 | 1 | 0.0003831%
E11-20232012 | 60 | 60 |  | 60 | 30.45 | -1.4778 | 0 | -0.18 | 0.29421 | 1 | 0.99998 | 0.001747%
E11-20232013 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232013 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232013 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232013 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0792 | 1.0101 | 0.06 | 0.0588 | 2.0408 | 0.8 | 0.80291 | -0.3625%
E11-20232013 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1197 | 0.25063 | 0.09 | 0.0889 | 1.2373 | 0.8 | 0.80281 | -0.3498%
E11-20232013 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1594 | 0.37641 | 0.12 | 0.1188 | 1.0101 | 0.8 | 0.80181 | -0.2254%
E11-20232013 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2099 | -4.7165 | 0.15 | 0.1517 | -1.1206 | 0.8 | 0.81049 | -1.294%
E11-20232013 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2448 | -1.9608 | 0.18 | 0.1799 | 0.055586 | 0.8 | 0.80581 | -0.7208%
E11-20232013 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3259 | -1.8104 | 0.24 | 0.2418 | -0.74442 | 0.8 | 0.80309 | -0.3853%
E11-20232013 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.408 | -1.9608 | 0.3 | 0.300 | 0 | 0.8 | 0.80565 | -0.7014%
E11-20232013 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.487 | -1.4374 | 0.36 | 0.362 | -0.55249 | 0.8 | 0.80256 | -0.3194%
E11-20232013 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.646 | -0.92879 | 0.48 | 0.481 | -0.2079 | 0.8 | 0.80208 | -0.2595%
E11-20232013 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.813 | -1.599 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.80083 | -0.1032%
E11-20232013 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.973 | -1.3361 | 0.72 | 0.730 | -1.3699 | 0.8 | 0.7999 | 0.01233%
E11-20232013 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.274 | 0.47096 | 0.96 | 0.972 | -1.2346 | 0.8 | 0.79503 | 0.6251%
E11-20232013 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.624 | -1.4778 | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0.8 | 0.80237 | -0.2948%
E11-20232013 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.941 | -1.0819 | 1.44 | 1.454 | -0.96286 | 0.8 | 0.80035 | -0.04326%
E11-20232013 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.592 | -1.2346 | 1.92 | 1.932 | -0.62112 | 0.8 | 0.80178 | -0.2218%
E11-20232013 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232013 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232013 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1322 | -24.357 | 0 | 0.0010 | -0.75643 | 1 | 0.99997 | 0.002861%
E11-20232013 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1712 | -12.3832 | 0 | 0.0005 | -0.29206 | 1 | 1 | 0.0004265%
E11-20232013 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2198 | -9.0082 | 0 | 0.0003 | -0.13649 | 1 | 1 | 9.314e-05%
E11-20232013 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4133 | -3.218 | 0 | 0.0003 | -0.072586 | 1 | 1 | 2.634e-05%
E11-20232013 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2921 | 2.7046 | 0 | 0.0003 | -0.1027 | 1 | 1 | 5.274e-05%
E11-20232013 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.607 | -1.1532 | 0 | 0.0002 | -0.032949 | 1 | 1 | 5.428e-06%
E11-20232013 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.819 | -2.3199 | 0 | 0.0001 | -0.01221 | 1 | 1 | 7.454e-07%
E11-20232013 | 25 | 1 |  | 1 | 1.021 | -2.0568 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232013 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.219 | -1.5587 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232013 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232013; Column13: 1 | / | /
E11-20232013 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232013 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232013 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232013 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1986 | 0.70493 | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0.8 | 0.79642 | 0.4489%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3975 | 0.62893 | 0.3 | 0.3021 | -0.69513 | 0.8 | 0.79616 | 0.482%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79772 | 0.2861%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79725 | 0.3448%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1994 | 0.3009 | 0.15 | 0.1510 | -0.66225 | 0.8 | 0.79721 | 0.3501%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3966 | 0.85729 | 0.3 | 0.3020 | -0.66225 | 0.8 | 0.7956 | 0.5534%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.797 | 0.37641 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79651 | 0.4383%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.219 | -1.5587 | 0.8 | 0.79563 | 0.5498%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1980 | 1.0101 | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0.8 | 0.79457 | 0.6829%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3985 | 0.37641 | 0.3 | 0.3009 | -0.2991 | 0.8 | 0.79805 | 0.2444%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79541 | 0.5772%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.79701 | 0.3748%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0.8 | 0.796 | 0.5025%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3975 | 0.62893 | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79636 | 0.4577%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.801 | -0.12484 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79844 | 0.1951%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.212 | -0.9901 | 0.8 | 0.79566 | 0.5453%
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.2499 | 0.040016 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5003 | -0.059964 | 0 | -0.0006 | 0.11993 | 1 | 1 | 7.191e-05%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | -0.002 | 0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 2 | 2.004 | -0.1996 | 0 | -0.005 | 0.2495 | 1 | 1 | 0.0003113%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4997 | 0.060036 | 0 | -0.0007 | 0.14008 | 1 | 1 | 9.812e-05%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | -0.002 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 2 | 2.000 | 0 | 0 | -0.005 | 0.25 | 1 | 1 | 0.0003125%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2502 | -0.079936 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4994 | 0.12014 | 0 | -0.0006 | 0.12014 | 1 | 1 | 7.217e-05%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | -0.002 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 2 | 2.003 | -0.14978 | 0 | -0.005 | 0.24963 | 1 | 1 | 0.0003116%
E11-20232014 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2502 | -0.079936 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232014 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5003 | -0.059964 | 0 | -0.0006 | 0.11993 | 1 | 1 | 7.191e-05%
E11-20232014 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.002 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232014 | 20 | 2 |  | 2 | 2.000 | 0 | 0 | -0.005 | 0.25 | 1 | 1 | 0.0003125%
E11-20232014 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.45 | 0.451 | -0.22173 | 0.8 | 0.79791 | 0.2619%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79711 | 0.3624%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.398 | 0.083403 | 1.8 | 1.819 | -1.0445 | 0.8 | 0.79672 | 0.4118%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.786 | 0.29252 | 3.6 | 3.629 | -0.79912 | 0.8 | 0.79683 | 0.3975%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.45 | 0.450 | 0 | 0.8 | 0.79855 | 0.1812%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.7971 | 0.3636%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.395 | 0.20877 | 1.8 | 1.822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79587 | 0.5184%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.798 | 0.041684 | 3.6 | 3.621 | -0.57995 | 0.8 | 0.7982 | 0.2255%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.45 | 0.452 | -0.44248 | 0.8 | 0.79872 | 0.1602%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79888 | 0.1404%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.390 | 0.41841 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.79671 | 0.4132%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.798 | 0.041684 | 3.6 | 3.607 | -0.19407 | 0.8 | 0.79932 | 0.0851%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.45 | 0.454 | -0.88106 | 0.8 | 0.79647 | 0.4432%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.7954 | 0.5782%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.412 | -0.49751 | 1.8 | 1.816 | -0.88106 | 0.8 | 0.79889 | 0.1395%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.791 | 0.18785 | 3.6 | 3.631 | -0.85376 | 0.8 | 0.79698 | 0.3795%
E11-20232014 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232014 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.750 | 0 | 0 | -0.001 | 0.13333 | 1 | 1 | 8.889e-05%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.502 | -0.13316 | 0 | -0.003 | 0.19973 | 1 | 1 | 0.0001995%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 3 | 2.999 | 0.033344 | 0 | -0.008 | 0.26676 | 1 | 1 | 0.0003558%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 6 | 5.983 | 0.28414 | 0 | -0.030 | 0.50142 | 1 | 0.99999 | 0.001257%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.001 | 0.13351 | 1 | 1 | 8.913e-05%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0 | -0.003 | 0.20013 | 1 | 1 | 0.0002003%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 3 | 2.999 | 0.033344 | 0 | -0.008 | 0.26676 | 1 | 1 | 0.0003558%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 6 | 5.965 | 0.58676 | 0 | -0.031 | 0.5197 | 1 | 0.99999 | 0.00135%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0 | -0.001 | 0.13316 | 1 | 1 | 8.865e-05%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0 | -0.003 | 0.20013 | 1 | 1 | 0.0002003%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 3 | 2.992 | 0.26738 | 0 | -0.014 | 0.46791 | 1 | 0.99999 | 0.001095%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 6 | 5.979 | 0.35123 | 0 | -0.029 | 0.48503 | 1 | 0.99999 | 0.001176%
E11-20232014 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.752 | -0.26596 | 0 | -0.001 | 0.13298 | 1 | 1 | 8.842e-05%
E11-20232014 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | -0.003 | 0.19987 | 1 | 1 | 0.0001997%
E11-20232014 | 10 | 3 |  | 3 | 2.996 | 0.13351 | 0 | -0.008 | 0.26702 | 1 | 1 | 0.0003565%
E11-20232014 | 20 | 6 |  | 6 | 5.988 | 0.2004 | 0 | -0.031 | 0.5177 | 1 | 0.99999 | 0.00134%
E11-20232015 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1979 | 1.0611 | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79617 | 0.4811%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3994 | 0.15023 | 0.3 | 0.3004 | -0.13316 | 0.8 | 0.79918 | 0.1022%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79759 | 0.3023%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79754 | 0.3081%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1984 | 0.80645 | 0.15 | 0.1501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79748 | 0.3154%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3961 | 0.9846 | 0.3 | 0.2993 | 0.23388 | 0.8 | 0.79784 | 0.2703%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.79928 | 0.0903%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79749 | 0.3147%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1982 | 0.90817 | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79603 | 0.4986%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3990 | 0.25063 | 0.3 | 0.3006 | -0.1996 | 0.8 | 0.7987 | 0.1626%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.79964 | 0.04507%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79634 | 0.4591%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0.8 | 0.79774 | 0.2834%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3965 | 0.88272 | 0.3 | 0.2993 | 0.23388 | 0.8 | 0.79814 | 0.2335%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79674 | 0.409%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.608 | -0.49751 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.79737 | 0.3293%
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.2493 | 0.28079 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4998 | 0.040016 | 0 | -0.0006 | 0.12005 | 1 | 1 | 7.206e-05%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.002 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 2 | 1.996 | 0.2004 | 0 | -0.005 | 0.2505 | 1 | 1 | 0.0003138%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4998 | 0.040016 | 0 | -0.0005 | 0.10004 | 1 | 1 | 5.004e-05%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.002 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 2 | 2.003 | -0.14978 | 0 | -0.005 | 0.24963 | 1 | 1 | 0.0003116%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2492 | 0.32103 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5008 | -0.15974 | 0 | -0.0005 | 0.09984 | 1 | 1 | 4.984e-05%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | -0.002 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 2 | 2.000 | 0 | 0 | -0.005 | 0.25 | 1 | 1 | 0.0003125%
E11-20232015 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2495 | 0.2004 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232015 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5003 | -0.059964 | 0 | -0.001 | 0.19988 | 1 | 1 | 0.0001998%
E11-20232015 | 10 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | -0.002 | 0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232015 | 20 | 2 |  | 2 | 2.004 | -0.1996 | 0 | -0.005 | 0.2495 | 1 | 1 | 0.0003113%
E11-20232015 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.45 | 0.448 | 0.44643 | 0.8 | 0.80032 | -0.04012%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.79903 | 0.1209%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.405 | -0.2079 | 1.8 | 1.810 | -0.55249 | 0.8 | 0.799 | 0.1249%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.815 | -0.31153 | 3.6 | 3.617 | -0.47 | 0.8 | 0.79954 | 0.05735%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.45 | 0.447 | 0.67114 | 0.8 | 0.80048 | -0.06027%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.193 | 0.58676 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.79735 | 0.3329%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 1.8 | 1.808 | -0.44248 | 0.8 | 0.79775 | 0.2816%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.785 | 0.31348 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.79846 | 0.1934%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.45 | 0.449 | 0.22272 | 0.8 | 0.80064 | -0.07994%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.79856 | 0.1806%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.403 | -0.12484 | 1.8 | 1.812 | -0.66225 | 0.8 | 0.79844 | 0.1951%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.796 | 0.083403 | 3.6 | 3.616 | -0.44248 | 0.8 | 0.79848 | 0.1905%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.45 | 0.458 | -1.7467 | 0.8 | 0.79341 | 0.8301%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.79855 | 0.1818%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.403 | -0.12484 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79892 | 0.135%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.813 | -0.2701 | 3.6 | 3.614 | -0.38738 | 0.8 | 0.79966 | 0.0424%
E11-20232015 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232015 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.002 | 0.26702 | 1 | 1 | 0.0003565%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | -0.003 | 0.19987 | 1 | 1 | 0.0001997%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 3 | 2.990 | 0.33445 | 0 | -0.008 | 0.26756 | 1 | 1 | 0.0003579%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 6 | 5.968 | 0.53619 | 0 | -0.030 | 0.50268 | 1 | 0.99999 | 0.001263%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.001 | 0.13351 | 1 | 1 | 8.913e-05%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0 | -0.003 | 0.20013 | 1 | 1 | 0.0002003%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 3 | 2.993 | 0.23388 | 0 | -0.008 | 0.26729 | 1 | 1 | 0.0003572%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 6 | 5.961 | 0.65425 | 0 | -0.03 | 0.50327 | 1 | 0.99999 | 0.001266%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.001 | 0.13351 | 1 | 1 | 8.913e-05%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0 | -0.003 | 0.19947 | 1 | 1 | 0.0001989%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 3 | 2.994 | 0.2004 | 0 | -0.014 | 0.4676 | 1 | 0.99999 | 0.001093%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 6 | 5.965 | 0.58676 | 0 | -0.030 | 0.50293 | 1 | 0.99999 | 0.001265%
E11-20232015 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.750 | 0 | 0 | -0.001 | 0.13333 | 1 | 1 | 8.889e-05%
E11-20232015 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 0 | -0.003 | 0.20027 | 1 | 1 | 0.0002005%
E11-20232015 | 10 | 3 |  | 3 | 3.009 | -0.2991 | 0 | -0.008 | 0.26587 | 1 | 1 | 0.0003534%
E11-20232015 | 20 | 6 |  | 6 | 5.982 | 0.3009 | 0 | -0.031 | 0.51822 | 1 | 0.99999 | 0.001343%
E11-20232016 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0973 | 2.7749 | 0.075 | 0.076 | -1.3158 | 0.8 | 0.78809 | 1.512%
E11-20232016 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1951 | 2.5115 | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79238 | 0.9614%
E11-20232016 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3872 | 3.3058 | 0.3 | 0.3039 | -1.2833 | 0.8 | 0.78664 | 1.698%
E11-20232016 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.774 | 3.3592 | 0.6 | 0.607 | -1.1532 | 0.8 | 0.78688 | 1.667%
E11-20232016 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.565 | 2.2364 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79014 | 1.248%
E11-20232016 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.212 | -0.3736 | 2.4 | 2.447 | -1.9207 | 0.8 | 0.79546 | 0.5707%
E11-20232016 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.188 | 3.426 | 4.8 | 4.831 | -0.64169 | 0.8 | 0.78823 | 1.493%
E11-20232016 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.171 | 3.7109 | 4.8 | 4.835 | -0.72389 | 0.8 | 0.78716 | 1.631%
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | -0.0002 | 0.15974 | 1 | 1 | 0.0001276%
E11-20232016 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2500 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232016 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4997 | 0.060036 | 0 | -0.0006 | 0.12007 | 1 | 1 | 7.209e-05%
E11-20232016 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.002 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232016 | 20 | 2 |  | 2 | 2.002 | -0.0999 | 0 | -0.005 | 0.24975 | 1 | 1 | 0.0003119%
E11-20232016 | 40 | 4 |  | 4 | 3.994 | 0.15023 | 0 | -0.020 | 0.50075 | 1 | 0.99999 | 0.001254%
E11-20232016 | 80 | 8 |  | 8 | 7.86 | 1.7812 | 0 | -0.04 | 0.50891 | 1 | 0.99999 | 0.001295%
E11-20232016 | 80 | 8 |  | 8 | 7.83 | 2.1711 | 0 | -0.04 | 0.51086 | 1 | 0.99999 | 0.001305%
E11-20232016 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0.225 | 0.2234 | 0.7162 | 0.8 | 0.80441 | -0.5487%
E11-20232016 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5919 | 1.3685 | 0.45 | 0.4570 | -1.5317 | 0.8 | 0.79153 | 1.07%
E11-20232016 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.166 | 2.916 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.79063 | 1.185%
E11-20232016 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.332 | 2.916 | 1.8 | 1.816 | -0.88106 | 0.8 | 0.78899 | 1.396%
E11-20232016 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.660 | 3.0043 | 3.6 | 3.635 | -0.96286 | 0.8 | 0.78849 | 1.46%
E11-20232016 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.72 | -1.2346 | 7.2 | 7.41 | -2.834 | 0.8 | 0.79526 | 0.5957%
E11-20232016 | 80 | 24 |  | 19.2 | 18.81 | 2.0734 | 14.4 | 14.27 | 0.911 | 0.8 | 0.79668 | 0.4162%
E11-20232016 | 80 | 24 |  | 19.2 | 18.75 | 2.4 | 14.4 | 14.29 | 0.76977 | 0.8 | 0.79534 | 0.5854%
E11-20232016 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232016 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232016 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3753 | -0.079936 | 0 | -0.0004 | 0.10658 | 1 | 1 | 5.68e-05%
E11-20232016 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.001 | 0.13351 | 1 | 1 | 8.913e-05%
E11-20232016 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0 | -0.004 | 0.26684 | 1 | 1 | 0.000356%
E11-20232016 | 10 | 3 |  | 3 | 2.992 | 0.26738 | 0 | -0.008 | 0.26738 | 1 | 1 | 0.0003575%
E11-20232016 | 20 | 6 |  | 6 | 5.987 | 0.21714 | 0 | -0.003 | 0.050109 | 1 | 1 | 1.255e-05%
E11-20232016 | 40 | 12 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 0 | -0.07 | 0.58725 | 1 | 0.99998 | 0.001724%
E11-20232016 | 80 | 24 |  | 24 | 23.51 | 2.0842 | 0 | -0.14 | 0.59549 | 1 | 0.99998 | 0.001773%
E11-20232016 | 80 | 24 |  | 24 | 23.46 | 2.3018 | 0 | -0.14 | 0.59676 | 1 | 0.99998 | 0.001781%
E11-20232017 | 1.额定电流：1A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232017 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232017 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232017 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1.0091 | -0.90179 | 0.75 | 0.7493 | 0.093421 | 0.8 | 0.80286 | -0.3568%
E11-20232017 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.984 | 0.80645 | 1.5 | 1.485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80058 | -0.07253%
E11-20232017 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.959 | 1.3856 | 2.25 | 2.253 | -0.13316 | 0.8 | 0.79562 | 0.5501%
E11-20232017 | 5 | 5 |  | 4 | 3.978 | 0.55304 | 3 | 3.007 | -0.23279 | 0.8 | 0.79773 | 0.2843%
E11-20232017 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.963 | 0.74552 | 3.75 | 3.763 | -0.34547 | 0.8 | 0.79685 | 0.3955%
E11-20232017 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.961 | 0.65425 | 4.5 | 4.464 | 0.80645 | 0.8 | 0.80043 | -0.05433%
E11-20232017 | 10 | 10 |  | 8 | 7.99 | 0.12516 | 6 | 5.950 | 0.84034 | 0.8 | 0.80204 | -0.2547%
E11-20232017 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 7.5 | 7.45 | 0.7 | 0.8 | 0.80419 | -0.5214%
E11-20232017 | 15 | 15 |  | 12 | 12.31 | -2.5183 | 9 | 8.92 | 0.89686 | 0.8 | 0.80976 | -1.205%
E11-20232017 | 20 | 20 |  | 16 | 15.81 | 1.2018 | 12 | 11.91 | 0.75567 | 0.8 | 0.79873 | 0.1596%
E11-20232017 | 25 | 25 |  | 20 | 19.84 | 0.80645 | 15 | 14.82 | 1.2146 | 0.8 | 0.80116 | -0.145%
E11-20232017 | 30 | 30 |  | 24 | 23.67 | 1.3942 | 18 | 17.71 | 1.6375 | 0.8 | 0.80069 | -0.08612%
E11-20232017 | 40 | 40 |  | 32 | 32.03 | -0.093662 | 24 | 23.61 | 1.6518 | 0.8 | 0.80495 | -0.6148%
E11-20232017 | 50 | 50 |  | 40 | 39.52 | 1.2146 | 30 | 29.45 | 1.8676 | 0.8 | 0.80185 | -0.2303%
E11-20232017 | 60 | 60 |  | 48 | 47.83 | 0.35543 | 36 | 35.21 | 2.2437 | 0.8 | 0.80532 | -0.6609%
E11-20232017 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232017 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232017 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232017; Column13: cosφ | / | /
E11-20232017 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232017 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232017 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232017 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232020 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232020 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232020 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232020 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0827 | -3.2648 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.80383 | -0.4768%
E11-20232020 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1282 | -6.3963 | 0.09 | 0.0914 | -1.5317 | 0.8 | 0.81425 | -1.75%
E11-20232020 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1645 | -2.7356 | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.8 | 0.80274 | -0.3418%
E11-20232020 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3332 | -3.9616 | 0.24 | 0.2434 | -1.3969 | 0.8 | 0.8075 | -0.9285%
E11-20232020 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4931 | -2.6567 | 0.36 | 0.3651 | -1.3969 | 0.8 | 0.80368 | -0.4581%
E11-20232020 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6543 | -2.1855 | 0.48 | 0.4838 | -0.78545 | 0.8 | 0.80407 | -0.5057%
E11-20232020 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.817 | -2.0808 | 0.6 | 0.6042 | -0.69513 | 0.8 | 0.80402 | -0.5001%
E11-20232020 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.978 | -1.8405 | 0.72 | 0.728 | -1.0989 | 0.8 | 0.80216 | -0.2693%
E11-20232020 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232020 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232020 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1045 | -4.3062 | 0 | 0.0006 | -0.57416 | 1 | 0.99998 | 0.001648%
E11-20232020 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1566 | -4.2146 | 0 | 0.0002 | -0.12771 | 1 | 1 | 8.155e-05%
E11-20232020 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2025 | -1.2346 | 0 | 0.0001 | -0.049383 | 1 | 1 | 1.219e-05%
E11-20232020 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4088 | -2.1526 | 0 | 0.0002 | -0.048924 | 1 | 1 | 1.197e-05%
E11-20232020 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232020; Column13: 1 | / | /
E11-20232020 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232020 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232020 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232020 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1003 | -0.2991 | 0.075 | 0.0744 | 0.80645 | 0.8 | 0.80316 | -0.3934%
E11-20232028 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2002 | -0.0999 | 0.15 | 0.1481 | 1.2829 | 0.8 | 0.80393 | -0.4894%
E11-20232028 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3991 | 0.22551 | 0.3 | 0.2993 | 0.23388 | 0.8 | 0.80002 | -0.003007%
E11-20232028 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.79831 | 0.212%
E11-20232028 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.79856 | 0.1807%
E11-20232028 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.398 | 0.083403 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79896 | 0.1303%
E11-20232028 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.152 | 1.5228 | 2.4 | 2.428 | -1.1532 | 0.8 | 0.79221 | 0.983%
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232028 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3029 | -0.95741 | 0.225 | 0.2232 | 0.80645 | 0.8 | 0.80504 | -0.6264%
E11-20232028 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6059 | -0.97376 | 0.45 | 0.4449 | 1.1463 | 0.8 | 0.80604 | -0.7495%
E11-20232028 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.205 | -0.41494 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.80215 | -0.2682%
E11-20232028 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.405 | -0.2079 | 1.8 | 1.796 | 0.22272 | 0.8 | 0.80124 | -0.1545%
E11-20232028 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.807 | -0.14562 | 3.6 | 3.598 | 0.055586 | 0.8 | 0.80058 | -0.07235%
E11-20232028 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 5.4 | 5.386 | 0.25993 | 0.8 | 0.80154 | -0.1925%
E11-20232028 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.23 | -0.41494 | 0.8 | 0.79729 | 0.3403%
E11-20232028 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232028 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232029 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232029 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232029 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232029 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0835 | -4.1916 | 0.06 | 0.0604 | -0.66225 | 0.8 | 0.81024 | -1.264%
E11-20232029 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1226 | -2.1207 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.80266 | -0.3318%
E11-20232029 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.164 | -2.439 | 0.12 | 0.1204 | -0.33223 | 0.8 | 0.80609 | -0.7558%
E11-20232029 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2041 | -2.0088 | 0.15 | 0.1524 | -1.5748 | 0.8 | 0.80127 | -0.1585%
E11-20232029 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2433 | -1.3564 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.80091 | -0.1133%
E11-20232029 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3216 | -0.49751 | 0.24 | 0.2418 | -0.74442 | 0.8 | 0.79928 | 0.08962%
E11-20232029 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4025 | -0.62112 | 0.3 | 0.3055 | -1.8003 | 0.8 | 0.79654 | 0.434%
E11-20232029 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4839 | -0.80595 | 0.36 | 0.3655 | -1.5048 | 0.8 | 0.79796 | 0.256%
E11-20232029 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6376 | 0.37641 | 0.48 | 0.4853 | -1.0921 | 0.8 | 0.79573 | 0.537%
E11-20232029 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79541 | 0.5772%
E11-20232029 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.951 | 0.94637 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.79365 | 0.8005%
E11-20232029 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.277 | 0.23493 | 0.96 | 0.964 | -0.41494 | 0.8 | 0.79812 | 0.2354%
E11-20232029 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.79856 | 0.1807%
E11-20232029 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.913 | 0.36592 | 1.44 | 1.441 | -0.069396 | 0.8 | 0.79875 | 0.157%
E11-20232029 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.553 | 0.27419 | 1.92 | 1.922 | -0.10406 | 0.8 | 0.79891 | 0.1365%
E11-20232029 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232029 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232029 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1051 | -4.8525 | 0 | 0.0007 | -0.66603 | 1 | 0.99998 | 0.002218%
E11-20232029 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2047 | -2.296 | 0 | 0.0003 | -0.14656 | 1 | 1 | 0.0001074%
E11-20232029 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232029; Column13: 1 | / | /
E11-20232029 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232029 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232029 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.059 | -2.8655 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.80807 | -0.9991%
E11-20232029 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.014 | -0.4645 | 2.25 | 2.258 | -0.3543 | 0.8 | 0.80032 | -0.0398%
E11-20232029 | 5 | 5 |  | 4 | 3.992 | 0.2004 | 3 | 3.025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79702 | 0.374%
E11-20232029 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.991 | 0.18032 | 3.75 | 3.783 | -0.87232 | 0.8 | 0.79694 | 0.3836%
E11-20232029 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.983 | 0.28414 | 4.5 | 4.518 | -0.39841 | 0.8 | 0.79803 | 0.2472%
E11-20232029 | 10 | 10 |  | 8 | 8.05 | -0.62112 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.80083 | -0.1043%
E11-20232029 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.97 | 0.3009 | 7.5 | 7.53 | -0.39841 | 0.8 | 0.79798 | 0.2533%
E11-20232029 | 15 | 15 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 9 | 9.06 | -0.66225 | 0.8 | 0.7976 | 0.3013%
E11-20232029 | 20 | 20 |  | 16 | 16 | 0 | 12 | 12.14 | -1.1532 | 0.8 | 0.79664 | 0.4216%
E11-20232029 | 25 | 25 |  | 20 | 19.98 | 0.1001 | 15 | 15.13 | -0.85922 | 0.8 | 0.79721 | 0.3494%
E11-20232029 | 30 | 30 |  | 24 | 24.01 | -0.041649 | 18 | 18.18 | -0.9901 | 0.8 | 0.79724 | 0.3459%
E11-20232029 | 40 | 40 |  | 32 | 32 | 0 | 24 | 24.19 | -0.78545 | 0.8 | 0.79772 | 0.2857%
E11-20232029 | 50 | 50 |  | 40 | 39.94 | 0.15023 | 30 | 30.26 | -0.85922 | 0.8 | 0.79707 | 0.3677%
E11-20232029 | 60 | 60 |  | 48 | 47.94 | 0.12516 | 36 | 36.22 | -0.6074 | 0.8 | 0.79788 | 0.266%
E11-20232029 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232029 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232029 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.524 | -0.95087 | 0 | 0.004 | -0.15848 | 1 | 1 | 0.0001256%
E11-20232029 | 5 | 5 |  | 5 | 5.027 | -0.5371 | 0 | 0.002 | -0.039785 | 1 | 1 | 7.914e-06%
E11-20232030 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0822 | -2.6764 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.80444 | -0.552%
E11-20232030 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.09 | 0.0917 | -1.8539 | 0.8 | 0.80218 | -0.2721%
E11-20232030 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1639 | -2.3795 | 0.12 | 0.1230 | -2.439 | 0.8 | 0.79982 | 0.02197%
E11-20232030 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2472 | -2.9126 | 0.18 | 0.1832 | -1.7467 | 0.8 | 0.80342 | -0.4256%
E11-20232030 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3231 | -0.95946 | 0.24 | 0.2447 | -1.9207 | 0.8 | 0.79718 | 0.3539%
E11-20232030 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4864 | -1.3158 | 0.36 | 0.3676 | -2.0675 | 0.8 | 0.79779 | 0.277%
E11-20232030 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.644 | -0.62112 | 0.48 | 0.488 | -1.6393 | 0.8 | 0.79702 | 0.3739%
E11-20232030 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.805 | -0.62112 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80131 | -0.1637%
E11-20232030 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.72 | 0.721 | -0.1387 | 0.8 | 0.8005 | -0.06227%
E11-20232030 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.289 | -0.69822 | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.8 | 0.80112 | -0.1395%
E11-20232030 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.624 | -1.4778 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80402 | -0.5002%
E11-20232030 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.947 | -1.3867 | 1.44 | 1.435 | 0.34843 | 0.8 | 0.80498 | -0.619%
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1028 | -2.7237 | 0 | 0.0010 | -0.97276 | 1 | 0.99995 | 0.004731%
E11-20232030 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2038 | -1.8646 | 0 | 0.0006 | -0.29441 | 1 | 1 | 0.0004334%
E11-20232030 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232030; Column13: 1 | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 3.额定电压：100V | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232030; Column13: cosφ | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0998 | 0.2004 | 0.075 | 0.0768 | -2.3437 | 0.8 | 0.79251 | 0.9456%
E11-20232030 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80302 | -0.3765%
E11-20232030 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3973 | 0.67959 | 0.3 | 0.3015 | -0.49751 | 0.8 | 0.79659 | 0.4275%
E11-20232030 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79444 | 0.6995%
E11-20232030 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.578 | 1.3942 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.7972 | 0.3509%
E11-20232030 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.234 | -1.0513 | 2.4 | 2.460 | -2.439 | 0.8 | 0.79591 | 0.5144%
E11-20232030 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.446 | -0.71362 | 4.8 | 4.788 | 0.25063 | 0.8 | 0.80277 | -0.3452%
E11-20232030 | 80 | 6.4 |  | 6.4 | / | / | 4.8 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232030 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2507 | -0.27922 | 0 | 0.0003 | -0.11966 | 1 | 1 | 7.16e-05%
E11-20232030 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5017 | -0.33885 | 0 | -0.0002 | 0.039864 | 1 | 1 | 7.946e-06%
E11-20232030 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.003 | -0.2991 | 0 | -0.0018 | 0.17946 | 1 | 1 | 0.000161%
E11-20232030 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2.004 | -0.1996 | 0 | -0.008 | 0.3992 | 1 | 0.99999 | 0.0007968%
E11-20232030 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3.998 | 0.050025 | 0 | -0.019 | 0.47524 | 1 | 0.99999 | 0.001129%
E11-20232030 | 80 | 8 | 0 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | -0.048 | 0.6 | 1 | 0.99998 | 0.0018%
E11-20232030 | 4.额定电压： | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232030; Column13: 1 | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232030 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232030 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232031 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232031 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232031 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232031 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0823 | -2.7947 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.80245 | -0.3054%
E11-20232031 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1226 | -2.1207 | 0.09 | 0.0921 | -2.2801 | 0.8 | 0.79953 | 0.05876%
E11-20232031 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1635 | -2.1407 | 0.12 | 0.1217 | -1.3969 | 0.8 | 0.80217 | -0.2709%
E11-20232031 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2051 | -2.4866 | 0.15 | 0.1512 | -0.79365 | 0.8 | 0.80492 | -0.611%
E11-20232031 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2461 | -2.4787 | 0.18 | 0.1818 | -0.9901 | 0.8 | 0.80433 | -0.5386%
E11-20232031 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3254 | -1.6595 | 0.24 | 0.2425 | -1.0309 | 0.8 | 0.80183 | -0.2282%
E11-20232031 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4066 | -1.6232 | 0.3 | 0.3032 | -1.0554 | 0.8 | 0.80165 | -0.2062%
E11-20232031 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4849 | -1.0105 | 0.36 | 0.3611 | -0.30462 | 0.8 | 0.80204 | -0.2543%
E11-20232031 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6344 | 0.88272 | 0.48 | 0.4846 | -0.94924 | 0.8 | 0.79468 | 0.6697%
E11-20232031 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79868 | 0.1654%
E11-20232031 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.957 | 0.31348 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.79709 | 0.3648%
E11-20232031 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.267 | 1.026 | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.8 | 0.79462 | 0.6764%
E11-20232031 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.593 | 0.43942 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79657 | 0.431%
E11-20232031 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.928 | -0.41494 | 1.44 | 1.446 | -0.41494 | 0.8 | 0.8 | 0%
E11-20232031 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.572 | -0.46656 | 1.92 | 1.927 | -0.36326 | 0.8 | 0.8003 | -0.03731%
E11-20232031 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232031 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232031 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1027 | -2.629 | 0 | 0.0010 | -0.97371 | 1 | 0.99995 | 0.00474%
E11-20232031 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2041 | -2.0088 | 0 | 0.0006 | -0.29397 | 1 | 1 | 0.0004321%
E11-20232031 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232031; Column13: 1 | / | /
E11-20232031 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232031 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232031 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.001 | -0.049975 | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79938 | 0.07802%
E11-20232031 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.999 | 0.033344 | 2.25 | 2.259 | -0.39841 | 0.8 | 0.79875 | 0.1563%
E11-20232031 | 5 | 5 |  | 4 | 4.03 | -0.74442 | 3 | 3.008 | -0.26596 | 0.8 | 0.80138 | -0.1724%
E11-20232031 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.037 | -0.73456 | 3.75 | 3.754 | -0.10655 | 0.8 | 0.80181 | -0.2259%
E11-20232031 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.024 | -0.39841 | 4.5 | 4.515 | -0.33223 | 0.8 | 0.80019 | -0.0239%
E11-20232031 | 10 | 10 |  | 8 | 8.04 | -0.49751 | 6 | 5.996 | 0.066711 | 0.8 | 0.80162 | -0.2026%
E11-20232031 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.03 | -0.2991 | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0.8 | 0.8001 | -0.01196%
E11-20232031 | 15 | 15 |  | 12 | 12.04 | -0.33223 | 9 | 9.05 | -0.55249 | 0.8 | 0.79936 | 0.07979%
E11-20232031 | 20 | 20 |  | 16 | 16.03 | -0.18715 | 12 | 12.07 | -0.57995 | 0.8 | 0.79886 | 0.1424%
E11-20232031 | 25 | 25 |  | 20 | 20.03 | -0.14978 | 15 | 15.05 | -0.33223 | 0.8 | 0.79947 | 0.06594%
E11-20232031 | 30 | 30 |  | 24 | 24.08 | -0.33223 | 18 | 18.05 | -0.27701 | 0.8 | 0.80016 | -0.01993%
E11-20232031 | 40 | 40 |  | 32 | 32.14 | -0.43559 | 24 | 24.13 | -0.53875 | 0.8 | 0.7997 | 0.03735%
E11-20232031 | 50 | 50 |  | 40 | 40.03 | -0.074944 | 30 | 30.24 | -0.79365 | 0.8 | 0.79791 | 0.2614%
E11-20232031 | 60 | 60 |  | 48 | 48.03 | -0.062461 | 36 | 36.27 | -0.74442 | 0.8 | 0.79802 | 0.2479%
E11-20232031 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232031 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232031 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.521 | -0.833 | 0 | 0.002 | -0.079334 | 1 | 1 | 3.147e-05%
E11-20232031 | 5 | 5 |  | 5 | 5.049 | -0.97049 | 0 | 0.003 | -0.059418 | 1 | 1 | 1.765e-05%
E11-20232032 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232032 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232032 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232032 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0806 | -0.74442 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79786 | 0.2686%
E11-20232032 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.79865 | 0.169%
E11-20232032 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1617 | -1.0513 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.80018 | -0.02226%
E11-20232032 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2017 | -0.84284 | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0.8 | 0.79995 | 0.00595%
E11-20232032 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2408 | -0.33223 | 0.18 | 0.1807 | -0.38738 | 0.8 | 0.79984 | 0.01994%
E11-20232032 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3219 | -0.59025 | 0.24 | 0.2411 | -0.45624 | 0.8 | 0.80039 | -0.04844%
E11-20232032 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4025 | -0.62112 | 0.3 | 0.3014 | -0.4645 | 0.8 | 0.80045 | -0.05662%
E11-20232032 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4811 | -0.22864 | 0.36 | 0.3638 | -1.0445 | 0.8 | 0.79763 | 0.2976%
E11-20232032 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.641 | -0.15601 | 0.48 | 0.4775 | 0.52356 | 0.8 | 0.80195 | -0.2428%
E11-20232032 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232032 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95 | 1.0526 | 0.72 | 0.721 | -0.1387 | 0.8 | 0.79657 | 0.4311%
E11-20232032 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.277 | 0.23493 | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.8 | 0.79902 | 0.1223%
E11-20232032 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79831 | 0.2115%
E11-20232032 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.913 | 0.36592 | 1.44 | 1.435 | 0.34843 | 0.8 | 0.79995 | 0.006273%
E11-20232032 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.559 | 0.039078 | 1.92 | 1.914 | 0.31348 | 0.8 | 0.80079 | -0.09839%
E11-20232032 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232032 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232032 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | 0.0007 | -0.69583 | 1 | 0.99998 | 0.002421%
E11-20232032 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2004 | -0.1996 | 0 | 0.0003 | -0.1497 | 1 | 1 | 0.0001121%
E11-20232032 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232032; Column13: 1 | / | /
E11-20232032 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232032 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232032 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.986 | 0.70493 | 1.5 | 1.494 | 0.40161 | 0.8 | 0.79913 | 0.1089%
E11-20232032 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.025 | -0.82645 | 2.25 | 2.228 | 0.98743 | 0.8 | 0.80518 | -0.6429%
E11-20232032 | 5 | 5 |  | 4 | 4.036 | -0.89197 | 3 | 2.974 | 0.87424 | 0.8 | 0.80505 | -0.6268%
E11-20232032 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.021 | -0.41824 | 3.75 | 3.718 | 0.86068 | 0.8 | 0.80365 | -0.4546%
E11-20232032 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.995 | 0.083403 | 4.5 | 4.481 | 0.42401 | 0.8 | 0.80098 | -0.122%
E11-20232032 | 10 | 10 |  | 8 | 7.95 | 0.62893 | 6 | 5.972 | 0.46885 | 0.8 | 0.79954 | 0.05739%
E11-20232032 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.92 | 0.80645 | 7.5 | 7.42 | 1.0782 | 0.8 | 0.80077 | -0.09669%
E11-20232032 | 15 | 15 |  | 12 | 12.1 | -0.82645 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.80302 | -0.3756%
E11-20232032 | 20 | 20 |  | 16 | 16.15 | -0.92879 | 12 | 12.01 | -0.083264 | 0.8 | 0.80244 | -0.3038%
E11-20232032 | 25 | 25 |  | 20 | 20.1 | -0.49751 | 15 | 14.98 | 0.13351 | 0.8 | 0.80182 | -0.2264%
E11-20232032 | 30 | 30 |  | 24 | 23.8 | 0.84034 | 18 | 17.94 | 0.33445 | 0.8 | 0.79855 | 0.1818%
E11-20232032 | 40 | 40 |  | 32 | 31.82 | 0.56568 | 24 | 23.75 | 1.0526 | 0.8 | 0.80139 | -0.1732%
E11-20232032 | 50 | 50 |  | 40 | 39.75 | 0.62893 | 30 | 30.07 | -0.23279 | 0.8 | 0.79751 | 0.3118%
E11-20232032 | 60 | 60 |  | 48 | 47.61 | 0.81916 | 36 | 35.88 | 0.33445 | 0.8 | 0.79861 | 0.1742%
E11-20232032 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232032 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232032 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.498 | 0.080064 | 0 | -0.001 | 0.040032 | 1 | 1 | 8.013e-06%
E11-20232032 | 5 | 5 |  | 5 | 4.999 | 0.020004 | 0 | -0.001 | 0.020004 | 1 | 1 | 2.001e-06%
E11-20232033 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232033 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232033 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232033 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0809 | -1.1125 | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0.8 | 0.80226 | -0.2811%
E11-20232033 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1229 | -2.3596 | 0.09 | 0.0902 | -0.22173 | 0.8 | 0.80618 | -0.766%
E11-20232033 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1633 | -2.0208 | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.8 | 0.80371 | -0.461%
E11-20232033 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2037 | -1.8164 | 0.15 | 0.1516 | -1.0554 | 0.8 | 0.80222 | -0.2762%
E11-20232033 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2439 | -1.599 | 0.18 | 0.1807 | -0.38738 | 0.8 | 0.8035 | -0.4362%
E11-20232033 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3249 | -1.5082 | 0.24 | 0.2424 | -0.9901 | 0.8 | 0.80151 | -0.188%
E11-20232033 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4078 | -1.9127 | 0.3 | 0.3029 | -0.95741 | 0.8 | 0.80278 | -0.3462%
E11-20232033 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4906 | -2.1606 | 0.36 | 0.3607 | -0.19407 | 0.8 | 0.80568 | -0.7048%
E11-20232033 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6502 | -1.5687 | 0.48 | 0.4788 | 0.25063 | 0.8 | 0.80523 | -0.6495%
E11-20232033 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.811 | -1.3564 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.80391 | -0.4862%
E11-20232033 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.982 | -2.2403 | 0.72 | 0.727 | -0.96286 | 0.8 | 0.80372 | -0.4624%
E11-20232033 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.301 | -1.6141 | 0.96 | 0.969 | -0.92879 | 0.8 | 0.80199 | -0.2485%
E11-20232033 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.614 | -0.86741 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.79845 | 0.1936%
E11-20232033 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.952 | -1.6393 | 1.44 | 1.438 | 0.13908 | 0.8 | 0.80512 | -0.6357%
E11-20232033 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232033 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232033 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.102 | -1.9608 | 0 | 0.0010 | -0.98039 | 1 | 0.99995 | 0.004806%
E11-20232033 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1516 | -1.0554 | 0 | 0.0007 | -0.46174 | 1 | 0.99999 | 0.001066%
E11-20232033 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2023 | -1.1369 | 0 | 0.0007 | -0.34602 | 1 | 0.99999 | 0.0005987%
E11-20232033 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2523 | -0.91161 | 0 | 0.0008 | -0.31708 | 1 | 0.99999 | 0.0005027%
E11-20232033 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0 | 0.0009 | -0.29782 | 1 | 1 | 0.0004435%
E11-20232033 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4029 | -0.71978 | 0 | 0.0010 | -0.2482 | 1 | 1 | 0.000308%
E11-20232033 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5144 | -2.7994 | 0 | 0.0011 | -0.21384 | 1 | 1 | 0.0002286%
E11-20232033 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6036 | -0.59642 | 0 | 0.0013 | -0.21537 | 1 | 1 | 0.0002319%
E11-20232033 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.809 | -1.1125 | 0 | 0.002 | -0.24722 | 1 | 1 | 0.0003056%
E11-20232033 | 25 | 1 |  | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0 | 0.002 | -0.19881 | 1 | 1 | 0.0001976%
E11-20232033 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.205 | -0.41494 | 0 | 0.002 | -0.16598 | 1 | 1 | 0.0001377%
E11-20232033 | 40 | 1.6 |  | 1.6 | 1.618 | -1.1125 | 0 | 0.002 | -0.12361 | 1 | 1 | 7.64e-05%
E11-20232033 | 50 | 2 |  | 2 | 2.008 | -0.39841 | 0 | 0.003 | -0.1494 | 1 | 1 | 0.0001116%
E11-20232033 | 60 | 2.4 |  | 2.4 | 2.415 | -0.62112 | 0 | 0.003 | -0.12422 | 1 | 1 | 7.716e-05%
E11-20232033 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232033; Column13: 1 | / | /
E11-20232033 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232033 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232033 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.812 | -1.4778 | 0.6 | 0.5986 | 0.23388 | 0.8 | 0.80492 | -0.6114%
E11-20232033 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.004 | -0.1996 | 1.5 | 1.502 | -0.13316 | 0.8 | 0.80019 | -0.02395%
E11-20232033 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.024 | -0.79365 | 2.25 | 2.267 | -0.74989 | 0.8 | 0.80013 | -0.01587%
E11-20232033 | 5 | 5 |  | 4 | 4.019 | -0.47275 | 3 | 3.005 | -0.16639 | 0.8 | 0.80088 | -0.1104%
E11-20232033 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.038 | -0.75427 | 3.75 | 3.758 | -0.21288 | 0.8 | 0.80156 | -0.195%
E11-20232033 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.043 | -0.71157 | 4.5 | 4.523 | -0.50851 | 0.8 | 0.80059 | -0.07343%
E11-20232033 | 10 | 10 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.80226 | -0.2811%
E11-20232033 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.14 | -1.3807 | 7.5 | 7.49 | 0.13351 | 0.8 | 0.80436 | -0.5417%
E11-20232033 | 15 | 15 |  | 12 | 12.15 | -1.2346 | 9 | 9.02 | -0.22173 | 0.8 | 0.80292 | -0.3642%
E11-20232033 | 20 | 20 |  | 16 | 16.27 | -1.6595 | 12 | 12.04 | -0.33223 | 0.8 | 0.80384 | -0.4774%
E11-20232033 | 25 | 25 |  | 20 | 20.22 | -1.088 | 15 | 15.02 | -0.13316 | 0.8 | 0.80275 | -0.3432%
E11-20232033 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 18.06 | -0.33223 | 0.8 | 0.80178 | -0.2224%
E11-20232033 | 40 | 40 |  | 32 | 32.093 | -0.28978 | 24 | 24.06 | -0.24938 | 0.8 | 0.80012 | -0.01458%
E11-20232033 | 50 | 50 |  | 40 | 40.48 | -1.1858 | 30 | 30.18 | -0.59642 | 0.8 | 0.80171 | -0.213%
E11-20232033 | 60 | 60 |  | 48 | 48.55 | -1.1329 | 36 | 36.06 | -0.16639 | 0.8 | 0.80279 | -0.3474%
E11-20232033 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232033 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0 | 0.001 | -0.099404 | 1 | 1 | 4.941e-05%
E11-20232033 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.537 | -1.4584 | 0 | -0.002 | 0.078833 | 1 | 1 | 3.107e-05%
E11-20232033 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.798 | -1.2638 | 0 | -0.003 | 0.078989 | 1 | 1 | 3.12e-05%
E11-20232033 | 5 | 5 |  | 5 | 5.043 | -0.85267 | 0 | -0.004 | 0.079318 | 1 | 1 | 3.146e-05%
E11-20232033 | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 | 6.317 | -1.0606 | 0 | -0.006 | 0.094982 | 1 | 1 | 4.511e-05%
E11-20232033 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.59 | -1.1858 | 0 | -0.008 | 0.1054 | 1 | 1 | 5.555e-05%
E11-20232033 | 10 | 10 |  | 10 | 10.09 | -0.89197 | 0 | -0.010 | 0.099108 | 1 | 1 | 4.911e-05%
E11-20232033 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.52 | -0.15974 | 0 | -0.013 | 0.10383 | 1 | 1 | 5.391e-05%
E11-20232033 | 15 | 15 |  | 15 | 15.05 | -0.33223 | 0 | -0.01 | 0.066445 | 1 | 1 | 2.207e-05%
E11-20232033 | 20 | 20 |  | 20 | 20.28 | -1.3807 | 0 | -0.02 | 0.098619 | 1 | 1 | 4.863e-05%
E11-20232033 | 25 | 25 |  | 25 | 25.25 | -0.9901 | 0 | -0.07 | 0.27723 | 1 | 1 | 0.0003843%
E11-20232033 | 30 | 30 |  | 30 | 30.33 | -1.088 | 0 | -0.08 | 0.26377 | 1 | 1 | 0.0003479%
E11-20232033 | 40 | 40 |  | 40 | 40.27 | -0.67047 | 0 | -0.11 | 0.27316 | 1 | 1 | 0.0003731%
E11-20232033 | 50 | 50 |  | 50 | 50.48 | -0.95087 | 0 | -0.14 | 0.27734 | 1 | 1 | 0.0003846%
E11-20232033 | 60 | 60 |  | 60 | 60.69 | -1.1369 | 0 | -0.18 | 0.29659 | 1 | 1 | 0.0004398%
E11-20232034 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0811 | -1.3564 | 0.06 | 0.0615 | -2.439 | 0.8 | 0.79681 | 0.4009%
E11-20232034 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1208 | -0.66225 | 0.09 | 0.0915 | -1.6393 | 0.8 | 0.79714 | 0.3587%
E11-20232034 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1604 | -0.24938 | 0.12 | 0.1210 | -0.82645 | 0.8 | 0.79832 | 0.2099%
E11-20232034 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2378 | 0.92515 | 0.18 | 0.1814 | -0.77178 | 0.8 | 0.79508 | 0.619%
E11-20232034 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3181 | 0.5973 | 0.24 | 0.2433 | -1.3564 | 0.8 | 0.7943 | 0.7175%
E11-20232034 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4781 | 0.39741 | 0.36 | 0.3653 | -1.4509 | 0.8 | 0.7946 | 0.6792%
E11-20232034 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.638 | 0.31348 | 0.48 | 0.484 | -0.82645 | 0.8 | 0.79669 | 0.4153%
E11-20232034 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.951 | 0.94637 | 0.72 | 0.732 | -1.6393 | 0.8 | 0.79244 | 0.9543%
E11-20232034 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.277 | 0.23493 | 0.96 | 0.974 | -1.4374 | 0.8 | 0.79512 | 0.6141%
E11-20232034 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.918 | 0.10428 | 1.44 | 1.459 | -1.3023 | 0.8 | 0.7959 | 0.5154%
E11-20232034 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.541 | 0.74774 | 1.92 | 1.944 | -1.2346 | 0.8 | 0.79422 | 0.7272%
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1008 | -0.79365 | 0 | 0.0007 | -0.69444 | 1 | 0.99998 | 0.002411%
E11-20232034 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0 | 0.0002 | -0.09995 | 1 | 1 | 4.995e-05%
E11-20232034 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232034; Column13: 1 | / | /
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.806 | -0.74442 | 0.6 | 0.612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79643 | 0.4484%
E11-20232034 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.977 | 2.3541 | 0.75 | 0.759 | -1.1858 | 0.8 | 0.7897 | 1.304%
E11-20232034 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.969 | 1.5744 | 1.5 | 1.517 | -1.1206 | 0.8 | 0.79216 | 0.9897%
E11-20232034 | 5 | 5 |  | 4 | 3.993 | 0.17531 | 3 | 3.065 | -2.1207 | 0.8 | 0.79325 | 0.8508%
E11-20232034 | 10 | 10 |  | 8 | 7.99 | 0.12516 | 6 | 6.06 | -0.9901 | 0.8 | 0.79676 | 0.407%
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0409 | -0.89197 | 0 | 0.0004 | -0.39643 | 1 | 0.99995 | 0.004782%
E11-20232034 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1402 | -0.0999 | 0 | 0.0010 | -0.4995 | 1 | 0.99997 | 0.002544%
E11-20232034 | 3.额定电压：100V | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232034; Column13: 1 | / | /
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0.075 | 0.0759 | -1.1858 | 0.8 | 0.79538 | 0.5813%
E11-20232034 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2007 | -0.34878 | 0.15 | 0.1519 | -1.2508 | 0.8 | 0.79737 | 0.3298%
E11-20232034 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3990 | 0.25063 | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0.8 | 0.79659 | 0.4287%
E11-20232034 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.79396 | 0.7607%
E11-20232034 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.595 | 0.31348 | 1.2 | 1.215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79549 | 0.5671%
E11-20232034 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.199 | 0.03126 | 2.4 | 2.443 | -1.7601 | 0.8 | 0.79475 | 0.6603%
E11-20232034 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.371 | 0.45519 | 4.8 | 4.839 | -0.80595 | 0.8 | 0.79634 | 0.4596%
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 4.额定电压： | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232034; Column13: cosφ | / | /
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232034 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3001 | -0.033322 | 0.225 | 0.2268 | -0.79365 | 0.8 | 0.79779 | 0.2766%
E11-20232034 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5977 | 0.38481 | 0.45 | 0.4513 | -0.28806 | 0.8 | 0.79806 | 0.2435%
E11-20232034 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.79637 | 0.456%
E11-20232034 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79619 | 0.4788%
E11-20232034 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.771 | 0.60784 | 3.6 | 3.623 | -0.63483 | 0.8 | 0.7964 | 0.452%
E11-20232034 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.59 | 0.10428 | 7.2 | 7.26 | -0.82645 | 0.8 | 0.7973 | 0.3389%
E11-20232034 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.36 | -0.82645 | 14.4 | 14.40 | 0 | 0.8 | 0.80238 | -0.2967%
E11-20232034 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232034 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0988 | 1.2146 | 0.075 | 0.0754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79495 | 0.6351%
E11-20232036 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1986 | 0.70493 | 0.15 | 0.1515 | -0.9901 | 0.8 | 0.79507 | 0.6197%
E11-20232036 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3971 | 0.73029 | 0.3 | 0.3044 | -1.4455 | 0.8 | 0.79365 | 0.8003%
E11-20232036 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79564 | 0.5481%
E11-20232036 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.597 | 0.18785 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79609 | 0.4905%
E11-20232036 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.173 | 0.85093 | 2.4 | 2.437 | -1.5183 | 0.8 | 0.79308 | 0.8727%
E11-20232036 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.376 | 0.37641 | 4.8 | 4.811 | -0.22864 | 0.8 | 0.79825 | 0.2187%
E11-20232036 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.377 | 0.36067 | 4.8 | 4.806 | -0.12484 | 0.8 | 0.7986 | 0.1753%
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | -0.0001 | 0.080064 | 1 | 1 | 3.205e-05%
E11-20232036 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2506 | -0.23943 | 0 | 0.0002 | -0.079808 | 1 | 1 | 3.185e-05%
E11-20232036 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | -0.0004 | 0.079936 | 1 | 1 | 3.195e-05%
E11-20232036 | 10 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | -0.003 | 0.2994 | 1 | 1 | 0.0004482%
E11-20232036 | 20 | 2 |  | 2 | 2.003 | -0.14978 | 0 | -0.005 | 0.24963 | 1 | 1 | 0.0003116%
E11-20232036 | 40 | 4 |  | 4 | 4.011 | -0.27425 | 0 | -0.022 | 0.54849 | 1 | 0.99998 | 0.001504%
E11-20232036 | 80 | 8 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 0 | -0.045 | 0.5618 | 1 | 0.99998 | 0.001578%
E11-20232036 | 80 | 8 |  | 8 | 7.99 | 0.12516 | 0 | -0.048 | 0.60075 | 1 | 0.99998 | 0.001804%
E11-20232036 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2970 | 1.0101 | 0.225 | 0.2265 | -0.66225 | 0.8 | 0.79516 | 0.6093%
E11-20232036 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5944 | 0.94213 | 0.45 | 0.4524 | -0.5305 | 0.8 | 0.79574 | 0.5355%
E11-20232036 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.176 | 2.0408 | 0.9 | 0.913 | -1.4239 | 0.8 | 0.78989 | 1.279%
E11-20232036 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.376 | 1.0101 | 1.8 | 1.832 | -1.7467 | 0.8 | 0.79193 | 1.019%
E11-20232036 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.786 | 0.29252 | 3.6 | 3.646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79547 | 0.5695%
E11-20232036 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.50 | 1.0526 | 7.2 | 7.27 | -0.96286 | 0.8 | 0.79414 | 0.7374%
E11-20232036 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.29 | -0.46656 | 14.4 | 14.31 | 0.62893 | 0.8 | 0.80314 | -0.3905%
E11-20232036 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.26 | -0.31153 | 14.4 | 14.25 | 1.0526 | 0.8 | 0.80389 | -0.4839%
E11-20232036 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232036 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232036 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3743 | 0.18702 | 0 | 0.0001 | -0.026717 | 1 | 1 | 3.569e-06%
E11-20232036 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.752 | -0.26596 | 0 | -0.001 | 0.13298 | 1 | 1 | 8.842e-05%
E11-20232036 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0 | -0.004 | 0.26578 | 1 | 1 | 0.0003532%
E11-20232036 | 10 | 3 |  | 3 | 3.006 | -0.1996 | 0 | -0.008 | 0.26613 | 1 | 1 | 0.0003541%
E11-20232036 | 20 | 6 |  | 6 | 6.01 | -0.16639 | 0 | -0.031 | 0.51581 | 1 | 0.99999 | 0.00133%
E11-20232036 | 40 | 12 |  | 12 | 12.06 | -0.49751 | 0 | -0.069 | 0.57214 | 1 | 0.99998 | 0.001637%
E11-20232036 | 80 | 24 |  | 24 | 24.09 | -0.3736 | 0 | -0.17 | 0.70569 | 1 | 0.99998 | 0.00249%
E11-20232036 | 80 | 24 |  | 24 | 24.15 | -0.62112 | 0 | -0.16 | 0.66253 | 1 | 0.99998 | 0.002195%
E11-20232037 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1998 | 0.1001 | 0.15 | 0.1501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79952 | 0.06009%
E11-20232037 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3007 | -0.23279 | 0.225 | 0.2255 | -0.22173 | 0.8 | 0.80003 | -0.003991%
E11-20232037 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3972 | 0.70493 | 0.3 | 0.3011 | -0.36533 | 0.8 | 0.79691 | 0.388%
E11-20232037 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4979 | 0.42177 | 0.375 | 0.3765 | -0.39841 | 0.8 | 0.79763 | 0.2972%
E11-20232037 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5951 | 0.82339 | 0.45 | 0.4524 | -0.5305 | 0.8 | 0.79608 | 0.4921%
E11-20232037 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79662 | 0.4237%
E11-20232037 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.995 | 0.50251 | 0.75 | 0.756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79624 | 0.4723%
E11-20232037 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.908 | -0.88106 | 0.8 | 0.79696 | 0.3819%
E11-20232037 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.569 | 1.9758 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79285 | 0.9019%
E11-20232037 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.933 | 3.4661 | 1.5 | 1.518 | -1.1858 | 0.8 | 0.78647 | 1.72%
E11-20232037 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.327 | 3.1371 | 1.8 | 1.818 | -0.9901 | 0.8 | 0.78802 | 1.52%
E11-20232037 | 37.5 | 3.75 |  | 3 | 2.975 | 0.84034 | 2.25 | 2.273 | -1.0119 | 0.8 | 0.79462 | 0.6776%
E11-20232037 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.173 | 0.85093 | 2.4 | 2.425 | -1.0309 | 0.8 | 0.79453 | 0.6887%
E11-20232037 | 50 | 5 |  | 4 | 3.916 | 2.145 | 3 | 3.026 | -0.85922 | 0.8 | 0.79129 | 1.101%
E11-20232037 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.713 | 1.846 | 3.6 | 3.626 | -0.71704 | 0.8 | 0.79257 | 0.937%
E11-20232037 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.251 | 2.3836 | 4.8 | 4.832 | -0.66225 | 0.8 | 0.79118 | 1.115%
E11-20232037 | 100 | 10 |  | 8 | 7.84 | 2.0408 | 6 | 6.06 | -0.9901 | 0.8 | 0.7912 | 1.113%
E11-20232037 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.083264 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.7999 | 0.01249%
E11-20232037 | 150 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 9.03 | -0.33223 | 0.8 | 0.79783 | 0.2718%
E11-20232037 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.72 | -0.15723 | 9.525 | 9.62 | -0.98753 | 0.8 | 0.79759 | 0.3027%
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.2518 | -0.71485 | 0 | 0.0002 | -0.079428 | 1 | 1 | 3.154e-05%
E11-20232037 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5014 | -0.27922 | 0 | -0.0002 | 0.039888 | 1 | 1 | 7.955e-06%
E11-20232037 | 10 | 1 |  | 1 | 1.004 | -0.39841 | 0 | -0.001 | 0.099602 | 1 | 1 | 4.96e-05%
E11-20232037 | 15 | 1.5 |  | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0 | -0.002 | 0.13289 | 1 | 1 | 8.83e-05%
E11-20232037 | 20 | 2 |  | 2 | 2.000 | 0 | 0 | -0.004 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232037 | 30 | 3 |  | 3 | 3.001 | -0.033322 | 0 | -0.011 | 0.36654 | 1 | 0.99999 | 0.0006718%
E11-20232037 | 40 | 4 |  | 4 | 3.986 | 0.35123 | 0 | -0.015 | 0.37632 | 1 | 0.99999 | 0.0007081%
E11-20232037 | 60 | 6 |  | 6 | 5.956 | 0.73875 | 0 | -0.026 | 0.43653 | 1 | 0.99999 | 0.0009528%
E11-20232037 | 80 | 8 |  | 8 | 8.03 | -0.3736 | 0 | -0.038 | 0.47323 | 1 | 0.99999 | 0.00112%
E11-20232037 | 100 | 10 |  | 10 | 10.04 | -0.39841 | 0 | -0.052 | 0.51793 | 1 | 0.99999 | 0.001341%
E11-20232037 | 150 | 15 |  | 15 | 14.68 | 2.1798 | 0 | -0.077 | 0.52452 | 1 | 0.99999 | 0.001376%
E11-20232037 | 158.75 | 15.875 |  | 15.875 | 15.53 | 2.2215 | 0 | -0.082 | 0.52801 | 1 | 0.99999 | 0.001394%
E11-20232037 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5773 | 3.9321 | 0.45 | 0.4538 | -0.83737 | 0.8 | 0.78618 | 1.758%
E11-20232037 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.164 | 3.0928 | 0.9 | 0.912 | -1.3158 | 0.8 | 0.78716 | 1.631%
E11-20232037 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.379 | 0.88272 | 1.8 | 1.831 | -1.6931 | 0.8 | 0.79246 | 0.9511%
E11-20232037 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.598 | 5.9447 | 2.7 | 2.746 | -1.6752 | 0.8 | 0.79493 | 0.6372%
E11-20232037 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.786 | 0.29252 | 3.6 | 3.646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79547 | 0.5695%
E11-20232037 | 30 | 9 |  | 7.2 | 6.93 | 3.8961 | 5.4 | 5.41 | -0.18484 | 0.8 | 0.78825 | 1.491%
E11-20232037 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.52 | 34.7936 | 7.2 | 4.59 | 56.8627 | 0.8 | 0.90077 | -11.19%
E11-20232037 | 60 | 18 |  | 14.4 | 13.73 | 34.2032 | 10.8 | 7.19 | 50.2086 | 0.8 | 0.88588 | -9.695%
E11-20232037 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.31 | -0.56965 | 14.4 | 14.24 | 1.1236 | 0.8 | 0.80483 | -0.5995%
E11-20232037 | 100 | 30 |  | 24 | 24.07 | -0.29082 | 18 | 17.74 | 1.4656 | 0.8 | 0.80499 | -0.6197%
E11-20232037 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232037 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232037 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 10 | 3 |  | 3 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 15 | 4.5 |  | 4.5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 20 | 6 |  | 6 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 30 | 9 |  | 9 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 40 | 12 |  | 12 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 60 | 18 |  | 18 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 80 | 24 |  | 24 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232037 | 100 | 30 |  | 30 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232038 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232038 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232038 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232038 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0811 | -1.3564 | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0.8 | 0.80296 | -0.3687%
E11-20232038 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1195 | 0.41841 | 0.09 | 0.0913 | -1.4239 | 0.8 | 0.79462 | 0.6768%
E11-20232038 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1627 | -1.6595 | 0.12 | 0.1210 | -0.82645 | 0.8 | 0.80242 | -0.3016%
E11-20232038 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2026 | -1.2833 | 0.15 | 0.1509 | -0.59642 | 0.8 | 0.80199 | -0.2482%
E11-20232038 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2426 | -1.0717 | 0.18 | 0.1823 | -1.2617 | 0.8 | 0.79945 | 0.06929%
E11-20232038 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3209 | -0.28046 | 0.24 | 0.2417 | -0.70335 | 0.8 | 0.79877 | 0.1535%
E11-20232038 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4033 | -0.81825 | 0.3 | 0.3026 | -0.85922 | 0.8 | 0.79988 | 0.01488%
E11-20232038 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4757 | 0.90393 | 0.36 | 0.3640 | -1.0989 | 0.8 | 0.79417 | 0.7337%
E11-20232038 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6268 | 2.1059 | 0.48 | 0.4798 | 0.041684 | 0.8 | 0.79406 | 0.7477%
E11-20232038 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79697 | 0.3796%
E11-20232038 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.954 | 0.62893 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.79618 | 0.48%
E11-20232038 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.293 | -1.0054 | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.8 | 0.80201 | -0.25%
E11-20232038 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0.8 | 0.79644 | 0.4468%
E11-20232038 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | / | / | 1.44 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232038 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.568 | -0.31153 | 1.92 | 1.933 | -0.67253 | 0.8 | 0.79895 | 0.131%
E11-20232038 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232038 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232038 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1014 | -1.3807 | 0 | 0.0007 | -0.69034 | 1 | 0.99998 | 0.002383%
E11-20232038 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2023 | -1.1369 | 0 | 0.0003 | -0.14829 | 1 | 1 | 0.00011%
E11-20232038 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232038; Column13: 1 | / | /
E11-20232038 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232038 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232038 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.994 | 0.3009 | 1.5 | 1.512 | -0.79365 | 0.8 | 0.79682 | 0.3986%
E11-20232038 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.025 | -0.82645 | 2.25 | 2.282 | -1.4023 | 0.8 | 0.79832 | 0.2106%
E11-20232038 | 5 | 5 |  | 4 | 4.001 | -0.024994 | 3 | 3.022 | -0.72799 | 0.8 | 0.79796 | 0.2555%
E11-20232038 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.989 | 0.22049 | 3.75 | 3.780 | -0.79365 | 0.8 | 0.79706 | 0.3692%
E11-20232038 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.054 | -0.89197 | 4.5 | 4.548 | -1.0554 | 0.8 | 0.79952 | 0.0595%
E11-20232038 | 10 | 10 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.80226 | -0.2811%
E11-20232038 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.01 | -0.0999 | 7.5 | 7.61 | -1.4455 | 0.8 | 0.79607 | 0.4936%
E11-20232038 | 15 | 15 |  | 12 | 11.99 | 0.083403 | 9 | 9.09 | -0.9901 | 0.8 | 0.79688 | 0.3917%
E11-20232038 | 20 | 20 |  | 16 | 16.02 | -0.12484 | 12 | 12.16 | -1.3158 | 0.8 | 0.79653 | 0.4361%
E11-20232038 | 25 | 25 |  | 20 | 20.07 | -0.34878 | 15 | 15.02 | -0.13316 | 0.8 | 0.80062 | -0.07767%
E11-20232038 | 30 | 30 |  | 24 | 24.15 | -0.62112 | 18 | 18.26 | -1.4239 | 0.8 | 0.79766 | 0.2939%
E11-20232038 | 40 | 40 |  | 32 | 32.12 | -0.3736 | 24 | 24.41 | -1.6796 | 0.8 | 0.79618 | 0.4802%
E11-20232038 | 50 | 50 |  | 40 | 40.14 | -0.34878 | 30 | 30.62 | -2.0248 | 0.8 | 0.79508 | 0.6192%
E11-20232038 | 60 | 60 |  | 48 | 48.21 | -0.43559 | 36 | 36.71 | -1.9341 | 0.8 | 0.7956 | 0.5528%
E11-20232038 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232038 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232038 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.528 | -1.1076 | 0 | 0.002 | -0.079114 | 1 | 1 | 3.13e-05%
E11-20232038 | 5 | 5 |  | 5 | 5.028 | -0.55688 | 0 | 0.004 | -0.079554 | 1 | 1 | 3.164e-05%
E11-20232039 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0984 | 1.626 | 0.075 | 0.076 | -1.3158 | 0.8 | 0.79143 | 1.083%
E11-20232039 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1979 | 1.0611 | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79559 | 0.5545%
E11-20232039 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3871 | 3.3325 | 0.3 | 0.3033 | -1.088 | 0.8 | 0.78716 | 1.632%
E11-20232039 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.772 | 3.6269 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.7866 | 1.703%
E11-20232039 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.564 | 2.3018 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.78946 | 1.335%
E11-20232039 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0978 | 2.2495 | 0.075 | 0.0758 | -1.0554 | 0.8 | 0.7904 | 1.215%
E11-20232039 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1509 | -0.59642 | 0.8 | 0.79696 | 0.381%
E11-20232039 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3934 | 1.6777 | 0.3 | 0.3031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79215 | 0.9907%
E11-20232039 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.773 | 3.4929 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.78748 | 1.589%
E11-20232039 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.565 | 2.2364 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79185 | 1.029%
E11-20232039 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0986 | 1.4199 | 0.075 | 0.0760 | -1.3158 | 0.8 | 0.79203 | 1.007%
E11-20232039 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1971 | 1.4713 | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79499 | 0.6306%
E11-20232039 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3918 | 2.0929 | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79153 | 1.07%
E11-20232039 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.761 | 5.1248 | 0.6 | 0.610 | -1.6393 | 0.8 | 0.78027 | 2.529%
E11-20232039 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.572 | 1.7812 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79268 | 0.9234%
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232039 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2887 | 3.9141 | 0.225 | 0.2269 | -0.83737 | 0.8 | 0.78623 | 1.751%
E11-20232039 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5778 | 3.8422 | 0.45 | 0.4560 | -1.3158 | 0.8 | 0.78499 | 1.913%
E11-20232039 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.166 | 2.916 | 0.9 | 0.910 | -1.0989 | 0.8 | 0.78833 | 1.48%
E11-20232039 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.323 | 3.3147 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.78833 | 1.481%
E11-20232039 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.661 | 2.9822 | 3.6 | 3.625 | -0.68966 | 0.8 | 0.78937 | 1.347%
E11-20232039 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2874 | 4.3841 | 0.225 | 0.2266 | -0.70609 | 0.8 | 0.78527 | 1.875%
E11-20232039 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5810 | 3.2702 | 0.45 | 0.4559 | -1.2941 | 0.8 | 0.78671 | 1.689%
E11-20232039 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.184 | 1.3514 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79384 | 0.7755%
E11-20232039 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.329 | 3.0485 | 1.8 | 1.806 | -0.33223 | 0.8 | 0.79025 | 1.234%
E11-20232039 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.673 | 2.7177 | 3.6 | 3.631 | -0.85376 | 0.8 | 0.78964 | 1.312%
E11-20232039 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2896 | 3.5912 | 0.225 | 0.2270 | -0.88106 | 0.8 | 0.78703 | 1.647%
E11-20232039 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5835 | 2.8278 | 0.45 | 0.4538 | -0.83737 | 0.8 | 0.78937 | 1.346%
E11-20232039 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.176 | 2.0408 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79217 | 0.988%
E11-20232039 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.287 | 4.941 | 1.8 | 1.820 | -1.0989 | 0.8 | 0.78247 | 2.241%
E11-20232039 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.698 | 2.1711 | 3.6 | 3.638 | -1.0445 | 0.8 | 0.79066 | 1.182%
E11-20232039 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232039 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2984 | 0.53619 | 0.225 | 0.2257 | -0.31015 | 0.8 | 0.79756 | 0.3065%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5946 | 0.90817 | 0.45 | 0.4537 | -0.81552 | 0.8 | 0.795 | 0.6291%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.185 | 1.2658 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79409 | 0.7441%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79496 | 0.6335%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.744 | 1.1804 | 3.6 | 3.621 | -0.57995 | 0.8 | 0.7949 | 0.641%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 0.8 | 0.7993 | 0.08803%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.32 | -0.62112 | 14.4 | 14.33 | 0.48849 | 0.8 | 0.80318 | -0.3961%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.21 | -0.052056 | 14.4 | 14.38 | 0.13908 | 0.8 | 0.80055 | -0.06867%
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2964 | 1.2146 | 0.225 | 0.2261 | -0.48651 | 0.8 | 0.79508 | 0.6187%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5971 | 0.48568 | 0.45 | 0.4531 | -0.68418 | 0.8 | 0.79661 | 0.4256%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79572 | 0.5374%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 1.8 | 1.827 | -1.4778 | 0.8 | 0.79665 | 0.4202%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.795 | 0.10428 | 3.6 | 3.606 | -0.16639 | 0.8 | 0.79922 | 0.09769%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.67 | -0.72389 | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 0.8 | 0.80367 | -0.4573%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.17 | 0.15649 | 14.4 | 14.39 | 0.069493 | 0.8 | 0.79975 | 0.03131%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.23 | -0.15601 | 14.4 | 14.48 | -0.55249 | 0.8 | 0.79885 | 0.1437%
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2967 | 1.1122 | 0.225 | 0.2264 | -0.61837 | 0.8 | 0.79499 | 0.6304%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5912 | 1.4885 | 0.45 | 0.4508 | -0.17746 | 0.8 | 0.7952 | 0.604%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.187 | 1.0952 | 0.9 | 0.909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79394 | 0.7633%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.372 | 1.1804 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79385 | 0.7742%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.752 | 1.0101 | 3.6 | 3.632 | -0.88106 | 0.8 | 0.79451 | 0.691%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.48 | 1.2658 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.79676 | 0.4065%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.27 | -0.36326 | 14.4 | 14.39 | 0.069493 | 0.8 | 0.80125 | -0.1555%
E11-20232040 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232040 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3755 | -0.13316 | 0 | 0.0001 | -0.026631 | 1 | 1 | 3.546e-06%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.755 | -0.66225 | 0 | -0.001 | 0.13245 | 1 | 1 | 8.772e-05%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.506 | -0.39841 | 0 | -0.004 | 0.2656 | 1 | 1 | 0.0003527%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 3 | 2.982 | 0.60362 | 0 | -0.007 | 0.23474 | 1 | 1 | 0.0002755%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 6 | 5.981 | 0.31767 | 0 | -0.028 | 0.46815 | 1 | 0.99999 | 0.001096%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 0 | -0.07 | 0.58431 | 1 | 0.99998 | 0.001707%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 23.87 | 0.54462 | 0 | -0.15 | 0.6284 | 1 | 0.99998 | 0.001974%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 24.10 | -0.41494 | 0 | -0.14 | 0.58091 | 1 | 0.99998 | 0.001687%
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3757 | -0.18632 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.753 | -0.39841 | 0 | -0.001 | 0.1328 | 1 | 1 | 8.818e-05%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.481 | 1.2829 | 0 | -0.008 | 0.54018 | 1 | 0.99999 | 0.001459%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 3 | 2.927 | 2.494 | 0 | -0.017 | 0.5808 | 1 | 0.99998 | 0.001687%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 6 | 6.005 | -0.083264 | 0 | -0.028 | 0.46628 | 1 | 0.99999 | 0.001087%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 0 | -0.06 | 0.50083 | 1 | 0.99999 | 0.001254%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 23.87 | 0.54462 | 0 | -0.15 | 0.6284 | 1 | 0.99998 | 0.001974%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 23.96 | 0.16694 | 0 | -0.14 | 0.58431 | 1 | 0.99998 | 0.001707%
E11-20232040 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3757 | -0.18632 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232040 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.750 | 0 | 0 | -0.001 | 0.13333 | 1 | 1 | 8.889e-05%
E11-20232040 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.507 | -0.4645 | 0 | -0.004 | 0.26543 | 1 | 1 | 0.0003523%
E11-20232040 | 10 | 3 |  | 3 | 2.984 | 0.53619 | 0 | -0.007 | 0.23458 | 1 | 1 | 0.0002751%
E11-20232040 | 20 | 6 |  | 6 | 6.009 | -0.14978 | 0 | -0.029 | 0.48261 | 1 | 0.99999 | 0.001165%
E11-20232040 | 40 | 12 |  | 12 | 12.06 | -0.49751 | 0 | -0.06 | 0.49751 | 1 | 0.99999 | 0.001238%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 23.95 | 0.20877 | 0 | -0.14 | 0.58455 | 1 | 0.99998 | 0.001708%
E11-20232040 | 80 | 24 |  | 24 | 24.11 | -0.45624 | 0 | -0.15 | 0.62215 | 1 | 0.99998 | 0.001935%
E11-20232041 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232041 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.6003 | -0.049975 | 0.45 | 0.4563 | -1.3807 | 0.8 | 0.79612 | 0.4878%
E11-20232041 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.394 | 0.25063 | 1.8 | 1.834 | -1.8539 | 0.8 | 0.79383 | 0.7772%
E11-20232041 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.861 | -1.2549 | 3.6 | 3.646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79998 | 0.002469%
E11-20232041 | 50 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 8.996 | 0.044464 | 0.8 | 0.79868 | 0.1651%
E11-20232041 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5929 | 1.1975 | 0.45 | 0.4598 | -2.1314 | 0.8 | 0.79022 | 1.238%
E11-20232041 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.416 | -0.66225 | 1.8 | 1.821 | -1.1532 | 0.8 | 0.79857 | 0.1791%
E11-20232041 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.782 | 0.37641 | 3.6 | 3.635 | -0.96286 | 0.8 | 0.79611 | 0.4889%
E11-20232041 | 50 | 15 |  | 12 | 12.16 | -1.3158 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.80474 | -0.589%
E11-20232041 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5965 | 0.58676 | 0.45 | 0.4559 | -1.2941 | 0.8 | 0.79452 | 0.6902%
E11-20232041 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.825 | -1.3699 | 0.8 | 0.79405 | 0.7499%
E11-20232041 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.775 | 0.52356 | 3.6 | 3.618 | -0.49751 | 0.8 | 0.79705 | 0.3706%
E11-20232041 | 50 | 15 |  | 12 | 12.09 | -0.74442 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80405 | -0.5039%
E11-20232041 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232041 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232042 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.6024 | -0.39841 | 0.45 | 0.4518 | -0.39841 | 0.8 | 0.8 | 1.388e-14%
E11-20232042 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.390 | 0.41841 | 1.8 | 1.831 | -1.6931 | 0.8 | 0.79382 | 0.7785%
E11-20232042 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.864 | -1.3158 | 3.6 | 3.607 | -0.19407 | 0.8 | 0.80324 | -0.4031%
E11-20232042 | 50 | 15 |  | 12 | 11.91 | 0.75567 | 9 | 9.03 | -0.34326 | 0.8 | 0.79686 | 0.3943%
E11-20232042 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5965 | 0.58676 | 0.45 | 0.4539 | -0.85922 | 0.8 | 0.7958 | 0.5275%
E11-20232042 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.329 | 3.0485 | 1.8 | 1.679 | 7.2067 | 0.8 | 0.81118 | -1.379%
E11-20232042 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.731 | 1.4585 | 3.6 | 3.627 | -0.74442 | 0.8 | 0.79361 | 0.8046%
E11-20232042 | 50 | 15 |  | 12 | 12.00 | 0 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80192 | -0.2395%
E11-20232042 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5959 | 0.68803 | 0.45 | 0.4539 | -0.85922 | 0.8 | 0.79551 | 0.5646%
E11-20232042 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.417 | -0.70335 | 1.8 | 1.818 | -0.9901 | 0.8 | 0.79917 | 0.1044%
E11-20232042 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.782 | 0.37641 | 3.6 | 3.629 | -0.79912 | 0.8 | 0.79659 | 0.4282%
E11-20232042 | 50 | 15 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.79871 | 0.1613%
E11-20232042 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232042 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0750 | 0 | 0.8 | 0.80029 | -0.03595%
E11-20232043 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2004 | -0.1996 | 0.15 | 0.1527 | -1.7682 | 0.8 | 0.7954 | 0.5778%
E11-20232043 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3995 | 0.12516 | 0.3 | 0.3084 | -2.7237 | 0.8 | 0.79158 | 1.064%
E11-20232043 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.782 | 2.3018 | 0.6 | 0.614 | -2.2801 | 0.8 | 0.78653 | 1.713%
E11-20232043 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.218 | -1.4778 | 0.8 | 0.79587 | 0.5195%
E11-20232043 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.188 | 0.37641 | 2.4 | 2.455 | -2.2403 | 0.8 | 0.7923 | 0.9718%
E11-20232043 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.261 | 2.2201 | 4.8 | 4.784 | 0.33445 | 0.8 | 0.79459 | 0.6806%
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 0.05 | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.0049 | 2.0408 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232043 | 0.07 | 0.007 |  | 0.007 | 0.0069 | 1.4493 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232043 | 0.1 | 0.01 |  | 0.01 | 0.0099 | 1.0101 | 0 | 0.0001 | -1.0101 | 1 | 0.99995 | 0.005101%
E11-20232043 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.0199 | 0.50251 | 0 | 0.0002 | -1.005 | 1 | 0.99995 | 0.00505%
E11-20232043 | 0.4 | 0.04 |  | 0.04 | 0.0399 | 0.25063 | 0 | 0.0002 | -0.50125 | 1 | 0.99999 | 0.001256%
E11-20232043 | 0.8 | 0.08 |  | 0.08 | 0.0801 | -0.12484 | 0 | 0.0001 | -0.12484 | 1 | 1 | 7.793e-05%
E11-20232043 | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0 | 0.0002 | -0.099751 | 1 | 1 | 4.975e-05%
E11-20232043 | 4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4038 | -0.94106 | 0 | 0.0006 | -0.14859 | 1 | 1 | 0.0001104%
E11-20232043 | 8 | 0.8 |  | 0.8 | 0.800 | 0 | 0 | -0.0008 | 0.1 | 1 | 1 | 5e-05%
E11-20232043 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2949 | 1.7294 | 0.225 | 0.2269 | -0.83737 | 0.8 | 0.79255 | 0.9395%
E11-20232043 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5970 | 0.50251 | 0.45 | 0.4528 | -0.61837 | 0.8 | 0.79675 | 0.4075%
E11-20232043 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.9 | 0.913 | -1.4239 | 0.8 | 0.79609 | 0.4917%
E11-20232043 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.358 | 1.7812 | 1.8 | 1.842 | -2.2801 | 0.8 | 0.78805 | 1.516%
E11-20232043 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.761 | 0.81916 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.797 | 0.3768%
E11-20232043 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.45 | 1.5873 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.79462 | 0.677%
E11-20232043 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.12 | 0.41841 | 14.4 | 14.23 | 1.1947 | 0.8 | 0.80221 | -0.2755%
E11-20232043 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232043 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232043 | 0.05 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.0149 | 0.67114 | 0 | 0.0001 | -0.67114 | 1 | 0.99998 | 0.002252%
E11-20232043 | 0.07 | 0.021 |  | 0.021 | 0.0208 | 0.96154 | 0 | 0.0001 | -0.48077 | 1 | 0.99999 | 0.001156%
E11-20232043 | 0.1 | 0.03 |  | 0.03 | 0.0298 | 0.67114 | 0 | 0.0001 | -0.33557 | 1 | 0.99999 | 0.000563%
E11-20232043 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0599 | 0.16694 | 0 | 0.0001 | -0.16694 | 1 | 1 | 0.0001394%
E11-20232043 | 0.4 | 0.12 |  | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232043 | 0.8 | 0.24 |  | 0.24 | 0.2402 | -0.083264 | 0 | -0.0004 | 0.16653 | 1 | 1 | 0.0001387%
E11-20232043 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6015 | -0.24938 | 0 | -0.0003 | 0.049875 | 1 | 1 | 1.244e-05%
E11-20232043 | 4 | 1.2 |  | 1.2 | 1.200 | 0 | 0 | -0.0015 | 0.125 | 1 | 1 | 7.812e-05%
E11-20232043 | 8 | 2.4 |  | 2.4 | 2.395 | 0.20877 | 0 | -0.004 | 0.16701 | 1 | 1 | 0.0001395%
E11-20232044 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0989 | 1.1122 | 0.075 | 0.0754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79525 | 0.5977%
E11-20232044 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1982 | 0.90817 | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79603 | 0.4986%
E11-20232044 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3956 | 1.1122 | 0.3 | 0.3017 | -0.56347 | 0.8 | 0.79515 | 0.6099%
E11-20232044 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79734 | 0.3335%
E11-20232044 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.590 | 0.62893 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79481 | 0.6528%
E11-20232044 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.154 | 1.4585 | 2.4 | 2.419 | -0.78545 | 0.8 | 0.79349 | 0.82%
E11-20232044 | 80 | 8 |  | 6.4 | / | / | 4.8 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1254 | -0.31898 | 0 | -0.0001 | 0.079745 | 1 | 1 | 3.18e-05%
E11-20232044 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232044 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | -0.0003 | 0.059952 | 1 | 1 | 1.797e-05%
E11-20232044 | 10 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | -0.002 | 0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232044 | 20 | 2 |  | 2 | 2.007 | -0.34878 | 0 | -0.009 | 0.44843 | 1 | 0.99999 | 0.001005%
E11-20232044 | 40 | 4 |  | 4 | 3.991 | 0.22551 | 0 | -0.022 | 0.55124 | 1 | 0.99998 | 0.001519%
E11-20232044 | 80 | 8 |  | 8 | 7.97 | 0.37641 | 0 | -0.055 | 0.69009 | 1 | 0.99998 | 0.002381%
E11-20232044 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2966 | 1.1463 | 0.225 | 0.2262 | -0.5305 | 0.8 | 0.79515 | 0.6101%
E11-20232044 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5905 | 1.6088 | 0.45 | 0.4513 | -0.28806 | 0.8 | 0.79453 | 0.689%
E11-20232044 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.184 | 1.3514 | 0.9 | 0.911 | -1.2075 | 0.8 | 0.79255 | 0.9401%
E11-20232044 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.371 | 1.2231 | 1.8 | 1.804 | -0.22173 | 0.8 | 0.79583 | 0.5237%
E11-20232044 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.742 | 1.2231 | 3.6 | 3.603 | -0.083264 | 0.8 | 0.79624 | 0.4726%
E11-20232044 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.79809 | 0.2392%
E11-20232044 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.09 | 0.57622 | 14.4 | 14.31 | 0.62893 | 0.8 | 0.80015 | -0.01885%
E11-20232044 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232044 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232044 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3735 | 0.40161 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232044 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232044 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.503 | -0.1996 | 0 | -0.004 | 0.26613 | 1 | 1 | 0.0003541%
E11-20232044 | 10 | 3 |  | 3 | 2.988 | 0.40161 | 0 | -0.012 | 0.40161 | 1 | 0.99999 | 0.0008064%
E11-20232044 | 20 | 6 |  | 6 | 6.014 | -0.23279 | 0 | -0.030 | 0.49884 | 1 | 0.99999 | 0.001244%
E11-20232044 | 40 | 12 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 0 | -0.077 | 0.64381 | 1 | 0.99998 | 0.002072%
E11-20232044 | 80 | 24 |  | 24 | 24.08 | -0.33223 | 0 | -0.16 | 0.66445 | 1 | 0.99998 | 0.002207%
E11-20232045 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232045 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232045 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232045 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2100000000000006E-2 | -2.5579 | 0.06 | 0.0597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80878 | -1.085%
E11-20232045 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.8033 | -0.4109%
E11-20232045 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1628 | -1.7199 | 0.12 | 0.1200 | 0 | 0.8 | 0.80496 | -0.6157%
E11-20232045 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2030 | -1.4778 | 0.15 | 0.1492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80577 | -0.7165%
E11-20232045 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24279999999999999 | -1.1532 | 0.18 | 0.1795 | 0.27855 | 0.8 | 0.80411 | -0.5116%
E11-20232045 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32240000000000002 | -0.74442 | 0.24 | 0.2371 | 1.2231 | 0.8 | 0.8056 | -0.6954%
E11-20232045 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40410000000000001 | -1.0146 | 0.3 | 0.2957 | 1.4542 | 0.8 | 0.80701 | -0.8691%
E11-20232045 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4859 | -1.2142 | 0.36 | 0.3595 | 0.13908 | 0.8 | 0.80389 | -0.4844%
E11-20232045 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64230000000000009 | -0.35809 | 0.48 | 0.4782 | 0.37641 | 0.8 | 0.80211 | -0.2628%
E11-20232045 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80499999999999994 | -0.62112 | 0.6 | 0.591 | 1.5228 | 0.8 | 0.80609 | -0.7551%
E11-20232045 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.707 | 1.8388 | 0.8 | 0.80667 | -0.8269%
E11-20232045 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.282 | -0.15601 | 0.96 | 0.939 | 2.2364 | 0.8 | 0.80674 | -0.8361%
E11-20232045 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.603 | -0.18715 | 1.2 | 1.177 | 1.9541 | 0.8 | 0.80605 | -0.751%
E11-20232045 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.919 | 0.05211 | 1.44 | 1.401 | 2.7837 | 0.8 | 0.80766 | -0.9485%
E11-20232045 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232045 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232045 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1024 | -2.3437 | 0 | 0.0007 | -0.68359 | 1 | 0.99998 | 0.002336%
E11-20232045 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1518 | -1.1858 | 0 | 0.0004 | -0.2635 | 1 | 1 | 0.0003472%
E11-20232045 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0 | 0.0002 | -0.098961 | 1 | 1 | 4.897e-05%
E11-20232045 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0 | 0.0002 | -0.066247 | 1 | 1 | 2.194e-05%
E11-20232045 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3947 | 1.3428 | 0 | 0.0005 | -0.12668 | 1 | 1 | 8.024e-05%
E11-20232045 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4991 | 0.18032 | 0 | 0.0006 | -0.12022 | 1 | 1 | 7.226e-05%
E11-20232045 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6032 | -0.5305 | 0 | 0.0007 | -0.11605 | 1 | 1 | 6.734e-05%
E11-20232045 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0 | 0.001 | -0.12579 | 1 | 1 | 7.911e-05%
E11-20232045 | 25 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.001 | -0.1002 | 1 | 1 | 5.02e-05%
E11-20232045 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232045; Column13: 1 | / | /
E11-20232045 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232045 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232045 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.0350000000000001 | -1.7199 | 1.5 | 1.466 | 2.3192 | 0.8 | 0.81138 | -1.403%
E11-20232045 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.988 | 0.40161 | 2.25 | 2.212 | 1.7179 | 0.8 | 0.80373 | -0.4639%
E11-20232045 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9969999999999999 | 0.075056 | 3 | 2.966 | 1.1463 | 0.8 | 0.80305 | -0.38%
E11-20232045 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.9729999999999999 | 0.54293 | 3.75 | 3.711 | 1.0509 | 0.8 | 0.80145 | -0.1807%
E11-20232045 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.9489999999999998 | 0.85729 | 4.5 | 4.415 | 1.9253 | 0.8 | 0.80302 | -0.3759%
E11-20232045 | 10 | 10 |  | 8 | 7.90 | 1.2658 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.7983 | 0.2131%
E11-20232045 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.020000000000001 | -0.1996 | 7.5 | 7.43 | 0.94213 | 0.8 | 0.80326 | -0.4057%
E11-20232045 | 15 | 15 |  | 12 | 11.950000000000001 | 0.41841 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80072 | -0.0903%
E11-20232045 | 20 | 20 |  | 16 | 15.950000000000001 | 0.31348 | 12 | 11.89 | 0.92515 | 0.8 | 0.80175 | -0.2178%
E11-20232045 | 25 | 25 |  | 20 | 20.009999999999998 | -0.049975 | 15 | 14.86 | 0.94213 | 0.8 | 0.80283 | -0.3527%
E11-20232045 | 30 | 30 |  | 24 | 24.00 | 0 | 18 | 17.90 | 0.55866 | 0.8 | 0.8016 | -0.1996%
E11-20232045 | 40 | 40 |  | 32 | 31.79 | 0.66059 | 24 | 23.85 | 0.62893 | 0.8 | 0.79991 | 0.01133%
E11-20232045 | 50 | 50 |  | 40 | 39.840000000000003 | 0.40161 | 30 | 29.89 | 0.36802 | 0.8 | 0.7999 | 0.01205%
E11-20232045 | 60 | 60 |  | 48 | 47.900000000000006 | 0.20877 | 36 | 36.01 | -0.02777 | 0.8 | 0.79932 | 0.08524%
E11-20232045 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232045 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232045 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.507 | -0.27922 | 0 | -0.002 | 0.079777 | 1 | 1 | 3.182e-05%
E11-20232045 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.683 | 1.8192 | 0 | -0.003 | 0.081455 | 1 | 1 | 3.317e-05%
E11-20232045 | 5 | 5 |  | 5 | 4.988 | 0.24058 | 0 | -0.004 | 0.080192 | 1 | 1 | 3.215e-05%
E11-20232045 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.49 | 0.13351 | 0 | -0.01 | 0.13351 | 1 | 1 | 8.913e-05%
E11-20232045 | 10 | 10 |  | 10 | 9.92 | 0.80645 | 0 | -0.00 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232045 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | 12.27 | 1.8745 | 0 | -0.01 | 0.0815 | 1 | 1 | 3.321e-05%
E11-20232045 | 15 | 15 |  | 15 | 14.74 | 1.7639 | 0 | -0.01 | 0.067843 | 1 | 1 | 2.301e-05%
E11-20232045 | 20 | 20 |  | 20 | 19.61 | 1.9888 | 0 | -0.01 | 0.050994 | 1 | 1 | 1.3e-05%
E11-20232048 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232048 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232048 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232048 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0829 | -3.4982 | 0.06 | 0.0604 | -0.66225 | 0.8 | 0.80823 | -1.018%
E11-20232048 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.80405 | -0.5042%
E11-20232048 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1645 | -2.7356 | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.8 | 0.80625 | -0.7751%
E11-20232048 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2016 | -0.79365 | 0.15 | 0.1501 | -0.066622 | 0.8 | 0.8021 | -0.2613%
E11-20232048 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2428 | -1.1532 | 0.18 | 0.1835 | -1.9074 | 0.8 | 0.79779 | 0.2775%
E11-20232048 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3243 | -1.3259 | 0.24 | 0.2438 | -1.5587 | 0.8 | 0.79932 | 0.08517%
E11-20232048 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4033 | -0.81825 | 0.3 | 0.3033 | -1.088 | 0.8 | 0.79921 | 0.09828%
E11-20232048 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4872 | -1.4778 | 0.36 | 0.3642 | -1.1532 | 0.8 | 0.80095 | -0.1181%
E11-20232048 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6397 | 0.046897 | 0.48 | 0.4834 | -0.70335 | 0.8 | 0.79782 | 0.2727%
E11-20232048 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.813 | -1.599 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.80272 | -0.3385%
E11-20232048 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.966 | -0.62112 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.7998 | 0.02485%
E11-20232048 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.972 | -1.2346 | 0.8 | 0.79731 | 0.3375%
E11-20232048 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79711 | 0.3621%
E11-20232048 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.928 | -0.41494 | 1.44 | 1.451 | -0.7581 | 0.8 | 0.799 | 0.1246%
E11-20232048 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232048 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232048 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1028 | -2.7237 | 0 | 0.0007 | -0.68093 | 1 | 0.99998 | 0.002318%
E11-20232048 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1539 | -2.5341 | 0 | 0.0005 | -0.32489 | 1 | 0.99999 | 0.0005278%
E11-20232048 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2097 | -4.6257 | 0 | 0.0004 | -0.19075 | 1 | 1 | 0.0001819%
E11-20232048 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2573 | -2.8372 | 0 | 0.0003 | -0.1166 | 1 | 1 | 6.797e-05%
E11-20232048 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3047 | -1.5425 | 0 | 0.0007 | -0.22973 | 1 | 1 | 0.0002639%
E11-20232048 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4031 | -0.76904 | 0 | 0.0006 | -0.14885 | 1 | 1 | 0.0001108%
E11-20232048 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5041 | -0.81333 | 0 | 0.0007 | -0.13886 | 1 | 1 | 9.641e-05%
E11-20232048 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6061 | -1.0064 | 0 | 0.001 | -0.16499 | 1 | 1 | 0.0001361%
E11-20232048 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232048; Column13: 1 | / | /
E11-20232048 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232048 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232048 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0834 | -4.0767 | 0.06 | 0.0598 | 0.33445 | 0.8 | 0.81268 | -1.56%
E11-20232048 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1234 | -2.7553 | 0.09 | 0.0905 | -0.55249 | 0.8 | 0.80638 | -0.7917%
E11-20232048 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1629 | -1.7802 | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.8 | 0.80466 | -0.5789%
E11-20232048 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2041 | -2.0088 | 0.15 | 0.1494 | 0.40161 | 0.8 | 0.80692 | -0.8576%
E11-20232048 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4031 | -0.76904 | 0.3 | 0.3001 | -0.033322 | 0.8 | 0.80212 | -0.2643%
E11-20232048 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.812 | -1.4778 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.8 | 0.80521 | -0.6465%
E11-20232048 | 2 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.8 | 0.7988 | 0.1506%
E11-20232048 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.012 | -0.59642 | 1.5 | 1.503 | -0.1996 | 0.8 | 0.80115 | -0.143%
E11-20232048 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.024 | -0.79365 | 2.25 | 2.281 | -1.3591 | 0.8 | 0.79835 | 0.2067%
E11-20232048 | 5 | 5 |  | 4 | 4.116 | -2.8183 | 3 | 3.036 | -1.1858 | 0.8 | 0.80476 | -0.5916%
E11-20232048 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.001 | -0.019996 | 3.75 | 3.779 | -0.7674 | 0.8 | 0.79783 | 0.2718%
E11-20232048 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.032 | -0.5305 | 4.5 | 4.550 | -1.0989 | 0.8 | 0.79835 | 0.2073%
E11-20232048 | 10 | 10 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 6 | 6.05 | -0.82645 | 0.8 | 0.79796 | 0.2553%
E11-20232048 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.07 | -0.69513 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.79895 | 0.1312%
E11-20232048 | 15 | 15 |  | 12 | 12.08 | -0.66225 | 9 | 9.12 | -1.3158 | 0.8 | 0.79809 | 0.2389%
E11-20232048 | 20 | 20 |  | 16 | 15.99 | 0.062539 | 12 | 12.13 | -1.0717 | 0.8 | 0.7967 | 0.4143%
E11-20232048 | 25 | 25 |  | 20 | 20.11 | -0.54699 | 15 | 15.12 | -0.79365 | 0.8 | 0.79928 | 0.08958%
E11-20232048 | 30 | 30 |  | 24 | 23.98 | 0.083403 | 18 | 18.28 | -1.5317 | 0.8 | 0.79528 | 0.5936%
E11-20232048 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232048 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232048 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1029 | -2.8183 | 0 | 0.0004 | -0.38873 | 1 | 0.99999 | 0.0007555%
E11-20232048 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1537 | -2.4073 | 0 | 0.0004 | -0.26025 | 1 | 1 | 0.0003386%
E11-20232048 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2112 | -5.303 | 0 | 0.0013 | -0.61553 | 1 | 0.99998 | 0.001894%
E11-20232048 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2565 | -2.5341 | 0 | 0.0015 | -0.5848 | 1 | 0.99998 | 0.00171%
E11-20232048 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3042 | -1.3807 | 0 | 0.0017 | -0.55884 | 1 | 0.99998 | 0.001562%
E11-20232048 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4028 | -0.69513 | 0 | 0.002 | -0.49652 | 1 | 0.99999 | 0.001233%
E11-20232048 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5046 | -0.91161 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232049 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232049 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232049 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232049 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0809 | -1.1125 | 0.06 | 0.0606 | -0.9901 | 0.8 | 0.80036 | -0.04448%
E11-20232049 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0916 | -1.7467 | 0.8 | 0.79754 | 0.308%
E11-20232049 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1612 | -0.74442 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79857 | 0.1789%
E11-20232049 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | / | / | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232049 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2412 | -0.49751 | 0.18 | 0.1821 | -1.1532 | 0.8 | 0.79809 | 0.2393%
E11-20232049 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3212 | -0.3736 | 0.24 | 0.2432 | -1.3158 | 0.8 | 0.79725 | 0.3448%
E11-20232049 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4018 | -0.44798 | 0.3 | 0.3024 | -0.79365 | 0.8 | 0.799 | 0.1256%
E11-20232049 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4802 | -0.041649 | 0.36 | 0.3625 | -0.68966 | 0.8 | 0.79812 | 0.2354%
E11-20232049 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6381 | 0.29776 | 0.48 | 0.4831 | -0.64169 | 0.8 | 0.79728 | 0.3414%
E11-20232049 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.802 | -0.24938 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79928 | 0.08985%
E11-20232049 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.986 | -2.6369 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.80526 | -0.6533%
E11-20232049 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.295 | -1.1583 | 0.96 | 0.975 | -1.5385 | 0.8 | 0.79889 | 0.1392%
E11-20232049 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.637 | -2.2602 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.80276 | -0.3435%
E11-20232049 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.974 | -2.7356 | 1.44 | 1.465 | -1.7065 | 0.8 | 0.80302 | -0.3756%
E11-20232049 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.614 | -2.0658 | 1.92 | 1.953 | -1.6897 | 0.8 | 0.8011 | -0.1376%
E11-20232049 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232049 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232049 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1021 | -2.0568 | 0 | 0.0009 | -0.88149 | 1 | 0.99996 | 0.003885%
E11-20232049 | 2.额定电流：1A | Column9: 证书编号:; Column11: E11-20232049; Column13: 1 | / | /
E11-20232049 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232049 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232049 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.16 | 0.1588 | 0.75567 | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79758 | 0.3031%
E11-20232049 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79686 | 0.3943%
E11-20232049 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.012 | -0.59642 | 1.5 | 1.511 | -0.72799 | 0.8 | 0.79962 | 0.04773%
E11-20232049 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.014 | -0.4645 | 2.25 | 2.272 | -0.96831 | 0.8 | 0.79854 | 0.1834%
E11-20232049 | 5 | 5 |  | 4 | 4.021 | -0.52226 | 3 | 3.034 | -1.1206 | 0.8 | 0.79826 | 0.2183%
E11-20232049 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.032 | -0.63593 | 3.75 | 3.784 | -0.89852 | 0.8 | 0.79924 | 0.09547%
E11-20232049 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.045 | -0.74442 | 4.5 | 4.548 | -1.0554 | 0.8 | 0.79909 | 0.1133%
E11-20232049 | 10 | 10 |  | 8 | 8.08 | -0.9901 | 6 | 6.08 | -1.3158 | 0.8 | 0.79905 | 0.1189%
E11-20232049 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.03 | -0.2991 | 7.5 | 7.61 | -1.4455 | 0.8 | 0.79665 | 0.4203%
E11-20232049 | 15 | 15 |  | 12 | 12.05 | -0.41494 | 9 | 9.17 | -1.8539 | 0.8 | 0.79578 | 0.5303%
E11-20232049 | 20 | 20 |  | 16 | 16.07 | -0.43559 | 12 | 12.23 | -1.8806 | 0.8 | 0.79576 | 0.5327%
E11-20232049 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232049 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232049 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0 | 0.0011 | -0.55138 | 1 | 0.99998 | 0.00152%
E11-20232049 | 1 | 1 |  | 1 | 1.003 | -0.2991 | 0 | -0.0004 | 0.03988 | 1 | 1 | 7.952e-06%
E11-20232050 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232050 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232050 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232050 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.08229 | -2.7828 | 0.06 | 0.0605 | -0.82645 | 0.8 | 0.80569 | -0.7057%
E11-20232050 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1237 | -2.9911 | 0.09 | 0.0915 | -1.6393 | 0.8 | 0.80396 | -0.4926%
E11-20232050 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1638 | -2.3199 | 0.12 | 0.1217 | -1.3969 | 0.8 | 0.8027 | -0.336%
E11-20232050 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2037 | -1.8164 | 0.15 | 0.1521 | -1.3807 | 0.8 | 0.80127 | -0.1588%
E11-20232050 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2432 | -1.3158 | 0.18 | 0.1816 | -0.88106 | 0.8 | 0.80126 | -0.1577%
E11-20232050 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3227 | -0.83669 | 0.24 | 0.2414 | -0.57995 | 0.8 | 0.80074 | -0.09289%
E11-20232050 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4029 | -0.71978 | 0.3 | 0.3031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79912 | 0.1103%
E11-20232050 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4845 | -0.92879 | 0.36 | 0.3636 | -0.9901 | 0.8 | 0.79982 | 0.0223%
E11-20232050 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6447 | -0.72902 | 0.48 | 0.4797 | 0.062539 | 0.8 | 0.80228 | -0.2841%
E11-20232050 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.804 | -0.49751 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80096 | -0.1193%
E11-20232050 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.983 | -2.3398 | 0.72 | 0.719 | 0.13908 | 0.8 | 0.80714 | -0.884%
E11-20232050 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.291 | -0.85205 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.80275 | -0.3429%
E11-20232050 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.608 | -0.49751 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80119 | -0.1491%
E11-20232050 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.932 | -0.62112 | 1.44 | 1.438 | 0.13908 | 0.8 | 0.80219 | -0.2726%
E11-20232050 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.605 | -1.7274 | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 0.8 | 0.80424 | -0.5272%
E11-20232050 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232050 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232050 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1037 | -3.568 | 0 | 0.0004 | -0.38573 | 1 | 0.99999 | 0.0007439%
E11-20232050 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2037 | -1.8164 | 0 | 0.0012 | -0.5891 | 1 | 0.99998 | 0.001735%
E11-20232050 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232050 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232050 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232050 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.004 | -0.1996 | 1.5 | 1.496 | 0.26738 | 0.8 | 0.80134 | -0.1674%
E11-20232050 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.017 | -0.56347 | 2.25 | 2.255 | -0.22173 | 0.8 | 0.80099 | -0.1232%
E11-20232050 | 5 | 5 |  | 4 | 4.031 | -0.76904 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.80088 | -0.11%
E11-20232050 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.032 | -0.63593 | 3.75 | 3.784 | -0.89852 | 0.8 | 0.79924 | 0.09547%
E11-20232050 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.994 | 0.1001 | 4.5 | 4.527 | -0.59642 | 0.8 | 0.79798 | 0.2528%
E11-20232050 | 10 | 10 |  | 8 | 8.07 | -0.86741 | 6 | 6.04 | -0.66225 | 0.8 | 0.80059 | -0.0743%
E11-20232050 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.03 | -0.2991 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.7978 | 0.2758%
E11-20232050 | 15 | 15 |  | 12 | 12.05 | -0.41494 | 9 | 9.08 | -0.88106 | 0.8 | 0.79865 | 0.1695%
E11-20232050 | 20 | 20 |  | 16 | 16.06 | -0.3736 | 12 | 12.03 | -0.24938 | 0.8 | 0.80036 | -0.04481%
E11-20232050 | 25 | 25 |  | 20 | 20.12 | -0.59642 | 15 | 15.09 | -0.59642 | 0.8 | 0.8 | 1.388e-14%
E11-20232050 | 30 | 30 |  | 24 | 24.1 | -0.41494 | 18 | 18.06 | -0.33223 | 0.8 | 0.80024 | -0.02987%
E11-20232050 | 40 | 40 |  | 32 | 32.18 | -0.55935 | 24 | 24.06 | -0.24938 | 0.8 | 0.8009 | -0.1118%
E11-20232050 | 50 | 50 |  | 40 | 40.22 | -0.54699 | 30 | 30.25 | -0.82645 | 0.8 | 0.79919 | 0.1015%
E11-20232050 | 60 | 60 |  | 48 | 48.25 | -0.51813 | 36 | 36.06 | -0.16639 | 0.8 | 0.80101 | -0.1267%
E11-20232050 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232050 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232050 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.526 | -1.0293 | 0 | -0.0004 | 0.015835 | 1 | 1 | 1.254e-06%
E11-20232050 | 5 | 5 |  | 5 | 5.023 | -0.45789 | 0 | -0.0011 | 0.021899 | 1 | 1 | 2.398e-06%
E11-20232051 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232051 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232051 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232051 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0825 | -3.0303 | 0.06 | 0.0610 | -1.6393 | 0.8 | 0.80407 | -0.5068%
E11-20232051 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1223 | -1.8806 | 0.09 | 0.0918 | -1.9608 | 0.8 | 0.79976 | 0.02944%
E11-20232051 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1631 | -1.9007 | 0.12 | 0.1224 | -1.9608 | 0.8 | 0.79982 | 0.02208%
E11-20232051 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2025 | -1.2346 | 0.15 | 0.1534 | -2.2164 | 0.8 | 0.79711 | 0.3626%
E11-20232051 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2427 | -1.1125 | 0.18 | 0.1843 | -2.3332 | 0.8 | 0.7964 | 0.4517%
E11-20232051 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3196 | 0.12516 | 0.24 | 0.2463 | -2.5579 | 0.8 | 0.79208 | 0.9999%
E11-20232051 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4003 | -0.074944 | 0.3 | 0.3075 | -2.439 | 0.8 | 0.79303 | 0.8791%
E11-20232051 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4759 | 0.86153 | 0.36 | 0.3657 | -1.5587 | 0.8 | 0.79293 | 0.892%
E11-20232051 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6389 | 0.17217 | 0.48 | 0.4831 | -0.64169 | 0.8 | 0.79764 | 0.2957%
E11-20232051 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.807 | -0.86741 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80202 | -0.2522%
E11-20232051 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.958 | 0.20877 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7982 | 0.2259%
E11-20232051 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.7979 | 0.2631%
E11-20232051 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79518 | 0.6062%
E11-20232051 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 1.44 | 1.443 | -0.2079 | 0.8 | 0.80015 | -0.0187%
E11-20232051 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.559 | 0.039078 | 1.92 | 1.932 | -0.62112 | 0.8 | 0.79809 | 0.2397%
E11-20232051 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232051 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232051 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232051 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232051 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232051 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232051 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232051 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.0179999999999998 | -0.89197 | 1.5 | 1.503 | -0.1996 | 0.8 | 0.802 | -0.2492%
E11-20232051 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0169999999999999 | -0.56347 | 2.25 | 2.261 | -0.48651 | 0.8 | 0.80022 | -0.02784%
E11-20232051 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0060000000000002 | -0.14978 | 3 | 3.010 | -0.33223 | 0.8 | 0.79947 | 0.06594%
E11-20232051 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0019999999999998 | -0.039984 | 3.75 | 3.777 | -0.71485 | 0.8 | 0.79804 | 0.2452%
E11-20232051 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.992 | 0.13351 | 4.5 | 4.525 | -0.55249 | 0.8 | 0.79801 | 0.2489%
E11-20232051 | 10 | 10 |  | 8 | 8 | 0 | 6 | 6.08 | -1.3158 | 0.8 | 0.79616 | 0.482%
E11-20232051 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.040000000000001 | -0.39841 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.79809 | 0.2396%
E11-20232051 | 15 | 15 |  | 12 | 12.05 | -0.41494 | 9 | 9.13 | -1.4239 | 0.8 | 0.79705 | 0.3697%
E11-20232051 | 20 | 20 |  | 16 | 16.059999999999999 | -0.3736 | 12 | 12.14 | -1.1532 | 0.8 | 0.79773 | 0.2846%
E11-20232051 | 25 | 25 |  | 20 | 19.989999999999998 | 0.050025 | 15 | 15.13 | -0.85922 | 0.8 | 0.79736 | 0.3311%
E11-20232051 | 30 | 30 |  | 24 | 24.139999999999997 | -0.57995 | 18 | 18.17 | -0.93561 | 0.8 | 0.79897 | 0.1294%
E11-20232051 | 40 | 40 |  | 32 | 32.150000000000006 | -0.46656 | 24 | 24.44 | -1.8003 | 0.8 | 0.79609 | 0.4911%
E11-20232051 | 50 | 50 |  | 40 | 40.04 | -0.0999 | 30 | 30.61 | -1.9928 | 0.8 | 0.79444 | 0.6996%
E11-20232051 | 60 | 60 |  | 48 | 47.84 | 0.33445 | 36 | 36.65 | -1.7735 | 0.8 | 0.79383 | 0.7778%
E11-20232051 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232051 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232051 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232051 | 5 | 5 |  | 5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232052 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232052 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232052 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232052 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.082 | -2.439 | 0.06 | 0.0603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80562 | -0.698%
E11-20232052 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1223 | -1.8806 | 0.09 | 0.0908 | -0.88106 | 0.8 | 0.80291 | -0.3619%
E11-20232052 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1632 | -1.9608 | 0.12 | 0.1208 | -0.66225 | 0.8 | 0.80377 | -0.4686%
E11-20232052 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2034 | -1.6716 | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0.8 | 0.80236 | -0.2942%
E11-20232052 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2426 | -1.0717 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.80008 | -0.009892%
E11-20232052 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3236 | -1.1125 | 0.24 | 0.2429 | -1.1939 | 0.8 | 0.79976 | 0.02967%
E11-20232052 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3994 | 0.15023 | 0.3 | 0.3013 | -0.43146 | 0.8 | 0.79832 | 0.2107%
E11-20232052 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4835 | -0.72389 | 0.36 | 0.3646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79843 | 0.1964%
E11-20232052 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6378 | 0.34494 | 0.48 | 0.4802 | -0.041649 | 0.8 | 0.79889 | 0.1394%
E11-20232052 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80096 | -0.1205%
E11-20232052 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.957 | 0.31348 | 0.72 | 0.718 | 0.27855 | 0.8 | 0.7999 | 0.01254%
E11-20232052 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.271 | 0.7081 | 0.96 | 0.955 | 0.52356 | 0.8 | 0.79947 | 0.06613%
E11-20232052 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.79958 | 0.05282%
E11-20232052 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.904 | 0.84034 | 1.44 | 1.434 | 0.41841 | 0.8 | 0.79879 | 0.1515%
E11-20232052 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.552 | 0.31348 | 1.92 | 1.919 | 0.05211 | 0.8 | 0.79925 | 0.09412%
E11-20232052 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232052 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232052 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.103 | -2.9126 | 0 | 0.0007 | -0.67961 | 1 | 0.99998 | 0.002309%
E11-20232052 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0 | 0.0003 | -0.14844 | 1 | 1 | 0.0001102%
E11-20232052 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232052 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232052 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232052 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.996 | 0.2004 | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 0.8 | 0.79981 | 0.02405%
E11-20232052 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9849999999999999 | 0.50251 | 2.25 | 2.259 | -0.39841 | 0.8 | 0.7974 | 0.3266%
E11-20232052 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9780000000000002 | 0.55304 | 3 | 3.004 | -0.13316 | 0.8 | 0.79802 | 0.2479%
E11-20232052 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0179999999999998 | -0.35871 | 3.75 | 3.757 | -0.18632 | 0.8 | 0.8005 | -0.06214%
E11-20232052 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0189999999999992 | -0.31567 | 4.5 | 4.485 | 0.33445 | 0.8 | 0.80187 | -0.2328%
E11-20232052 | 10 | 10 |  | 8 | 8.02 | -0.24938 | 6 | 5.95 | 0.84034 | 0.8 | 0.80311 | -0.3877%
E11-20232052 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.030000000000001 | -0.2991 | 7.5 | 7.47 | 0.40161 | 0.8 | 0.80201 | -0.2507%
E11-20232052 | 15 | 15 |  | 12 | 12.030000000000001 | -0.24938 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.80231 | -0.2885%
E11-20232052 | 20 | 20 |  | 16 | 16.079999999999998 | -0.49751 | 12 | 11.97 | 0.25063 | 0.8 | 0.80215 | -0.268%
E11-20232052 | 25 | 25 |  | 20 | 20.13 | -0.6458 | 15 | 14.97 | 0.2004 | 0.8 | 0.80243 | -0.3032%
E11-20232052 | 30 | 30 |  | 24 | 24.209999999999997 | -0.86741 | 18 | 17.96 | 0.22272 | 0.8 | 0.80313 | -0.3902%
E11-20232052 | 40 | 40 |  | 32 | 32.28 | -0.86741 | 24 | 23.94 | 0.25063 | 0.8 | 0.80321 | -0.4%
E11-20232052 | 50 | 50 |  | 40 | 40.340000000000003 | -0.84284 | 30 | 30.03 | -0.0999 | 0.8 | 0.80214 | -0.2671%
E11-20232052 | 60 | 60 |  | 48 | 48.38 | -0.78545 | 36 | 36.10 | -0.27701 | 0.8 | 0.80147 | -0.1832%
E11-20232052 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232052 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232052 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.499 | 0.040016 | 0 | 0.0017 | -0.068027 | 1 | 1 | 2.314e-05%
E11-20232052 | 5 | 5 |  | 5 | 5.005 | -0.0999 | 0 | 0.0028 | -0.055944 | 1 | 1 | 1.565e-05%
E11-20232053 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0803 | -0.3736 | 0.06 | 0.0613 | -2.1207 | 0.8 | 0.79486 | 0.6462%
E11-20232053 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1237 | -2.9911 | 0.09 | 0.0922 | -2.3861 | 0.8 | 0.80179 | -0.2227%
E11-20232053 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1594 | 0.37641 | 0.12 | 0.1236 | -2.9126 | 0.8 | 0.79026 | 1.233%
E11-20232053 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2457 | -2.3199 | 0.18 | 0.1829 | -1.5856 | 0.8 | 0.80215 | -0.268%
E11-20232053 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3144 | 1.7812 | 0.24 | 0.2440 | -1.6393 | 0.8 | 0.79 | 1.266%
E11-20232053 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4661 | 2.9822 | 0.36 | 0.3648 | -1.3158 | 0.8 | 0.78748 | 1.589%
E11-20232053 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6326 | 1.1698 | 0.48 | 0.4783 | 0.35543 | 0.8 | 0.79766 | 0.2929%
E11-20232053 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.788 | 1.5228 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.7927 | 0.9211%
E11-20232053 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.954 | 0.62893 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.79457 | 0.6833%
E11-20232053 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.268 | 0.94637 | 0.96 | 0.974 | -1.4374 | 0.8 | 0.79304 | 0.8773%
E11-20232053 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.602 | -0.12484 | 1.2 | 1.220 | -1.6393 | 0.8 | 0.79557 | 0.557%
E11-20232053 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.928 | -0.41494 | 1.44 | 1.457 | -1.1668 | 0.8 | 0.79781 | 0.2745%
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1029 | -2.8183 | 0 | 0.0007 | -0.68027 | 1 | 0.99998 | 0.002314%
E11-20232053 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2175 | -8.046 | 0 | 0.0003 | -0.13793 | 1 | 1 | 9.512e-05%
E11-20232053 | 额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1018 | -1.7682 | 0.075 | 0.0752 | -0.26596 | 0.8 | 0.80434 | -0.5396%
E11-20232053 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2014 | -0.69513 | 0.15 | 0.1493 | 0.46885 | 0.8 | 0.80334 | -0.4155%
E11-20232053 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4081 | -1.9848 | 0.3 | 0.2980 | 0.67114 | 0.8 | 0.8076 | -0.9417%
E11-20232053 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.801 | -0.12484 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.7994 | 0.07496%
E11-20232053 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.616 | -0.9901 | 1.2 | 1.188 | 1.0101 | 0.8 | 0.80571 | -0.7083%
E11-20232053 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.250 | -1.5385 | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 0.8 | 0.80668 | -0.8282%
E11-20232053 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.446 | -0.71362 | 4.8 | 4.841 | -0.84693 | 0.8 | 0.79961 | 0.04842%
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 10 | 1 | 0 | 1 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 20 | 2 | 0 | 2 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 40 | 4 | 0 | 4 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 80 | 8 | 0 | 8 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232053 | 额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232053 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232053 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0997 | 0.3009 | 0.075 | 0.0754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79759 | 0.3017%
E11-20232054 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79976 | 0.02999%
E11-20232054 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3996 | 0.1001 | 0.3 | 0.3012 | -0.39841 | 0.8 | 0.79856 | 0.1805%
E11-20232054 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79686 | 0.3943%
E11-20232054 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.7962 | 0.4772%
E11-20232054 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.187 | 0.40791 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79774 | 0.2831%
E11-20232054 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.342 | 0.91454 | 4.8 | 4.818 | -0.3736 | 0.8 | 0.79628 | 0.4674%
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00687 | 1.8923 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232054 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01996 | 0.2004 | 0 | 0.0001 | -0.501 | 1 | 0.99999 | 0.001255%
E11-20232054 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05025 | -0.49751 | 0 | 0.0001 | -0.199 | 1 | 1 | 0.000198%
E11-20232054 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232054 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232054 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0003 | -0.12014 | 1 | 1 | 7.217e-05%
E11-20232054 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | -0.0001 | 0.019984 | 1 | 1 | 1.997e-06%
E11-20232054 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.001 | 0.1 | 1 | 1 | 5e-05%
E11-20232054 | 20 | 2 |  | 2 | 2.004 | -0.1996 | 0 | -0.004 | 0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232054 | 40 | 4 |  | 4 | 3.983 | 0.42681 | 0 | -0.017 | 0.42681 | 1 | 0.99999 | 0.0009108%
E11-20232054 | 80 | 8 |  | 8 | 7.94 | 0.75567 | 0 | -0.036 | 0.4534 | 1 | 0.99999 | 0.001028%
E11-20232054 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3001 | -0.033322 | 0.225 | 0.2280 | -1.3158 | 0.8 | 0.79626 | 0.4698%
E11-20232054 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5908 | 1.5572 | 0.45 | 0.4523 | -0.50851 | 0.8 | 0.79403 | 0.7524%
E11-20232054 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79728 | 0.3416%
E11-20232054 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.819 | -1.0445 | 0.8 | 0.7955 | 0.5656%
E11-20232054 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.772 | 0.58676 | 3.6 | 3.629 | -0.79912 | 0.8 | 0.79598 | 0.5052%
E11-20232054 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.62 | -0.2079 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.801 | -0.1246%
E11-20232054 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.16 | 0.20877 | 14.4 | 14.26 | 0.98177 | 0.8 | 0.80221 | -0.2749%
E11-20232054 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232054 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232054 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0200 | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232054 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0001 | -0.16611 | 1 | 1 | 0.000138%
E11-20232054 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0 | -0.0002 | 0.13263 | 1 | 1 | 8.795e-05%
E11-20232054 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3006 | -0.1996 | 0 | 0.0002 | -0.066534 | 1 | 1 | 2.213e-05%
E11-20232054 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3739 | 0.2942 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232054 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | -0.0007 | 0.093458 | 1 | 1 | 4.367e-05%
E11-20232054 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | -0.0026 | 0.2 | 1 | 1 | 0.00015%
E11-20232054 | 10 | 3 |  | 3 | 3.002 | -0.066622 | 0 | -0.007 | 0.23318 | 1 | 1 | 0.0002719%
E11-20232054 | 20 | 6 |  | 6 | 5.963 | 0.62049 | 0 | -0.027 | 0.45279 | 1 | 0.99999 | 0.001025%
E11-20232054 | 40 | 12 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 0 | -0.056 | 0.4698 | 1 | 0.99999 | 0.001104%
E11-20232054 | 80 | 24 |  | 24 | 23.74 | 1.0952 | 0 | -0.141 | 0.59393 | 1 | 0.99998 | 0.001764%
E11-20232055 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0990 | 1.0101 | 0.075 | 0.0757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79438 | 0.7074%
E11-20232055 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1984 | 0.80645 | 0.15 | 0.1517 | -1.1206 | 0.8 | 0.79439 | 0.706%
E11-20232055 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3994 | 0.15023 | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79774 | 0.2831%
E11-20232055 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79504 | 0.6238%
E11-20232055 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79802 | 0.2479%
E11-20232055 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.422 | -0.90834 | 0.8 | 0.79526 | 0.5961%
E11-20232055 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.347 | 0.83504 | 4.8 | 4.819 | -0.39427 | 0.8 | 0.79645 | 0.4461%
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00694 | 0.86455 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232055 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02002 | -0.0999 | 0 | 0.0002 | -0.999 | 1 | 0.99995 | 0.00499%
E11-20232055 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05012 | -0.23943 | 0 | 0.0001 | -0.19952 | 1 | 1 | 0.000199%
E11-20232055 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232055 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | -0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232055 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2496 | 0.16026 | 0 | 0.0003 | -0.12019 | 1 | 1 | 7.223e-05%
E11-20232055 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5018 | -0.35871 | 0 | -0.0001 | 0.019928 | 1 | 1 | 1.986e-06%
E11-20232055 | 10 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | -0.012 | 1.1976 | 1 | 0.99993 | 0.007171%
E11-20232055 | 20 | 2 |  | 2 | 2.001 | -0.049975 | 0 | -0.004 | 0.1999 | 1 | 1 | 0.0001998%
E11-20232055 | 40 | 4 |  | 4 | 3.979 | 0.52777 | 0 | -0.018 | 0.45237 | 1 | 0.99999 | 0.001023%
E11-20232055 | 80 | 8 |  | 8 | 7.94 | 0.75567 | 0 | -0.041 | 0.51637 | 1 | 0.99999 | 0.001333%
E11-20232055 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2994 | 0.2004 | 0.225 | 0.2272 | -0.96831 | 0.8 | 0.7966 | 0.4264%
E11-20232055 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5959 | 0.68803 | 0.45 | 0.4549 | -1.0772 | 0.8 | 0.79486 | 0.646%
E11-20232055 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.912 | -1.3158 | 0.8 | 0.79543 | 0.5743%
E11-20232055 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.380 | 0.84034 | 1.8 | 1.822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79404 | 0.7511%
E11-20232055 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.795 | 0.10428 | 3.6 | 3.633 | -0.90834 | 0.8 | 0.79706 | 0.3691%
E11-20232055 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.60 | 0 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.7992 | 0.1001%
E11-20232055 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.21 | -0.052056 | 14.4 | 14.29 | 0.76977 | 0.8 | 0.80235 | -0.2928%
E11-20232055 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232055 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232055 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232055 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0001 | -0.16611 | 1 | 1 | 0.000138%
E11-20232055 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1509 | -0.59642 | 0 | -0.0002 | 0.13254 | 1 | 1 | 8.783e-05%
E11-20232055 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3000 | 0 | 0 | 0.0001 | -0.033333 | 1 | 1 | 5.556e-06%
E11-20232055 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3747 | 0.080064 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232055 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0 | -0.0008 | 0.10695 | 1 | 1 | 5.719e-05%
E11-20232055 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.508 | -0.5305 | 0 | -0.0025 | 0.16578 | 1 | 1 | 0.0001374%
E11-20232055 | 10 | 3 |  | 3 | 2.998 | 0.066711 | 0 | -0.006 | 0.20013 | 1 | 1 | 0.0002003%
E11-20232055 | 20 | 6 |  | 6 | 5.968 | 0.53619 | 0 | -0.027 | 0.45241 | 1 | 0.99999 | 0.001023%
E11-20232055 | 40 | 12 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0 | -0.055 | 0.46064 | 1 | 0.99999 | 0.001061%
E11-20232055 | 80 | 24 |  | 24 | 23.83 | 0.71339 | 0 | -0.145 | 0.60848 | 1 | 0.99998 | 0.001851%
E11-20232056 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232056 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232056 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232056 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0799999999999997E-2 | -0.9901 | 0.06 | 0.0598 | 0.33445 | 0.8 | 0.8038 | -0.4732%
E11-20232056 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12040000000000001 | -0.33223 | 0.09 | 0.0893 | 0.78387 | 0.8 | 0.80319 | -0.3973%
E11-20232056 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15959999999999999 | 0.25063 | 0.12 | 0.1184 | 1.3514 | 0.8 | 0.80313 | -0.3896%
E11-20232056 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20069999999999999 | -0.34878 | 0.15 | 0.1484 | 1.0782 | 0.8 | 0.80407 | -0.5059%
E11-20232056 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2382 | 0.75567 | 0.18 | 0.1799 | 0.055586 | 0.8 | 0.79799 | 0.2525%
E11-20232056 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32019999999999998 | -0.062461 | 0.24 | 0.2368 | 1.3514 | 0.8 | 0.80402 | -0.4999%
E11-20232056 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40310000000000001 | -0.76904 | 0.3 | 0.2973 | 0.90817 | 0.8 | 0.80479 | -0.5952%
E11-20232056 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4840 | -0.82645 | 0.36 | 0.3548 | 1.4656 | 0.8 | 0.80651 | -0.8073%
E11-20232056 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64420000000000011 | -0.65197 | 0.48 | 0.4752 | 1.0101 | 0.8 | 0.80474 | -0.5892%
E11-20232056 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.5932 | 1.1463 | 0.8 | 0.80433 | -0.5384%
E11-20232056 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95599999999999996 | 0.41841 | 0.72 | 0.709 | 1.5515 | 0.8 | 0.80321 | -0.4002%
E11-20232056 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.951 | 0.94637 | 0.8 | 0.80381 | -0.4742%
E11-20232056 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.609 | -0.55935 | 1.2 | 1.188 | 1.0101 | 0.8 | 0.80448 | -0.5566%
E11-20232056 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9359999999999999 | -0.82645 | 1.44 | 1.431 | 0.62893 | 0.8 | 0.80417 | -0.5182%
E11-20232056 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.577 | -0.65968 | 1.92 | 1.908 | 0.62893 | 0.8 | 0.80369 | -0.4591%
E11-20232056 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232056 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232056 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0 | 0.0009 | -0.8991 | 1 | 0.99996 | 0.004042%
E11-20232056 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1496 | 0.26738 | 0 | 0.0006 | -0.40107 | 1 | 0.99999 | 0.0008043%
E11-20232056 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.199 | 0.50251 | 0 | 0.0007 | -0.35176 | 1 | 0.99999 | 0.0006187%
E11-20232056 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2501 | -0.039984 | 0 | 0.0005 | -0.19992 | 1 | 1 | 0.0001998%
E11-20232056 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2997 | 0.1001 | 0 | 0.0006 | -0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232056 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.397 | 0.75567 | 0 | 0.0008 | -0.20151 | 1 | 1 | 0.000203%
E11-20232056 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5012 | -0.23943 | 0 | 0.0008 | -0.15962 | 1 | 1 | 0.0001274%
E11-20232056 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6013 | -0.2162 | 0 | 0.0009 | -0.14968 | 1 | 1 | 0.000112%
E11-20232056 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232056 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232056 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232056 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.78800000000000003 | 1.5228 | 0.6 | 0.589 | 1.8676 | 0.8 | 0.80097 | -0.1217%
E11-20232056 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.9910000000000001 | 0.90817 | 0.75 | 0.741 | 1.2146 | 0.8 | 0.80087 | -0.1089%
E11-20232056 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9990000000000001 | 0.050025 | 1.5 | 1.485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80274 | -0.3411%
E11-20232056 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.010 | -0.33223 | 2.25 | 2.229 | 0.94213 | 0.8 | 0.80364 | -0.4526%
E11-20232056 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0119999999999996 | -0.2991 | 3 | 2.984 | 0.53619 | 0.8 | 0.80239 | -0.2983%
E11-20232056 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0089999999999995 | -0.17968 | 3.75 | 3.712 | 1.0237 | 0.8 | 0.80343 | -0.4272%
E11-20232056 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0169999999999995 | -0.28253 | 4.5 | 4.468 | 0.7162 | 0.8 | 0.80286 | -0.3559%
E11-20232056 | 10 | 10 |  | 8 | 8.08 | -0.9901 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.80476 | -0.5909%
E11-20232056 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.120000000000001 | -1.1858 | 7.5 | 7.46 | 0.53619 | 0.8 | 0.80494 | -0.6132%
E11-20232056 | 15 | 15 |  | 12 | 12.14 | -1.1532 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80554 | -0.6876%
E11-20232056 | 20 | 20 |  | 16 | 16.119999999999997 | -0.74442 | 12 | 11.87 | 1.0952 | 0.8 | 0.80524 | -0.6512%
E11-20232056 | 25 | 25 |  | 20 | 20.11 | -0.54699 | 15 | 14.88 | 0.80645 | 0.8 | 0.80387 | -0.4813%
E11-20232056 | 30 | 30 |  | 24 | 24.10 | -0.41494 | 18 | 17.85 | 0.84034 | 0.8 | 0.80359 | -0.4463%
E11-20232056 | 40 | 40 |  | 32 | 32.53 | -1.6293 | 24 | 23.79 | 0.88272 | 0.8 | 0.80718 | -0.8892%
E11-20232056 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232056 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232056 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.9699999999999997E-2 | 0.3009 | 0 | 0.0006 | -0.60181 | 1 | 0.99998 | 0.001811%
E11-20232056 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15029999999999999 | -0.1996 | 0 | 0.0005 | -0.33267 | 1 | 0.99999 | 0.0005533%
E11-20232056 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1988 | 0.60362 | 0 | 0.0012 | -0.60362 | 1 | 0.99998 | 0.001822%
E11-20232056 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50150000000000006 | -0.2991 | 0 | 0.0001 | -0.01994 | 1 | 1 | 1.988e-06%
E11-20232056 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0069999999999999 | -0.69513 | 0 | -0.0013 | 0.1291 | 1 | 1 | 8.333e-05%
E11-20232056 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5129999999999999 | -0.51731 | 0 | 0.001 | -0.039793 | 1 | 1 | 7.917e-06%
E11-20232056 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7410000000000001 | 0.24058 | 0 | -0.001 | 0.026731 | 1 | 1 | 3.573e-06%
E11-20232056 | 5 | 5 |  | 5 | 5.024 | -0.47771 | 0 | -0.001 | 0.019904 | 1 | 1 | 1.981e-06%
E11-20232057 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232057 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232057 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232057 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1799999999999998E-2 | -2.2005 | 0.06 | 0.0601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80587 | -0.7287%
E11-20232057 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12239999999999999 | -1.9608 | 0.09 | 0.0902 | -0.22173 | 0.8 | 0.80502 | -0.6239%
E11-20232057 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16289999999999999 | -1.7802 | 0.12 | 0.1197 | 0.25063 | 0.8 | 0.80584 | -0.7245%
E11-20232057 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2029 | -1.4293 | 0.15 | 0.150 | 0 | 0.8 | 0.80412 | -0.5122%
E11-20232057 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24310000000000001 | -1.2752 | 0.18 | 0.1790 | 0.55866 | 0.8 | 0.80526 | -0.6527%
E11-20232057 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32350000000000001 | -1.0819 | 0.24 | 0.2379 | 0.88272 | 0.8 | 0.80561 | -0.6967%
E11-20232057 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4052 | -1.2833 | 0.3 | 0.2977 | 0.77259 | 0.8 | 0.80588 | -0.7296%
E11-20232057 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48520000000000002 | -1.0717 | 0.36 | 0.3592 | 0.22272 | 0.8 | 0.80372 | -0.463%
E11-20232057 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64860000000000007 | -1.3259 | 0.48 | 0.4798 | 0.041684 | 0.8 | 0.80394 | -0.49%
E11-20232057 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80800000000000005 | -0.9901 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80428 | -0.5321%
E11-20232057 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.714 | 0.84034 | 0.8 | 0.80329 | -0.4097%
E11-20232057 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.294 | -1.0819 | 0.96 | 0.957 | 0.31348 | 0.8 | 0.80401 | -0.4985%
E11-20232057 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.611 | -0.68281 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.80221 | -0.2749%
E11-20232057 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9280000000000002 | -0.41494 | 1.44 | 1.432 | 0.55866 | 0.8 | 0.80279 | -0.3475%
E11-20232057 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.577 | -0.65968 | 1.92 | 01 | 92 | 0.8 | 0.93227 | -14.19%
E11-20232057 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232057 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232057 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1009 | -0.89197 | 0 | 0.0010 | -0.99108 | 1 | 0.99995 | 0.004911%
E11-20232057 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0 | 0.0007 | -0.46327 | 1 | 0.99999 | 0.001073%
E11-20232057 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2018 | -0.89197 | 0 | 0.0006 | -0.29732 | 1 | 1 | 0.000442%
E11-20232057 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2524 | -0.95087 | 0 | 0.0005 | -0.1981 | 1 | 1 | 0.0001962%
E11-20232057 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0 | 0.0006 | -0.19835 | 1 | 1 | 0.0001967%
E11-20232057 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4009 | -0.22449 | 0 | 0.0007 | -0.17461 | 1 | 1 | 0.0001524%
E11-20232057 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5073 | -1.439 | 0 | 0.0008 | -0.1577 | 1 | 1 | 0.0001243%
E11-20232057 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6048 | -0.79365 | 0 | 0.0008 | -0.13228 | 1 | 1 | 8.748e-05%
E11-20232057 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232057 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232057 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232057 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79200000000000004 | 1.0101 | 0.6 | 0.596 | 0.67114 | 0.8 | 0.79903 | 0.1213%
E11-20232057 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.9910000000000001 | 0.90817 | 0.75 | 0.741 | 1.2146 | 0.8 | 0.80087 | -0.1089%
E11-20232057 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9990000000000001 | 0.050025 | 1.5 | 1.485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80274 | -0.3411%
E11-20232057 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0100000000000002 | -0.33223 | 2.25 | 2.229 | 0.94213 | 0.8 | 0.80364 | -0.4526%
E11-20232057 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0119999999999996 | -0.2991 | 3 | 2.984 | 0.53619 | 0.8 | 0.80239 | -0.2983%
E11-20232057 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0089999999999995 | -0.17968 | 3.75 | 3.712 | 1.0237 | 0.8 | 0.80343 | -0.4272%
E11-20232057 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0169999999999995 | -0.28253 | 4.5 | 4.468 | 0.7162 | 0.8 | 0.80286 | -0.3559%
E11-20232057 | 10 | 10 |  | 8 | 8.08 | -0.9901 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.80476 | -0.5909%
E11-20232057 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.120000000000001 | -1.1858 | 7.5 | 7.46 | 0.53619 | 0.8 | 0.80494 | -0.6132%
E11-20232057 | 15 | 15 |  | 12 | 12.14 | -1.1532 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80554 | -0.6876%
E11-20232057 | 20 | 20 |  | 16 | 16.119999999999997 | -0.74442 | 12 | 11.87 | 1.0952 | 0.8 | 0.80524 | -0.6512%
E11-20232057 | 25 | 25 |  | 20 | 20.11 | -0.54699 | 15 | 14.88 | 0.80645 | 0.8 | 0.80387 | -0.4813%
E11-20232057 | 30 | 30 |  | 24 | 24.099999999999998 | -0.41494 | 18 | 17.85 | 0.84034 | 0.8 | 0.80359 | -0.4463%
E11-20232057 | 40 | 40 |  | 32 | 32.53 | -1.6293 | 24 | 23.79 | 0.88272 | 0.8 | 0.80718 | -0.8892%
E11-20232057 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232057 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232057 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1012 | -1.1858 | 0 | 0.0006 | -0.59289 | 1 | 0.99998 | 0.001758%
E11-20232057 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15089999999999998 | -0.59642 | 0 | 0.0011 | -0.72896 | 1 | 0.99997 | 0.002657%
E11-20232057 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2031 | -1.5263 | 0 | 0.0012 | -0.59084 | 1 | 0.99998 | 0.001745%
E11-20232057 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50490000000000002 | -0.97049 | 0 | 0.0001 | -0.019806 | 1 | 1 | 1.961e-06%
E11-20232057 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0029999999999999 | -0.2991 | 0 | 0.0004 | -0.03988 | 1 | 1 | 7.952e-06%
E11-20232057 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.4980000000000002 | 0.080064 | 0 | 0.001 | -0.040032 | 1 | 1 | 8.013e-06%
E11-20232057 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7210000000000001 | 0.77936 | 0 | 0.002 | -0.053749 | 1 | 1 | 1.444e-05%
E11-20232057 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0119999999999996 | -0.23943 | 0 | 0.003 | -0.059856 | 1 | 1 | 1.791e-05%
E11-20232059 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1997 | 0.15023 | 0.15 | 0.1485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80245 | -0.3056%
E11-20232059 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2997 | 0.1001 | 0.225 | 0.2231 | 0.85164 | 0.8 | 0.80215 | -0.2676%
E11-20232059 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3981 | 0.47727 | 0.3 | 0.2995 | 0.16694 | 0.8 | 0.79911 | 0.1116%
E11-20232059 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4978 | 0.44194 | 0.375 | 0.3741 | 0.24058 | 0.8 | 0.79942 | 0.07236%
E11-20232059 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5983 | 0.28414 | 0.45 | 0.4477 | 0.51374 | 0.8 | 0.80066 | -0.08217%
E11-20232059 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.596 | 0.67114 | 0.8 | 0.79793 | 0.2591%
E11-20232059 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.989 | 1.1122 | 0.75 | 0.744 | 0.80645 | 0.8 | 0.79913 | 0.1093%
E11-20232059 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.892 | 0.89686 | 0.8 | 0.79992 | 0.01009%
E11-20232059 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.589 | 0.69226 | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.8 | 0.80018 | -0.02265%
E11-20232059 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.984 | 0.80645 | 1.5 | 1.493 | 0.46885 | 0.8 | 0.79903 | 0.1211%
E11-20232059 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.374 | 1.0952 | 1.8 | 1.788 | 0.67114 | 0.8 | 0.79879 | 0.1518%
E11-20232059 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.171 | 0.91454 | 2.4 | 2.426 | -1.0717 | 0.8 | 0.79422 | 0.7274%
E11-20232059 | 50 | 5 |  | 4 | 3.957 | 1.0867 | 3 | 3.022 | -0.72799 | 0.8 | 0.79474 | 0.6619%
E11-20232059 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.756 | 0.92515 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.79669 | 0.4153%
E11-20232059 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.342 | 0.91454 | 4.8 | 4.778 | 0.46044 | 0.8 | 0.7987 | 0.163%
E11-20232059 | 100 | 10 |  | 8 | 7.92 | 1.0101 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.79903 | 0.1213%
E11-20232059 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.56 | 0.41841 | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 0.8 | 0.8004 | -0.05019%
E11-20232059 | 150 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 8.89 | 1.2373 | 0.8 | 0.80209 | -0.2607%
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232059 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5896 | 1.7639 | 0.45 | 0.4425 | 1.6949 | 0.8 | 0.7998 | 0.02443%
E11-20232059 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.892 | 0.89686 | 0.675 | 0.662 | 1.9637 | 0.8 | 0.80301 | -0.3754%
E11-20232059 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.193 | 0.58676 | 0.9 | 0.887 | 1.4656 | 0.8 | 0.8025 | -0.311%
E11-20232059 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 1.125 | 1.106 | 1.7179 | 0.8 | 0.80335 | -0.4167%
E11-20232059 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.786 | 0.78387 | 1.35 | 1.325 | 1.8868 | 0.8 | 0.80312 | -0.3883%
E11-20232059 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.785 | 0.84034 | 0.8 | 0.80048 | -0.06037%
E11-20232059 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.972 | 0.94213 | 2.25 | 2.223 | 1.2146 | 0.8 | 0.80078 | -0.09682%
E11-20232059 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.573 | 0.75567 | 2.7 | 2.669 | 1.1615 | 0.8 | 0.80116 | -0.1442%
E11-20232059 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.703 | 2.0625 | 3.6 | 3.502 | 2.7984 | 0.8 | 0.80206 | -0.2571%
E11-20232059 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.899 | 1.7122 | 4.5 | 4.369 | 2.9984 | 0.8 | 0.8036 | -0.4478%
E11-20232059 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.08 | 1.6949 | 5.4 | 5.25 | 2.8571 | 0.8 | 0.80326 | -0.4053%
E11-20232059 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.43 | 1.8028 | 7.2 | 7.09 | 1.5515 | 0.8 | 0.79929 | 0.08915%
E11-20232059 | 50 | 15 |  | 12 | 11.78 | 1.8676 | 9 | 8.80 | 2.2727 | 0.8 | 0.80114 | -0.1424%
E11-20232059 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.15 | 1.7668 | 10.8 | 10.39 | 3.9461 | 0.8 | 0.80604 | -0.7497%
E11-20232059 | 80 | 24 |  | 19.2 | / | / | 14.4 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232059 | 100 | 30 |  | 24 | / | / | 18 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232059 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232059 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232060 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232060 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232060 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232060 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1699999999999995E-2 | -2.0808 | 0.06 | 0.0595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80835 | -1.033%
E11-20232060 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.15510000000000002 | -22.6306 | 0.09 | 0.0893 | 0.78387 | 0.8 | 0.86662 | -7.688%
E11-20232060 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1978 | -19.1102 | 0.12 | 0.1190 | 0.84034 | 0.8 | 0.85688 | -6.638%
E11-20232060 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.36669999999999997 | -12.7352 | 0.24 | 0.2414 | -0.57995 | 0.8 | 0.83526 | -4.221%
E11-20232060 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.52139999999999997 | -7.9402 | 0.36 | 0.3632 | -0.88106 | 0.8 | 0.82055 | -2.504%
E11-20232060 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.67490000000000006 | -5.1711 | 0.48 | 0.4832 | -0.66225 | 0.8 | 0.81309 | -1.61%
E11-20232060 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.81899999999999995 | -2.3199 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.80716 | -0.8866%
E11-20232060 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97900000000000009 | -1.9408 | 0.72 | 0.712 | 1.1236 | 0.8 | 0.80874 | -1.08%
E11-20232060 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.3080000000000001 | -2.1407 | 0.96 | 0.946 | 1.4799 | 0.8 | 0.81029 | -1.27%
E11-20232060 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.653 | -3.2063 | 1.2 | 1.187 | 1.0952 | 0.8 | 0.81227 | -1.511%
E11-20232060 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9330000000000001 | -0.67253 | 1.44 | 1.385 | 3.9711 | 0.8 | 0.81288 | -1.585%
E11-20232060 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5380000000000003 | 0.86682 | 1.92 | 1.804 | 6.4302 | 0.8 | 0.81508 | -1.85%
E11-20232060 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232060 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232060 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1025 | -2.439 | 0 | 0.0012 | -1.1707 | 1 | 0.99993 | 0.006853%
E11-20232060 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1526 | -1.7038 | 0 | 0.0010 | -0.65531 | 1 | 0.99998 | 0.002147%
E11-20232060 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2014 | -0.69513 | 0 | 0.0009 | -0.44687 | 1 | 0.99999 | 0.0009985%
E11-20232060 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4016 | -0.39841 | 0 | 0.0013 | -0.32371 | 1 | 0.99999 | 0.0005239%
E11-20232060 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232060 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232060 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232060 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232060 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1009 | -0.89197 | 0.075 | 0.0755 | -0.66225 | 0.8 | 0.80067 | -0.08319%
E11-20232061 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2003 | -0.14978 | 0.15 | 0.1497 | 0.2004 | 0.8 | 0.80101 | -0.1257%
E11-20232061 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3946 | 1.3685 | 0.3 | 0.3044 | -1.4455 | 0.8 | 0.79179 | 1.037%
E11-20232061 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79564 | 0.5481%
E11-20232061 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.582 | 1.1378 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79527 | 0.5947%
E11-20232061 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.143 | 1.8136 | 2.4 | 2.418 | -0.74442 | 0.8 | 0.79259 | 0.9354%
E11-20232061 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.262 | 2.2038 | 4.8 | 4.858 | -1.1939 | 0.8 | 0.79011 | 1.251%
E11-20232061 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.288 | 1.7812 | 4.8 | 4.855 | -1.1329 | 0.8 | 0.79152 | 1.071%
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | 0.0001 | -0.079872 | 1 | 1 | 3.19e-05%
E11-20232061 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2502 | -0.079936 | 0 | 0.0006 | -0.23981 | 1 | 1 | 0.0002875%
E11-20232061 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | 0.0005 | -0.09992 | 1 | 1 | 4.992e-05%
E11-20232061 | 10 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232061 | 20 | 2 |  | 2 | 1.997 | 0.15023 | 0 | -0.001 | 0.050075 | 1 | 1 | 1.254e-05%
E11-20232061 | 40 | 4 |  | 4 | 3.968 | 0.80645 | 0 | -0.012 | 0.30242 | 1 | 1 | 0.0004573%
E11-20232061 | 80 | 8 |  | 8 | 7.87 | 1.6518 | 0 | -0.026 | 0.33037 | 1 | 0.99999 | 0.0005457%
E11-20232061 | 80 | 8 |  | 8 | 7.90 | 1.2658 | 0 | -0.027 | 0.34177 | 1 | 0.99999 | 0.000584%
E11-20232061 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2975 | 0.84034 | 0.225 | 0.2255 | -0.22173 | 0.8 | 0.79694 | 0.3845%
E11-20232061 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5854 | 2.494 | 0.45 | 0.4553 | -1.1641 | 0.8 | 0.78936 | 1.348%
E11-20232061 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.187 | 1.0952 | 0.9 | 0.905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79523 | 0.5996%
E11-20232061 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.793 | 0.39041 | 0.8 | 0.79895 | 0.1311%
E11-20232061 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.707 | 1.9758 | 3.6 | 3.613 | -0.35981 | 0.8 | 0.79326 | 0.8501%
E11-20232061 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.37 | 2.4546 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.79335 | 0.8386%
E11-20232061 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.08 | 0.62893 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80201 | -0.251%
E11-20232061 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.09 | 0.57622 | 14.4 | 14.22 | 1.2658 | 0.8 | 0.80196 | -0.2446%
E11-20232061 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232061 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232061 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3759 | -0.23943 | 0 | 0.0004 | -0.10641 | 1 | 1 | 5.662e-05%
E11-20232061 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0002 | -0.026702 | 1 | 1 | 3.565e-06%
E11-20232061 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | -0.0007 | 0.046636 | 1 | 1 | 1.087e-05%
E11-20232061 | 10 | 3 |  | 3 | 2.998 | 0.066711 | 0 | -0.003 | 0.10007 | 1 | 1 | 5.007e-05%
E11-20232061 | 20 | 6 |  | 6 | 5.969 | 0.51935 | 0 | -0.021 | 0.35182 | 1 | 0.99999 | 0.0006189%
E11-20232061 | 40 | 12 |  | 12 | 11.69 | 2.6518 | 0 | -0.042 | 0.35928 | 1 | 0.99999 | 0.0006454%
E11-20232061 | 80 | 24 |  | 24 | 23.79 | 0.88272 | 0 | -0.14 | 0.58848 | 1 | 0.99998 | 0.001732%
E11-20232061 | 80 | 24 |  | 24 | 23.80 | 0.84034 | 0 | -0.15 | 0.63025 | 1 | 0.99998 | 0.001986%
E11-20232062 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79653 | 0.4354%
E11-20232062 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1987 | 0.65425 | 0.15 | 0.1510 | -0.66225 | 0.8 | 0.79619 | 0.4791%
E11-20232062 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3957 | 1.0867 | 0.3 | 0.3013 | -0.43146 | 0.8 | 0.79561 | 0.5516%
E11-20232062 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.79819 | 0.2269%
E11-20232062 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.586 | 0.88272 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79577 | 0.5321%
E11-20232062 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.188 | 0.37641 | 2.4 | 2.411 | -0.45624 | 0.8 | 0.79759 | 0.3019%
E11-20232062 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.334 | 1.042 | 4.8 | 4.783 | 0.35543 | 0.8 | 0.79803 | 0.2468%
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00689 | 1.5965 | 0 | 0.0001 | -1.4514 | 1 | 0.99989 | 0.01053%
E11-20232062 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01947 | 2.7221 | 0 | 0.0003 | -1.5408 | 1 | 0.99988 | 0.01187%
E11-20232062 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05025 | -0.49751 | 0 | 0.0003 | -0.59701 | 1 | 0.99998 | 0.001782%
E11-20232062 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1003 | -0.2991 | 0 | 0.0001 | -0.099701 | 1 | 1 | 4.97e-05%
E11-20232062 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | 0.0001 | -0.080064 | 1 | 1 | 3.205e-05%
E11-20232062 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0007 | -0.28034 | 1 | 1 | 0.0003929%
E11-20232062 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4986 | 0.28079 | 0 | 0.0006 | -0.12034 | 1 | 1 | 7.24e-05%
E11-20232062 | 10 | 1 |  | 1 | 0.994 | 0.60362 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232062 | 20 | 2 |  | 2 | 1.983 | 0.85729 | 0 | -0.001 | 0.050429 | 1 | 1 | 1.272e-05%
E11-20232062 | 40 | 4 |  | 4 | 3.966 | 0.85729 | 0 | -0.012 | 0.30257 | 1 | 1 | 0.0004577%
E11-20232062 | 80 | 8 |  | 8 | 7.96 | 0.50251 | 0 | -0.03 | 0.37688 | 1 | 0.99999 | 0.0007102%
E11-20232062 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3004 | -0.13316 | 0.225 | 0.2272 | -0.96831 | 0.8 | 0.79757 | 0.3044%
E11-20232062 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5873 | 2.1624 | 0.45 | 0.4537 | -0.81552 | 0.8 | 0.79137 | 1.091%
E11-20232062 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.200 | 0 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79936 | 0.08006%
E11-20232062 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.387 | 0.54462 | 1.8 | 1.808 | -0.44248 | 0.8 | 0.79715 | 0.3581%
E11-20232062 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.752 | 1.0101 | 3.6 | 3.616 | -0.44248 | 0.8 | 0.7958 | 0.5277%
E11-20232062 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.7999 | 0.01249%
E11-20232062 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.12 | 0.41841 | 14.4 | 14.16 | 1.6949 | 0.8 | 0.80362 | -0.4501%
E11-20232062 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232062 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232062 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232062 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0570 | 5.2632 | 0 | 0.0002 | -0.35088 | 1 | 0.99999 | 0.0006156%
E11-20232062 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1505 | -0.33223 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232062 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0 | 0.0006 | -0.20013 | 1 | 1 | 0.0002003%
E11-20232062 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3743 | 0.18702 | 0 | 0.0006 | -0.1603 | 1 | 1 | 0.0001285%
E11-20232062 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.747 | 0.40161 | 0 | 0.0003 | -0.040161 | 1 | 1 | 8.064e-06%
E11-20232062 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 0 | -0.0003 | 0.020107 | 1 | 1 | 2.022e-06%
E11-20232062 | 10 | 3 |  | 3 | 2.972 | 0.94213 | 0 | -0.002 | 0.067295 | 1 | 1 | 2.264e-05%
E11-20232062 | 20 | 6 |  | 6 | 5.936 | 1.0782 | 0 | -0.020 | 0.33693 | 1 | 0.99999 | 0.0005676%
E11-20232062 | 40 | 12 |  | 12 | 11.89 | 0.92515 | 0 | -0.041 | 0.34483 | 1 | 0.99999 | 0.0005945%
E11-20232062 | 80 | 24 |  | 24 | 23.77 | 0.96761 | 0 | -0.11 | 0.46277 | 1 | 0.99999 | 0.001071%
E11-20232063 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232063 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232063 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232063 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.3199999999999996E-2 | -3.8462 | 0.06 | 0.0595 | 0.84034 | 0.8 | 0.8134 | -1.648%
E11-20232063 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.124 | -3.2258 | 0.09 | 0.0904 | -0.44248 | 0.8 | 0.80806 | -0.9974%
E11-20232063 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16420000000000001 | -2.5579 | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.8 | 0.8069 | -0.8557%
E11-20232063 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20499999999999999 | -2.439 | 0.15 | 0.1488 | 0.80645 | 0.8 | 0.80928 | -1.147%
E11-20232063 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24509999999999998 | -2.0808 | 0.18 | 0.1788 | 0.67114 | 0.8 | 0.80788 | -0.9754%
E11-20232063 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32379999999999998 | -1.1736 | 0.24 | 0.2360 | 1.6949 | 0.8 | 0.80813 | -1.006%
E11-20232063 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40579999999999999 | -1.4293 | 0.3 | 0.2965 | 1.1804 | 0.8 | 0.80743 | -0.9208%
E11-20232063 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48530000000000001 | -1.0921 | 0.36 | 0.3524 | 2.1566 | 0.8 | 0.80917 | -1.133%
E11-20232063 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64470000000000005 | -0.72902 | 0.48 | 0.4729 | 1.5014 | 0.8 | 0.80633 | -0.7855%
E11-20232063 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.589 | 1.8676 | 0.8 | 0.80599 | -0.7431%
E11-20232063 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95700000000000007 | 0.31348 | 0.72 | 0.710 | 1.4085 | 0.8 | 0.80311 | -0.3874%
E11-20232063 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.288 | -0.62112 | 0.96 | 0.954 | 0.62893 | 0.8 | 0.80358 | -0.4454%
E11-20232063 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.609 | -0.55935 | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.8 | 0.804 | -0.4975%
E11-20232063 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9359999999999999 | -0.82645 | 1.44 | 1.432 | 0.55866 | 0.8 | 0.80397 | -0.4937%
E11-20232063 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5859999999999999 | -1.0054 | 1.92 | 1.909 | 0.57622 | 0.8 | 0.80453 | -0.5633%
E11-20232063 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232063 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232063 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1024 | -2.3437 | 0 | 0.0008 | -0.78125 | 1 | 0.99997 | 0.003052%
E11-20232063 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1525 | -1.6393 | 0 | 0.0006 | -0.39344 | 1 | 0.99999 | 0.000774%
E11-20232063 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2031 | -1.5263 | 0 | 0.0005 | -0.24618 | 1 | 1 | 0.000303%
E11-20232063 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2542 | -1.6522 | 0 | 0.0005 | -0.1967 | 1 | 1 | 0.0001934%
E11-20232063 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3047 | -1.5425 | 0 | 0.0005 | -0.1641 | 1 | 1 | 0.0001346%
E11-20232063 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4027 | -0.67047 | 0 | 0.0010 | -0.24832 | 1 | 1 | 0.0003083%
E11-20232063 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5054 | -1.0685 | 0 | 0.0011 | -0.21765 | 1 | 1 | 0.0002369%
E11-20232063 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6035 | -0.57995 | 0 | 0.0013 | -0.21541 | 1 | 1 | 0.000232%
E11-20232063 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232063 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232063 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232063 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79600000000000004 | 0.50251 | 0.6 | 0.593 | 1.1804 | 0.8 | 0.80193 | -0.2407%
E11-20232063 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0.75 | 0.746 | 0.53619 | 0.8 | 0.80096 | -0.1201%
E11-20232063 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9830000000000001 | 0.85729 | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 0.8 | 0.79792 | 0.2608%
E11-20232063 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9990000000000001 | 0.033344 | 2.25 | 2.258 | -0.3543 | 0.8 | 0.79888 | 0.1402%
E11-20232063 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0039999999999996 | -0.0999 | 3 | 2.994 | 0.2004 | 0.8 | 0.80086 | -0.1078%
E11-20232063 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0119999999999996 | -0.23943 | 3.75 | 3.753 | -0.079936 | 0.8 | 0.80046 | -0.05743%
E11-20232063 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0009999999999994 | -0.016664 | 4.5 | 4.483 | 0.37921 | 0.8 | 0.80114 | -0.1418%
E11-20232063 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0500000000000007 | -0.62112 | 6 | 6.01 | -0.16639 | 0.8 | 0.80131 | -0.1637%
E11-20232063 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 7.5 | 7.48 | 0.26738 | 0.8 | 0.80305 | -0.3797%
E11-20232063 | 15 | 15 |  | 12 | 12.09 | -0.74442 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.8031 | -0.3858%
E11-20232063 | 20 | 20 |  | 16 | 16.07 | -0.43559 | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0.8 | 0.80269 | -0.335%
E11-20232063 | 25 | 25 |  | 20 | 20.079999999999998 | -0.39841 | 15 | 14.88 | 0.80645 | 0.8 | 0.80344 | -0.4286%
E11-20232063 | 30 | 30 |  | 24 | 24.06 | -0.24938 | 18 | 17.91 | 0.50251 | 0.8 | 0.80216 | -0.2687%
E11-20232063 | 40 | 40 |  | 32 | 32.5 | -1.5385 | 24 | 23.81 | 0.79798 | 0.8 | 0.80668 | -0.8282%
E11-20232063 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232063 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232063 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10250000000000001 | -2.439 | 0 | 0.0004 | -0.39024 | 1 | 0.99999 | 0.0007614%
E11-20232063 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15379999999999999 | -2.4707 | 0 | 0.0005 | -0.3251 | 1 | 0.99999 | 0.0005284%
E11-20232063 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0 | 0.0013 | -0.64325 | 1 | 0.99998 | 0.002069%
E11-20232063 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50509999999999999 | -1.0097 | 0 | 0.0001 | -0.019798 | 1 | 1 | 1.96e-06%
E11-20232063 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0109999999999999 | -1.088 | 0 | -0.0001 | 0.0098912 | 1 | 1 | 4.892e-07%
E11-20232063 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.512 | -0.47771 | 0 | 0.003 | -0.11943 | 1 | 1 | 7.131e-05%
E11-20232063 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7520000000000002 | -0.053305 | 0 | 0.004 | -0.10661 | 1 | 1 | 5.683e-05%
E11-20232063 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0389999999999997 | -0.77396 | 0 | 0.005 | -0.099226 | 1 | 1 | 4.923e-05%
E11-20232064 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232064 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232064 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232064 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2199999999999995E-2 | -2.6764 | 0.06 | 0.0617 | -2.7553 | 0.8 | 0.79977 | 0.0292%
E11-20232064 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1240 | -3.2258 | 0.09 | 0.0929 | -3.1216 | 0.8 | 0.80031 | -0.0387%
E11-20232064 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16470000000000001 | -2.8537 | 0.12 | 0.1237 | -2.9911 | 0.8 | 0.79959 | 0.05102%
E11-20232064 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2049 | -2.3914 | 0.15 | 0.1549 | -3.1633 | 0.8 | 0.79771 | 0.2877%
E11-20232064 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24690000000000001 | -2.7947 | 0.18 | 0.1844 | -2.3861 | 0.8 | 0.80121 | -0.1505%
E11-20232064 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32719999999999999 | -2.2005 | 0.24 | 0.2455 | -2.2403 | 0.8 | 0.79988 | 0.01467%
E11-20232064 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40720000000000001 | -1.7682 | 0.3 | 0.3062 | -2.0248 | 0.8 | 0.79925 | 0.09438%
E11-20232064 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4910 | -2.2403 | 0.36 | 0.3696 | -2.5974 | 0.8 | 0.79894 | 0.1321%
E11-20232064 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.65060000000000007 | -1.6293 | 0.48 | 0.4892 | -1.8806 | 0.8 | 0.79926 | 0.0923%
E11-20232064 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.613 | -2.1207 | 0.8 | 0.79595 | 0.5085%
E11-20232064 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96700000000000008 | -0.72389 | 0.72 | 0.741 | -2.834 | 0.8 | 0.79375 | 0.7872%
E11-20232064 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.292 | -0.92879 | 0.96 | 0.985 | -2.5381 | 0.8 | 0.79525 | 0.5975%
E11-20232064 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.235 | -2.834 | 0.8 | 0.7929 | 0.8956%
E11-20232064 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.929 | -0.46656 | 1.44 | 1.464 | -1.6393 | 0.8 | 0.79657 | 0.4309%
E11-20232064 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.590 | -1.1583 | 1.92 | 1.942 | -1.1329 | 0.8 | 0.80007 | -0.009266%
E11-20232064 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232064 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232064 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1035 | -3.3816 | 0 | 0.0012 | -1.1594 | 1 | 0.99993 | 0.006721%
E11-20232064 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2019 | -0.94106 | 0 | 0.0010 | -0.49529 | 1 | 0.99999 | 0.001227%
E11-20232064 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232064 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232064 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232064 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.0009999999999999 | -0.049975 | 1.5 | 1.525 | -1.6393 | 0.8 | 0.79535 | 0.5847%
E11-20232064 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9809999999999999 | 0.63737 | 2.25 | 2.287 | -1.6178 | 0.8 | 0.7934 | 0.8312%
E11-20232064 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0259999999999998 | -0.6458 | 3 | 3.041 | -1.3482 | 0.8 | 0.79795 | 0.2569%
E11-20232064 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0369999999999999 | -0.73456 | 3.75 | 3.801 | -1.3418 | 0.8 | 0.79823 | 0.222%
E11-20232064 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0139999999999993 | -0.23279 | 4.5 | 4.576 | -1.6608 | 0.8 | 0.79582 | 0.5252%
E11-20232064 | 10 | 10 |  | 8 | 7.9499999999999993 | 0.62893 | 6 | 6.09 | -1.4778 | 0.8 | 0.79385 | 0.775%
E11-20232064 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.040000000000001 | -0.39841 | 7.5 | 7.62 | -1.5748 | 0.8 | 0.79656 | 0.4319%
E11-20232064 | 15 | 15 |  | 12 | 12.09 | -0.74442 | 9 | 9.20 | -2.1739 | 0.8 | 0.79579 | 0.5285%
E11-20232064 | 20 | 20 |  | 16 | 16.119999999999997 | -0.74442 | 12 | 12.25 | -2.0408 | 0.8 | 0.79619 | 0.4784%
E11-20232064 | 25 | 25 |  | 20 | 19.97 | 0.15023 | 15 | 15.30 | -1.9608 | 0.8 | 0.7938 | 0.7805%
E11-20232064 | 30 | 30 |  | 24 | 23.98 | 0.083403 | 18 | 18.27 | -1.4778 | 0.8 | 0.79544 | 0.5734%
E11-20232064 | 40 | 40 |  | 32 | 31.93 | 0.21923 | 24 | 24.17 | -0.70335 | 0.8 | 0.79733 | 0.3355%
E11-20232064 | 50 | 50 |  | 40 | 39.99 | 0.025006 | 30 | 30.13 | -0.43146 | 0.8 | 0.79868 | 0.1653%
E11-20232064 | 60 | 60 |  | 48 | 47.89 | 0.22969 | 36 | 36.04 | -0.11099 | 0.8 | 0.79902 | 0.1229%
E11-20232064 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232064 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232064 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5230000000000001 | -0.91161 | 0 | 0.005 | -0.19818 | 1 | 1 | 0.0001964%
E11-20232064 | 5 | 5 |  | 5 | 4.9749999999999996 | 0.50251 | 0 | 0.007 | -0.1407 | 1 | 1 | 9.899e-05%
E11-20232065 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232065 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232065 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232065 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1299999999999997E-2 | -1.599 | 0.06 | 0.0615 | -2.439 | 0.8 | 0.79752 | 0.3108%
E11-20232065 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1216 | -1.3158 | 0.09 | 0.0926 | -2.8078 | 0.8 | 0.79558 | 0.5553%
E11-20232065 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1615 | -0.92879 | 0.12 | 0.1224 | -1.9608 | 0.8 | 0.79697 | 0.3802%
E11-20232065 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2024 | -1.1858 | 0.15 | 0.1527 | -1.7682 | 0.8 | 0.79829 | 0.2138%
E11-20232065 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2447 | -1.9207 | 0.18 | 0.1816 | -0.88106 | 0.8 | 0.80302 | -0.3763%
E11-20232065 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32400000000000001 | -1.2346 | 0.24 | 0.2415 | -0.62112 | 0.8 | 0.80178 | -0.2218%
E11-20232065 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40010000000000001 | -0.024994 | 0.3 | 0.3024 | -0.79365 | 0.8 | 0.79777 | 0.2796%
E11-20232065 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4819 | -0.39427 | 0.36 | 0.3639 | -1.0717 | 0.8 | 0.79803 | 0.2471%
E11-20232065 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64129999999999998 | -0.20271 | 0.48 | 0.4844 | -0.90834 | 0.8 | 0.79795 | 0.2569%
E11-20232065 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80400000000000005 | -0.49751 | 0.6 | 0.5936 | 1.0782 | 0.8 | 0.80449 | -0.5584%
E11-20232065 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96100000000000008 | -0.10406 | 0.72 | 0.717 | 0.41841 | 0.8 | 0.8015 | -0.187%
E11-20232065 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.292 | -0.92879 | 0.96 | 0.958 | 0.20877 | 0.8 | 0.80327 | -0.4072%
E11-20232065 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.235 | -2.834 | 0.8 | 0.7929 | 0.8956%
E11-20232065 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9220000000000002 | -0.10406 | 1.44 | 1.432 | 0.55866 | 0.8 | 0.8019 | -0.2368%
E11-20232065 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5609999999999999 | -0.039047 | 1.92 | 1.907 | 0.6817 | 0.8 | 0.80206 | -0.2571%
E11-20232065 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232065 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232065 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1012 | -1.1858 | 0 | 0.0011 | -1.087 | 1 | 0.99994 | 0.005907%
E11-20232065 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2023 | -1.1369 | 0 | 0.0009 | -0.44488 | 1 | 0.99999 | 0.0009896%
E11-20232065 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232065 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232065 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232065 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.992 | 0.40161 | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80039 | -0.04817%
E11-20232065 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.051 | -10.3139 | 2.25 | 2.258 | -0.3543 | 0.8 | 0.80381 | -0.4739%
E11-20232065 | 5 | 5 |  | 4 | 4.031 | -7.6426 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.80088 | -0.11%
E11-20232065 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.2069999999999999 | -3.9754 | 3.75 | 3.771 | -0.55688 | 0.8 | 0.80991 | -1.224%
E11-20232065 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0779999999999994 | -1.2833 | 4.5 | 4.541 | -0.90288 | 0.8 | 0.80111 | -0.138%
E11-20232065 | 10 | 10 |  | 8 | 8.1300000000000008 | -1.599 | 6 | 6.03 | -0.49751 | 0.8 | 0.80319 | -0.3971%
E11-20232065 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.99 | 0.1001 | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0.8 | 0.79779 | 0.277%
E11-20232065 | 15 | 15 |  | 12 | 11.99 | 0.083403 | 9 | 9.11 | -1.2075 | 0.8 | 0.79624 | 0.4723%
E11-20232065 | 20 | 20 |  | 16 | 15.97 | 0.18785 | 12 | 12.11 | -0.90834 | 0.8 | 0.79682 | 0.3997%
E11-20232065 | 25 | 25 |  | 20 | 20.029999999999998 | -0.14978 | 15 | 15.05 | -0.33223 | 0.8 | 0.79947 | 0.06594%
E11-20232065 | 30 | 30 |  | 24 | 23.99 | 0.041684 | 18 | 18.01 | -0.055525 | 0.8 | 0.79972 | 0.03503%
E11-20232065 | 40 | 40 |  | 32 | 31.97 | 0.093838 | 24 | 23.87 | 0.54462 | 0.8 | 0.80129 | -0.1612%
E11-20232065 | 50 | 50 |  | 40 | 39.92 | 0.2004 | 30 | 29.78 | 0.73875 | 0.8 | 0.80154 | -0.1921%
E11-20232065 | 60 | 60 |  | 48 | 47.93 | 0.14605 | 36 | 35.55 | 1.2658 | 0.8 | 0.80319 | -0.3967%
E11-20232065 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232065 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232065 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.496 | 0.16026 | 0 | 0.004 | -0.16026 | 1 | 1 | 0.0001284%
E11-20232065 | 5 | 5 |  | 5 | 4.9739999999999993 | 0.52272 | 0 | 0.003 | -0.060314 | 1 | 1 | 1.819e-05%
E11-20232066 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232066 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232066 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232066 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2100000000000006E-2 | -2.5579 | 0.06 | 0.0615 | -2.439 | 0.8 | 0.80035 | -0.04383%
E11-20232066 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0923 | -2.4919 | 0.8 | 0.79796 | 0.2559%
E11-20232066 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1636 | -2.2005 | 0.12 | 0.1224 | -1.9608 | 0.8 | 0.8007 | -0.08795%
E11-20232066 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2009 | -0.44798 | 0.15 | 0.1519 | -1.2508 | 0.8 | 0.79766 | 0.2934%
E11-20232066 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2382 | 0.75567 | 0.18 | 0.1832 | -1.7467 | 0.8 | 0.79267 | 0.9243%
E11-20232066 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3216 | -0.49751 | 0.24 | 0.2454 | -2.2005 | 0.8 | 0.79499 | 0.6303%
E11-20232066 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40189999999999998 | -0.47275 | 0.3 | 0.3064 | -2.0888 | 0.8 | 0.79525 | 0.5973%
E11-20232066 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.47749999999999998 | 0.52356 | 0.36 | 0.3701 | -2.729 | 0.8 | 0.79038 | 1.216%
E11-20232066 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63090000000000002 | 1.4424 | 0.48 | 0.4861 | -1.2549 | 0.8 | 0.79214 | 0.9919%
E11-20232066 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.78800000000000003 | 1.5228 | 0.6 | 0.616 | -2.5974 | 0.8 | 0.78784 | 1.543%
E11-20232066 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.94 | 2.1277 | 0.72 | 0.733 | -1.7735 | 0.8 | 0.78858 | 1.448%
E11-20232066 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.262 | 1.4263 | 0.96 | 0.975 | -1.5385 | 0.8 | 0.79134 | 1.094%
E11-20232066 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.583 | 1.0739 | 1.2 | 1.224 | -1.9608 | 0.8 | 0.7911 | 1.125%
E11-20232066 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9220000000000002 | -0.10406 | 1.44 | 1.432 | 0.55866 | 0.8 | 0.8019 | -0.2368%
E11-20232066 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.589 | -1.1201 | 1.92 | 1.958 | -1.9408 | 0.8 | 0.79759 | 0.3021%
E11-20232066 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232066 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232066 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.103 | -2.9126 | 0 | 0.0008 | -0.7767 | 1 | 0.99997 | 0.003016%
E11-20232066 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2027 | -1.332 | 0 | 0.0006 | -0.296 | 1 | 1 | 0.0004381%
E11-20232066 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232066 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232066 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232066 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.996 | 0.2004 | 1.5 | 1.535 | -2.2801 | 0.8 | 0.7927 | 0.9212%
E11-20232066 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.956 | 1.4885 | 2.25 | 2.289 | -1.7038 | 0.8 | 0.79066 | 1.181%
E11-20232066 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9079999999999999 | 2.3541 | 3 | 3.031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79019 | 1.241%
E11-20232066 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.9509999999999996 | 0.9897 | 3.75 | 3.788 | -1.0032 | 0.8 | 0.79421 | 0.7293%
E11-20232066 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.9369999999999994 | 1.0611 | 4.5 | 4.549 | -1.0772 | 0.8 | 0.79378 | 0.7835%
E11-20232066 | 10 | 10 |  | 8 | 7.8199999999999994 | 2.3018 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.7924 | 0.9594%
E11-20232066 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.7700000000000014 | 2.3541 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.79009 | 1.254%
E11-20232066 | 15 | 15 |  | 12 | 11.74 | 2.2147 | 9 | 9.12 | -1.3158 | 0.8 | 0.78971 | 1.302%
E11-20232066 | 20 | 20 |  | 16 | 15.88 | 0.75567 | 12 | 12.14 | -1.1532 | 0.8 | 0.79444 | 0.6995%
E11-20232066 | 25 | 25 |  | 20 | 19.88 | 0.60362 | 15 | 15.17 | -1.1206 | 0.8 | 0.79498 | 0.6312%
E11-20232066 | 30 | 30 |  | 24 | 23.869999999999997 | 0.54462 | 18 | 18.37 | -2.0142 | 0.8 | 0.79249 | 0.9479%
E11-20232066 | 40 | 40 |  | 32 | 31.639999999999997 | 1.1378 | 24 | 24.52 | -2.1207 | 0.8 | 0.79043 | 1.211%
E11-20232066 | 50 | 50 |  | 40 | 39.78 | 0.55304 | 30 | 30.79 | -2.5658 | 0.8 | 0.7908 | 1.164%
E11-20232066 | 60 | 60 |  | 48 | 47.38 | 1.3086 | 36 | 37.08 | -2.9126 | 0.8 | 0.78751 | 1.587%
E11-20232066 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232066 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232066 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5209999999999999 | -0.833 | 0 | 0.005 | -0.19833 | 1 | 1 | 0.0001967%
E11-20232066 | 5 | 5 |  | 5 | 4.9569999999999999 | 0.86746 | 0 | 0.009 | -0.18156 | 1 | 1 | 0.0001648%
E11-20232067 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232067 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232067 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232067 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0199999999999994E-2 | -0.24938 | 0.06 | 0.0613 | -2.1207 | 0.8 | 0.7945 | 0.6925%
E11-20232067 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.09 | 0.0918 | -1.9608 | 0.8 | 0.79787 | 0.2673%
E11-20232067 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.161 | -0.62112 | 0.12 | 0.1196 | 0.33445 | 0.8 | 0.80274 | -0.3418%
E11-20232067 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20080000000000001 | -0.39841 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.79694 | 0.3838%
E11-20232067 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2397 | 0.12516 | 0.18 | 0.1814 | -0.77178 | 0.8 | 0.7974 | 0.3263%
E11-20232067 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32050000000000001 | -0.15601 | 0.24 | 0.2434 | -1.3969 | 0.8 | 0.79638 | 0.4549%
E11-20232067 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.39939999999999998 | 0.15023 | 0.3 | 0.3026 | -0.85922 | 0.8 | 0.79707 | 0.3677%
E11-20232067 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.47770000000000001 | 0.48147 | 0.36 | 0.3705 | -2.834 | 0.8 | 0.79019 | 1.242%
E11-20232067 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63969999999999994 | 0.046897 | 0.48 | 0.4753 | 0.98885 | 0.8 | 0.80269 | -0.3348%
E11-20232067 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80499999999999994 | -0.62112 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.7994 | 0.07458%
E11-20232067 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96900000000000008 | -0.92879 | 0.72 | 0.721 | -0.1387 | 0.8 | 0.80228 | -0.2841%
E11-20232067 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.282 | -0.15601 | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.8 | 0.79805 | 0.2439%
E11-20232067 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.623 | -1.4171 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.80148 | -0.1845%
E11-20232067 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9650000000000001 | -2.2901 | 1.44 | 1.449 | -0.62112 | 0.8 | 0.80484 | -0.6013%
E11-20232067 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232067 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232067 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | 0.0008 | -0.79523 | 1 | 0.99997 | 0.003162%
E11-20232067 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1506 | -0.39841 | 0 | 0.0006 | -0.39841 | 1 | 0.99999 | 0.0007936%
E11-20232067 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2003 | -0.14978 | 0 | 0.0006 | -0.29955 | 1 | 1 | 0.0004487%
E11-20232067 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2997 | 0.1001 | 0 | 0.0007 | -0.23357 | 1 | 1 | 0.0002728%
E11-20232067 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3965 | 0.88272 | 0 | 0.0011 | -0.27743 | 1 | 1 | 0.0003848%
E11-20232067 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5982 | 0.3009 | 0 | 0.0015 | -0.25075 | 1 | 1 | 0.0003144%
E11-20232067 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232067 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232067 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232067 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0600000000000005E-2 | -0.74442 | 0.06 | 0.0606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79929 | 0.0894%
E11-20232067 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.79817 | 0.2291%
E11-20232067 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1603 | -0.18715 | 0.12 | 0.1188 | 1.0101 | 0.8 | 0.80342 | -0.4251%
E11-20232067 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0.8 | 0.79803 | 0.2464%
E11-20232067 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.39889999999999998 | 0.27576 | 0.3 | 0.2977 | 0.77259 | 0.8 | 0.80142 | -0.1772%
E11-20232067 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.5924 | 1.2829 | 0.8 | 0.80471 | -0.5857%
E11-20232067 | 2 | 2 |  | 1.6 | 1.611 | -0.68281 | 1.2 | 1.183 | 1.437 | 0.8 | 0.80602 | -0.7473%
E11-20232067 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | / | / | 1.5 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | / | / | 2.25 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 5 | 5 |  | 4 | / | / | 3 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | / | / | 3.75 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | / | / | 4.5 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 10 | 10 |  | 8 | / | / | 6 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | / | / | 7.5 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 15 | 15 |  | 12 | / | / | 9 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 20 | 20 |  | 16 | / | / | 12 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 25 | 25 |  | 20 | / | / | 15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 30 | 30 |  | 24 | / | / | 18 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232067 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232067 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98799999999999999 | 1.2146 | 0 | 0.001 | -0.10121 | 1 | 1 | 5.122e-05%
E11-20232067 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.488 | 0.48232 | 0 | 0.005 | -0.20096 | 1 | 1 | 0.0002019%
E11-20232067 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7589999999999999 | -0.23943 | 0 | 0.007 | -0.18622 | 1 | 1 | 0.0001734%
E11-20232067 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0359999999999996 | -0.71485 | 0 | 0.009 | -0.17871 | 1 | 1 | 0.0001597%
E11-20232067 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0 | 0.014 | -0.18543 | 1 | 1 | 0.0001719%
E11-20232067 | 10 | 10 |  | 10 | 10.050000000000001 | -0.49751 | 0 | 0.019 | -0.18905 | 1 | 1 | 0.0001787%
E11-20232067 | 15 | 15 |  | 15 | 15.05 | -0.33223 | 0 | 0.027 | -0.1794 | 1 | 1 | 0.0001609%
E11-20232068 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232068 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232068 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232068 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1499999999999989E-2 | -1.8405 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79965 | 0.04419%
E11-20232068 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1225 | -2.0408 | 0.09 | 0.0916 | -1.7467 | 0.8 | 0.80086 | -0.1077%
E11-20232068 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16370000000000001 | -2.2602 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.80299 | -0.3726%
E11-20232068 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20030000000000001 | -0.14978 | 0.15 | 0.1505 | -0.33223 | 0.8 | 0.79947 | 0.06594%
E11-20232068 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24129999999999999 | -0.53875 | 0.18 | 0.1788 | 0.67114 | 0.8 | 0.80346 | -0.431%
E11-20232068 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.31940000000000002 | 0.18785 | 0.24 | 0.2402 | -0.083264 | 0.8 | 0.79922 | 0.09777%
E11-20232068 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40839999999999999 | -2.0568 | 0.3 | 0.3046 | -1.5102 | 0.8 | 0.8016 | -0.1994%
E11-20232068 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48520000000000002 | -1.0717 | 0.36 | 0.3623 | -0.63483 | 0.8 | 0.80127 | -0.1581%
E11-20232068 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64670000000000005 | -1.036 | 0.48 | 0.4863 | -1.2955 | 0.8 | 0.79924 | 0.09471%
E11-20232068 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80499999999999994 | -0.62112 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80036 | -0.0447%
E11-20232068 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97 | -1.0309 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.80178 | -0.2222%
E11-20232068 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.302 | -1.6897 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.8028 | -0.3491%
E11-20232068 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.625 | -1.5385 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.8023 | -0.2873%
E11-20232068 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9510000000000001 | -1.5889 | 1.44 | 1.452 | -0.82645 | 0.8 | 0.80221 | -0.2761%
E11-20232068 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232068 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232068 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1016 | -1.5748 | 0 | 0.0008 | -0.7874 | 1 | 0.99997 | 0.0031%
E11-20232068 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0 | 0.0005 | -0.33091 | 1 | 0.99999 | 0.0005475%
E11-20232068 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0 | 0.0005 | -0.24863 | 1 | 1 | 0.0003091%
E11-20232068 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2997 | 0.1001 | 0 | 0.0006 | -0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232068 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.394 | 1.5228 | 0 | 0.0010 | -0.25381 | 1 | 1 | 0.0003221%
E11-20232068 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6031 | -0.51401 | 0 | 0.0014 | -0.23213 | 1 | 1 | 0.0002694%
E11-20232068 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232068 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232068 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232068 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1499999999999989E-2 | -1.8405 | 0.06 | 0.0603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80389 | -0.4838%
E11-20232068 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1216 | -1.3158 | 0.09 | 0.0905 | -0.55249 | 0.8 | 0.80221 | -0.2756%
E11-20232068 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1633 | -2.0208 | 0.12 | 0.1198 | 0.16694 | 0.8 | 0.8063 | -0.7807%
E11-20232068 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1484 | 1.0782 | 0.8 | 0.80322 | -0.4004%
E11-20232068 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.39789999999999998 | 0.52777 | 0.3 | 0.2988 | 0.40161 | 0.8 | 0.79964 | 0.04526%
E11-20232068 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.80499999999999994 | -0.62112 | 0.6 | 0.5964 | 0.60362 | 0.8 | 0.80351 | -0.4365%
E11-20232068 | 2 | 2 |  | 1.6 | 1.621 | -1.2955 | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.8 | 0.80468 | -0.5818%
E11-20232068 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0510000000000002 | -2.4866 | 1.5 | 1.507 | -0.4645 | 0.8 | 0.80586 | -0.7266%
E11-20232068 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0430000000000001 | -1.4131 | 2.25 | 2.208 | 1.9022 | 0.8 | 0.80938 | -1.159%
E11-20232068 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0519999999999996 | -1.2833 | 3 | 2.975 | 0.84034 | 0.8 | 0.80607 | -0.753%
E11-20232068 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0529999999999999 | -1.0489 | 3.75 | 3.717 | 0.88781 | 0.8 | 0.80553 | -0.6868%
E11-20232068 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0969999999999995 | -1.5909 | 4.5 | 4.479 | 0.46885 | 0.8 | 0.80591 | -0.7332%
E11-20232068 | 10 | 10 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 6 | 6.002 | -0.033322 | 0.8 | 0.80311 | -0.3873%
E11-20232068 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.130000000000001 | -1.2833 | 7.5 | 7.47 | 0.40161 | 0.8 | 0.80484 | -0.6009%
E11-20232068 | 15 | 15 |  | 12 | 12.14 | -1.1532 | 9 | 8.99 | 0.11123 | 0.8 | 0.80364 | -0.4528%
E11-20232068 | 20 | 20 |  | 16 | 16.239999999999998 | -1.4778 | 12 | 11.93 | 0.58676 | 0.8 | 0.80592 | -0.734%
E11-20232068 | 25 | 25 |  | 20 | / | / | 15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232068 | 30 | 30 |  | 24 | / | / | 18 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232068 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232068 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232068 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9890000000000001 | 1.1122 | 0 | 0.001 | -0.10111 | 1 | 1 | 5.112e-05%
E11-20232068 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5150000000000001 | -0.59642 | 0 | 0.001 | -0.039761 | 1 | 1 | 7.905e-06%
E11-20232068 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7720000000000002 | -0.58324 | 0 | 0.001 | -0.026511 | 1 | 1 | 3.514e-06%
E11-20232068 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0389999999999997 | -0.77396 | 0 | 0.002 | -0.03969 | 1 | 1 | 7.877e-06%
E11-20232068 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0 | 0.002 | -0.026596 | 1 | 1 | 3.537e-06%
E11-20232068 | 10 | 10 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 0 | 0.003 | -0.029762 | 1 | 1 | 4.429e-06%
E11-20232068 | 15 | 15 |  | 15 | 15.08 | -0.5305 | 0 | 0.008 | -0.05305 | 1 | 1 | 1.407e-05%
E11-20232069 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1018 | -1.7682 | 0.075 | 0.0740 | 1.3514 | 0.8 | 0.80887 | -1.097%
E11-20232069 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2012 | -0.59642 | 0.15 | 0.1485 | 1.0101 | 0.8 | 0.80458 | -0.5696%
E11-20232069 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3988 | 0.3009 | 0.3 | 0.2974 | 0.87424 | 0.8 | 0.80164 | -0.2042%
E11-20232069 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.8 | 0.79915 | 0.1058%
E11-20232069 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.588 | 0.75567 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.79807 | 0.2423%
E11-20232069 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.183 | 0.53409 | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 0.8 | 0.79955 | 0.05658%
E11-20232069 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.373 | 0.42366 | 4.8 | 4.841 | -0.84693 | 0.8 | 0.79631 | 0.4632%
E11-20232069 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.349 | 0.80328 | 4.8 | 4.829 | -0.60054 | 0.8 | 0.79594 | 0.5107%
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | 0.0002 | -0.15974 | 1 | 1 | 0.0001276%
E11-20232069 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2505 | -0.1996 | 0 | 0.0008 | -0.31936 | 1 | 0.99999 | 0.00051%
E11-20232069 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4986 | 0.28079 | 0 | 0.0004 | -0.080225 | 1 | 1 | 3.218e-05%
E11-20232069 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | -0.002 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232069 | 20 | 2 |  | 2 | 1.991 | 0.45203 | 0 | -0.007 | 0.35158 | 1 | 0.99999 | 0.000618%
E11-20232069 | 40 | 4 |  | 4 | 3.975 | 0.62893 | 0 | -0.021 | 0.5283 | 1 | 0.99999 | 0.001396%
E11-20232069 | 80 | 8 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.076 | 0.95839 | 1 | 0.99995 | 0.004592%
E11-20232069 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3005 | -0.16639 | 0.225 | 0.2211 | 1.7639 | 0.8 | 0.80547 | -0.6787%
E11-20232069 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5955 | 0.75567 | 0.45 | 0.4428 | 1.626 | 0.8 | 0.80247 | -0.3075%
E11-20232069 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.886 | 1.5801 | 0.8 | 0.80353 | -0.4397%
E11-20232069 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.792 | 0.44643 | 0.8 | 0.79899 | 0.1261%
E11-20232069 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.695 | 2.2364 | 3.6 | 3.542 | 1.6375 | 0.8 | 0.7983 | 0.2125%
E11-20232069 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.53 | 0.73452 | 7.2 | 7.12 | 1.1236 | 0.8 | 0.80111 | -0.1383%
E11-20232069 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.25 | -0.25974 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80454 | -0.5644%
E11-20232069 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.18 | 0.10428 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80351 | -0.4362%
E11-20232069 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232069 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232069 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3755 | -0.13316 | 0 | 0.0007 | -0.18642 | 1 | 1 | 0.0001738%
E11-20232069 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0 | 0.0003 | -0.039947 | 1 | 1 | 7.979e-06%
E11-20232069 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.496 | 0.26738 | 0 | -0.0002 | 0.013369 | 1 | 1 | 8.936e-07%
E11-20232069 | 10 | 3 |  | 3 | 2.995 | 0.16694 | 0 | -0.009 | 0.3005 | 1 | 1 | 0.0004515%
E11-20232069 | 20 | 6 |  | 6 | 5.963 | 0.62049 | 0 | -0.025 | 0.41925 | 1 | 0.99999 | 0.0008789%
E11-20232069 | 40 | 12 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0 | -0.094 | 0.78727 | 1 | 0.99997 | 0.003099%
E11-20232069 | 80 | 24 |  | 24 | 23.61 | 1.6518 | 0 | -0.20 | 0.8471 | 1 | 0.99996 | 0.003588%
E11-20232070 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1022 | -2.1526 | 0.075 | 0.0743 | 0.94213 | 0.8 | 0.80884 | -1.093%
E11-20232070 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0.8 | 0.79861 | 0.1742%
E11-20232070 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3987 | 0.32606 | 0.3 | 0.2977 | 0.77259 | 0.8 | 0.80128 | -0.1593%
E11-20232070 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.79976 | 0.03008%
E11-20232070 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.584 | 1.0101 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79685 | 0.3953%
E11-20232070 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 0.8 | 0.79695 | 0.3828%
E11-20232070 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.372 | 0.43942 | 4.8 | 4.852 | -1.0717 | 0.8 | 0.7956 | 0.5526%
E11-20232070 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.375 | 0.39216 | 4.8 | 4.854 | -1.1125 | 0.8 | 0.79562 | 0.5504%
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | 0.0002 | -0.15974 | 1 | 1 | 0.0001276%
E11-20232070 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2507 | -0.27922 | 0 | 0.0002 | -0.079777 | 1 | 1 | 3.182e-05%
E11-20232070 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4992 | 0.16026 | 0 | 0.0006 | -0.12019 | 1 | 1 | 7.223e-05%
E11-20232070 | 10 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | -0.003 | 0.3006 | 1 | 1 | 0.0004518%
E11-20232070 | 20 | 2 |  | 2 | 1.991 | 0.45203 | 0 | -0.007 | 0.35158 | 1 | 0.99999 | 0.000618%
E11-20232070 | 40 | 4 |  | 4 | 3.972 | 0.70493 | 0 | -0.020 | 0.50352 | 1 | 0.99999 | 0.001268%
E11-20232070 | 80 | 8 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.079 | 0.99622 | 1 | 0.99995 | 0.004962%
E11-20232070 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3000 | 0 | 0.225 | 0.2218 | 1.4427 | 0.8 | 0.8041 | -0.5097%
E11-20232070 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5841 | 2.7221 | 0.45 | 0.4436 | 1.4427 | 0.8 | 0.79637 | 0.4559%
E11-20232070 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.9 | 0.884 | 1.81 | 0.8 | 0.80274 | -0.3418%
E11-20232070 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.376 | 1.0101 | 1.8 | 1.792 | 0.44643 | 0.8 | 0.79838 | 0.2024%
E11-20232070 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.701 | 2.1059 | 3.6 | 3.568 | 0.89686 | 0.8 | 0.79655 | 0.433%
E11-20232070 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.52 | 0.84034 | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 0.8 | 0.8004 | -0.0504%
E11-20232070 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.16 | 0.20877 | 14.4 | 14.28 | 0.84034 | 0.8 | 0.8018 | -0.225%
E11-20232070 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.23 | -0.15601 | 14.4 | 14.14 | 1.8388 | 0.8 | 0.80565 | -0.7007%
E11-20232070 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232070 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232070 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3756 | -0.15974 | 0 | 0.0007 | -0.18637 | 1 | 1 | 0.0001737%
E11-20232070 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0 | 0.0003 | -0.039947 | 1 | 1 | 7.979e-06%
E11-20232070 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.494 | 0.40161 | 0 | -0.0002 | 0.013387 | 1 | 1 | 8.96e-07%
E11-20232070 | 10 | 3 |  | 3 | 2.983 | 0.5699 | 0 | -0.010 | 0.33523 | 1 | 0.99999 | 0.0005619%
E11-20232070 | 20 | 6 |  | 6 | 5.966 | 0.5699 | 0 | -0.027 | 0.45256 | 1 | 0.99999 | 0.001024%
E11-20232070 | 40 | 12 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 0 | -0.099 | 0.82845 | 1 | 0.99997 | 0.003432%
E11-20232070 | 80 | 24 |  | 24 | 23.65 | 1.4799 | 0 | -0.21 | 0.90486 | 1 | 0.99996 | 0.003942%
E11-20232071 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1015 | -1.4778 | 0.075 | 0.0742 | 1.0782 | 0.8 | 0.80729 | -0.9029%
E11-20232071 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2012 | -0.59642 | 0.15 | 0.1479 | 1.4199 | 0.8 | 0.80573 | -0.7111%
E11-20232071 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3985 | 0.37641 | 0.3 | 0.2983 | 0.5699 | 0.8 | 0.80055 | -0.06922%
E11-20232071 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.8 | 0.80024 | -0.03007%
E11-20232071 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.586 | 0.88272 | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.8 | 0.79818 | 0.2274%
E11-20232071 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.185 | 0.47096 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79756 | 0.306%
E11-20232071 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.361 | 0.61311 | 4.8 | 4.918 | -2.3993 | 0.8 | 0.79112 | 1.122%
E11-20232071 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.363 | 0.58149 | 4.8 | 4.797 | 0.062539 | 0.8 | 0.79851 | 0.187%
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1252 | -0.15974 | 0 | 0.0002 | -0.15974 | 1 | 1 | 0.0001276%
E11-20232071 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2554 | -2.1143 | 0 | 0.0008 | -0.31323 | 1 | 1 | 0.0004906%
E11-20232071 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4987 | 0.26068 | 0 | 0.0007 | -0.14036 | 1 | 1 | 9.851e-05%
E11-20232071 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232071 | 20 | 2 |  | 2 | 1.989 | 0.55304 | 0 | -0.004 | 0.20111 | 1 | 1 | 0.0002022%
E11-20232071 | 40 | 4 |  | 4 | 3.973 | 0.67959 | 0 | -0.016 | 0.40272 | 1 | 0.99999 | 0.0008109%
E11-20232071 | 80 | 8 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.064 | 0.80706 | 1 | 0.99997 | 0.003257%
E11-20232071 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0.225 | 0.2205 | 2.0408 | 0.8 | 0.80558 | -0.6921%
E11-20232071 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5965 | 0.58676 | 0.45 | 0.4423 | 1.7409 | 0.8 | 0.80327 | -0.4069%
E11-20232071 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.9 | 0.883 | 1.9253 | 0.8 | 0.80307 | -0.3819%
E11-20232071 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.785 | 0.84034 | 0.8 | 0.80133 | -0.1654%
E11-20232071 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.727 | 1.5443 | 3.6 | 3.561 | 1.0952 | 0.8 | 0.79872 | 0.1602%
E11-20232071 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.54 | 0.62893 | 7.2 | 7.10 | 1.4085 | 0.8 | 0.80221 | -0.276%
E11-20232071 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.17 | 0.15649 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80336 | -0.4178%
E11-20232071 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.15 | 0.2611 | 14.4 | 14.01 | 2.7837 | 0.8 | 0.80707 | -0.8766%
E11-20232071 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232071 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232071 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3756 | -0.15974 | 0 | 0.0008 | -0.21299 | 1 | 1 | 0.0002268%
E11-20232071 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.759 | -1.1858 | 0 | 0.0006 | -0.079051 | 1 | 1 | 3.125e-05%
E11-20232071 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.491 | 0.60362 | 0 | 0.0002 | -0.013414 | 1 | 1 | 8.997e-07%
E11-20232071 | 10 | 3 |  | 3 | 2.981 | 0.63737 | 0 | -0.001 | 0.033546 | 1 | 1 | 5.627e-06%
E11-20232071 | 20 | 6 |  | 6 | 5.953 | 0.78952 | 0 | -0.018 | 0.30237 | 1 | 1 | 0.0004571%
E11-20232071 | 40 | 12 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 0 | -0.047 | 0.3943 | 1 | 0.99999 | 0.0007773%
E11-20232071 | 80 | 24 |  | 24 | 23.55 | 1.9108 | 0 | -0.091 | 0.38641 | 1 | 0.99999 | 0.0007466%
E11-20232072 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1162 | -13.9415 | 0.075 | 0.1357 | -44.731 | 0.8 | 0.65042 | 23%
E11-20232072 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.1152 | -13.1944 | 0.075 | 0.0763 | -1.7038 | 0.8 | 0.83372 | -4.044%
E11-20232072 | 1.67 | 0.167 |  | 0.1336 | / | / | 0.1002 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232072 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2315 | -13.6069 | 0.15 | 0.1578 | -4.943 | 0.8 | 0.8263 | -3.182%
E11-20232072 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4681 | -14.5482 | 0.3 | 0.3206 | -6.4255 | 0.8 | 0.82504 | -3.035%
E11-20232072 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.876 | -8.6758 | 0.6 | 0.618 | -2.9126 | 0.8 | 0.81712 | -2.096%
E11-20232072 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.602 | -0.12484 | 1.2 | 0.915 | 31.1475 | 0.8 | 0.86834 | -7.871%
E11-20232072 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.239 | -1.2041 | 2.4 | 1.863 | 28.8245 | 0.8 | 0.86684 | -7.711%
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1358 | -7.9529 | 0 | 0.0051 | -3.7555 | 1 | 0.9993 | 0.07049%
E11-20232072 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.2060 | -39.3204 | 0 | 0.0071 | -3.4466 | 1 | 0.99941 | 0.05938%
E11-20232072 | 1.67 | 0.167 |  | 0.167 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232072 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2697 | -7.3044 | 0 | -0.002 | 0.74156 | 1 | 0.99997 | 0.00275%
E11-20232072 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | / | / | 0 | / | / | 1 | / | /
E11-20232072 | 10 | 1 |  | 1 | 1.158 | -13.6442 | 0 | -0.021 | 1.8135 | 1 | 0.99984 | 0.01644%
E11-20232072 | 20 | 2 |  | 2 | 1.942 | 2.9866 | 0 | -0.013 | 0.66941 | 1 | 0.99998 | 0.002241%
E11-20232072 | 40 | 4 |  | 4 | 4.052 | -1.2833 | 0 | -0.098 | 2.4186 | 1 | 0.99971 | 0.02924%
E11-20232072 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232072 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232072 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232073 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232073 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232073 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232073 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 7.9500000000000001E-2 | 0.62893 | 0.06 | 0.0584 | 2.7397 | 0.8 | 0.80592 | -0.7347%
E11-20232073 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1196 | 0.33445 | 0.09 | 0.0876 | 2.7397 | 0.8 | 0.80675 | -0.8364%
E11-20232073 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16159999999999999 | -0.9901 | 0.12 | 0.1157 | 3.7165 | 0.8 | 0.81309 | -1.61%
E11-20232073 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0.15 | 0.1442 | 4.0222 | 0.8 | 0.81059 | -1.307%
E11-20232073 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.1737 | 3.6269 | 0.8 | 0.81009 | -1.246%
E11-20232073 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.31969999999999998 | 0.093838 | 0.24 | 0.2316 | 3.6269 | 0.8 | 0.80983 | -1.214%
E11-20232073 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3972 | 0.70493 | 0.3 | 0.2889 | 3.8422 | 0.8 | 0.80871 | -1.077%
E11-20232073 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.47689999999999999 | 0.65003 | 0.36 | 0.3469 | 3.7763 | 0.8 | 0.80868 | -1.074%
E11-20232073 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63739999999999997 | 0.40791 | 0.48 | 0.4672 | 2.7397 | 0.8 | 0.80654 | -0.8111%
E11-20232073 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79099999999999993 | 1.1378 | 0.6 | 0.587 | 2.2147 | 0.8 | 0.80304 | -0.378%
E11-20232073 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95100000000000007 | 0.94637 | 0.72 | 0.709 | 1.5515 | 0.8 | 0.80172 | -0.2141%
E11-20232073 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.272 | 0.62893 | 0.96 | 0.939 | 2.2364 | 0.8 | 0.80453 | -0.5632%
E11-20232073 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.5860000000000001 | 0.88272 | 1.2 | 1.173 | 2.3018 | 0.8 | 0.804 | -0.4971%
E11-20232073 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9020000000000001 | 0.94637 | 1.44 | 1.407 | 2.3454 | 0.8 | 0.80394 | -0.49%
E11-20232073 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5310000000000001 | 1.1458 | 1.92 | 1.879 | 2.182 | 0.8 | 0.80292 | -0.3639%
E11-20232073 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232073 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232073 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0 | 0.0008 | -0.7992 | 1 | 0.99997 | 0.003194%
E11-20232073 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2006 | -0.2991 | 0 | 0.0007 | -0.34895 | 1 | 0.99999 | 0.0006088%
E11-20232073 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232073 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232073 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232073 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.9910000000000001 | 0.45203 | 1.5 | 1.478 | 1.4885 | 0.8 | 0.80294 | -0.3664%
E11-20232073 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9950000000000001 | 0.16694 | 2.25 | 2.212 | 1.7179 | 0.8 | 0.80439 | -0.5462%
E11-20232073 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9780000000000002 | 0.55304 | 3 | 2.955 | 1.5228 | 0.8 | 0.80275 | -0.3428%
E11-20232073 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 4.9609999999999994 | 0.78613 | 3.75 | 3.678 | 1.9576 | 0.8 | 0.80331 | -0.4121%
E11-20232073 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.9339999999999993 | 1.1122 | 4.5 | 4.401 | 2.2495 | 0.8 | 0.8032 | -0.399%
E11-20232073 | 10 | 10 |  | 8 | 7.9799999999999995 | 0.25063 | 6 | 5.875 | 2.1277 | 0.8 | 0.8053 | -0.6577%
E11-20232073 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.92 | 0.80645 | 7.5 | 7.34 | 2.1798 | 0.8 | 0.80387 | -0.4818%
E11-20232073 | 15 | 15 |  | 12 | 11.85 | 1.2658 | 9 | 8.75 | 2.8571 | 0.8 | 0.80446 | -0.5542%
E11-20232073 | 20 | 20 |  | 16 | 15.84 | 1.0101 | 12 | 11.60 | 3.4483 | 0.8 | 0.80679 | -0.842%
E11-20232073 | 25 | 25 |  | 20 | 19.869999999999997 | 0.65425 | 15 | 14.58 | 2.8807 | 0.8 | 0.80624 | -0.7736%
E11-20232073 | 30 | 30 |  | 24 | 23.75 | 1.0526 | 18 | 17.41 | 3.3889 | 0.8 | 0.80651 | -0.8075%
E11-20232073 | 40 | 40 |  | 32 | 31.68 | 1.0101 | 24 | 23.19 | 3.4929 | 0.8 | 0.80691 | -0.8569%
E11-20232073 | 50 | 50 |  | 40 | 39.74 | 0.65425 | 30 | 28.84 | 4.0222 | 0.8 | 0.80933 | -1.153%
E11-20232073 | 60 | 60 |  | 48 | 47.61 | 0.81916 | 36 | 34.53 | 4.2572 | 0.8 | 0.80951 | -1.174%
E11-20232073 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232073 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232073 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.4809999999999999 | 0.76582 | 0 | 0.0059 | -0.23781 | 1 | 1 | 0.0002828%
E11-20232073 | 5 | 5 |  | 5 | 4.9579999999999993 | 0.84712 | 0 | 0.0078 | -0.15732 | 1 | 1 | 0.0001238%
E11-20232074 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0977 | 2.3541 | 0.075 | 0.0751 | -0.13316 | 0.8 | 0.79284 | 0.9037%
E11-20232074 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1964 | 1.833 | 0.15 | 0.1481 | 1.2829 | 0.8 | 0.79844 | 0.1959%
E11-20232074 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3912 | 2.2495 | 0.3 | 0.2985 | 0.50251 | 0.8 | 0.795 | 0.6292%
E11-20232074 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.770 | 3.8961 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.78681 | 1.676%
E11-20232074 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.573 | 1.7165 | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.8 | 0.79555 | 0.5596%
E11-20232074 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.170 | 0.94637 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79619 | 0.479%
E11-20232074 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.264 | 2.1711 | 4.8 | 4.792 | 0.16694 | 0.8 | 0.79424 | 0.7249%
E11-20232074 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.272 | 2.0408 | 4.8 | 4.765 | 0.73452 | 0.8 | 0.79627 | 0.4688%
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1250 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232074 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2502 | -0.079936 | 0 | 0.0008 | -0.31974 | 1 | 0.99999 | 0.0005112%
E11-20232074 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | 0.0009 | -0.17986 | 1 | 1 | 0.0001617%
E11-20232074 | 10 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.001 | -0.1002 | 1 | 1 | 5.02e-05%
E11-20232074 | 20 | 2 |  | 2 | 1.997 | 0.15023 | 0 | 0.003 | -0.15023 | 1 | 1 | 0.0001128%
E11-20232074 | 40 | 4 |  | 4 | 3.979 | 0.52777 | 0 | 0.008 | -0.20106 | 1 | 1 | 0.0002021%
E11-20232074 | 80 | 8 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 0 | 0.02 | -0.25284 | 1 | 1 | 0.0003197%
E11-20232074 | 80 | 8 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 0 | 0.02 | -0.25284 | 1 | 1 | 0.0003197%
E11-20232074 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2885 | 3.9861 | 0.225 | 0.2242 | 0.35682 | 0.8 | 0.7896 | 1.317%
E11-20232074 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5868 | 2.2495 | 0.45 | 0.4501 | -0.022217 | 0.8 | 0.79346 | 0.8239%
E11-20232074 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.175 | 2.1277 | 0.9 | 0.891 | 1.0101 | 0.8 | 0.79682 | 0.3997%
E11-20232074 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.325 | 3.2258 | 1.8 | 1.801 | -0.055525 | 0.8 | 0.79056 | 1.194%
E11-20232074 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.693 | 2.28 | 3.6 | 3.619 | -0.52501 | 0.8 | 0.79189 | 1.024%
E11-20232074 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.62 | -0.2079 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.7998 | 0.02495%
E11-20232074 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.07 | 0.6817 | 14.4 | 14.33 | 0.48849 | 0.8 | 0.79945 | 0.06926%
E11-20232074 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.12 | 0.41841 | 14.4 | 14.21 | 1.3371 | 0.8 | 0.80261 | -0.3254%
E11-20232074 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232074 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232074 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3755 | -0.13316 | 0 | 0.0009 | -0.23968 | 1 | 1 | 0.0002872%
E11-20232074 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0008 | -0.10681 | 1 | 1 | 5.704e-05%
E11-20232074 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | 0.001 | -0.066622 | 1 | 1 | 2.219e-05%
E11-20232074 | 10 | 3 |  | 3 | 2.994 | 0.2004 | 0 | -0.001 | 0.0334 | 1 | 1 | 5.578e-06%
E11-20232074 | 20 | 6 |  | 6 | 5.976 | 0.40161 | 0 | -0.013 | 0.21754 | 1 | 1 | 0.0002366%
E11-20232074 | 40 | 12 |  | 12 | 11.86 | 1.1804 | 0 | -0.028 | 0.23609 | 1 | 1 | 0.0002787%
E11-20232074 | 80 | 24 |  | 24 | 23.83 | 0.71339 | 0 | -0.09 | 0.37768 | 1 | 0.99999 | 0.0007132%
E11-20232074 | 80 | 24 |  | 24 | 23.82 | 0.75567 | 0 | -0.08 | 0.33585 | 1 | 0.99999 | 0.000564%
E11-20232075 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232075 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232075 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232075 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2599999999999993E-2 | -3.1477 | 0.06 | 0.0614 | -2.2801 | 0.8 | 0.80256 | -0.3187%
E11-20232075 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1177 | 1.9541 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79145 | 1.081%
E11-20232075 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1641 | -2.4985 | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.8 | 0.80556 | -0.6904%
E11-20232075 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20369999999999999 | -1.8164 | 0.15 | 0.1528 | -1.8325 | 0.8 | 0.79995 | 0.005891%
E11-20232075 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24249999999999999 | -1.0309 | 0.18 | 0.1842 | -2.2801 | 0.8 | 0.79632 | 0.4621%
E11-20232075 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32669999999999999 | -2.0508 | 0.24 | 0.2459 | -2.3993 | 0.8 | 0.79897 | 0.1287%
E11-20232075 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.41339999999999999 | -3.2414 | 0.3 | 0.3043 | -1.4131 | 0.8 | 0.80534 | -0.6636%
E11-20232075 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4758 | 0.88272 | 0.36 | 0.3644 | -1.2075 | 0.8 | 0.79391 | 0.7668%
E11-20232075 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6169 | 3.7445 | 0.48 | 0.4818 | -0.3736 | 0.8 | 0.78812 | 1.507%
E11-20232075 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80899999999999994 | -1.1125 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80273 | -0.3401%
E11-20232075 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.98100000000000009 | -2.1407 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.80421 | -0.5235%
E11-20232075 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.294 | -1.0819 | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.8 | 0.80223 | -0.2775%
E11-20232075 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.609 | -0.55935 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.80018 | -0.02237%
E11-20232075 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.909 | 0.57622 | 1.44 | 1.445 | -0.34602 | 0.8 | 0.79734 | 0.3341%
E11-20232075 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.581 | -0.81364 | 1.92 | 1.932 | -0.62112 | 0.8 | 0.80056 | -0.0697%
E11-20232075 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232075 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232075 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1034 | -3.2882 | 0 | 0.0008 | -0.77369 | 1 | 0.99997 | 0.002993%
E11-20232075 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2078 | -3.7536 | 0 | 0.0007 | -0.33686 | 1 | 0.99999 | 0.0005674%
E11-20232075 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232075 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232075 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232075 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.016 | -0.79365 | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0.8 | 0.80133 | -0.1664%
E11-20232075 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0230000000000001 | -0.76083 | 2.25 | 2.274 | -1.0554 | 0.8 | 0.79914 | 0.1073%
E11-20232075 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9980000000000002 | 0.050025 | 3 | 3.035 | -1.1532 | 0.8 | 0.7965 | 0.4399%
E11-20232075 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0259999999999998 | -0.51731 | 3.75 | 3.814 | -1.678 | 0.8 | 0.7966 | 0.4266%
E11-20232075 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.1019999999999994 | -1.6716 | 4.5 | 4.589 | -1.9394 | 0.8 | 0.79921 | 0.09841%
E11-20232075 | 10 | 10 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79701 | 0.3758%
E11-20232075 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.020000000000001 | -0.1996 | 7.5 | 7.62 | -1.5748 | 0.8 | 0.79598 | 0.5052%
E11-20232075 | 15 | 15 |  | 12 | 12.120000000000001 | -0.9901 | 9 | 9.15 | -1.6393 | 0.8 | 0.7981 | 0.2381%
E11-20232075 | 20 | 20 |  | 16 | 16.009999999999998 | -0.062461 | 12 | 12.22 | -1.8003 | 0.8 | 0.79491 | 0.6407%
E11-20232075 | 25 | 25 |  | 20 | 20.139999999999997 | -0.69513 | 15 | 15.33 | -2.1526 | 0.8 | 0.79571 | 0.5388%
E11-20232075 | 30 | 30 |  | 24 | 24.15 | -0.62112 | 18 | 18.34 | -1.8539 | 0.8 | 0.79638 | 0.454%
E11-20232075 | 40 | 40 |  | 32 | 32.150000000000006 | -0.46656 | 24 | 24.37 | -1.5183 | 0.8 | 0.79693 | 0.3858%
E11-20232075 | 50 | 50 |  | 40 | 40.130000000000003 | -0.32395 | 30 | 30.41 | -1.3482 | 0.8 | 0.79701 | 0.375%
E11-20232075 | 60 | 60 |  | 48 | 48.07 | -0.14562 | 36 | 36.58 | -1.5856 | 0.8 | 0.79579 | 0.5292%
E11-20232075 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232075 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232075 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.585 | -3.2882 | 0 | 0.008 | -0.30948 | 1 | 1 | 0.0004789%
E11-20232075 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0569999999999995 | -1.1272 | 0 | 0.016 | -0.31639 | 1 | 0.99999 | 0.0005005%
E11-20232076 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232076 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232076 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232076 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | / | / | 0.06 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232076 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | / | / | 0.09 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232076 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | / | / | 0.12 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232076 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | / | / | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232076 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24099999999999999 | -0.41494 | 0.18 | 0.1840 | -2.1739 | 0.8 | 0.79483 | 0.651%
E11-20232076 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32319999999999999 | -0.9901 | 0.24 | 0.2428 | -1.1532 | 0.8 | 0.79952 | 0.05944%
E11-20232076 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40429999999999999 | -1.0636 | 0.3 | 0.3037 | -1.2183 | 0.8 | 0.79955 | 0.05642%
E11-20232076 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.47410000000000002 | 1.2445 | 0.36 | 0.3657 | -1.5587 | 0.8 | 0.79181 | 1.034%
E11-20232076 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63769999999999993 | 0.36067 | 0.48 | 0.4828 | -0.57995 | 0.8 | 0.79728 | 0.3416%
E11-20232076 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79099999999999993 | 1.1378 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.7943 | 0.7175%
E11-20232076 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95100000000000007 | 0.94637 | 0.72 | 0.730 | -1.3699 | 0.8 | 0.79324 | 0.8517%
E11-20232076 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2790000000000001 | 0.078186 | 0.96 | 0.966 | -0.62112 | 0.8 | 0.79797 | 0.2539%
E11-20232076 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.599 | 0.062539 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79838 | 0.203%
E11-20232076 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.917 | 0.15649 | 1.44 | 1.449 | -0.62112 | 0.8 | 0.79775 | 0.2824%
E11-20232076 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5609999999999999 | -0.039047 | 1.92 | 1.934 | -0.72389 | 0.8 | 0.79801 | 0.2489%
E11-20232076 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232076 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232076 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1023 | -2.2483 | 0 | 0.0008 | -0.78201 | 1 | 0.99997 | 0.003058%
E11-20232076 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0 | 0.0006 | -0.29836 | 1 | 1 | 0.0004451%
E11-20232076 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232076 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232076 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232076 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.0289999999999999 | -1.4293 | 1.5 | 1.511 | -0.72799 | 0.8 | 0.80204 | -0.2537%
E11-20232076 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.016 | -0.5305 | 2.25 | 2.281 | -1.3591 | 0.8 | 0.79758 | 0.3032%
E11-20232076 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0309999999999997 | -0.76904 | 3 | 3.021 | -0.69513 | 0.8 | 0.80021 | -0.02679%
E11-20232076 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0179999999999998 | -0.35871 | 3.75 | 3.778 | -0.74113 | 0.8 | 0.79889 | 0.1389%
E11-20232076 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0119999999999996 | -0.1996 | 4.5 | 4.550 | -1.0989 | 0.8 | 0.79738 | 0.3283%
E11-20232076 | 10 | 10 |  | 8 | 8.00 | 0 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79664 | 0.4216%
E11-20232076 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.030000000000001 | -0.2991 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.7978 | 0.2758%
E11-20232076 | 15 | 15 |  | 12 | 12.00 | 0 | 9 | 9.08 | -0.88106 | 0.8 | 0.79744 | 0.3209%
E11-20232076 | 20 | 20 |  | 16 | 16.09 | -0.55935 | 12 | 12.15 | -1.2346 | 0.8 | 0.79803 | 0.2467%
E11-20232076 | 25 | 25 |  | 20 | 20.139999999999997 | -0.69513 | 15 | 15.16 | -1.0554 | 0.8 | 0.79895 | 0.1312%
E11-20232076 | 30 | 30 |  | 24 | 24.099999999999998 | -0.41494 | 18 | 18.29 | -1.5856 | 0.8 | 0.79658 | 0.4298%
E11-20232076 | 40 | 40 |  | 32 | 32.07 | -0.21827 | 24 | 24.37 | -1.5183 | 0.8 | 0.7962 | 0.4772%
E11-20232076 | 50 | 50 |  | 40 | 40.07 | -0.17469 | 30 | 30.45 | -1.4778 | 0.8 | 0.79619 | 0.4782%
E11-20232076 | 60 | 60 |  | 48 | 48.10 | -0.2079 | 36 | 36.55 | -1.5048 | 0.8 | 0.79621 | 0.476%
E11-20232076 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232076 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232076 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5350000000000001 | -1.3807 | 0 | 0.008 | -0.31558 | 1 | 1 | 0.000498%
E11-20232076 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0449999999999999 | -0.89197 | 0 | 0.016 | -0.31715 | 1 | 0.99999 | 0.0005029%
E11-20232077 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0749 | 0.13351 | 0.8 | 0.80067 | -0.08385%
E11-20232077 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1981 | 0.95911 | 0.15 | 0.1498 | 0.13351 | 0.8 | 0.79763 | 0.2976%
E11-20232077 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3889 | 2.8542 | 0.3 | 0.3038 | -1.2508 | 0.8 | 0.78805 | 1.516%
E11-20232077 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.783 | 2.1711 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79326 | 0.8492%
E11-20232077 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.576 | 1.5228 | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.8 | 0.79659 | 0.428%
E11-20232077 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.164 | 1.1378 | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 0.8 | 0.79782 | 0.2737%
E11-20232077 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.192 | 3.3592 | 4.8 | 4.856 | -1.1532 | 0.8 | 0.78688 | 1.667%
E11-20232077 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.428 | -0.43559 | 4.8 | 4.800 | 0 | 0.8 | 0.80125 | -0.1566%
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1250 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232077 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2504 | -0.15974 | 0 | 0.0009 | -0.35942 | 1 | 0.99999 | 0.0006459%
E11-20232077 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4995 | 0.1001 | 0 | 0.0010 | -0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232077 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | 0.001 | -0.1001 | 1 | 1 | 5.01e-05%
E11-20232077 | 20 | 2 |  | 2 | 1.997 | 0.15023 | 0 | 0.001 | -0.050075 | 1 | 1 | 1.254e-05%
E11-20232077 | 40 | 4 |  | 4 | 3.994 | 0.15023 | 0 | 0.007 | -0.17526 | 1 | 1 | 0.0001536%
E11-20232077 | 80 | 8 |  | 8 | 7.90 | 1.2658 | 0 | 0.015 | -0.18987 | 1 | 1 | 0.0001803%
E11-20232077 | 80 | 8 |  | 8 | 7.89 | 1.3942 | 0 | 0.020 | -0.25349 | 1 | 1 | 0.0003213%
E11-20232077 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2944 | 1.9022 | 0.225 | 0.2249 | 0.044464 | 0.8 | 0.79466 | 0.6724%
E11-20232077 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5897 | 1.7467 | 0.45 | 0.4495 | 0.11123 | 0.8 | 0.7953 | 0.5912%
E11-20232077 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.169 | 2.6518 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79172 | 1.046%
E11-20232077 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.352 | 2.0408 | 1.8 | 1.801 | -0.055525 | 0.8 | 0.79396 | 0.7601%
E11-20232077 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.698 | 2.1711 | 3.6 | 3.573 | 0.75567 | 0.8 | 0.79596 | 0.508%
E11-20232077 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.54 | 0.62893 | 7.2 | 7.07 | 1.8388 | 0.8 | 0.80342 | -0.426%
E11-20232077 | 80 | 24 |  | 19.2 | 18.78 | 2.2364 | 14.4 | 14.34 | 0.41841 | 0.8 | 0.79479 | 0.6555%
E11-20232077 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.61 | -2.0908 | 14.4 | 14.06 | 2.4182 | 0.8 | 0.8127 | -1.562%
E11-20232077 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232077 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232077 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3755 | -0.13316 | 0 | 0.0009 | -0.23968 | 1 | 1 | 0.0002872%
E11-20232077 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0008 | -0.10681 | 1 | 1 | 5.704e-05%
E11-20232077 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0 | 0.001 | -0.066622 | 1 | 1 | 2.219e-05%
E11-20232077 | 10 | 3 |  | 3 | 2.999 | 0.033344 | 0 | 0.001 | -0.033344 | 1 | 1 | 5.559e-06%
E11-20232077 | 20 | 6 |  | 6 | 5.971 | 0.48568 | 0 | -0.012 | 0.20097 | 1 | 1 | 0.0002019%
E11-20232077 | 40 | 12 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 0 | -0.038 | 0.31799 | 1 | 0.99999 | 0.0005056%
E11-20232077 | 80 | 24 |  | 24 | 23.86 | 0.58676 | 0 | -0.08 | 0.33529 | 1 | 0.99999 | 0.0005621%
E11-20232077 | 80 | 24 |  | 24 | 23.88 | 0.50251 | 0 | -0.08 | 0.33501 | 1 | 0.99999 | 0.0005612%
E11-20232078 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 3.75 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2986 | 0.46885 | 0.225 | 0.2236 | 0.62612 | 0.8 | 0.80045 | -0.05623%
E11-20232078 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.5028 | -0.55688 | 0.375 | 0.3734 | 0.42849 | 0.8 | 0.80283 | -0.3521%
E11-20232078 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.804 | -0.49751 | 0.6 | 0.598 | 0.33445 | 0.8 | 0.80239 | -0.2977%
E11-20232078 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0.75 | 0.747 | 0.40161 | 0.8 | 0.80172 | -0.2152%
E11-20232078 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.80191 | -0.2387%
E11-20232078 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.603 | -0.18715 | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.8 | 0.80126 | -0.157%
E11-20232078 | 25 | 2.5 |  | 2 | 2.006 | -0.2991 | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 0.8 | 0.80124 | -0.1553%
E11-20232078 | 37.5 | 3.75 |  | 3 | 2.979 | 0.70493 | 2.25 | 2.243 | 0.31208 | 0.8 | 0.79887 | 0.1412%
E11-20232078 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.162 | 1.2018 | 2.4 | 2.397 | 0.12516 | 0.8 | 0.7969 | 0.3884%
E11-20232078 | 50 | 5 |  | 4 | 3.988 | 0.3009 | 3 | 2.992 | 0.26738 | 0.8 | 0.7999 | 0.01204%
E11-20232078 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.778 | 0.46044 | 3.6 | 3.585 | 0.41841 | 0.8 | 0.79988 | 0.01507%
E11-20232078 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.421 | -0.32705 | 4.8 | 4.773 | 0.56568 | 0.8 | 0.80256 | -0.3187%
E11-20232078 | 100 | 10 |  | 8 | 7.97 | 0.37641 | 6 | 5.95 | 0.84034 | 0.8 | 0.80133 | -0.1654%
E11-20232078 | 150 | 15 |  | 12 | 12.01 | -0.083264 | 9 | 8.84 | 1.81 | 0.8 | 0.80536 | -0.6654%
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232078 | 3.75 | 1.125 | 1 | 0.9 | 0.904 | -0.44248 | 0.675 | 0.673 | 0.29718 | 0.8 | 0.80212 | -0.2649%
E11-20232078 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.507 | -0.4645 | 1.125 | 1.122 | 0.26738 | 0.8 | 0.8021 | -0.2622%
E11-20232078 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.404 | -0.16639 | 1.8 | 1.794 | 0.33445 | 0.8 | 0.80144 | -0.1794%
E11-20232078 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.987 | 0.43522 | 2.25 | 2.241 | 0.40161 | 0.8 | 0.7999 | 0.01205%
E11-20232078 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.594 | 0.16694 | 2.7 | 2.704 | -0.14793 | 0.8 | 0.79909 | 0.1136%
E11-20232078 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.786 | 0.29252 | 3.6 | 3.591 | 0.25063 | 0.8 | 0.79988 | 0.01505%
E11-20232078 | 25 | 7.5 |  | 6 | 6.006 | -0.0999 | 4.5 | 4.483 | 0.37921 | 0.8 | 0.80137 | -0.1716%
E11-20232078 | 37.5 | 11.25 |  | 9 | 8.98 | 0.22272 | 6.75 | 6.66 | 1.3514 | 0.8 | 0.80321 | -0.3995%
E11-20232078 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.67 | -0.72389 | 7.2 | 7.08 | 1.6949 | 0.8 | 0.80686 | -0.8497%
E11-20232078 | 50 | 15 |  | 12 | 12.02 | -0.16639 | 9 | 8.84 | 1.81 | 0.8 | 0.80559 | -0.6945%
E11-20232078 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.45 | -0.34602 | 10.8 | 10.59 | 1.983 | 0.8 | 0.80658 | -0.8161%
E11-20232078 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.30 | -0.51813 | 14.4 | 13.95 | 3.2258 | 0.8 | 0.81046 | -1.29%
E11-20232078 | 100 | 30 |  | 24 | 24.13 | -0.53875 | 18 | 17.31 | 3.9861 | 0.8 | 0.81255 | -1.544%
E11-20232078 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232078 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 3.75 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2978 | 0.73875 | 0.225 | 0.2233 | 0.76131 | 0.8 | 0.80006 | -0.008059%
E11-20232079 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4946 | 1.0918 | 0.375 | 0.3734 | 0.42849 | 0.8 | 0.7981 | 0.2383%
E11-20232079 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.788 | 1.5228 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.7961 | 0.4894%
E11-20232079 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.983 | 1.7294 | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0.8 | 0.7958 | 0.5274%
E11-20232079 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.7954 | 0.5782%
E11-20232079 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.580 | 1.2658 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79417 | 0.7338%
E11-20232079 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.976 | 1.2146 | 1.5 | 1.519 | -1.2508 | 0.8 | 0.79282 | 0.9059%
E11-20232079 | 37.5 | 3.75 |  | 3 | 2.935 | 2.2147 | 2.25 | 2.263 | -0.57446 | 0.8 | 0.79193 | 1.019%
E11-20232079 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.149 | 1.6196 | 2.4 | 2.429 | -1.1939 | 0.8 | 0.79181 | 1.034%
E11-20232079 | 50 | 5 |  | 4 | 3.927 | 1.8589 | 3 | 3.034 | -1.1206 | 0.8 | 0.79133 | 1.095%
E11-20232079 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.717 | 1.7596 | 3.6 | 3.638 | -1.0445 | 0.8 | 0.79185 | 1.029%
E11-20232079 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.252 | 2.3672 | 4.8 | 4.833 | -0.68281 | 0.8 | 0.79117 | 1.116%
E11-20232079 | 100 | 10 |  | 8 | 7.84 | 2.0408 | 6 | 6.08 | -1.3158 | 0.8 | 0.79022 | 1.238%
E11-20232079 | 150 | 15 |  | 12 | / | / | 9 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232079 | 3.75 | 1.125 | 1 | 0.9 | 0.888 | 1.3514 | 0.675 | 0.672 | 0.44643 | 0.8 | 0.79741 | 0.3253%
E11-20232079 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.483 | 1.1463 | 1.125 | 1.123 | 0.17809 | 0.8 | 0.79722 | 0.349%
E11-20232079 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.368 | 1.3514 | 1.8 | 1.807 | -0.38738 | 0.8 | 0.79498 | 0.6319%
E11-20232079 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.942 | 1.9714 | 2.25 | 2.248 | 0.088968 | 0.8 | 0.79459 | 0.6811%
E11-20232079 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.552 | 1.3514 | 2.7 | 2.716 | -0.5891 | 0.8 | 0.79438 | 0.7071%
E11-20232079 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.691 | 2.3236 | 3.6 | 3.604 | -0.11099 | 0.8 | 0.79299 | 0.8842%
E11-20232079 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.878 | 2.0755 | 4.5 | 4.512 | -0.26596 | 0.8 | 0.79325 | 0.8515%
E11-20232079 | 37.5 | 11.25 |  | 9 | 8.84 | 1.81 | 6.75 | 6.82 | -1.0264 | 0.8 | 0.79176 | 1.041%
E11-20232079 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.47 | 1.3728 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.79524 | 0.5987%
E11-20232079 | 50 | 15 |  | 12 | 11.74 | 2.2147 | 9 | 8.96 | 0.44643 | 0.8 | 0.79493 | 0.6373%
E11-20232079 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.17 | 1.6231 | 10.8 | 10.76 | 0.37175 | 0.8 | 0.79641 | 0.4506%
E11-20232079 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.04 | 0.84034 | 14.4 | 14.25 | 1.0526 | 0.8 | 0.80061 | -0.07558%
E11-20232079 | 100 | 30 |  | 24 | 23.99 | 0.041684 | 18 | 17.71 | 1.6375 | 0.8 | 0.80452 | -0.5624%
E11-20232079 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232079 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0821 | -2.5579 | 0.06 | 0.0610 | -1.6393 | 0.8 | 0.80269 | -0.3352%
E11-20232080 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79976 | 0.02983%
E11-20232080 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1598 | 0.12516 | 0.12 | 0.1206 | -0.49751 | 0.8 | 0.7982 | 0.2257%
E11-20232080 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2415 | -0.62112 | 0.18 | 0.1822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79829 | 0.2141%
E11-20232080 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3126 | 2.3672 | 0.24 | 0.2428 | -1.1532 | 0.8 | 0.78976 | 1.297%
E11-20232080 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4787 | 0.27157 | 0.36 | 0.3638 | -1.0445 | 0.8 | 0.79617 | 0.4808%
E11-20232080 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6422 | -0.34257 | 0.48 | 0.4804 | -0.083264 | 0.8 | 0.80075 | -0.09335%
E11-20232080 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.808 | -0.9901 | 0.6 | 0.607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79952 | 0.05944%
E11-20232080 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.958 | 0.20877 | 0.72 | 0.728 | -1.0989 | 0.8 | 0.79619 | 0.478%
E11-20232080 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.289 | -0.69822 | 0.96 | 0.969 | -0.92879 | 0.8 | 0.79933 | 0.08385%
E11-20232080 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.611 | -0.68281 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.80054 | -0.067%
E11-20232080 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.924 | -0.2079 | 1.44 | 1.453 | -0.8947 | 0.8 | 0.798 | 0.25%
E11-20232080 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.561 | -0.039047 | 1.92 | 1.920 | 0 | 0.8 | 0.80011 | -0.01406%
E11-20232080 | 100 | 4 |  | 3.2 | 3.185 | 0.47096 | 2.4 | 2.421 | -0.86741 | 0.8 | 0.79611 | 0.4881%
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1031 | -3.0068 | 0 | 0.0009 | -0.87294 | 1 | 0.99996 | 0.00381%
E11-20232080 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2029 | -1.4293 | 0 | 0.0007 | -0.345 | 1 | 0.99999 | 0.0005951%
E11-20232080 | 额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0829 | -3.4982 | 0.06 | 0.0603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80869 | -1.075%
E11-20232080 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1213 | -1.0717 | 0.09 | 0.0902 | -0.22173 | 0.8 | 0.80245 | -0.3058%
E11-20232080 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1601 | -0.062461 | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.8 | 0.7997 | 0.03749%
E11-20232080 | 0.3 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2443 | -1.7601 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.80208 | -0.2597%
E11-20232080 | 0.4 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3204 | -0.12484 | 0.24 | 0.2404 | -0.16639 | 0.8 | 0.79988 | 0.01498%
E11-20232080 | 0.6 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4787 | 0.27157 | 0.36 | 0.3610 | -0.27701 | 0.8 | 0.79842 | 0.1984%
E11-20232080 | 0.8 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6413 | -0.20271 | 0.48 | 0.4767 | 0.69226 | 0.8 | 0.80256 | -0.3191%
E11-20232080 | 1.0 | 1 |  | 0.8 | 0.802 | -0.24938 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79976 | 0.02993%
E11-20232080 | 1.2 | 1.2 |  | 0.96 | 0.954 | 0.62893 | 0.72 | 0.721 | -0.1387 | 0.8 | 0.79779 | 0.2774%
E11-20232080 | 1.6 | 1.6 |  | 1.28 | 1.282 | -0.15601 | 0.96 | 0.962 | -0.2079 | 0.8 | 0.79985 | 0.01872%
E11-20232080 | 2.0 | 2 |  | 1.6 | 1.604 | -0.24938 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.80096 | -0.1196%
E11-20232080 | 2.4 | 2.4 |  | 1.92 | 1.917 | 0.15649 | 1.44 | 1.445 | -0.34602 | 0.8 | 0.79855 | 0.1818%
E11-20232080 | 3.2 | 3.2 |  | 2.56 | 2.563 | -0.11705 | 1.92 | 1.922 | -0.10406 | 0.8 | 0.80004 | -0.004682%
E11-20232080 | 4 | 4 |  | 3.2 | 3.192 | 0.25063 | 2.4 | 2.433 | -1.3564 | 0.8 | 0.79531 | 0.5895%
E11-20232080 | 5 | 5 |  | 4 | 3.998 | 0.050025 | 3 | 3.086 | -2.7868 | 0.8 | 0.79161 | 1.06%
E11-20232080 | 10 | 10 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79333 | 0.8405%
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0421 | -2.0568 | 0 | 0.0007 | -0.6856 | 1 | 0.99986 | 0.01382%
E11-20232080 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.143 | -1.4778 | 0 | 0.0006 | -0.29557 | 1 | 0.99999 | 0.0008802%
E11-20232080 | 额定电压：100V | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0.075 | 0.0751 | -0.13316 | 0.8 | 0.79933 | 0.08415%
E11-20232080 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1984 | 0.80645 | 0.15 | 0.1478 | 1.4885 | 0.8 | 0.80194 | -0.2414%
E11-20232080 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2978 | 0.73875 | 0.225 | 0.2229 | 0.94213 | 0.8 | 0.80058 | -0.07249%
E11-20232080 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3947 | 1.3428 | 0.3 | 0.2980 | 0.67114 | 0.8 | 0.79808 | 0.2407%
E11-20232080 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4956 | 0.88781 | 0.375 | 0.3726 | 0.64412 | 0.8 | 0.7993 | 0.08723%
E11-20232080 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5926 | 1.2487 | 0.45 | 0.4447 | 1.1918 | 0.8 | 0.79984 | 0.02025%
E11-20232080 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.788 | 1.5228 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.79805 | 0.2442%
E11-20232080 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.988 | 1.2146 | 0.75 | 0.742 | 1.0782 | 0.8 | 0.79961 | 0.0486%
E11-20232080 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.183 | 1.437 | 0.9 | 0.891 | 1.0101 | 0.8 | 0.79878 | 0.1524%
E11-20232080 | 18.75 | 1.875 |  | 1.5 | 1.481 | 1.2829 | 1.125 | 1.112 | 1.1691 | 0.8 | 0.79968 | 0.04053%
E11-20232080 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.594 | 0.37641 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79627 | 0.4687%
E11-20232080 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.980 | 1.0101 | 1.5 | 1.472 | 1.9022 | 0.8 | 0.80252 | -0.3143%
E11-20232080 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.376 | 1.0101 | 1.8 | 1.793 | 0.39041 | 0.8 | 0.79822 | 0.2227%
E11-20232080 | 37.5 | 3.75 |  | 3 | 2.967 | 1.1122 | 2.25 | 2.221 | 1.3057 | 0.8 | 0.80055 | -0.06871%
E11-20232080 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.394 | 0.25063 | 0.8 | 0.79864 | 0.1702%
E11-20232080 | 50 | 5 |  | 4 | 3.966 | 0.85729 | 3 | 2.982 | 0.60362 | 0.8 | 0.79927 | 0.09084%
E11-20232080 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.757 | 0.90393 | 3.6 | 3.574 | 0.72748 | 0.8 | 0.7995 | 0.0631%
E11-20232080 | 75 | 7.5 |  | 6 | 5.910 | 1.5228 | 4.5 | 4.355 | 3.3295 | 0.8 | 0.80504 | -0.6259%
E11-20232080 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.339 | 0.9623 | 4.8 | 4.787 | 0.27157 | 0.8 | 0.79802 | 0.2485%
E11-20232080 | 100 | 10 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.8 | 0.79964 | 0.04553%
E11-20232080 | 125 | 12.5 |  | 10 | 9.95 | 0.50251 | 7.5 | 7.38 | 1.626 | 0.8 | 0.80319 | -0.3966%
E11-20232080 | 150 | 15 |  | 12 | 11.92 | 0.67114 | 9 | 8.81 | 2.1566 | 0.8 | 0.80419 | -0.521%
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1253 | -0.23943 | 0 | 0.0009 | -0.71828 | 1 | 0.99997 | 0.00258%
E11-20232080 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2519 | -0.75427 | 0 | 0.0009 | -0.35728 | 1 | 0.99999 | 0.0006383%
E11-20232080 | 3.75 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3771 | -0.55688 | 0 | 0.0009 | -0.23866 | 1 | 1 | 0.0002848%
E11-20232080 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4972 | 0.56315 | 0 | 0.0009 | -0.18101 | 1 | 1 | 0.0001638%
E11-20232080 | 6.25 | 0.625 |  | 0.625 | 0.6226 | 0.38548 | 0 | 0.0009 | -0.14456 | 1 | 1 | 0.0001045%
E11-20232080 | 7.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0 | 0.0009 | -0.12032 | 1 | 1 | 7.239e-05%
E11-20232080 | 10 | 1 |  | 1 | 0.997 | 0.3009 | 0 | 0.001 | -0.1003 | 1 | 1 | 5.03e-05%
E11-20232080 | 12.5 | 1.25 |  | 1.25 | 1.248 | 0.16026 | 0 | 0.001 | -0.080128 | 1 | 1 | 3.21e-05%
E11-20232080 | 15 | 1.5 |  | 1.5 | 1.494 | 0.40161 | 0 | 0.001 | -0.066934 | 1 | 1 | 2.24e-05%
E11-20232080 | 18.75 | 1.875 |  | 1.875 | 1.869 | 0.32103 | 0 | 0.001 | -0.053505 | 1 | 1 | 1.431e-05%
E11-20232080 | 20 | 2 |  | 2 | 2.003 | -0.14978 | 0 | 0.001 | -0.049925 | 1 | 1 | 1.246e-05%
E11-20232080 | 25 | 2.5 |  | 2.5 | 2.499 | 0.040016 | 0 | 0.001 | -0.040016 | 1 | 1 | 8.006e-06%
E11-20232080 | 30 | 3 |  | 3 | 2.998 | 0.066711 | 0 | -0.003 | 0.10007 | 1 | 1 | 5.007e-05%
E11-20232080 | 37.5 | 3.75 |  | 3.75 | 3.743 | 0.18702 | 0 | -0.006 | 0.1603 | 1 | 1 | 0.0001285%
E11-20232080 | 40 | 4 |  | 4 | 3.992 | 0.2004 | 0 | -0.008 | 0.2004 | 1 | 1 | 0.0002008%
E11-20232080 | 50 | 5 |  | 5 | 4.998 | 0.040016 | 0 | -0.008 | 0.16006 | 1 | 1 | 0.0001281%
E11-20232080 | 60 | 6 |  | 6 | 5.984 | 0.26738 | 0 | -0.009 | 0.1504 | 1 | 1 | 0.0001131%
E11-20232080 | 75 | 7.5 |  | 7.5 | 7.46 | 0.53619 | 0 | -0.010 | 0.13405 | 1 | 1 | 8.984e-05%
E11-20232080 | 80 | 8 |  | 8 | 7.98 | 0.25063 | 0 | -0.015 | 0.18797 | 1 | 1 | 0.0001767%
E11-20232080 | 100 | 10 |  | 10 | 10.03 | -0.2991 | 0 | -0.029 | 0.28913 | 1 | 1 | 0.000418%
E11-20232080 | 125 | 12.5 |  | 12.5 | 12.51 | -0.079936 | 0 | -0.038 | 0.30376 | 1 | 1 | 0.0004613%
E11-20232080 | 150 | 15 |  | 15 | 14.96 | 0.26738 | 0 | -0.039 | 0.2607 | 1 | 1 | 0.0003398%
E11-20232080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232080 | 额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2966 | 1.1463 | 0.225 | 0.2217 | 1.4885 | 0.8 | 0.80097 | -0.1212%
E11-20232080 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5894 | 1.7984 | 0.45 | 0.4450 | 1.1236 | 0.8 | 0.79808 | 0.2408%
E11-20232080 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.886 | 1.5801 | 0.675 | 0.663 | 1.81 | 0.8 | 0.80065 | -0.08121%
E11-20232080 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.181 | 1.6088 | 0.9 | 0.883 | 1.9253 | 0.8 | 0.80089 | -0.1117%
E11-20232080 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.481 | 1.2829 | 1.125 | 1.101 | 2.1798 | 0.8 | 0.80253 | -0.3151%
E11-20232080 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.769 | 1.7524 | 1.35 | 1.317 | 2.5057 | 0.8 | 0.80212 | -0.2639%
E11-20232080 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.767 | 1.8676 | 0.8 | 0.80338 | -0.4212%
E11-20232080 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.981 | 0.63737 | 2.25 | 2.203 | 2.1335 | 0.8 | 0.80422 | -0.5249%
E11-20232080 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.558 | 1.1804 | 2.7 | 2.642 | 2.1953 | 0.8 | 0.80286 | -0.3564%
E11-20232080 | 18.75 | 5.625 |  | 4.5 | 4.455 | 1.0101 | 3.375 | 3.291 | 2.5524 | 0.8 | 0.80433 | -0.5388%
E11-20232080 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.652 | 3.1814 | 3.6 | 3.421 | 5.2324 | 0.8 | 0.80562 | -0.6972%
E11-20232080 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.807 | 3.3236 | 4.5 | 4.468 | 0.7162 | 0.8 | 0.79255 | 0.9396%
E11-20232080 | 30 | 9 |  | 7.2 | 6.99 | 3.0043 | 5.4 | 5.066 | 6.593 | 0.8 | 0.80971 | -1.199%
E11-20232080 | 37.5 | 11.25 |  | 9 | 8.80 | 2.2727 | 6.75 | 6.46 | 4.4892 | 0.8 | 0.80611 | -0.7584%
E11-20232080 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.11 | 1.2658 | 0.8 | 0.80211 | -0.2633%
E11-20232080 | 50 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 8.80 | 2.2727 | 0.8 | 0.80523 | -0.6489%
E11-20232080 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.26 | 0.98177 | 10.8 | 10.48 | 3.0534 | 0.8 | 0.80579 | -0.719%
E11-20232080 | 75 | 22.5 |  | 18 | 17.95 | 0.27855 | 13.5 | 12.93 | 4.4084 | 0.8 | 0.81141 | -1.406%
E11-20232080 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.05 | 0.7874 | 14.4 | 14.15 | 1.7668 | 0.8 | 0.80277 | -0.3454%
E11-20232080 | 100 | 30 |  | 24 | 23.80 | 0.84034 | 18 | 17.34 | 3.8062 | 0.8 | 0.80824 | -1.019%
E11-20232080 | 125 | 37.5 |  | 30 | 23.43 | 28.041 | 22.5 | 15.24 | 47.6378 | 0.8 | 0.83827 | -4.566%
E11-20232080 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232080 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232080 | 1.25 | 0.37499999999999994 | 1 | 0.375 | 0.3774 | -0.63593 | 0 | 0.0002 | -0.052994 | 1 | 1 | 1.404e-05%
E11-20232080 | 2.5 | 0.74999999999999989 |  | 0.75 | 0.753 | -0.39841 | 0 | 0.0009 | -0.11952 | 1 | 1 | 7.143e-05%
E11-20232080 | 3.75 | 1.1249999999999998 |  | 1.125 | 1.130 | -0.44248 | 0 | 0.0010 | -0.088496 | 1 | 1 | 3.916e-05%
E11-20232080 | 5 | 1.4999999999999998 |  | 1.5 | 1.495 | 0.33445 | 0 | 0.0011 | -0.073579 | 1 | 1 | 2.707e-05%
E11-20232080 | 6.25 | 1.8749999999999998 |  | 1.875 | 1.872 | 0.16026 | 0 | 0.0008 | -0.042735 | 1 | 1 | 9.131e-06%
E11-20232080 | 7.5 | 2.2499999999999996 |  | 2.25 | 2.247 | 0.13351 | 0 | 0.0009 | -0.040053 | 1 | 1 | 8.021e-06%
E11-20232080 | 10 | 2.9999999999999996 |  | 3 | 2.984 | 0.53619 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232080 | 12.5 | 3.7499999999999996 |  | 3.75 | 3.734 | 0.42849 | 0 | -0.001 | 0.026781 | 1 | 1 | 3.586e-06%
E11-20232080 | 15 | 4.4999999999999991 |  | 4.5 | 4.473 | 0.60362 | 0 | -0.001 | 0.022356 | 1 | 1 | 2.499e-06%
E11-20232080 | 18.75 | 5.6249999999999991 |  | 5.625 | 5.598 | 0.48232 | 0 | -0.001 | 0.017864 | 1 | 1 | 1.596e-06%
E11-20232080 | 20 | 5.9999999999999991 |  | 6 | 5.996 | 0.066711 | 0 | -0.014 | 0.23349 | 1 | 1 | 0.0002726%
E11-20232080 | 25 | 7.4999999999999991 |  | 7.5 | 7.49 | 0.13351 | 0 | -0.017 | 0.22697 | 1 | 1 | 0.0002576%
E11-20232080 | 30 | 8.9999999999999982 |  | 9 | 8.955 | 0.50251 | 0 | -0.021 | 0.23451 | 1 | 1 | 0.000275%
E11-20232080 | 37.5 | 11.249999999999998 |  | 11.25 | 11.24 | 0.088968 | 0 | -0.026 | 0.23132 | 1 | 1 | 0.0002675%
E11-20232080 | 40 | 11.999999999999998 |  | 12 | 11.85 | 1.2658 | 0 | -0.04 | 0.33755 | 1 | 0.99999 | 0.0005697%
E11-20232080 | 50 | 14.999999999999998 |  | 15 | 14.80 | 1.3514 | 0 | -0.04 | 0.27027 | 1 | 1 | 0.0003652%
E11-20232080 | 60 | 17.999999999999996 |  | 18 | 17.89 | 0.61487 | 0 | -0.05 | 0.27949 | 1 | 1 | 0.0003906%
E11-20232080 | 75 | 22.499999999999996 |  | 22.5 | 22.32 | 0.80645 | 0 | -0.07 | 0.31362 | 1 | 1 | 0.0004918%
E11-20232080 | 80 | 23.999999999999996 |  | 24 | 23.93 | 0.29252 | 0 | -0.08 | 0.33431 | 1 | 0.99999 | 0.0005588%
E11-20232080 | 100 | 30 |  | 30 | 29.98 | 0.066711 | 0 | -0.11 | 0.36691 | 1 | 0.99999 | 0.0006731%
E11-20232081 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232081 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232081 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232081 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0799999999999997E-2 | -0.9901 | 0.06 | 0.0595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80523 | -0.6496%
E11-20232081 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0896 | 0.44643 | 0.8 | 0.80389 | -0.4834%
E11-20232081 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16120000000000001 | -0.74442 | 0.12 | 0.1189 | 0.92515 | 0.8 | 0.80477 | -0.5924%
E11-20232081 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20130000000000001 | -0.6458 | 0.15 | 0.1491 | 0.60362 | 0.8 | 0.80358 | -0.4453%
E11-20232081 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24279999999999999 | -1.1532 | 0.18 | 0.1777 | 1.2943 | 0.8 | 0.80696 | -0.8631%
E11-20232081 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32269999999999999 | -0.83669 | 0.24 | 0.2388 | 0.50251 | 0.8 | 0.80384 | -0.4776%
E11-20232081 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40289999999999998 | -0.71978 | 0.3 | 0.2976 | 0.80645 | 0.8 | 0.80436 | -0.5424%
E11-20232081 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48309999999999997 | -0.64169 | 0.36 | 0.3575 | 0.6993 | 0.8 | 0.80384 | -0.4774%
E11-20232081 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64290000000000003 | -0.45108 | 0.48 | 0.4795 | 0.10428 | 0.8 | 0.8016 | -0.1994%
E11-20232081 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.594 | 1.0101 | 0.8 | 0.80252 | -0.3145%
E11-20232081 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95100000000000007 | 0.94637 | 0.72 | 0.712 | 1.1236 | 0.8 | 0.8005 | -0.06306%
E11-20232081 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2750000000000001 | 0.39216 | 0.96 | 0.947 | 1.3728 | 0.8 | 0.80279 | -0.3472%
E11-20232081 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.603 | -0.18715 | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.8 | 0.80294 | -0.3656%
E11-20232081 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9260000000000002 | -0.31153 | 1.44 | 1.423 | 1.1947 | 0.8 | 0.80429 | -0.5333%
E11-20232081 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.577 | -0.65968 | 1.92 | 1.914 | 0.31348 | 0.8 | 0.80279 | -0.3482%
E11-20232081 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232081 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232081 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1008 | -0.79365 | 0 | 0.0008 | -0.79365 | 1 | 0.99997 | 0.003149%
E11-20232081 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1515 | -0.9901 | 0 | 0.0006 | -0.39604 | 1 | 0.99999 | 0.0007842%
E11-20232081 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2013 | -0.6458 | 0 | 0.0006 | -0.29806 | 1 | 1 | 0.0004442%
E11-20232081 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2514 | -0.55688 | 0 | 0.0006 | -0.23866 | 1 | 1 | 0.0002848%
E11-20232081 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3027 | -0.89197 | 0 | 0.0006 | -0.19822 | 1 | 1 | 0.0001964%
E11-20232081 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4015 | -0.3736 | 0 | 0.0012 | -0.29888 | 1 | 1 | 0.0004466%
E11-20232081 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5001 | -0.019996 | 0 | 0.0014 | -0.27994 | 1 | 1 | 0.0003918%
E11-20232081 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5967 | 0.55304 | 0 | 0.002 | -0.2849 | 1 | 0.99999 | 0.0005617%
E11-20232081 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232081 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232081 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232081 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79600000000000004 | 0.50251 | 0.6 | 0.596 | 0.67114 | 0.8 | 0.80048 | -0.06027%
E11-20232081 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0.75 | 0.747 | 0.40161 | 0.8 | 0.80286 | -0.3567%
E11-20232081 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0099999999999998 | -0.49751 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.80124 | -0.155%
E11-20232081 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.016 | -0.5305 | 2.25 | 2.245 | 0.22272 | 0.8 | 0.80217 | -0.2699%
E11-20232081 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0179999999999998 | -0.44798 | 3 | 2.987 | 0.43522 | 0.8 | 0.80253 | -0.3157%
E11-20232081 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0139999999999993 | -0.27922 | 3.75 | 3.729 | 0.56315 | 0.8 | 0.80241 | -0.3007%
E11-20232081 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0139999999999993 | -0.23279 | 4.5 | 4.483 | 0.37921 | 0.8 | 0.80176 | -0.2191%
E11-20232081 | 10 | 10 |  | 8 | 8.02 | -0.24938 | 6 | 5.98 | 0.33445 | 0.8 | 0.80168 | -0.2091%
E11-20232081 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.050000000000001 | -0.49751 | 7.5 | 7.46 | 0.53619 | 0.8 | 0.80296 | -0.3689%
E11-20232081 | 15 | 15 |  | 12 | 12.07 | -0.57995 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.80231 | -0.2876%
E11-20232081 | 20 | 20 |  | 16 | 16.04 | -0.24938 | 12 | 11.93 | 0.58676 | 0.8 | 0.80239 | -0.2985%
E11-20232081 | 25 | 25 |  | 20 | 20.139999999999997 | -0.69513 | 15 | 15.16 | -1.0554 | 0.8 | 0.79895 | 0.1312%
E11-20232081 | 30 | 30 |  | 24 | 23.97 | 0.12516 | 18 | 17.89 | 0.61487 | 0.8 | 0.8014 | -0.1749%
E11-20232081 | 40 | 40 |  | 32 | 32.40 | -1.2346 | 24 | 23.82 | 0.75567 | 0.8 | 0.80569 | -0.7066%
E11-20232081 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232081 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232081 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10039999999999999 | -0.39841 | 0 | 0.0004 | -0.39841 | 1 | 0.99999 | 0.0007936%
E11-20232081 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15049999999999999 | -0.33223 | 0 | 0.0009 | -0.59801 | 1 | 0.99998 | 0.001788%
E11-20232081 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0 | 0.0012 | -0.60271 | 1 | 0.99998 | 0.001816%
E11-20232081 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50290000000000001 | -0.57666 | 0 | 0.0004 | -0.079539 | 1 | 1 | 3.163e-05%
E11-20232081 | 1 | 1 |  | 1 | 0.98599999999999999 | 1.4199 | 0 | 0.0005 | -0.05071 | 1 | 1 | 1.286e-05%
E11-20232081 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.4950000000000001 | 0.2004 | 0 | 0.001 | -0.04008 | 1 | 1 | 8.032e-06%
E11-20232081 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7250000000000001 | 0.67114 | 0 | 0.001 | -0.026846 | 1 | 1 | 3.603e-06%
E11-20232081 | 5 | 5 |  | 5 | 5.024 | -0.47771 | 0 | 0.008 | -0.15924 | 1 | 1 | 0.0001268%
E11-20232082 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0989 | 1.1122 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.79563 | 0.5486%
E11-20232082 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1496 | 0.26738 | 0.8 | 0.79947 | 0.06634%
E11-20232082 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3964 | 0.90817 | 0.3 | 0.2994 | 0.2004 | 0.8 | 0.79797 | 0.2549%
E11-20232082 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.79855 | 0.1821%
E11-20232082 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.79856 | 0.1807%
E11-20232082 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.404 | -0.16639 | 0.8 | 0.79743 | 0.322%
E11-20232082 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.333 | 1.058 | 4.8 | 4.798 | 0.041684 | 0.8 | 0.79708 | 0.3669%
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00687 | 1.8923 | 0 | 0.0002 | -2.9112 | 1 | 0.99958 | 0.04237%
E11-20232082 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02003 | -0.14978 | 0 | 0.0003 | -1.4978 | 1 | 0.99989 | 0.01122%
E11-20232082 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.0503 | -0.59642 | 0 | 0.0003 | -0.59642 | 1 | 0.99998 | 0.001779%
E11-20232082 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1003 | -0.2991 | 0 | 0.0002 | -0.1994 | 1 | 1 | 0.0001988%
E11-20232082 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | 0.0002 | -0.16013 | 1 | 1 | 0.0001282%
E11-20232082 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2493 | 0.28079 | 0 | 0.0009 | -0.36101 | 1 | 0.99999 | 0.0006516%
E11-20232082 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4985 | 0.3009 | 0 | 0.0009 | -0.18054 | 1 | 1 | 0.000163%
E11-20232082 | 10 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.001 | -0.1002 | 1 | 1 | 5.02e-05%
E11-20232082 | 20 | 2 |  | 2 | 1.992 | 0.40161 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232082 | 40 | 4 |  | 4 | 3.991 | 0.22551 | 0 | -0.009 | 0.22551 | 1 | 1 | 0.0002543%
E11-20232082 | 80 | 8 |  | 8 | 7.96 | 0.50251 | 0 | -0.024 | 0.30151 | 1 | 1 | 0.0004545%
E11-20232082 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2967 | 1.1122 | 0.225 | 0.2259 | -0.39841 | 0.8 | 0.79563 | 0.5486%
E11-20232082 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5983 | 0.28414 | 0.45 | 0.4469 | 0.69367 | 0.8 | 0.80117 | -0.1462%
E11-20232082 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.79903 | 0.1209%
E11-20232082 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.389 | 0.46044 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79787 | 0.2668%
E11-20232082 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.777 | 0.48147 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.79797 | 0.2543%
E11-20232082 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.64 | -0.41494 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.80159 | -0.1988%
E11-20232082 | 80 | 24 |  | 19.2 | / | / | 14.4 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232082 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232082 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232082 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232082 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0598 | 0.33445 | 0 | 0.0002 | -0.33445 | 1 | 0.99999 | 0.0005593%
E11-20232082 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0 | 0.0001 | -0.066489 | 1 | 1 | 2.21e-05%
E11-20232082 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0 | 0.0008 | -0.26684 | 1 | 1 | 0.000356%
E11-20232082 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3741 | 0.24058 | 0 | 0.0008 | -0.21385 | 1 | 1 | 0.0002287%
E11-20232082 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0 | 0.0008 | -0.10695 | 1 | 1 | 5.719e-05%
E11-20232082 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.494 | 0.40161 | 0 | 0.0005 | -0.033467 | 1 | 1 | 5.6e-06%
E11-20232082 | 10 | 3 |  | 3 | 2.988 | 0.40161 | 0 | 0.001 | -0.033467 | 1 | 1 | 5.6e-06%
E11-20232082 | 20 | 6 |  | 6 | 5.971 | 0.48568 | 0 | -0.013 | 0.21772 | 1 | 1 | 0.000237%
E11-20232082 | 40 | 12 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 0 | -0.034 | 0.28428 | 1 | 1 | 0.0004041%
E11-20232082 | 80 | 24 |  | 24 | 23.87 | 0.54462 | 0 | -0.094 | 0.3938 | 1 | 0.99999 | 0.0007754%
E11-20232085 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0991 | 0.90817 | 0.075 | 0.0746 | 0.53619 | 0.8 | 0.79893 | 0.1334%
E11-20232085 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1971 | 1.4713 | 0.15 | 0.1452 | 3.3058 | 0.8 | 0.80512 | -0.6356%
E11-20232085 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3946 | 1.3685 | 0.3 | 0.2991 | 0.3009 | 0.8 | 0.79694 | 0.3845%
E11-20232085 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.791 | 1.1378 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.79818 | 0.228%
E11-20232085 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.187 | 1.0952 | 0.8 | 0.80169 | -0.2107%
E11-20232085 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.173 | 0.85093 | 2.4 | 2.378 | 0.92515 | 0.8 | 0.80021 | -0.02647%
E11-20232085 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.376 | 0.37641 | 4.8 | 4.745 | 1.1591 | 0.8 | 0.80223 | -0.2779%
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | 0.0002 | -0.16013 | 1 | 1 | 0.0001282%
E11-20232085 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2487 | 0.52272 | 0 | 0.0009 | -0.36188 | 1 | 0.99999 | 0.0006548%
E11-20232085 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4979 | 0.42177 | 0 | 0.0009 | -0.18076 | 1 | 1 | 0.0001634%
E11-20232085 | 10 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.001 | -0.1002 | 1 | 1 | 5.02e-05%
E11-20232085 | 20 | 2 |  | 2 | 1.991 | 0.45203 | 0 | -0.003 | 0.15068 | 1 | 1 | 0.0001135%
E11-20232085 | 40 | 4 |  | 4 | 3.996 | 0.1001 | 0 | -0.008 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232085 | 80 | 8 |  | 8 | 7.96 | 0.50251 | 0 | -0.028 | 0.35176 | 1 | 0.99999 | 0.0006187%
E11-20232085 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2981 | 0.63737 | 0.225 | 0.2219 | 1.397 | 0.8 | 0.80216 | -0.2691%
E11-20232085 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5926 | 1.2487 | 0.45 | 0.4401 | 2.2495 | 0.8 | 0.80282 | -0.3512%
E11-20232085 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.182 | 1.5228 | 0.9 | 0.887 | 1.4656 | 0.8 | 0.79984 | 0.02031%
E11-20232085 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.369 | 1.3086 | 1.8 | 1.783 | 0.95345 | 0.8 | 0.79899 | 0.1268%
E11-20232085 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.741 | 1.2445 | 3.6 | 3.535 | 1.8388 | 0.8 | 0.80168 | -0.2097%
E11-20232085 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.54 | 0.62893 | 7.2 | 7.04 | 2.2727 | 0.8 | 0.80463 | -0.5756%
E11-20232085 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.23 | -0.15601 | 14.4 | 13.89 | 3.6717 | 0.8 | 0.81065 | -1.313%
E11-20232085 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232085 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232085 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3731 | 0.50925 | 0 | 0.0008 | -0.21442 | 1 | 1 | 0.0002299%
E11-20232085 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.739 | 1.4885 | 0 | 0.0007 | -0.094723 | 1 | 1 | 4.486e-05%
E11-20232085 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.485 | 1.0101 | 0 | 0.0006 | -0.040404 | 1 | 1 | 8.162e-06%
E11-20232085 | 10 | 3 |  | 3 | 2.979 | 0.70493 | 0 | -0.006 | 0.20141 | 1 | 1 | 0.0002028%
E11-20232085 | 20 | 6 |  | 6 | 5.926 | 1.2487 | 0 | -0.014 | 0.23625 | 1 | 1 | 0.0002791%
E11-20232085 | 40 | 12 |  | 12 | 11.89 | 0.92515 | 0 | -0.039 | 0.32801 | 1 | 0.99999 | 0.0005379%
E11-20232085 | 80 | 24 |  | 24 | 23.81 | 0.79798 | 0 | -0.091 | 0.38219 | 1 | 0.99999 | 0.0007304%
E11-20232087 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232087 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232087 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232087 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.249999999999999E-2 | -3.0303 | 0.06 | 0.0611 | -1.8003 | 0.8 | 0.80361 | -0.4491%
E11-20232087 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1237 | -2.9911 | 0.09 | 0.0907 | -0.77178 | 0.8 | 0.80645 | -0.7994%
E11-20232087 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1646 | -2.7947 | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.8 | 0.80642 | -0.7962%
E11-20232087 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20519999999999999 | -2.5341 | 0.15 | 0.1498 | 0.13351 | 0.8 | 0.80768 | -0.9508%
E11-20232087 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24429999999999999 | -1.7601 | 0.18 | 0.1794 | 0.33445 | 0.8 | 0.80602 | -0.7465%
E11-20232087 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32469999999999999 | -1.4475 | 0.24 | 0.2397 | 0.12516 | 0.8 | 0.80453 | -0.5626%
E11-20232087 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40620000000000001 | -1.5263 | 0.3 | 0.3003 | -0.0999 | 0.8 | 0.80411 | -0.5117%
E11-20232087 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48649999999999999 | -1.3361 | 0.36 | 0.3581 | 0.53058 | 0.8 | 0.80535 | -0.6644%
E11-20232087 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64480000000000004 | -0.74442 | 0.48 | 0.4761 | 0.81916 | 0.8 | 0.80447 | -0.5555%
E11-20232087 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80400000000000005 | -0.49751 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80287 | -0.3571%
E11-20232087 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96599999999999997 | -0.62112 | 0.72 | 0.716 | 0.55866 | 0.8 | 0.80338 | -0.4208%
E11-20232087 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2870000000000001 | -0.5439 | 0.96 | 0.952 | 0.84034 | 0.8 | 0.80396 | -0.492%
E11-20232087 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6080000000000001 | -0.49751 | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.8 | 0.80239 | -0.2977%
E11-20232087 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9260000000000002 | -0.31153 | 1.44 | 1.434 | 0.41841 | 0.8 | 0.80209 | -0.2611%
E11-20232087 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232087 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232087 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1031 | -3.0068 | 0 | 0.0008 | -0.77595 | 1 | 0.99997 | 0.00301%
E11-20232087 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1534 | -2.2164 | 0 | 0.0006 | -0.39113 | 1 | 0.99999 | 0.0007649%
E11-20232087 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2038 | -1.8646 | 0 | 0.0006 | -0.29441 | 1 | 1 | 0.0004334%
E11-20232087 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2533 | -1.3028 | 0 | 0.0006 | -0.23687 | 1 | 1 | 0.0002805%
E11-20232087 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3041 | -1.3482 | 0 | 0.0006 | -0.1973 | 1 | 1 | 0.0001946%
E11-20232087 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4045 | -1.1125 | 0 | 0.0011 | -0.27194 | 1 | 1 | 0.0003698%
E11-20232087 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232087 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232087 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232087 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232087 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232089 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232089 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232089 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232089 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.3499999999999991E-2 | -4.1916 | 0.06 | 0.0621 | -3.3816 | 0.8 | 0.80242 | -0.301%
E11-20232089 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12509999999999999 | -4.0767 | 0.09 | 0.0921 | -2.2801 | 0.8 | 0.8053 | -0.658%
E11-20232089 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16670000000000001 | -4.0192 | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.8 | 0.80421 | -0.523%
E11-20232089 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2044 | -2.1526 | 0.15 | 0.1523 | -1.5102 | 0.8 | 0.80188 | -0.2343%
E11-20232089 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24590000000000001 | -2.3993 | 0.18 | 0.1846 | -2.4919 | 0.8 | 0.79973 | 0.03417%
E11-20232089 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32329999999999998 | -1.0207 | 0.24 | 0.2405 | -0.2079 | 0.8 | 0.80235 | -0.2925%
E11-20232089 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40260000000000001 | -0.6458 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.79967 | 0.04174%
E11-20232089 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4849 | -1.0105 | 0.36 | 0.3616 | -0.44248 | 0.8 | 0.80164 | -0.205%
E11-20232089 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63919999999999999 | 0.12516 | 0.48 | 0.4752 | 1.0101 | 0.8 | 0.80252 | -0.3145%
E11-20232089 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79600000000000004 | 0.50251 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232089 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95100000000000007 | 0.94637 | 0.72 | 0.717 | 0.41841 | 0.8 | 0.79849 | 0.1896%
E11-20232089 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.296 | -1.2346 | 0.96 | 0.951 | 0.94637 | 0.8 | 0.80623 | -0.7724%
E11-20232089 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.5840000000000001 | 1.0101 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79685 | 0.3953%
E11-20232089 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.907 | 0.6817 | 1.44 | 1.431 | 0.62893 | 0.8 | 0.79985 | 0.01888%
E11-20232089 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232089 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232089 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1069 | -6.4546 | 0 | 0.0012 | -1.1225 | 1 | 0.99994 | 0.0063%
E11-20232089 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1564 | -4.0921 | 0 | 0.0010 | -0.63939 | 1 | 0.99998 | 0.002044%
E11-20232089 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2061 | -2.9597 | 0 | 0.0011 | -0.53372 | 1 | 0.99999 | 0.001424%
E11-20232089 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2577 | -2.988 | 0 | 0.0011 | -0.42685 | 1 | 0.99999 | 0.000911%
E11-20232089 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3047 | -1.5425 | 0 | 0.0013 | -0.42665 | 1 | 0.99999 | 0.0009101%
E11-20232089 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4095 | -2.3199 | 0 | 0.0016 | -0.39072 | 1 | 0.99999 | 0.0007633%
E11-20232089 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232089 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232089 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232089 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232089 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232090 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232090 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232090 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232090 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.3499999999999991E-2 | -4.1916 | 0.06 | 0.0621 | -3.3816 | 0.8 | 0.80242 | -0.301%
E11-20232090 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12509999999999999 | -4.0767 | 0.09 | 0.0921 | -2.2801 | 0.8 | 0.8053 | -0.658%
E11-20232090 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16670000000000001 | -4.0192 | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.8 | 0.80421 | -0.523%
E11-20232090 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2044 | -2.1526 | 0.15 | 0.1523 | -1.5102 | 0.8 | 0.80188 | -0.2343%
E11-20232090 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24590000000000001 | -2.3993 | 0.18 | 0.1846 | -2.4919 | 0.8 | 0.79973 | 0.03417%
E11-20232090 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32329999999999998 | -1.0207 | 0.24 | 0.2405 | -0.2079 | 0.8 | 0.80235 | -0.2925%
E11-20232090 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40260000000000001 | -0.6458 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.79967 | 0.04174%
E11-20232090 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4849 | -1.0105 | 0.36 | 0.3616 | -0.44248 | 0.8 | 0.80164 | -0.205%
E11-20232090 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63919999999999999 | 0.12516 | 0.48 | 0.4752 | 1.0101 | 0.8 | 0.80252 | -0.3145%
E11-20232090 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79600000000000004 | 0.50251 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232090 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95100000000000007 | 0.94637 | 0.72 | 0.717 | 0.41841 | 0.8 | 0.79849 | 0.1896%
E11-20232090 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.296 | -1.2346 | 0.96 | 0.951 | 0.94637 | 0.8 | 0.80623 | -0.7724%
E11-20232090 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.5840000000000001 | 1.0101 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79685 | 0.3953%
E11-20232090 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.907 | 0.6817 | 1.44 | 1.431 | 0.62893 | 0.8 | 0.79985 | 0.01888%
E11-20232090 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232090 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232090 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1069 | -6.4546 | 0 | 0.0012 | -1.1225 | 1 | 0.99994 | 0.0063%
E11-20232090 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1564 | -4.0921 | 0 | 0.0010 | -0.63939 | 1 | 0.99998 | 0.002044%
E11-20232090 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2061 | -2.9597 | 0 | 0.0011 | -0.53372 | 1 | 0.99999 | 0.001424%
E11-20232090 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2577 | -2.988 | 0 | 0.0011 | -0.42685 | 1 | 0.99999 | 0.000911%
E11-20232090 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3047 | -1.5425 | 0 | 0.0013 | -0.42665 | 1 | 0.99999 | 0.0009101%
E11-20232090 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4095 | -2.3199 | 0 | 0.0016 | -0.39072 | 1 | 0.99999 | 0.0007633%
E11-20232090 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232090 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232090 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232090 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232090 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0806 | -0.74442 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79881 | 0.1491%
E11-20232091 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0910 | -1.0989 | 0.8 | 0.80204 | -0.2547%
E11-20232091 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1618 | -1.1125 | 0.12 | 0.1220 | -1.6393 | 0.8 | 0.79846 | 0.1932%
E11-20232091 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2419 | -0.78545 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.79925 | 0.09433%
E11-20232091 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3197 | 0.093838 | 0.24 | 0.2411 | -0.45624 | 0.8 | 0.79841 | 0.1993%
E11-20232091 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4755 | 0.94637 | 0.36 | 0.3646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79357 | 0.8108%
E11-20232091 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6342 | 0.91454 | 0.48 | 0.4870 | -1.4374 | 0.8 | 0.79314 | 0.8655%
E11-20232091 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.7921 | 0.9972%
E11-20232091 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.949 | 1.1591 | 0.72 | 0.719 | 0.13908 | 0.8 | 0.79707 | 0.3679%
E11-20232091 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.273 | 0.54988 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.79872 | 0.1605%
E11-20232091 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80048 | -0.06012%
E11-20232091 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.911 | 0.47096 | 1.44 | 1.417 | 1.6231 | 0.8 | 0.80327 | -0.4067%
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0 | 0.0007 | -0.69721 | 1 | 0.99998 | 0.00243%
E11-20232091 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2027 | -1.332 | 0 | 0.0006 | -0.296 | 1 | 1 | 0.0004381%
E11-20232091 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0992 | 0.80645 | 0.075 | 0.0752 | -0.26596 | 0.8 | 0.7969 | 0.3884%
E11-20232091 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1961 | 1.9888 | 0.15 | 0.1470 | 2.0408 | 0.8 | 0.80015 | -0.01835%
E11-20232091 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3972 | 0.70493 | 0.3 | 0.2970 | 1.0101 | 0.8 | 0.80087 | -0.1087%
E11-20232091 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.79891 | 0.1364%
E11-20232091 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.182 | 1.5228 | 0.8 | 0.8045 | -0.5593%
E11-20232091 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.134 | 2.1059 | 2.4 | 2.415 | -0.62112 | 0.8 | 0.79211 | 0.9965%
E11-20232091 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.418 | -0.28046 | 4.8 | 4.839 | -0.80595 | 0.8 | 0.79847 | 0.191%
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1251 | -0.079936 | 0 | 0.0009 | -0.71942 | 1 | 0.99997 | 0.002588%
E11-20232091 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2503 | -0.11986 | 0 | 0.0010 | -0.39952 | 1 | 0.99999 | 0.0007981%
E11-20232091 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5011 | -0.21952 | 0 | 0.0011 | -0.21952 | 1 | 1 | 0.0002409%
E11-20232091 | 10 | 1 |  | 1 | 1.003 | -0.2991 | 0 | 0.0008 | -0.079761 | 1 | 1 | 3.181e-05%
E11-20232091 | 20 | 2 |  | 2 | 2.005 | -0.24938 | 0 | -0.004 | 0.1995 | 1 | 1 | 0.000199%
E11-20232091 | 40 | 4 |  | 4 | 4.005 | -0.12484 | 0 | -0.012 | 0.29963 | 1 | 1 | 0.0004489%
E11-20232091 | 80 | 8 |  | 8 | 8.032 | -0.39841 | 0 | -0.051 | 0.63496 | 1 | 0.99998 | 0.002016%
E11-20232091 | 4.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232091 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232091 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0802 | -0.24938 | 0.06 | 0.0621 | -3.3816 | 0.8 | 0.79068 | 1.179%
E11-20232095 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1205 | -0.41494 | 0.09 | 0.0922 | -2.3861 | 0.8 | 0.79419 | 0.7316%
E11-20232095 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1611 | -0.68281 | 0.12 | 0.1236 | -2.9126 | 0.8 | 0.79339 | 0.8328%
E11-20232095 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2436 | -1.4778 | 0.18 | 0.1843 | -2.3332 | 0.8 | 0.79748 | 0.3162%
E11-20232095 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3235 | -1.0819 | 0.24 | 0.2469 | -2.7947 | 0.8 | 0.79493 | 0.6379%
E11-20232095 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4887 | -1.7802 | 0.36 | 0.3667 | -1.8271 | 0.8 | 0.79986 | 0.01719%
E11-20232095 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6507 | -1.6444 | 0.48 | 0.4883 | -1.6998 | 0.8 | 0.79984 | 0.02029%
E11-20232095 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.72 | 0.731 | -1.5048 | 0.8 | 0.79712 | 0.3618%
E11-20232095 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.306 | -1.9908 | 0.96 | 0.978 | -1.8405 | 0.8 | 0.80044 | -0.0551%
E11-20232095 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.96 | -2.0408 | 1.44 | 1.454 | -0.96286 | 0.8 | 0.80314 | -0.3905%
E11-20232095 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.588 | -1.0819 | 1.92 | 1.953 | -1.6897 | 0.8 | 0.79822 | 0.223%
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0 | 0.0014 | -1.3944 | 1 | 0.9999 | 0.009722%
E11-20232095 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2013 | -0.6458 | 0 | 0.0012 | -0.59613 | 1 | 0.99998 | 0.001777%
E11-20232095 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | / | / | 0.6 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232095 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.015 | -1.4778 | 0.75 | 0.761 | -1.4455 | 0.8 | 0.80009 | -0.01182%
E11-20232095 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.033 | -1.6232 | 1.5 | 1.521 | -1.3807 | 0.8 | 0.80071 | -0.08847%
E11-20232095 | 5 | 5 |  | 4 | 4.065 | -1.599 | 3 | 3.051 | -1.6716 | 0.8 | 0.79979 | 0.02657%
E11-20232095 | 10 | 10 |  | 8 | 8.02 | -0.24938 | 6 | 6.10 | -1.6393 | 0.8 | 0.79593 | 0.511%
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0405 | -0.49751 | 0 | 0.0012 | -1.194 | 1 | 0.99956 | 0.04389%
E11-20232095 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1410 | -0.49751 | 0 | 0.0019 | -0.94527 | 1 | 0.99991 | 0.009079%
E11-20232095 | 额定电压：100V | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0.075 | 0.0751 | -0.13316 | 0.8 | 0.79846 | 0.1931%
E11-20232095 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1986 | 0.70493 | 0.15 | 0.1489 | 0.73875 | 0.8 | 0.8001 | -0.01208%
E11-20232095 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3954 | 1.1634 | 0.3 | 0.2947 | 1.7984 | 0.8 | 0.8018 | -0.2241%
E11-20232095 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.788 | 1.5228 | 0.6 | 0.594 | 1.0101 | 0.8 | 0.79854 | 0.183%
E11-20232095 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.79879 | 0.151%
E11-20232095 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.185 | 0.47096 | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 0.8 | 0.79961 | 0.049%
E11-20232095 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.366 | 0.53409 | 4.8 | 4.861 | -1.2549 | 0.8 | 0.79479 | 0.656%
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cosφ | / | /
E11-20232095 | 4.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232095 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2947 | 1.7984 | 0.225 | 0.2215 | 1.5801 | 0.8 | 0.79938 | 0.07742%
E11-20232095 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5929 | 1.1975 | 0.45 | 0.4412 | 1.9946 | 0.8 | 0.80225 | -0.2806%
E11-20232095 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.188 | 1.0101 | 0.9 | 0.878 | 2.5057 | 0.8 | 0.8042 | -0.5228%
E11-20232095 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.795 | 0.27855 | 0.8 | 0.79851 | 0.1868%
E11-20232095 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.721 | 1.6734 | 3.6 | 3.561 | 1.0952 | 0.8 | 0.79835 | 0.2063%
E11-20232095 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 0.8 | 0.7993 | 0.08803%
E11-20232095 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.08 | 0.62893 | 14.4 | 14.33 | 0.48849 | 0.8 | 0.7996 | 0.05034%
E11-20232095 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232095 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0.075 | 0.0749 | 0.13351 | 0.8 | 0.8001 | -0.01201%
E11-20232096 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2004 | -0.1996 | 0.15 | 0.1494 | 0.40161 | 0.8 | 0.80172 | -0.2152%
E11-20232096 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3978 | 0.55304 | 0.3 | 0.2979 | 0.70493 | 0.8 | 0.80043 | -0.05427%
E11-20232096 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.79964 | 0.0453%
E11-20232096 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.588 | 0.75567 | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.8 | 0.79976 | 0.03023%
E11-20232096 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.208 | -0.24938 | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 0.8 | 0.8018 | -0.224%
E11-20232096 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.358 | 0.66059 | 4.8 | 4.787 | 0.27157 | 0.8 | 0.79888 | 0.1398%
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00695 | 0.71942 | 0 | 0.0001 | -1.4388 | 1 | 0.9999 | 0.01035%
E11-20232096 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02001 | -0.049975 | 0 | 0.0003 | -1.4993 | 1 | 0.99989 | 0.01124%
E11-20232096 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05011 | -0.21952 | 0 | 0.0003 | -0.59868 | 1 | 0.99998 | 0.001792%
E11-20232096 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1003 | -0.2991 | 0 | 0.0002 | -0.1994 | 1 | 1 | 0.0001988%
E11-20232096 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1250 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232096 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2512 | -0.47771 | 0 | 0.0010 | -0.39809 | 1 | 0.99999 | 0.0007924%
E11-20232096 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4995 | 0.1001 | 0 | 0.0011 | -0.22022 | 1 | 1 | 0.0002425%
E11-20232096 | 10 | 1 |  | 1 | 0.996 | 0.40161 | 0 | 0.001 | -0.1004 | 1 | 1 | 5.04e-05%
E11-20232096 | 20 | 2 |  | 2 | 1.988 | 0.60362 | 0 | 0.001 | -0.050302 | 1 | 1 | 1.265e-05%
E11-20232096 | 40 | 4 |  | 4 | 3.979 | 0.52777 | 0 | -0.007 | 0.17592 | 1 | 1 | 0.0001547%
E11-20232096 | 80 | 8 |  | 8 | 7.92 | 1.0101 | 0 | -0.02 | 0.25253 | 1 | 1 | 0.0003188%
E11-20232096 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3005 | -0.16639 | 0.225 | 0.2240 | 0.44643 | 0.8 | 0.80176 | -0.2192%
E11-20232096 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5981 | 0.31767 | 0.45 | 0.4492 | 0.17809 | 0.8 | 0.7996 | 0.05018%
E11-20232096 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.897 | 0.33445 | 0.8 | 0.80024 | -0.03007%
E11-20232096 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 1.8 | 1.795 | 0.27855 | 0.8 | 0.79984 | 0.02007%
E11-20232096 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.756 | 0.92515 | 3.6 | 3.574 | 0.72748 | 0.8 | 0.79943 | 0.07069%
E11-20232096 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.68 | -0.82645 | 7.2 | 7.15 | 0.6993 | 0.8 | 0.80437 | -0.5428%
E11-20232096 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.17 | 0.15649 | 14.4 | 14.05 | 2.4911 | 0.8 | 0.80657 | -0.814%
E11-20232096 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232096 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232096 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232096 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0003 | -0.49834 | 1 | 0.99999 | 0.001242%
E11-20232096 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0 | 0.0002 | -0.13263 | 1 | 1 | 8.795e-05%
E11-20232096 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2991 | 0.3009 | 0 | 0.0010 | -0.33434 | 1 | 0.99999 | 0.0005589%
E11-20232096 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3744 | 0.16026 | 0 | 0.0010 | -0.26709 | 1 | 1 | 0.0003567%
E11-20232096 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0 | 0.0011 | -0.14706 | 1 | 1 | 0.0001081%
E11-20232096 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.502 | -0.13316 | 0 | 0.0013 | -0.086551 | 1 | 1 | 3.746e-05%
E11-20232096 | 10 | 3 |  | 3 | 2.981 | 0.63737 | 0 | 0.001 | -0.033546 | 1 | 1 | 5.627e-06%
E11-20232096 | 20 | 6 |  | 6 | 5.949 | 0.85729 | 0 | -0.012 | 0.20171 | 1 | 1 | 0.0002034%
E11-20232096 | 40 | 12 |  | 12 | 11.86 | 1.1804 | 0 | -0.023 | 0.19393 | 1 | 1 | 0.000188%
E11-20232096 | 80 | 24 |  | 24 | 23.76 | 1.0101 | 0 | -0.08 | 0.3367 | 1 | 0.99999 | 0.0005668%
E11-20232097 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79701 | 0.3751%
E11-20232097 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1988 | 0.60362 | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79788 | 0.2662%
E11-20232097 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4002 | 0 | 0.3 | 0.3015 | -0.49751 | 0.8 | 0.7987 | 0.1622%
E11-20232097 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.79867 | 0.1663%
E11-20232097 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79813 | 0.2343%
E11-20232097 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.198 | 0.062539 | 2.4 | 2.396 | 0.16694 | 0.8 | 0.8003 | -0.03751%
E11-20232097 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.364 | 0.56568 | 4.8 | 4.780 | 0.41841 | 0.8 | 0.79958 | 0.05282%
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00695 | 0.71942 | 0 | 0.0001 | -1.4388 | 1 | 0.9999 | 0.01035%
E11-20232097 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02005 | -0.24938 | 0 | 0.0003 | -1.4963 | 1 | 0.99989 | 0.01119%
E11-20232097 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05016 | -0.31898 | 0 | 0.0003 | -0.59809 | 1 | 0.99998 | 0.001789%
E11-20232097 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0 | 0.0002 | -0.1998 | 1 | 1 | 0.0001996%
E11-20232097 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1250 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232097 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2500 | 0 | 0 | 0.0010 | -0.4 | 1 | 0.99999 | 0.0008%
E11-20232097 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4998 | 0.040016 | 0 | 0.0011 | -0.22009 | 1 | 1 | 0.0002422%
E11-20232097 | 10 | 1 |  | 1 | 0.997 | 0.3009 | 0 | 0.001 | -0.1003 | 1 | 1 | 5.03e-05%
E11-20232097 | 20 | 2 |  | 2 | 1.990 | 0.50251 | 0 | 0.001 | -0.050251 | 1 | 1 | 1.263e-05%
E11-20232097 | 40 | 4 |  | 4 | 3.962 | 0.95911 | 0 | -0.009 | 0.22716 | 1 | 1 | 0.000258%
E11-20232097 | 80 | 8 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 0 | -0.03 | 0.37927 | 1 | 0.99999 | 0.0007192%
E11-20232097 | 2.额定电压： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2989 | 0.36802 | 0.225 | 0.2260 | -0.44248 | 0.8 | 0.79766 | 0.2938%
E11-20232097 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5989 | 0.18367 | 0.45 | 0.4515 | -0.33223 | 0.8 | 0.79851 | 0.1866%
E11-20232097 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.185 | 1.2658 | 0.9 | 0.915 | -1.6 | 0.8 | 0.79151 | 1.073%
E11-20232097 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.393 | 0.29252 | 1.8 | 1.804 | -0.22173 | 0.8 | 0.79852 | 0.1858%
E11-20232097 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.738 | 1.3086 | 3.6 | 3.596 | 0.11123 | 0.8 | 0.79656 | 0.4322%
E11-20232097 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.63 | -0.31153 | 7.2 | 7.15 | 0.6993 | 0.8 | 0.80289 | -0.3602%
E11-20232097 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.17 | 0.15649 | 14.4 | 14.41 | -0.1 | 0.8 | 0.79935 | 0.08144%
E11-20232097 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232097 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232097 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232097 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0003 | -0.49834 | 1 | 0.99999 | 0.001242%
E11-20232097 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0 | 0.0002 | -0.13298 | 1 | 1 | 8.842e-05%
E11-20232097 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2992 | 0.26738 | 0 | 0.0010 | -0.33422 | 1 | 0.99999 | 0.0005585%
E11-20232097 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3744 | 0.16026 | 0 | 0.0010 | -0.26709 | 1 | 1 | 0.0003567%
E11-20232097 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0 | 0.0011 | -0.14647 | 1 | 1 | 0.0001073%
E11-20232097 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.491 | 0.60362 | 0 | 0.0013 | -0.08719 | 1 | 1 | 3.801e-05%
E11-20232097 | 10 | 3 |  | 3 | 2.981 | 0.63737 | 0 | 0.001 | -0.033546 | 1 | 1 | 5.627e-06%
E11-20232097 | 20 | 6 |  | 6 | 5.945 | 0.92515 | 0 | -0.015 | 0.25231 | 1 | 1 | 0.0003183%
E11-20232097 | 40 | 12 |  | 12 | 11.85 | 1.2658 | 0 | -0.032 | 0.27004 | 1 | 1 | 0.0003646%
E11-20232097 | 80 | 24 |  | 24 | 23.55 | 1.9108 | 0 | -0.11 | 0.46709 | 1 | 0.99999 | 0.001091%
E11-20232098 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232098 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232098 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232098 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0817 | -2.0808 | 0.06 | 0.0613 | -2.1207 | 0.8 | 0.79988 | 0.01469%
E11-20232098 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1227 | -2.2005 | 0.09 | 0.0912 | -1.3158 | 0.8 | 0.80258 | -0.3218%
E11-20232098 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1629 | -1.7802 | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.8 | 0.80301 | -0.3744%
E11-20232098 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.204 | -1.9608 | 0.15 | 0.1525 | -1.6393 | 0.8 | 0.80094 | -0.1175%
E11-20232098 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2451 | -2.0808 | 0.18 | 0.1819 | -1.0445 | 0.8 | 0.80302 | -0.3757%
E11-20232098 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3248 | -1.4778 | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.8 | 0.80166 | -0.2065%
E11-20232098 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4051 | -1.2589 | 0.3 | 0.3010 | -0.33223 | 0.8 | 0.80268 | -0.3337%
E11-20232098 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4854 | -1.1125 | 0.36 | 0.3626 | -0.71704 | 0.8 | 0.80115 | -0.1432%
E11-20232098 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6454 | -0.83669 | 0.48 | 0.4852 | -1.0717 | 0.8 | 0.79932 | 0.08559%
E11-20232098 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.806 | -0.74442 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80071 | -0.08926%
E11-20232098 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.72 | 0.722 | -0.27701 | 0.8 | 0.80129 | -0.1611%
E11-20232098 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.285 | -0.38911 | 0.96 | 0.960 | 0 | 0.8 | 0.80112 | -0.1399%
E11-20232098 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80227 | -0.2832%
E11-20232098 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 1.44 | 1.440 | 0 | 0.8 | 0.80075 | -0.09343%
E11-20232098 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232098 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232098 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1013 | -1.2833 | 0 | 0.0010 | -0.98717 | 1 | 0.99995 | 0.004872%
E11-20232098 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.151 | -0.66225 | 0 | 0.0008 | -0.5298 | 1 | 0.99999 | 0.001403%
E11-20232098 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0 | 0.0009 | -0.44754 | 1 | 0.99999 | 0.001001%
E11-20232098 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2509 | -0.35871 | 0 | 0.0010 | -0.39857 | 1 | 0.99999 | 0.0007943%
E11-20232098 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2989 | 0.36802 | 0 | 0.0010 | -0.33456 | 1 | 0.99999 | 0.0005597%
E11-20232098 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3994 | 0.15023 | 0 | 0.0015 | -0.37556 | 1 | 0.99999 | 0.0007052%
E11-20232098 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232098 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232098 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232098 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232098 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232099 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232099 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232099 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232099 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.14E-2 | -1.7199 | 0.06 | 0.0598 | 0.33445 | 0.8 | 0.8059 | -0.7322%
E11-20232099 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0890 | 1.1236 | 0.8 | 0.80579 | -0.7187%
E11-20232099 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16159999999999999 | -0.9901 | 0.12 | 0.1184 | 1.3514 | 0.8 | 0.80666 | -0.8255%
E11-20232099 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20169999999999999 | -0.84284 | 0.15 | 0.1486 | 0.94213 | 0.8 | 0.8051 | -0.633%
E11-20232099 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24029999999999999 | -0.12484 | 0.18 | 0.1773 | 1.5228 | 0.8 | 0.80468 | -0.5812%
E11-20232099 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32090000000000002 | -0.28046 | 0.24 | 0.2372 | 1.1804 | 0.8 | 0.80416 | -0.5174%
E11-20232099 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40289999999999998 | -0.71978 | 0.3 | 0.2971 | 0.9761 | 0.8 | 0.80484 | -0.6013%
E11-20232099 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48259999999999997 | -0.53875 | 0.36 | 0.3539 | 1.7237 | 0.8 | 0.80641 | -0.7949%
E11-20232099 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64359999999999995 | -0.55935 | 0.48 | 0.4760 | 0.84034 | 0.8 | 0.804 | -0.4975%
E11-20232099 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.594 | 1.0101 | 0.8 | 0.80359 | -0.4471%
E11-20232099 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95599999999999996 | 0.41841 | 0.72 | 0.712 | 1.1236 | 0.8 | 0.80201 | -0.2505%
E11-20232099 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.953 | 0.73452 | 0.8 | 0.80321 | -0.4001%
E11-20232099 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6060000000000001 | -0.3736 | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.8 | 0.80203 | -0.2535%
E11-20232099 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9300000000000002 | -0.51813 | 1.44 | 1.43 | 0.6993 | 0.8 | 0.80348 | -0.4335%
E11-20232099 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.60 | -1.5385 | 1.92 | 1.91 | 0.52356 | 0.8 | 0.80591 | -0.7336%
E11-20232099 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232099 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232099 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1013 | -1.2833 | 0 | 0.0008 | -0.78973 | 1 | 0.99997 | 0.003118%
E11-20232099 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0 | 0.0006 | -0.39656 | 1 | 0.99999 | 0.0007863%
E11-20232099 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0 | 0.0007 | -0.34636 | 1 | 0.99999 | 0.0005998%
E11-20232099 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2526 | -1.0293 | 0 | 0.0008 | -0.31671 | 1 | 0.99999 | 0.0005015%
E11-20232099 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3014 | -0.4645 | 0 | 0.0008 | -0.26543 | 1 | 1 | 0.0003523%
E11-20232099 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3924 | 1.9368 | 0 | 0.0014 | -0.35678 | 1 | 0.99999 | 0.0006365%
E11-20232099 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5044 | -0.87232 | 0 | 0.0018 | -0.35686 | 1 | 0.99999 | 0.0006367%
E11-20232099 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6032 | -0.5305 | 0 | 0.0020 | -0.33156 | 1 | 0.99999 | 0.0005497%
E11-20232099 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232099 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232099 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232099 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80347 | -0.4317%
E11-20232099 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0.75 | 0.757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79789 | 0.2641%
E11-20232099 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.998 | 0.1001 | 1.5 | 1.502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79933 | 0.08415%
E11-20232099 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9809999999999999 | 0.63737 | 2.25 | 2.257 | -0.31015 | 0.8 | 0.79726 | 0.3432%
E11-20232099 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0039999999999996 | -0.0999 | 3 | 3.006 | -0.1996 | 0.8 | 0.79971 | 0.03598%
E11-20232099 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.016 | -0.31898 | 3.75 | 3.765 | -0.39841 | 0.8 | 0.79977 | 0.02872%
E11-20232099 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0169999999999995 | -0.28253 | 4.5 | 4.542 | -0.9247 | 0.8 | 0.79813 | 0.2338%
E11-20232099 | 10 | 10 |  | 8 | 8.06 | -0.74442 | 6 | 6.017 | -0.28253 | 0.8 | 0.80133 | -0.1665%
E11-20232099 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.09 | -0.89197 | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0.8 | 0.80067 | -0.08319%
E11-20232099 | 15 | 15 |  | 12 | 12.120000000000001 | -0.9901 | 9 | 9.05 | -0.55249 | 0.8 | 0.80127 | -0.1582%
E11-20232099 | 20 | 20 |  | 16 | 16.10 | -0.62112 | 12 | 12.07 | -0.57995 | 0.8 | 0.80012 | -0.0149%
E11-20232099 | 25 | 25 |  | 20 | 20.11 | -0.54699 | 15 | 15.00 | 0 | 0.8 | 0.80158 | -0.1966%
E11-20232099 | 30 | 30 |  | 24 | 24.09 | -0.3736 | 18 | 18.04 | -0.22173 | 0.8 | 0.80044 | -0.05477%
E11-20232099 | 40 | 40 |  | 32 | 32.57 | -1.7501 | 24 | 23.93 | 0.29252 | 0.8 | 0.80587 | -0.7284%
E11-20232099 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232099 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232099 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10139999999999999 | -1.3807 | 0 | 0.0007 | -0.69034 | 1 | 0.99998 | 0.002383%
E11-20232099 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15189999999999998 | -1.2508 | 0 | 0.0010 | -0.65833 | 1 | 0.99998 | 0.002167%
E11-20232099 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0 | 0.0013 | -0.65065 | 1 | 0.99998 | 0.002117%
E11-20232099 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.49719999999999998 | 0.56315 | 0 | 0.0008 | -0.1609 | 1 | 1 | 0.0001294%
E11-20232099 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0069999999999999 | -0.69513 | 0 | 0.001 | -0.099305 | 1 | 1 | 4.931e-05%
E11-20232099 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5169999999999999 | -0.67541 | 0 | 0.008 | -0.31784 | 1 | 0.99999 | 0.0005051%
E11-20232099 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.762 | -0.31898 | 0 | 0.011 | -0.2924 | 1 | 1 | 0.0004275%
E11-20232099 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0139999999999993 | -0.27922 | 0 | 0.011 | -0.21939 | 1 | 1 | 0.0002407%
E11-20232100 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232100 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232100 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232100 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0500000000000002E-2 | -0.62112 | 0.06 | 0.0606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79893 | 0.1343%
E11-20232100 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12090000000000001 | -0.74442 | 0.09 | 0.0908 | -0.88106 | 0.8 | 0.7996 | 0.04965%
E11-20232100 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16109999999999999 | -0.68281 | 0.12 | 0.1206 | -0.49751 | 0.8 | 0.80054 | -0.067%
E11-20232100 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24049999999999999 | -0.2079 | 0.18 | 0.1811 | -0.6074 | 0.8 | 0.79884 | 0.1449%
E11-20232100 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32029999999999997 | -0.093662 | 0.24 | 0.2424 | -0.9901 | 0.8 | 0.79739 | 0.3269%
E11-20232100 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40360000000000001 | -0.89197 | 0.3 | 0.3040 | -1.3158 | 0.8 | 0.79876 | 0.1548%
E11-20232100 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48409999999999997 | -0.84693 | 0.36 | 0.3646 | -1.2617 | 0.8 | 0.79879 | 0.1514%
E11-20232100 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64420000000000011 | -0.65197 | 0.48 | 0.4822 | -0.45624 | 0.8 | 0.80057 | -0.07074%
E11-20232100 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80499999999999994 | -0.62112 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80036 | -0.0447%
E11-20232100 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7997 | 0.0374%
E11-20232100 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2870000000000001 | -0.5439 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.80007 | -0.009323%
E11-20232100 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.603 | -0.18715 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.7991 | 0.1124%
E11-20232100 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.921 | -0.052056 | 1.44 | 1.448 | -0.55249 | 0.8 | 0.79855 | 0.1814%
E11-20232100 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232100 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232100 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232100 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232100 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232100 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.8012 | -0.1494%
E11-20232100 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9970000000000001 | 0.15023 | 1.5 | 1.507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79822 | 0.2228%
E11-20232100 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9910000000000001 | 0.3009 | 2.25 | 2.255 | -0.22173 | 0.8 | 0.79849 | 0.1889%
E11-20232100 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0110000000000001 | -0.27425 | 3 | 3.005 | -0.16639 | 0.8 | 0.80031 | -0.03888%
E11-20232100 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.9789999999999992 | 0.35123 | 4.5 | 4.514 | -0.31015 | 0.8 | 0.79809 | 0.2393%
E11-20232100 | 10 | 10 |  | 8 | 7.9799999999999995 | 0.25063 | 6 | 6.01 | -0.16639 | 0.8 | 0.7988 | 0.1506%
E11-20232100 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.040000000000001 | -0.39841 | 7.5 | 7.53 | -0.39841 | 0.8 | 0.8 | 1.388e-14%
E11-20232100 | 15 | 15 |  | 12 | 12.01 | -0.083264 | 9 | 9.07 | -0.77178 | 0.8 | 0.798 | 0.2503%
E11-20232100 | 20 | 20 |  | 16 | 16.09 | -0.55935 | 12 | 12.01 | -0.083264 | 0.8 | 0.80137 | -0.1713%
E11-20232100 | 25 | 25 |  | 20 | 20.149999999999999 | -0.74442 | 15 | 15.13 | -0.85922 | 0.8 | 0.79967 | 0.0417%
E11-20232100 | 30 | 30 |  | 24 | 24.20 | -0.82645 | 18 | 18.18 | -0.9901 | 0.8 | 0.79952 | 0.05954%
E11-20232100 | 40 | 40 |  | 32 | 32.28 | -0.86741 | 24 | 24.19 | -0.78545 | 0.8 | 0.80024 | -0.02973%
E11-20232100 | 50 | 50 |  | 40 | 40.17 | -0.4232 | 30 | 30.15 | -0.49751 | 0.8 | 0.79978 | 0.02689%
E11-20232100 | 60 | 60 |  | 48 | 48.230000000000004 | -0.47688 | 36 | 36.12 | -0.33223 | 0.8 | 0.80042 | -0.05223%
E11-20232100 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232100 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232101 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232101 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232101 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232101 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0500000000000002E-2 | -0.62112 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.7975 | 0.3139%
E11-20232101 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12129999999999999 | -1.0717 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.80119 | -0.1482%
E11-20232101 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16109999999999999 | -0.68281 | 0.12 | 0.1200 | 0 | 0.8 | 0.80197 | -0.2453%
E11-20232101 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24110000000000001 | -0.45624 | 0.18 | 0.1801 | -0.055525 | 0.8 | 0.80115 | -0.1442%
E11-20232101 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32019999999999998 | -0.062461 | 0.24 | 0.2417 | -0.70335 | 0.8 | 0.79814 | 0.2328%
E11-20232101 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40089999999999998 | -0.22449 | 0.3 | 0.3029 | -0.95741 | 0.8 | 0.79787 | 0.267%
E11-20232101 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48080000000000001 | -0.16639 | 0.36 | 0.3631 | -0.85376 | 0.8 | 0.798 | 0.2501%
E11-20232101 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64090000000000003 | -0.14043 | 0.48 | 0.4834 | -0.70335 | 0.8 | 0.79837 | 0.2045%
E11-20232101 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79832 | 0.2099%
E11-20232101 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.7985 | 0.1872%
E11-20232101 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.7994 | 0.07482%
E11-20232101 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6040000000000001 | -0.24938 | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.8 | 0.79976 | 0.02993%
E11-20232101 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 1.44 | 1.442 | -0.1387 | 0.8 | 0.80035 | -0.04362%
E11-20232101 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232101 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232101 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232101 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232101 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232101 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.7958 | 0.5281%
E11-20232101 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.992 | 0.40161 | 1.5 | 1.523 | -1.5102 | 0.8 | 0.79441 | 0.7031%
E11-20232101 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.996 | 0.13351 | 2.25 | 2.279 | -1.2725 | 0.8 | 0.7959 | 0.515%
E11-20232101 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9929999999999999 | 0.17531 | 3 | 3.047 | -1.5425 | 0.8 | 0.79498 | 0.6316%
E11-20232101 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0029999999999992 | -0.049975 | 4.5 | 4.545 | -0.9901 | 0.8 | 0.79727 | 0.3429%
E11-20232101 | 10 | 10 |  | 8 | 8.02 | -0.24938 | 6 | 6.06 | -0.9901 | 0.8 | 0.79785 | 0.27%
E11-20232101 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.00 | 0 | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0.8 | 0.79808 | 0.2405%
E11-20232101 | 15 | 15 |  | 12 | 12.00 | 0 | 9 | 9.07 | -0.77178 | 0.8 | 0.79776 | 0.2807%
E11-20232101 | 20 | 20 |  | 16 | 16.009999999999998 | -0.062461 | 12 | 12.03 | -0.24938 | 0.8 | 0.79946 | 0.0675%
E11-20232101 | 25 | 25 |  | 20 | 20.169999999999998 | -0.84284 | 15 | 15.17 | -1.1206 | 0.8 | 0.79919 | 0.1012%
E11-20232101 | 30 | 30 |  | 24 | 24.2 | -0.82645 | 18 | 18.17 | -0.93561 | 0.8 | 0.79968 | 0.03968%
E11-20232101 | 40 | 40 |  | 32 | 32.150000000000006 | -0.46656 | 24 | 24.17 | -0.70335 | 0.8 | 0.79931 | 0.08591%
E11-20232101 | 50 | 50 |  | 40 | 40.160000000000004 | -0.39841 | 30 | 30.09 | -0.2991 | 0.8 | 0.80029 | -0.03585%
E11-20232101 | 60 | 60 |  | 48 | 48.27 | -0.55935 | 36 | 36.08 | -0.22173 | 0.8 | 0.80097 | -0.1217%
E11-20232101 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232101 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.7974 | 0.3266%
E11-20232102 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1998 | 0.1001 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.79914 | 0.1082%
E11-20232102 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3991 | 0.22551 | 0.3 | 0.3006 | -0.1996 | 0.8 | 0.79877 | 0.1536%
E11-20232102 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79868 | 0.1654%
E11-20232102 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.7962 | 0.4772%
E11-20232102 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.383 | 0.71339 | 1.8 | 1.799 | 0.055586 | 0.8 | 0.79811 | 0.2372%
E11-20232102 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.174 | 0.81916 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79655 | 0.4326%
E11-20232102 | 50 | 5 |  | 4 | 3.973 | 0.67959 | 3 | 3.002 | -0.066622 | 0.8 | 0.79785 | 0.2695%
E11-20232102 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0994 | 0.60362 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79595 | 0.5093%
E11-20232102 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2006 | -0.2991 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.80029 | -0.03588%
E11-20232102 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3999 | 0.025006 | 0.3 | 0.3007 | -0.23279 | 0.8 | 0.79926 | 0.0931%
E11-20232102 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.797 | 0.37641 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79795 | 0.2565%
E11-20232102 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.580 | 1.2658 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79369 | 0.7954%
E11-20232102 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.810 | -0.55249 | 0.8 | 0.79621 | 0.4755%
E11-20232102 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.167 | 1.042 | 2.4 | 2.413 | -0.53875 | 0.8 | 0.79543 | 0.575%
E11-20232102 | 50 | 5 |  | 4 | 3.967 | 0.83186 | 3 | 3.013 | -0.43146 | 0.8 | 0.79635 | 0.4586%
E11-20232102 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0997 | 0.3009 | 0.075 | 0.0755 | -0.66225 | 0.8 | 0.79721 | 0.3501%
E11-20232102 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2002 | -0.0999 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.79971 | 0.03598%
E11-20232102 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3994 | 0.15023 | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.8 | 0.79745 | 0.3194%
E11-20232102 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.797 | 0.37641 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79795 | 0.2565%
E11-20232102 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.588 | 0.75567 | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0.8 | 0.79589 | 0.5162%
E11-20232102 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.395 | 0.20877 | 1.8 | 1.802 | -0.11099 | 0.8 | 0.79908 | 0.1154%
E11-20232102 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.169 | 0.97823 | 2.4 | 2.404 | -0.16639 | 0.8 | 0.7967 | 0.4143%
E11-20232102 | 50 | 5 |  | 4 | 3.971 | 0.73029 | 3 | 3.012 | -0.39841 | 0.8 | 0.79674 | 0.4094%
E11-20232102 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232102 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2993 | 0.23388 | 0.225 | 0.2267 | -0.74989 | 0.8 | 0.79715 | 0.358%
E11-20232102 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5974 | 0.43522 | 0.45 | 0.4534 | -0.74989 | 0.8 | 0.79656 | 0.4315%
E11-20232102 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79888 | 0.1404%
E11-20232102 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.386 | 0.58676 | 1.8 | 1.818 | -0.9901 | 0.8 | 0.79542 | 0.5762%
E11-20232102 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.779 | 0.43942 | 3.6 | 3.616 | -0.44248 | 0.8 | 0.79745 | 0.3198%
E11-20232102 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.142 | 0.8121 | 5.4 | 5.406 | -0.11099 | 0.8 | 0.79734 | 0.3337%
E11-20232102 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.59 | 0.10428 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.8009 | -0.1125%
E11-20232102 | 50 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.7992 | 0.1006%
E11-20232102 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0.225 | 0.2263 | -0.57446 | 0.8 | 0.79814 | 0.2326%
E11-20232102 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5962 | 0.63737 | 0.45 | 0.4539 | -0.85922 | 0.8 | 0.79566 | 0.5461%
E11-20232102 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.7992 | 0.1003%
E11-20232102 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.399 | 0.041684 | 1.8 | 1.808 | -0.44248 | 0.8 | 0.7986 | 0.1753%
E11-20232102 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.766 | 0.71339 | 3.6 | 3.621 | -0.57995 | 0.8 | 0.79626 | 0.4703%
E11-20232102 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.14 | 0.84034 | 5.4 | 5.42 | -0.369 | 0.8 | 0.79651 | 0.4387%
E11-20232102 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 0.8 | 0.7999 | 0.01254%
E11-20232102 | 50 | 15 |  | 12 | 11.93 | 0.58676 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80056 | -0.07037%
E11-20232102 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3016 | -0.5305 | 0.225 | 0.2259 | -0.39841 | 0.8 | 0.80038 | -0.04773%
E11-20232102 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6004 | -0.066622 | 0.45 | 0.4532 | -0.70609 | 0.8 | 0.79815 | 0.2323%
E11-20232102 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79792 | 0.261%
E11-20232102 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 1.8 | 1.810 | -0.55249 | 0.8 | 0.79743 | 0.322%
E11-20232102 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.789 | 0.22969 | 3.6 | 3.598 | 0.055586 | 0.8 | 0.7995 | 0.06268%
E11-20232102 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 5.4 | 5.40 | 0 | 0.8 | 0.7992 | 0.1004%
E11-20232102 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.53 | 0.73452 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.79829 | 0.2145%
E11-20232102 | 50 | 15 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 9 | 8.96 | 0.44643 | 0.8 | 0.80032 | -0.04012%
E11-20232102 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232102 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 1. 额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 1.额定电压：100V | Column13: cosφ | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79799 | 0.2523%
E11-20232104 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1998 | 0.1001 | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0.8 | 0.79721 | 0.3494%
E11-20232104 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0.3 | 0.3013 | -0.43146 | 0.8 | 0.79854 | 0.1834%
E11-20232104 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79868 | 0.1654%
E11-20232104 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.586 | 0.88272 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79528 | 0.5932%
E11-20232104 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.389 | 0.46044 | 1.8 | 1.807 | -0.38738 | 0.8 | 0.79755 | 0.3072%
E11-20232104 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.407 | -0.29082 | 0.8 | 0.79707 | 0.3676%
E11-20232104 | 50 | 5 |  | 4 | 3.985 | 0.37641 | 3 | 3.003 | -0.0999 | 0.8 | 0.79863 | 0.1719%
E11-20232104 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79799 | 0.2523%
E11-20232104 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1993 | 0.35123 | 0.15 | 0.1501 | -0.066622 | 0.8 | 0.7988 | 0.1507%
E11-20232104 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4007 | -0.17469 | 0.3 | 0.3016 | -0.5305 | 0.8 | 0.79897 | 0.1289%
E11-20232104 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79626 | 0.4699%
E11-20232104 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.585 | 0.94637 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.7951 | 0.6166%
E11-20232104 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.380 | 0.84034 | 1.8 | 1.806 | -0.33223 | 0.8 | 0.79661 | 0.4251%
E11-20232104 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.175 | 0.7874 | 2.4 | 2.406 | -0.24938 | 0.8 | 0.79701 | 0.3754%
E11-20232104 | 50 | 5 |  | 4 | 3.967 | 0.83186 | 3 | 3.001 | -0.033322 | 0.8 | 0.79751 | 0.3124%
E11-20232104 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0758 | -1.0554 | 0.8 | 0.79547 | 0.5697%
E11-20232104 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0.15 | 0.1494 | 0.40161 | 0.8 | 0.80043 | -0.05411%
E11-20232104 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3984 | 0.40161 | 0.3 | 0.3016 | -0.5305 | 0.8 | 0.7973 | 0.3384%
E11-20232104 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79674 | 0.409%
E11-20232104 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.587 | 0.81916 | 1.2 | 1.210 | -0.82645 | 0.8 | 0.79522 | 0.6005%
E11-20232104 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.386 | 0.58676 | 1.8 | 1.806 | -0.33223 | 0.8 | 0.79735 | 0.3329%
E11-20232104 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.189 | 0.34494 | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 0.8 | 0.79804 | 0.2451%
E11-20232104 | 50 | 5 |  | 4 | 3.989 | 0.27576 | 3 | 2.998 | 0.066711 | 0.8 | 0.7994 | 0.07526%
E11-20232104 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 2.额定电压： | Column13: cosφ | / | /
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232104 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3017 | -0.56347 | 0.225 | 0.2277 | -1.1858 | 0.8 | 0.79819 | 0.2272%
E11-20232104 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6013 | -0.2162 | 0.45 | 0.4550 | -1.0989 | 0.8 | 0.79743 | 0.3222%
E11-20232104 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79687 | 0.393%
E11-20232104 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.400 | 0 | 1.8 | 1.811 | -0.6074 | 0.8 | 0.79824 | 0.2204%
E11-20232104 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.774 | 0.54462 | 3.6 | 3.599 | 0.027785 | 0.8 | 0.79851 | 0.1863%
E11-20232104 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.15 | 0.6993 | 5.4 | 5.411 | -0.20329 | 0.8 | 0.7974 | 0.3265%
E11-20232104 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.58 | 0.20877 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.7998 | 0.02506%
E11-20232104 | 50 | 15 |  | 12 | 12.02 | -0.16639 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.80144 | -0.1794%
E11-20232104 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3024 | -0.79365 | 0.225 | 0.2273 | -1.0119 | 0.8 | 0.79937 | 0.07942%
E11-20232104 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5982 | 0.3009 | 0.45 | 0.4557 | -1.2508 | 0.8 | 0.79548 | 0.5685%
E11-20232104 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79832 | 0.2102%
E11-20232104 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 1.8 | 1.821 | -1.1532 | 0.8 | 0.79567 | 0.5444%
E11-20232104 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.766 | 0.71339 | 3.6 | 3.617 | -0.47 | 0.8 | 0.79658 | 0.4297%
E11-20232104 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 5.4 | 5.42 | -0.369 | 0.8 | 0.79732 | 0.3362%
E11-20232104 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.59 | 0.10428 | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 0.8 | 0.8005 | -0.06253%
E11-20232104 | 50 | 15 |  | 12 | 11.93 | 0.58676 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.79992 | 0.01006%
E11-20232104 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0.225 | 0.2277 | -1.1858 | 0.8 | 0.79635 | 0.4581%
E11-20232104 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6001 | -0.016664 | 0.45 | 0.4546 | -1.0119 | 0.8 | 0.79711 | 0.3631%
E11-20232104 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79703 | 0.3721%
E11-20232104 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.394 | 0.25063 | 1.8 | 1.806 | -0.33223 | 0.8 | 0.79832 | 0.2109%
E11-20232104 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.768 | 0.67114 | 3.6 | 3.619 | -0.52501 | 0.8 | 0.79654 | 0.4345%
E11-20232104 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 5.4 | 5.42 | -0.369 | 0.8 | 0.79813 | 0.2345%
E11-20232104 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.60 | 0 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.7996 | 0.05002%
E11-20232104 | 50 | 15 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.80064 | -0.08021%
E11-20232104 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232104 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232105 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232105 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232105 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232105 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.09E-2 | -1.1125 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79988 | 0.01484%
E11-20232105 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.121 | -0.82645 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79952 | 0.05954%
E11-20232105 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.161 | -0.62112 | 0.12 | 0.1203 | -0.24938 | 0.8 | 0.80107 | -0.134%
E11-20232105 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2412 | -0.49751 | 0.18 | 0.1809 | -0.49751 | 0.8 | 0.8 | 0%
E11-20232105 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32079999999999997 | -0.24938 | 0.24 | 0.2420 | -0.82645 | 0.8 | 0.79832 | 0.2099%
E11-20232105 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40139999999999998 | -0.34878 | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79919 | 0.1017%
E11-20232105 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48130000000000001 | -0.2701 | 0.36 | 0.3627 | -0.74442 | 0.8 | 0.79862 | 0.1723%
E11-20232105 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64149999999999996 | -0.23383 | 0.48 | 0.4823 | -0.47688 | 0.8 | 0.7993 | 0.08799%
E11-20232105 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80024 | -0.02992%
E11-20232105 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7997 | 0.0374%
E11-20232105 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.964 | -0.41494 | 0.8 | 0.7997 | 0.0374%
E11-20232105 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6060000000000001 | -0.3736 | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.8 | 0.8006 | -0.07467%
E11-20232105 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.929 | -0.46656 | 1.44 | 1.443 | -0.2079 | 0.8 | 0.80075 | -0.09324%
E11-20232105 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232105 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232105 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232105 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232105 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232105 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79772 | 0.2861%
E11-20232105 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.994 | 0.3009 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79894 | 0.1326%
E11-20232105 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0009999999999999 | -0.033322 | 2.25 | 2.285 | -1.5317 | 0.8 | 0.79562 | 0.5505%
E11-20232105 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9969999999999999 | 0.075056 | 3 | 3.025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79738 | 0.3282%
E11-20232105 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.992 | 0.13351 | 4.5 | 4.525 | -0.55249 | 0.8 | 0.79801 | 0.2489%
E11-20232105 | 10 | 10 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 6 | 6.04 | -0.66225 | 0.8 | 0.79844 | 0.1951%
E11-20232105 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.040000000000001 | -0.39841 | 7.5 | 7.54 | -0.5305 | 0.8 | 0.79962 | 0.04783%
E11-20232105 | 15 | 15 |  | 12 | 12.040000000000001 | -0.33223 | 9 | 9.11 | -1.2075 | 0.8 | 0.79745 | 0.3198%
E11-20232105 | 20 | 20 |  | 16 | 16.05 | -0.31153 | 12 | 12.03 | -0.24938 | 0.8 | 0.80018 | -0.02243%
E11-20232105 | 25 | 25 |  | 20 | 20.2 | -0.9901 | 15 | 15.12 | -0.79365 | 0.8 | 0.80057 | -0.07124%
E11-20232105 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 18.20 | -1.0989 | 0.8 | 0.79956 | 0.0545%
E11-20232105 | 40 | 40 |  | 32 | 32.230000000000004 | -0.71362 | 24 | 24.17 | -0.70335 | 0.8 | 0.80003 | -0.003723%
E11-20232105 | 50 | 50 |  | 40 | 40.21 | -0.52226 | 30 | 30.13 | -0.43146 | 0.8 | 0.80026 | -0.03282%
E11-20232105 | 60 | 60 |  | 48 | 48.42 | -0.86741 | 36 | 36.24 | -0.66225 | 0.8 | 0.80059 | -0.0743%
E11-20232105 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232105 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232106 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232106 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232106 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232106 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.09E-2 | -1.1125 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79988 | 0.01484%
E11-20232106 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.121 | -0.82645 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79952 | 0.05954%
E11-20232106 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.161 | -0.62112 | 0.12 | 0.1203 | -0.24938 | 0.8 | 0.80107 | -0.134%
E11-20232106 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2412 | -0.49751 | 0.18 | 0.1809 | -0.49751 | 0.8 | 0.8 | 0%
E11-20232106 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32079999999999997 | -0.24938 | 0.24 | 0.2420 | -0.82645 | 0.8 | 0.79832 | 0.2099%
E11-20232106 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40139999999999998 | -0.34878 | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79919 | 0.1017%
E11-20232106 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48130000000000001 | -0.2701 | 0.36 | 0.3627 | -0.74442 | 0.8 | 0.79862 | 0.1723%
E11-20232106 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64149999999999996 | -0.23383 | 0.48 | 0.4823 | -0.47688 | 0.8 | 0.7993 | 0.08799%
E11-20232106 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80024 | -0.02992%
E11-20232106 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7997 | 0.0374%
E11-20232106 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.964 | -0.41494 | 0.8 | 0.7997 | 0.0374%
E11-20232106 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6060000000000001 | -0.3736 | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.8 | 0.8006 | -0.07467%
E11-20232106 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.929 | -0.46656 | 1.44 | 1.443 | -0.2079 | 0.8 | 0.80075 | -0.09324%
E11-20232106 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232106 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232106 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232106 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232106 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232106 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79772 | 0.2861%
E11-20232106 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.994 | 0.3009 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79894 | 0.1326%
E11-20232106 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0009999999999999 | -0.033322 | 2.25 | 2.285 | -1.5317 | 0.8 | 0.79562 | 0.5505%
E11-20232106 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9969999999999999 | 0.075056 | 3 | 3.025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79738 | 0.3282%
E11-20232106 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.992 | 0.13351 | 4.5 | 4.525 | -0.55249 | 0.8 | 0.79801 | 0.2489%
E11-20232106 | 10 | 10 |  | 8 | 8.01 | -0.12484 | 6 | 6.04 | -0.66225 | 0.8 | 0.79844 | 0.1951%
E11-20232106 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.040000000000001 | -0.39841 | 7.5 | 7.54 | -0.5305 | 0.8 | 0.79962 | 0.04783%
E11-20232106 | 15 | 15 |  | 12 | 12.040000000000001 | -0.33223 | 9 | 9.11 | -1.2075 | 0.8 | 0.79745 | 0.3198%
E11-20232106 | 20 | 20 |  | 16 | 16.05 | -0.31153 | 12 | 12.03 | -0.24938 | 0.8 | 0.80018 | -0.02243%
E11-20232106 | 25 | 25 |  | 20 | 20.2 | -0.9901 | 15 | 15.12 | -0.79365 | 0.8 | 0.80057 | -0.07124%
E11-20232106 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 18.20 | -1.0989 | 0.8 | 0.79956 | 0.0545%
E11-20232106 | 40 | 40 |  | 32 | 32.230000000000004 | -0.71362 | 24 | 24.17 | -0.70335 | 0.8 | 0.80003 | -0.003723%
E11-20232106 | 50 | 50 |  | 40 | 40.21 | -0.52226 | 30 | 30.13 | -0.43146 | 0.8 | 0.80026 | -0.03282%
E11-20232106 | 60 | 60 |  | 48 | 48.42 | -0.86741 | 36 | 36.24 | -0.66225 | 0.8 | 0.80059 | -0.0743%
E11-20232106 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232106 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232107 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232107 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232107 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232107 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0500000000000002E-2 | -0.62112 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.7975 | 0.3139%
E11-20232107 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.09 | 0.0916 | -1.7467 | 0.8 | 0.79778 | 0.2779%
E11-20232107 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1615 | -0.92879 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79911 | 0.1116%
E11-20232107 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2417 | -0.70335 | 0.18 | 0.1817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79932 | 0.08447%
E11-20232107 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.31909999999999999 | 0.28204 | 0.24 | 0.2427 | -1.1125 | 0.8 | 0.79594 | 0.51%
E11-20232107 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40029999999999999 | -0.074944 | 0.3 | 0.3048 | -1.5748 | 0.8 | 0.79561 | 0.5512%
E11-20232107 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48170000000000002 | -0.35292 | 0.36 | 0.3626 | -0.71704 | 0.8 | 0.79894 | 0.1322%
E11-20232107 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64149999999999996 | -0.23383 | 0.48 | 0.4834 | -0.70335 | 0.8 | 0.79864 | 0.1705%
E11-20232107 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79952 | 0.06003%
E11-20232107 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.720 | 0 | 0.8 | 0.8009 | -0.112%
E11-20232107 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.8 | 0.80022 | -0.02801%
E11-20232107 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.601 | -0.062461 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.79994 | 0.007496%
E11-20232107 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.929 | -0.46656 | 1.44 | 1.440 | 0 | 0.8 | 0.80134 | -0.1677%
E11-20232107 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232107 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232107 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232107 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232107 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232107 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79299999999999993 | 0.88272 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79649 | 0.4405%
E11-20232107 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.99 | 0.50251 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79836 | 0.2054%
E11-20232107 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9910000000000001 | 0.3009 | 2.25 | 2.264 | -0.61837 | 0.8 | 0.79734 | 0.334%
E11-20232107 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0060000000000002 | -0.14978 | 3 | 3.029 | -0.95741 | 0.8 | 0.79765 | 0.2943%
E11-20232107 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.9809999999999999 | 0.31767 | 4.5 | 4.535 | -0.77178 | 0.8 | 0.79684 | 0.3966%
E11-20232107 | 10 | 10 |  | 8 | 7.9899999999999993 | 0.12516 | 6 | 6.01 | -0.16639 | 0.8 | 0.79916 | 0.1052%
E11-20232107 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.9600000000000009 | 0.40161 | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0.8 | 0.79807 | 0.2415%
E11-20232107 | 15 | 15 |  | 12 | 11.93 | 0.58676 | 9 | 9.04 | -0.44248 | 0.8 | 0.79702 | 0.3734%
E11-20232107 | 20 | 20 |  | 16 | 15.89 | 0.69226 | 12 | 12.02 | -0.16639 | 0.8 | 0.79752 | 0.3105%
E11-20232107 | 25 | 25 |  | 20 | 20.04 | -0.1996 | 15 | 15.13 | -0.85922 | 0.8 | 0.79808 | 0.24%
E11-20232107 | 30 | 30 |  | 24 | 24.09 | -0.3736 | 18 | 18.13 | -0.71704 | 0.8 | 0.799 | 0.1247%
E11-20232107 | 40 | 40 |  | 32 | 32.230000000000004 | -0.71362 | 24 | 24.14 | -0.57995 | 0.8 | 0.80039 | -0.04838%
E11-20232107 | 50 | 50 |  | 40 | 40.18 | -0.44798 | 30 | 30.01 | -0.033322 | 0.8 | 0.80119 | -0.1491%
E11-20232107 | 60 | 60 |  | 48 | 48.370000000000005 | -0.76494 | 36 | 35.97 | 0.083403 | 0.8 | 0.80244 | -0.3043%
E11-20232107 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232107 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232108 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232108 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232108 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232108 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1100000000000005E-2 | -1.3564 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79964 | 0.04441%
E11-20232108 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1216 | -1.3158 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.80095 | -0.1183%
E11-20232108 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1618 | -1.1125 | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.8 | 0.80059 | -0.07412%
E11-20232108 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24210000000000001 | -0.86741 | 0.18 | 0.1808 | -0.44248 | 0.8 | 0.80123 | -0.1534%
E11-20232108 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32129999999999997 | -0.40461 | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.8 | 0.79854 | 0.1833%
E11-20232108 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40189999999999998 | -0.47275 | 0.3 | 0.3013 | -0.43146 | 0.8 | 0.80012 | -0.01493%
E11-20232108 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4820 | -0.41494 | 0.36 | 0.3624 | -0.66225 | 0.8 | 0.79928 | 0.0897%
E11-20232108 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64189999999999992 | -0.296 | 0.48 | 0.4821 | -0.43559 | 0.8 | 0.7996 | 0.0505%
E11-20232108 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79964 | 0.04485%
E11-20232108 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.8003 | -0.03729%
E11-20232108 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2830000000000001 | -0.23383 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.80097 | -0.1215%
E11-20232108 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.8 | 0.8003 | -0.03732%
E11-20232108 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9240000000000002 | -0.2079 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.7998 | 0.02495%
E11-20232108 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232108 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232108 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232108 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232108 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232108 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79699999999999993 | 0.37641 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79747 | 0.3171%
E11-20232108 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.990 | 0.50251 | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 0.8 | 0.79836 | 0.2054%
E11-20232108 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9990000000000001 | 0.033344 | 2.25 | 2.267 | -0.74989 | 0.8 | 0.79773 | 0.2848%
E11-20232108 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0149999999999997 | -0.3736 | 3 | 3.032 | -1.0554 | 0.8 | 0.79802 | 0.2486%
E11-20232108 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0029999999999992 | -0.049975 | 4.5 | 4.551 | -1.1206 | 0.8 | 0.79688 | 0.3912%
E11-20232108 | 10 | 10 |  | 8 | 8.00 | 0 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.79904 | 0.1201%
E11-20232108 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.99 | 0.1001 | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0.8 | 0.79894 | 0.1323%
E11-20232108 | 15 | 15 |  | 12 | 12.040000000000001 | -0.33223 | 9 | 9.05 | -0.55249 | 0.8 | 0.79936 | 0.07979%
E11-20232108 | 20 | 20 |  | 16 | 16.079999999999998 | -0.49751 | 12 | 12.01 | -0.083264 | 0.8 | 0.80119 | -0.1491%
E11-20232108 | 25 | 25 |  | 20 | 20.139999999999997 | -0.69513 | 15 | 15.09 | -0.59642 | 0.8 | 0.80029 | -0.03574%
E11-20232108 | 30 | 30 |  | 24 | 24.24 | -0.9901 | 18 | 18.14 | -0.77178 | 0.8 | 0.80063 | -0.07915%
E11-20232108 | 40 | 40 |  | 32 | 32.120000000000005 | -0.3736 | 24 | 24.22 | -0.90834 | 0.8 | 0.79845 | 0.1946%
E11-20232108 | 50 | 50 |  | 40 | 40.07 | -0.17469 | 30 | 30.15 | -0.49751 | 0.8 | 0.79907 | 0.1169%
E11-20232108 | 60 | 60 |  | 48 | 48.17 | -0.35292 | 36 | 36.18 | -0.49751 | 0.8 | 0.79958 | 0.05234%
E11-20232108 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232108 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232109 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232109 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232109 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232109 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0500000000000002E-2 | -0.62112 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79845 | 0.1941%
E11-20232109 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12079999999999999 | -0.66225 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79905 | 0.1193%
E11-20232109 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16120000000000001 | -0.74442 | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.8 | 0.8 | 0%
E11-20232109 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24099999999999999 | -0.41494 | 0.18 | 0.1806 | -0.33223 | 0.8 | 0.80024 | -0.02987%
E11-20232109 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3211 | -0.34257 | 0.24 | 0.2435 | -1.4374 | 0.8 | 0.7968 | 0.4013%
E11-20232109 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40150000000000002 | -0.3736 | 0.3 | 0.3031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79811 | 0.2366%
E11-20232109 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48159999999999997 | -0.33223 | 0.36 | 0.3635 | -0.96286 | 0.8 | 0.79817 | 0.2297%
E11-20232109 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64230000000000009 | -0.35809 | 0.48 | 0.4821 | -0.43559 | 0.8 | 0.79978 | 0.02803%
E11-20232109 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79928 | 0.08985%
E11-20232109 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96199999999999997 | -0.2079 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7994 | 0.07489%
E11-20232109 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2830000000000001 | -0.23383 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.80097 | -0.1215%
E11-20232109 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6040000000000001 | -0.24938 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80048 | -0.05982%
E11-20232109 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.927 | -0.36326 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.80025 | -0.03113%
E11-20232109 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232109 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232109 | 2.额定电流：1A | Column13: cosφ | / | /
E11-20232109 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232109 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232109 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79299999999999993 | 0.88272 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.79746 | 0.3187%
E11-20232109 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.986 | 0.70493 | 1.5 | 1.511 | -0.72799 | 0.8 | 0.79585 | 0.522%
E11-20232109 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9940000000000002 | 0.2004 | 2.25 | 2.282 | -1.4023 | 0.8 | 0.79532 | 0.5882%
E11-20232109 | 5 | 5 |  | 4 | 3.926 | 1.8849 | 3 | 3.029 | -0.95741 | 0.8 | 0.79175 | 1.043%
E11-20232109 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.949 | 0.85729 | 4.5 | 4.529 | -0.64032 | 0.8 | 0.79566 | 0.5452%
E11-20232109 | 10 | 10 |  | 8 | 7.9899999999999993 | 0.12516 | 6 | 6.04 | -0.66225 | 0.8 | 0.79772 | 0.2861%
E11-20232109 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 9.98 | 0.2004 | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0.8 | 0.79865 | 0.1686%
E11-20232109 | 15 | 15 |  | 12 | 12.05 | -0.41494 | 9 | 9.06 | -0.66225 | 0.8 | 0.79928 | 0.0897%
E11-20232109 | 20 | 20 |  | 16 | 16.09 | -0.55935 | 12 | 12.04 | -0.33223 | 0.8 | 0.80066 | -0.08198%
E11-20232109 | 25 | 25 |  | 20 | 20.149999999999999 | -0.74442 | 15 | 15.11 | -0.72799 | 0.8 | 0.80005 | -0.005955%
E11-20232109 | 30 | 30 |  | 24 | 24.18 | -0.74442 | 18 | 18.10 | -0.55249 | 0.8 | 0.80056 | -0.06944%
E11-20232109 | 40 | 40 |  | 32 | 32.24 | -0.74442 | 24 | 24.18 | -0.74442 | 0.8 | 0.8 | 1.388e-14%
E11-20232109 | 50 | 50 |  | 40 | 40.31 | -0.76904 | 30 | 30.19 | -0.62935 | 0.8 | 0.8004 | -0.05059%
E11-20232109 | 60 | 60 |  | 48 | 48.370000000000005 | -0.76494 | 36 | 36.11 | -0.30462 | 0.8 | 0.80133 | -0.166%
E11-20232109 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232109 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232110 | 1.额定电流：5A | Column13: #REF! | / | /
E11-20232110 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232110 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232110 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2299999999999998E-2 | -2.7947 | 0.06 | 0.0618 | -2.9126 | 0.8 | 0.79965 | 0.04376%
E11-20232110 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.09 | 0.0922 | -2.3861 | 0.8 | 0.80062 | -0.07787%
E11-20232110 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16370000000000001 | -2.2602 | 0.12 | 0.1228 | -2.2801 | 0.8 | 0.79994 | 0.007331%
E11-20232110 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20119999999999999 | -0.59642 | 0.15 | 0.1531 | -2.0248 | 0.8 | 0.7958 | 0.5273%
E11-20232110 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2437 | -1.5183 | 0.18 | 0.1850 | -2.7027 | 0.8 | 0.7965 | 0.4399%
E11-20232110 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3221 | -0.65197 | 0.24 | 0.2451 | -2.0808 | 0.8 | 0.7958 | 0.5277%
E11-20232110 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40300000000000002 | -0.74442 | 0.3 | 0.305 | -1.6393 | 0.8 | 0.79738 | 0.3285%
E11-20232110 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48799999999999999 | -1.6393 | 0.36 | 0.368 | -2.1739 | 0.8 | 0.79843 | 0.1971%
E11-20232110 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6359999999999999 | 0.62893 | 0.48 | 0.487 | -1.4374 | 0.8 | 0.79397 | 0.7597%
E11-20232110 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79928 | 0.08985%
E11-20232110 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96199999999999997 | -0.2079 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7994 | 0.07489%
E11-20232110 | 35 | 1.4 |  | 1.12 | 1.1220000000000001 | -0.17825 | 0.84 | 0.841 | -0.11891 | 0.8 | 0.80017 | -0.02139%
E11-20232110 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.8012 | -0.1493%
E11-20232110 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.593 | 0.43942 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79657 | 0.431%
E11-20232110 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9120000000000001 | 0.41841 | 1.44 | 1.453 | -0.8947 | 0.8 | 0.79619 | 0.479%
E11-20232110 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232110 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232110 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1026 | -2.5341 | 0 | 0.0008 | -0.77973 | 1 | 0.99997 | 0.00304%
E11-20232110 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1529 | -1.8967 | 0 | 0.0010 | -0.65402 | 1 | 0.99998 | 0.002139%
E11-20232110 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2033 | -1.6232 | 0 | 0.0007 | -0.34432 | 1 | 0.99999 | 0.0005928%
E11-20232110 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2986 | 0.46885 | 0 | 0.0007 | -0.23443 | 1 | 1 | 0.0002748%
E11-20232110 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0 | 0.0012 | -0.30023 | 1 | 1 | 0.0004507%
E11-20232110 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5051 | -1.0097 | 0 | 0.0009 | -0.17818 | 1 | 1 | 0.0001587%
E11-20232110 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6043 | -0.71157 | 0 | 0.0003 | -0.049644 | 1 | 1 | 1.232e-05%
E11-20232110 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0 | -0.0004 | 0.050314 | 1 | 1 | 1.266e-05%
E11-20232110 | 25 | 1 |  | 1 | 1.015 | -1.4778 | 0 | 0.0033 | -0.32512 | 1 | 0.99999 | 0.0005285%
E11-20232110 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.213 | -1.0717 | 0 | 0.002 | -0.16488 | 1 | 1 | 0.0001359%
E11-20232110 | 35 | 1.4 |  | 1.4 | 1.411 | -0.77959 | 0 | 0.002 | -0.14174 | 1 | 1 | 0.0001005%
E11-20232110 | 40 | 1.6 |  | 1.6 | 1.605 | -0.31153 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232110 | 50 | 2 |  | 2 | 2.016 | -0.79365 | 0 | 0.002 | -0.099206 | 1 | 1 | 4.921e-05%
E11-20232110 | 2.额定电流：1A | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232110 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232110 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232110 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.249999999999999E-2 | -3.0303 | 0.06 | 0.0615 | -2.439 | 0.8 | 0.80175 | -0.2178%
E11-20232110 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0925 | -2.7027 | 0.8 | 0.79733 | 0.3349%
E11-20232110 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16239999999999999 | -1.4778 | 0.12 | 0.1233 | -2.6764 | 0.8 | 0.79646 | 0.4451%
E11-20232110 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2026 | -1.2833 | 0.15 | 0.1541 | -2.6606 | 0.8 | 0.79593 | 0.5117%
E11-20232110 | 0.3 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.18 | 0.1850 | -2.7027 | 0.8 | 0.79469 | 0.6678%
E11-20232110 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40510000000000002 | -1.2589 | 0.3 | 0.3043 | -1.4131 | 0.8 | 0.79955 | 0.05631%
E11-20232110 | 1.0 | 1 |  | 0.8 | 0.80899999999999994 | -1.1125 | 0.6 | 0.612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79751 | 0.3124%
E11-20232110 | 1.5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.9 | 0.915 | -1.6393 | 0.8 | 0.79617 | 0.4804%
E11-20232110 | 2.0 | 2 |  | 1.6 | 1.6060000000000001 | -0.3736 | 1.2 | 1.228 | -2.2801 | 0.8 | 0.79439 | 0.7067%
E11-20232110 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.008 | -0.39841 | 1.5 | 1.533 | -2.1526 | 0.8 | 0.79484 | 0.6491%
E11-20232110 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0259999999999998 | -0.6458 | 3 | 3.065 | -2.1207 | 0.8 | 0.79566 | 0.5451%
E11-20232110 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.04 | -0.66225 | 4.5 | 4.581 | -1.7682 | 0.8 | 0.79676 | 0.4068%
E11-20232110 | 10 | 10 |  | 8 | 7.8699999999999992 | 1.6518 | 6 | 5.97 | 0.50251 | 0.8 | 0.79671 | 0.4132%
E11-20232110 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232110 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232110 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1022 | -2.1526 | 0 | 0.0007 | -0.68493 | 1 | 0.99998 | 0.002346%
E11-20232110 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15260000000000001 | -1.7038 | 0 | 0.0009 | -0.58978 | 1 | 0.99998 | 0.001739%
E11-20232110 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.20280000000000001 | -1.3807 | 0 | 0.0018 | -0.88757 | 1 | 0.99996 | 0.003939%
E11-20232110 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4042 | -1.0391 | 0 | 0.0011 | -0.27214 | 1 | 1 | 0.0003703%
E11-20232110 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50390000000000001 | -0.77396 | 0 | 0.0002 | -0.03969 | 1 | 1 | 7.877e-06%
E11-20232110 | 1 | 1 |  | 1 | 1.008 | -0.79365 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232110 | 3.测量重复性： | [9 empty] | / | / | bar: Column13
E11-20232110 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232110 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232110 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232111 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | / | / | 0.075 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232111 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1997 | 0.15023 | 0.15 | 0.1468 | 2.1798 | 0.8 | 0.80572 | -0.7105%
E11-20232111 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3989 | 0.27576 | 0.3 | 0.2948 | 1.7639 | 0.8 | 0.80421 | -0.524%
E11-20232111 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.805 | -0.62112 | 0.6 | 0.592 | 1.3514 | 0.8 | 0.80561 | -0.6962%
E11-20232111 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.8 | 0.80317 | -0.3944%
E11-20232111 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.209 | -0.28046 | 2.4 | 2.390 | 0.41841 | 0.8 | 0.802 | -0.25%
E11-20232111 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.436 | -0.55935 | 4.8 | 4.755 | 0.94637 | 0.8 | 0.8043 | -0.5344%
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232111 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232111 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6000 | 0 | 0.45 | 0.4375 | 2.8571 | 0.8 | 0.80801 | -0.991%
E11-20232111 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.882 | 2.0408 | 0.8 | 0.80434 | -0.5401%
E11-20232111 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.412 | -0.49751 | 1.8 | 1.779 | 1.1804 | 0.8 | 0.80478 | -0.5938%
E11-20232111 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.819 | -0.39427 | 3.6 | 3.561 | 1.0952 | 0.8 | 0.80425 | -0.5279%
E11-20232111 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.65 | -0.51813 | 7.2 | 7.08 | 1.6949 | 0.8 | 0.80627 | -0.7779%
E11-20232111 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.38 | -0.92879 | 14.4 | 14.06 | 2.4182 | 0.8 | 0.80942 | -1.164%
E11-20232111 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232111 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.79856 | 0.1805%
E11-20232112 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0.8 | 0.79746 | 0.3187%
E11-20232112 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3964 | 0.90817 | 0.3 | 0.3021 | -0.69513 | 0.8 | 0.79535 | 0.5842%
E11-20232112 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.791 | 1.1378 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79479 | 0.6561%
E11-20232112 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.585 | 0.94637 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79558 | 0.5554%
E11-20232112 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.371 | 1.2231 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79502 | 0.6259%
E11-20232112 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.159 | 1.2979 | 2.4 | 2.411 | -0.45624 | 0.8 | 0.79493 | 0.6379%
E11-20232112 | 50 | 5 |  | 4 | 4.002 | -0.049975 | 3 | 3.007 | -0.23279 | 0.8 | 0.79947 | 0.06601%
E11-20232112 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0747 | 0.40161 | 0.8 | 0.79971 | 0.03619%
E11-20232112 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1988 | 0.60362 | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79749 | 0.3148%
E11-20232112 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3970 | 0.75567 | 0.3 | 0.3017 | -0.56347 | 0.8 | 0.79618 | 0.4796%
E11-20232112 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79649 | 0.4405%
E11-20232112 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.580 | 1.2658 | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0.8 | 0.79441 | 0.703%
E11-20232112 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.394 | 0.25063 | 1.8 | 1.802 | -0.11099 | 0.8 | 0.79896 | 0.1305%
E11-20232112 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.180 | 0.62893 | 2.4 | 2.405 | -0.2079 | 0.8 | 0.79759 | 0.3027%
E11-20232112 | 50 | 5 |  | 4 | 3.999 | 0.025006 | 3 | 2.998 | 0.066711 | 0.8 | 0.80012 | -0.015%
E11-20232112 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | / | / | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | / | /
E11-20232112 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0.15 | 0.1506 | -0.39841 | 0.8 | 0.79827 | 0.2168%
E11-20232112 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3996 | 0.1001 | 0.3 | 0.3019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79789 | 0.2649%
E11-20232112 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79589 | 0.5162%
E11-20232112 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.583 | 1.0739 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79521 | 0.602%
E11-20232112 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.807 | -0.38738 | 0.8 | 0.79743 | 0.3225%
E11-20232112 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.169 | 0.97823 | 2.4 | 2.411 | -0.45624 | 0.8 | 0.79585 | 0.5212%
E11-20232112 | 50 | 5 |  | 4 | 3.972 | 0.70493 | 3 | 2.993 | 0.23388 | 0.8 | 0.79865 | 0.1694%
E11-20232112 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232112 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3004 | -0.13316 | 0.225 | 0.2262 | -0.5305 | 0.8 | 0.79885 | 0.144%
E11-20232112 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5997 | 0.050025 | 0.45 | 0.4535 | -0.77178 | 0.8 | 0.79762 | 0.2989%
E11-20232112 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79791 | 0.2619%
E11-20232112 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.379 | 0.88272 | 1.8 | 1.811 | -0.6074 | 0.8 | 0.79569 | 0.5423%
E11-20232112 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.778 | 0.46044 | 3.6 | 3.622 | -0.6074 | 0.8 | 0.79691 | 0.3881%
E11-20232112 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 5.4 | 5.404 | -0.074019 | 0.8 | 0.79696 | 0.3816%
E11-20232112 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.7995 | 0.06273%
E11-20232112 | 50 | 15 |  | 12 | 12.01 | -0.083264 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.80184 | -0.2293%
E11-20232112 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2992 | 0.26738 | 0.225 | 0.2262 | -0.5305 | 0.8 | 0.79769 | 0.2895%
E11-20232112 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5988 | 0.2004 | 0.45 | 0.4534 | -0.74989 | 0.8 | 0.79724 | 0.3457%
E11-20232112 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.79847 | 0.1911%
E11-20232112 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.816 | -0.88106 | 0.8 | 0.79512 | 0.6131%
E11-20232112 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.758 | 0.88272 | 3.6 | 3.614 | -0.38738 | 0.8 | 0.79633 | 0.4609%
E11-20232112 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 5.4 | 5.407 | -0.12946 | 0.8 | 0.79802 | 0.2486%
E11-20232112 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.79889 | 0.1384%
E11-20232112 | 50 | 15 |  | 12 | 11.99 | 0.083403 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.80136 | -0.1699%
E11-20232112 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2980 | 0.67114 | 0.225 | 0.2270 | -0.88106 | 0.8 | 0.79549 | 0.5666%
E11-20232112 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6002 | -0.033322 | 0.45 | 0.4535 | -0.77178 | 0.8 | 0.79786 | 0.2685%
E11-20232112 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.9 | 0.905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79816 | 0.2307%
E11-20232112 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79496 | 0.6335%
E11-20232112 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.784 | 0.33445 | 3.6 | 3.605 | -0.1387 | 0.8 | 0.79864 | 0.1708%
E11-20232112 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 5.4 | 5.422 | -0.40575 | 0.8 | 0.79802 | 0.2479%
E11-20232112 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.8003 | -0.0376%
E11-20232112 | 50 | 15 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80176 | -0.2199%
E11-20232112 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232112 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.79769 | 0.2899%
E11-20232113 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1998 | 0.1001 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.79914 | 0.1082%
E11-20232113 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3990 | 0.25063 | 0.3 | 0.3007 | -0.23279 | 0.8 | 0.7986 | 0.1747%
E11-20232113 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79868 | 0.1654%
E11-20232113 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79638 | 0.4541%
E11-20232113 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.386 | 0.58676 | 1.8 | 1.798 | 0.11123 | 0.8 | 0.79863 | 0.1713%
E11-20232113 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.178 | 0.69226 | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 0.8 | 0.79692 | 0.3865%
E11-20232113 | 50 | 5 |  | 4 | 3.981 | 0.47727 | 3 | 3.001 | -0.033322 | 0.8 | 0.79853 | 0.1842%
E11-20232113 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0993 | 0.70493 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79565 | 0.5464%
E11-20232113 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | / | / | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232113 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0.3 | 0.3003 | -0.0999 | 0.8 | 0.7995 | 0.06308%
E11-20232113 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79832 | 0.2109%
E11-20232113 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.583 | 1.0739 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79424 | 0.7247%
E11-20232113 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.811 | -0.6074 | 0.8 | 0.79605 | 0.4959%
E11-20232113 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.167 | 1.042 | 2.4 | 2.413 | -0.53875 | 0.8 | 0.79543 | 0.575%
E11-20232113 | 50 | 5 |  | 4 | 3.972 | 0.70493 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.79662 | 0.4245%
E11-20232113 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0997 | 0.3009 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79682 | 0.3986%
E11-20232113 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | / | / | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232113 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3951 | 1.2402 | 0.3 | 0.3021 | -0.69513 | 0.8 | 0.79439 | 0.7059%
E11-20232113 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232113 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.592 | 0.50251 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79687 | 0.3933%
E11-20232113 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.806 | -0.33223 | 0.8 | 0.79674 | 0.4097%
E11-20232113 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.188 | 0.37641 | 2.4 | 2.410 | -0.41494 | 0.8 | 0.79771 | 0.2868%
E11-20232113 | 50 | 5 |  | 4 | 3.974 | 0.65425 | 3 | 3.001 | -0.033322 | 0.8 | 0.79802 | 0.2482%
E11-20232113 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232113 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2987 | 0.43522 | 0.225 | 0.2265 | -0.66225 | 0.8 | 0.79682 | 0.3991%
E11-20232113 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5967 | 0.55304 | 0.45 | 0.4540 | -0.88106 | 0.8 | 0.79584 | 0.5233%
E11-20232113 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79912 | 0.1102%
E11-20232113 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.399 | 0.041684 | 1.8 | 1.810 | -0.55249 | 0.8 | 0.79828 | 0.2155%
E11-20232113 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.780 | 0.41841 | 3.6 | 3.618 | -0.49751 | 0.8 | 0.79735 | 0.3324%
E11-20232113 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.11 | 1.2658 | 5.4 | 5.378 | 0.40907 | 0.8 | 0.79754 | 0.308%
E11-20232113 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.59 | 0.10428 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.7993 | 0.08766%
E11-20232113 | 50 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80072 | -0.0903%
E11-20232113 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2990 | 0.33445 | 0.225 | 0.2269 | -0.83737 | 0.8 | 0.7966 | 0.427%
E11-20232113 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | / | / | 0.45 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232113 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.900 | 0 | 0.8 | 0.79904 | 0.1205%
E11-20232113 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.396 | 0.16694 | 1.8 | 1.814 | -0.77178 | 0.8 | 0.79728 | 0.3416%
E11-20232113 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.772 | 0.58676 | 3.6 | 3.625 | -0.68966 | 0.8 | 0.7963 | 0.4646%
E11-20232113 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 5.4 | 5.410 | -0.18484 | 0.8 | 0.79826 | 0.218%
E11-20232113 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.58 | 0.20877 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.8006 | -0.07511%
E11-20232113 | 50 | 15 |  | 12 | 11.93 | 0.58676 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.79895 | 0.1309%
E11-20232113 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3002 | -0.066622 | 0.225 | 0.2269 | -0.83737 | 0.8 | 0.79776 | 0.2805%
E11-20232113 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | / | / | 0.45 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232113 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.193 | 0.58676 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79767 | 0.2925%
E11-20232113 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.396 | 0.16694 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79808 | 0.2409%
E11-20232113 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.780 | 0.41841 | 3.6 | 3.621 | -0.57995 | 0.8 | 0.79711 | 0.3627%
E11-20232113 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.12 | 1.1236 | 5.4 | 5.392 | 0.14837 | 0.8 | 0.7972 | 0.3517%
E11-20232113 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.8007 | -0.08734%
E11-20232113 | 50 | 15 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80144 | -0.18%
E11-20232113 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232113 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0998 | 0.2004 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79712 | 0.3619%
E11-20232114 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0.8 | 0.79735 | 0.3325%
E11-20232114 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3978 | 0.55304 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.79619 | 0.4786%
E11-20232114 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.7982 | 0.2257%
E11-20232114 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.589 | 0.69226 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79583 | 0.5235%
E11-20232114 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.390 | 0.41841 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79799 | 0.2516%
E11-20232114 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.193 | 0.21923 | 2.4 | 2.405 | -0.2079 | 0.8 | 0.79877 | 0.1543%
E11-20232114 | 50 | 5 |  | 4 | 3.978 | 0.55304 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.79706 | 0.3692%
E11-20232114 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.0993 | 0.70493 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79565 | 0.5464%
E11-20232114 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | / | / | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232114 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0.3 | 0.3003 | -0.0999 | 0.8 | 0.7995 | 0.06308%
E11-20232114 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79832 | 0.2109%
E11-20232114 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.583 | 1.0739 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79424 | 0.7247%
E11-20232114 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.811 | -0.6074 | 0.8 | 0.79605 | 0.4959%
E11-20232114 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.167 | 1.042 | 2.4 | 2.413 | -0.53875 | 0.8 | 0.79543 | 0.575%
E11-20232114 | 50 | 5 |  | 4 | 3.972 | 0.70493 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.79662 | 0.4245%
E11-20232114 | 1.25 | 0.125 |  | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0757 | -0.9247 | 0.8 | 0.7976 | 0.3005%
E11-20232114 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0.15 | 0.1505 | -0.33223 | 0.8 | 0.79976 | 0.02993%
E11-20232114 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3985 | 0.37641 | 0.3 | 0.3012 | -0.39841 | 0.8 | 0.79776 | 0.2807%
E11-20232114 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.800 | 0 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79904 | 0.1201%
E11-20232114 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79692 | 0.386%
E11-20232114 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.374 | 1.0952 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.79475 | 0.6609%
E11-20232114 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.184 | 0.50251 | 2.4 | 2.407 | -0.29082 | 0.8 | 0.79771 | 0.2872%
E11-20232114 | 50 | 5 |  | 4 | 3.973 | 0.67959 | 3 | 3.019 | -0.62935 | 0.8 | 0.79621 | 0.4762%
E11-20232114 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | / | / | 0.225 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232114 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3011 | -0.36533 | 0.225 | 0.2272 | -0.96831 | 0.8 | 0.79825 | 0.2196%
E11-20232114 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5988 | 0.2004 | 0.45 | 0.4538 | -0.83737 | 0.8 | 0.79699 | 0.378%
E11-20232114 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79735 | 0.3318%
E11-20232114 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.406 | -0.24938 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79801 | 0.2499%
E11-20232114 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.768 | 0.67114 | 3.6 | 3.625 | -0.68966 | 0.8 | 0.79606 | 0.4954%
E11-20232114 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 5.4 | 5.400 | 0 | 0.8 | 0.79839 | 0.2015%
E11-20232114 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.63 | -0.31153 | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 0.8 | 0.80249 | -0.3107%
E11-20232114 | 50 | 15 |  | 12 | 11.98 | 0.16694 | 9 | 8.96 | 0.44643 | 0.8 | 0.8008 | -0.1001%
E11-20232114 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3008 | -0.26596 | 0.225 | 0.2280 | -1.3158 | 0.8 | 0.79694 | 0.3843%
E11-20232114 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6018 | -0.2991 | 0.45 | 0.4548 | -1.0554 | 0.8 | 0.7978 | 0.2758%
E11-20232114 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.9 | 0.905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79719 | 0.3526%
E11-20232114 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.395 | 0.20877 | 1.8 | 1.822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79587 | 0.5184%
E11-20232114 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.785 | 0.31348 | 3.6 | 3.617 | -0.47 | 0.8 | 0.79773 | 0.2841%
E11-20232114 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 5.4 | 5.401 | -0.018515 | 0.8 | 0.79712 | 0.3613%
E11-20232114 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.8015 | -0.187%
E11-20232114 | 50 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.79976 | 0.03013%
E11-20232114 | 1.25 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3008 | -0.26596 | 0.225 | 0.2279 | -1.2725 | 0.8 | 0.79707 | 0.3682%
E11-20232114 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6018 | -0.2991 | 0.45 | 0.4545 | -0.9901 | 0.8 | 0.79799 | 0.2518%
E11-20232114 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.904 | -0.44248 | 0.8 | 0.79727 | 0.3427%
E11-20232114 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.394 | 0.25063 | 1.8 | 1.820 | -1.0989 | 0.8 | 0.79607 | 0.4934%
E11-20232114 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.784 | 0.33445 | 3.6 | 3.609 | -0.24938 | 0.8 | 0.79831 | 0.2111%
E11-20232114 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 5.4 | 5.396 | 0.074129 | 0.8 | 0.79739 | 0.3275%
E11-20232114 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.8015 | -0.187%
E11-20232114 | 50 | 15 |  | 12 | 11.95 | 0.41841 | 9 | 8.96 | 0.44643 | 0.8 | 0.80008 | -0.01004%
E11-20232114 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232114 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232115 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232115 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232115 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232115 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0824 | -2.9 | 0.06 | 0.0614 | -2.2801 | 0.8 | 0.80186 | -0.2325%
E11-20232115 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1235 | -2.8 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.80474 | -0.5896%
E11-20232115 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.135 | -2.1 | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.8 | 0.74713 | 7.076%
E11-20232115 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2049 | -2.4 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.80633 | -0.785%
E11-20232115 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2457 | -2.3199 | 0.18 | 0.1822 | -1.2075 | 0.8 | 0.80324 | -0.4039%
E11-20232115 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3247 | -1.4 | 0.24 | 0.2426 | -1.0717 | 0.8 | 0.80109 | -0.1366%
E11-20232115 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40570000000000001 | -1.405 | 0.3 | 0.3026 | -0.85922 | 0.8 | 0.80159 | -0.1978%
E11-20232115 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48559999999999998 | -1.1532 | 0.36 | 0.3628 | -0.77178 | 0.8 | 0.80111 | -0.1382%
E11-20232115 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6500999999999999 | -1.5536 | 0.48 | 0.4817 | -0.35292 | 0.8 | 0.80347 | -0.4321%
E11-20232115 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.81400000000000006 | -1.7199 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80354 | -0.4405%
E11-20232115 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97599999999999998 | -1.6393 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.80236 | -0.2943%
E11-20232115 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2990000000000002 | -1.4627 | 0.96 | 0.972 | -1.2346 | 0.8 | 0.80067 | -0.08308%
E11-20232115 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.623 | -1.4171 | 1.2 | 1.218 | -1.4778 | 0.8 | 0.79982 | 0.02219%
E11-20232115 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.954 | -1.74 | 1.44 | 1.463 | -1.5721 | 0.8 | 0.80049 | -0.06138%
E11-20232115 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.6139999999999999 | -2.0658 | 1.92 | 1.949 | -1.4879 | 0.8 | 0.80169 | -0.2108%
E11-20232115 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232115 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232115 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1022 | -2.1526 | 0 | 0.0007 | -0.68493 | 1 | 0.99998 | 0.002346%
E11-20232115 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1526 | -1.7038 | 0 | 0.0005 | -0.32765 | 1 | 0.99999 | 0.0005368%
E11-20232115 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2031 | -1.5263 | 0 | 0.0006 | -0.29542 | 1 | 1 | 0.0004364%
E11-20232115 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4025 | -0.62112 | 0 | 0.0012 | -0.29814 | 1 | 1 | 0.0004444%
E11-20232115 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232115 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232115 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232115 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0907 | -0.77178 | 0.8 | 0.80299 | -0.3719%
E11-20232115 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1628 | -1.7199 | 0.12 | 0.1217 | -1.3969 | 0.8 | 0.80094 | -0.1178%
E11-20232115 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20430000000000001 | -2.1047 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.80193 | -0.2403%
E11-20232115 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4093 | -2.2722 | 0.3 | 0.3035 | -1.1532 | 0.8 | 0.80326 | -0.406%
E11-20232115 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.81400000000000006 | -1.7199 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80354 | -0.4405%
E11-20232115 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.022 | -2.1526 | 0.75 | 0.753 | -0.39841 | 0.8 | 0.80508 | -0.6305%
E11-20232115 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0419999999999998 | -2.0568 | 1.5 | 1.523 | -1.5102 | 0.8 | 0.8016 | -0.1994%
E11-20232115 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.048 | -1.5748 | 2.25 | 2.282 | -1.4023 | 0.8 | 0.8005 | -0.06296%
E11-20232115 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0789999999999997 | -1.9367 | 3 | 3.054 | -1.7682 | 0.8 | 0.80049 | -0.06175%
E11-20232115 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.1149999999999993 | -2.2483 | 3.75 | 3.795 | -1.1858 | 0.8 | 0.8031 | -0.3858%
E11-20232115 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.142 | -2.312 | 4.5 | 4.587 | -1.8967 | 0.8 | 0.80122 | -0.1522%
E11-20232115 | 10 | 10 |  | 8 | 8.19 | -2.3438 | 6 | 6.106 | -1.736 | 0.8 | 0.80171 | -0.2135%
E11-20232115 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.23 | -2.2483 | 7.5 | 7.65 | -1.9736 | 0.8 | 0.80084 | -0.1055%
E11-20232115 | 15 | 15 |  | 12 | 12.25 | -2.0408 | 9 | 9.16 | -1.7467 | 0.8 | 0.80086 | -0.1077%
E11-20232115 | 20 | 20 |  | 16 | 16.22 | -1.3564 | 12 | 12.24 | -1.9608 | 0.8 | 0.79822 | 0.2224%
E11-20232115 | 25 | 25 |  | 20 | 20.399999999999999 | -1.9608 | 15 | 15.35 | -2.2801 | 0.8 | 0.79906 | 0.1178%
E11-20232115 | 30 | 30 |  | 24 | / | / | 18 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232115 | 40 | 40 |  | 32 | / | / | 24 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232115 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232115 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232115 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1029 | -2.8183 | 0 | 0.0004 | -0.38873 | 1 | 0.99999 | 0.0007555%
E11-20232115 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15229999999999999 | -1.5102 | 0 | 0.0004 | -0.26264 | 1 | 1 | 0.0003449%
E11-20232115 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.20249999999999999 | -1.2346 | 0 | 0.0012 | -0.59259 | 1 | 0.99998 | 0.001756%
E11-20232115 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25219999999999998 | -0.87232 | 0 | 0.0015 | -0.59477 | 1 | 0.99998 | 0.001769%
E11-20232115 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50580000000000003 | -1.1467 | 0 | 0.0029 | -0.57335 | 1 | 0.99998 | 0.001644%
E11-20232115 | 1 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.002 | -0.2004 | 1 | 1 | 0.0002008%
E11-20232115 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232115 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232115 | R(Ω) | [8 empty] | / | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232115 | X(Ω) | [8 empty] | / | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232116 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1007 | -0.69513 | 0.075 | 0.0757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79933 | 0.08348%
E11-20232116 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1975 | 1.2658 | 0.15 | 0.1498 | 0.13351 | 0.8 | 0.79674 | 0.4086%
E11-20232116 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3966 | 0.85729 | 0.3 | 0.2982 | 0.60362 | 0.8 | 0.79927 | 0.09084%
E11-20232116 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79711 | 0.363%
E11-20232116 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.8 | 0.80371 | -0.4613%
E11-20232116 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.111 | 2.8608 | 2.4 | 2.426 | -1.0717 | 0.8 | 0.78857 | 1.449%
E11-20232116 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.348 | 0.81916 | 4.8 | 4.798 | 0.041684 | 0.8 | 0.79776 | 0.2805%
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1021 | -2.0568 | 0 | 0.0004 | -0.39177 | 1 | 0.99999 | 0.0007674%
E11-20232116 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3089 | -2.8812 | 0.225 | 0.2302 | -2.2589 | 0.8 | 0.80183 | -0.2287%
E11-20232116 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5967 | 0.55304 | 0.45 | 0.4483 | 0.37921 | 0.8 | 0.7995 | 0.06238%
E11-20232116 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.895 | 0.55866 | 0.8 | 0.80088 | -0.1102%
E11-20232116 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.786 | 0.78387 | 0.8 | 0.8008 | -0.1004%
E11-20232116 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.828 | -0.57995 | 3.6 | 3.572 | 0.78387 | 0.8 | 0.8039 | -0.485%
E11-20232116 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.51 | 0.94637 | 7.2 | 7.27 | -0.96286 | 0.8 | 0.79445 | 0.6983%
E11-20232116 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.10 | 0.52356 | 14.4 | 14.45 | -0.34602 | 0.8 | 0.79749 | 0.315%
E11-20232116 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232116 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232116 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1530 | -1.9608 | 0 | 0.0003 | -0.19608 | 1 | 1 | 0.0001922%
E11-20232116 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3055 | -1.8003 | 0 | 0.0005 | -0.16367 | 1 | 1 | 0.0001339%
E11-20232118 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0823 | -2.7947 | 0.06 | 0.0601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80759 | -0.9397%
E11-20232118 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1219 | -1.5587 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.8026 | -0.3239%
E11-20232118 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1622 | -1.3564 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.80036 | -0.04437%
E11-20232118 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2438 | -1.5587 | 0.18 | 0.1808 | -0.44248 | 0.8 | 0.80323 | -0.4022%
E11-20232118 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3198 | 0.062539 | 0.24 | 0.2426 | -1.0717 | 0.8 | 0.7967 | 0.4143%
E11-20232118 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4773 | 0.56568 | 0.36 | 0.3665 | -1.7735 | 0.8 | 0.79315 | 0.8638%
E11-20232118 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6357 | 0.67642 | 0.48 | 0.4871 | -1.4576 | 0.8 | 0.79377 | 0.785%
E11-20232118 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79626 | 0.4699%
E11-20232118 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.72 | 0.728 | -1.0989 | 0.8 | 0.7971 | 0.3633%
E11-20232118 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.276 | 0.31348 | 0.96 | 0.973 | -1.3361 | 0.8 | 0.79519 | 0.6051%
E11-20232118 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.616 | -0.9901 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.79881 | 0.1487%
E11-20232118 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.936 | -0.82645 | 1.44 | 1.448 | -0.55249 | 0.8 | 0.80079 | -0.09909%
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1025 | -2.439 | 0 | 0.0007 | -0.68293 | 1 | 0.99998 | 0.002332%
E11-20232118 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2061 | -2.9597 | 0 | 0.0006 | -0.29112 | 1 | 1 | 0.0004238%
E11-20232118 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cosφ | / | /
E11-20232118 | 4.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232118 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232118 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0.075 | 0.0740 | 1.3514 | 0.8 | 0.80498 | -0.6181%
E11-20232119 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2010 | -0.49751 | 0.15 | 0.1459 | 2.8101 | 0.8 | 0.80928 | -1.146%
E11-20232119 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3975 | 0.62893 | 0.3 | 0.2966 | 1.1463 | 0.8 | 0.80147 | -0.1838%
E11-20232119 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.591 | 1.5228 | 0.8 | 0.80182 | -0.2265%
E11-20232119 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.600 | 0 | 1.2 | 1.183 | 1.437 | 0.8 | 0.80408 | -0.5077%
E11-20232119 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.204 | -0.12484 | 2.4 | 2.387 | 0.54462 | 0.8 | 0.80192 | -0.2392%
E11-20232119 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.418 | -0.28046 | 4.8 | 4.688 | 2.3891 | 0.8 | 0.80752 | -0.9307%
E11-20232119 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.455 | -0.85205 | 4.8 | 4.709 | 1.9325 | 0.8 | 0.80787 | -0.9747%
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1248 | 0.16026 | 0 | 0.0003 | -0.24038 | 1 | 1 | 0.0002889%
E11-20232119 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0009 | -0.36043 | 1 | 0.99999 | 0.0006496%
E11-20232119 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5001 | -0.019996 | 0 | 0.0010 | -0.19996 | 1 | 1 | 0.0001999%
E11-20232119 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.0011 | -0.11022 | 1 | 1 | 6.074e-05%
E11-20232119 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1.990 | 0.50251 | 0 | -0.003 | 0.15075 | 1 | 1 | 0.0001136%
E11-20232119 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3.958 | 1.0611 | 0 | -0.009 | 0.22739 | 1 | 1 | 0.0002585%
E11-20232119 | 80 | 8 | 0 | 8 | 7.87 | 1.6518 | 0 | -0.018 | 0.22872 | 1 | 1 | 0.0002616%
E11-20232119 | 80 | 8 | 0 | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.019 | 0.2396 | 1 | 1 | 0.000287%
E11-20232119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232119 | 4.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2953 | 1.5916 | 0.225 | 0.2228 | 0.98743 | 0.8 | 0.79828 | 0.2158%
E11-20232119 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6047 | -0.77724 | 0.45 | 0.4429 | 1.6031 | 0.8 | 0.80675 | -0.837%
E11-20232119 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.9 | 0.888 | 1.3514 | 0.8 | 0.80169 | -0.2112%
E11-20232119 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 1.8 | 1.786 | 0.78387 | 0.8 | 0.80128 | -0.1603%
E11-20232119 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.801 | -0.020829 | 3.6 | 3.536 | 1.81 | 0.8 | 0.80518 | -0.6436%
E11-20232119 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.11 | 1.2658 | 0.8 | 0.8039 | -0.4849%
E11-20232119 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.41 | -1.0819 | 14.4 | 13.85 | 3.9711 | 0.8 | 0.81402 | -1.722%
E11-20232119 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.49 | -1.4879 | 14.4 | 13.95 | 3.2258 | 0.8 | 0.81317 | -1.619%
E11-20232119 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232119 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232119 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3745 | 0.13351 | 0 | 0.0009 | -0.24032 | 1 | 1 | 0.0002888%
E11-20232119 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0008 | -0.10681 | 1 | 1 | 5.704e-05%
E11-20232119 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.503 | -0.1996 | 0 | 0.001 | -0.066534 | 1 | 1 | 2.213e-05%
E11-20232119 | 10 | 3 |  | 3 | 2.979 | 0.70493 | 0 | 0.001 | -0.033568 | 1 | 1 | 5.634e-06%
E11-20232119 | 20 | 6 |  | 6 | 5.951 | 0.82339 | 0 | -0.012 | 0.20165 | 1 | 1 | 0.0002033%
E11-20232119 | 40 | 12 |  | 12 | 11.84 | 1.3514 | 0 | -0.042 | 0.35473 | 1 | 0.99999 | 0.0006292%
E11-20232119 | 80 | 24 |  | 24 | 23.81 | 0.79798 | 0 | -0.11 | 0.46199 | 1 | 0.99999 | 0.001067%
E11-20232119 | 80 | 24 |  | 24 | 24.09 | -0.3736 | 0 | -0.11 | 0.45662 | 1 | 0.99999 | 0.001043%
E11-20232120 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0992 | 0.80645 | 0.075 | 0.0754 | -0.5305 | 0.8 | 0.79613 | 0.4859%
E11-20232120 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2279 | -12.2422 | 0.15 | 0.0991 | 51.3623 | 0.8 | 0.91705 | -12.76%
E11-20232120 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3970 | 0.75567 | 0.3 | 0.3008 | -0.26596 | 0.8 | 0.79705 | 0.37%
E11-20232120 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79649 | 0.4405%
E11-20232120 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.605 | -0.31153 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79922 | 0.09728%
E11-20232120 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.181 | 0.5973 | 2.4 | 2.404 | -0.16639 | 0.8 | 0.7978 | 0.2761%
E11-20232120 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.332 | 1.0739 | 4.8 | 4.799 | 0.020838 | 0.8 | 0.79697 | 0.3803%
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00695 | 0.71942 | 0 | 0.0001 | -1.4388 | 1 | 0.9999 | 0.01035%
E11-20232120 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02001 | -0.049975 | 0 | 0.0003 | -1.4993 | 1 | 0.99989 | 0.01124%
E11-20232120 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05001 | -0.019996 | 0 | 0.0003 | -0.59988 | 1 | 0.99998 | 0.001799%
E11-20232120 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1000 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232120 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1249 | 0.080064 | 0 | 0.0003 | -0.24019 | 1 | 1 | 0.0002885%
E11-20232120 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2496 | 0.16026 | 0 | 0.0009 | -0.36058 | 1 | 0.99999 | 0.0006501%
E11-20232120 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5007 | -0.1398 | 0 | 0.0009 | -0.17975 | 1 | 1 | 0.0001615%
E11-20232120 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0010 | -0.1 | 1 | 1 | 5e-05%
E11-20232120 | 20 | 2 |  | 2 | 1.994 | 0.3009 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232120 | 40 | 4 |  | 4 | 3.986 | 0.35123 | 0 | -0.010 | 0.25088 | 1 | 1 | 0.0003147%
E11-20232120 | 80 | 8 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.025 | 0.31526 | 1 | 1 | 0.0004969%
E11-20232120 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2990 | 0.33445 | 0.225 | 0.2265 | -0.66225 | 0.8 | 0.79711 | 0.3624%
E11-20232120 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.757 | -20.7398 | 0.45 | 0.3038 | 48.1238 | 0.8 | 0.92805 | -13.8%
E11-20232120 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.9 | 0.899 | 0.11123 | 0.8 | 0.79815 | 0.2322%
E11-20232120 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.387 | 0.54462 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79763 | 0.2974%
E11-20232120 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.792 | 0.16694 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.79888 | 0.1404%
E11-20232120 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.61 | -0.10406 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.7999 | 0.01249%
E11-20232120 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.15 | 0.2611 | 14.4 | 14.17 | 1.6231 | 0.8 | 0.80386 | -0.4804%
E11-20232120 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232120 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232120 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232120 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0003 | -0.49834 | 1 | 0.99999 | 0.001242%
E11-20232120 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0 | 0.0001 | -0.066578 | 1 | 1 | 2.216e-05%
E11-20232120 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3004 | -0.13316 | 0 | 0.0009 | -0.2996 | 1 | 1 | 0.0004488%
E11-20232120 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3744 | 0.16026 | 0 | 0.0009 | -0.24038 | 1 | 1 | 0.0002889%
E11-20232120 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0008 | -0.10681 | 1 | 1 | 5.704e-05%
E11-20232120 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0 | 0.0010 | -0.066711 | 1 | 1 | 2.225e-05%
E11-20232120 | 10 | 3 |  | 3 | 2.991 | 0.3009 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232120 | 20 | 6 |  | 6 | 5.943 | 0.95911 | 0 | -0.014 | 0.23557 | 1 | 1 | 0.0002775%
E11-20232120 | 40 | 12 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0 | -0.032 | 0.26801 | 1 | 1 | 0.0003591%
E11-20232120 | 80 | 24 |  | 24 | 23.62 | 1.6088 | 0 | -0.101 | 0.4276 | 1 | 0.99999 | 0.0009142%
E11-20232121 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232121 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232121 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232121 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0399999999999999E-2 | -0.49751 | 0.06 | 0.0603 | -0.49751 | 0.8 | 0.8 | 5.551e-14%
E11-20232121 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0907 | -0.77178 | 0.8 | 0.8004 | -0.04952%
E11-20232121 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15989999999999999 | 0.062539 | 0.12 | 0.1208 | -0.66225 | 0.8 | 0.7979 | 0.2633%
E11-20232121 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20149999999999998 | -0.74442 | 0.15 | 0.1512 | -0.79365 | 0.8 | 0.79986 | 0.01787%
E11-20232121 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2404 | -0.16639 | 0.18 | 0.1808 | -0.44248 | 0.8 | 0.7992 | 0.09992%
E11-20232121 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32429999999999998 | -1.3259 | 0.24 | 0.2412 | -0.49751 | 0.8 | 0.8024 | -0.2989%
E11-20232121 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40720000000000001 | -1.7682 | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0.8 | 0.80274 | -0.3408%
E11-20232121 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48809999999999998 | -1.6595 | 0.36 | 0.3624 | -0.66225 | 0.8 | 0.80289 | -0.3602%
E11-20232121 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6460999999999999 | -0.94413 | 0.48 | 0.4867 | -1.3766 | 0.8 | 0.79874 | 0.1581%
E11-20232121 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80699999999999994 | -0.86741 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.80012 | -0.01487%
E11-20232121 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.7976 | 0.3008%
E11-20232121 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2930000000000001 | -1.0054 | 0.96 | 0.971 | -1.1329 | 0.8 | 0.79963 | 0.04642%
E11-20232121 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.621 | -1.2955 | 1.2 | 1.213 | -1.0717 | 0.8 | 0.80065 | -0.08137%
E11-20232121 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.944 | -1.2346 | 1.44 | 1.461 | -1.4374 | 0.8 | 0.79941 | 0.07412%
E11-20232121 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.569 | -0.35033 | 1.92 | 1.946 | -1.3361 | 0.8 | 0.79712 | 0.3608%
E11-20232121 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232121 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232121 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0 | 0.0010 | -1.004 | 1 | 0.99995 | 0.00504%
E11-20232121 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1474 | 1.7639 | 0 | 0.0008 | -0.54274 | 1 | 0.99999 | 0.001473%
E11-20232121 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.198 | 1.0101 | 0 | 0.0009 | -0.45455 | 1 | 0.99999 | 0.001033%
E11-20232121 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2471 | 1.1736 | 0 | 0.0009 | -0.36423 | 1 | 0.99999 | 0.0006633%
E11-20232121 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2966 | 1.1463 | 0 | 0.0009 | -0.30344 | 1 | 1 | 0.0004604%
E11-20232121 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3973 | 0.67959 | 0 | 0.0014 | -0.35238 | 1 | 0.99999 | 0.0006209%
E11-20232121 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4977 | 0.46213 | 0 | 0.0017 | -0.34157 | 1 | 0.99999 | 0.0005834%
E11-20232121 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5977 | 0.38481 | 0 | 0.0019 | -0.31789 | 1 | 0.99999 | 0.0005053%
E11-20232121 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232121 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232121 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232121 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.80108 | -0.1343%
E11-20232121 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.0089999999999999 | -0.89197 | 0.75 | 0.745 | 0.67114 | 0.8 | 0.80447 | -0.5562%
E11-20232121 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9990000000000001 | 0.050025 | 1.5 | 1.490 | 0.67114 | 0.8 | 0.80178 | -0.2217%
E11-20232121 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0129999999999999 | -0.43146 | 2.25 | 2.260 | -0.44248 | 0.8 | 0.79997 | 0.003983%
E11-20232121 | 5 | 5 |  | 4 | 4.048 | -1.1858 | 3 | 3.008 | -0.26596 | 0.8 | 0.80266 | -0.331%
E11-20232121 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0739999999999998 | -1.4584 | 3.75 | 3.741 | 0.24058 | 0.8 | 0.80488 | -0.6068%
E11-20232121 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.085 | -1.3969 | 4.5 | 4.531 | -0.68418 | 0.8 | 0.80207 | -0.2577%
E11-20232121 | 10 | 10 |  | 8 | 8.14 | -1.7199 | 6 | 6.057 | -0.94106 | 0.8 | 0.80227 | -0.2823%
E11-20232121 | 12.5 | 12.5 |  | 10 |  |  | 7.5 | 7.55 | -0.66225 | 0.8 | 0 | /
E11-20232121 | 15 | 15 |  | 12 | 12.24 | -1.9608 | 9 | 9.08 | -0.88106 | 0.8 | 0.80314 | -0.3908%
E11-20232121 | 20 | 20 |  | 16 | 16.259999999999998 | -1.599 | 12 | 12.09 | -0.74442 | 0.8 | 0.80248 | -0.3091%
E11-20232121 | 25 | 25 |  | 20 | 20.25 | -1.2346 | 15 | 15.07 | -0.4645 | 0.8 | 0.80223 | -0.2778%
E11-20232121 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 18.18 | -0.9901 | 0.8 | 0.79988 | 0.01486%
E11-20232121 | 40 | 40 |  | 32 | 32.690000000000005 | -2.1107 | 24 | 24.16 | -0.66225 | 0.8 | 0.8042 | -0.5225%
E11-20232121 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232121 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232121 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10150000000000001 | -1.4778 | 0 | 0.0007 | -0.68966 | 1 | 0.99998 | 0.002378%
E11-20232121 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0 | 0.0013 | -0.86264 | 1 | 0.99996 | 0.003721%
E11-20232121 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.20099999999999998 | -0.49751 | 0 | 0.0016 | -0.79602 | 1 | 0.99997 | 0.003168%
E11-20232121 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50269999999999992 | -0.5371 | 0 | 0.0011 | -0.21882 | 1 | 1 | 0.0002394%
E11-20232121 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0069999999999999 | -0.69513 | 0 | 0.0016 | -0.15889 | 1 | 1 | 0.0001262%
E11-20232121 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.4929999999999999 | 0.28079 | 0 | 0.007 | -0.28079 | 1 | 1 | 0.0003942%
E11-20232121 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7269999999999999 | 0.61712 | 0 | 0.011 | -0.29514 | 1 | 1 | 0.0004355%
E11-20232121 | 5 | 5 |  | 5 | 5.016 | -0.31898 | 0 | 0.014 | -0.27911 | 1 | 1 | 0.0003895%
E11-20232121 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232121 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232121 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232121 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232122 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0993 | 0.70493 | 0.075 | 0.0755 | -0.66225 | 0.8 | 0.79604 | 0.4976%
E11-20232122 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1498 | 0.13351 | 0.8 | 0.79908 | 0.1146%
E11-20232122 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3982 | 0.45203 | 0.3 | 0.2989 | 0.36802 | 0.8 | 0.79976 | 0.03014%
E11-20232122 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.79782 | 0.2727%
E11-20232122 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.597 | 0.18785 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.79874 | 0.158%
E11-20232122 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.197 | 0.093838 | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 0.8 | 0.79877 | 0.1541%
E11-20232122 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.356 | 0.69226 | 4.8 | 4.794 | 0.12516 | 0.8 | 0.79837 | 0.2043%
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00692 | 1.1561 | 0 | 0.0001 | -1.4451 | 1 | 0.9999 | 0.01044%
E11-20232122 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02013 | -0.6458 | 0 | 0.0003 | -1.4903 | 1 | 0.99989 | 0.0111%
E11-20232122 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05027 | -0.5371 | 0 | 0.0003 | -0.59678 | 1 | 0.99998 | 0.001781%
E11-20232122 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1002 | -0.1996 | 0 | 0.0002 | -0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232122 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1250 | 0 | 0 | 0.0002 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232122 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2495 | 0.2004 | 0 | 0.0009 | -0.36072 | 1 | 0.99999 | 0.0006506%
E11-20232122 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4978 | 0.44194 | 0 | 0.0009 | -0.1808 | 1 | 1 | 0.0001634%
E11-20232122 | 10 | 1 |  | 1 | 0.9955 | 0.45203 | 0 | 0.0010 | -0.10045 | 1 | 1 | 5.045e-05%
E11-20232122 | 20 | 2 |  | 2 | 1.989 | 0.55304 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232122 | 40 | 4 |  | 4 | 3.978 | 0.55304 | 0 | -0.010 | 0.25138 | 1 | 1 | 0.000316%
E11-20232122 | 80 | 8 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 0 | -0.025 | 0.31526 | 1 | 1 | 0.0004969%
E11-20232122 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2983 | 0.5699 | 0.225 | 0.2253 | -0.13316 | 0.8 | 0.79797 | 0.254%
E11-20232122 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.45 | 0.4507 | -0.15531 | 0.8 | 0.79907 | 0.1163%
E11-20232122 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.7992 | 0.1003%
E11-20232122 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.803 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232122 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.791 | 0.18785 | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 0.8 | 0.79882 | 0.148%
E11-20232122 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.64 | -0.41494 | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 0.8 | 0.80199 | -0.2484%
E11-20232122 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.16 | 0.20877 | 14.4 | 14.17 | 1.6231 | 0.8 | 0.80401 | -0.4988%
E11-20232122 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232122 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232122 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0209 | 0.47847 | 0 | 0.0001 | -0.47847 | 1 | 0.99999 | 0.001145%
E11-20232122 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0 | 0.0003 | -0.49834 | 1 | 0.99999 | 0.001242%
E11-20232122 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1507 | -0.4645 | 0 | 0.0002 | -0.13271 | 1 | 1 | 8.806e-05%
E11-20232122 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2999 | 0.033344 | 0 | 0.0009 | -0.3001 | 1 | 1 | 0.0004503%
E11-20232122 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3743 | 0.18702 | 0 | 0.0009 | -0.24045 | 1 | 1 | 0.0002891%
E11-20232122 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0 | 0.0009 | -0.12016 | 1 | 1 | 7.219e-05%
E11-20232122 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.495 | 0.33445 | 0 | 0.0008 | -0.053512 | 1 | 1 | 1.432e-05%
E11-20232122 | 10 | 3 |  | 3 | 2.986 | 0.46885 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232122 | 20 | 6 |  | 6 | 5.951 | 0.82339 | 0 | -0.016 | 0.26886 | 1 | 1 | 0.0003614%
E11-20232122 | 40 | 12 |  | 12 | 11.90 | 0.84034 | 0 | -0.032 | 0.26891 | 1 | 1 | 0.0003616%
E11-20232122 | 80 | 24 |  | 24 | 23.84 | 0.67114 | 0 | -0.104 | 0.43624 | 1 | 0.99999 | 0.0009515%
E11-20232123 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232123 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232123 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232123 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 7.9600000000000004E-2 | 0.50251 | 0.06 | 0.0595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80096 | -0.1205%
E11-20232123 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1191 | 0.75567 | 0.09 | 0.0896 | 0.44643 | 0.8 | 0.79911 | 0.1109%
E11-20232123 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1593 | 0.43942 | 0.12 | 0.1185 | 1.2658 | 0.8 | 0.80235 | -0.293%
E11-20232123 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0.15 | 0.1483 | 1.1463 | 0.8 | 0.80269 | -0.3357%
E11-20232123 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24129999999999999 | -0.53875 | 0.18 | 0.1769 | 1.7524 | 0.8 | 0.80649 | -0.8047%
E11-20232123 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32069999999999999 | -0.21827 | 0.24 | 0.2377 | 0.96761 | 0.8 | 0.80338 | -0.4212%
E11-20232123 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40200000000000002 | -0.49751 | 0.3 | 0.2972 | 0.94213 | 0.8 | 0.80411 | -0.5111%
E11-20232123 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48270000000000002 | -0.55935 | 0.36 | 0.3575 | 0.6993 | 0.8 | 0.8036 | -0.4482%
E11-20232123 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64149999999999996 | -0.23383 | 0.48 | 0.4781 | 0.39741 | 0.8 | 0.80181 | -0.2259%
E11-20232123 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.596 | 0.67114 | 0.8 | 0.80156 | -0.1949%
E11-20232123 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95 | 1.0526 | 0.72 | 0.718 | 0.27855 | 0.8 | 0.79778 | 0.2786%
E11-20232123 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2770000000000001 | 0.23493 | 0.96 | 0.956 | 0.41841 | 0.8 | 0.80053 | -0.06574%
E11-20232123 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.5980000000000001 | 0.12516 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80084 | -0.105%
E11-20232123 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.919 | 0.05211 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.79905 | 0.1189%
E11-20232123 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5630000000000002 | -0.11705 | 1.92 | 1.916 | 0.20877 | 0.8 | 0.80094 | -0.1169%
E11-20232123 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232123 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232123 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0 | 0.0009 | -0.9009 | 1 | 0.99996 | 0.004058%
E11-20232123 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1481 | 1.2829 | 0 | 0.0008 | -0.54018 | 1 | 0.99999 | 0.001459%
E11-20232123 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2001 | -0.049975 | 0 | 0.0009 | -0.44978 | 1 | 0.99999 | 0.001011%
E11-20232123 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2499 | 0.040016 | 0 | 0.0009 | -0.36014 | 1 | 0.99999 | 0.0006485%
E11-20232123 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2984 | 0.53619 | 0 | 0.0009 | -0.30161 | 1 | 1 | 0.0004548%
E11-20232123 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3973 | 0.67959 | 0 | 0.0014 | -0.35238 | 1 | 0.99999 | 0.0006209%
E11-20232123 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4981 | 0.38145 | 0 | 0.0014 | -0.28107 | 1 | 1 | 0.000395%
E11-20232123 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5945 | 0.92515 | 0 | 0.0018 | -0.30278 | 1 | 1 | 0.0004584%
E11-20232123 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232123 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232123 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232123 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.594 | 1.0101 | 0.8 | 0.80395 | -0.491%
E11-20232123 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.99700000000000011 | 0.3009 | 0.75 | 0.746 | 0.53619 | 0.8 | 0.80067 | -0.08419%
E11-20232123 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.31 | -13.4199 | 1.5 | 1.49 | 0.67114 | 0.8 | 0.84035 | -4.802%
E11-20232123 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.17 | -5.3628 | 2.25 | 2.22 | 1.3514 | 0.8 | 0.81911 | -2.333%
E11-20232123 | 5 | 5 |  | 4 | 4.2799999999999994 | -6.5421 | 3 | 2.96 | 1.3514 | 0.8 | 0.82247 | -2.732%
E11-20232123 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.3199999999999994 | -6.015 | 3.75 | 3.71 | 1.0782 | 0.8 | 0.82024 | -2.468%
E11-20232123 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.2799999999999994 | -4.4586 | 4.5 | 4.47 | 0.67114 | 0.8 | 0.8147 | -1.804%
E11-20232123 | 10 | 10 |  | 8 | 8.4400000000000013 | -5.2133 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.81686 | -2.064%
E11-20232123 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.46 | -4.3977 | 7.5 | 7.46 | 0.53619 | 0.8 | 0.81415 | -1.738%
E11-20232123 | 15 | 15 |  | 12 | 12.360000000000001 | -2.9126 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.81058 | -1.305%
E11-20232123 | 20 | 20 |  | 16 | 16.459999999999997 | -2.7947 | 12 | 11.9 | 0.84034 | 0.8 | 0.81039 | -1.283%
E11-20232123 | 25 | 25 |  | 20 | 20.36 | -1.7682 | 15 | 14.9 | 0.67114 | 0.8 | 0.80698 | -0.8655%
E11-20232123 | 30 | 30 |  | 24 | 24.259999999999998 | -1.0717 | 18 | 17.8 | 1.1236 | 0.8 | 0.80626 | -0.7761%
E11-20232123 | 40 | 40 |  | 32 | 32.96 | -2.9126 | 24 | 23.8 | 0.84034 | 0.8 | 0.81073 | -1.324%
E11-20232123 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232123 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232123 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.9899999999999989E-2 | 0.1001 | 0 | 0.0006 | -0.6006 | 1 | 0.99998 | 0.001804%
E11-20232123 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.14810000000000001 | 1.2829 | 0 | 0.0012 | -0.81026 | 1 | 0.99997 | 0.003283%
E11-20232123 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1981 | 0.95911 | 0 | 0.0015 | -0.75719 | 1 | 0.99997 | 0.002867%
E11-20232123 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.49709999999999999 | 0.58338 | 0 | 0.0010 | -0.20117 | 1 | 1 | 0.0002023%
E11-20232123 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0009999999999999 | -0.0999 | 0 | 0.0015 | -0.14985 | 1 | 1 | 0.0001123%
E11-20232123 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.512 | -0.47771 | 0 | 0.004 | -0.15924 | 1 | 1 | 0.0001268%
E11-20232123 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7530000000000001 | -0.079936 | 0 | 0.010 | -0.26645 | 1 | 1 | 0.000355%
E11-20232123 | 5 | 5 |  | 5 | 4.9949999999999992 | 0.1001 | 0 | 0.013 | -0.26026 | 1 | 1 | 0.0003387%
E11-20232123 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232123 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232123 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232123 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232124 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0974 | 2.6694 | 0.075 | 0.0762 | -1.5748 | 0.8 | 0.78761 | 1.573%
E11-20232124 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1952 | 2.459 | 0.15 | 0.1516 | -1.0554 | 0.8 | 0.78979 | 1.293%
E11-20232124 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3861 | 3.6001 | 0.3 | 0.3075 | -2.439 | 0.8 | 0.78223 | 2.272%
E11-20232124 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.776 | 3.0928 | 0.6 | 0.602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79012 | 1.251%
E11-20232124 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.568 | 2.0408 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79242 | 0.9569%
E11-20232124 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.174 | 0.81916 | 2.4 | 2.419 | -0.78545 | 0.8 | 0.79535 | 0.5852%
E11-20232124 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.211 | 3.043 | 4.8 | 4.799 | 0.020838 | 0.8 | 0.79131 | 1.098%
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1258 | -0.63593 | 0 | -0.0007 | 0.55644 | 1 | 0.99998 | 0.001548%
E11-20232124 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2529 | -1.1467 | 0 | -0.0010 | 0.39541 | 1 | 0.99999 | 0.0007818%
E11-20232124 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4972 | 0.56315 | 0 | -0.0025 | 0.50282 | 1 | 0.99999 | 0.001264%
E11-20232124 | 10 | 1 |  | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0 | -0.000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232124 | 20 | 2 |  | 2 | 2.011 | -0.54699 | 0 | -0.003 | 0.14918 | 1 | 1 | 0.0001113%
E11-20232124 | 40 | 4 |  | 4 | 4.052 | -1.2833 | 0 | -0.018 | 0.44423 | 1 | 0.99999 | 0.0009867%
E11-20232124 | 80 | 8 |  | 8 | 7.91 | 1.1378 | 0 | -0.038 | 0.4804 | 1 | 0.99999 | 0.001154%
E11-20232124 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232124 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232124 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0.8 | 0.79861 | 0.1738%
E11-20232125 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3020 | -0.66225 | 0.225 | 0.2267 | -0.74989 | 0.8 | 0.79975 | 0.0318%
E11-20232125 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3984 | 0.40161 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.79663 | 0.4233%
E11-20232125 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4995 | 0.1001 | 0.375 | 0.3779 | -0.7674 | 0.8 | 0.79748 | 0.3156%
E11-20232125 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5996 | 0.066711 | 0.45 | 0.4500 | 0 | 0.8 | 0.79981 | 0.02402%
E11-20232125 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.6011 | -0.183 | 0.8 | 0.79802 | 0.2478%
E11-20232125 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.996 | 0.40161 | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0.8 | 0.79846 | 0.1931%
E11-20232125 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.900 | 0 | 0.8 | 0.79904 | 0.1205%
E11-20232125 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.595 | 0.31348 | 1.2 | 1.200 | 0 | 0.8 | 0.7991 | 0.113%
E11-20232125 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.990 | 0.50251 | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79778 | 0.2781%
E11-20232125 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.385 | 0.62893 | 1.8 | 1.804 | -0.22173 | 0.8 | 0.79755 | 0.3078%
E11-20232125 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.164 | 1.1378 | 2.4 | 2.407 | -0.29082 | 0.8 | 0.79588 | 0.5182%
E11-20232125 | 50 | 5 |  | 4 | 3.957 | 1.0867 | 3 | 3.004 | -0.13316 | 0.8 | 0.79648 | 0.4414%
E11-20232125 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.761 | 0.81916 | 3.6 | 3.597 | 0.083403 | 0.8 | 0.79788 | 0.2653%
E11-20232125 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.370 | 0.47096 | 4.8 | 4.792 | 0.16694 | 0.8 | 0.79913 | 0.1094%
E11-20232125 | 100 | 10 |  | 8 | 8.00 | 0 | 6 | 5.983 | 0.28414 | 0.8 | 0.80082 | -0.1019%
E11-20232125 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 0.8 | 0.8007 | -0.08771%
E11-20232125 | 150 | 15 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 9 | 8.91 | 1.0101 | 0.8 | 0.80193 | -0.2403%
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232125 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5923 | 1.3 | 0.45 | 0.4482 | 0.40161 | 0.8 | 0.79742 | 0.3231%
E11-20232125 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.892 | 0.89686 | 0.675 | 0.670 | 0.74627 | 0.8 | 0.79957 | 0.05384%
E11-20232125 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.896 | 0.44643 | 0.8 | 0.79936 | 0.08059%
E11-20232125 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.489 | 0.73875 | 1.125 | 1.119 | 0.53619 | 0.8 | 0.79942 | 0.07258%
E11-20232125 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.787 | 0.72748 | 1.35 | 1.338 | 0.89686 | 0.8 | 0.80048 | -0.0604%
E11-20232125 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.385 | 0.62893 | 1.8 | 1.797 | 0.16694 | 0.8 | 0.79867 | 0.1663%
E11-20232125 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.977 | 0.77259 | 2.25 | 2.240 | 0.44643 | 0.8 | 0.79906 | 0.117%
E11-20232125 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.577 | 0.643 | 2.7 | 2.690 | 0.37175 | 0.8 | 0.79922 | 0.09737%
E11-20232125 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.714 | 1.8244 | 3.6 | 3.564 | 1.0101 | 0.8 | 0.79768 | 0.2909%
E11-20232125 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.911 | 1.5057 | 4.5 | 4.445 | 1.2373 | 0.8 | 0.79924 | 0.0955%
E11-20232125 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.16 | 0.55866 | 5.4 | 5.319 | 1.5228 | 0.8 | 0.80274 | -0.3409%
E11-20232125 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.48 | 1.2658 | 7.2 | 7.10 | 1.4085 | 0.8 | 0.80041 | -0.05061%
E11-20232125 | 50 | 15 |  | 12 | 11.86 | 1.1804 | 9 | 8.84 | 1.81 | 0.8 | 0.80178 | -0.2222%
E11-20232125 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.25 | 1.0526 | 10.8 | 10.49 | 2.9552 | 0.8 | 0.80533 | -0.6613%
E11-20232125 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.08 | 0.62893 | 14.4 | 14.03 | 2.6372 | 0.8 | 0.80564 | -0.7%
E11-20232125 | 100 | 30 |  | 24 | 23.83 | 0.71339 | 18 | 17.42 | 3.3295 | 0.8 | 0.8073 | -0.904%
E11-20232125 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232125 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232126 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232126 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232126 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232126 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.3999999999999991E-2 | -4.7619 | 0.06 | 0.0608 | -1.3158 | 0.8 | 0.81007 | -1.243%
E11-20232126 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.16770000000000002 | -28.4436 | 0.09 | 0.0940 | -4.2553 | 0.8 | 0.87231 | -8.29%
E11-20232126 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.20829999999999999 | -23.1877 | 0.12 | 0.1257 | -4.5346 | 0.8 | 0.85618 | -6.562%
E11-20232126 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.29630000000000001 | -19.001 | 0.18 | 0.1859 | -3.1737 | 0.8 | 0.84708 | -5.558%
E11-20232126 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.36109999999999998 | -11.3819 | 0.24 | 0.2454 | -2.2005 | 0.8 | 0.82708 | -3.275%
E11-20232126 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.44590000000000002 | -10.2938 | 0.3 | 0.2976 | 0.80645 | 0.8 | 0.83176 | -3.819%
E11-20232126 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.51700000000000002 | -7.1567 | 0.36 | 0.358 | 0.55866 | 0.8 | 0.82213 | -2.692%
E11-20232126 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.67900000000000005 | -5.7437 | 0.48 | 0.477 | 0.62893 | 0.8 | 0.81827 | -2.233%
E11-20232126 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.83499999999999996 | -4.1916 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.81255 | -1.544%
E11-20232126 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 1.0169999999999999 | -5.6047 | 0.72 | 0.722 | -0.27701 | 0.8 | 0.81541 | -1.89%
E11-20232126 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.3440000000000001 | -4.7619 | 0.96 | 0.962 | -0.2079 | 0.8 | 0.81316 | -1.618%
E11-20232126 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.669 | -4.1342 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.81123 | -1.384%
E11-20232126 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9510000000000001 | -1.5889 | 1.44 | 1.449 | -0.62112 | 0.8 | 0.80281 | -0.3495%
E11-20232126 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232126 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232126 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1058 | -5.482 | 0 | 0.0008 | -0.75614 | 1 | 0.99997 | 0.002859%
E11-20232126 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1572 | -4.5802 | 0 | 0.0005 | -0.31807 | 1 | 0.99999 | 0.0005058%
E11-20232126 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.205 | -2.439 | 0 | 0.0005 | -0.2439 | 1 | 1 | 0.0002974%
E11-20232126 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3041 | -1.3482 | 0 | 0.0005 | -0.16442 | 1 | 1 | 0.0001352%
E11-20232126 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4125 | -3.0303 | 0 | 0.0010 | -0.24242 | 1 | 1 | 0.0002938%
E11-20232126 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5064 | -1.2638 | 0 | 0.0012 | -0.23697 | 1 | 1 | 0.0002808%
E11-20232126 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6072 | -1.1858 | 0 | 0.0013 | -0.2141 | 1 | 1 | 0.0002292%
E11-20232126 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.816 | -1.9608 | 0 | 0.0016 | -0.19608 | 1 | 1 | 0.0001922%
E11-20232126 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232126 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232126 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232126 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232126 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232126 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232126 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232126 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232126 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232127 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232127 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232127 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232127 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1600000000000006E-2 | -1.9608 | 0.06 | 0.0594 | 1.0101 | 0.8 | 0.80848 | -1.049%
E11-20232127 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12129999999999999 | -1.0717 | 0.09 | 0.0905 | -0.55249 | 0.8 | 0.8015 | -0.1876%
E11-20232127 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1615 | -0.92879 | 0.12 | 0.1219 | -1.5587 | 0.8 | 0.79816 | 0.2308%
E11-20232127 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2417 | -0.70335 | 0.18 | 0.1822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79853 | 0.184%
E11-20232127 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32150000000000001 | -0.46656 | 0.24 | 0.2424 | -0.9901 | 0.8 | 0.79848 | 0.1907%
E11-20232127 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48309999999999997 | -0.64169 | 0.36 | 0.3632 | -0.88106 | 0.8 | 0.7993 | 0.08701%
E11-20232127 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6431 | -0.48204 | 0.48 | 0.4826 | -0.53875 | 0.8 | 0.79984 | 0.02053%
E11-20232127 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80099999999999993 | -0.12484 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79748 | 0.3155%
E11-20232127 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96100000000000008 | -0.10406 | 0.72 | 0.727 | -0.96286 | 0.8 | 0.7975 | 0.313%
E11-20232127 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2830000000000001 | -0.23383 | 0.96 | 0.971 | -1.1329 | 0.8 | 0.79738 | 0.3283%
E11-20232127 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79791 | 0.262%
E11-20232127 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9260000000000002 | -0.31153 | 1.44 | 1.453 | -0.8947 | 0.8 | 0.79831 | 0.2122%
E11-20232127 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5569999999999999 | 0.11732 | 1.92 | 1.950 | -1.5385 | 0.8 | 0.79516 | 0.6086%
E11-20232127 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232127 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232127 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | 0.0009 | -0.89463 | 1 | 0.99996 | 0.004002%
E11-20232127 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2016 | -0.79365 | 0 | 0.0007 | -0.34722 | 1 | 0.99999 | 0.0006028%
E11-20232127 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4006 | -0.14978 | 0 | 0.0012 | -0.29955 | 1 | 1 | 0.0004487%
E11-20232127 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232127 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232127 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232127 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232127 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232127 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232127 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232127 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232127 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232128 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232128 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232128 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232128 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | / | / | 0.06 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232128 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12229999999999999 | -1.8806 | 0.09 | 0.0917 | -1.8539 | 0.8 | 0.80008 | -0.009811%
E11-20232128 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1638 | -2.3199 | 0.12 | 0.1226 | -2.1207 | 0.8 | 0.80059 | -0.07321%
E11-20232128 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32419999999999999 | -1.2955 | 0.24 | 0.2447 | -1.9207 | 0.8 | 0.79816 | 0.23%
E11-20232128 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48480000000000001 | -0.9901 | 0.36 | 0.3673 | -1.9875 | 0.8 | 0.79707 | 0.3675%
E11-20232128 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64710000000000001 | -1.0972 | 0.48 | 0.4856 | -1.1532 | 0.8 | 0.79984 | 0.0204%
E11-20232128 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80899999999999994 | -1.1125 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.80036 | -0.04448%
E11-20232128 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97100000000000009 | -1.1329 | 0.72 | 0.730 | -1.3699 | 0.8 | 0.79931 | 0.08658%
E11-20232128 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2990000000000002 | -1.4627 | 0.96 | 0.966 | -0.62112 | 0.8 | 0.80244 | -0.304%
E11-20232128 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.653 | -3.2063 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.80529 | -0.6567%
E11-20232128 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9690000000000001 | -2.4886 | 1.44 | 1.453 | -0.8947 | 0.8 | 0.80463 | -0.576%
E11-20232128 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.6350000000000002 | -2.8463 | 1.92 | 1.936 | -0.82645 | 0.8 | 0.80587 | -0.7284%
E11-20232128 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232128 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232128 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1021 | -2.0568 | 0 | 0.0007 | -0.6856 | 1 | 0.99998 | 0.00235%
E11-20232128 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1567 | -4.2757 | 0 | 0.0005 | -0.31908 | 1 | 0.99999 | 0.0005091%
E11-20232128 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2032 | -1.5748 | 0 | 0.0005 | -0.24606 | 1 | 1 | 0.0003027%
E11-20232128 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4078 | -1.9127 | 0 | 0.0009 | -0.2207 | 1 | 1 | 0.0002435%
E11-20232128 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232128 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232128 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232128 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232128 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232128 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232128 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232128 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232128 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232129 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232129 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232129 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232129 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.4900000000000003E-2 | -5.7715 | 0.06 | 0.0614 | -2.2801 | 0.8 | 0.8103 | -1.271%
E11-20232129 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12620000000000001 | -4.9128 | 0.09 | 0.0921 | -2.2801 | 0.8 | 0.80777 | -0.9614%
E11-20232129 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16600000000000001 | -3.6145 | 0.12 | 0.1227 | -2.2005 | 0.8 | 0.80417 | -0.5181%
E11-20232129 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2056 | -2.7237 | 0.15 | 0.1525 | -1.6393 | 0.8 | 0.80318 | -0.3955%
E11-20232129 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24540000000000001 | -2.2005 | 0.18 | 0.1835 | -1.9074 | 0.8 | 0.80086 | -0.1075%
E11-20232129 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32739999999999997 | -2.2602 | 0.24 | 0.2436 | -1.4778 | 0.8 | 0.80229 | -0.2852%
E11-20232129 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40639999999999998 | -1.5748 | 0.3 | 0.3035 | -1.1532 | 0.8 | 0.80123 | -0.1533%
E11-20232129 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4874 | -1.5183 | 0.36 | 0.3647 | -1.2887 | 0.8 | 0.80067 | -0.08365%
E11-20232129 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64910000000000001 | -1.4019 | 0.48 | 0.4839 | -0.80595 | 0.8 | 0.80173 | -0.2159%
E11-20232129 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.81100000000000005 | -1.3564 | 0.6 | 0.609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79964 | 0.04441%
E11-20232129 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96200000000000008 | -0.2079 | 0.72 | 0.735 | -2.0408 | 0.8 | 0.79462 | 0.6776%
E11-20232129 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2870000000000001 | -0.5439 | 0.96 | 0.971 | -1.1329 | 0.8 | 0.79828 | 0.2149%
E11-20232129 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.607 | -0.43559 | 1.2 | 1.221 | -1.7199 | 0.8 | 0.79624 | 0.4724%
E11-20232129 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232129 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232129 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1033 | -3.1946 | 0 | 0.0011 | -1.0649 | 1 | 0.99994 | 0.005669%
E11-20232129 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1555 | -3.537 | 0 | 0.0008 | -0.51447 | 1 | 0.99999 | 0.001323%
E11-20232129 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2054 | -2.629 | 0 | 0.0009 | -0.43817 | 1 | 0.99999 | 0.00096%
E11-20232129 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4079 | -1.9367 | 0 | 0.0013 | -0.31871 | 1 | 0.99999 | 0.0005079%
E11-20232129 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6086 | -1.4131 | 0 | 0.0016 | -0.2629 | 1 | 1 | 0.0003456%
E11-20232129 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.807 | -0.86741 | 0 | 0.0018 | -0.22305 | 1 | 1 | 0.0002488%
E11-20232129 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232129 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232129 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232129 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232129 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232129 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232129 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232129 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232129 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232130 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232130 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232130 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232130 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1699999999999995E-2 | -2.0808 | 0.06 | 0.0597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80741 | -0.9177%
E11-20232130 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1226 | -2.1207 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.80423 | -0.5261%
E11-20232130 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1623 | -1.4171 | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80385 | -0.4785%
E11-20232130 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32219999999999999 | -0.68281 | 0.24 | 0.2380 | 0.84034 | 0.8 | 0.80435 | -0.5411%
E11-20232130 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48270000000000002 | -0.55935 | 0.36 | 0.3576 | 0.67114 | 0.8 | 0.80352 | -0.4383%
E11-20232130 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64589999999999992 | -0.91345 | 0.48 | 0.4761 | 0.81916 | 0.8 | 0.80495 | -0.6152%
E11-20232130 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80311 | -0.3877%
E11-20232130 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.714 | 0.84034 | 0.8 | 0.80388 | -0.4829%
E11-20232130 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2930000000000001 | -1.0054 | 0.96 | 0.959 | 0.10428 | 0.8 | 0.80319 | -0.3977%
E11-20232130 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6160000000000001 | -0.9901 | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.8 | 0.80476 | -0.5909%
E11-20232130 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9390000000000001 | -0.97989 | 1.44 | 1.431 | 0.62893 | 0.8 | 0.80461 | -0.5726%
E11-20232130 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5790000000000002 | -0.73672 | 1.92 | 1.901 | 0.99947 | 0.8 | 0.80495 | -0.6154%
E11-20232130 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232130 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232130 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1012 | -1.1858 | 0 | 0.0008 | -0.79051 | 1 | 0.99997 | 0.003125%
E11-20232130 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0 | 0.0006 | -0.39709 | 1 | 0.99999 | 0.0007884%
E11-20232130 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0 | 0.0006 | -0.29925 | 1 | 1 | 0.0004478%
E11-20232130 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4021 | -0.52226 | 0 | 0.0010 | -0.24869 | 1 | 1 | 0.0003092%
E11-20232130 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232130 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232130 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232130 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.1217 | -1.3969 | 0.09 | 0.0913 | -1.4239 | 0.8 | 0.79992 | 0.009861%
E11-20232130 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16249999999999998 | -1.5385 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.8016 | -0.199%
E11-20232130 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0.15 | 0.1533 | -2.1526 | 0.8 | 0.79528 | 0.5938%
E11-20232130 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4032 | -0.79365 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.8001 | -0.0119%
E11-20232130 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.81099999999999994 | -1.3564 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80249 | -0.3099%
E11-20232130 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.01 | -0.9901 | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0.8 | 0.80247 | -0.3081%
E11-20232130 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0129999999999999 | -0.6458 | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80339 | -0.4216%
E11-20232130 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.032 | -1.0554 | 2.25 | 2.238 | 0.53619 | 0.8 | 0.80456 | -0.567%
E11-20232130 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0389999999999997 | -0.96559 | 3 | 3.032 | -1.0554 | 0.8 | 0.79974 | 0.03269%
E11-20232130 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0400000000000009 | -0.49751 | 6 | 6.05 | -0.82645 | 0.8 | 0.79904 | 0.1195%
E11-20232130 | 15 | 15 |  | 12 | 12.14 | -1.1532 | 9 | 9.04 | -0.44248 | 0.8 | 0.80206 | -0.2564%
E11-20232130 | 20 | 20 |  | 16 | 16.119999999999997 | -0.74442 | 12 | 12.12 | -0.9901 | 0.8 | 0.79929 | 0.0894%
E11-20232130 | 30 | 30 |  | 24 | 24.369999999999997 | -1.5183 | 18 | 18.06 | -0.33223 | 0.8 | 0.80343 | -0.4268%
E11-20232130 | 40 | 40 |  | 32 | 32.440000000000005 | -1.3564 | 24 | 23.79 | 0.88272 | 0.8 | 0.8064 | -0.7933%
E11-20232130 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232130 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232130 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15060000000000001 | -0.39841 | 0 | 0.0011 | -0.73041 | 1 | 0.99997 | 0.002667%
E11-20232130 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0 | 0.0014 | -0.69617 | 1 | 0.99998 | 0.002423%
E11-20232130 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50239999999999996 | -0.47771 | 0 | 0.0006 | -0.11943 | 1 | 1 | 7.131e-05%
E11-20232130 | 1 | 1 |  | 1 | 1.002 | -0.1996 | 0 | 0.0015 | -0.1497 | 1 | 1 | 0.0001121%
E11-20232130 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232130 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232130 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232130 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232131 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0991 | 0.90817 | 0.075 | 0.0758 | -1.0554 | 0.8 | 0.79429 | 0.7189%
E11-20232131 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1979 | 1.0611 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.79268 | 0.923%
E11-20232131 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3961 | 0.9846 | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79474 | 0.6612%
E11-20232131 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.801 | -0.12484 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79892 | 0.135%
E11-20232131 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.597 | 0.18785 | 1.2 | 1.200 | 0 | 0.8 | 0.79946 | 0.06767%
E11-20232131 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.186 | 0.43942 | 2.4 | 2.429 | -1.1939 | 0.8 | 0.79524 | 0.5982%
E11-20232131 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.384 | 0.25063 | 4.8 | 4.761 | 0.81916 | 0.8 | 0.80162 | -0.2026%
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00704 | -0.56818 | 0 | 0.00001 | -0.14205 | 1 | 1 | 0.0001009%
E11-20232131 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01997 | 0.15023 | 0 | -0.00010 | 0.50075 | 1 | 0.99999 | 0.001254%
E11-20232131 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05017 | -0.33885 | 0 | -0.00011 | 0.21925 | 1 | 1 | 0.0002404%
E11-20232131 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | -0.0005 | 0.49702 | 1 | 0.99999 | 0.001235%
E11-20232131 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.225 | 0.2274 | -1.0554 | 0.8 | 0.79905 | 0.1193%
E11-20232131 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5999 | 0.016669 | 0.45 | 0.4565 | -1.4239 | 0.8 | 0.79579 | 0.5285%
E11-20232131 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.9 | 0.900 | 0 | 0.8 | 0.79782 | 0.2727%
E11-20232131 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.816 | -0.88106 | 0.8 | 0.79598 | 0.5047%
E11-20232131 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.812 | -0.24938 | 3.6 | 3.618 | -0.49751 | 0.8 | 0.79928 | 0.08985%
E11-20232131 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.62 | -0.2079 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.801 | -0.1246%
E11-20232131 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.44 | -1.2346 | 14.4 | 14.15 | 1.7668 | 0.8 | 0.8085 | -1.052%
E11-20232131 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232131 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232131 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02092 | 0.38241 | 0 | -0.00010 | 0.47801 | 1 | 0.99999 | 0.001142%
E11-20232131 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06019 | -0.31567 | 0 | -0.00021 | 0.3489 | 1 | 0.99999 | 0.0006086%
E11-20232131 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0 | -0.00009 | 0.059563 | 1 | 1 | 1.774e-05%
E11-20232131 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3002 | -0.1 | 0 | -0.00010 | 0.047801 | 1 | 1 | 5.548e-06%
E11-20232132 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0760 | -1.3158 | 0.8 | 0.7947 | 0.6672%
E11-20232132 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0.15 | 0.1523 | -1.5102 | 0.8 | 0.795 | 0.6287%
E11-20232132 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3986 | 0.35123 | 0.3 | 0.3039 | -1.2833 | 0.8 | 0.79523 | 0.5992%
E11-20232132 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79711 | 0.363%
E11-20232132 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.8 | 0.79741 | 0.3253%
E11-20232132 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.193 | 0.21923 | 2.4 | 2.420 | -0.82645 | 0.8 | 0.79696 | 0.3809%
E11-20232132 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.373 | 0.42366 | 4.8 | 4.478 | 7.1907 | 0.8 | 0.81821 | -2.226%
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00703 | -0.42674 | 0 | 0.00003 | -0.42674 | 1 | 0.99999 | 0.0009105%
E11-20232132 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02023 | -1.1369 | 0 | 0.00011 | -0.54375 | 1 | 0.99999 | 0.001478%
E11-20232132 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05048 | -0.95087 | 0 | -0.00010 | 0.1981 | 1 | 1 | 0.0001962%
E11-20232132 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1007 | -0.69513 | 0 | -0.0005 | 0.49652 | 1 | 0.99999 | 0.001233%
E11-20232132 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3020 | -0.66225 | 0.225 | 0.2294 | -1.918 | 0.8 | 0.79631 | 0.4628%
E11-20232132 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6017 | -0.28253 | 0.45 | 0.4574 | -1.6178 | 0.8 | 0.79609 | 0.4907%
E11-20232132 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79872 | 0.1597%
E11-20232132 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79747 | 0.3171%
E11-20232132 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.802 | -0.041649 | 3.6 | 3.622 | -0.6074 | 0.8 | 0.79836 | 0.2053%
E11-20232132 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.69 | -0.92879 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.80307 | -0.3826%
E11-20232132 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.42 | -1.1329 | 14.4 | 14.24 | 1.1236 | 0.8 | 0.80643 | -0.7975%
E11-20232132 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232132 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232132 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02092 | 0.38241 | 0 | -0.00007 | 0.33461 | 1 | 0.99999 | 0.0005598%
E11-20232132 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06022 | -0.36533 | 0 | -0.00018 | 0.2989 | 1 | 1 | 0.0004467%
E11-20232132 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0 | -0.00089 | 0.58785 | 1 | 0.99998 | 0.001728%
E11-20232132 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0 | -0.0015 | 0.49538 | 1 | 0.99999 | 0.001227%
E11-20232133 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0995 | 0.50251 | 0.075 | 0.0760 | -1.3158 | 0.8 | 0.7947 | 0.6672%
E11-20232133 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0.15 | 0.1523 | -1.5102 | 0.8 | 0.795 | 0.6287%
E11-20232133 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3986 | 0.35123 | 0.3 | 0.3039 | -1.2833 | 0.8 | 0.79523 | 0.5992%
E11-20232133 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.796 | 0.50251 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79711 | 0.363%
E11-20232133 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.591 | 0.56568 | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.8 | 0.79741 | 0.3253%
E11-20232133 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.193 | 0.21923 | 2.4 | 2.420 | -0.82645 | 0.8 | 0.79696 | 0.3809%
E11-20232133 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.373 | 0.42366 | 4.8 | 4.784 | 0.33445 | 0.8 | 0.79974 | 0.03202%
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00703 | -0.42674 | 0 | 0.00003 | -0.42674 | 1 | 0.99999 | 0.0009105%
E11-20232133 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02023 | -1.1369 | 0 | 0.00011 | -0.54375 | 1 | 0.99999 | 0.001478%
E11-20232133 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05048 | -0.95087 | 0 | -0.00010 | 0.1981 | 1 | 1 | 0.0001962%
E11-20232133 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1007 | -0.69513 | 0 | -0.0005 | 0.49652 | 1 | 0.99999 | 0.001233%
E11-20232133 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3020 | -0.66225 | 0.225 | 0.2294 | -1.918 | 0.8 | 0.79631 | 0.4628%
E11-20232133 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6017 | -0.28253 | 0.45 | 0.4574 | -1.6178 | 0.8 | 0.79609 | 0.4907%
E11-20232133 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79872 | 0.1597%
E11-20232133 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79747 | 0.3171%
E11-20232133 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.802 | -0.041649 | 3.6 | 3.622 | -0.6074 | 0.8 | 0.79836 | 0.2053%
E11-20232133 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.69 | -0.92879 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.80307 | -0.3826%
E11-20232133 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.42 | -1.1329 | 14.4 | 14.24 | 1.1236 | 0.8 | 0.80643 | -0.7975%
E11-20232133 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232133 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232133 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02092 | 0.38241 | 0 | -0.00007 | 0.33461 | 1 | 0.99999 | 0.0005598%
E11-20232133 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06022 | -0.36533 | 0 | -0.00018 | 0.2989 | 1 | 1 | 0.0004467%
E11-20232133 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0 | -0.00089 | 0.58785 | 1 | 0.99998 | 0.001728%
E11-20232133 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0 | -0.0015 | 0.49538 | 1 | 0.99999 | 0.001227%
E11-20232134 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0982 | 1.833 | 0.075 | 0.0764 | -1.8325 | 0.8 | 0.78927 | 1.36%
E11-20232134 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1971 | 1.4713 | 0.15 | 0.1516 | -1.0554 | 0.8 | 0.79265 | 0.9268%
E11-20232134 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3944 | 1.4199 | 0.3 | 0.3040 | -1.3158 | 0.8 | 0.79203 | 1.007%
E11-20232134 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79735 | 0.3318%
E11-20232134 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.577 | 1.4585 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.79507 | 0.6197%
E11-20232134 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.405 | -0.2079 | 0.8 | 0.79731 | 0.3372%
E11-20232134 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.371 | 0.45519 | 4.8 | 4.838 | -0.78545 | 0.8 | 0.7964 | 0.452%
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00696 | 0.57471 | 0 | 0.00000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232134 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02009 | -0.44798 | 0 | 0.00008 | -0.39821 | 1 | 0.99999 | 0.0007928%
E11-20232134 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05042 | -0.833 | 0 | -0.00012 | 0.238 | 1 | 1 | 0.0002832%
E11-20232134 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1008 | -0.79365 | 0 | -0.0005 | 0.49603 | 1 | 0.99999 | 0.00123%
E11-20232134 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2995 | 0.16694 | 0.225 | 0.2285 | -1.5317 | 0.8 | 0.79504 | 0.6244%
E11-20232134 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5962 | 0.63737 | 0.45 | 0.4494 | 0.13351 | 0.8 | 0.79855 | 0.1814%
E11-20232134 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79614 | 0.4853%
E11-20232134 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.377 | 0.96761 | 1.8 | 1.803 | -0.16639 | 0.8 | 0.79673 | 0.4104%
E11-20232134 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.766 | 0.71339 | 3.6 | 3.612 | -0.33223 | 0.8 | 0.79698 | 0.3789%
E11-20232134 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.73 | -1.3361 | 7.2 | 7.15 | 0.6993 | 0.8 | 0.80583 | -0.7229%
E11-20232134 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.32 | -0.62112 | 14.4 | 14.26 | 0.98177 | 0.8 | 0.80457 | -0.5685%
E11-20232134 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232134 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232134 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02092 | 0.38241 | 0 | -0.00011 | 0.52581 | 1 | 0.99999 | 0.001382%
E11-20232134 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06001 | -0.016664 | 0 | -0.00023 | 0.38327 | 1 | 0.99999 | 0.0007345%
E11-20232134 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0 | -0.0009 | 0.5992 | 1 | 0.99998 | 0.001795%
E11-20232134 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2999 | 0.033344 | 0 | -0.0015 | 0.50017 | 1 | 0.99999 | 0.001251%
E11-20232135 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232135 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232135 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232135 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2100000000000006E-2 | -2.5579 | 0.06 | 0.0613 | -2.1207 | 0.8 | 0.80129 | -0.1605%
E11-20232135 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12179999999999999 | -1.4778 | 0.09 | 0.0911 | -1.2075 | 0.8 | 0.80079 | -0.09844%
E11-20232135 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16170000000000001 | -1.0513 | 0.12 | 0.1216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79923 | 0.09656%
E11-20232135 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2036 | -1.7682 | 0.15 | 0.1521 | -1.3807 | 0.8 | 0.80113 | -0.1413%
E11-20232135 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2455 | -2.2403 | 0.18 | 0.1832 | -1.7467 | 0.8 | 0.80145 | -0.1806%
E11-20232135 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32319999999999999 | -0.9901 | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.8 | 0.80024 | -0.0297%
E11-20232135 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40429999999999999 | -1.0636 | 0.3 | 0.3015 | -0.49751 | 0.8 | 0.80164 | -0.2044%
E11-20232135 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4844 | -0.90834 | 0.36 | 0.3586 | 0.39041 | 0.8 | 0.80373 | -0.4638%
E11-20232135 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64620000000000011 | -0.95946 | 0.48 | 0.4769 | 0.65003 | 0.8 | 0.80461 | -0.5727%
E11-20232135 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80699999999999994 | -0.86741 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80488 | -0.6063%
E11-20232135 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97 | -1.0309 | 0.72 | 0.714 | 0.84034 | 0.8 | 0.80535 | -0.664%
E11-20232135 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2890000000000001 | -0.69822 | 0.96 | 0.955 | 0.52356 | 0.8 | 0.8035 | -0.4358%
E11-20232135 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6060000000000001 | -0.3736 | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.8 | 0.80323 | -0.402%
E11-20232135 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.929 | -0.46656 | 1.44 | 1.431 | 0.62893 | 0.8 | 0.80314 | -0.3905%
E11-20232135 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5790000000000002 | -0.73672 | 1.92 | 1.911 | 0.47096 | 0.8 | 0.80346 | -0.4311%
E11-20232135 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232135 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232135 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1028 | -2.7237 | 0 | 0.0008 | -0.77821 | 1 | 0.99997 | 0.003028%
E11-20232135 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1518 | -1.1858 | 0 | 0.0007 | -0.46113 | 1 | 0.99999 | 0.001063%
E11-20232135 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2015 | -0.74442 | 0 | 0.0006 | -0.29777 | 1 | 1 | 0.0004433%
E11-20232135 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4029 | -0.71978 | 0 | 0.0012 | -0.29784 | 1 | 1 | 0.0004435%
E11-20232135 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232135 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232135 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232135 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.12189999999999999 | -1.5587 | 0.09 | 0.0913 | -1.4239 | 0.8 | 0.80039 | -0.0492%
E11-20232135 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16270000000000001 | -1.6595 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.80195 | -0.2429%
E11-20232135 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20249999999999999 | -1.2346 | 0.15 | 0.1533 | -2.1526 | 0.8 | 0.7973 | 0.3388%
E11-20232135 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40479999999999999 | -1.1858 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.80123 | -0.1539%
E11-20232135 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.81200000000000006 | -1.4778 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80284 | -0.3536%
E11-20232135 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.01 | -0.9901 | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0.8 | 0.80247 | -0.3081%
E11-20232135 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0219999999999998 | -1.088 | 1.5 | 1.492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80466 | -0.5786%
E11-20232135 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.032 | -1.0554 | 2.25 | 2.238 | 0.53619 | 0.8 | 0.80456 | -0.567%
E11-20232135 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0389999999999997 | -0.96559 | 3 | 3.032 | -1.0554 | 0.8 | 0.79974 | 0.03269%
E11-20232135 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0419999999999998 | -0.833 | 3.75 | 3.789 | -1.0293 | 0.8 | 0.79943 | 0.07145%
E11-20232135 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0569999999999995 | -0.94106 | 4.5 | 4.542 | -0.9247 | 0.8 | 0.80005 | -0.005943%
E11-20232135 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0400000000000009 | -0.49751 | 6 | 6.05 | -0.82645 | 0.8 | 0.79904 | 0.1195%
E11-20232135 | 15 | 15 |  | 12 | 12.07 | -0.57995 | 9 | 9.04 | -0.44248 | 0.8 | 0.8004 | -0.04969%
E11-20232135 | 20 | 20 |  | 16 | 16.11 | -0.68281 | 12 | 12.08 | -0.66225 | 0.8 | 0.80006 | -0.007448%
E11-20232135 | 30 | 30 |  | 24 | 24.389999999999997 | -1.599 | 18 | 18.06 | -0.33223 | 0.8 | 0.80366 | -0.4557%
E11-20232135 | 40 | 40 |  | 32 | 32.450000000000003 | -1.3867 | 24 | 23.89 | 0.46044 | 0.8 | 0.8053 | -0.658%
E11-20232135 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232135 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232135 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1012 | -1.1858 | 0 | 0.0009 | -0.88933 | 1 | 0.99996 | 0.003954%
E11-20232135 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15160000000000001 | -1.0554 | 0 | 0.0012 | -0.79156 | 1 | 0.99997 | 0.003133%
E11-20232135 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.20219999999999999 | -1.088 | 0 | 0.0011 | -0.54402 | 1 | 0.99999 | 0.00148%
E11-20232135 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25309999999999999 | -1.2248 | 0 | 0.0015 | -0.59265 | 1 | 0.99998 | 0.001756%
E11-20232135 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50560000000000005 | -1.1076 | 0 | 0.001 | -0.19778 | 1 | 1 | 0.0001956%
E11-20232135 | 1 | 1 |  | 1 | 1.0089999999999999 | -0.89197 | 0 | 0.002 | -0.19822 | 1 | 1 | 0.0001964%
E11-20232135 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232135 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232135 | R(Ω) | 0.1022 | 0.1016 | 0.10340000000000001 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1022 | 0.1033 | 0.1017 | 0.0006867 | 0.70122 | -99.9%
E11-20232135 | X(Ω) | 0.1239 | 0.1241 | 0.1229 | 0.1242 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1227 | 0.1241 | 0.00053635 | 0.71139 | -99.92%
E11-20232136 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1972 | 1.4199 | 0.15 | 0.1488 | 0.80645 | 0.8 | 0.79825 | 0.2195%
E11-20232136 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2954 | 1.5572 | 0.225 | 0.2233 | 0.76131 | 0.8 | 0.79773 | 0.2851%
E11-20232136 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3944 | 1.4199 | 0.3 | 0.2974 | 0.87424 | 0.8 | 0.79844 | 0.1951%
E11-20232136 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4984 | 0.32103 | 0.375 | 0.3734 | 0.42849 | 0.8 | 0.80031 | -0.03851%
E11-20232136 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5988 | 0.2004 | 0.45 | 0.449 | 0.22272 | 0.8 | 0.80006 | -0.008015%
E11-20232136 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.798 | 0.25063 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.79976 | 0.03008%
E11-20232136 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0.8 | 0.80019 | -0.02404%
E11-20232136 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.189 | 0.92515 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.79701 | 0.3747%
E11-20232136 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.597 | 0.18785 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.7973 | 0.3391%
E11-20232136 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.976 | 1.2146 | 1.5 | 1.509 | -0.59642 | 0.8 | 0.79476 | 0.6597%
E11-20232136 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.375 | 1.0526 | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 0.8 | 0.79552 | 0.5636%
E11-20232136 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.149 | 1.6196 | 2.4 | 2.419 | -0.78545 | 0.8 | 0.79303 | 0.8794%
E11-20232136 | 50 | 5 |  | 4 | 3.927 | 1.8589 | 3 | 3.034 | -1.1206 | 0.8 | 0.79133 | 1.095%
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232136 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.6067 | -1.1043 | 0.45 | 0.4574 | -1.6178 | 0.8 | 0.7985 | 0.1882%
E11-20232136 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.912 | -1.3158 | 0.675 | 0.685 | -1.4599 | 0.8 | 0.79958 | 0.05266%
E11-20232136 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.9 | 0.909 | -0.9901 | 0.8 | 0.80095 | -0.1183%
E11-20232136 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.511 | -0.72799 | 1.125 | 1.138 | -1.1424 | 0.8 | 0.79879 | 0.1511%
E11-20232136 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.809 | -0.49751 | 1.35 | 1.328 | 1.6566 | 0.8 | 0.80611 | -0.7576%
E11-20232136 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.409 | -0.3736 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79837 | 0.2046%
E11-20232136 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 3.011 | -0.36533 | 2.25 | 2.248 | 0.088968 | 0.8 | 0.80131 | -0.1632%
E11-20232136 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.608 | -0.22173 | 2.7 | 2.716 | -0.5891 | 0.8 | 0.79894 | 0.1332%
E11-20232136 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.815 | -0.31153 | 3.6 | 3.604 | -0.11099 | 0.8 | 0.80058 | -0.07223%
E11-20232136 | 25 | 7.5 |  | 6 | 6.015 | -0.24938 | 4.5 | 4.512 | -0.26596 | 0.8 | 0.79995 | 0.005985%
E11-20232136 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 5.4 | 5.411 | -0.20329 | 0.8 | 0.79901 | 0.1236%
E11-20232136 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.44 | 1.6949 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.79431 | 0.7163%
E11-20232136 | 50 | 15 |  | 12 | 11.84 | 1.3514 | 9 | 8.97 | 0.33445 | 0.8 | 0.79708 | 0.366%
E11-20232136 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232136 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0819 | -2.3199 | 0.06 | 0.0599 | 0.16694 | 0.8 | 0.80716 | -0.8866%
E11-20232137 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1223 | -1.8806 | 0.09 | 0.0892 | 0.89686 | 0.8 | 0.80794 | -0.9822%
E11-20232137 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1624 | -1.4778 | 0.12 | 0.1195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80544 | -0.6757%
E11-20232137 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2395 | 0.20877 | 0.18 | 0.1777 | 1.2943 | 0.8 | 0.80309 | -0.3845%
E11-20232137 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3195 | 0.15649 | 0.24 | 0.2369 | 1.3086 | 0.8 | 0.80328 | -0.4079%
E11-20232137 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4852 | -1.0717 | 0.36 | 0.3538 | 1.7524 | 0.8 | 0.808 | -0.9902%
E11-20232137 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6374 | 0.40791 | 0.48 | 0.4759 | 0.86153 | 0.8 | 0.8013 | -0.1617%
E11-20232137 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.801 | -0.12484 | 0.6 | 0.588 | 2.0408 | 0.8 | 0.80612 | -0.7588%
E11-20232137 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.963 | -0.31153 | 0.72 | 0.709 | 1.5515 | 0.8 | 0.80529 | -0.6565%
E11-20232137 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.285 | -0.38911 | 0.96 | 0.948 | 1.2658 | 0.8 | 0.80471 | -0.5852%
E11-20232137 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.614 | -0.86741 | 1.2 | 1.184 | 1.3514 | 0.8 | 0.80631 | -0.7825%
E11-20232137 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.934 | -0.72389 | 1.44 | 1.405 | 2.4911 | 0.8 | 0.80904 | -1.118%
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1029 | -2.8183 | 0 | 0.0006 | -0.58309 | 1 | 0.99998 | 0.0017%
E11-20232137 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2026 | -1.2833 | 0 | 0.0003 | -0.14808 | 1 | 1 | 0.0001096%
E11-20232137 | 额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1014 | -1.3807 | 0.075 | 0.0749 | 0.13351 | 0.8 | 0.80436 | -0.5417%
E11-20232137 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1969 | 1.5744 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.79119 | 1.114%
E11-20232137 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3929 | 1.8071 | 0.3 | 0.2996 | 0.13351 | 0.8 | 0.79519 | 0.6049%
E11-20232137 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79356 | 0.8118%
E11-20232137 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.568 | 2.0408 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79266 | 0.9258%
E11-20232137 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 0.8 | 0.79695 | 0.3828%
E11-20232137 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.249 | 2.4164 | 4.8 | 4.840 | -0.82645 | 0.8 | 0.7906 | 1.189%
E11-20232137 | 80 | 8 |  | 6.4 | / | / | 4.8 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1256 | -0.47771 | 0 | -0.0001 | 0.079618 | 1 | 1 | 3.169e-05%
E11-20232137 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2503 | -0.11986 | 0 | 0.0002 | -0.079904 | 1 | 1 | 3.192e-05%
E11-20232137 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5011 | -0.21952 | 0 | -0.0002 | 0.039912 | 1 | 1 | 7.965e-06%
E11-20232137 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | -0.0014 | 0.14 | 1 | 1 | 9.8e-05%
E11-20232137 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2.001 | -0.049975 | 0 | -0.004 | 0.1999 | 1 | 1 | 0.0001998%
E11-20232137 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3.996 | 0.1001 | 0 | -0.017 | 0.42543 | 1 | 0.99999 | 0.0009049%
E11-20232137 | 80 | 8 | 0 | 8 | 7.95 | 0.62893 | 0 | -0.038 | 0.47799 | 1 | 0.99999 | 0.001142%
E11-20232137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232137 | 额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232137 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232137 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232138 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232138 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232138 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232138 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.2100000000000006E-2 | -2.5579 | 0.06 | 0.0608 | -1.3158 | 0.8 | 0.80363 | -0.4513%
E11-20232138 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1216 | -1.3158 | 0.09 | 0.0906 | -0.66225 | 0.8 | 0.8019 | -0.2363%
E11-20232138 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16239999999999999 | -1.4778 | 0.12 | 0.1204 | -0.33223 | 0.8 | 0.80331 | -0.4123%
E11-20232138 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32179999999999997 | -0.55935 | 0.24 | 0.2420 | -0.82645 | 0.8 | 0.79922 | 0.09704%
E11-20232138 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4798 | 0.041684 | 0.36 | 0.3623 | -0.63483 | 0.8 | 0.79804 | 0.2456%
E11-20232138 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64179999999999993 | -0.28046 | 0.48 | 0.4836 | -0.74442 | 0.8 | 0.79865 | 0.1685%
E11-20232138 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79649999999999999 | 0.43942 | 0.6 | 0.6024 | -0.39841 | 0.8 | 0.79758 | 0.3036%
E11-20232138 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.9588000000000001 | 0.12516 | 0.72 | 0.7251 | -0.70335 | 0.8 | 0.7976 | 0.3012%
E11-20232138 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232138 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232138 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1015 | -1.4778 | 0 | 0.0009 | -0.8867 | 1 | 0.99996 | 0.003931%
E11-20232138 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1518 | -1.1858 | 0 | 0.0011 | -0.72464 | 1 | 0.99997 | 0.002625%
E11-20232138 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2012 | -0.59642 | 0 | 0.0012 | -0.59642 | 1 | 0.99998 | 0.001779%
E11-20232138 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3976 | 0.60362 | 0 | 0.0019 | -0.47787 | 1 | 0.99999 | 0.001142%
E11-20232138 | 2.额定电流：1A | 7: 证书编号; 9: E11-20232138 | 1 | / | /
E11-20232138 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232138 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232138 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232138 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232138 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232138 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232138 | R(Ω) | [8 empty] | / | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232138 | X(Ω) | [8 empty] | / | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232139 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.09 | 0.0900 | 0 | 0.8 | 0.80214 | -0.2673%
E11-20232139 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1597 | 0.18785 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79585 | 0.5208%
E11-20232139 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1997 | 0.15023 | 0.15 | 0.1492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80111 | -0.138%
E11-20232139 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4061 | -1.5021 | 0.3 | 0.3001 | -0.033322 | 0.8 | 0.80423 | -0.5264%
E11-20232139 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.795 | 0.62893 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79771 | 0.2875%
E11-20232139 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.005 | -0.49751 | 0.75 | 0.750 | 0 | 0.8 | 0.80143 | -0.1788%
E11-20232139 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.007 | -0.34878 | 1.5 | 1.500 | 0 | 0.8 | 0.801 | -0.1254%
E11-20232139 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.011 | -0.36533 | 2.25 | 2.235 | 0.67114 | 0.8 | 0.80297 | -0.3694%
E11-20232139 | 5 | 5 |  | 4 | 3.993 | 0.17531 | 3 | 3.010 | -0.33223 | 0.8 | 0.79853 | 0.1836%
E11-20232139 | 10 | 10 |  | 8 | 8.07 | -0.86741 | 6 | 5.988 | 0.2004 | 0.8 | 0.80307 | -0.3823%
E11-20232139 | 15 | 15 |  | 12 | 12.11 | -0.90834 | 9 | 9.01 | -0.11099 | 0.8 | 0.8023 | -0.2866%
E11-20232139 | 20 | 20 |  | 16 | 16.19 | -1.1736 | 12 | 12.00 | 0 | 0.8 | 0.80338 | -0.4209%
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1395 | 0.25063 | 0 | 0.0017 | -0.85213 | 1 | 0.99993 | 0.007425%
E11-20232139 | 1 | 1 |  | 1 | 0.949 | -0.89197 | 0 | 0.0021 | -0.20813 | 1 | 1 | 0.0002448%
E11-20232139 | 额定电压：100V | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cosφ | / | /
E11-20232139 | 4.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2951 | 1.6605 | 0.225 | 0.2253 | -0.13316 | 0.8 | 0.79483 | 0.6503%
E11-20232139 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5948 | 0.87424 | 0.45 | 0.4472 | 0.62612 | 0.8 | 0.79929 | 0.08884%
E11-20232139 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.79823 | 0.2215%
E11-20232139 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.381 | 0.79798 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.7969 | 0.3894%
E11-20232139 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.697 | 2.1929 | 3.6 | 3.560 | 1.1236 | 0.8 | 0.79696 | 0.382%
E11-20232139 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.52 | 0.84034 | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 0.8 | 0.8004 | -0.0504%
E11-20232139 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.04 | 0.84034 | 14.4 | 14.14 | 1.8388 | 0.8 | 0.80282 | -0.3518%
E11-20232139 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232139 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232139 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.0210 | 0 | 0 | -0.0003 | 1.4286 | 1 | 0.9999 | 0.0102%
E11-20232139 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.0603 | -0.49751 | 0 | -0.0004 | 0.66335 | 1 | 0.99998 | 0.0022%
E11-20232139 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1501 | -0.066622 | 0 | 0.0001 | -0.066622 | 1 | 1 | 2.219e-05%
E11-20232139 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3006 | -0.1996 | 0 | 0.0004 | -0.13307 | 1 | 1 | 8.853e-05%
E11-20232139 | 1.5 | 0.45 |  | 0.45 | 0.4459 | 0.91949 | 0 | -0.0002 | 0.044853 | 1 | 1 | 1.006e-05%
E11-20232139 | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5948 | 0.87424 | 0 | -0.0004 | 0.067249 | 1 | 1 | 2.261e-05%
E11-20232139 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.734 | 2.1798 | 0 | -0.0005 | 0.06812 | 1 | 1 | 2.32e-05%
E11-20232140 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0817 | -2.0808 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.80176 | -0.2199%
E11-20232140 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.09 | 0.0910 | -1.0989 | 0.8 | 0.79897 | 0.1292%
E11-20232140 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1629 | -1.7802 | 0.12 | 0.1204 | -0.33223 | 0.8 | 0.80419 | -0.5206%
E11-20232140 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2392 | 0.33445 | 0.18 | 0.1784 | 0.89686 | 0.8 | 0.80161 | -0.2003%
E11-20232140 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3192 | 0.25063 | 0.24 | 0.2408 | -0.33223 | 0.8 | 0.79832 | 0.2109%
E11-20232140 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4809 | -0.18715 | 0.36 | 0.3584 | 0.44643 | 0.8 | 0.80182 | -0.2266%
E11-20232140 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6478 | -1.2041 | 0.48 | 0.4759 | 0.86153 | 0.8 | 0.8059 | -0.7324%
E11-20232140 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.816 | -1.9608 | 0.6 | 0.5962 | 0.63737 | 0.8 | 0.80744 | -0.9217%
E11-20232140 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.975 | -1.5385 | 0.72 | 0.718 | 0.27855 | 0.8 | 0.80522 | -0.6485%
E11-20232140 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.312 | -2.439 | 0.96 | 0.947 | 1.3728 | 0.8 | 0.81084 | -1.337%
E11-20232140 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.631 | -1.9007 | 1.2 | 1.201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80524 | -0.651%
E11-20232140 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.968 | -2.439 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.80625 | -0.775%
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1005 | -0.49751 | 0 | 0.0005 | -0.49751 | 1 | 0.99999 | 0.001238%
E11-20232140 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0 | 0.0008 | -0.39584 | 1 | 0.99999 | 0.0007835%
E11-20232140 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0980 | 2.0408 | 0.075 | 0.0747 | 0.40161 | 0.8 | 0.7953 | 0.5908%
E11-20232140 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1962 | 1.9368 | 0.15 | 0.1515 | -0.9901 | 0.8 | 0.7915 | 1.074%
E11-20232140 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3907 | 2.3803 | 0.3 | 0.2989 | 0.36802 | 0.8 | 0.79423 | 0.7264%
E11-20232140 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.778 | 2.8278 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.78793 | 1.532%
E11-20232140 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.571 | 1.846 | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.8 | 0.79664 | 0.4217%
E11-20232140 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.147 | 1.6841 | 2.4 | 2.385 | 0.62893 | 0.8 | 0.79698 | 0.3788%
E11-20232140 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.285 | 1.8298 | 4.8 | 4.819 | -0.39427 | 0.8 | 0.79358 | 0.8095%
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00703 | -0.42674 | 0 | -0.00016 | 2.276 | 1 | 0.99974 | 0.0259%
E11-20232140 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02001 | -0.049975 | 0 | -0.00021 | 1.0495 | 1 | 0.99994 | 0.005507%
E11-20232140 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05011 | -0.21952 | 0 | -0.00041 | 0.8182 | 1 | 0.99997 | 0.003347%
E11-20232140 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.0998 | 0.2004 | 0 | 0.0004 | -0.4008 | 1 | 0.99999 | 0.0008032%
E11-20232140 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.1468 | 2.1798 | 0 | 0.0004 | -0.27248 | 1 | 1 | 0.0003712%
E11-20232140 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1969 | 1.5744 | 0 | 0.0004 | -0.20315 | 1 | 1 | 0.0002063%
E11-20232140 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2472 | 1.1327 | 0 | 0.0003 | -0.12136 | 1 | 1 | 7.364e-05%
E11-20232140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232140 | 4.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232140 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232140 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2014 | -0.69513 | 0.15 | 0.1529 | -1.8967 | 0.8 | 0.79647 | 0.4426%
E11-20232141 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.225 | 0.2285 | -1.5317 | 0.8 | 0.79765 | 0.2946%
E11-20232141 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4011 | -0.27425 | 0.3 | 0.3062 | -2.0248 | 0.8 | 0.79486 | 0.6469%
E11-20232141 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.5019 | -0.37856 | 0.375 | 0.3809 | -1.549 | 0.8 | 0.79658 | 0.4296%
E11-20232141 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.45 | 0.4568 | -1.4886 | 0.8 | 0.7971 | 0.3634%
E11-20232141 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.790 | 1.2658 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79441 | 0.703%
E11-20232141 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.992 | 0.80645 | 0.75 | 0.756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79536 | 0.5836%
E11-20232141 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79679 | 0.4028%
E11-20232141 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.599 | 0.062539 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79718 | 0.3538%
E11-20232141 | 25 | 2.5 |  | 2 | 2.001 | -0.049975 | 1.5 | 1.516 | -1.0554 | 0.8 | 0.79707 | 0.367%
E11-20232141 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.387 | 0.54462 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.79634 | 0.4593%
E11-20232141 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.196 | 0.12516 | 2.4 | 2.442 | -1.7199 | 0.8 | 0.7946 | 0.6799%
E11-20232141 | 50 | 5 |  | 4 | 3.984 | 0.40161 | 3 | 3.039 | -1.2833 | 0.8 | 0.79509 | 0.6178%
E11-20232141 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.792 | 0.16694 | 3.6 | 3.642 | -1.1532 | 0.8 | 0.79616 | 0.4828%
E11-20232141 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.371 | 0.45519 | 4.8 | 4.856 | -1.1532 | 0.8 | 0.79532 | 0.5888%
E11-20232141 | 100 | 10 |  | 8 | 7.98 | 0.25063 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79591 | 0.5136%
E11-20232141 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.29 | -1.2346 | 0.8 | 0.79549 | 0.5671%
E11-20232141 | 150 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 9.09 | -0.9901 | 0.8 | 0.79566 | 0.5453%
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232141 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5977 | 0.38481 | 0.45 | 0.4638 | -2.9754 | 0.8 | 0.79004 | 1.26%
E11-20232141 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.900 | 0 | 0.675 | 0.686 | -1.6035 | 0.8 | 0.79531 | 0.5897%
E11-20232141 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.931 | -3.3298 | 0.8 | 0.7896 | 1.317%
E11-20232141 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 1.125 | 1.156 | -2.6817 | 0.8 | 0.79168 | 1.051%
E11-20232141 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.802 | -0.11099 | 1.35 | 1.391 | -2.9475 | 0.8 | 0.79159 | 1.062%
E11-20232141 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.374 | 1.0952 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79604 | 0.4975%
E11-20232141 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.976 | 0.80645 | 2.25 | 2.264 | -0.61837 | 0.8 | 0.79587 | 0.5185%
E11-20232141 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.584 | 0.44643 | 2.7 | 2.730 | -1.0989 | 0.8 | 0.7955 | 0.5653%
E11-20232141 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.704 | 2.0408 | 3.6 | 3.602 | -0.055525 | 0.8 | 0.79396 | 0.7601%
E11-20232141 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.906 | 1.5916 | 4.5 | 4.527 | -0.59642 | 0.8 | 0.79367 | 0.798%
E11-20232141 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.12 | 1.1236 | 5.4 | 5.381 | 0.35309 | 0.8 | 0.79779 | 0.2771%
E11-20232141 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.56 | 0.41841 | 7.2 | 7.40 | -2.7027 | 0.8 | 0.79078 | 1.167%
E11-20232141 | 50 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 9.17 | -1.8539 | 0.8 | 0.79309 | 0.8709%
E11-20232141 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.32 | 0.55866 | 10.8 | 10.92 | -1.0989 | 0.8 | 0.79518 | 0.6066%
E11-20232141 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.24 | -0.2079 | 14.4 | 14.54 | -0.96286 | 0.8 | 0.79781 | 0.2751%
E11-20232141 | 100 | 30 |  | 24 | 23.96 | 0.16694 | 18 | 18.03 | -0.16639 | 0.8 | 0.79904 | 0.1203%
E11-20232141 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232141 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232142 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232142 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232142 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232142 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1299999999999997E-2 | -1.599 | 0.06 | 0.0611 | -1.8003 | 0.8 | 0.79941 | 0.07385%
E11-20232142 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.09 | 0.0919 | -2.0675 | 0.8 | 0.79441 | 0.7031%
E11-20232142 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16059999999999999 | -0.3736 | 0.12 | 0.1221 | -1.7199 | 0.8 | 0.79606 | 0.4953%
E11-20232142 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24029999999999999 | -0.12484 | 0.18 | 0.1821 | -1.1532 | 0.8 | 0.79701 | 0.3758%
E11-20232142 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32079999999999997 | -0.24938 | 0.24 | 0.2431 | -1.2752 | 0.8 | 0.79701 | 0.3753%
E11-20232142 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48159999999999997 | -0.33223 | 0.36 | 0.3643 | -1.1803 | 0.8 | 0.79753 | 0.3098%
E11-20232142 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64139999999999997 | -0.21827 | 0.48 | 0.4868 | -1.3969 | 0.8 | 0.79656 | 0.4319%
E11-20232142 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.800 | 0 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.79616 | 0.482%
E11-20232142 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96199999999999997 | -0.2079 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.79701 | 0.3755%
E11-20232142 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2830000000000001 | -0.23383 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.79858 | 0.178%
E11-20232142 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.603 | -0.18715 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79671 | 0.4132%
E11-20232142 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9160000000000001 | 0.20877 | 1.44 | 1.462 | -1.5048 | 0.8 | 0.79499 | 0.6298%
E11-20232142 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5550000000000002 | 0.19569 | 1.92 | 1.957 | -1.8906 | 0.8 | 0.79388 | 0.7707%
E11-20232142 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232142 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232142 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0987 | 1.3171 | 0 | 0.0007 | -0.70922 | 1 | 0.99997 | 0.002515%
E11-20232142 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1998 | 0.1001 | 0 | 0.0008 | -0.4004 | 1 | 0.99999 | 0.0008016%
E11-20232142 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4007 | -0.17469 | 0 | 0.0015 | -0.37434 | 1 | 0.99999 | 0.0007007%
E11-20232142 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232142 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232142 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232142 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232142 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232142 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232142 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232142 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232142 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232143 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232143 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232143 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232143 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0810 | -1.2346 | 0.06 | 0.0614 | -2.2801 | 0.8 | 0.79692 | 0.3865%
E11-20232143 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79976 | 0.02974%
E11-20232143 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16209999999999999 | -1.2955 | 0.12 | 0.1220 | -1.6393 | 0.8 | 0.79899 | 0.126%
E11-20232143 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32229999999999998 | -0.71362 | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.8 | 0.79943 | 0.07079%
E11-20232143 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48520000000000002 | -1.0717 | 0.36 | 0.3642 | -1.1532 | 0.8 | 0.79976 | 0.02969%
E11-20232143 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64339999999999997 | -0.52844 | 0.48 | 0.4849 | -1.0105 | 0.8 | 0.7986 | 0.1756%
E11-20232143 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80400000000000005 | -0.49751 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79857 | 0.1794%
E11-20232143 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96900000000000008 | -0.92879 | 0.72 | 0.727 | -0.96286 | 0.8 | 0.7999 | 0.01239%
E11-20232143 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.294 | -1.0819 | 0.96 | 0.969 | -0.92879 | 0.8 | 0.80045 | -0.05561%
E11-20232143 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6180000000000001 | -1.1125 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79941 | 0.07421%
E11-20232143 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9430000000000001 | -1.1837 | 1.44 | 1.458 | -1.2346 | 0.8 | 0.79985 | 0.01853%
E11-20232143 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.6030000000000002 | -1.6519 | 1.92 | 1.940 | -1.0309 | 0.8 | 0.80181 | -0.2254%
E11-20232143 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232143 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232143 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0 | 0.0004 | -0.40161 | 1 | 0.99999 | 0.0008064%
E11-20232143 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1494 | 0.40161 | 0 | 0.0006 | -0.40161 | 1 | 0.99999 | 0.0008064%
E11-20232143 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1984 | 0.80645 | 0 | 0.0007 | -0.35282 | 1 | 0.99999 | 0.0006224%
E11-20232143 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4007 | -0.17469 | 0 | 0.0013 | -0.32443 | 1 | 0.99999 | 0.0005263%
E11-20232143 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232143 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232143 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232143 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.12029999999999999 | -0.24938 | 0.09 | 0.0921 | -2.2801 | 0.8 | 0.79402 | 0.7531%
E11-20232143 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15989999999999999 | 0.062539 | 0.12 | 0.1231 | -2.5183 | 0.8 | 0.79238 | 0.9611%
E11-20232143 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2024 | -1.1858 | 0.15 | 0.1527 | -1.7682 | 0.8 | 0.79829 | 0.2138%
E11-20232143 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40389999999999998 | -0.96559 | 0.3 | 0.3064 | -2.0888 | 0.8 | 0.7967 | 0.4145%
E11-20232143 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.81200000000000006 | -1.4778 | 0.6 | 0.6117 | -1.9127 | 0.8 | 0.79872 | 0.1598%
E11-20232143 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.014 | -1.3807 | 0.75 | 0.762 | -1.5748 | 0.8 | 0.79943 | 0.07105%
E11-20232143 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0219999999999998 | -1.088 | 1.5 | 1.518 | -1.1858 | 0.8 | 0.79972 | 0.03562%
E11-20232143 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0249999999999999 | -0.82645 | 2.25 | 2.262 | -0.5305 | 0.8 | 0.80086 | -0.107%
E11-20232143 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0270000000000001 | -0.67047 | 3 | 3.044 | -1.4455 | 0.8 | 0.79774 | 0.2838%
E11-20232143 | 10 | 10 |  | 8 | 8.10 | -1.2346 | 6 | 6.066 | -1.088 | 0.8 | 0.80043 | -0.05331%
E11-20232143 | 15 | 15 |  | 12 | 12.15 | -1.2346 | 9 | 9.15 | -1.6393 | 0.8 | 0.79882 | 0.1483%
E11-20232143 | 20 | 20 |  | 16 | 16.169999999999998 | -1.0513 | 12 | 12.21 | -1.7199 | 0.8 | 0.79804 | 0.2454%
E11-20232143 | 30 | 30 |  | 24 | 24.41 | -1.6796 | 18 | 18.24 | -1.3158 | 0.8 | 0.80106 | -0.1326%
E11-20232143 | 40 | 40 |  | 32 | 32.660000000000004 | -2.0208 | 24 | 24.33 | -1.3564 | 0.8 | 0.80194 | -0.242%
E11-20232143 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232143 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232143 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15010000000000001 | -0.066622 | 0 | 0.0006 | -0.39973 | 1 | 0.99999 | 0.0007989%
E11-20232143 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19850000000000001 | 0.75567 | 0 | 0.0014 | -0.70529 | 1 | 0.99998 | 0.002487%
E11-20232143 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50150000000000006 | -0.2991 | 0 | 0.0009 | -0.17946 | 1 | 1 | 0.000161%
E11-20232143 | 1 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | 0.0015 | -0.1503 | 1 | 1 | 0.000113%
E11-20232143 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232143 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232143 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232143 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232144 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232144 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232144 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232144 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0699999999999994E-2 | -0.86741 | 0.06 | 0.0604 | -0.66225 | 0.8 | 0.80059 | -0.0743%
E11-20232144 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0908 | -0.88106 | 0.8 | 0.79913 | 0.1095%
E11-20232144 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16059999999999999 | -0.3736 | 0.12 | 0.1198 | 0.16694 | 0.8 | 0.80155 | -0.1939%
E11-20232144 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3211 | -0.34257 | 0.24 | 0.2408 | -0.33223 | 0.8 | 0.80003 | -0.003737%
E11-20232144 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48089999999999999 | -0.18715 | 0.36 | 0.3572 | 0.78387 | 0.8 | 0.80278 | -0.3458%
E11-20232144 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63969999999999994 | 0.046897 | 0.48 | 0.4767 | 0.69226 | 0.8 | 0.80185 | -0.2303%
E11-20232144 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79800000000000004 | 0.25063 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.80072 | -0.09015%
E11-20232144 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.718 | 0.27855 | 0.8 | 0.80229 | -0.2853%
E11-20232144 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.284 | -0.31153 | 0.96 | 0.957 | 0.31348 | 0.8 | 0.80179 | -0.2239%
E11-20232144 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.615 | -0.92879 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80387 | -0.4809%
E11-20232144 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9340000000000002 | -0.72389 | 1.44 | 1.434 | 0.41841 | 0.8 | 0.80328 | -0.408%
E11-20232144 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.581 | -0.81364 | 1.92 | 1.915 | 0.2611 | 0.8 | 0.80309 | -0.3846%
E11-20232144 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232144 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232144 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0004 | -0.4 | 1 | 0.99999 | 0.0008%
E11-20232144 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1494 | 0.40161 | 0 | 0.0006 | -0.40161 | 1 | 0.99999 | 0.0008064%
E11-20232144 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1994 | 0.3009 | 0 | 0.0006 | -0.3009 | 1 | 1 | 0.0004527%
E11-20232144 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3996 | 0.1001 | 0 | 0.0013 | -0.32533 | 1 | 0.99999 | 0.0005292%
E11-20232144 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232144 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232144 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232144 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.11929999999999999 | 0.58676 | 0.09 | 0.0920 | -2.1739 | 0.8 | 0.79188 | 1.025%
E11-20232144 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15989999999999999 | 0.062539 | 0.12 | 0.1232 | -2.5974 | 0.8 | 0.79214 | 0.9916%
E11-20232144 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0.15 | 0.1517 | -1.1206 | 0.8 | 0.79645 | 0.4462%
E11-20232144 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40179999999999999 | -0.44798 | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0.8 | 0.79861 | 0.1735%
E11-20232144 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.6023 | -0.38187 | 0.8 | 0.79962 | 0.0479%
E11-20232144 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.0029999999999999 | -0.2991 | 0.75 | 0.749 | 0.13351 | 0.8 | 0.80124 | -0.1553%
E11-20232144 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.016 | -0.79365 | 1.5 | 1.502 | -0.13316 | 0.8 | 0.80191 | -0.2376%
E11-20232144 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0270000000000001 | -0.89197 | 2.25 | 2.251 | -0.044425 | 0.8 | 0.80244 | -0.3044%
E11-20232144 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0169999999999995 | -0.4232 | 3 | 2.988 | 0.40161 | 0.8 | 0.80237 | -0.295%
E11-20232144 | 10 | 10 |  | 8 | 8.06 | -0.74442 | 6 | 5.982 | 0.3009 | 0.8 | 0.803 | -0.3739%
E11-20232144 | 15 | 15 |  | 12 | 12.09 | -0.74442 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80405 | -0.5039%
E11-20232144 | 20 | 20 |  | 16 | 16.149999999999999 | -0.92879 | 12 | 11.99 | 0.083403 | 0.8 | 0.80291 | -0.3629%
E11-20232144 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 17.86 | 0.78387 | 0.8 | 0.80496 | -0.6156%
E11-20232144 | 40 | 40 |  | 32 | 32.28 | -0.86741 | 24 | 23.86 | 0.58676 | 0.8 | 0.80417 | -0.518%
E11-20232144 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232144 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232144 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.14989999999999998 | 0.066711 | 0 | 0.0005 | -0.33356 | 1 | 0.99999 | 0.0005563%
E11-20232144 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0 | 0.0014 | -0.7007 | 1 | 0.99998 | 0.002455%
E11-20232144 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0009 | -0.18 | 1 | 1 | 0.000162%
E11-20232144 | 1 | 1 |  | 1 | 0.99320000000000008 | 0.68466 | 0 | 0.0014 | -0.14096 | 1 | 1 | 9.935e-05%
E11-20232144 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232144 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232144 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232144 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232145 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232145 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232145 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232145 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 7.9399999999999998E-2 | 0.75567 | 0.06 | 0.0597 | 0.50251 | 0.8 | 0.79927 | 0.09075%
E11-20232145 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1197 | 0.25063 | 0.09 | 0.0901 | -0.11099 | 0.8 | 0.79896 | 0.1305%
E11-20232145 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16059999999999999 | -0.3736 | 0.12 | 0.1208 | -0.66225 | 0.8 | 0.79916 | 0.1047%
E11-20232145 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79962 | 0.04802%
E11-20232145 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.23849999999999999 | 0.62893 | 0.18 | 0.1816 | -0.88106 | 0.8 | 0.79562 | 0.5511%
E11-20232145 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32069999999999999 | -0.21827 | 0.24 | 0.2429 | -1.1939 | 0.8 | 0.79716 | 0.3566%
E11-20232145 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40289999999999998 | -0.71978 | 0.3 | 0.3017 | -0.56347 | 0.8 | 0.80045 | -0.05656%
E11-20232145 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48499999999999999 | -1.0309 | 0.36 | 0.3641 | -1.1261 | 0.8 | 0.79972 | 0.03465%
E11-20232145 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64030000000000009 | -0.046853 | 0.48 | 0.4864 | -1.3158 | 0.8 | 0.7963 | 0.4648%
E11-20232145 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79899999999999993 | 0.12516 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.7982 | 0.2257%
E11-20232145 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95 | 1.0526 | 0.72 | 0.724 | -0.55249 | 0.8 | 0.79535 | 0.584%
E11-20232145 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2810000000000001 | -0.078064 | 0.96 | 0.969 | -0.92879 | 0.8 | 0.79753 | 0.31%
E11-20232145 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6080000000000001 | -0.49751 | 1.2 | 1.209 | -0.74442 | 0.8 | 0.79928 | 0.08962%
E11-20232145 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9330000000000001 | -0.67253 | 1.44 | 1.448 | -0.55249 | 0.8 | 0.80035 | -0.04344%
E11-20232145 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5819999999999999 | -0.85205 | 1.92 | 1.935 | -0.77519 | 0.8 | 0.80022 | -0.02788%
E11-20232145 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232145 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232145 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0 | 0.0002 | -0.2008 | 1 | 1 | 0.0002016%
E11-20232145 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1496 | 0.26738 | 0 | 0.0004 | -0.26738 | 1 | 1 | 0.0003575%
E11-20232145 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0 | 0.0005 | -0.24938 | 1 | 1 | 0.0003109%
E11-20232145 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2504 | -0.15974 | 0 | 0.0005 | -0.19968 | 1 | 1 | 0.0001994%
E11-20232145 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3011 | -0.36533 | 0 | 0.0005 | -0.16606 | 1 | 1 | 0.0001379%
E11-20232145 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3991 | 0.22551 | 0 | 0.0011 | -0.27562 | 1 | 1 | 0.0003798%
E11-20232145 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5005 | -0.0999 | 0 | 0.0014 | -0.27972 | 1 | 1 | 0.0003912%
E11-20232145 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6001 | -0.016664 | 0 | 0.0016 | -0.26662 | 1 | 1 | 0.0003554%
E11-20232145 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232145 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232145 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232145 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.79800000000000004 | 0.25063 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79784 | 0.2713%
E11-20232145 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.99899999999999989 | 0.1001 | 0.75 | 0.757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79702 | 0.3736%
E11-20232145 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9910000000000001 | 0.45203 | 1.5 | 1.513 | -0.85922 | 0.8 | 0.79619 | 0.4781%
E11-20232145 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0100000000000002 | -0.33223 | 2.25 | 2.268 | -0.79365 | 0.8 | 0.79866 | 0.1677%
E11-20232145 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0289999999999999 | -0.71978 | 3 | 3.032 | -1.0554 | 0.8 | 0.79902 | 0.1222%
E11-20232145 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0369999999999999 | -0.73456 | 3.75 | 3.791 | -1.0815 | 0.8 | 0.79899 | 0.1264%
E11-20232145 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 5.992 | 0.13351 | 4.5 | 4.553 | -1.1641 | 0.8 | 0.79622 | 0.4746%
E11-20232145 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0400000000000009 | -0.49751 | 6 | 6.04 | -0.66225 | 0.8 | 0.79952 | 0.05973%
E11-20232145 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 7.5 | 7.58 | -1.0554 | 0.8 | 0.79924 | 0.09532%
E11-20232145 | 15 | 15 |  | 12 | 12.1 | -0.82645 | 9 | 9.06 | -0.66225 | 0.8 | 0.80048 | -0.05947%
E11-20232145 | 20 | 20 |  | 16 | 16.07 | -0.43559 | 12 | 12.02 | -0.16639 | 0.8 | 0.80078 | -0.09699%
E11-20232145 | 25 | 25 |  | 20 | 20.09 | -0.44798 | 15 | 15.08 | -0.5305 | 0.8 | 0.79976 | 0.02987%
E11-20232145 | 30 | 30 |  | 24 | 24.049999999999997 | -0.2079 | 18 | 18.02 | -0.11099 | 0.8 | 0.80028 | -0.03492%
E11-20232145 | 40 | 40 |  | 32 | 32.510000000000005 | -1.5687 | 24 | 24.23 | -0.94924 | 0.8 | 0.8018 | -0.2247%
E11-20232145 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232145 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232145 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.8399999999999987E-2 | 1.626 | 0 | 0.0001 | -0.10163 | 1 | 1 | 5.164e-05%
E11-20232145 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1487 | 0.87424 | 0 | 0.0004 | -0.269 | 1 | 1 | 0.0003618%
E11-20232145 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19919999999999999 | 0.40161 | 0 | 0.0012 | -0.60241 | 1 | 0.99998 | 0.001814%
E11-20232145 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50259999999999994 | -0.51731 | 0 | 0.0008 | -0.15917 | 1 | 1 | 0.0001267%
E11-20232145 | 1 | 1 |  | 1 | 0.99700000000000011 | 0.3009 | 0 | 0.001 | -0.1003 | 1 | 1 | 5.03e-05%
E11-20232145 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5169999999999999 | -0.67541 | 0 | 0.007 | -0.27811 | 1 | 1 | 0.0003867%
E11-20232145 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7690000000000001 | -0.50411 | 0 | 0.010 | -0.26532 | 1 | 1 | 0.000352%
E11-20232145 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0459999999999994 | -0.91161 | 0 | 0.014 | -0.27745 | 1 | 1 | 0.0003849%
E11-20232145 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232145 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232145 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232145 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232146 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232146 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232146 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232146 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 7.9399999999999998E-2 | 0.75567 | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0.8 | 0.79686 | 0.3943%
E11-20232146 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1195 | 0.41841 | 0.09 | 0.0908 | -0.88106 | 0.8 | 0.79623 | 0.4739%
E11-20232146 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15889999999999999 | 0.69226 | 0.12 | 0.1223 | -1.8806 | 0.8 | 0.79246 | 0.9518%
E11-20232146 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.19919999999999999 | 0.40161 | 0.15 | 0.1513 | -0.85922 | 0.8 | 0.79634 | 0.4597%
E11-20232146 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2392 | 0.33445 | 0.18 | 0.1804 | -0.22173 | 0.8 | 0.7984 | 0.201%
E11-20232146 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32079999999999997 | -0.24938 | 0.24 | 0.2424 | -0.9901 | 0.8 | 0.79785 | 0.27%
E11-20232146 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4032 | -0.79365 | 0.3 | 0.3029 | -0.95741 | 0.8 | 0.79952 | 0.05956%
E11-20232146 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48430000000000001 | -0.88788 | 0.36 | 0.3642 | -1.1532 | 0.8 | 0.79923 | 0.09672%
E11-20232146 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64030000000000009 | -0.046853 | 0.48 | 0.4864 | -1.3158 | 0.8 | 0.7963 | 0.4648%
E11-20232146 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79800000000000004 | 0.25063 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79639 | 0.4529%
E11-20232146 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95199999999999996 | 0.84034 | 0.72 | 0.724 | -0.55249 | 0.8 | 0.79597 | 0.5065%
E11-20232146 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2790000000000001 | 0.078186 | 0.96 | 0.969 | -0.92879 | 0.8 | 0.79707 | 0.3671%
E11-20232146 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6020000000000001 | -0.12484 | 1.2 | 1.213 | -1.0717 | 0.8 | 0.79724 | 0.3456%
E11-20232146 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 1.44 | 1.451 | -0.7581 | 0.8 | 0.79855 | 0.1811%
E11-20232146 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5720000000000001 | -0.46656 | 1.92 | 1.946 | -1.3361 | 0.8 | 0.79746 | 0.3182%
E11-20232146 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232146 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232146 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0993 | 0.70493 | 0 | 0.0004 | -0.40282 | 1 | 0.99999 | 0.0008113%
E11-20232146 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1496 | 0.26738 | 0 | 0.0005 | -0.33422 | 1 | 0.99999 | 0.0005585%
E11-20232146 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.199 | 0.50251 | 0 | 0.0006 | -0.30151 | 1 | 1 | 0.0004545%
E11-20232146 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2482 | 0.72522 | 0 | 0.0006 | -0.24174 | 1 | 1 | 0.0002922%
E11-20232146 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2976 | 0.80645 | 0 | 0.0007 | -0.23522 | 1 | 1 | 0.0002766%
E11-20232146 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4026 | -0.6458 | 0 | 0.0013 | -0.3229 | 1 | 0.99999 | 0.0005213%
E11-20232146 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5002 | -0.039984 | 0 | 0.0016 | -0.31987 | 1 | 0.99999 | 0.0005116%
E11-20232146 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5941 | 0.9931 | 0 | 0.0017 | -0.28615 | 1 | 1 | 0.0004094%
E11-20232146 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232146 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232146 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232146 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80099999999999993 | -0.12484 | 0.6 | 0.597 | 0.50251 | 0.8 | 0.8018 | -0.2243%
E11-20232146 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.99899999999999989 | 0.1001 | 0.75 | 0.757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79702 | 0.3736%
E11-20232146 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0049999999999999 | -0.24938 | 1.5 | 1.488 | 0.80645 | 0.8 | 0.80302 | -0.3758%
E11-20232146 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0220000000000002 | -0.72799 | 2.25 | 2.249 | 0.044464 | 0.8 | 0.80222 | -0.2773%
E11-20232146 | 5 | 5 |  | 4 | 4.040 | -0.9901 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.80152 | -0.1898%
E11-20232146 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.032 | -0.63593 | 3.75 | 3.747 | 0.080064 | 0.8 | 0.80206 | -0.257%
E11-20232146 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0169999999999995 | -0.28253 | 4.5 | 4.474 | 0.58114 | 0.8 | 0.80247 | -0.3083%
E11-20232146 | 10 | 10 |  | 8 | 8.07 | -0.86741 | 6 | 5.98 | 0.33445 | 0.8 | 0.80345 | -0.4296%
E11-20232146 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.10 | -0.9901 | 7.5 | 7.48 | 0.26738 | 0.8 | 0.80361 | -0.4497%
E11-20232146 | 15 | 15 |  | 12 | 12.120000000000001 | -0.9901 | 9 | 8.94 | 0.67114 | 0.8 | 0.80476 | -0.5909%
E11-20232146 | 20 | 20 |  | 16 | 16.09 | -0.55935 | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0.8 | 0.80304 | -0.3791%
E11-20232146 | 25 | 25 |  | 20 | 20.10 | -0.49751 | 15 | 14.98 | 0.13351 | 0.8 | 0.80182 | -0.2264%
E11-20232146 | 30 | 30 |  | 24 | 24.08 | -0.33223 | 18 | 17.98 | 0.11123 | 0.8 | 0.80128 | -0.1592%
E11-20232146 | 40 | 40 |  | 32 | 32.550000000000004 | -1.6897 | 24 | 24.02 | -0.083264 | 0.8 | 0.80463 | -0.5758%
E11-20232146 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232146 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232146 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.8799999999999999E-2 | 1.2146 | 0 | 0.0008 | -0.80972 | 1 | 0.99997 | 0.003278%
E11-20232146 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1487 | 0.87424 | 0 | 0.0004 | -0.269 | 1 | 1 | 0.0003618%
E11-20232146 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0 | 0.0013 | -0.65065 | 1 | 0.99998 | 0.002117%
E11-20232146 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.49869999999999998 | 0.26068 | 0 | 0.0008 | -0.16042 | 1 | 1 | 0.0001287%
E11-20232146 | 1 | 1 |  | 1 | 0.99899999999999989 | 0.1001 | 0 | 0.001 | -0.1001 | 1 | 1 | 5.01e-05%
E11-20232146 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5049999999999999 | -0.1996 | 0 | 0.007 | -0.27944 | 1 | 1 | 0.0003904%
E11-20232146 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.742 | 0.21379 | 0 | 0.010 | -0.26724 | 1 | 1 | 0.0003571%
E11-20232146 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0349999999999993 | -0.69513 | 0 | 0.014 | -0.27805 | 1 | 1 | 0.0003866%
E11-20232146 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232146 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232146 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232146 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232147 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2014 | -0.69513 | 0.15 | 0.1529 | -1.8967 | 0.8 | 0.79647 | 0.4426%
E11-20232147 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.225 | 0.2285 | -1.5317 | 0.8 | 0.79765 | 0.2946%
E11-20232147 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4011 | -0.27425 | 0.3 | 0.3062 | -2.0248 | 0.8 | 0.79486 | 0.6469%
E11-20232147 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.5019 | -0.37856 | 0.375 | 0.3809 | -1.549 | 0.8 | 0.79658 | 0.4296%
E11-20232147 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.45 | 0.4568 | -1.4886 | 0.8 | 0.7971 | 0.3634%
E11-20232147 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.790 | 1.2658 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79441 | 0.703%
E11-20232147 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.992 | 0.80645 | 0.75 | 0.756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79536 | 0.5836%
E11-20232147 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.196 | 0.33445 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.79679 | 0.4028%
E11-20232147 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.599 | 0.062539 | 1.2 | 1.211 | -0.90834 | 0.8 | 0.79718 | 0.3538%
E11-20232147 | 25 | 2.5 |  | 2 | 2.001 | -0.049975 | 1.5 | 1.516 | -1.0554 | 0.8 | 0.79707 | 0.367%
E11-20232147 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.387 | 0.54462 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.79634 | 0.4593%
E11-20232147 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.196 | 0.12516 | 2.4 | 2.442 | -1.7199 | 0.8 | 0.7946 | 0.6799%
E11-20232147 | 50 | 5 |  | 4 | 3.984 | 0.40161 | 3 | 3.039 | -1.2833 | 0.8 | 0.79509 | 0.6178%
E11-20232147 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.792 | 0.16694 | 3.6 | 3.642 | -1.1532 | 0.8 | 0.79616 | 0.4828%
E11-20232147 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.371 | 0.45519 | 4.8 | 4.856 | -1.1532 | 0.8 | 0.79532 | 0.5888%
E11-20232147 | 100 | 10 |  | 8 | 7.98 | 0.25063 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79591 | 0.5136%
E11-20232147 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.29 | -1.2346 | 0.8 | 0.79549 | 0.5671%
E11-20232147 | 150 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 9.09 | -0.9901 | 0.8 | 0.79566 | 0.5453%
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232147 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5977 | 0.38481 | 0.45 | 0.4638 | -2.9754 | 0.8 | 0.79004 | 1.26%
E11-20232147 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.900 | 0 | 0.675 | 0.686 | -1.6035 | 0.8 | 0.79531 | 0.5897%
E11-20232147 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.198 | 0.16694 | 0.9 | 0.931 | -3.3298 | 0.8 | 0.7896 | 1.317%
E11-20232147 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.498 | 0.13351 | 1.125 | 1.156 | -2.6817 | 0.8 | 0.79168 | 1.051%
E11-20232147 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.802 | -0.11099 | 1.35 | 1.391 | -2.9475 | 0.8 | 0.79159 | 1.062%
E11-20232147 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.374 | 1.0952 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79604 | 0.4975%
E11-20232147 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.976 | 0.80645 | 2.25 | 2.264 | -0.61837 | 0.8 | 0.79587 | 0.5185%
E11-20232147 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.584 | 0.44643 | 2.7 | 2.730 | -1.0989 | 0.8 | 0.7955 | 0.5653%
E11-20232147 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.704 | 2.0408 | 3.6 | 3.602 | -0.055525 | 0.8 | 0.79396 | 0.7601%
E11-20232147 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.906 | 1.5916 | 4.5 | 4.527 | -0.59642 | 0.8 | 0.79367 | 0.798%
E11-20232147 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.12 | 1.1236 | 5.4 | 5.381 | 0.35309 | 0.8 | 0.79779 | 0.2771%
E11-20232147 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.56 | 0.41841 | 7.2 | 7.40 | -2.7027 | 0.8 | 0.79078 | 1.167%
E11-20232147 | 50 | 15 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 9 | 9.17 | -1.8539 | 0.8 | 0.79309 | 0.8709%
E11-20232147 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.32 | 0.55866 | 10.8 | 10.92 | -1.0989 | 0.8 | 0.79518 | 0.6066%
E11-20232147 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.24 | -0.2079 | 14.4 | 14.54 | -0.96286 | 0.8 | 0.79781 | 0.2751%
E11-20232147 | 100 | 30 |  | 24 | 23.96 | 0.16694 | 18 | 18.03 | -0.16639 | 0.8 | 0.79904 | 0.1203%
E11-20232147 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232147 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232148 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232148 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232148 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232148 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0600000000000005E-2 | -0.74442 | 0.06 | 0.0607 | -1.1532 | 0.8 | 0.79881 | 0.1491%
E11-20232148 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1197 | 0.25063 | 0.09 | 0.0905 | -0.55249 | 0.8 | 0.79767 | 0.2915%
E11-20232148 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.15989999999999999 | 0.062539 | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.8 | 0.79934 | 0.08261%
E11-20232148 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.31929999999999997 | 0.21923 | 0.24 | 0.2421 | -0.86741 | 0.8 | 0.79684 | 0.396%
E11-20232148 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.47699999999999998 | 0.62893 | 0.36 | 0.3626 | -0.71704 | 0.8 | 0.7961 | 0.4902%
E11-20232148 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.63919999999999999 | 0.12516 | 0.48 | 0.4838 | -0.78545 | 0.8 | 0.79736 | 0.3314%
E11-20232148 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.79299999999999993 | 0.88272 | 0.6 | 0.6021 | -0.34878 | 0.8 | 0.79644 | 0.4466%
E11-20232148 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95500000000000007 | 0.52356 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.79648 | 0.4415%
E11-20232148 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.272 | 0.62893 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.79608 | 0.4927%
E11-20232148 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.5960000000000001 | 0.25063 | 1.2 | 1.217 | -1.3969 | 0.8 | 0.79519 | 0.6047%
E11-20232148 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9180000000000001 | 0.10428 | 1.44 | 1.462 | -1.5048 | 0.8 | 0.7953 | 0.5912%
E11-20232148 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5609999999999999 | -0.039047 | 1.92 | 1.951 | -1.5889 | 0.8 | 0.79547 | 0.5698%
E11-20232148 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232148 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232148 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0 | 0.0007 | -0.7007 | 1 | 0.99998 | 0.002455%
E11-20232148 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1498 | 0.13351 | 0 | 0.0008 | -0.53405 | 1 | 0.99999 | 0.001426%
E11-20232148 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0 | 0.0009 | -0.45203 | 1 | 0.99999 | 0.001022%
E11-20232148 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3963 | 0.93364 | 0 | 0.0015 | -0.3785 | 1 | 0.99999 | 0.0007163%
E11-20232148 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232148 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232148 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232148 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232148 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232148 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232148 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232148 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232148 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232149 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0990 | 1.0101 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79477 | 0.6583%
E11-20232149 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1979 | 1.0611 | 0.15 | 0.1520 | -1.3158 | 0.8 | 0.79307 | 0.8737%
E11-20232149 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3945 | 1.3942 | 0.3 | 0.30449999999999999 | -1.4778 | 0.8 | 0.79162 | 1.059%
E11-20232149 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.60340000000000005 | -0.56347 | 0.8 | 0.79545 | 0.5726%
E11-20232149 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.602 | -0.12484 | 1.2 | 0.45679999999999998 | 1.209 | 0.8 | 0.96167 | -16.81%
E11-20232149 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.211 | -0.34257 | 2.4 | 2.415 | -0.62112 | 0.8 | 0.79919 | 0.101%
E11-20232149 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.398 | 0.03126 | 4.8 | 4.834 | -0.70335 | 0.8 | 0.79787 | 0.267%
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00697 | 0.43042 | 0 | -0.00013 | 1.8651 | 1 | 0.99983 | 0.01739%
E11-20232149 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02032 | -1.5748 | 0 | -0.00017 | 0.83661 | 1 | 0.99997 | 0.0035%
E11-20232149 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05037 | -0.73456 | 0 | -0.00034 | 0.675 | 1 | 0.99998 | 0.002278%
E11-20232149 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0 | 0.0002 | -0.1998 | 1 | 1 | 0.0001996%
E11-20232149 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1251 | -0.079936 | 0 | 0.0002 | -0.15987 | 1 | 1 | 0.0001278%
E11-20232149 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | -0.0002 | 0.080096 | 1 | 1 | 3.208e-05%
E11-20232149 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5007 | -0.1398 | 0 | 0.0005 | -0.09986 | 1 | 1 | 4.986e-05%
E11-20232149 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | 0.0001 | -0.01001 | 1 | 1 | 5.01e-07%
E11-20232149 | 20 | 2 |  | 2 | 1.992 | 0.40161 | 0 | -0.001 | 0.050201 | 1 | 1 | 1.26e-05%
E11-20232149 | 40 | 4 |  | 4 | 3.989 | 0.27576 | 0 | -0.004 | 0.10028 | 1 | 1 | 5.028e-05%
E11-20232149 | 80 | 8 |  | 8 | 8.03 | -0.3736 | 0 | -0.014 | 0.17435 | 1 | 1 | 0.000152%
E11-20232149 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2977 | 0.77259 | 0.225 | 0.2281 | -1.3591 | 0.8 | 0.79378 | 0.7833%
E11-20232149 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5952 | 0.80645 | 0.45 | 0.4567 | -1.467 | 0.8 | 0.79336 | 0.8367%
E11-20232149 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.9 | 0.909 | -0.9901 | 0.8 | 0.79517 | 0.6073%
E11-20232149 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.389 | 0.46044 | 1.8 | 1.820 | -1.0989 | 0.8 | 0.79546 | 0.5704%
E11-20232149 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.774 | 0.54462 | 3.6 | 3.626 | -0.71704 | 0.8 | 0.79634 | 0.4593%
E11-20232149 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.59 | 0.10428 | 7.2 | 7.26 | -0.82645 | 0.8 | 0.7973 | 0.3389%
E11-20232149 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.26 | -0.31153 | 14.4 | 14.51 | -0.7581 | 0.8 | 0.7987 | 0.1622%
E11-20232149 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232149 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232149 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02109 | -0.42674 | 0 | -0.00029 | 1.3751 | 1 | 0.99991 | 0.009453%
E11-20232149 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06033 | -0.54699 | 0 | -0.00040 | 0.66302 | 1 | 0.99998 | 0.002198%
E11-20232149 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0 | 0.0002 | -0.13316 | 1 | 1 | 8.865e-05%
E11-20232149 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3007 | -0.23279 | 0 | -0.0002 | 0.066511 | 1 | 1 | 2.212e-05%
E11-20232149 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3755 | -0.13316 | 0 | -0.0002 | 0.053262 | 1 | 1 | 1.418e-05%
E11-20232149 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.751 | -0.13316 | 0 | -0.0004 | 0.053262 | 1 | 1 | 1.418e-05%
E11-20232149 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0 | -0.0001 | 0.0066489 | 1 | 1 | 2.21e-07%
E11-20232149 | 10 | 3 |  | 3 | 3.020 | -0.66225 | 0 | -0.0022 | 0.072848 | 1 | 1 | 2.653e-05%
E11-20232149 | 20 | 6 |  | 6 | 5.979 | 0.35123 | 0 | -0.010 | 0.16725 | 1 | 1 | 0.0001399%
E11-20232149 | 40 | 12 |  | 12 | 11.94 | 0.50251 | 0 | -0.020 | 0.1675 | 1 | 1 | 0.0001403%
E11-20232149 | 80 | 24 |  | 24 | 23.99 | 0.041684 | 0 | -0.11 | 0.45852 | 1 | 0.99999 | 0.001051%
E11-20232150 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0994 | 0.60362 | 0.075 | 0.0757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79556 | 0.5581%
E11-20232150 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.412 | -51.4563 | 0.15 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232150 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3949 | 1.2915 | 0.3 | 0.3035 | -1.1532 | 0.8 | 0.79289 | 0.8973%
E11-20232150 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.793 | 0.88272 | 0.6 | 0.6059 | -0.97376 | 0.8 | 0.79461 | 0.6789%
E11-20232150 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.593 | 0.43942 | 1.2 | 1.211 | 1.209 | 0.8 | 0.79609 | 0.4918%
E11-20232150 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.177 | 0.72395 | 2.4 | 2.434 | -1.3969 | 0.8 | 0.79381 | 0.7796%
E11-20232150 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.358 | 0.66059 | 4.8 | 4.824 | -0.49751 | 0.8 | 0.79665 | 0.4206%
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00699 | 0.14306 | 0 | -0.00015 | 2.1459 | 1 | 0.99977 | 0.02302%
E11-20232150 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01999 | 0.050025 | 0 | -0.00019 | 0.95048 | 1 | 0.99995 | 0.004517%
E11-20232150 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05013 | -0.25933 | 0 | -0.00037 | 0.73808 | 1 | 0.99997 | 0.002724%
E11-20232150 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1000 | 0 | 0 | 0.00016 | -0.16 | 1 | 1 | 0.000128%
E11-20232150 | 1.25 | 0.125 |  | 0.125 | 0.1251 | -0.079936 | 0 | 0.0002 | -0.15987 | 1 | 1 | 0.0001278%
E11-20232150 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2497 | 0.12014 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232150 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5004 | -0.079936 | 0 | -0.0004 | 0.079936 | 1 | 1 | 3.195e-05%
E11-20232150 | 10 | 1 |  | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0001 | -0.01 | 1 | 1 | 5e-07%
E11-20232150 | 20 | 2 |  | 2 | 2.004 | -0.1996 | 0 | -0.001 | 0.0499 | 1 | 1 | 1.245e-05%
E11-20232150 | 40 | 4 |  | 4 | 4.006 | -0.14978 | 0 | -0.006 | 0.14978 | 1 | 1 | 0.0001122%
E11-20232150 | 80 | 8 |  | 8 | 8.02 | -0.24938 | 0 | -0.015 | 0.18703 | 1 | 1 | 0.0001749%
E11-20232150 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2992 | 0.26738 | 0.225 | 0.2291 | -1.7896 | 0.8 | 0.79397 | 0.759%
E11-20232150 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | / | / | 0.45 | / | / | 0.8 | / | /
E11-20232150 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.187 | 1.0952 | 0.9 | 0.908 | -0.88106 | 0.8 | 0.79426 | 0.7223%
E11-20232150 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.388 | 0.50251 | 1.8 | 1.822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79502 | 0.6265%
E11-20232150 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.788 | 0.25063 | 3.6 | 3.653 | -1.4509 | 0.8 | 0.79503 | 0.625%
E11-20232150 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.31 | -1.5048 | 0.8 | 0.79407 | 0.7462%
E11-20232150 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.12 | 0.41841 | 14.4 | 14.51 | -0.7581 | 0.8 | 0.79659 | 0.4284%
E11-20232150 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232150 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232150 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02099 | 0.047642 | 0 | -0.00030 | 1.4293 | 1 | 0.9999 | 0.01021%
E11-20232150 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06017 | -0.28253 | 0 | -0.00038 | 0.63154 | 1 | 0.99998 | 0.001994%
E11-20232150 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0 | 0.0001 | -0.066489 | 1 | 1 | 2.21e-05%
E11-20232150 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3003 | -0.0999 | 0 | -0.0001 | 0.0333 | 1 | 1 | 5.544e-06%
E11-20232150 | 1.25 | 0.375 |  | 0.375 | 0.3750 | 0 | 0 | -0.0004 | 0.10667 | 1 | 1 | 5.689e-05%
E11-20232150 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0 | -0.0010 | 0.13369 | 1 | 1 | 8.936e-05%
E11-20232150 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0 | -0.0005 | 0.033245 | 1 | 1 | 5.526e-06%
E11-20232150 | 10 | 3 |  | 3 | 3.010 | -0.33223 | 0 | -0.0031 | 0.10299 | 1 | 1 | 5.303e-05%
E11-20232150 | 20 | 6 |  | 6 | 6.019 | -0.31567 | 0 | -0.010 | 0.16614 | 1 | 1 | 0.000138%
E11-20232150 | 40 | 12 |  | 12 | 12.03 | -0.24938 | 0 | -0.022 | 0.18288 | 1 | 1 | 0.0001672%
E11-20232150 | 80 | 24 |  | 24 | 23.89 | 0.46044 | 0 | -0.11 | 0.46044 | 1 | 0.99999 | 0.00106%
E11-20232151 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0978 | 2.2495 | 0.075 | 0.0757 | -0.9247 | 0.8 | 0.79079 | 1.165%
E11-20232151 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1968 | 1.626 | 0.15 | 0.1512 | -0.79365 | 0.8 | 0.79298 | 0.8848%
E11-20232151 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3915 | 2.1711 | 0.3 | 0.3025 | -0.82645 | 0.8 | 0.79131 | 1.099%
E11-20232151 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.801 | -0.12484 | 0.6 | 0.6053 | -0.8756 | 0.8 | 0.79782 | 0.2733%
E11-20232151 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.588 | 0.75567 | 1.2 | 1.202 | 1.209 | 0.8 | 0.79734 | 0.3335%
E11-20232151 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.125 | 2.4 | 2.4 | 2.42 | -0.82645 | 0.8 | 0.79064 | 1.183%
E11-20232151 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.301 | 1.5712 | 4.8 | 4.769 | 0.65003 | 0.8 | 0.79737 | 0.3304%
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 0.07 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0.00702 | -0.2849 | 0 | -0.00012 | 1.7094 | 1 | 0.99985 | 0.01461%
E11-20232151 | 0.2 | 0.02 |  | 0.02 | 0.01996 | 0.2004 | 0 | -0.00017 | 0.8517 | 1 | 0.99996 | 0.003627%
E11-20232151 | 0.5 | 0.05 |  | 0.05 | 0.04983 | 0.34116 | 0 | -0.00034 | 0.68232 | 1 | 0.99998 | 0.002328%
E11-20232151 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0 | 0.00019 | -0.18924 | 1 | 1 | 0.0001791%
E11-20232151 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2988 | 0.40161 | 0.225 | 0.2278 | -1.2291 | 0.8 | 0.79525 | 0.5975%
E11-20232151 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5975 | 0.41841 | 0.45 | 0.4572 | -1.5748 | 0.8 | 0.79417 | 0.7337%
E11-20232151 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.184 | 1.3514 | 0.9 | 0.910 | -1.0989 | 0.8 | 0.79287 | 0.8989%
E11-20232151 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.384 | 0.67114 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79726 | 0.3433%
E11-20232151 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.821 | -0.43559 | 3.6 | 3.632 | -0.88106 | 0.8 | 0.79871 | 0.162%
E11-20232151 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.24 | -0.55249 | 0.8 | 0.79749 | 0.3144%
E11-20232151 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.25 | -0.25974 | 14.4 | 14.22 | 1.2658 | 0.8 | 0.80434 | -0.5397%
E11-20232151 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232151 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232151 | 0.07 | 0.021 | 1 | 0.021 | 0.02116 | -0.75614 | 0 | -0.00030 | 1.4178 | 1 | 0.9999 | 0.01005%
E11-20232151 | 0.2 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06022 | -0.36533 | 0 | -0.00041 | 0.68084 | 1 | 0.99998 | 0.002318%
E11-20232151 | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0 | 0.0004 | -0.26613 | 1 | 1 | 0.0003541%
E11-20232151 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3012 | -0.39841 | 0 | -0.0002 | 0.066401 | 1 | 1 | 2.205e-05%
E11-20232152 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232152 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232152 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232152 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0699999999999994E-2 | -0.86741 | 0.06 | 0.0602 | -0.33223 | 0.8 | 0.80155 | -0.193%
E11-20232152 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1202 | -0.16639 | 0.09 | 0.0899 | 0.11123 | 0.8 | 0.8008 | -0.09974%
E11-20232152 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1605 | -0.31153 | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80066 | -0.08218%
E11-20232152 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.80242 | -0.302%
E11-20232152 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24160000000000001 | -0.66225 | 0.18 | 0.1794 | 0.33445 | 0.8 | 0.80286 | -0.3565%
E11-20232152 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32250000000000001 | -0.77519 | 0.24 | 0.2386 | 0.58676 | 0.8 | 0.8039 | -0.4853%
E11-20232152 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40689999999999998 | -1.6957 | 0.3 | 0.3006 | -0.1996 | 0.8 | 0.80432 | -0.5371%
E11-20232152 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48470000000000002 | -0.96967 | 0.36 | 0.3624 | -0.66225 | 0.8 | 0.80089 | -0.1113%
E11-20232152 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64539999999999997 | -0.83669 | 0.48 | 0.4833 | -0.68281 | 0.8 | 0.80045 | -0.05575%
E11-20232152 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80800000000000005 | -0.9901 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.80285 | -0.3553%
E11-20232152 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97100000000000009 | -1.1329 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.80089 | -0.1111%
E11-20232152 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2910000000000001 | -0.85205 | 0.96 | 0.970 | -1.0309 | 0.8 | 0.79948 | 0.0651%
E11-20232152 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.619 | -1.1736 | 1.2 | 1.208 | -0.66225 | 0.8 | 0.80148 | -0.185%
E11-20232152 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.948 | -1.4374 | 1.44 | 1.443 | -0.2079 | 0.8 | 0.80355 | -0.4418%
E11-20232152 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5950000000000002 | -1.3487 | 1.92 | 1.925 | -0.25974 | 0.8 | 0.80315 | -0.3917%
E11-20232152 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232152 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232152 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0997 | 0.3009 | 0 | 0.0003 | -0.3009 | 1 | 1 | 0.0004527%
E11-20232152 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1499 | 0.066711 | 0 | 0.0004 | -0.26684 | 1 | 1 | 0.000356%
E11-20232152 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2012 | -0.59642 | 0 | 0.0010 | -0.49702 | 1 | 0.99999 | 0.001235%
E11-20232152 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3992 | 0.2004 | 0 | 0.0010 | -0.2505 | 1 | 1 | 0.0003138%
E11-20232152 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232152 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232152 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232152 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.11990000000000001 | 0.083403 | 0.09 | 0.0895 | 0.55866 | 0.8 | 0.80136 | -0.1699%
E11-20232152 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16109999999999999 | -0.68281 | 0.12 | 0.1205 | -0.41494 | 0.8 | 0.80077 | -0.09675%
E11-20232152 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.1487 | 0.87424 | 0.8 | 0.8025 | -0.3111%
E11-20232152 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40489999999999998 | -1.2102 | 0.3 | 0.2983 | 0.5699 | 0.8 | 0.8051 | -0.6336%
E11-20232152 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.5955 | 0.75567 | 0.8 | 0.80429 | -0.5334%
E11-20232152 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.0109999999999999 | -1.088 | 0.75 | 0.744 | 0.80645 | 0.8 | 0.80542 | -0.6725%
E11-20232152 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.028 | -1.3807 | 1.5 | 1.487 | 0.87424 | 0.8 | 0.80644 | -0.7989%
E11-20232152 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0220000000000002 | -0.72799 | 2.25 | 2.246 | 0.17809 | 0.8 | 0.80261 | -0.3247%
E11-20232152 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0309999999999997 | -0.76904 | 3 | 2.992 | 0.26738 | 0.8 | 0.80298 | -0.3709%
E11-20232152 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0669999999999993 | -1.3223 | 3.75 | 3.727 | 0.61712 | 0.8 | 0.80556 | -0.6896%
E11-20232152 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0719999999999992 | -1.1858 | 4.5 | 4.455 | 1.0101 | 0.8 | 0.80627 | -0.7771%
E11-20232152 | 10 | 10 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 6 | 5.97 | 0.50251 | 0.8 | 0.80463 | -0.5755%
E11-20232152 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.16 | -1.5748 | 7.5 | 7.44 | 0.80645 | 0.8 | 0.80681 | -0.8439%
E11-20232152 | 15 | 15 |  | 12 | 12.15 | -1.2346 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.80419 | -0.521%
E11-20232152 | 20 | 20 |  | 16 | 16.05 | -0.31153 | 12 | 11.95 | 0.41841 | 0.8 | 0.80209 | -0.2611%
E11-20232152 | 25 | 25 |  | 20 | 20.119999999999997 | -0.59642 | 15 | 15.01 | -0.066622 | 0.8 | 0.80153 | -0.1905%
E11-20232152 | 30 | 30 |  | 24 | 24.209999999999997 | -0.86741 | 18 | 17.96 | 0.22272 | 0.8 | 0.80313 | -0.3902%
E11-20232152 | 40 | 40 |  | 32 | 32.1 | -0.31153 | 24 | 24.01 | -0.041649 | 0.8 | 0.80078 | -0.09711%
E11-20232152 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232152 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232152 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.9699999999999997E-2 | 0.3009 | 0 | 0.0001 | -0.1003 | 1 | 1 | 5.03e-05%
E11-20232152 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15010000000000001 | -0.066622 | 0 | 0.0004 | -0.26649 | 1 | 1 | 0.0003551%
E11-20232152 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19969999999999999 | 0.15023 | 0 | 0.0011 | -0.55083 | 1 | 0.99998 | 0.001517%
E11-20232152 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25009999999999999 | -0.039984 | 0 | 0.0014 | -0.55978 | 1 | 0.99998 | 0.001567%
E11-20232152 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50080000000000002 | -0.15974 | 0 | 0.0004 | -0.079872 | 1 | 1 | 3.19e-05%
E11-20232152 | 1 | 1 |  | 1 | 0.996 | 0.40161 | 0 | 0.0005 | -0.050201 | 1 | 1 | 1.26e-05%
E11-20232152 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232152 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232152 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232152 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232153 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0863 | -7.3001 | 0.06 | 0.0610 | -1.6393 | 0.8 | 0.8166 | -2.033%
E11-20232153 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1301 | -7.7633 | 0.09 | 0.0909 | -0.9901 | 0.8 | 0.81973 | -2.407%
E11-20232153 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1672 | -4.3062 | 0.12 | 0.1192 | 0.67114 | 0.8 | 0.81426 | -1.751%
E11-20232153 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2472 | -2.9126 | 0.18 | 0.1810 | -0.55249 | 0.8 | 0.80684 | -0.8478%
E11-20232153 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3287 | -2.6468 | 0.24 | 0.2441 | -1.6796 | 0.8 | 0.80283 | -0.353%
E11-20232153 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4933 | -2.6961 | 0.36 | 0.3640 | -1.0989 | 0.8 | 0.80465 | -0.5784%
E11-20232153 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6483 | -1.2803 | 0.48 | 0.4815 | -0.31153 | 0.8 | 0.8028 | -0.3487%
E11-20232153 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.813 | -1.599 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80319 | -0.3971%
E11-20232153 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.973 | -1.3361 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.80188 | -0.2338%
E11-20232153 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.293 | -1.0054 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.80082 | -0.102%
E11-20232153 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.80132 | -0.1641%
E11-20232153 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.924 | -0.2079 | 1.44 | 1.439 | 0.069493 | 0.8 | 0.8008 | -0.0997%
E11-20232153 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.575 | -0.58252 | 1.92 | 1.911 | 0.47096 | 0.8 | 0.80302 | -0.3762%
E11-20232153 | 100 | 4 |  | 3.2 | 3.209 | -0.28046 | 2.4 | 2.424 | -0.9901 | 0.8 | 0.79794 | 0.2586%
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1068 | -6.367 | 0 | 0.0006 | -0.5618 | 1 | 0.99998 | 0.001578%
E11-20232153 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2071 | -3.4283 | 0 | 0.0008 | -0.38629 | 1 | 0.99999 | 0.0007461%
E11-20232153 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.5999999999999993E-2 | -6.9767 | 0.06 | 0.060 | 0 | 0.8 | 0.82013 | -2.454%
E11-20232153 | 0.15 | 0.15 |  | 0.12 | 0.13400000000000001 | -10.4478 | 0.09 | 0.091 | -1.0989 | 0.8 | 0.82727 | -3.296%
E11-20232153 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.170 | -5.8824 | 0.12 | 0.118 | 1.6949 | 0.8 | 0.8215 | -2.617%
E11-20232153 | 0.3 | 0.3 |  | 0.24 | 0.251 | -4 | 0.18 | 0.179 | 0.55866 | 0.8 | 0.81417 | -1.741%
E11-20232153 | 0.4 | 0.4 |  | 0.32 | 0.36099999999999999 | -11.3573 | 0.24 | 0.242 | -0.82645 | 0.8 | 0.83063 | -3.688%
E11-20232153 | 0.6 | 0.6 |  | 0.48 | 0.505 | -4.9505 | 0.36 | 0.362 | -0.55249 | 0.8 | 0.81275 | -1.569%
E11-20232153 | 0.8 | 0.8 |  | 0.64 | 0.67700000000000005 | -5.4653 | 0.48 | 0.479 | 0.20877 | 0.8 | 0.81633 | -2.001%
E11-20232153 | 1.0 | 1 |  | 0.8 | 0.83400000000000007 | -4.0767 | 0.6 | 0.600 | 0 | 0.8 | 0.81176 | -1.448%
E11-20232153 | 1.2 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97799999999999998 | -1.8405 | 0.72 | 0.721 | -0.1387 | 0.8 | 0.80491 | -0.6101%
E11-20232153 | 1.6 | 1.6 |  | 1.28 | 1.3180000000000001 | -2.8832 | 0.96 | 0.961 | -0.10406 | 0.8 | 0.80802 | -0.9925%
E11-20232153 | 2.0 | 2 |  | 1.6 | 1.625 | -1.5385 | 1.2 | 1.195 | 0.41841 | 0.8 | 0.80562 | -0.6971%
E11-20232153 | 2.4 | 2.4 |  | 1.92 | 1.954 | -1.74 | 1.44 | 1.437 | 0.20877 | 0.8 | 0.8056 | -0.6957%
E11-20232153 | 3.2 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5979999999999999 | -1.4627 | 1.92 | 1.914 | 0.31348 | 0.8 | 0.8051 | -0.6338%
E11-20232153 | 4 | 4 |  | 3.2 | 3.2149999999999999 | -0.46656 | 2.4 | 2.434 | -1.3969 | 0.8 | 0.79728 | 0.3407%
E11-20232153 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0249999999999995 | -0.62112 | 3 | 3.071 | -2.312 | 0.8 | 0.79502 | 0.6265%
E11-20232153 | 10 | 10 |  | 8 | 8.10 | -1.2346 | 6 | 6.11 | -1.8003 | 0.8 | 0.79834 | 0.2078%
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1072 | -6.7164 | 0 | 0.0003 | -0.27985 | 1 | 1 | 0.0003916%
E11-20232153 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.222 | -9.9099 | 0 | 0.0018 | -0.81081 | 1 | 0.99997 | 0.003287%
E11-20232153 | 额定电压：100V | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0994 | 0.60362 | 0.075 | 0.0756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79595 | 0.5093%
E11-20232153 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2007 | -0.34878 | 0.15 | 0.1522 | -1.4455 | 0.8 | 0.7968 | 0.402%
E11-20232153 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2998 | 0.066711 | 0.225 | 0.2281 | -1.3591 | 0.8 | 0.79584 | 0.5227%
E11-20232153 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3983 | 0.42681 | 0.3 | 0.3035 | -1.1532 | 0.8 | 0.7954 | 0.5784%
E11-20232153 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4984 | 0.32103 | 0.375 | 0.3783 | -0.87232 | 0.8 | 0.79653 | 0.435%
E11-20232153 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5993 | 0.1168 | 0.45 | 0.4547 | -1.0336 | 0.8 | 0.79665 | 0.42%
E11-20232153 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.794 | 0.75567 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.79589 | 0.5162%
E11-20232153 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.997 | 0.3009 | 0.75 | 0.755 | -0.66225 | 0.8 | 0.79721 | 0.3501%
E11-20232153 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.194 | 0.50251 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79662 | 0.4237%
E11-20232153 | 18.75 | 1.875 |  | 1.5 | 1.496 | 0.26738 | 1.125 | 1.132 | -0.61837 | 0.8 | 0.79743 | 0.3218%
E11-20232153 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.595 | 0.31348 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79741 | 0.3244%
E11-20232153 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.997 | 0.15023 | 1.5 | 1.512 | -0.79365 | 0.8 | 0.79726 | 0.3436%
E11-20232153 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 1.8 | 1.813 | -0.71704 | 0.8 | 0.79683 | 0.3979%
E11-20232153 | 37.5 | 3.75 |  | 3 | 2.995 | 0.16694 | 2.25 | 2.266 | -0.70609 | 0.8 | 0.79747 | 0.3174%
E11-20232153 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.204 | -0.12484 | 2.4 | 2.419 | -0.78545 | 0.8 | 0.79808 | 0.2402%
E11-20232153 | 50 | 5 |  | 4 | 4.003 | -0.074944 | 3 | 3.018 | -0.59642 | 0.8 | 0.79849 | 0.1892%
E11-20232153 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.794 | 0.12516 | 3.6 | 3.621 | -0.57995 | 0.8 | 0.79796 | 0.2559%
E11-20232153 | 75 | 7.5 |  | 6 | 5.995 | 0.083403 | 4.5 | 4.521 | -0.4645 | 0.8 | 0.79842 | 0.1985%
E11-20232153 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.337 | 0.99416 | 4.8 | 4.808 | -0.16639 | 0.8 | 0.79665 | 0.42%
E11-20232153 | 100 | 10 |  | 8 | 7.93 | 0.88272 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.79649 | 0.4405%
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1251 | -0.079936 | 0 | 0.0002 | -0.15987 | 1 | 1 | 0.0001278%
E11-20232153 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.2498 | 0.080064 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232153 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5010 | -0.1996 | 0 | -0.0004 | 0.07984 | 1 | 1 | 3.187e-05%
E11-20232153 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.001 | -0.0999 | 0 | -0.0002 | 0.01998 | 1 | 1 | 1.996e-06%
E11-20232153 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1.999 | 0.050025 | 0 | -0.002 | 0.10005 | 1 | 1 | 5.005e-05%
E11-20232153 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3.999 | 0.025006 | 0 | -0.006 | 0.15004 | 1 | 1 | 0.0001126%
E11-20232153 | 80 | 8 | 0 | 8 | 7.94 | 0.75567 | 0 | -0.019 | 0.23929 | 1 | 1 | 0.0002863%
E11-20232153 | 150 | 15 | 0 | 15 | 14.91 | 0.60362 | 0 | -0.074 | 0.49631 | 1 | 0.99999 | 0.001232%
E11-20232153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | /
E11-20232153 | 4.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.225 | 0.2290 | -1.7467 | 0.8 | 0.79711 | 0.3624%
E11-20232153 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5948 | 0.87424 | 0.45 | 0.4472 | 0.62612 | 0.8 | 0.79929 | 0.08884%
E11-20232153 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.898 | 0.22272 | 0.675 | 0.685 | -1.4599 | 0.8 | 0.79509 | 0.618%
E11-20232153 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.9 | 0.911 | -1.2075 | 0.8 | 0.79575 | 0.5338%
E11-20232153 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.501 | -0.066622 | 1.125 | 1.138 | -1.1424 | 0.8 | 0.79687 | 0.3931%
E11-20232153 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.793 | 0.39041 | 1.35 | 1.368 | -1.3158 | 0.8 | 0.79502 | 0.6258%
E11-20232153 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.389 | 0.46044 | 1.8 | 1.815 | -0.82645 | 0.8 | 0.79626 | 0.4691%
E11-20232153 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.988 | 0.40161 | 2.25 | 2.261 | -0.48651 | 0.8 | 0.79743 | 0.3222%
E11-20232153 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.589 | 0.30649 | 2.7 | 2.711 | -0.40575 | 0.8 | 0.79794 | 0.258%
E11-20232153 | 18.75 | 5.625 |  | 4.5 | 4.499 | 0.022227 | 3.375 | 3.391 | -0.47184 | 0.8 | 0.79857 | 0.179%
E11-20232153 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.772 | 0.58676 | 3.6 | 3.614 | -0.38738 | 0.8 | 0.79718 | 0.3532%
E11-20232153 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.978 | 0.36802 | 4.5 | 4.503 | -0.066622 | 0.8 | 0.79875 | 0.1568%
E11-20232153 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.18 | 0.27855 | 5.4 | 5.40 | 0 | 0.8 | 0.7992 | 0.1004%
E11-20232153 | 37.5 | 11.25 |  | 9 | 8.99 | 0.11123 | 6.75 | 6.73 | 0.29718 | 0.8 | 0.80053 | -0.0667%
E11-20232153 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.57 | 0.31348 | 7.2 | 7.15 | 0.6993 | 0.8 | 0.8011 | -0.1378%
E11-20232153 | 50 | 15 |  | 12 | 11.99 | 0.083403 | 9 | 8.91 | 1.0101 | 0.8 | 0.80264 | -0.3293%
E11-20232153 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.38 | 0.13908 | 10.8 | 10.67 | 1.2184 | 0.8 | 0.80307 | -0.3826%
E11-20232153 | 75 | 22.5 |  | 18 | 18.07 | -0.38738 | 13.5 | 13.29 | 1.5801 | 0.8 | 0.80558 | -0.6929%
E11-20232153 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.07 | 0.6817 | 14.4 | 13.92 | 3.4483 | 0.8 | 0.80771 | -0.9544%
E11-20232153 | 100 | 30 |  | 24 | 23.84 | 0.67114 | 18 | 17.41 | 3.3889 | 0.8 | 0.80758 | -0.9383%
E11-20232153 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232153 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232153 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3753 | -0.079936 | 0 | -0.0004 | 0.10658 | 1 | 1 | 5.68e-05%
E11-20232153 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.7509 | -0.11986 | 0 | -0.0013 | 0.17313 | 1 | 1 | 0.0001499%
E11-20232153 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.497 | 0.2004 | 0 | -0.001 | 0.0668 | 1 | 1 | 2.231e-05%
E11-20232153 | 10 | 3 |  | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0.001 | -0.05 | 1 | 1 | 5.556e-06%
E11-20232153 | 20 | 6 |  | 6 | 5.964 | 0.60362 | 0 | -0.001 | 0.016767 | 1 | 1 | 1.406e-06%
E11-20232153 | 40 | 12 |  | 12 | 11.87 | 1.0952 | 0 | -0.03 | 0.25274 | 1 | 1 | 0.0003194%
E11-20232153 | 80 | 24 |  | 24 | 23.77 | 0.96761 | 0 | -0.12 | 0.50484 | 1 | 0.99999 | 0.001274%
E11-20232153 | 100 | 30 |  | 30 | 29.67 | 1.1122 | 0 | -0.15 | 0.50556 | 1 | 0.99999 | 0.001278%
E11-20232154 | 1.负荷示值校准： 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.0801 | -0.12484 | 0.06 | 0.0615 | -2.439 | 0.8 | 0.79318 | 0.8604%
E11-20232154 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1209 | -0.74442 | 0.09 | 0.0919 | -2.0675 | 0.8 | 0.79611 | 0.4884%
E11-20232154 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1614 | -0.86741 | 0.12 | 0.1229 | -2.3596 | 0.8 | 0.7956 | 0.5529%
E11-20232154 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2415 | -0.62112 | 0.18 | 0.1841 | -2.2271 | 0.8 | 0.79527 | 0.5944%
E11-20232154 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3247 | -1.4475 | 0.24 | 0.2442 | -1.7199 | 0.8 | 0.7992 | 0.09987%
E11-20232154 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4811 | -0.22864 | 0.36 | 0.3648 | -1.3158 | 0.8 | 0.79683 | 0.398%
E11-20232154 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6448 | -0.74442 | 0.48 | 0.4826 | -0.53875 | 0.8 | 0.8006 | -0.07439%
E11-20232154 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.813 | -1.599 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80319 | -0.3971%
E11-20232154 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.962 | -0.2079 | 0.72 | 0.729 | -1.2346 | 0.8 | 0.79701 | 0.3755%
E11-20232154 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.299 | -1.4627 | 0.96 | 0.971 | -1.1329 | 0.8 | 0.80096 | -0.12%
E11-20232154 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.606 | -0.3736 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.80132 | -0.1641%
E11-20232154 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.891 | 1.5336 | 1.44 | 1.471 | -2.1074 | 0.8 | 0.78931 | 1.355%
E11-20232154 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.575 | -0.58252 | 1.92 | 1.944 | -1.2346 | 0.8 | 0.7981 | 0.2382%
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1018 | -1.7682 | 0 | 0.0004 | -0.39293 | 1 | 0.99999 | 0.000772%
E11-20232154 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2018 | -0.89197 | 0 | 0.0007 | -0.34688 | 1 | 0.99999 | 0.0006016%
E11-20232154 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.808 | -0.9901 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.8 | 0%
E11-20232154 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.019 | -1.8646 | 0.75 | 0.763 | -1.7038 | 0.8 | 0.80047 | -0.05885%
E11-20232154 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.015 | -0.74442 | 1.5 | 1.509 | -0.59642 | 0.8 | 0.80043 | -0.05357%
E11-20232154 | 5 | 5 |  | 4 | 4.034 | -0.84284 | 3 | 3.052 | -1.7038 | 0.8 | 0.79748 | 0.3162%
E11-20232154 | 10 | 10 |  | 8 | 8.04 | -0.49751 | 6 | 6.09 | -1.4778 | 0.8 | 0.79714 | 0.3593%
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1017 | -1.6716 | 0 | 0.0002 | -0.19666 | 1 | 1 | 0.0001934%
E11-20232154 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2015 | -0.74442 | 0 | 0.0015 | -0.74442 | 1 | 0.99997 | 0.002771%
E11-20232154 | 额定电压：100V | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0991 | 0.90817 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.79622 | 0.4742%
E11-20232154 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1982 | 0.90817 | 0.15 | 0.1487 | 0.87424 | 0.8 | 0.7999 | 0.01211%
E11-20232154 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3957 | 1.0867 | 0.3 | 0.2993 | 0.23388 | 0.8 | 0.79755 | 0.3071%
E11-20232154 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.5948 | 0.87424 | 0.8 | 0.79852 | 0.1859%
E11-20232154 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.579 | 1.33 | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0.8 | 0.7969 | 0.3889%
E11-20232154 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.165 | 1.1058 | 2.4 | 2.398 | 0.083403 | 0.8 | 0.79706 | 0.369%
E11-20232154 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.319 | 1.2818 | 4.8 | 4.787 | 0.27157 | 0.8 | 0.7971 | 0.3639%
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cosφ | / | /
E11-20232154 | 4.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232154 | 0 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2958 | 1.4199 | 0.225 | 0.2241 | 0.40161 | 0.8 | 0.79708 | 0.3663%
E11-20232154 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5834 | 2.8454 | 0.45 | 0.4464 | 0.80645 | 0.8 | 0.79418 | 0.7328%
E11-20232154 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.177 | 1.9541 | 0.9 | 0.878 | 2.5057 | 0.8 | 0.80155 | -0.1934%
E11-20232154 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.348 | 2.2147 | 1.8 | 1.782 | 1.0101 | 0.8 | 0.79657 | 0.4309%
E11-20232154 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.733 | 1.4156 | 3.6 | 3.567 | 0.92515 | 0.8 | 0.7986 | 0.1752%
E11-20232154 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.42 | 1.9108 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.79369 | 0.7953%
E11-20232154 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.11 | 0.47096 | 14.4 | 14.46 | -0.41494 | 0.8 | 0.79744 | 0.3212%
E11-20232154 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232154 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1000 | 0 | 0.075 | 0.0741 | 1.2146 | 0.8 | 0.80346 | -0.4303%
E11-20232155 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0.15 | 0.1511 | -0.72799 | 0.8 | 0.79716 | 0.356%
E11-20232155 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3993 | 0.17531 | 0.3 | 0.3014 | -0.4645 | 0.8 | 0.79815 | 0.2319%
E11-20232155 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.804 | -0.49751 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79857 | 0.1794%
E11-20232155 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.604 | -0.24938 | 1.2 | 1.204 | 1.209 | 0.8 | 0.79976 | 0.02993%
E11-20232155 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.201 | -0.03124 | 2.4 | 2.392 | 0.33445 | 0.8 | 0.80105 | -0.1311%
E11-20232155 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.402 | -0.03124 | 4.8 | 4.812 | -0.24938 | 0.8 | 0.79937 | 0.07878%
E11-20232155 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.85 | -1.1673 | 9.525 | 9.49 | 0.36881 | 0.8 | 0.80441 | -0.5483%
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232155 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3015 | -0.49751 | 0.225 | 0.2256 | -0.26596 | 0.8 | 0.80067 | -0.08352%
E11-20232155 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6004 | -0.066622 | 0.45 | 0.4510 | -0.22173 | 0.8 | 0.79955 | 0.05599%
E11-20232155 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.9 | 0.901 | -0.11099 | 0.8 | 0.80016 | -0.01996%
E11-20232155 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.408 | -0.33223 | 1.8 | 1.799 | 0.055586 | 0.8 | 0.80112 | -0.1394%
E11-20232155 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.799 | 0.020838 | 3.6 | 3.628 | -0.77178 | 0.8 | 0.7977 | 0.2883%
E11-20232155 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.62 | -0.2079 | 7.2 | 7.23 | -0.41494 | 0.8 | 0.7994 | 0.07489%
E11-20232155 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.21 | -0.052056 | 14.4 | 14.47 | -0.48376 | 0.8 | 0.79875 | 0.1564%
E11-20232155 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232155 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0991 | 0.90817 | 0.075 | 0.0753 | -0.39841 | 0.8 | 0.79622 | 0.4742%
E11-20232156 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1972 | 1.4199 | 0.15 | 0.1515 | -0.9901 | 0.8 | 0.793 | 0.883%
E11-20232156 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3951 | 1.2402 | 0.3 | 0.3023 | -0.76083 | 0.8 | 0.7942 | 0.7305%
E11-20232156 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.783 | 2.1711 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79326 | 0.8492%
E11-20232156 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.573 | 1.7165 | 1.2 | 1.212 | 1.209 | 0.8 | 0.79214 | 0.9926%
E11-20232156 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.167 | 1.042 | 2.4 | 2.423 | -0.94924 | 0.8 | 0.79422 | 0.7283%
E11-20232156 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.298 | 1.6196 | 4.8 | 4.799 | 0.020838 | 0.8 | 0.7954 | 0.5783%
E11-20232156 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.331 | 1.0899 | 4.8 | 4.770 | 0.62893 | 0.8 | 0.79868 | 0.1651%
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1254 | -0.31898 | 0 | -0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232156 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2509 | -0.35871 | 0 | -0.0003 | 0.11957 | 1 | 1 | 7.148e-05%
E11-20232156 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5000 | 0 | 0 | -0.0010 | 0.2 | 1 | 1 | 0.0002%
E11-20232156 | 10 | 1 |  | 1 | 1.001 | -0.0999 | 0 | -0.0037 | 0.36963 | 1 | 0.99999 | 0.0006831%
E11-20232156 | 20 | 2 |  | 2 | 2.005 | -0.24938 | 0 | -0.004 | 0.1995 | 1 | 1 | 0.000199%
E11-20232156 | 40 | 4 |  | 4 | 3.997 | 0.075056 | 0 | -0.012 | 0.30023 | 1 | 1 | 0.0004507%
E11-20232156 | 80 | 8 |  | 8 | 8.05 | -0.62112 | 0 | -0.030 | 0.37267 | 1 | 0.99999 | 0.0006944%
E11-20232156 | 80 | 8 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 0 | -0.032 | 0.39555 | 1 | 0.99999 | 0.0007823%
E11-20232156 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2966 | 1.1463 | 0.225 | 0.2265 | -0.66225 | 0.8 | 0.79476 | 0.6592%
E11-20232156 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5884 | 1.9714 | 0.45 | 0.4513 | -0.28806 | 0.8 | 0.79348 | 0.8216%
E11-20232156 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.181 | 1.6088 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.7931 | 0.8702%
E11-20232156 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.363 | 1.5658 | 1.8 | 1.812 | -0.66225 | 0.8 | 0.79355 | 0.8132%
E11-20232156 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.723 | 1.6303 | 3.6 | 3.632 | -0.88106 | 0.8 | 0.79271 | 0.9195%
E11-20232156 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.48 | 1.2658 | 7.2 | 7.21 | -0.1387 | 0.8 | 0.79595 | 0.5086%
E11-20232156 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.05 | 0.7874 | 14.4 | 14.48 | -0.55249 | 0.8 | 0.79612 | 0.4871%
E11-20232156 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.18 | 0.10428 | 14.4 | 14.36 | 0.27855 | 0.8 | 0.8005 | -0.06253%
E11-20232156 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232156 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232156 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.3753 | -0.079936 | 0 | -0.0006 | 0.15987 | 1 | 1 | 0.0001278%
E11-20232156 | 2.5 | 0.75 |  | 0.75 | 0.752 | -0.26596 | 0 | -0.0017 | 0.22606 | 1 | 1 | 0.0002555%
E11-20232156 | 5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.506 | -0.39841 | 0 | -0.003 | 0.1992 | 1 | 1 | 0.0001984%
E11-20232156 | 10 | 3 |  | 3 | 3.005 | -0.16639 | 0 | -0.006 | 0.19967 | 1 | 1 | 0.0001993%
E11-20232156 | 20 | 6 |  | 6 | 6.016 | -0.26596 | 0 | -0.017 | 0.28258 | 1 | 1 | 0.0003993%
E11-20232156 | 40 | 12 |  | 12 | 12.08 | -0.66225 | 0 | -0.042 | 0.34768 | 1 | 0.99999 | 0.0006044%
E11-20232156 | 80 | 24 |  | 24 | 24.29 | -1.1939 | 0 | -0.15 | 0.61754 | 1 | 0.99998 | 0.001907%
E11-20232156 | 80 | 24 |  | 24 | 24.06 | -0.24938 | 0 | -0.15 | 0.62344 | 1 | 0.99998 | 0.001943%
E11-20232157 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232157 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232157 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232157 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0600000000000005E-2 | -0.74442 | 0.06 | 0.0606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79929 | 0.0894%
E11-20232157 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.09 | 0.0916 | -1.7467 | 0.8 | 0.79513 | 0.6128%
E11-20232157 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16070000000000001 | -0.43559 | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.8 | 0.796 | 0.5025%
E11-20232157 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.801 | -0.1252%
E11-20232157 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24349999999999999 | -1.4374 | 0.18 | 0.1797 | 0.16694 | 0.8 | 0.80462 | -0.5736%
E11-20232157 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32429999999999998 | -1.3259 | 0.24 | 0.2392 | 0.33445 | 0.8 | 0.80477 | -0.5926%
E11-20232157 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4017 | -0.4232 | 0.3 | 0.3046 | -1.5102 | 0.8 | 0.79682 | 0.3987%
E11-20232157 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48359999999999997 | -0.74442 | 0.36 | 0.3628 | -0.77178 | 0.8 | 0.79992 | 0.009926%
E11-20232157 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64420000000000011 | -0.65197 | 0.48 | 0.4806 | -0.12484 | 0.8 | 0.80152 | -0.1897%
E11-20232157 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.79928 | 0.08985%
E11-20232157 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96599999999999997 | -0.62112 | 0.72 | 0.722 | -0.27701 | 0.8 | 0.80099 | -0.1241%
E11-20232157 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.294 | -1.0819 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.80163 | -0.2036%
E11-20232157 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6360000000000001 | -2.2005 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.80305 | -0.3801%
E11-20232157 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9379999999999999 | -0.92879 | 1.44 | 1.442 | -0.1387 | 0.8 | 0.80228 | -0.2841%
E11-20232157 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.593 | -1.2727 | 1.92 | 1.931 | -0.56965 | 0.8 | 0.80204 | -0.254%
E11-20232157 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232157 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232157 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1002 | -0.1996 | 0 | 0.0004 | -0.3992 | 1 | 0.99999 | 0.0007968%
E11-20232157 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1995 | 0.25063 | 0 | 0.0005 | -0.25063 | 1 | 1 | 0.0003141%
E11-20232157 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232157 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232157 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232157 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.0110000000000001 | -0.54699 | 1.5 | 1.499 | 0.066711 | 0.8 | 0.80177 | -0.2204%
E11-20232157 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.028 | -0.9247 | 2.25 | 2.251 | -0.044425 | 0.8 | 0.80254 | -0.3161%
E11-20232157 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0719999999999992 | -1.7682 | 3 | 3.001 | -0.033322 | 0.8 | 0.805 | -0.6213%
E11-20232157 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0639999999999992 | -1.2638 | 3.75 | 3.752 | -0.053305 | 0.8 | 0.80349 | -0.4343%
E11-20232157 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.1029999999999998 | -1.6877 | 4.5 | 4.516 | -0.3543 | 0.8 | 0.80386 | -0.4797%
E11-20232157 | 10 | 10 |  | 8 | 7.96 | 0.50251 | 6 | 6.02 | -0.33223 | 0.8 | 0.79759 | 0.3023%
E11-20232157 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.020000000000001 | -0.1996 | 7.5 | 7.54 | -0.5305 | 0.8 | 0.79904 | 0.1199%
E11-20232157 | 15 | 15 |  | 12 | 11.96 | 0.33445 | 9 | 9.13 | -1.4239 | 0.8 | 0.79487 | 0.6458%
E11-20232157 | 20 | 20 |  | 16 | 16.009999999999998 | -0.062461 | 12 | 12.19 | -1.5587 | 0.8 | 0.79563 | 0.5498%
E11-20232157 | 25 | 25 |  | 20 | 20.13 | -0.6458 | 15 | 15.18 | -1.1858 | 0.8 | 0.79843 | 0.1971%
E11-20232157 | 30 | 30 |  | 24 | 24.23 | -0.94924 | 18 | 18.19 | -1.0445 | 0.8 | 0.79972 | 0.03468%
E11-20232157 | 40 | 40 |  | 32 | 32.270000000000003 | -0.83669 | 24 | 24.13 | -0.53875 | 0.8 | 0.80086 | -0.1077%
E11-20232157 | 50 | 50 |  | 40 | 40.330000000000005 | -0.81825 | 30 | 30.12 | -0.39841 | 0.8 | 0.80121 | -0.1515%
E11-20232157 | 60 | 60 |  | 48 | 48.370000000000005 | -0.76494 | 36 | 36.12 | -0.33223 | 0.8 | 0.80125 | -0.1561%
E11-20232157 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232157 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232157 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.484 | 0.64412 | 0 | 0.002 | -0.080515 | 1 | 1 | 3.241e-05%
E11-20232157 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0539999999999994 | -1.0685 | 0 | 0.003 | -0.059359 | 1 | 1 | 1.762e-05%
E11-20232157 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232157 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232157 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232157 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232158 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.2007 | -0.34878 | 0.15 | 0.1492 | 0.53619 | 0.8 | 0.80254 | -0.316%
E11-20232158 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.3018 | -0.59642 | 0.225 | 0.2239 | 0.49129 | 0.8 | 0.80312 | -0.3883%
E11-20232158 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3984 | 0.40161 | 0.3 | 0.2996 | 0.13351 | 0.8 | 0.79923 | 0.09647%
E11-20232158 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4996 | 0.080064 | 0.375 | 0.3735 | 0.40161 | 0.8 | 0.80092 | -0.1152%
E11-20232158 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6003 | -0.049975 | 0.45 | 0.4474 | 1.209 | 0.8 | 0.80181 | -0.2254%
E11-20232158 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.79647 | 0.4428%
E11-20232158 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.991 | 0.90817 | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0.8 | 0.79816 | 0.2305%
E11-20232158 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.9 | 0.896 | 0.44643 | 0.8 | 0.79911 | 0.1109%
E11-20232158 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.587 | 0.81916 | 1.2 | 1.207 | -0.57995 | 0.8 | 0.79595 | 0.5089%
E11-20232158 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.987 | 0.65425 | 1.5 | 1.504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79734 | 0.3331%
E11-20232158 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.375 | 1.0526 | 1.8 | 1.804 | -0.22173 | 0.8 | 0.79632 | 0.4617%
E11-20232158 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.172 | 0.88272 | 2.4 | 2.391 | 0.37641 | 0.8 | 0.79855 | 0.1819%
E11-20232158 | 50 | 5 |  | 4 | 3.960 | 1.0101 | 3 | 2.985 | 0.50251 | 0.8 | 0.79855 | 0.1821%
E11-20232158 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.762 | 0.79798 | 3.6 | 3.587 | 0.36242 | 0.8 | 0.79875 | 0.1565%
E11-20232158 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.364 | 0.56568 | 4.8 | 4.797 | 0.062539 | 0.8 | 0.79855 | 0.1813%
E11-20232158 | 100 | 10 |  | 8 | 7.96 | 0.50251 | 6 | 6.01 | -0.16639 | 0.8 | 0.79807 | 0.2417%
E11-20232158 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.55 | 0.52356 | 7.2 | 7.17 | 0.41841 | 0.8 | 0.7997 | 0.03771%
E11-20232158 | 150 | 15 |  | 12 | 11.91 | 0.75567 | 9 | 8.95 | 0.55866 | 0.8 | 0.79944 | 0.07057%
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232158 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5912 | 1.4885 | 0.45 | 0.4413 | 1.9714 | 0.8 | 0.80136 | -0.1702%
E11-20232158 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.892 | 0.89686 | 0.675 | 0.662 | 1.9637 | 0.8 | 0.80301 | -0.3754%
E11-20232158 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.181 | 1.6088 | 0.9 | 0.907 | -0.77178 | 0.8 | 0.7931 | 0.8702%
E11-20232158 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.483 | 1.1463 | 1.125 | 1.105 | 1.81 | 0.8 | 0.80188 | -0.2342%
E11-20232158 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.780 | 1.1236 | 1.35 | 1.321 | 2.1953 | 0.8 | 0.80302 | -0.3763%
E11-20232158 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.385 | 0.62893 | 1.8 | 1.797 | 0.16694 | 0.8 | 0.79867 | 0.1663%
E11-20232158 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.979 | 0.70493 | 2.25 | 2.234 | 0.7162 | 0.8 | 0.80003 | -0.004028%
E11-20232158 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.577 | 0.643 | 2.7 | 2.672 | 1.0479 | 0.8 | 0.80115 | -0.1441%
E11-20232158 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.704 | 2.0408 | 3.6 | 3.563 | 1.0385 | 0.8 | 0.79714 | 0.3583%
E11-20232158 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.884 | 1.9714 | 4.5 | 4.440 | 1.3514 | 0.8 | 0.79824 | 0.2207%
E11-20232158 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.12 | 1.1236 | 5.4 | 5.33 | 1.3133 | 0.8 | 0.80054 | -0.06738%
E11-20232158 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.51 | 0.94637 | 7.2 | 7.11 | 1.2658 | 0.8 | 0.80091 | -0.1134%
E11-20232158 | 50 | 15 |  | 12 | 11.87 | 1.0952 | 9 | 8.87 | 1.4656 | 0.8 | 0.80105 | -0.1313%
E11-20232158 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.27 | 0.911 | 10.8 | 10.57 | 2.176 | 0.8 | 0.80357 | -0.4439%
E11-20232158 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.43 | -1.1837 | 14.4 | 14.26 | 0.98177 | 0.8 | 0.80618 | -0.7667%
E11-20232158 | 100 | 30 |  | 24 | 23.92 | 0.33445 | 18 | 17.64 | 2.0408 | 0.8 | 0.80482 | -0.5988%
E11-20232158 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232158 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232159 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232159 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232159 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232159 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.09E-2 | -1.1125 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79893 | 0.1337%
E11-20232159 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12179999999999999 | -1.4778 | 0.09 | 0.0914 | -1.5317 | 0.8 | 0.79984 | 0.01971%
E11-20232159 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16070000000000001 | -0.43559 | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.8 | 0.796 | 0.5025%
E11-20232159 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32119999999999999 | -0.3736 | 0.24 | 0.2424 | -0.9901 | 0.8 | 0.79821 | 0.2246%
E11-20232159 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4860 | -1.2346 | 0.36 | 0.3652 | -1.4239 | 0.8 | 0.79945 | 0.06918%
E11-20232159 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.65090000000000003 | -1.6746 | 0.48 | 0.4890 | -1.8405 | 0.8 | 0.79951 | 0.06087%
E11-20232159 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80899999999999994 | -1.1125 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.80083 | -0.1037%
E11-20232159 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96599999999999997 | -0.62112 | 0.72 | 0.726 | -0.82645 | 0.8 | 0.7994 | 0.07458%
E11-20232159 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2890000000000001 | -0.69822 | 0.96 | 0.966 | -0.62112 | 0.8 | 0.80022 | -0.02792%
E11-20232159 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.615 | -0.92879 | 1.2 | 1.204 | -0.33223 | 0.8 | 0.80172 | -0.2151%
E11-20232159 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9320000000000002 | -0.62112 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.80099 | -0.1241%
E11-20232159 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.573 | -0.50525 | 1.92 | 1.931 | -0.56965 | 0.8 | 0.79981 | 0.02332%
E11-20232159 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232159 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232159 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1007 | -0.69513 | 0 | 0.0004 | -0.39722 | 1 | 0.99999 | 0.0007889%
E11-20232159 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.151 | -0.66225 | 0 | 0.0006 | -0.39735 | 1 | 0.99999 | 0.0007894%
E11-20232159 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1993 | 0.35123 | 0 | 0.0008 | -0.4014 | 1 | 0.99999 | 0.0008056%
E11-20232159 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4017 | -0.4232 | 0 | 0.0012 | -0.29873 | 1 | 1 | 0.0004462%
E11-20232159 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232159 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232159 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232159 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.12 | 0.1229 | -2.3596 | 0.09 | 0.0918 | -1.9608 | 0.8 | 0.80117 | -0.1463%
E11-20232159 | 0.2 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1595 | 0.31348 | 0.12 | 0.1221 | -1.7199 | 0.8 | 0.79405 | 0.7497%
E11-20232159 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2011 | -0.54699 | 0.15 | 0.1528 | -1.8325 | 0.8 | 0.79623 | 0.4734%
E11-20232159 | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40250000000000002 | -0.62112 | 0.3 | 0.3037 | -1.2183 | 0.8 | 0.79826 | 0.2181%
E11-20232159 | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.80299999999999994 | -0.3736 | 0.6 | 0.609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79677 | 0.4049%
E11-20232159 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.012 | -1.1858 | 0.75 | 0.760 | -1.3158 | 0.8 | 0.79962 | 0.04745%
E11-20232159 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0230000000000001 | -1.1369 | 1.5 | 1.529 | -1.8967 | 0.8 | 0.79777 | 0.2795%
E11-20232159 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0279999999999996 | -0.69513 | 3 | 3.044 | -1.4455 | 0.8 | 0.79781 | 0.2747%
E11-20232159 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0339999999999998 | -0.56347 | 4.5 | 4.551 | -1.1206 | 0.8 | 0.79838 | 0.2032%
E11-20232159 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0299999999999994 | -0.3736 | 6 | 6.100 | -1.6393 | 0.8 | 0.7963 | 0.4652%
E11-20232159 | 20 | 20 |  | 16 | 16.079999999999998 | -0.49751 | 12 | 12.20 | -1.6393 | 0.8 | 0.79666 | 0.4195%
E11-20232159 | 30 | 30 |  | 24 | 24.13 | -0.53875 | 18 | 18.36 | -1.9608 | 0.8 | 0.79583 | 0.5246%
E11-20232159 | 40 | 40 |  | 32 | 32.04 | -0.12484 | 24 | 24.45 | -1.8405 | 0.8 | 0.79497 | 0.6327%
E11-20232159 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232159 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232159 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.15189999999999998 | -34.1672 | 0 | 0.0010 | -0.65833 | 1 | 0.99998 | 0.002167%
E11-20232159 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.20349999999999999 | -26.2899 | 0 | 0.0009 | -0.44226 | 1 | 0.99999 | 0.000978%
E11-20232159 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2515 | -0.59642 | 0 | 0.0009 | -0.35785 | 1 | 0.99999 | 0.0006403%
E11-20232159 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50150000000000006 | -0.2991 | 0 | 0.0006 | -0.11964 | 1 | 1 | 7.157e-05%
E11-20232159 | 1 | 1 |  | 1 | 1.004 | -0.39841 | 0 | 0.0003 | -0.02988 | 1 | 1 | 4.464e-06%
E11-20232159 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232159 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232159 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232159 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232160 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232160 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232160 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232160 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1900000000000001E-2 | -2.3199 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.80246 | -0.3068%
E11-20232160 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.12240000000000001 | -1.9608 | 0.09 | 0.0903 | -0.33223 | 0.8 | 0.80471 | -0.5851%
E11-20232160 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16250000000000001 | -1.5385 | 0.12 | 0.1213 | -1.0717 | 0.8 | 0.80136 | -0.1696%
E11-20232160 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.20369999999999999 | -1.8164 | 0.15 | 0.1525 | -1.6393 | 0.8 | 0.80052 | -0.06476%
E11-20232160 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24259999999999998 | -1.0717 | 0.18 | 0.1836 | -1.9608 | 0.8 | 0.79739 | 0.3274%
E11-20232160 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32269999999999999 | -0.83669 | 0.24 | 0.2441 | -1.6796 | 0.8 | 0.79753 | 0.3095%
E11-20232160 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40210000000000001 | -0.52226 | 0.3 | 0.3045 | -1.4778 | 0.8 | 0.79721 | 0.3502%
E11-20232160 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48359999999999997 | -0.74442 | 0.36 | 0.3648 | -1.3158 | 0.8 | 0.79833 | 0.2088%
E11-20232160 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64390000000000003 | -0.60568 | 0.48 | 0.4855 | -1.1329 | 0.8 | 0.79846 | 0.1923%
E11-20232160 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.80262 | -0.3266%
E11-20232160 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96800000000000008 | -0.82645 | 0.72 | 0.725 | -0.68966 | 0.8 | 0.8004 | -0.04956%
E11-20232160 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.288 | -0.62112 | 0.96 | 0.962 | -0.2079 | 0.8 | 0.80119 | -0.1489%
E11-20232160 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.599 | 0.062539 | 1.2 | 1.212 | -0.9901 | 0.8 | 0.79694 | 0.384%
E11-20232160 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.923 | -0.15601 | 1.44 | 1.433 | 0.48849 | 0.8 | 0.80185 | -0.2304%
E11-20232160 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232160 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232160 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232160 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232160 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232160 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.81400000000000006 | -1.7199 | 0.6 | 0.596 | 0.67114 | 0.8 | 0.80685 | -0.8485%
E11-20232160 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0179999999999998 | -0.89197 | 1.5 | 1.493 | 0.46885 | 0.8 | 0.8039 | -0.4855%
E11-20232160 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0270000000000001 | -0.89197 | 2.25 | 2.238 | 0.53619 | 0.8 | 0.80409 | -0.5091%
E11-20232160 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0110000000000001 | -0.27425 | 3 | 2.985 | 0.50251 | 0.8 | 0.80223 | -0.2775%
E11-20232160 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0229999999999997 | -0.45789 | 3.75 | 3.746 | 0.10678 | 0.8 | 0.80162 | -0.2027%
E11-20232160 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0229999999999997 | -0.38187 | 4.5 | 4.482 | 0.40161 | 0.8 | 0.80225 | -0.2802%
E11-20232160 | 10 | 10 |  | 8 | 7.97 | 0.37641 | 6 | 5.97 | 0.50251 | 0.8 | 0.80036 | -0.04515%
E11-20232160 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.030000000000001 | -0.2991 | 7.5 | 7.47 | 0.40161 | 0.8 | 0.80201 | -0.2507%
E11-20232160 | 15 | 15 |  | 12 | 12.020000000000001 | -0.16639 | 9 | 9.01 | -0.11099 | 0.8 | 0.80016 | -0.01996%
E11-20232160 | 20 | 20 |  | 16 | 16.079999999999998 | -0.49751 | 12 | 11.99 | 0.083403 | 0.8 | 0.80167 | -0.2086%
E11-20232160 | 25 | 25 |  | 20 | 20.119999999999997 | -0.59642 | 15 | 14.93 | 0.46885 | 0.8 | 0.80305 | -0.3804%
E11-20232160 | 30 | 30 |  | 24 | 24.209999999999997 | -0.86741 | 18 | 17.91 | 0.50251 | 0.8 | 0.80393 | -0.4886%
E11-20232160 | 40 | 40 |  | 32 | 32.380000000000003 | -1.1736 | 24 | 23.84 | 0.67114 | 0.8 | 0.80528 | -0.6558%
E11-20232160 | 50 | 50 |  | 40 | 40.440000000000005 | -1.088 | 30 | 29.75 | 0.84034 | 0.8 | 0.80551 | -0.6842%
E11-20232160 | 60 | 60 |  | 48 | 48.47 | -0.96967 | 36 | 35.66 | 0.95345 | 0.8 | 0.80549 | -0.6816%
E11-20232160 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232160 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232160 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232160 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232160 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232160 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232161 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232161 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232161 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232161 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 7.9899999999999999E-2 | 0.12516 | 0.06 | 0.0611 | -1.8003 | 0.8 | 0.79436 | 0.7103%
E11-20232161 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.09 | 0.0910 | -1.0989 | 0.8 | 0.79704 | 0.3709%
E11-20232161 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16039999999999999 | -0.24938 | 0.12 | 0.1201 | -0.083264 | 0.8 | 0.80048 | -0.05982%
E11-20232161 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24210000000000001 | -0.86741 | 0.18 | 0.1809 | -0.49751 | 0.8 | 0.80107 | -0.1337%
E11-20232161 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.31940000000000002 | 0.18785 | 0.24 | 0.2390 | 0.41841 | 0.8 | 0.80066 | -0.08259%
E11-20232161 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48359999999999997 | -0.74442 | 0.36 | 0.3580 | 0.55866 | 0.8 | 0.80373 | -0.4646%
E11-20232161 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6382000000000001 | 0.28204 | 0.48 | 0.4763 | 0.77682 | 0.8 | 0.80141 | -0.1765%
E11-20232161 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96300000000000008 | -0.31153 | 0.72 | 0.719 | 0.13908 | 0.8 | 0.8013 | -0.1618%
E11-20232161 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.958 | 0.20877 | 0.8 | 0.80172 | -0.2144%
E11-20232161 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9180000000000001 | 0.10428 | 1.44 | 1.426 | 0.98177 | 0.8 | 0.8025 | -0.312%
E11-20232161 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232161 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232161 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0992 | 0.80645 | 0 | 0.0002 | -0.20161 | 1 | 1 | 0.0002032%
E11-20232161 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1979 | 1.0611 | 0 | 0.0003 | -0.15159 | 1 | 1 | 0.0001149%
E11-20232161 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3975 | 0.62893 | 0 | 0.0007 | -0.1761 | 1 | 1 | 0.0001551%
E11-20232161 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232161 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232161 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232161 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80400000000000005 | -0.49751 | 0.6 | 0.595 | 0.84034 | 0.8 | 0.80382 | -0.4756%
E11-20232161 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.9830000000000001 | 0.85729 | 1.5 | 1.493 | 0.46885 | 0.8 | 0.79889 | 0.1394%
E11-20232161 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.956 | 1.4885 | 2.25 | 2.244 | 0.26738 | 0.8 | 0.79649 | 0.4401%
E11-20232161 | 5 | 5 |  | 4 | 3.976 | 0.60362 | 3 | 2.999 | 0.033344 | 0.8 | 0.79836 | 0.2056%
E11-20232161 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.02 | -0.33223 | 4.5 | 4.492 | 0.17809 | 0.8 | 0.80147 | -0.1831%
E11-20232161 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0299999999999994 | -0.3736 | 6 | 6.011 | -0.183 | 0.8 | 0.80055 | -0.0687%
E11-20232161 | 15 | 15 |  | 12 | 12.1 | -0.82645 | 9 | 8.98 | 0.22272 | 0.8 | 0.80302 | -0.3756%
E11-20232161 | 20 | 20 |  | 16 | 16.22 | -1.3564 | 12 | 11.98 | 0.16694 | 0.8 | 0.80438 | -0.5448%
E11-20232161 | 30 | 30 |  | 24 | 24.33 | -1.3564 | 18 | 17.79 | 1.1804 | 0.8 | 0.80723 | -0.8953%
E11-20232161 | 40 | 40 |  | 32 | 32.410000000000004 | -1.265 | 24 | 23.84 | 0.67114 | 0.8 | 0.80554 | -0.6881%
E11-20232161 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232161 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232161 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 9.9199999999999997E-2 | 0.80645 | 0 | 0.0006 | -0.60484 | 1 | 0.99998 | 0.001829%
E11-20232161 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.248 | 0.80645 | 0 | 0.0015 | -0.60484 | 1 | 0.99998 | 0.001829%
E11-20232161 | 1 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | -0.0001 | 0.01002 | 1 | 1 | 5.02e-07%
E11-20232161 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232161 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232161 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232161 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232162 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232162 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232162 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232162 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0299999999999996E-2 | -0.3736 | 0.06 | 0.0614 | -2.2801 | 0.8 | 0.79439 | 0.7067%
E11-20232162 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0919 | -2.0675 | 0.8 | 0.79659 | 0.4277%
E11-20232162 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1615 | -0.92879 | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.8 | 0.80101 | -0.1262%
E11-20232162 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24049999999999999 | -0.2079 | 0.18 | 0.1808 | -0.44248 | 0.8 | 0.79932 | 0.08489%
E11-20232162 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32179999999999997 | -0.55935 | 0.24 | 0.2383 | 0.71339 | 0.8 | 0.80364 | -0.4531%
E11-20232162 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48749999999999999 | -1.5385 | 0.36 | 0.3582 | 0.50251 | 0.8 | 0.80585 | -0.7263%
E11-20232162 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.645 | -0.77519 | 0.48 | 0.4762 | 0.79798 | 0.8 | 0.8045 | -0.559%
E11-20232162 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95500000000000007 | 0.52356 | 0.72 | 0.724 | -0.55249 | 0.8 | 0.79689 | 0.3909%
E11-20232162 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2810000000000001 | -0.078064 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.79873 | 0.1595%
E11-20232162 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.920 | -1.1565e-14 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.7992 | 0.1001%
E11-20232162 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232162 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232162 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0989 | 1.1122 | 0 | 0.0002 | -0.20222 | 1 | 1 | 0.0002045%
E11-20232162 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1975 | 1.2658 | 0 | 0.0003 | -0.1519 | 1 | 1 | 0.0001154%
E11-20232162 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3956 | 1.1122 | 0 | 0.0007 | -0.17695 | 1 | 1 | 0.0001566%
E11-20232162 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232162 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232162 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232162 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80200000000000005 | -0.24938 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.8012 | -0.1494%
E11-20232162 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.996 | 0.2004 | 1.5 | 1.512 | -0.79365 | 0.8 | 0.79712 | 0.3619%
E11-20232162 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9790000000000001 | 0.70493 | 2.25 | 2.262 | -0.5305 | 0.8 | 0.79642 | 0.4489%
E11-20232162 | 5 | 5 |  | 4 | 3.9969999999999999 | 0.075056 | 3 | 3.014 | -0.4645 | 0.8 | 0.79844 | 0.1955%
E11-20232162 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0609999999999999 | -1.0064 | 4.5 | 4.502 | -0.044425 | 0.8 | 0.80277 | -0.3454%
E11-20232162 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0500000000000007 | -0.62112 | 6 | 5.95 | 0.84034 | 0.8 | 0.80418 | -0.5193%
E11-20232162 | 15 | 15 |  | 12 | 12.15 | -1.2346 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80577 | -0.7163%
E11-20232162 | 20 | 20 |  | 16 | 16.25 | -1.5385 | 12 | 11.91 | 0.75567 | 0.8 | 0.80656 | -0.8137%
E11-20232162 | 30 | 30 |  | 24 | 24.40 | -1.6393 | 18 | 17.58 | 2.3891 | 0.8 | 0.81135 | -1.398%
E11-20232162 | 40 | 40 |  | 32 | 32.49 | -1.5082 | 24 | 23.44 | 2.3891 | 0.8 | 0.81098 | -1.353%
E11-20232162 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232162 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232162 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10039999999999999 | -0.39841 | 0 | 0.0006 | -0.59761 | 1 | 0.99998 | 0.001786%
E11-20232162 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.245 | 2.0408 | 0 | 0.0015 | -0.61224 | 1 | 0.99998 | 0.001874%
E11-20232162 | 1 | 1 |  | 1 | 0.990 | 1.0101 | 0 | 0.0000 | 0 | 1 | 1 | 0%
E11-20232162 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232162 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232162 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232162 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232163 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232163 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232163 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232163 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0399999999999999E-2 | -0.49751 | 0.06 | 0.0609 | -1.4778 | 0.8 | 0.79714 | 0.3593%
E11-20232163 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0913 | -1.4239 | 0.8 | 0.79849 | 0.1886%
E11-20232163 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16209999999999999 | -1.2955 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.80018 | -0.0222%
E11-20232163 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3251 | -1.5687 | 0.24 | 0.2421 | -0.86741 | 0.8 | 0.80204 | -0.2541%
E11-20232163 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48780000000000001 | -1.599 | 0.36 | 0.3592 | 0.22272 | 0.8 | 0.80524 | -0.6505%
E11-20232163 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64640000000000009 | -0.9901 | 0.48 | 0.4770 | 0.62893 | 0.8 | 0.80464 | -0.5762%
E11-20232163 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97599999999999998 | -1.6393 | 0.72 | 0.718 | 0.27855 | 0.8 | 0.80551 | -0.6843%
E11-20232163 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2810000000000001 | -0.078064 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.79873 | 0.1595%
E11-20232163 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.6020000000000001 | -0.12484 | 1.2 | 1.192 | 0.67114 | 0.8 | 0.80228 | -0.2839%
E11-20232163 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.927 | -0.36326 | 1.44 | 1.418 | 1.5515 | 0.8 | 0.80543 | -0.6747%
E11-20232163 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5830000000000002 | -0.89044 | 1.92 | 1.887 | 1.7488 | 0.8 | 0.80748 | -0.926%
E11-20232163 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232163 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232163 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0992 | 0.80645 | 0 | 0.0002 | -0.20161 | 1 | 1 | 0.0002032%
E11-20232163 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1486 | 0.94213 | 0 | 0.0003 | -0.20188 | 1 | 1 | 0.0002038%
E11-20232163 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1968 | 1.626 | 0 | 0.0003 | -0.15244 | 1 | 1 | 0.0001162%
E11-20232163 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4006 | -0.14978 | 0 | 0.0007 | -0.17474 | 1 | 1 | 0.0001527%
E11-20232163 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232163 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232163 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232163 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80899999999999994 | -1.1125 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.80273 | -0.3401%
E11-20232163 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 1.014 | -1.3807 | 0.75 | 0.744 | 0.80645 | 0.8 | 0.80625 | -0.7756%
E11-20232163 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.000 | 0 | 1.5 | 1.477 | 1.5572 | 0.8 | 0.80442 | -0.5493%
E11-20232163 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 2.9929999999999999 | 0.23388 | 2.25 | 2.218 | 1.4427 | 0.8 | 0.80343 | -0.4274%
E11-20232163 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0209999999999999 | -0.52226 | 3 | 2.986 | 0.46885 | 0.8 | 0.80284 | -0.354%
E11-20232163 | 10 | 10 |  | 8 | 8.00 | 0 | 6 | 5.96 | 0.67114 | 0.8 | 0.80192 | -0.2395%
E11-20232163 | 15 | 15 |  | 12 | 12.13 | -1.0717 | 9 | 8.93 | 0.78387 | 0.8 | 0.80531 | -0.6589%
E11-20232163 | 20 | 20 |  | 16 | 16.22 | -1.3564 | 12 | 11.89 | 0.92515 | 0.8 | 0.80652 | -0.8079%
E11-20232163 | 30 | 30 |  | 24 | 24.259999999999998 | -1.0717 | 18 | 17.83 | 0.95345 | 0.8 | 0.80578 | -0.7175%
E11-20232163 | 40 | 40 |  | 32 | 32.330000000000005 | -1.0207 | 24 | 23.72 | 1.1804 | 0.8 | 0.80627 | -0.7777%
E11-20232163 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232163 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232163 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.15129999999999999 | -0.85922 | 0 | 0.0003 | -0.19828 | 1 | 1 | 0.0001966%
E11-20232163 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.19980000000000001 | 0.1001 | 0 | 0.0012 | -0.6006 | 1 | 0.99998 | 0.001804%
E11-20232163 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.50009999999999999 | -0.019996 | 0 | 0.0005 | -0.09998 | 1 | 1 | 4.998e-05%
E11-20232163 | 1 | 1 |  | 1 | 0.9930000000000001 | 0.70493 | 0 | 0.0001 | -0.01007 | 1 | 1 | 5.071e-07%
E11-20232163 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232163 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232163 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232163 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232164 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.1001 | -0.0999 | 0.075 | 0.0752 | -0.26596 | 0.8 | 0.79952 | 0.05997%
E11-20232164 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1989 | 0.55304 | 0.15 | 0.1510 | -0.66225 | 0.8 | 0.79648 | 0.4421%
E11-20232164 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3924 | 1.9368 | 0.3 | 0.3037 | -1.2183 | 0.8 | 0.79081 | 1.161%
E11-20232164 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.789 | 1.3942 | 0.6 | 0.608 | -1.3158 | 0.8 | 0.7921 | 0.9972%
E11-20232164 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.578 | 1.3942 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79259 | 0.9353%
E11-20232164 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.134 | 2.1059 | 2.4 | 2.421 | -0.86741 | 0.8 | 0.79137 | 1.09%
E11-20232164 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.28 | 1.9108 | 4.8 | 4.83 | -0.62112 | 0.8 | 0.79267 | 0.9246%
E11-20232164 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.63 | 0.55424 | 9.525 | 9.49 | 0.36881 | 0.8 | 0.79947 | 0.06655%
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232164 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2972 | 0.94213 | 0.225 | 0.2283 | -1.4455 | 0.8 | 0.79303 | 0.8788%
E11-20232164 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5947 | 0.89121 | 0.45 | 0.4545 | -0.9901 | 0.8 | 0.79453 | 0.6882%
E11-20232164 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.183 | 1.437 | 0.9 | 0.916 | -1.7467 | 0.8 | 0.79068 | 1.178%
E11-20232164 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.365 | 1.4799 | 1.8 | 1.803 | -0.16639 | 0.8 | 0.79525 | 0.5968%
E11-20232164 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.712 | 1.8676 | 3.6 | 3.612 | -0.33223 | 0.8 | 0.79365 | 0.8001%
E11-20232164 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.42 | 1.9108 | 7.2 | 7.22 | -0.27701 | 0.8 | 0.79369 | 0.7953%
E11-20232164 | 80 | 24 |  | 19.2 | 18.99 | 1.1058 | 14.4 | 14.48 | -0.55249 | 0.8 | 0.7952 | 0.6035%
E11-20232164 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232164 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0998 | 0.2004 | 0.075 | 0.0747 | 0.40161 | 0.8 | 0.80058 | -0.0721%
E11-20232165 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1994 | 0.3009 | 0.15 | 0.1502 | -0.13316 | 0.8 | 0.79875 | 0.1567%
E11-20232165 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3982 | 0.45203 | 0.3 | 0.2990 | 0.33445 | 0.8 | 0.79966 | 0.04221%
E11-20232165 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.799 | 0.12516 | 0.6 | 0.599 | 0.16694 | 0.8 | 0.80012 | -0.01502%
E11-20232165 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.596 | 0.25063 | 1.2 | 1.199 | 0.083403 | 0.8 | 0.79952 | 0.06018%
E11-20232165 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.187 | 0.40791 | 2.4 | 2.393 | 0.29252 | 0.8 | 0.79967 | 0.04143%
E11-20232165 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.39 | 0.15649 | 4.8 | 4.795 | 0.10428 | 0.8 | 0.79985 | 0.01878%
E11-20232165 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.66 | 0.31596 | 9.525 | 9.50 | 0.26316 | 0.8 | 0.79985 | 0.01896%
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0.1256 | -0.47771 | 0 | 0.0001 | -0.079618 | 1 | 1 | 3.169e-05%
E11-20232165 | 2.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2504 | -0.15974 | 0 | -0.0003 | 0.11981 | 1 | 1 | 7.177e-05%
E11-20232165 | 5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5006 | -0.11986 | 0 | -0.0010 | 0.19976 | 1 | 1 | 0.0001995%
E11-20232165 | 10 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | -0.002 | 0.2002 | 1 | 1 | 0.0002004%
E11-20232165 | 20 | 2 |  | 2 | 2.011 | -0.54699 | 0 | -0.004 | 0.19891 | 1 | 1 | 0.0001978%
E11-20232165 | 40 | 4 |  | 4 | 4.017 | -0.4232 | 0 | -0.001 | 0.024894 | 1 | 1 | 3.099e-06%
E11-20232165 | 80 | 8 |  | 8 | 8.03 | -0.3736 | 0 | -0.003 | 0.03736 | 1 | 1 | 6.979e-06%
E11-20232165 | 158.75 | 15.875 |  | 15.875 | 15.96 | -0.53258 | 0 | -0.098 | 0.61404 | 1 | 0.99998 | 0.001885%
E11-20232165 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232165 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232165 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232166 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232166 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232166 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232166 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0699999999999994E-2 | -0.86741 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79679 | 0.4029%
E11-20232166 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0915 | -1.6393 | 0.8 | 0.7969 | 0.3891%
E11-20232166 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16170000000000001 | -1.0513 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.80018 | -0.02226%
E11-20232166 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24149999999999999 | -0.62112 | 0.18 | 0.1808 | -0.44248 | 0.8 | 0.80052 | -0.06456%
E11-20232166 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32229999999999998 | -0.71362 | 0.24 | 0.2421 | -0.86741 | 0.8 | 0.79955 | 0.05588%
E11-20232166 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40229999999999999 | -0.57171 | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.8 | 0.79955 | 0.0567%
E11-20232166 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48209999999999997 | -0.43559 | 0.36 | 0.3630 | -0.82645 | 0.8 | 0.79887 | 0.1421%
E11-20232166 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64250000000000007 | -0.38911 | 0.48 | 0.4815 | -0.31153 | 0.8 | 0.80022 | -0.02801%
E11-20232166 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80099999999999993 | -0.12484 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79988 | 0.01498%
E11-20232166 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95799999999999996 | 0.20877 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7982 | 0.2259%
E11-20232166 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.8 | 0.79873 | 0.159%
E11-20232166 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.609 | -0.55935 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.8009 | -0.1118%
E11-20232166 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5540000000000003 | 0.23493 | 1.92 | 1.917 | 0.15649 | 0.8 | 0.79977 | 0.0282%
E11-20232166 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232166 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232166 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0 | 0.0004 | -0.39841 | 1 | 0.99999 | 0.0007936%
E11-20232166 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1505 | -0.33223 | 0 | 0.0004 | -0.26578 | 1 | 1 | 0.0003532%
E11-20232166 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2004 | -0.1996 | 0 | 0.0003 | -0.1497 | 1 | 1 | 0.0001121%
E11-20232166 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3997 | 0.075056 | 0 | 0.0006 | -0.15011 | 1 | 1 | 0.0001127%
E11-20232166 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6013 | -0.2162 | 0 | 0.0006 | -0.099784 | 1 | 1 | 4.978e-05%
E11-20232166 | 20 | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | -0.012498 | 0 | 0.0008 | -0.099988 | 1 | 1 | 5e-05%
E11-20232166 | 25 | 1 |  | 1 | 0.999 | 0.1001 | 0 | 0.0009 | -0.09009 | 1 | 1 | 4.058e-05%
E11-20232166 | 30 | 1.2 |  | 1.2 | 1.197 | 0.25063 | 0 | 0.0010 | -0.083542 | 1 | 1 | 3.49e-05%
E11-20232166 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232166 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232166 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232166 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232166 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232166 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232166 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232166 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232166 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232167 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232167 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232167 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232167 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0699999999999994E-2 | -0.86741 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79679 | 0.4029%
E11-20232167 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0915 | -1.6393 | 0.8 | 0.7969 | 0.3891%
E11-20232167 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16170000000000001 | -1.0513 | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.8 | 0.80018 | -0.02226%
E11-20232167 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32229999999999998 | -0.71362 | 0.24 | 0.2421 | -0.86741 | 0.8 | 0.79955 | 0.05588%
E11-20232167 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40229999999999999 | -0.57171 | 0.3 | 0.3022 | -0.72799 | 0.8 | 0.79955 | 0.0567%
E11-20232167 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48209999999999997 | -0.43559 | 0.36 | 0.3630 | -0.82645 | 0.8 | 0.79887 | 0.1421%
E11-20232167 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64250000000000007 | -0.38911 | 0.48 | 0.4815 | -0.31153 | 0.8 | 0.80022 | -0.02801%
E11-20232167 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80099999999999993 | -0.12484 | 0.6 | 0.601 | -0.16639 | 0.8 | 0.79988 | 0.01498%
E11-20232167 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95799999999999996 | 0.20877 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.7982 | 0.2259%
E11-20232167 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2850000000000001 | -0.38911 | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.8 | 0.79873 | 0.159%
E11-20232167 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.609 | -0.55935 | 1.2 | 1.203 | -0.24938 | 0.8 | 0.8009 | -0.1118%
E11-20232167 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.5540000000000003 | 0.23493 | 1.92 | 1.917 | 0.15649 | 0.8 | 0.79977 | 0.0282%
E11-20232167 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232167 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232167 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1011 | -1.088 | 0 | 0.0006 | -0.59347 | 1 | 0.99998 | 0.001761%
E11-20232167 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1508 | -0.5305 | 0 | 0.0007 | -0.46419 | 1 | 0.99999 | 0.001077%
E11-20232167 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2005 | -0.24938 | 0 | 0.0007 | -0.34913 | 1 | 0.99999 | 0.0006094%
E11-20232167 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.402 | -0.49751 | 0 | 0.0011 | -0.27363 | 1 | 1 | 0.0003744%
E11-20232167 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232167 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232167 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232167 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232167 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232167 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232167 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232167 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232167 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232168 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1980 | 1.0101 | 0.15 | 0.1510 | -0.66225 | 0.8 | 0.79516 | 0.6093%
E11-20232168 | 3.75 | 0.375 |  | 0.3 | 0.2968 | 1.0782 | 0.225 | 0.2268 | -0.79365 | 0.8 | 0.79457 | 0.6833%
E11-20232168 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3972 | 0.70493 | 0.3 | 0.3031 | -1.0228 | 0.8 | 0.79498 | 0.6319%
E11-20232168 | 6.25 | 0.625 |  | 0.5 | 0.4961 | 0.78613 | 0.375 | 0.3780 | -0.79365 | 0.8 | 0.79542 | 0.5762%
E11-20232168 | 7.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5957 | 0.72184 | 0.45 | 0.4526 | -0.57446 | 0.8 | 0.79625 | 0.4713%
E11-20232168 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.792 | 1.0101 | 0.6 | 0.605 | -0.82645 | 0.8 | 0.79467 | 0.6706%
E11-20232168 | 12.5 | 1.25 |  | 1 | 0.989 | 1.1122 | 0.75 | 0.756 | -0.79365 | 0.8 | 0.79447 | 0.6958%
E11-20232168 | 15 | 1.5 |  | 1.2 | 1.191 | 0.75567 | 0.9 | 0.906 | -0.66225 | 0.8 | 0.79589 | 0.5162%
E11-20232168 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.579 | 1.33 | 1.2 | 1.206 | -0.49751 | 0.8 | 0.79471 | 0.665%
E11-20232168 | 25 | 2.5 |  | 2 | 1.975 | 1.2658 | 1.5 | 1.507 | -0.4645 | 0.8 | 0.795 | 0.6293%
E11-20232168 | 30 | 3 |  | 2.4 | 2.372 | 1.1804 | 1.8 | 1.808 | -0.44248 | 0.8 | 0.79531 | 0.5899%
E11-20232168 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.180 | 0.62893 | 2.4 | 2.430 | -1.2346 | 0.8 | 0.79457 | 0.6833%
E11-20232168 | 50 | 5 |  | 4 | 3.966 | 0.85729 | 3 | 3.032 | -1.0554 | 0.8 | 0.79444 | 0.7002%
E11-20232168 | 60 | 6 |  | 4.8 | 4.758 | 0.88272 | 3.6 | 3.627 | -0.74442 | 0.8 | 0.79528 | 0.5932%
E11-20232168 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.328 | 1.1378 | 4.8 | 4.822 | -0.45624 | 0.8 | 0.79539 | 0.5794%
E11-20232168 | 100 | 10 |  | 8 | 7.92 | 1.0101 | 6 | 6.03 | -0.49751 | 0.8 | 0.79564 | 0.5481%
E11-20232168 | 120 | 12 |  | 9.6 | 9.51 | 0.94637 | 7.2 | 7.24 | -0.55249 | 0.8 | 0.79566 | 0.5452%
E11-20232168 | 150 | 15 |  | 12 | 11.87 | 1.0952 | 9 | 9.03 | -0.33223 | 0.8 | 0.79588 | 0.5179%
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232168 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5915 | 1.437 | 0.45 | 0.4482 | 0.40161 | 0.8 | 0.79703 | 0.3725%
E11-20232168 | 3.75 | 1.125 |  | 0.9 | 0.890 | 1.1236 | 0.675 | 0.670 | 0.74627 | 0.8 | 0.79892 | 0.135%
E11-20232168 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.177 | 1.9541 | 0.9 | 0.898 | 0.22272 | 0.8 | 0.79503 | 0.6253%
E11-20232168 | 6.25 | 1.875 |  | 1.5 | 1.473 | 1.833 | 1.125 | 1.122 | 0.26738 | 0.8 | 0.79551 | 0.5649%
E11-20232168 | 7.5 | 2.25 |  | 1.8 | 1.770 | 1.6949 | 1.35 | 1.341 | 0.67114 | 0.8 | 0.79707 | 0.3673%
E11-20232168 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.360 | 1.6949 | 1.8 | 1.805 | -0.27701 | 0.8 | 0.79431 | 0.7163%
E11-20232168 | 12.5 | 3.75 |  | 3 | 2.952 | 1.626 | 2.25 | 2.249 | 0.044464 | 0.8 | 0.79545 | 0.572%
E11-20232168 | 15 | 4.5 |  | 3.6 | 3.546 | 1.5228 | 2.7 | 2.696 | 0.14837 | 0.8 | 0.79605 | 0.4962%
E11-20232168 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.646 | 3.3147 | 3.6 | 3.522 | 2.2147 | 0.8 | 0.7969 | 0.3888%
E11-20232168 | 25 | 7.5 |  | 6 | 5.830 | 2.916 | 4.5 | 4.426 | 1.6719 | 0.8 | 0.79648 | 0.4422%
E11-20232168 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.05 | 2.1277 | 5.4 | 5.293 | 2.0215 | 0.8 | 0.7997 | 0.03746%
E11-20232168 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.48 | 1.2658 | 7.2 | 7.19 | 0.13908 | 0.8 | 0.79676 | 0.4065%
E11-20232168 | 50 | 15 |  | 12 | 11.83 | 1.437 | 9 | 8.96 | 0.44643 | 0.8 | 0.79716 | 0.3561%
E11-20232168 | 60 | 18 |  | 14.4 | 14.15 | 1.7668 | 10.8 | 10.63 | 1.5992 | 0.8 | 0.79953 | 0.0594%
E11-20232168 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.05 | 0.7874 | 14.4 | 14.36 | 0.27855 | 0.8 | 0.79854 | 0.183%
E11-20232168 | 100 | 30 |  | 24 | 23.68 | 1.3514 | 18 | 17.78 | 1.2373 | 0.8 | 0.79968 | 0.04056%
E11-20232168 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232168 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 1.额定电压：150V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 1.25 | 0.055556 | 1 | 0.044444444444444446 | 0.0435 | 2.1711 | 0.033333333333333326 | 0.0330 | 1.0101 | 0.8 | 0.79669 | 0.4153%
E11-20232169 | 1.25 | 0.055556 |  | 0.044444444444444446 | 0.0436 | 1.9368 | 0.033333333333333326 | 0.0337 | -1.088 | 0.8 | 0.79121 | 1.112%
E11-20232169 | 1.67 | 0.074222 |  | 0.059377777777777779 | 0.0582 | 2.0237 | 0.044533333333333321 | 0.0443 | 0.52671 | 0.8 | 0.79571 | 0.5386%
E11-20232169 | 2.5 | 0.11111 |  | 0.088888888888888892 | 0.0878 | 1.2402 | 0.066666666666666652 | 0.0661 | 0.85729 | 0.8 | 0.79891 | 0.1368%
E11-20232169 | 5 | 0.22222 |  | 0.17777777777777778 | 0.1743 | 1.9953 | 0.1333333333333333 | 0.1336 | -0.1996 | 0.8 | 0.79367 | 0.7973%
E11-20232169 | 10 | 0.44444 |  | 0.35555555555555557 | 0.3494 | 1.7618 | 0.26666666666666661 | 0.2657 | 0.36382 | 0.8 | 0.79599 | 0.5037%
E11-20232169 | 20 | 0.88889 |  | 0.71111111111111114 | 0.712 | -0.12484 | 0.53333333333333321 | 0.537 | -0.68281 | 0.8 | 0.79838 | 0.2026%
E11-20232169 | 40 | 1.7778 |  | 1.4222222222222223 | 1.389 | 2.3918 | 1.0666666666666664 | 1.080 | -1.2346 | 0.8 | 0.78944 | 1.337%
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 1.25 | 0.055556 | 1 | 0.055555555555555552 | 0.0559 | -0.61618 | 0 | 0.0003 | -0.53667 | 1 | 0.99999 | 0.00144%
E11-20232169 | 1.25 | 0.055556 |  | 0.055555555555555552 | 0.0559 | -0.61618 | 0 | 0.0003 | -0.53667 | 1 | 0.99999 | 0.00144%
E11-20232169 | 1.67 | 0.074222 |  | 0.074222222222222217 | 0.0747 | -0.6396 | 0 | 0.0002 | -0.26774 | 1 | 1 | 0.0003584%
E11-20232169 | 2.5 | 0.11111 |  | 0.1111111111111111 | 0.1118 | -0.61618 | 0 | 0.0002 | -0.17889 | 1 | 1 | 0.00016%
E11-20232169 | 5 | 0.22222 |  | 0.22222222222222221 | 0.2231 | -0.39345 | 0 | -0.0003 | 0.13447 | 1 | 1 | 9.041e-05%
E11-20232169 | 10 | 0.44444 |  | 0.44444444444444442 | 0.4466 | -0.48266 | 0 | -0.0003 | 0.067174 | 1 | 1 | 2.256e-05%
E11-20232169 | 20 | 0.88889 |  | 0.88888888888888884 | 0.891 | -0.23694 | 0 | -0.0013 | 0.1459 | 1 | 1 | 0.0001064%
E11-20232169 | 40 | 1.7778 |  | 1.7777777777777777 | 1.785 | -0.40461 | 0 | -0.004 | 0.22409 | 1 | 1 | 0.0002511%
E11-20232169 | 2.额定电压： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232169 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232169 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232170 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232170 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232170 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232170 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0500000000000002E-2 | -0.62112 | 0.06 | 0.0608 | -1.3158 | 0.8 | 0.79797 | 0.254%
E11-20232170 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1212 | -0.9901 | 0.09 | 0.0908 | -0.88106 | 0.8 | 0.80032 | -0.03959%
E11-20232170 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16209999999999999 | -1.2955 | 0.12 | 0.1208 | -0.66225 | 0.8 | 0.80184 | -0.229%
E11-20232170 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24179999999999999 | -0.74442 | 0.18 | 0.1800 | 0 | 0.8 | 0.80214 | -0.2673%
E11-20232170 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32290000000000002 | -0.89811 | 0.24 | 0.2422 | -0.90834 | 0.8 | 0.79997 | 0.003716%
E11-20232170 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48170000000000002 | -0.35292 | 0.36 | 0.3623 | -0.63483 | 0.8 | 0.79918 | 0.1022%
E11-20232170 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.6460999999999999 | -0.94413 | 0.48 | 0.4830 | -0.62112 | 0.8 | 0.80094 | -0.1169%
E11-20232170 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.724 | -0.55249 | 0.8 | 0.7999 | 0.01244%
E11-20232170 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2910000000000001 | -0.85205 | 0.96 | 0.967 | -0.72389 | 0.8 | 0.80037 | -0.04646%
E11-20232170 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9350000000000001 | -0.77519 | 1.44 | 1.444 | -0.27701 | 0.8 | 0.80144 | -0.1796%
E11-20232170 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232170 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232170 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.0999 | 0.1001 | 0 | 0.0004 | -0.4004 | 1 | 0.99999 | 0.0008016%
E11-20232170 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2002 | -0.0999 | 0 | 0.0003 | -0.14985 | 1 | 1 | 0.0001123%
E11-20232170 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3998 | 0.050025 | 0 | 0.0005 | -0.12506 | 1 | 1 | 7.82e-05%
E11-20232170 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232170 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232170 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232170 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.604 | -0.66225 | 0.8 | 0.80024 | -0.02977%
E11-20232170 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0150000000000001 | -0.74442 | 1.5 | 1.511 | -0.72799 | 0.8 | 0.80005 | -0.005955%
E11-20232170 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0249999999999999 | -0.82645 | 2.25 | 2.270 | -0.88106 | 0.8 | 0.79984 | 0.01984%
E11-20232170 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0229999999999997 | -0.57171 | 3 | 3.037 | -1.2183 | 0.8 | 0.79812 | 0.2361%
E11-20232170 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0419999999999998 | -0.69513 | 4.5 | 4.535 | -0.77178 | 0.8 | 0.79978 | 0.02781%
E11-20232170 | 10 | 10 |  | 8 | 8.06 | -0.74442 | 6 | 6.09 | -1.4778 | 0.8 | 0.79786 | 0.2686%
E11-20232170 | 15 | 15 |  | 12 | 12.13 | -1.0717 | 9 | 9.14 | -1.5317 | 0.8 | 0.79865 | 0.1684%
E11-20232170 | 20 | 20 |  | 16 | 16.25 | -1.5385 | 12 | 12.20 | -1.6393 | 0.8 | 0.7997 | 0.03694%
E11-20232170 | 30 | 30 |  | 24 | 24.439999999999998 | -1.8003 | 18 | 18.41 | -2.2271 | 0.8 | 0.79874 | 0.1573%
E11-20232170 | 40 | 40 |  | 32 | 32.580000000000005 | -1.7802 | 24 | 24.48 | -1.9608 | 0.8 | 0.79947 | 0.06634%
E11-20232170 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232170 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232170 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1002 | -0.1996 | 0 | 0.0002 | -0.1996 | 1 | 1 | 0.0001992%
E11-20232170 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2490 | 0.40161 | 0 | 0.0014 | -0.56225 | 1 | 0.99998 | 0.001581%
E11-20232170 | 1 | 1 |  | 1 | 0.998 | 0.2004 | 0 | -0.0007 | 0.07014 | 1 | 1 | 2.46e-05%
E11-20232170 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232170 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232170 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232170 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232172 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0996 | 0.40161 | 0.075 | 0.0748 | 0.26738 | 0.8 | 0.79961 | 0.04821%
E11-20232172 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1991 | 0.45203 | 0.15 | 0.1504 | -0.26596 | 0.8 | 0.79793 | 0.2598%
E11-20232172 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4007 | -0.17469 | 0.3 | 0.3036 | -1.1858 | 0.8 | 0.79705 | 0.3696%
E11-20232172 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.791 | 1.1378 | 0.6 | 0.610 | -1.6393 | 0.8 | 0.79188 | 1.026%
E11-20232172 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.594 | 0.37641 | 1.2 | 1.216 | -1.3158 | 0.8 | 0.79507 | 0.6207%
E11-20232172 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.157 | 1.3621 | 2.4 | 2.445 | -1.8405 | 0.8 | 0.79062 | 1.187%
E11-20232172 | 50 | 5 |  | 4 | 3.987 | 0.32606 | 3 | 3.042 | -1.3807 | 0.8 | 0.79502 | 0.6265%
E11-20232172 | 128.75 | 12.875 |  | 10.3 | 10.42 | -1.1516 | 7.725 | 7.75 | -0.32258 | 0.8 | 0.8024 | -0.2986%
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232172 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.3012 | -0.39841 | 0.225 | 0.2277 | -1.1858 | 0.8 | 0.79771 | 0.2876%
E11-20232172 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.6020 | -0.33223 | 0.45 | 0.4555 | -1.2075 | 0.8 | 0.79745 | 0.3198%
E11-20232172 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.210 | -0.82645 | 0.9 | 0.910 | -1.0989 | 0.8 | 0.79921 | 0.09926%
E11-20232172 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.383 | 0.71339 | 1.8 | 1.831 | -1.6931 | 0.8 | 0.79296 | 0.8881%
E11-20232172 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.754 | 0.96761 | 3.6 | 3.645 | -1.2346 | 0.8 | 0.79358 | 0.8084%
E11-20232172 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.554 | 0.48147 | 7.2 | 7.31 | -1.5048 | 0.8 | 0.7942 | 0.7306%
E11-20232172 | 50 | 15 |  | 12 | 12.06 | -0.49751 | 9 | 9.10 | -1.0989 | 0.8 | 0.79825 | 0.2193%
E11-20232172 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232172 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232173 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232173 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232173 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232173 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.1600000000000006E-2 | -1.9608 | 0.06 | 0.0611 | -1.8003 | 0.8 | 0.80047 | -0.05879%
E11-20232173 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1222 | -1.8003 | 0.09 | 0.0912 | -1.3158 | 0.8 | 0.80141 | -0.1765%
E11-20232173 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.161 | -0.62112 | 0.12 | 0.1223 | -1.8806 | 0.8 | 0.79631 | 0.464%
E11-20232173 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.2427 | -1.1125 | 0.18 | 0.1822 | -1.2075 | 0.8 | 0.79972 | 0.03462%
E11-20232173 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.3216 | -0.49751 | 0.24 | 0.2464 | -2.5974 | 0.8 | 0.7938 | 0.7814%
E11-20232173 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4840 | -0.82645 | 0.36 | 0.3656 | -1.5317 | 0.8 | 0.79794 | 0.2584%
E11-20232173 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64450000000000007 | -0.69822 | 0.48 | 0.4865 | -1.3361 | 0.8 | 0.79814 | 0.2332%
E11-20232173 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.96500000000000008 | -0.51813 | 0.72 | 0.724 | -0.55249 | 0.8 | 0.7999 | 0.01244%
E11-20232173 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.3050000000000002 | -1.9157 | 0.96 | 0.976 | -1.6393 | 0.8 | 0.80081 | -0.1011%
E11-20232173 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232173 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232173 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232173 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232173 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232173 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232173 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232173 | 3.测量重复性： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232173 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232173 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232173 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232174 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232174 | 2.5 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.5963 | 0.62049 | 0.45 | 0.4515 | -0.33223 | 0.8 | 0.79725 | 0.3452%
E11-20232174 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.190 | 0.84034 | 0.9 | 0.899 | 0.11123 | 0.8 | 0.7979 | 0.2628%
E11-20232174 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.376 | 1.0101 | 1.8 | 1.812 | 0.9 | 0.8 | 0.79516 | 0.6093%
E11-20232174 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.739 | 1.2872 | 3.6 | 3.614 | 1.812 | 0.8 | 0.79516 | 0.6084%
E11-20232174 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.14 | 0.84034 | 5.4 | 5.428 | -0.51584 | 0.8 | 0.79608 | 0.4929%
E11-20232174 | 67.5 | 20.25 |  | 16.2 | 16.06 | 0.87173 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0.8 | 0.79749 | 0.3147%
E11-20232174 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5915 | 1.437 | 0.45 | 0.4526 | -0.57446 | 0.8 | 0.79418 | 0.733%
E11-20232174 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.186 | 1.1804 | 0.9 | 0.903 | -0.33223 | 0.8 | 0.79563 | 0.549%
E11-20232174 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.382 | 0.75567 | 1.8 | 1.817 | -0.93561 | 0.8 | 0.79509 | 0.6179%
E11-20232174 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.741 | 1.2445 | 3.6 | 3.622 | -0.6074 | 0.8 | 0.79464 | 0.6747%
E11-20232174 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.14 | 0.84034 | 5.4 | 5.441 | -0.75354 | 0.8 | 0.79538 | 0.5811%
E11-20232174 | 67.5 | 20.25 |  | 16.2 | 16.07 | 0.80896 | 12.15 | 12.18 | -0.24631 | 0.8 | 0.79695 | 0.3821%
E11-20232174 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5931 | 1.1634 | 0.45 | 0.4525 | -0.55249 | 0.8 | 0.79503 | 0.6246%
E11-20232174 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.182 | 1.5228 | 0.9 | 0.902 | -0.22173 | 0.8 | 0.79497 | 0.6329%
E11-20232174 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.378 | 0.92515 | 1.8 | 1.819 | -1.0445 | 0.8 | 0.79427 | 0.7211%
E11-20232174 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.752 | 1.0101 | 3.6 | 3.631 | -0.85376 | 0.8 | 0.79459 | 0.6808%
E11-20232174 | 30 | 9 |  | 7.2 | 7.13 | 0.98177 | 5.4 | 5.421 | -0.38738 | 0.8 | 0.79604 | 0.497%
E11-20232174 | 67.5 | 20.25 |  | 16.2 | 16.07 | 0.80896 | 12.15 | 12.17 | -0.16434 | 0.8 | 0.79719 | 0.3521%
E11-20232174 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232174 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 1. 额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 1.额定电压：100V | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 1.25 | 0.125 | 1 | 0.1 | 0.0988 | 1.2146 | 0.075 | 0.0752 | -0.26596 | 0.8 | 0.79573 | 0.5369%
E11-20232175 | 2.5 | 0.25 |  | 0.2 | 0.1958 | 2.145 | 0.15 | 0.1500 | 0 | 0.8 | 0.79383 | 0.7775%
E11-20232175 | 5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3927 | 1.8589 | 0.3 | 0.2996 | 0.13351 | 0.8 | 0.79504 | 0.6237%
E11-20232175 | 10 | 1 |  | 0.8 | 0.787 | 1.6518 | 0.6 | 0.6032 | -0.5305 | 0.8 | 0.79369 | 0.7953%
E11-20232175 | 20 | 2 |  | 1.6 | 1.584 | 1.0101 | 1.2 | 1.202 | -0.16639 | 0.8 | 0.79661 | 0.4258%
E11-20232175 | 40 | 4 |  | 3.2 | 3.161 | 1.2338 | 2.4 | 2.411 | -0.45624 | 0.8 | 0.79511 | 0.6145%
E11-20232175 | 80 | 8 |  | 6.4 | 6.333 | 1.058 | 4.8 | 4.829 | -0.60054 | 0.8 | 0.7952 | 0.6039%
E11-20232175 | 158.75 | 15.875 |  | 12.7 | 12.44 | 2.09 | 9.525 | 9.47 | 0.58078 | 0.8 | 0.79568 | 0.5428%
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 2.额定电压： | [8 empty] | cosφ | / | /
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232175 | 1.25 | 0.375 | 1 | 0.3 | 0.2972 | 0.94213 | 0.225 | 0.2265 | -0.66225 | 0.8 | 0.79535 | 0.5844%
E11-20232175 | 2.5 | 0.75 |  | 0.6 | 0.5917 | 1.4027 | 0.45 | 0.4511 | -0.24385 | 0.8 | 0.79525 | 0.5973%
E11-20232175 | 5 | 1.5 |  | 1.2 | 1.180 | 1.6949 | 0.9 | 0.902 | 0.9 | 0.8 | 0.79447 | 0.6957%
E11-20232175 | 10 | 3 |  | 2.4 | 2.365 | 1.4799 | 1.8 | 1.806 | 1.812 | 0.8 | 0.79477 | 0.6583%
E11-20232175 | 20 | 6 |  | 4.8 | 4.757 | 0.90393 | 3.6 | 3.603 | -0.083264 | 0.8 | 0.79716 | 0.3568%
E11-20232175 | 40 | 12 |  | 9.6 | 9.52 | 0.84034 | 7.2 | 7.24 | -0.55249 | 0.8 | 0.79597 | 0.5065%
E11-20232175 | 80 | 24 |  | 19.2 | 19.02 | 0.94637 | 14.4 | 14.49 | -0.62112 | 0.8 | 0.79546 | 0.5707%
E11-20232175 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232175 | (VA) | (mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | 标称值(mS) | 实际值(mS) |  | cosφ | / | /
E11-20232176 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232176 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232176 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232176 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0799999999999997E-2 | -0.9901 | 0.06 | 0.0612 | -1.9608 | 0.8 | 0.79715 | 0.3576%
E11-20232176 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1211 | -0.90834 | 0.09 | 0.0916 | -1.7467 | 0.8 | 0.79754 | 0.308%
E11-20232176 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16239999999999999 | -1.4778 | 0.12 | 0.1219 | -1.5587 | 0.8 | 0.79976 | 0.02956%
E11-20232176 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24229999999999999 | -0.94924 | 0.18 | 0.1825 | -1.3699 | 0.8 | 0.79877 | 0.1537%
E11-20232176 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32219999999999999 | -0.68281 | 0.24 | 0.2451 | -2.0808 | 0.8 | 0.79589 | 0.5163%
E11-20232176 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.4849 | -1.0105 | 0.36 | 0.3652 | -1.4239 | 0.8 | 0.79879 | 0.1512%
E11-20232176 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64549999999999996 | -0.85205 | 0.48 | 0.4843 | -0.88788 | 0.8 | 0.7999 | 0.01301%
E11-20232176 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.97 | -1.0309 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.80178 | -0.2222%
E11-20232176 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.2930000000000001 | -1.0054 | 0.96 | 0.965 | -0.51813 | 0.8 | 0.80141 | -0.1761%
E11-20232176 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9350000000000001 | -0.77519 | 1.44 | 1.442 | -0.1387 | 0.8 | 0.80184 | -0.229%
E11-20232176 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232176 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232176 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1004 | -0.39841 | 0 | 0.0006 | -0.59761 | 1 | 0.99998 | 0.001786%
E11-20232176 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0005 | -0.25 | 1 | 1 | 0.0003125%
E11-20232176 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4023 | -0.57171 | 0 | 0.0006 | -0.14914 | 1 | 1 | 0.0001112%
E11-20232176 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232176 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232176 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232176 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80071 | -0.08926%
E11-20232176 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 2.0110000000000001 | -0.54699 | 1.5 | 1.508 | -0.5305 | 0.8 | 0.80005 | -0.005967%
E11-20232176 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0169999999999999 | -0.56347 | 2.25 | 2.271 | -0.9247 | 0.8 | 0.79895 | 0.1314%
E11-20232176 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0209999999999999 | -0.52226 | 3 | 3.026 | -0.85922 | 0.8 | 0.79902 | 0.1225%
E11-20232176 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0419999999999998 | -0.69513 | 4.5 | 4.552 | -1.1424 | 0.8 | 0.7987 | 0.1631%
E11-20232176 | 10 | 10 |  | 8 | 8.09 | -1.1125 | 6 | 6.07 | -1.1532 | 0.8 | 0.79988 | 0.01484%
E11-20232176 | 15 | 15 |  | 12 | 12.05 | -0.41494 | 9 | 9.09 | -0.9901 | 0.8 | 0.79833 | 0.2095%
E11-20232176 | 20 | 20 |  | 16 | 15.99 | 0.062539 | 12 | 12.14 | -1.1532 | 0.8 | 0.79646 | 0.4445%
E11-20232176 | 30 | 30 |  | 24 | 24.38 | -1.5587 | 18 | 18.34 | -1.8539 | 0.8 | 0.79913 | 0.1084%
E11-20232176 | 40 | 40 |  | 32 | 32.620000000000005 | -1.9007 | 24 | 24.42 | -1.7199 | 0.8 | 0.80053 | -0.06618%
E11-20232176 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232176 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232176 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1002 | -0.1996 | 0 | 0.0005 | -0.499 | 1 | 0.99999 | 0.001245%
E11-20232176 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.24890000000000001 | 0.44194 | 0 | 0.0015 | -0.60265 | 1 | 0.99998 | 0.001816%
E11-20232176 | 1 | 1 |  | 1 | 1.004 | -0.39841 | 0 | -0.0011 | 0.10956 | 1 | 1 | 6.002e-05%
E11-20232176 | 3.测量重复性： | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232176 | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 标准偏差 | 0.44721 | /
E11-20232176 | R(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232176 | X(Ω) | [8 empty] | 标准偏差 | / | / | bar: 1 to 9
E11-20232396 | 1.额定电流：5A | [8 empty] | #REF! | / | /
E11-20232396 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232396 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232396 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.08 | 8.0299999999999996E-2 | -0.3736 | 0.06 | 0.0606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79821 | 0.2246%
E11-20232396 | 3.75 | 0.15 |  | 0.12 | 0.1207 | -0.57995 | 0.09 | 0.0902 | -0.22173 | 0.8 | 0.80103 | -0.1291%
E11-20232396 | 5 | 0.2 |  | 0.16 | 0.16170000000000001 | -1.0513 | 0.12 | 0.1215 | -1.2346 | 0.8 | 0.79947 | 0.06683%
E11-20232396 | 6.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2021 | -1.0391 | 0.15 | 0.1503 | -0.1996 | 0.8 | 0.80242 | -0.302%
E11-20232396 | 7.5 | 0.3 |  | 0.24 | 0.24199999999999999 | -0.82645 | 0.18 | 0.1818 | -0.9901 | 0.8 | 0.79952 | 0.05954%
E11-20232396 | 10 | 0.4 |  | 0.32 | 0.32369999999999999 | -1.143 | 0.24 | 0.2411 | -0.45624 | 0.8 | 0.80199 | -0.2478%
E11-20232396 | 12.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.40610000000000002 | -1.5021 | 0.3 | 0.3028 | -0.9247 | 0.8 | 0.80168 | -0.2094%
E11-20232396 | 15 | 0.6 |  | 0.48 | 0.48509999999999998 | -1.0513 | 0.36 | 0.3618 | -0.49751 | 0.8 | 0.8016 | -0.2%
E11-20232396 | 20 | 0.8 |  | 0.64 | 0.64860000000000007 | -1.3259 | 0.48 | 0.4836 | -0.74442 | 0.8 | 0.80169 | -0.2105%
E11-20232396 | 25 | 1 |  | 0.8 | 0.80600000000000005 | -0.74442 | 0.6 | 0.603 | -0.49751 | 0.8 | 0.80071 | -0.08926%
E11-20232396 | 30 | 1.2 |  | 0.96 | 0.95700000000000007 | 0.31348 | 0.72 | 0.723 | -0.41494 | 0.8 | 0.79789 | 0.2639%
E11-20232396 | 40 | 1.6 |  | 1.28 | 1.288 | -0.62112 | 0.96 | 0.968 | -0.82645 | 0.8 | 0.7994 | 0.07458%
E11-20232396 | 50 | 2 |  | 1.6 | 1.613 | -0.80595 | 1.2 | 1.214 | -1.1532 | 0.8 | 0.79899 | 0.1266%
E11-20232396 | 60 | 2.4 |  | 1.92 | 1.9390000000000001 | -0.97989 | 1.44 | 1.459 | -1.3023 | 0.8 | 0.79906 | 0.1177%
E11-20232396 | 80 | 3.2 |  | 2.56 | 2.593 | -1.2727 | 1.92 | 1.943 | -1.1837 | 0.8 | 0.80026 | -0.03239%
E11-20232396 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232396 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232396 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1006 | -0.59642 | 0 | 0.0008 | -0.79523 | 1 | 0.99997 | 0.003162%
E11-20232396 | 3.75 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1514 | -0.9247 | 0 | 0.0006 | -0.3963 | 1 | 0.99999 | 0.0007853%
E11-20232396 | 5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2003 | -0.14978 | 0 | 0.0006 | -0.29955 | 1 | 1 | 0.0004487%
E11-20232396 | 6.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.2512 | -0.47771 | 0 | 0.0007 | -0.27866 | 1 | 1 | 0.0003883%
E11-20232396 | 7.5 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3011 | -0.36533 | 0 | 0.0008 | -0.26569 | 1 | 1 | 0.000353%
E11-20232396 | 10 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3982 | 0.45203 | 0 | 0.0013 | -0.32647 | 1 | 0.99999 | 0.0005329%
E11-20232396 | 12.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5007 | -0.1398 | 0 | 0.0015 | -0.29958 | 1 | 1 | 0.0004487%
E11-20232396 | 15 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6001 | -0.016664 | 0 | 0.0018 | -0.29995 | 1 | 1 | 0.0004498%
E11-20232396 | 2.额定电流：1A | [8 empty] | 1 | / | /
E11-20232396 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232396 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232396 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.78699999999999992 | 1.6518 | 0.6 | 0.606 | -0.9901 | 0.8 | 0.79232 | 0.9687%
E11-20232396 | 1.25 | 1.25 |  | 1 | 0.9910000000000001 | 0.90817 | 0.75 | 0.748 | 0.26738 | 0.8 | 0.79816 | 0.2305%
E11-20232396 | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 1.996 | 0.2004 | 1.5 | 1.505 | -0.33223 | 0.8 | 0.79846 | 0.1927%
E11-20232396 | 3.75 | 3.75 |  | 3 | 3.0070000000000001 | -0.23279 | 2.25 | 2.255 | -0.22173 | 0.8 | 0.80003 | -0.003991%
E11-20232396 | 5 | 5 |  | 4 | 4.0179999999999998 | -0.44798 | 3 | 2.996 | 0.13351 | 0.8 | 0.80167 | -0.2087%
E11-20232396 | 6.25 | 6.25 |  | 5 | 5.0189999999999992 | -0.37856 | 3.75 | 3.748 | 0.053362 | 0.8 | 0.80124 | -0.1552%
E11-20232396 | 7.5 | 7.5 |  | 6 | 6.0039999999999996 | -0.066622 | 4.5 | 4.504 | -0.08881 | 0.8 | 0.79994 | 0.007995%
E11-20232396 | 10 | 10 |  | 8 | 8.0500000000000007 | -0.62112 | 6 | 6.042 | -0.69513 | 0.8 | 0.79979 | 0.02684%
E11-20232396 | 12.5 | 12.5 |  | 10 | 10.08 | -0.79365 | 7.5 | 7.52 | -0.26596 | 0.8 | 0.80152 | -0.1902%
E11-20232396 | 15 | 15 |  | 12 | 12.09 | -0.74442 | 9 | 9.03 | -0.33223 | 0.8 | 0.80119 | -0.1487%
E11-20232396 | 20 | 20 |  | 16 | 16.07 | -0.43559 | 12 | 12.04 | -0.33223 | 0.8 | 0.8003 | -0.03732%
E11-20232396 | 25 | 25 |  | 20 | 20.07 | -0.34878 | 15 | 15.01 | -0.066622 | 0.8 | 0.80081 | -0.1016%
E11-20232396 | 30 | 30 |  | 24 | 24.07 | -0.29082 | 18 | 18.06 | -0.33223 | 0.8 | 0.79988 | 0.01496%
E11-20232396 | 40 | 40 |  | 32 | 32.49 | -1.5082 | 24 | 24.07 | -0.29082 | 0.8 | 0.80352 | -0.4378%
E11-20232396 | 标称负荷 |  | 校准点 | 有功分量 |  | 相对误差 （%） | 无功分量 |  | 相对误差 （%） | cosφ | / | /
E11-20232396 | (VA) | (Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | 标称值(Ω) | 实际值(Ω) |  | cosφ | / | /
E11-20232396 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1003 | -0.2991 | 0 | 0.0005 | -0.4985 | 1 | 0.99999 | 0.001243%
E11-20232396 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15039999999999998 | -0.26596 | 0 | 0.0010 | -0.66489 | 1 | 0.99998 | 0.00221%
E11-20232396 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1996 | 0.2004 | 0 | 0.0013 | -0.6513 | 1 | 0.99998 | 0.002121%
E11-20232396 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.49980000000000002 | 0.040016 | 0 | 0.0006 | -0.12005 | 1 | 1 | 7.206e-05%
E11-20232396 | 1 | 1 |  | 1 | 1.006 | -0.59642 | 0 | 0.001 | -0.099404 | 1 | 1 | 4.941e-05%
E11-20232396 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5169999999999999 | -0.67541 | 0 | 0.005 | -0.19865 | 1 | 1 | 0.0001973%
E11-20232396 | 3.75 | 3.75 |  | 3.75 | 3.7549999999999999 | -0.13316 | 0 | 0.006 | -0.15979 | 1 | 1 | 0.0001277%
E11-20232396 | 5 | 5 |  | 5 | 5.0359999999999996 | -0.71485 | 0 | 0.009 | -0.17871 | 1 | 1 | 0.0001597%