国家计量技术规范

《测量用互感器型式评价大纲 第7部分：宽量程电流互感器（征求意见稿）》

宽量程电流互感器关键性能

试验验证报告

国家高电压计量站

浙江省计量科学研究院

网河南省电力公司营销服务中心

南方电网科学研究院有限责任公司

浙江天际互感器股份有限公司

武汉磐电科技股份有限公司

2024年3月

目录

1	试验目的	1

2	试验对象	2

3	试验标准	2

4	试验时间	2

5	试验地点	2

6	试验人员	3

7	试验过程	3

8	试验方法	4

9	试验数据	2

10	试验结果	6

国家计量技术规范

《测量用互感器型式评价大纲 第7部分：宽量程电流互感器（征求意见稿）》

宽量程电流互感器关键性能试验验证报告

- 试验目的

本文件分别开展了宽量程型电流互感器在0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响试验验证、200%额定电流下温升试验验证和全量程范围内的误差试验验证。

本次验证试验一共分为以下3个部分。

第1部分，0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响试验验证。传统电流互感器的测量范围为1%~120%，宽量程型电流互感器的测量范围为0.1%~200%。因为电压产生一次绕组到二次绕组的电容电流（当二次绕组无屏蔽时），它一部分流过互感器连接的仪器，一部分直接流向二次绕组接地端子。并且，流过一次绕组的电容电流，即使是流向二次静电屏，都会对二次绕组产生电磁感应。尤其在0.1%额定电流时，误差可能变大到超过误差限值。目的是为了验证0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响，开展试验验证。

第2部分，200%额定电流下温升试验验证。温升试验考核互感器绕组平均温升（用电阻法测）与其他零部部件，如温升实测值没有超过标准中规定的允许温升限值，那么，互感器就被认为是通过了温升试验这项型式试验。传统互感器的额定一次扩大电流倍数为1.2、1.5，因此是在120%、150%额定电流下进行温升试验，而宽量程互感器的额定一次扩大电流倍数为2，因此是在200%额定电流下进行温升试验。目的是为了证明宽量程互感器在200%额定电流下进行温升试验能符合标准要求，开展试验验证。

第3部分，互感器准确度等级是互感器最主要的计量性能。为了区别于传统电流互感器的准确度等级0.2S级、0.5S级等，规定宽量程电流互感器准确度等级为0.2SS级、0.5SS级。传统电流互感器0.2S、0.5S级测量范围为（1%~120%）额定电流，宽量程电流互感器0.2SS、0.5SS级测量范围为（0.1%~200%）额定电流。工作组选择了不同变比互感器，分别进行了（0.1%~200%）额定电流的准确度试验（试验点包括0.1%、0.5%、1%、5%、20%、100%、120%和200%），验证宽量程电流互感器全量程范围内的最大允许误差限值设置合理。

- 试验对象

0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响试验验证。分别选取保定凯宇电器有限公司、河北申科电力股份有限公司、浙江天际互感器有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司的低压电流互感器和10kV~35kV电流互感器，型号包括LMZ1G 150A/5A、LMZ2G 300A/5A、LMZ3G 800A/5A、LMZ4G 1500A/5A、LMZ5G 2000A/5A、LJZN1-10 75A/5A、LJZN1-10 300A/5A、LJZN2-10 1000A/5A、LJZN1-35 300A/5A、LJZN1-35 1000A/5A，进行相关的验证试验。

200%额定电流下的温升试验验证。分别选取浙江天际互感器有限公司、保定凯宇电器有限公司、河北申科电力股份有限公司、重庆华虹仪表有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、浙江世光电气有限公司产品中的低压电流互感器，型号包括LMZ1G 75A/5A、LMZ1G 100A/5A、LMZ1G 150A/5A、LMZ2G 300A/5A、LMZ3G 800A/5A、LMZ4G 1500A/5A、LMZ5G 2000A/5A，进行相关的验证试验。

全量程范围内误差试验验证。分别选取浙江天际互感器有限公司、保定凯宇电器有限公司、河北申科电力股份有限公司、重庆华虹仪表有限公司、浙江天正电气股份有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司，型号包括LMZ1G 75A/5A、LMZ1G 150A/5A、LMZ2G 200A/5A、LMZ2G 300A/5A、LMZ3G 600A/5A、LMZ4G 1000A/5A、LMZ5G 1500A/5A，进行相关的验证试验。

- 试验标准

泄漏电流对误差的影响试验和温升试验依据国家标准GB/T 20840.1-2010《互感器 第1部分:通用技术要求》和GB/T 20840.2-2014 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》。

全量程范围内误差试验依据国家计量检定规程JJG 1021-2007《电力互感器》和国家电网企标标准Q/GDW 10572.1-2020《计量用互感器技术规范 第1部分：低压电流互感器》。

- 试验时间

2022年04月~2024年3月

- 试验地点

国家高电压计量站

浙江天际互感器股份有限公司试验室

- 试验人员

国家高电压计量站						雷民、陈习文、王旭、朱赤丹

浙江天际互感器股份有限公司			祝顺峰、毛哲、毛辛辰、黄志浩

- 试验过程

7.1试验环境

试验环境条件和测试场地如表1~表3所示：

表1  泄漏电流试验环境

| 测试时间 | 2023.6.15 | 测试场地 | 二楼实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 19 | 相对湿度（%） | 48 |

表2  温升试验环境

| 测试时间 | 2022.4~2023.7 | 测试场地 | 互感器试验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 19~23 | 相对湿度（%） | 44~56 |

表3  误差试验环境

| 测试时间 | 2023.2.25 | 测试场地 | 二楼实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 15℃ | 相对湿度（%） | 44 |

7.2试验检测装置

试验检测装置及参数如表4~表6所示：

表4  泄漏电流试验检测装置

| 仪器名称 | 型号/规格 | 测量范围 | 不确定度/准确度/最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字多用表 | 8808A | 20mA | 0.25%读数+10μA | 2024.09.08 |

表 5  温升试验检测装置

| 设备名称 | 交流高温功率源 | 规格型号 | HYAP-12 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备厂家 | 中国电力科学研究院 |  |  |
| 产品编号 | 150402 | 额定输入电压 | AC 220 V/50 Hz |
| 最大输入功率 | 12 kVA | 输出电压 | AC 0~300 V |
| 输出电压频率 | 30 Hz~300 Hz | 最大输出功率 | 10 kVA |
| 最大输出电流 | 33 A | / | / |

表6  误差试验检测装置

| 型号：HL-K-PD2000/5G1SS | 额定频率：50Hz |
| --- | --- |
| 准确度等级：0.01SS级 | 工作范围：0.1%~200% |
| 一次电流：25A~2000A | 二次电流5A |
| 功率因数：0.8 | 额定负荷：5VA |

- 试验方法

8.1  0.1%额定电流下，泄漏电流对误差的影响试验验证

将电流互感器试品一次绕组的P1端和一次绕组的P2端短接，二次绕组的S1端和二次绕组的S2端短接，二次短路中间串入数字多用表，检测电流。将电压及测量装置接在一次绕组上，具体如图1，图2所示。

图1  低压电流互感器泄漏电流试验原理图及现场图

图2  10kV电流互感器泄漏电流试验原理图及现场图

8.2  200%额定电流下的温升试验验证

试验步骤及方法如下：

a）周围空气温度保持在10 ℃~40 ℃范围，在试验过程中环境温度变化不超过10 K。环境温度至少采用三只温度计测量。将温度计均匀地分布在被试样品周围，浸入容积不小于1000 ml的盛满变压器油的杯内，放置在被试样品高度的1/2，离开被试品的距离为1.5 m，温度计保证免受气流和热辐射的影响。周围空气温度以这些温度计测量的平均值为准；

b）被试样品按实际安装状态放置，一次绕组通以额定扩大一次电流，电源频率在49.5 Hz~50.5 Hz之间，波形畸变率不大于5%，二次绕组接入额定负荷，被试样品通电直至试品温升稳定为止。温度以靠近铁芯的器身表面温度为准，如果在试验后期每2 h内温度上升值不超过1 K时，认为被试样品各部分温升达到稳定；

c）温升试验时，一次导体单根长度不得小于1.5 m，电流密度不超过5 A/mm2。在距离互感器一次电流接头0.75 m~1 m处的导体温度与电流接头温度之差不超过3 K；

d）电流互感器的铁芯，一次导体及其他金属结构零件表面温度可采用酒精温度计或适当的（不受磁场影响的）热电偶或电阻型温度计测量，并使其测温端与被测部位可靠接触；

e）电流互感器一次绕组和二次绕组的平均温升采用电阻法测量：

1）加电前测量线圈电阻Rθ1及周围介质温度θ1，以靠近铁芯表面温度为准；

2）施加指定电流，直到被试样品温度达到稳定状态；

3）切断电源，立即测量线圈电阻；此后8 min~10 min内，每隔相等时间（30 s~60 s）依次测量线圈电阻为R1、R2、R3…，其后过5 min~10 min测一个参考值Rn；

4）取切断电源瞬间t=0，在半对数坐标纸的横坐标上标出t1、t2、t3……tk点，纵坐标上标出对应的(R1-Rn)、(R2-Rn)、(R3-Rn)……(Rk-Rn)点。用直线拟合方法绘出线圈电阻变化曲线。延长线和R轴交点即为t0=0时的(R0-Rn)值。已测得t0=0时线圈电阻R0，线圈温升可按式（1）计算，试验如图3，图4所示。

f）温升试验时使用的温度计和热电偶的测量误差不应超过±0.5 K。

∆θ=R0Rθ1235+θ1−235+θ2             （1）

式中：

∆θ—线圈温升；

R0—切断电源瞬间的线圈电阻；

Rθ1—加电前测量的线圈电阻；

235—铜导线电阻温度系数的倒数；

θ1—升温前环境温度；

θ2—平衡时环境温度。

图1  温升试验现场图

图2  温升试验原理图

8.3  全量程范围内误差试验验证

将电流互感器试品一次绕组的P1端经升流器后和标准电流互感器的L1端连接，一次绕组的P2端和标准电流互感器的L2端对接，二次绕组的S1端和标准电流互感器的K1端、互感器校验仪的K端连接，二次绕组的S2端和负荷箱负荷端连接，负荷箱的另一端和互感器校验仪TX端连接，原理图如图5所示。

图3  误差试验原理图

- 试验数据

根据试验方法进行接线，使用调压台进行升流，记录数字多用表读数，泄漏电流试验具体试验数据如表7所示：

表7  泄漏电流试验数据

| 互感器型号 | 厂家 | 变比 | 施加电压 | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LMZ1G | 保定凯宇 | 150A/5A | 380 V | 0.1μA |
| LMZ2G | 河北申科 | 200A/5A | 380 V | 0.2μA |
| LMZ3G | 浙江天际 | 800A/5A | 380 V | 0.1μA |
| LMZ4G | 武汉南瑞 | 1500A/5A | 380 V | 0.2μA |
| LMZ5G | 浙江天际 | 2000A/5A | 380 V | 0.3μA |
| LJZN1-10 | 浙江天际 | 75A/5A | 10 kV | 18.5μA |
| LJZN1-10 | 浙江天际 | 300A/5A | 10 kV | 13.7μA |
| LJZN2-10 | 浙江天际 | 1000A/5A | 10 kV | 19.4μA |
| LJZN1-35 | 浙江天际 | 300A/5A | 35 kV | 4.0μA |
| LJZN1-35 | 浙江天际 | 1000A/5A | 35 kV | 4.1μA |

根据标准要求进行接线，使用调压器进行升流。待温度稳定后保持两小时，断开电源，采用电阻法测量绕组线圈平均温升，计算得到线圈温升。温升试验具体试验数据如表8所示：

表8  温升试验数据

| 互感器类型 | 厂家 | 变比 | 绕组温升/℃ | 器身温升/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LMZ1G | 浙江天际 | 75 A/5 A | 8.5 | 3.6 |
| LMZ1G | 武汉南瑞 | 75 A/5 A | 10.0 | 3.0 |
| LMZ1G | 浙江世光 | 75 A/5 A | 1.2 | 4.3 |
| LMZ1G | 浙江天际 | 100 A/5 A | 3.8 | 7.1 |
| LMZ1G | 保定凯宇 | 150 A/5 A | 6.5 | 6.8 |
| LMZ2G | 浙江天际 | 200 A/5 A | 15.5 | 11.0 |
| LMZ2G | 浙江天际 | 300 A/5 A | 9.2 | 4.7 |
| LMZ2G | 河北申科 | 300 A/5 A | 9.3 | 5.4 |
| LMZ2G | 重庆华虹 | 300 A/5 A | 7.3 | 8.9 |
| LMZ2G | 浙江世光 | 300 A/5 A | 7.6 | 6.3 |
| LMZ3G | 浙江天际 | 800 A/5 A | 30.7 | 26.0 |
| LMZ3G | 浙江世光 | 800 A/5 A | 10.3 | 7.5 |
| LMZ4G | 浙江天际 | 1500 A/5 A | 37.8 | 27.7 |
| LMZ4G | 武汉南瑞 | 1500 A/5 A | 14.7 | 10.8 |
| LMZ4G | 浙江世光 | 1500 A/5 A | 17.8 | 13.9 |
| LMZ5G | 浙江天际 | 2000 A/5 A | 37.9 | 24.3 |
| LMZ5G | 浙江世光 | 2000 A/5 A | 23.4 | 16.6 |

根据标准要求进行接线，使用调压台进行升流，记录校验仪读数，误差试验具体试验数据如表9所示：

表9  误差试验数据

| 厂商/变比 | 容量 | 准确度 | 额定电流百分比 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.1% | 0.5% | 1% | 5% | 20% | 100% | 120% | 200% |
| 浙江天际75A/5A | 5 | f（%） | -0.13 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | δ（′） | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 |
|  | 2.5 | f（%） | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
|  |  | δ（′） | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 保定凯宇150A/5A | 5 | f（%） | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | δ（′） | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 |
|  | 2.5 | f（%） | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | δ（′） | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江天际200A/5A | 5 | f（%） | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
|  |  | δ（′） | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2.5 | f（%） | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | δ（′） | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江天正200A/5A | 5 | f（%） | 0.03 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | δ（′） | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | 4 | -4 |
|  | 2.5 | f（%） | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | δ（′） | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| 河北申科300A/5A | 5 | f（%） | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | δ（′） | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5 | f（%） | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | δ（′） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆华虹300A/5A | 5 | f（%） | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | δ（′） | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5 | f（%） | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | δ（′） | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江天际600A/5A | 5 | f（%） | -0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | δ（′） | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2.5 | f（%） | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | δ（′） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 浙江天际1000A/5A | 5 | f（%） | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | δ（′） | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5 | f（%） | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|  |  | δ（′） | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武汉南瑞1000A/5A | 5 | f（%） | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | +0.05 | +0.05 |
|  |  | δ（′） | +0 | +0 | +2 | +2 | +0 | +0 | -0 | +0 |
|  | 2.5 | f（%） | +0.00 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
|  |  | δ（′） | -0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -0 | -0 | -0 |

表9数据按比值差（上下限）、相位差（上下限）分别绘制了曲线图，详见附录1。

- 试验结果

本次开展试验验证宽量程互感器的关键特性指标均符合标准要求，得到的验证结论如下：

（1）宽量程电流互感器在0.1%额定电流下，泄漏电流产生的影响有限，相较于最大允许误差限值较小，标准误差设定值合理。

（2）不同厂家不同变比的宽量程互感器的温升试验均能符合标准要求，标准参数设定合理。

（3）宽量程电流互感器在0.1%额定电流位置时的准确度数据满足全范围的变化趋势，数据可靠可信。并且宽量程产品在额定电流0.1%~200%范围内，比值误差均小于±0.2%，相位误差均小于±10′，型式评价大纲在宽量程电流互感器0.1%额定电流处的最大允许误差限值设置合理。

通过上述系列试验，验证了型式评价大纲《测量用互感器型式评价大纲 第7部分：宽量程电流互感器》标准的相应条款制定是可靠的、准确的，试验方法合理、严谨、有效，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。