测量用互感器型式评价大纲

第7部分：宽量程电流互感器

不确定度分析报告

电力电流互感器误差测量结果的不确定度分析

1测量方法：使用JJF 1701.7 《测量用互感器型式评价大纲 第7部分：宽量程电流互感器》的比较测量法，对被校电流互感器进行误差测量，由误差测量装置读取比值差和相位差。

测量的环境条件：温度（-25～40）℃；相对湿度不大于80%

主要仪器设备：标准电流互感器

2测量数学模型

| fx=fp+Δf1+Δf2+Δf3+Δf4+Δf5 | δx=δp+Δδ1+Δδ2+Δδ3+Δδ4+Δδ5 |
| --- | --- |
| fx —被测电流互感器的比值差 | δx —被测电流互感器的相位差 |
| fp —误差测量装置上所测得被校电流互感器的比值差 | δp —误差测量装置上所测得被校电流互感器的相位差 |
| Δf1 —标准电流互感器比值差的影响量 | Δδ1 —标准电流互感器相位差的影响量 |
| Δf2 —模拟比较式误差测量装置的影响量 | Δδ2 —模拟比较式误差测量装置的影响量 |
| Δf3 —工作电磁场的影响量 | Δδ3 —工作电磁场的影响量 |
| Δf4 —二次负荷的影响量 | Δδ4 —二次负荷的影响量 |
| Δf5 —线路接线的影响量 | Δδ5 —线路接线的影响量 |

u1—重复测量引入的标准不确定度分量；

u2—由标准器引入的标准不确定度分量；

u3—模拟比较式误差测量装置引入的标准不确定度分量；

u4—工作电磁场引入的不确定分量；

u5—二次负荷引入的标准不确定度分量；

u6—线路接线引入的标准不确定度分量。

3标准不确定度分量评定

3.1测量重复性引入不确定度分量u1

标准不确定度u1可以通过连续测量得到测量列进行评定，由电源频率波动、环境无关电磁场影响、升流器接触电阻变化、误差测量装置最小分度值，环境温湿度变化等因素引起的不确定度影响均以包含在u1的分量中，不再对这些分量进行单独评定。本次评定选择被校0.2SS级电流互感器在cosΦ=0.8，额定负荷为5 VA，量限为300 A/5 A的100%In时，在重复性条件下进行n=10次测量，得到表1所示的数据。测量次数n=10，则误差的平均值和方差为：

(1)

(2)

算术平均值的实验标准偏差：

(3)

式中为第i次测量得出的相对误差。就是测量结果的A类标准不确定度u1。

表1　宽量程电流互感器测量结果及A类标准不确定评定

| 电流 百分数 | 误差 |  |  |  |  |  | 标准偏差估计值s | 标准不确定度u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100%In | f（%） | 0.064 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 9.19×10-4 | 2.91×10-4 |
|  |  | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |  |  |
|  | δ(′) | 2.16 | 2.24 | 2.14 | 2.25 | 2.25 | 4.34×10-2 | 1.37×10-2 |
|  |  | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.21 | 2.16 |  |  |

3.2标准不确定度分量u2

检定时使用的标准引入的误差不大于互感器误差限值εx的1/5，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=，则：

u4=0.2εx /=0.115εx

3.3标准不确定度分量u3

互感器校验仪准确度等级为2级，其引入的误差不大于εx的1/10，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=,则：

u3=0.1εx /=0.058εx

3.4标准不确定度分量u4

按照检定规程规定，用于检定工作的升流器，调压器，一次返回导线等工作电磁场引入的误差不大于互感器误差限值εx的1/10，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=，则：

u4=0.1εx /=0.058εx

3.5标准不确定度分量u5

u5主要来源是负载箱误差的测量误差，本次评定使用的电流互感器检定装置中负载箱的等级为3级，对于被检电流互感器，其附加最大测量误差为：6%εx ，在区间内服从均匀分布，包含因子k=，则标准不确定度：

u5=6%εx /=0.034εx

3.6标准不确定度分量u6

按照检定规程规定，检定工作的线路接线引入的误差不大于互感器误差限值εx的1/10，其不确定度属B类分量，呈均匀分布，即k=，则：

u6=0.1εx /=0.058εx

4合成标准不确定度uc

4.1根据以上分析，列表给出不确定度汇总如表2所示：

表2　不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度类别 | 不确定度来源 | 测量结果的分布 | 传播系数 | 标准不确定度分量的值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | A | 测量重复性 | t | 1 | f（%） | 2.91×10-4 |
|  |  |  |  |  | δ(′) | 1.37×10-2 |
| u2 | B | 标准器 | 均匀分布 | 1 | 0.115εx |  |
| u3 | B | 误差测量装置 | 均匀分布 | 1 | 0.058εx |  |
| u4 | B | 工作电磁场 | 均匀分布 | 1 | 0.058εx |  |
| u5 | B | 二次负荷影响 | 均匀分布 | 1 | 0.034εx |  |
| u6 | B | 线路接线影响 | 均匀分布 | 1 | 0.058εx |  |
| 注：评定时εx按试品最大允许误差（或实际测量结果）考虑，未按实际测得的值考虑，最终评定结果会被适量放大，但考虑其通用性且满足要求，是可以接受的 |  |  |  |  |  |  |

4.2合成标准不确定度

4.2.1 比值差合成标准不确定度为

=0.031%

4.2.2 相位差合成标准不确定度为

=1.56

5扩展不确定度的计算

取置信水准约为95%，包含因子k＝2，扩展不确定为，

比值误差：≈0.06%

相位误差：≈3′

编制组

2023年08月