JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－202X

X、γ辐射眼晶状体剂量当量的累积型无源剂量测量系统校准规范

Calibration Specification of eye lens Dose Equivalent Dosimetry Systems with Integrating Passive Detectors for X and γ Radiation

(征求意见稿)

202X－XX－XX发布          202X－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发 布

X、γ辐射眼晶状体剂量当量的累积型无源剂量测

JJF XXXX-202X

量系统校准规范

Calibration Specification of eye lens Dose Equivalent

Dosimetry Systems with Integrating Passive Detectors

for X and γ Radiation

归口单位： 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位： 中国测试技术研究院

中国计量科学研究院

中国航天员科研训练中心

上海市计量测试技术研究院

四川省肿瘤医院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

目     录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	2

4  概述	3

5  计量特性	3

5.1 能量响应	3

5.2 变异系数	3

5.3 非线性响应	3

6  校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准	4

6.3 参考辐射	4

6.4 其他测量设备	4

7  校准项目和校准方法	5

7.1校准项目	5

7.2校准方法	5

8 校准结果表达	9

9 复校时间间隔	9

附录A X参考辐射的特性和产生条件	10

附录B 空气比释动能到剂量当量的转换系数	12

附录C 置信区间	13

附录D 校准原始记录参考格式	17

附录E 校准证书内页信息及格式	18

附录F 校准因子的测量不确定度评定示例	19

# 引  言

本规范按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1035《电离辐射计量术语及定义》和JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范主要参考IEC 62387-2020《辐射防护仪器——个人和环境监测用光子和β辐射被动式累积剂量测量系统》（Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation）和ISO 4037-2019《辐射防护-用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射》 (Radiological protection-X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy)等标准编制。

本规范为首次制定。

X、γ辐射眼晶状体剂量当量的累积型无源剂量测量系统

校准规范

# 1  范围

本规范适用于眼晶状体剂量当量的累积型无源剂量测量系统的校准，所适用的X、γ辐射能量范围为30 keV ~ 1.25 MeV，测量范围为0.1 mSv ~ 30 mSv。

本规范不适用于β、中子等其他粒子的累积型无源剂量测量系统的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1035 电离辐射计量术语及定义

ISO 4037 1-3:2019 辐射防护-用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第1-3部分 (Radiological protection-X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy，Part 1，2，3)

IEC 62387-2020 辐射防护仪器——个人、工作场所和环境监测用光子和β辐射累积型无源剂量测量系统 (Radiation protection instrumentation–Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改版)适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1 术语

### 辐射探测器 radiation detector

用于将入射电离辐射能量转换为适合于指示和（或）测量信号的设备或材料，存在辐射时通过直接或间接方式提供适合于测量一个或多个入射辐射量的信号或其他指示的设备或材料。

注1：本规范所指的探测器通常需要单独的读出器来测量信号，即意味着探测器通常无法在没有外部读取的条件下提供信号。

注2：无源探测器无需提供外部电源即可收集和存储剂量信息。

### 剂量计 dosemeter

用于测量吸收剂量或剂量当量等量的测量装置。

注：本文件中剂量计通常由探测器和剂量盒组成。

### 剂量读出器 dosemeter reader

用于读取剂量计中一个或多个探测器信号的仪器。

注：无源剂量计的信号可以是发光量、电荷量、薄膜的透明度等，不同类型的无源剂量计具有相应的读出器。

### 剂量测量系统 dosimetry system

剂量计、读出器以及用于评估指示值的所有相关设备和程序。

### 个人剂量当量 personal dose equivalent

人体表面某一指定点下深度处的软组织内的剂量当量。

对于眼晶状体剂量当量的监测，推荐的深度为3mm，此时可写为。

### 空气比释动能到剂量当量的转换系数 air kerma to dose equivalent conversion coefficient

辐射场中一点剂量当量H与空气比释动能的商：

### 测量点 point of test

辐射场中被测量约定量值已知的某一点，在进行校准测量时，被校仪器的参考点放在该点上。

### 参考点 reference point

剂量计上的一点，在进行校准时该点与辐射场的测量点重合。

### 体模 phantom

模拟人体对辐射的散射和吸收特性的物体结构。

## 3.2 计量单位

3.2.1 眼晶状体剂量当量的计量单位名称：希沃特；符号：Sv，1 Sv=1J·kg-1。

3.2.2 空气比释动能的计量单位名称：戈瑞；符号：Gy，1 Gy= 1J·kg-1。

# 4  概述

眼晶状体剂量当量的累积型无源剂量测量系统（以下简称测量系统）是测试眼晶状体剂量的设备，用于监测评估职业辐射防护中眼晶状体剂量。测量系统包括小型的剂量测试仪、大型的剂量测试系统，大型的剂量测试系统由累积型无源辐射剂量计（如热释光剂量计、光释光剂量计、玻璃剂量计等，简称剂量计）、剂量信号读出器、其他所有配套设备和工作程序组成。

测量系统的传感器受X、γ辐射照射时，探测器吸收、储存或者转化射线能量。在剂量读出过程中，当读出器进行测量时，探测器所释放出储存的能量在一定范围内与照射剂量成线性关系。

# 5  计量特性

## 5.1 能量响应

在能量为（30 keV ~ 1.25 MeV）范围内，剂量计的能量响应通常在（0.71 ~ 1.67）范围内。

## 5.2 变异系数

在剂量当量小于0.3 mSv 范围内，剂量计的变异系数通常不大于15%。

在剂量当量为（0.3 mSv ~ 3.3 mSv）范围内，剂量计的变异系数通常不大于。

在剂量当量大于3.3 mSv 范围内，剂量计的变异系数通常不大于5%。

## 5.3 非线性响应

在剂量当量为（0.3 mSv ~ 1 Sv）范围内，剂量计的非线性响应通常在（0.87 ~ 1.18）范围内。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：(15~ 25) ℃，校准过程中变化不超过2 ℃。

6.1.2 相对湿度：(50 ~ 75)%。

6.1.3 大气压力：(86.0 ~ 106.6) kPa。

6.1.4 环境γ辐射本底：周围剂量当量率小于0.25 μSv·h-1。

## 6.2 测量标准

6.2.1 校准测量点的空气比释动能（率）值由防护水平电离室型剂量仪测量，其量值应溯源至国家空气比释动能率基准。

6.2.2 眼晶状体剂量当量的约定量值，是空气中同一点的空气比释动能的测量值乘以转换系数得到，即

（1）

转换系数的推荐值见附录B。

6.2.3眼晶状体剂量当量约定量值的相对扩展不确定度应不大于8%（k=2）。

## 6.3 参考辐射

6.2.1 校准所采用的X、γ参考辐射，其连续谱窄谱系列过滤X辐射的特性和产生条件见附录A。

6.2.2在校准测量点的辐射束均匀区应能完全覆盖标准仪器和校准时的整个体模，该区域内的不均匀性应不超过±5%。

6.2.3参考辐射场中散射辐射对各测量点空气比释动能率的贡献应小于该点总空气比释动能率的5 %。

## 6.4 其他测量设备

### 6.3.1 体模

体模在剂量计校准过程中用来模拟人体(或局部)。对于眼晶状体剂量计的校准，在ISO头部柱状体模上进行。ISO头部柱状体模是直径20 cm，高20 cm的PMMA充水圆柱(侧壁厚0.5 cm)。

### 6.3.2 温度计

测量范围为(0 ~ 50) ℃，最大允许误差±0.2 ℃。

### 6.3.3 气压计

测量范围至少为(86.0 ~ 106.6) kPa，最大允许误差±0.25 kPa。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1校准项目

测量系统的校准项目包括校准因子、能量响应、变异系数和非线性响应。

## 7.2校准方法

校准时每组剂量计的数量按如下原则确定：每组的置信水平须达到95%。根据被校剂量计的批稳定性数据并使用附录C《置信区间》中的方法进行修正后确定每组剂量计的数量。对于单个剂量计单次测量相对标准差预期大于批均匀性标准差的项目(如辐照剂量更低或其他因素影响增加其单次测量相对标准差)，需要使用合适的学生分布因子后确定每组剂量计的数量。在满足置信水平的情况下对所有项目建议使用固定的10个剂量计(n=10)进行校准，这时相对应的分布因子tn-1=2.26，详见附录C中表C.1。

剂量计的放置方法：将剂量计的参考点放置在校准测量点上，剂量计正对射线束方向。Hp(3)的参考剂量当量:取值范围: 1 mSv ~ 10 mSv，推荐3 mSv；取值范围: 3 mSv ~ 30 mSv，推荐10 mSv；参考辐射源137Cs。

### 校准因子

在参考剂量当量辐照条件下，可由公式（2）计算出剂量计的校准因子：

（1）

（2）

式中：

j=1，2，…，n；

——每个剂量计的指示值，div。

——参考剂量当量约定值，Sv；

——剂量计指示值的平均值，div。

——剂量计的校准因子，Sv。

### 能量响应

能量响应项目校准所选取的参考辐射需满足6.3的推荐要求，建议从X射线窄谱系列中选取常用校准能量点，对于不同的辐射能量，辐照的剂量应尽量相同，且剂量当量约定值在1 mSv～10 mSv之间，可由公式（3）计算出剂量计的能量响应：

（3）

式中：

——剂量当量约定值，Sv；

——剂量计指示值的平均值，div；

——剂量计的能量响应，Sv-1；

注：剂量计在不同辐射能量辐照下的测量结果都满足公式（4）的要求，则满足5.1能量响应项目的技术要求。

（i=1,2…）     （4）

式中：

=1, 2, …；

——第i种辐射能量下剂量当量约定值，Sv；

——第i种辐射能量下剂量计指示值的平均值，div；

——参考剂量当量照射情况下剂量计指示值的平均值，Sv；

——的置信区间半宽度，其计算方法见附录C中的C.7。

——的相对扩展不确定度，由式（3）给出：

（5）

式中：

——约定值的相对扩展不确定度；

——第i种辐射能量下剂量当量约定值的相对扩展不确定度。

### 变异系数

建议使用137Cs（或60Co）源对剂量计进行辐照，在同一辐射能量情况下，辐射的剂量当量为测量范围内每个数量级的下限和上限、以及该上限的30%；测量范围0.1 mSv～10 mSv选择5个（w = 5）辐射剂量当量分别为：0.1 mSv，0.3 mSv，1 mSv，3 mSv，10 mSv。

对于每个辐射剂量当量，通过剂量计示值的平均值和标准差由公式（8）计算出剂量计的变异系数：

（6）

（7）

（8）

式中：

=1，2，…，w；

=1，2，…，n；

——第i个辐射剂量当量辐照下第j个剂量计的指示值，Sv；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计指示值的平均值，Sv；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计指示值的实验标准差，Sv；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计的变异系数，div。

注：对于w个辐射剂量当量，剂量计的变异系数同时满足下列条件时，则满足5.2变异系数项目的技术要求，c1和c2的值见表1。

(1)w-2个辐射剂量当量下，剂量计的值小于5.2中给出限值；

(2)其余2个辐射剂量当量下，剂量当量约定值不相邻且值小于5.2中给出限值。

表1  w组不同剂量在每组n支剂量计时的c1值和c2值

| w | n支剂量计的c1值 |  |  |  |  |  |  | n支剂量计的c2值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | ∞ | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | ∞ |
| 5 | 1.000 | 1.007 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1 | 1.499 | 1.400 | 1.344 | 1.290 | 1.255 | 1.231 | 1 |
| 6 | 1.058 | 1.051 | 1.046 | 1.039 | 1.035 | 1.032 | 1 | 1.572 | 1.454 | 1.389 | 1.326 | 1.287 | 1.261 | 1 |
| 8 | 1.147 | 1.117 | 1.100 | 1.084 | 1.075 | 1.067 | 1 | 1.687 | 1.536 | 1.458 | 1.383 | 1.336 | 1.304 | 1 |
| 10 | 1.215 | 1.166 | 1.141 | 1.117 | 1.102 | 1.092 | 1 | 1.772 | 1.597 | 1.508 | 1.423 | 1.372 | 1.335 | 1 |
| 12 | 1.269 | 1.205 | 1.173 | 1.143 | 1.124 | 1.112 | 1 | 1.840 | 1.645 | 1.548 | 1.455 | 1.399 | 1.360 | 1 |
| 14 | 1.315 | 1.238 | 1.200 | 1.164 | 1.142 | 1.128 | 1 | 1.895 | 1.684 | 1.578 | 1.480 | 1.421 | 1.379 | 1 |
| 16 | 1.351 | 1.265 | 1.222 | 1.182 | 1.158 | 1.142 | 1 | 1.940 | 1.716 | 1.605 | 1.502 | 1.440 | 1.396 | 1 |
| 18 | 1.388 | 1.289 | 1.242 | 1.211 | 1.171 | 1.153 | 1 | 1.980 | 1.743 | 1.628 | 1.409 | 1.453 | 1.409 | 1 |
| 20 | 1.418 | 1.311 | 1.259 | 1.233 | 1.183 | 1.164 | 1 | 2.015 | 1.767 | 1.646 | 1.394 | 1.466 | 1.421 | 1 |
| 25 | 1.483 | 1.355 | 1.295 | 1.240 | 1.210 | 1.186 | 1 | 2.081 | 1.812 | 1.683 | 1.563 | 1.445 | 1.444 | 1 |
| 50 | 1.683 | 1.494 | 1.407 | 1.328 | 1.283 | 1.252 | 1 | 2.275 | 1.945 | 1.789 | 1.646 | 1.561 | 1.504 | 1 |

### 非线性响应

非线性响应是由非线性产生的相对响应的简称，非线性响应与变异系数使用相同的测试数据。可由公式（10）计算出剂量计的非线性响应：

（9）

（10）

式中：

i=1，2，…，w；

——第i个辐射剂量当量约定值，Sv；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计指示值的平均值，div；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计的剂量当量响应，Sv-1；

——参考计量当量辐照下剂量计的剂量当量响应，Sv-1；

——第i个辐射剂量当量辐照下剂量计的非线性响应，div；

注：剂量计在不同剂量当量辐照下的测量结果都满足公式（11）要求，则满足5.3非线性响应项目的技术要求。

（11）

# 8 校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书。校准原始记录和证书内页格式见附录D、附录E；校准结果应给出校准因子测量结果的不确定度（评定示例见附录F）。

# 9 复校时间间隔

用户根据使用情况自行确定复校时间间隔，建议一般不超过12个月。

# 附录A X参考辐射的特性和产生条件

A.1  过滤X参考辐射的特性以及产生这些辐射所使用的高压和过滤条件列于表A.1。表中的管电压是在负载条件下测得的，附加过滤和固有过滤组成总过滤。对于平均能量为8.5 keV、12.4 keV、16.3 keV、20.3 keV和24.6 keV的辐射，固有过滤由推荐的射线管固有过滤1 mm Be（也可以使用其它值）构成。对于其他能量的辐射，固有过滤调整到4 mm Al。半值层是在距焦斑2.5 m处测量的。检定实验室应通过测谱法或半值层法证实所使用的过滤X辐射质与表A.1的一致性。

表A.1  窄谱系列过滤X参考辐射

| 平均能量 /keV | 分辨率 /% | 管电压 /kV | 附加过滤/mm |  |  |  | 第一半值层 /mm | 第二半值层 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pb | Sn | Cu | Al |  |  |
| 8.5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.065 Al | 0.068 Al |
| 12.4 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.173 Al | 0.197 Al |
| 16.3 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.362 Al | 0.412 Al |
| 20.3 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.677 Al | 0.760 Al |
| 24.6 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.17 Al | 1.29 Al |
| 33.3 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2.65 Al | 2.84 Al |
| 47.9 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.235 Cu | 0.264 Cu |
| 65.2 | 32 | 80 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.580 Cu | 0.623 Cu |
| 83.3 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1.09 Cu | 1.15 Cu |
| 100 | 27 | 120 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1.67 Cu | 1.74 Cu |
| 118 | 37 | 150 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.30 Cu | 2.41 Cu |
| 165 | 30 | 200 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 3.91 Cu | 3.99 Cu |
| 207 | 28 | 250 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 5.08 Cu | 5.14 Cu |
| 248 | 27 | 300 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 5.94 Cu | 5.99 Cu |

A.2  荧光X参考辐射（见表A.2）是某些材料发出的K荧光辐射。作为一级近似，其谱线是由Kα1给出的。利用K吸收介于K和Kβ之间的次级过滤器，可使Kβ的贡献小到忽略不计。有两组可供选择的荧光X参考辐射，第一组由序号1～10的10种辐射组成，第二组已含序号11～15和8～10种的8种辐射。

表A.2  荧光X参考辐射

| 序号 | 理论能量Kα1/keV | 辐射体 |  |  | 管电压/kV | 总初级过滤 | 次级过滤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元素 | 推荐的化学形态 | 质量厚度/g•cm-2 |  | 最小质量厚度/g•cm-2 | 化学形态 | 面质量厚度/g•cm-2 |
| 1 | 9.89 | 锗 | GeO2 | 0.180 | 60 | Al 0.135 | GdO | 0.020 |
| 2 | 15.8 | 锆 | Zr | 0.180 | 80 | Al 0.27 | SrCO3 | 0.053 |
| 3 | 23.2 | 镉 | Cd | 0.150 | 100 | Al 0.27 | Ag | 0.053 |
| 4 | 31.0 | 铯 | CsSO4 | 0.190 | 100 | Al 0.27 | TeO2 | 0.132 |
| 5 | 40.1 | 钐 | Sm2O3 | 0.175 | 120 | Al 0.27 | CeO2 | 0.195 |
| 6 | 49.1 | 铒 | Er2O3 | 0.230 | 120 | Al 0.27 | Gd2O3 | 0.263 |
| 7 | 59.3 | 钨 | W | 0.600 | 170 | Al 0.27 | Yb2O3 | 0.358 |
| 8 | 68.8 | 金 | Au | 0.600 | 170 | Al 0.27 | W | 0.433 |
| 9 | 75.0 | 铅 | Pb | 0.700 | 190 | Al 0.27 | Au | 0.476 |
| 10 | 98.4 | 铀 | U | 0.800 | 210 | Al 0.27 | Th | 0.776 |
| 11 | 17.5 | 钼 | Mo | 0.150 | 80 | Al 0.27 | Zr | 0.035 |
| 12 | 25.3 | 锡 | Sn | 0.150 | 100 | Al 0.27 | Ag | 0.071 |
| 13 | 37.4 | 钕 | Nd | 0.150 | 110 | Al 0.27 | Ce | 0.132 |
| 14 | 49.1 | 铒 | Er | 0.200 | 120 | Al 0.27 | Gd | 0.233 |
| 15 | 59.3 | 钨 | W | 0.600 | 170 | Al 0.27 | Yb | 0.322 |

注：表A.1数据来源于ISO 4037-1-2019 Table 4；表A.2数据来源于ISO 4037-1-2019 Table 16。

# 附录B 空气比释动能到剂量当量的转换系数

表B.1圆柱体模中空气比释动能到剂量当量转换系数的推荐值

| ﻿参考辐射 | 辐射质 | /Sv·Gy-1，参考距离为2.5m |
| --- | --- | --- |
| 过滤X辐射 （窄谱） | N-40 | 1.28 |
|  | N-60 | 1.54 |
|  | N-80 | 1.66 |
|  | N-100 | 1.63 |
|  | N-120 | 1.58 |
|  | N-150 | 1.52 |
|  | N-200 | 1.42 |
|  | N-250 | 1.36 |
|  | N-300 | 1.32 |
| γ辐射 | S-Cs | 1.18 |
|  | S-Co | 1.14 |

注：表B.1数据来源于ISO 4037-3-2019 Table 41和Table 44。

# 附录C 置信区间

C.1概述
　　如果示值的随机不确定度在该示值允许偏差中占有显著份额，则必须考虑以多次测量方法处理随机不确定度。测量次数或样品多少应当这样选择：在 95% 的置信水平下(示值的扩展不确定度U)，平均值的置信区间位于允许的示值变化范围之内(该项目校准通过，如图中C.1 中△点)或位于允许的示值变化范围以外(该项目校准不通过，如图 C.1 中○点)。如果允许的变化限值之一或位于置信区间之内(如图 C.1 中■点和□点)。则必须增加测量次数或增加样品数量以减少置信区间的宽度2U，使达到上述两种情况之一，以便明确判断校准是否通过 。

图C.1　　置信区间

如果平均值两侧的置信区间宽度2U在允许的变化上限和变化下限之间则校准通过。

(C.1)

在每个校准项目中，推荐对每个剂量计先做10次测量。如必须降低试验标准误差置信区间宽度2U，则应增加测量次数(见C.2)。

有时可采用一种方便的方法完成一项检测，即从一批产品中随机抽取一定数量的剂量计来测量，以代替用同一剂量计做重复测量。但使用该方法可能增加检验结果的随机不确定度。

在剂量计数量达到25只时(n = 25)，如果平均值在允许的示值变化范围之内，则该项目校准通过(如图 C.1 中■点)；如果平均值在允许的示值变化范围之外， 则该项 目校准不通过 (如图C.1中□点)。

C.2 　平均值的置信区间

平均值的置信区间为：

(C.2)

式中：
　　——的置信区间半宽度 。

当由次测量值计算时，具有95%置信水平的置信区间半宽度可按下式计算：

(C.3)

式中：

—— 次测量的标准差 ；
—— 95 % 置信水平的包含因子，取自表 C.1 的次测量值；

例如 ：时，

表C.1　95%置信水平的学生分布的包含因子

| 2 | 12. 71 | 15 | 2. 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4. 30 | 20 | 2. 09 |
| 4 | 3. 18 | 25 | 2. 06 |
| 5 | 2. 78 | 30 | 2.05 |
| 6 | 2. 57 | 40 | 2. 02 |
| 7 | 2. 45 | 60 | 2. 00 |
| 8 | 2. 37 | 120 | 1. 98 |
| 9 | 2. 31 |  | 1. 96 |
| 10 | 2. 26 |  |  |

C.3合成量的置信区间
　　假设给出了个量的平均值 ()和相应置信区间的半宽度  ()。令为这些个平均值的合成量：

(C.4)

则的置信区间半宽度由下式给出：

(C.5)

如果个量为正态分布且不相关，公式(C.5)才成立，仅就本规程而言，公式(C. 5)可作为良好的近似。
例1：，则：

Ucom≈U12+U22　                      (C.6)

通常，，则：

(C.7)

例2：，则：

(C.8)

假设10个一组的剂量计辐照的约定值0.1mSv，5个一组的剂量计辐照约定值为3mSv。

表C.2 两组剂量计的示值

| 示值 | 第一组 | 第二组 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.094 | 2.97 |
| 2 | 0.097 | 2.82 |
| 3 | 0.086 | 3.04 |
| 4 | 0.091 | 2.96 |
| 5 | 0.092 | 2.96 |
| 6 | 0.087 |  |
| 7 | 0.094 |  |
| 8 | 0.087 |  |
| 9 | 0.103 |  |
| 10 | 0.093 |  |
| 均值 | 0.0924 | 2.950 |
| 相对偏差 | 0.00517 | 0.0800 |
| Ui | 0.00370 | 0.0993 |

通过上表可以得到，因此，则有的结果0.940±0.049，表示置信水平为95%时相对响应的置信区间：0.89到0.99.

假定相对响应的允许范围为0.91~1.11；和约定值的扩展不确定度均为2.5%，相应得总的不确定度为，这导致的允许范围为0.87~1.15.

因此不等式满足0.87≤0.89…0.99≤1.15.

# 附录D 校准原始记录参考格式

| 读出器型号 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剂量计型号 |  |  |  | 剂量计型号 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据的技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准时环境条件 |  |  | 温度： ℃；气压： kPa；相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐照数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剂量测量系统校准原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组序 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 参考值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考值备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E 校准证书内页信息及格式

校准证书内页至少应包括下列信息：

- 所用计量标准的名称、计量标准考核证书号和有效期

- 校准时所使用的参考辐射和相关参数

- 校准时的环境条件

- 校准结果

- 累积型无源剂量测量系统类型[眼晶状体剂量当量Hp(3)]

- 非线性响应（给出校准时的剂量当量值范围）

- 变异系数（给出校准时的剂量当量值范围）

- 能量响应

- 校准因子及相对扩展不确定度

# 附录F 校准因子的测量不确定度评定示例

用计量标准和被测仪器分别测定周围剂量当量（率）的约定值和仪器指示值，可以确定被测仪器响应因子、重复性和报警响应等。本报告以137Cs参考辐射场中检定周围剂量当量Hp(3)仪为例来评定这些测量结果的不确定度。

F.1测量模型：

(F.1)

式中：

——剂量当量约定值

——在参考条件下，剂量计指示值的平均值。

与互不相关则的合成不确定度为：

（F.2）

剂量当量约定值计算公式为：

(F.3)

式中：

——参考剂量仪测量读数，div；

——参考剂量仪的空气比释动能校准因子，；

——空气比释动能到眼晶状体剂量当量转换系数，；

——参考剂量仪测量过程中的修正系数。

各输入量是互不相关的，剂量当量约定值的合成不确定度为：

(F.4)

F.2标准不确定度来源

以上分量的不确定度如表F.1所示：

表F.1  不确定度一览表

| 不确定度来源 | A类/% | B类/% |
| --- | --- | --- |
| 参考剂量仪读数 | 0.1 | / |
| 参考剂量仪校准因子 | / | 1.0 |
| 参考剂量仪转换系数 | / | 2.0 |
| 参考剂量仪修正系数K | / | 1.0 |
| 剂量计读数 | 2.0 | / |

注：在剂量计测量位置2.5m处，由±1 mm摆位误差引入的计量偏差小于1‰，对不确定度的贡献可以忽略。

F.3合成不确定度

校准因子的相对合成不确定度由下式计算：

= 3.2%

F.4扩展不确定度

扩展不确定度，取包含因子，于是校准因子的相对扩展不确定度为：= 6.4%，。