负荷传感器动态特性校准规范

编制说明

（征求意见稿）

起草：负荷传感器动态特性校准规范编写组

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

1 引 言

负荷传感器的性能指标可以分为静态特性和动态特性两部分特性指标，其中，关于静态特性校准检定已经有相应规程规范予以涉及，动态特性的校准，有关冲击力法和正弦力法校准，也已经有相应规范涉及，故这些已经存在规范的内容部分，本规范将不再涉及，直接执行相应规范即可；本规范只针对阶跃力法校准负荷传感器的动态特性部分所涉及的内容予以阐述。

上一版本校准规范制定时，国家尚无统一的校准规范编制方法，因而一些章节的设定和内容，主要参考的是计量检定规程的结构进行。本次修订，主要依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行，并适当增补了不确定度评定有关内容，以便更加适应当今计量校准的需求。其核心方法及技术主体，依然保留前一版本的核心内容。

《负荷传感器动态特性校准规范》项目修订目标为，本项目完成后，将与此前的正弦力法和冲击力法校准方法结合，构筑一个完整的力传感器动态特性校准体系，将各种条件下使用的力传感器均纳入与其使用工况最接近的校准范畴中，使其更加适应技术和市场的发展状况，更好地为社会服务。

本次规范的修订，是在广泛调研了我国现在使用的大批负荷传感器的现有指标、性能的定义和测试方法，查阅了近年来的大量动态特性校准的各类方法基础上，重点参照了JJF 632-2019《动态力传感器校准规范》、JJF 1370-2012，《正弦法力传感器动态特性校准规范》、JJF 1657-2017，《落锤式冲击力标准装置》、GB/T 37776-2019，《动态力传感器校准方法-冲击力法》几份文件。

本校准规范2020年由北京长城计量测试技术研究所提出编制申请，2020年通过力值硬度计量技术委员会审定同意申报编制，2021年国家市场监督管理总局批准进行编制（国家市场监督管理总局办公厅文件-市监计量发〔2021〕50号）。

- 2 编制内容说明

2.1引言要求

规范的修订中增加了引言部分，主要用来说明规范的编写依据、相关参考规程以及主要内容变化。

2.2 范围要求

本规范适用于负荷传感器及配有二次仪表的负荷传感器测量系统动态特性的试验室校准。的校准。本规范主要针对力传感器及测力仪的动态特性校准进行描述，扭矩传感器及扭矩测量仪的动态特性校准可完全参考本规程进行。本规范适用于固有频率不大于50kHz的负荷传感器。

2.3 引用文件

规范的修订中增加了编写依据、相关参考规程。

2.4 术语和定义

法规的修订中增加了术语和定义，其中主要定义了上升时间、下降时间、固有频率、传感器动态特性、幅频特性、相频特性。

2.5 概述要求

规范的修订中增加了负荷传感器的分类及原理描述。

2.6 计量特性要求

规范的修订中考虑到目前常用的阶跃力标准装置主要采用负阶跃发生方式，因此将上升时间修改为下降时间。增加了静态特性幅值灵敏度、直线度、重复性、滞后的技术指标以及相关描述。修订后负荷传感器的准确度等级及对应的技术指标见表1。

表1  准确度分级及技术指标一览表

| 准确度等级 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 指 标 | 静 态 特 性 | 幅值灵敏度Sa（pC/N或(mV/V)/N） | * |  |  |  |
|  |  | 直线度L（%FS） | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
|  |  | 滞后H（%FS） | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
|  |  | 重复性R（%FS） | ±0.3 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
|  | 动 态 特 性 | 下降时间(ms) | * |  |  |  |
|  |  | 幅频特性(%) | ±10 |  |  |  |
|  |  | 相频特性(º) | ≤15 |  |  |  |
|  |  | 固有频率(Hz） | * |  |  |  |
| 注：1、标“*”的项目可按出厂指标或用户要求来校准，并给出实际校准结果； 2、目前常用的阶跃力标准装置采用负阶跃发生方式，测量的阶跃过程时间为下降时间，若阶跃力标准装置采用正阶跃发生方式，测量的阶跃过程时间为上升时间，与下降时间的测量方式完全一致； 3、固有频率仅指传感器本身的一阶固有频率； 4、被校传感器的动态特性应具有一致性，在不同幅度阶跃输入信号的激励下，传感器共振峰位置变化不得超过共振频率的10%。 |  |  |  |  |  |  |

2.7 校准条件要求

规范的修订中修改了具体的环境条件，增加校准用仪器设备的计量特性，主要包括力标准机、阶跃力标准装置、标准电压源、电荷放大器、数字电压表或应变式传感器测量仪表、波形记录仪系统。校准用设备与其适用的校准项目如表2所示。

表2  校准项目和校准用装置

| 序号 | 校准项目 |  | 校准用设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静 态 特 性 | 幅值灵敏度Sa | 力标准机或阶跃力标准装置 激励电源（标准电压源或电荷放大器） 指示仪表（数字电压表或应变式传感器测量仪表） |
| 2 |  | 直线度L |  |
| 3 |  | 滞后H |  |
| 4 |  | 重复性R |  |
| 5 | 动 态 特 性 | 下降时间tr | 阶跃力标准装置 激励电源（标准电压源或电荷放大器） 波形记录仪系统（数字存储示波器、动态信号分析仪或可达到相应指标功能的数据采集系统） |
| 6 |  | 幅频特性 |  |
| 7 |  | 相频特性 |  |
| 8 |  | 固有频率 |  |

校准用设备的计量特性为：

（1）力标准机：准确度等级不低于0.1级；

（2）阶跃力标准装置：静态力值准确度等级不低于0.1级；产生的阶跃力下降时间的倒数大于被校传感器的固有频率；

（3）标准电压源：电压输出四小时稳定性应优于被校传感器重复性指标的1/3；

（4）电荷放大器：主要技术参数的最大允许误差绝对值应优于被校传感器重复性指标；

（5）数字电压表或应变式传感器测量仪表：0.05级及优于0.05级；

（6）波形记录仪系统：电压幅度测量误差优于被校传感器重复性指标的1/3，频带宽度应大于被校传感器固有频率的3~5倍，通道采样速率优于被校传感器固有频率的20倍。

- 2.8 校准项目与校准方法

- 2.8.1 校准项目

规范的修订中主要针对负荷传感器的静态特性及频率响应特性校准项目进行了修改，校准项目如下表3所示。

表3 校准项目

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 幅值灵敏度 |
| 2 | 直线度 |
| 3 | 滞后 |
| 4 | 重复性 |
| 5 | 下降时间 |
| 6 | 幅频特性 |
| 7 | 相频特性 |
| 8 | 固有频率 |

- 2.8.2 校准方法

- 2.8.2.1 校准前准备

规范的修订中校准方法增加了校准前准备，主要包括被校传感器或传感器与二次仪表组成的系统的要求、导线连接要求和传感器安装要求。

- 2.8.2.2负荷传感器静态特性的校准

规范中负荷传感器的静态特性参数校准包括幅值灵敏度、直线度、重复性、滞后、蠕变等技术指标的测试。

- 2.8.2.3负荷传感器动态特性的校准

规范中负荷传感器的静态特性参数校准包括下降沿时间、幅频特性、相频特性、固有频率等技术指标的测试。幅频特性和相频特性是负荷传感器的频率响应特性，规范中提供了两种频率响应特性的校准方法，其中一种延续上一版规范的方法系统辨识法，增加了基于傅里叶变换法的频率响应特性校准方法。

- 2.9 校准结果表达

规范的修订中删除了试验结果处理，增加了校准结果表达，依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，本次编制规定了校准结果表达的要求。

2.10 复校时间间隔

规范的修订中增加了复校时间间隔。负荷传感器的复校时间间隔可根据实际使用情况，由用户自主决定，建议复校时间为1年。

2.11 附录

规范的修订中删除了附录中的附录1负荷传感器动态特性校准报告内容。修改了附录2负荷传感器动态特性校准记录格式为附录A负荷传感器动态特性校准原始记录，修改了附录3校准报告内容格式为附录B负荷传感器动态特性校准证书内页格式。增加了附录C负荷传感器的幅频特性校准结果不确定度评估、附录D下降时间的测量不确定度评估、附录E系统辨识方法、附录F傅里叶变换获取频率响应特性法。