ICS 43.180

CCS R 17

T/CMA

中   国   计   量   协   会   团   体   标   准

溶出度试验仪校准方法

Calibration Method for Dissolution Tester

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××—××—××发布

20××—××—××实施

T/CMA YX ×××—20××

中国计量协会 发布

目    次

前言	I

引言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　概述	1

5　校准条件	2

6　校准项目和校准方法	2

7　校准结果的表达	4

8　复校时间间隔	4

附录A	5

附录B	7

附录C	8

附录D	10

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出并归口。

本文件主要起草单位：济宁市质量计量检验检测研究院、山东省计量科学研究院、济南市计量检定测试院、山东中测校准质控技术有限公司、泰安市计量科学研究所、国家石油天然气管网集团有限公司山东省分公司德州作业区。

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

引  言

本标准的技术内容确定主要参照JB/T 20076—2013 药物溶出试验仪、《中华人民共和国药典》（2020年版，四部0931）溶出度与释放度测定法、国家食品药品监督管理总局的《药物溶出度仪机械验证指导原则》、JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范、JJF 1030-2023温度校准用恒温槽技术性能测试规范以及美国食品药品管理局（FDA）的工业指南The Use of Mechanical Calibration of Dissolution Apparatus 1 and 2 – Current Good Manufacturing Practice (CGMP)：2010。

溶出度试验仪校准方法

- 范围

本标准适用于固体制剂溶出度试验仪的校准和使用中检查（及修理后的检查）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 20076-2005 药物溶出试验仪

《中华人民共和国药典》（2020年版，四部0931）溶出度与释放度测定法

JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 1030-2023 温度校准用恒温槽技术性能测试规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 溶出度dissolution

指在规定条件下，活性药物成分从片剂、胶囊剂或颗粒剂等固体制剂溶出的速率和程度。它是评价药物口服固体制剂质量的一个重要指标。

  - 同轴度 coaxial degree

药物溶出度仪中被测篮(桨)轴线与溶出杯轴线相重合的程度。

  - 摆动幅度 wobble amplitude

药物溶出度仪的转轴按规定转速转动时，其轴偏离中心轴线的程度。

  - 温度偏差temperature deviation

溶出杯内溶出介质的实际温度与设定温度的差。

- 概述

溶出度试验仪是指《中华人民共和国药典》溶出度与释放度测定法中第一法（篮法）和第二法（桨法）的溶出试验装置。它是测量药物溶出程度和速度的仪器，可模拟口服固体制剂在胃肠道中崩解和溶出的规定条件。它是利用电机带动搅拌桨或转篮在溶出杯中转动，使置于溶出杯中溶出介质中的口服固体制剂在一定的时间内，在规定的转速、温度下崩解和溶出，然后在规定的时间内取样并测定药物溶出量。

溶出度试验仪主要由控制显示单元、机电系统（含电机和机架）、恒温装置、水浴箱、溶出杯装置、搅拌装置等组成。控制显示单元通过恒温装置和电动单元控制溶出度试验仪温度、搅拌/旋转装置、转速和高度，并显示相应信息。

- 校准条件

- 5.1　环境条件

- 环境温度：（15～30）℃；

- 相对湿度：不大于85 %；

- 工作现场附近应无明显的机械振动、无电磁干扰、无强光直接照射。

- 5.2　测量标准及配套设备

5.2.1　多通道温度测量装置

测量范围：（(0～50）℃，分度值不大于 0.1℃，最大允许误差：± 0.15℃。

5.2.2  转速表

测量范围：（0~300）r/min，准确度等级不低于1.0级。

5.2.3  数显倾角仪

测量范围：（-90～90）°，最大允许误差：±0.15°。

5.2.4  同轴度测量仪

测量范围：（0～3）mm，最大允许误差：±0.5mm。

5.2.5  摆度仪：

测量范围：（0～3）mm， 最大允许误差：±0.2mm。

5.2.6  深度卡尺：

测量范围：（0～200）mm，最大允许误差：±0.5mm。

也可以选用满足不确定度要求的其他测量标准及配套设备。

- 校准项目和校准方法

- 6.1　外观检查

6.1.1 溶出杯

杯体光滑，无凹陷或凸起，无划痕、裂痕、残渣等缺陷。

6.1.2 篮

篮体无锈蚀，无网眼堵塞或网线伸出，无网眼或篮体变形等现象。

6.1.3 篮（桨）轴

篮（桨）轴无锈蚀，桨面涂层（Teflon或其他涂层）光滑、无脱落。

- 6.2　水平度

在溶出杯的水平面板上从两个垂直方向用数显倾角仪进行水平度测量，记录两次测量的数值。

- 6.3　篮（桨）轴垂直度

紧贴篮（桨）轴用数显倾角仪测量垂直度，再沿篮（桨）轴旋转90°测量，计算倾角仪显示度数与90°之差，取两次测量结果中绝对值较大的为该篮（桨）轴的垂直度。依次测量所有篮（桨）轴。

- 6.4　溶出杯垂直度

- 沿溶出杯内壁（避免触及溶出杯底部圆弧部分）用数显倾角仪测量垂直度，再沿内壁旋转90°测量，计算倾角仪显示度数与90°之差，取两次测量结果中绝对值较大的为该溶出杯的垂直度。依次测量所有溶出杯。

- 6.5　溶出杯与篮（桨）轴同轴度

在溶出杯圆柱体内的篮（桨）轴上下各取一个点，以篮（桨）轴为中心旋转一周，用同轴度测量仪测量篮（桨）轴与溶出杯内壁距离的变化，来表征溶出杯垂直轴与篮（桨）轴的偏离。一个测量点位于溶出杯上部靠近溶出杯上缘，另一个测量点位于溶出杯圆柱体内靠近篮（桨叶）上方。测量每个溶出杯在2个点的最大值与最小值之差为溶出杯与篮（桨）轴同轴度。依次测量所有溶出杯与篮（桨）轴同轴度。

- 6.6　篮（桨）轴摆动

在仪器的正常工作状态下，在篮（桨叶）上方约20mm处用摆度仪测量。篮（桨）轴以每分钟50转旋转时，连续测量15秒，每根篮（桨）轴测量的最大值与最小值之差即为摆动幅度。分别测量每根转轴的摆动幅度，取数据最大值作为该仪器的篮（桨）轴摆动幅度。依次测量所有篮（桨）轴摆动。

- 6.7　篮摆动

在篮下缘处用摆度仪测量。篮轴以每分钟50转旋转时，连续测量15秒，每个篮测量的最大值与最小值之差即为摆动幅度。分别测量每个篮轴的摆动幅度，取数据最大值作为该仪器的篮摆动幅度。依次测量所有篮摆动。

- 6.8　篮（桨）深度

启动仪器将转轴置于工作位置，将深度卡尺垂直置于溶出杯内，调整使卡尺分别接触溶出杯圆弧底部中心和篮（桨）最低点，读取数值，重复测量3次取平均值。依次测量所有篮（桨）深度。

- 6.9　篮（桨）轴转速误差

将篮（桨）轴的转速分别设定在每分钟50转、100转，启动转速后用转速表分别测量搅拌轴的转速，按公式（1）计算转速误差。

δ=vn−vdvd×100% 	(1)

式中：

δ——转轴的转速误差，%；

vn——转速设定值，r/min；

vd——转速表测量值，r/min。

在设定转速下分别校准每根转轴的转速误差，取绝对值最大的作为该转速下的转速误差。

- 6.10　溶出杯内温度偏差

设定溶出度仪的温度为37℃，取脱气后的去离子水900ml，置入各溶出杯中，待温度恒定后，每隔5min用多通道温度测量装置分别测量各溶出杯内溶出介质的温度，连续测量3次，按公式（2）计算温度偏差。

ΔT=T0−T 	(2)

式中：

ΔT——温度偏差，℃；

T0——设定温度值，℃；

T——温度测量平均值，℃。

取绝对值最大的作为该温度下的温度偏差。

- 校准结果的表达

校准结果应给出示值误差及其测量不确定度。校准记录格式参见附录A，校准结果格式参见附录B，测量不确定度评定方法参见附录C及附录D。

- 复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可以根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

溶出度试验仪校准记录参考格式

| - 委托单位： |  |  | - 地址： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备名称 |  |  | - 生产厂家 |  |  |
| - 规格型号 |  |  | - 出厂编号 |  |  |
| - 测量标准及其它设备 | - 设备名称 | - 设备型号 | - 设备编号 | - 设备准确度信息 | - 溯源证书号 |
| - 环境温度 |  |  | - 相对湿度 |  |  |
| - 校准地点 |  |  | - 校准日期 |  |  |
| - 校准依据 |  |  |  |  |  |
| - 校准员 |  |  | - 核验员 |  |  |

- A.1、外观检查

| - 项目 | - 要求 | - 结果 |
| --- | --- | --- |
| 溶出杯 | - 杯体光滑，无凹陷或凸起，无划痕、裂痕、残渣等缺陷。 |  |
| - 篮 | - 篮体无锈蚀，无网眼堵塞或网线伸出，无网眼或篮体变形等现象。 |  |
| - 篮（桨）轴 | - 篮（桨）轴无锈蚀，桨面涂层（Teflon或其他涂层）光滑、无脱落。 |  |

- A.2、水平度                                                                      单位：°

| - 测量次数 | - 1 | - 2 |
| --- | --- | --- |
| - 测量值 |  |  |

- A.3、篮（桨）轴垂直度                                                            单位：°

| - 篮（桨）轴编号 | - 1#位置1 | - 2#位置1 | - 3#位置1 | - 4#位置1 | - 5#位置1 | - 6#位置1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| - 篮（桨）轴编号 | - 1#位置2 | - 2#位置2 | - 3#位置2 | - 4#位置2 | - 5#位置2 | - 6#位置2 |
| - 测量值 |  |  |  |  |  |  |

- A.4、溶出杯垂直度                                                                 单位：°

| - 溶出杯编号 | - 1#位置1 | - 2#位置1 | - 3#位置1 | - 4#位置1 | - 5#位置1 | - 6#位置1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| - 溶出杯编号 | - 1#位置2 | - 2#位置2 | - 3#位置2 | - 4#位置2 | - 5#位置2 | - 6#位置2 |
| - 测量值 |  |  |  |  |  |  |

- A.5、溶出杯与篮（桨）轴同轴度                                                   单位：mm

| - 溶出杯编号 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 上部测量点 |  |  |  |  |  |  |
| - 下部测量点 |  |  |  |  |  |  |
| - 差值 |  |  |  |  |  |  |

- A.6、篮（桨）轴摆动                                                            单位：mm

| - 轴号 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实测值 |  |  |  |  |  |  |

- A.7、篮摆动                                                                    单位：mm

| - 篮号 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实测值 |  |  |  |  |  |  |

- A.8、篮（桨）深度                                                              单位：mm

| - 溶出杯编号 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实测值 |  |  |  |  |  |  |

- A.9、篮（桨）轴转速                                                            单位：r/min

| - 设定值 | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# | - δ，% - 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 |  |  |  |  |  |  |  |

- A.10、溶出杯内温度                                                              单位：℃

| - 溶出杯编号 |  | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# | - ΔT - 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 温度测量值 | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

溶出度试验仪校准证书内页参考格式

B.1 校准结果：

| - 序号 | - 计量性能 | - 结果 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观检查 |  |
| - 2 | - 水平度 |  |
| - 3 | - 篮（桨）轴垂直度 |  |
| - 4 | - 垂直度 |  |
| - 5 | - 溶出杯与篮（桨）轴同轴度 |  |
| - 6 | - 篮（桨）轴摆动 |  |
| - 7 | - 篮摆动 |  |
| - 8 | - 篮（桨）深度 |  |
| - 9 | - 篮（桨）轴转速 |  |
| - 10 | - 溶出杯内温度 |  |

- B.2 校准结果的不确定度：

- 附录C

溶出度试验仪转速误差测量不确定度评定示例

- C.1. 测量方法：将溶出度试验仪调至正常工作状态，设定转速为100r/min，启动转速后用数字转速表（0.1级）测量搅拌轴的速度。转速设定值与数字转速表测得值之差为转速示值误差。

- C.2. 测量模型

- C.2.1 转速示值误差公式：

- Δv=vn−vd   （C.1）

式中：Δv——转轴的转速误差，r/min；

vn——转速设定值，r/min；

- vd——数字转速表测量值，r/min。

- C.2.2 灵敏系数

- C1=∂Δv∂vn=1

- C2=∂Δv∂vd=-1

- C.3. 标准不确定度分量

- C.3.1 转速表测量重复性引入的标准不确定度u（vd1）

- 用转速表测量转轴转速，在重复性条件下连续测量10次，得到测量列如下（单位r/min）：100.52、99.78、100.45、99.54、100.26、99.68、99.41、99.64、99.38、100.26，x=99.89r/min，标准偏差s用式（C.2）计算：

- s=i=1n（xi−x）2n−1=0.44r/min  （C.2）

- 则u（vd1）=s=0.44r/min

- C.3.2 转速表准确度引入的标准不确定度u（vd2）

- 数字转速表准确度等级为0.1级，服从均匀分布，则转速表准确度引入的标准不确定度分量：

- u（vd2）=0.1%×1003=0.058r/min

- C.4.标准不确定度分量汇总表

- 标准不确定度分量汇总表见表C.1

- 表C.1 标准不确定度分量汇总表

| - 标准不确定度分量 | - 不确定度来源 | - 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| - u（vd1） | - 转速表测量重复性 | - 0.44 |
| - u（vd2） | - 转速表准确度 | - 0.058 |

- C.5. 合成标准不确定度

- 由于各分量相互独立，则合成标准不确定度uc按式（C.3）计算：

- uc=u（vd1）2+u（vd2）2=0.45r/min  （C.3）

- C.6. 扩展不确定度

- 取包含因子k=2，U=k×uc=0.9r/min

- 相对扩展不确定度：Urel=Uvd=0.999.89=1%

- C.7. 测量结果不确定度报告与表示

- 溶出度试验仪转速误差的相对扩展不确定度为：

- Urel=1% （k=2）

- 附录D

溶出度试验仪温度偏差测量不确定度评定示例

- D.1. 测量方法：设定溶出度仪的温度为37℃，待温度恒定后，测量某一溶出杯内溶出介质的温度。设定温度与温度测量平均值之差即为温度偏差。

- D.2. 测量模型

- D.2.1 温度偏差公式：

- ΔT=T0−T   （D.1）

式中：ΔT——温度偏差，℃；

T0——设定温度值，℃；

- T——温度测量平均值，℃。

- D.2.2 灵敏系数

- C1=∂ΔT∂T0=1

- C2=∂ΔT∂T=-1

- D.3. 标准不确定度分量

- D.3.1 多通道温度测量装置测量重复性引入的标准不确定度u（T1）

- 用多通道温度测量装置测量杯内温度，在重复性条件下连续测量10次，得到测量列如下（单位℃）：36.98、37.05、36.93、36.82、36.86、36.82、37.16、36.82、36.86、36.88，x=99.89℃，标准偏差s用式（D.2）计算：

- s=i=1n（xi−x）2n−1=0.12℃  （D.2）

- 实际测量以3次测量值平均值为测量结果，所以u（T1）=s3 =0.07℃

- D.3.2 多通道温度测量装置准确度引入的标准不确定度u（T2）

- 多通道温度测量装置最大允许误差为±0.15℃，服从均匀分布，则其准确度引入的标准不确定度分量：

- u（T2）=0.153=0.09℃

- D.4.标准不确定度分量汇总表

- 标准不确定度分量汇总表见表D.1

- 表D.1 标准不确定度分量汇总表

| - 标准不确定度分量 | - 不确定度来源 | - 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| - u（T1） | - 多通道温度测量装置测量重复性 | - 0.07 |
| - u（T2） | - 多通道温度测量装置准确度 | - 0.09 |

- D.5. 合成标准不确定度

- 由于各分量相互独立，则合成标准不确定度uc按式（D.3）计算：

- uc=u（T1）2+u（T2）2=0.12℃  （D.3）

- D.6. 扩展不确定度

- 取包含因子k=2，U=k×uc=0.24℃

- D.7. 测量结果不确定度报告与表示

- 溶出度试验仪偏差的扩展不确定度为：

- U=0.24℃ （k=2）