ICS 17.060

C 3583

中国计量协会团体标准

T/CMA

T/CMA YX XXX—2024

眩光测量仪校准方法

(Calibration method for Glare Meter)

（征求意见稿）

XXXX - XX- XX 发布                           XXXX - XX - XX 实施

中  国  计  量  协  会     发布

目  次

前    言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  概述	3

5  校准方法	3

5.1 校准条件	3

5.1.1环境条件	3

5.1.2 校准设备	3

5.2外观检查	4

5.3校准前的准备	4

5.4亮度示值误差	4

5.5统一眩光值（UGR）示值误差	4

6  校准结果	5

附录A 古斯位置指数表	6

附录B 眩光测量仪校准原始记录推荐格式	7

附录C 眩光测量仪校准证书内页推荐格式	9

附录D 眩光测量仪的测量不确定度评定示例	10

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件以JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1032－2005《光学辐射计量名词术语及定义》为基础性系列规范进行制定。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会医学计量专业委员会归口。

本文件起草单位：济宁市质量计量检验检测院、山东中测校准质控技术有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件为首次发布。

眩光测量仪校准方法

# 1  范围

本标准规定了洗板机的校准方法和校准结果等。

本标准适用于新制造、使用中以及修理后的洗板机的校准。

# 2  引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1001－2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1－2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF 1032－2005《光学辐射计量名词术语及定义》

GB 50034－2013《建筑照明设计标准》

CIE 117－1995《Discomfort glare in interior lighting》

JJF 211－2021 《亮度计检定规程》

# 3  术语和定义

3.1 眩光源 glare source

处于视觉环境中的引起人眼不舒适感甚至导致人眼丧失视觉功能的照明装 置。

3.2 背景亮度 background luminance

背景亮度是除眩光源外，视野环境内的均匀亮度。

3.3 古斯位置指数 Guth position index

通过对位置指数表的数据进行插值获得，位置指数表的参数 T/R 和 H/R 的定义如图1所示，以观察者为基点建立坐标系（R，T，H），假设视线是水平的，R是投影到视线上的距离，T是相对视线的水平偏移量，H是观察者眼睛上方的高度，所有的坐标都是以眩光源为中心的。

图1 以观察者为基点的位置指数坐标系统（R，T，H），

比率T/R和H/R是以眩光源为中心确定的

3.4 统一眩光值（UGR） unified glare rating (UGR)

度量处于视觉环境中照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按照 CIE统一眩光值公式计算。统一眩光值（UGR）应按下式进行计算：

UGR=8lg0.25LbLα2∙ωP2                                  (1)

式中：

Lb —— 背景亮度（cd/m2）；

—— 每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角（sr）（图 2- a）；

La —— 灯具在观察者眼睛方向的亮度（cd/m2）（图 2- b）；

P —— 每个单独灯具的古斯位置指数。

（a）灯具与观察者关系示意图            （b）灯具发光中心与观察者眼睛连线方向示意图

图2 统一眩光值计算参数示意图

1 — 灯具发光部分；2 — 观察者眼睛方向；3 — 灯具发光中心与观察者眼睛连线；4 — 观察者；5 — 灯具发光表面法线

# 4  概述

眩光测量仪通常由经过畸变修正的鱼眼镜头或具备空间扫描拼接功能的图像亮度计和图像分析软件组成，可以测量环境中的亮度分布和空间角度位置关系。通过对视觉环境中的亮度分布、灯具与视线夹角和古斯位置指数对应关系的分析，得到室内照明环境的统一眩光量值（UGR）。眩光校准装置是通过一个三维移动平台改变眩光源位置（R，T，H）提供多个古斯位置指数，通过一个可变发光面尺寸的眩光源提供多个发光部分对观察者眼睛（眩光测量仪）所形成的立体角，并且保证眩光源发光均匀且稳定，如图 3 所示，通过改变眩光源位置（R，T，H）和眩光源发光面尺寸实现不同的统一眩光量值（UGR）。

图 3 眩光校准装置示意图

# 5  校准方法

## 5.1 校准条件

## 5.1.1环境条件

1）温度：（20～30）℃；

2）湿度：≤65% RH；

3）实验室应为光学暗室，且无其他杂散光影响；

4）校准现场不应有影响测量的振动干扰。

## 5.1.2 校准设备

1）钢卷尺

测量范围：（0~30）m，分度值不大于1mm；

2）游标卡尺

测量范围：（0~2000）mm，分辨率不大于0.02mm；

3）标准亮度计

a.亮度范围：（0.5～50000）cd/m2；

b.相对扩展不确定度：Urel = 2% (k=2)；

4）眩光校准装置

a.眩光源亮度范围：（2000～5000）cd/m2；

b.眩光源亮度均匀度：≥95 %；

c.统一眩光值 UGR 调整范围：10～30；

d.统一眩光值 UGR 扩展不确定度：U = 1.0 (k=2)。

## 5.2外观检查

用目测和手动方法检查，仪器应有如下标记：仪器名称、型号、编号、制造厂、生产日期；仪器不应有影响仪器正常使用的缺陷；仪器的光、机、电等零部件应接触良好、牢固可靠，显示字符清晰完整；光学镜头表面无污染、无擦伤、无划痕。

## 5.3校准前的准备

将眩光测量仪安装在校准装置上进行调平，打开眩光测量仪和眩光源确认其可正常使用，并按要求进行预热。

## 5.4亮度示值误差

将被校眩光测量仪安装在测量工位，调整使仪器镜头的几何中心至亮度源，使仪器测量画面的中心对亮度源的中心。依据JJF-211《亮度计检定规程》6.3.2中规定的“亮度源法”进行校准，并依据JJF-211《亮度计检定规程》6.3.3的要求给出亮度示值误差。

如果被校眩光测量仪有6个月内依据JJF-211《亮度计检定规程》的检定/校准证书，可直接采信检定/校准证书的亮度示值误差。

## 5.5统一眩光值（UGR）示值误差

在统一眩光值（10～30）的校准范围内，通过改变眩光源位置（R，T，H）、眩光源发光面尺寸可计算得到不同的统一眩光值标准值UGRs，作为统一眩光值（UGR）的校准点。

校准时，对于具备换挡功能的眩光测试仪，每一挡内选取不少于3个等间隔测量点；对于只有自动量程功能的眩光测试仪，选取不少于6个等间隔测量点，测出统一眩光值的实测值UGRt。 按以下公式计算眩光测试仪的统一眩光值示值误差。

ΔUGR=UGRt-UGRs                                                （2）

# 6  校准结果

给出眩光测量仪的亮度示值误差和统一眩光值（UGR）示值误差，并给出测量结果的不确定度。

# 附录A 古斯位置指数表

# 附录B 眩光测量仪校准原始记录推荐格式

眩光测量仪校准原始记录

送检单位：                              记录编号：                             /

器具名称：                    型号/规格：            出厂编号：                /

生产厂家：                            /

校准日期：     年    月     日     校准地点：                                  /

技术依据：                        /

校准人员：                  核验人员：                  批准人员：              /

所使用的主要标准器具:

| 仪器名称 | 编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境条件：温度：           ℃     湿度：          % RH     其它：             /

校准数据/结果：

一、外观检查：          □符合要求                   □不符合要求

不符合说明：                   /

二、亮度示值误差：

| 亮度标准值(cd/m²) | 亮度测量值(cd/m²) | 亮度示值误差 |
| --- | --- | --- |

三、统一眩光值（UGR）示值误差：

仪器设置模式一：

| UGR标准值 | UGR测量值 | UGR示值误差 |
| --- | --- | --- |

仪器设置模式二：

| UGR标准值 | UGR测量值 | UGR示值误差 |
| --- | --- | --- |

测量结果的不确定度：

眩光测量仪亮度扩展不确定度为：

眩光测量仪统一眩光值（UGR）扩展不确定度：

标准器状态检查：校准前  □正常   □不正常

校准后  □正常   □不正常

眩光测量仪状态检查：校准前  □正常   □不正常

校准后  □正常   □不正常

以下空白

# 附录C 眩光测量仪校准证书内页推荐格式

校准结果

一、外观检查：          □符合要求                   □不符合要求

不符合说明：                   /

二、亮度示值误差：

| 亮度标准值(cd/m²) | 亮度测量值(cd/m²) | 亮度示值误差 |
| --- | --- | --- |

三、统一眩光值（UGR）示值误差：

仪器设置模式一：

| UGR标准值 | UGR测量值 | UGR示值误差 |
| --- | --- | --- |

仪器设置模式二：

| UGR标准值 | UGR测量值 | UGR示值误差 |
| --- | --- | --- |

测量结果的不确定度：

眩光测量仪亮度扩展不确定度为：

眩光测量仪统一眩光值（UGR）扩展不确定度：

以下空白

# 附录D 眩光测量仪的测量不确定度评定示例

1.概述：

依据《眩光测量仪校准方法》中的校准方法，用眩光校准装置，对1台眩光测量仪在某个校准点校准结果的不确定度进行评定。眩光测量仪的不确定度来源主要有：测量亮度的标准器上级溯源不确定度、光学测量设备的安装（距离和角度），几何量的测量，背景光和眩光源的亮度均匀性及稳定性、眩光源与测量点之间的相对位置、环境杂散光以及测量重复性。

2.测量方法：

调节眩光测量仪，测量待校准的眩光测量仪与眩光校准装置之间的相对位置和角度。打开眩光校准装置，预热30分钟。启动眩光测量仪测量眩光校准装置产生的眩光，读取并记录仪器示值，重复测量10次。

3.输入量的标准不确定度评定：

3.1 μ1的来源主要是被校仪器的测量重复性，它反映了各种随机因素的综合影响。因此采用A类方法评定。校准装置按要求调整后，连续测量被校仪器 10 次，读取被校仪器的显示值，测量结果列于表D.1

| 表D.1测量结果 |  |
| --- | --- |
| 测量次数 | 测量值 |
| 1 | 23.5 |
| 2 | 23.4 |
| 3 | 23.4 |
| 4 | 23.3 |
| 5 | 23.3 |
| 6 | 23.3 |
| 7 | 23.3 |
| 8 | 23.3 |
| 9 | 23.3 |
| 10 | 23.3 |
| 平均值 | 23.34 |
| 标准不确定度 | 0.07 |

即眩光测量仪重复性测量引入的标准不确定度：μ1=0.05。

3.2其它输入量的不确定度用 B 类方法评定。

3.2.1标准亮度计上级量传值的不确定度

查上级证书，标准亮度计的亮度不确定度为U=2%(K=2),根据亮度对UGR影响的关系，背景光亮度对UGR的影响为0.09，眩光源亮度对UGR的影响为0.19，综合影响为μ2=0.22。

3.2.2几何测量器具上级量传值的不确定度

3.2.2.1眩光源位置的测量使用钢卷尺，不确定度为U=0.2mm(k=2),根据眩光源位置对UGR影响的关系，0.2mm测量不确定度的钢卷尺对 UGR的影响为μ3=0.0083。

3.2.2.2眩光源面积的测量使用游标卡尺，不确定度为U=0.02mm(k=2),根据眩光源面积对UGR影响的关系，0.2mm测量不确定度的钢卷尺对 UGR的影响为μ4=0.0022。

3.2.3眩光源位置测量引入的不确定度

使用钢直尺确定距离时，由于操作和直尺自身的分辨力问题，50cm的测试距离 可能引入的最大偏差为5mm, 考虑其服从矩形分布，仪器安装和调整的距离不确定度分量为2.89mm。该不确定度分量主要影响位置指数，该不确定度通过位置指数变化对 UGR 的影响为μ5=0.078

3.2.4眩光源尺寸测量引入的不确定度

使用游标卡尺测量眩光源的尺寸时，由于实际加工误差和游标卡尺放置不水平或不平整，以及眩光源边角的不规则带来的最大偏差2mm, 考虑其服从矩形分布，眩光源边长测量的不确定度为1.15mm，该不确定度对 UGR 的影响为μ6=0.048

3.2.5眩光源亮度短期稳定性引入的不确定度

眩光源通过直流稳压稳流电源供电，稳定30分钟后，眩光源亮度变化率<0.5%,，根据亮度对UGR影响的关系，其亮度稳定性对 UGR短期稳定性的影响优于0.023，所以，取亮度短期稳定性引入的不确定度为μ7=0.023

3.2.6眩光源亮度均匀性引入的不确定度

眩光源亮度均匀性约为90%，根据测量经验数据，由于眩光源亮度均匀性造成的亮度平均值的不确定度基本都控制在2%以内，对UGR的影响为0.024，可以得到亮度均匀性对UGR的影响为μ8=0.024。

3.2.7环境温度引入的不确定度

LED的亮度对温度比较敏感，测试表明，在室温附近，若温度变化10%,对亮度的变化影响为3%,实际上室温控制在25℃±5℃，认为其服从矩形分布，温度对亮度的不确定度的影响为1.73%，根据温度变化对UGR的影响关系，造成的该不确定度分量为μ9=0.063。

3.2.8环境杂散光引入的不确定度

整个测试是在标准暗室中测量的，环境杂散光的照度<1lx,UGR标准光源表面材料的反射率约80%,则1lx 杂散光在材料上产生的噪声亮度约为1×80%/π=0.25cd/m², 由于眩光源的亮度较高，杂散光的影响可以忽略，主要考虑其对背景光的影响，背景光亮度一般为2cd/m²左右，对背景光的影响为12%，则杂散光对UGR的影响为μ10=0.37。

4.不确定度分量的评定

| 序号 | 来源 | 大小 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| μ1 | 测量重复性 | 0.07 | A |
| μ2 | 标准亮度计上级定标 | 0.22 | B |
| μ3 | 测量眩光源位置的钢卷尺上级定标 | 0.0083 | B |
| μ4 | 测量眩光源尺寸的游标卡尺上级定标 | 0.0022 | B |
| μ5 | 眩光源位置测量 | 0.078 | B |
| μ6 | 眩光源尺寸测量 | 0.048 | B |
| μ7 | 眩光源亮度短期稳定性 | 0.023 | B |
| μ8 | 眩光源亮度均匀性 | 0.024 | B |
| μ9 | 环境温度 | 0.063 | B |
| μ10 | 环境杂散光 | 0.37 | B |

5.合成标准不确定度评定

各标准不确定度分量彼此不相关，则被校眩光测试仪合成不确定度为：

总的合成标准不确定度为：

uc2=110ui2

μc=0.45

扩展不确定度：

U=0.9    (k=2)