《眩光测量仪校准方法》

编写说明

眩光测量仪校准方法编写组

2024-04-25

一、任务来源

按照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》有关要求，经中国计量协会协调、审核，组织编制了2022年第一批团体标准计划项目。根据中国计量协会关于下达第一批团体标准计划项目的通知，制定眩光测量仪校准方法团体标准。由济宁市质量计量检验检测研究院、山东中测校准质控技术有限公司作为起草单位，承担编制工作。

二、团体标准制定的必要性

眩光是指视野中由于不适宜亮度分布或亮度范围，或存在极端的亮度对比，以致引起视觉不舒适和降低物体可见度的视觉现象。视野内产生人眼无法适应之光亮感觉，可能引起厌恶、不舒服甚或丧失明视度，眩光是引起视觉疲劳的重要原因之一。国际照明委员会（CIE）用统一眩光值（UGR）来度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反映的心理参量。建筑照明设计标准（GB50034）和中小学校教室照明卫生标准（GB7793）都对统一眩光值（UGR）有强制性要求，尤其是近年来中小学生用眼健康问题受到全社会的高度关注，眩光测试也随之成为照明测试领域一项极其重要的内容。

眩光测量仪通常由经过畸变修正的鱼眼镜头或具备空间扫描拼接功能的图像亮度计和图像分析软件组成，可以测量环境中的亮度分布和空间角度位置关系。通过对视觉环境中的亮度分布、灯具与视线夹角和古斯位置指数对应关系的分析，得到室内照明环境的统一眩光量值（UGR）。作为一个计量器具，数值的准确性必须能够溯源至国家基准，但是目前并没有专门针对眩光测量仪器的校准规范，计量和检测机构都是用亮度计的检定/校准规范来对眩光测量仪器进行亮度参数的校准，用亮度参数的准确度来评价眩光测量仪器。该产品在国家标准、行业标准和团体标准制定方面，尚存在较大空白。

本项目目的在于研究眩光测量仪的校准方法，规定了眩光测量仪的校准条件、校准方法和校准结果等，适用于新制造、使用中以及修理后的眩光测量仪的校准。

本标准的制定将为眩光测量仪校准提供科学、高效、可行的校准方法，有利于提高眩光测量仪设备的使用质量，确保实验数据的准确性。

为此，由济宁市质量计量检验检测研究院和山东中测校准质控技术有限公司组成编制小组，于2023年申报承担眩光测量仪校准方法团体标准的制定工作，于2023年4月得到中国计量协会批准。

三、制定过程

2023年4月至5月，由济宁市质量计量检验检测研究院和山东中测校准质控技术有限公司组成编制小组，调研相关文献资料，搭建测试条件。

2023年6月至8月，通过文献整理，认真研究多个眩光测试相关标准及眩光测量仪使用说明书等，初步确定校准方法。

2023年9月至12月，实验测量，确定校准方法、校准条件和校准结果等。

2024年1月至4月，完成校准方法征求意见稿、编制说明和实验报告等编制工作，并递交到技术委员会委员征求意见。

2024年5月，汇总意见，形成送审稿。

后续经中国计量协会秘书处择时召开团体标准审定会审议，并综合审定意见形成报批稿。

四、校准方法的主要技术依据

《眩光测量仪校准方法》团体标准的编制的主要参考资料和依据如下：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1001－2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1－2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF 1032－2005《光学辐射计量名词术语及定义》

GB 50034－2013《建筑照明设计标准》

CIE 117－1995《Discomfort glare in interior lighting》

JJF 211－2021 《亮度计检定规程》

五、团体标准的主要内容及主要技术关键

- 关于适用范围

本标准适用于新制造、使用中以及修理后的眩光测量仪的计量校准。

2. 关于引用文件

本标准的制定，主要参照JJF 1001-1998 通用计量术语及定义，JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示，JJF 1032－2005《光学辐射计量名词术语及定义》，GB 50034－2013《建筑照明设计标准》，CIE 117－1995《Discomfort glare in interior lighting》和JJF 211－2021 《亮度计检定规程》。

3. 关于术语和定义

3.1 眩光源 glare source

处于视觉环境中的引起人眼不舒适感甚至导致人眼丧失视觉功能的照明装 置。

3.2 背景亮度 background luminance

背景亮度是除眩光源外，视野环境内的均匀亮度。

3.3 古斯位置指数 Guth position index

通过对位置指数表的数据进行插值获得，位置指数表的参数 T/R 和 H/R 的定义是以观察者为基点建立坐标系（R，T，H），假设视线是水平的，R是投影到视线上的距离，T是相对视线的水平偏移量，H是观察者眼睛上方的高度，所有的坐标都是以眩光源为中心的。

3.4 统一眩光值（UGR） unified glare rating (UGR)

度量处于视觉环境中照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按照 CIE统一眩光值公式计算。统一眩光值（UGR）应按下式进行计算：

UGR=8lg0.25LbLα2∙ωP2                         (1)

式中：

Lb —— 背景亮度（cd/m2）；

—— 每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角（sr）；

La —— 灯具在观察者眼睛方向的亮度（cd/m2）；

P —— 每个单独灯具的古斯位置指数。

4. 关于概述

眩光测量仪通常由经过畸变修正的鱼眼镜头或具备空间扫描拼接功能的图像亮度计和图像分析软件组成，可以测量环境中的亮度分布和空间角度位置关系。通过对视觉环境中的亮度分布、灯具与视线夹角和古斯位置指数对应关系的分析，得到室内照明环境的统一眩光量值（UGR）。眩光校准装置是通过一个三维移动平台改变眩光源位置（R，T，H）提供多个古斯位置指数，通过一个可变发光面尺寸的眩光源提供多个发光部分对观察者眼睛（眩光测量仪）所形成的立体角，并且保证眩光源发光均匀且稳定，通过改变眩光源位置（R，T，H）和眩光源发光面尺寸实现不同的统一眩光量值（UGR）。

5 . 校准条件

5.1环境条件

1）温度：（20～30）℃；

2）湿度：≤65% RH；

3）实验室应为光学暗室，且无其他杂散光影响；

4）校准现场不应有影响测量的振动干扰。

5.2 校准设备

1）米尺

测量范围：（0~10）m，分度值不大于1mm；

2）亮度源

a.亮度范围：（0～5000）cd/m2；

b.亮度相对扩展不确定度：Urel = 3% (k=2)；

3）眩光校准装置

a.眩光源亮度范围：（2000～5000）cd/m2；

b.眩光源亮度均匀度：≥95 %；

c.统一眩光值 UGR 调整范围：10～30；

d.统一眩光值 UGR 扩展不确定度：U = 1.0 (k=2)。

6. 校准项目和校准方法

6.1 校准项目：外观检查、亮度示值误差和统一眩光值（UGR）示值误差

## 6.2 校准方法如下：

（1）外观检查——用目测和手动方法检查，仪器应有如下标记：仪器名称、型号、编号、制造厂、生产日期；仪器不应有影响仪器正常使用的缺陷；仪器的光、机、电等零部件应接触良好、牢固可靠，显示字符清晰完整；光学镜头表面无污染、无擦伤、无划痕；

（2）亮度示值误差——将被校眩光测量仪安装在测量工位，调整使仪器镜头的几何中心至亮度源，使仪器测量画面的中心对亮度源的中心。依据JJF-211《亮度计检定规程》6.3.2中规定的“亮度源法”进行校准，并依据JJF-211《亮度计检定规程》6.3.3的要求给出亮度示值误差。如果被校眩光测量仪有6个月内依据JJF-211《亮度计检定规程》的检定/校准证书，可直接采信检定/校准证书的亮度示值误差；

（3）统一眩光值（UGR）示值误差——在统一眩光值（10～30）的校准范围内，通过改变眩光源位置（R，T，H）和眩光源发光面尺寸计算得到不同的统一眩光值标准值UGRs，作为统一眩光值（UGR）的校准点。

校准时，对于具备换挡功能的眩光测试仪，每一挡内选取不少于3个测量点；对于只有自动量程功能的眩光测试仪，选取不少于6个测量点，测出统一眩光值的实测值UGRt。 按ΔUGR=UGRt-UGRs计算眩光测试仪的统一眩光值示值误差。

六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准按国内实际使用经验编写。

七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定，贯彻了国家标准化法、产品质量法、强制性安全认证等法律法规要求；与现行法律、法规无抵触不矛盾。

八 、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九 、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准。

十 、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

应在实施前保证标准文本的充足供应以及确保各使用单位必要的试验仪器设备配备及精度符合要求。发布后实施前，应及时组织标准的宣贯、培训，并由制定单位负责标准条文的解释。实施后，由制定单位负责实施中产生问题的汇总与备案。

十一 、其他应予说明的事项

无。

眩光测量仪校准方法编写小组

2024-04-25