JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG  577-202X

膜 式 燃 气 表

Diaphragm Gas Meters

（征求意见稿）CD2

202X-0X-0X发布                                202X-0X-0X实施

国家市场监督管理总局 发 布

膜式燃气表检定规程                   JJG577-202X

代替 JJG577-2012

Verification Regulation

of Diaphragm Gas Meters

归 口 单 位：全国流量计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国流量计量技术委员会负责解释

目          录

引  言	IV

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1	术语	1

3.2	计量单位	1

4	概述	2

4.1	原理和结构	2

4.2	用途	2

5	计量性能要求	2

6	通用技术要求	2

6.1	标识与外观	2

6.2	密封性	4

6.3	压力损失	4

6.4	防爆性能	4

7	计量器具控制	4

7.1	检定条件	4

7.2	检定项目	5

7.3	检定方法	5

7.4	检定结果的处理	7

7.5	检定周期	7

附录A（规范性）检定证书/检定结果通知书内页信息及格式	8

引  言

本规程以国家标准GB/T 6968-2019《膜式燃气表》、国际法制计量组织（OIML）的国际建议R137-1&2：2012《气体流量计》（Gas Meters）为技术依据，结合我国膜式燃气表的行业现状，对JJG577-2012《膜式燃气表》修订的。与JJG577-2012版本相比，本规程除编辑性修改外主要技术变化如下：

──修改了检定环境条件要求；

──取消了部分非计量功能检查；

──后续检定和使用中检查的技术要求等效采用国际建议R137；

──调整了仲裁检定要求；

──调整了检定周期的部分内容描述；

──考虑安全因素，增加了工商业用燃气表使用年限要求；

──修改了检定证书/检定结果通知书内页格式。

JJG577《膜式燃气表》的历次版本发布情况为：

── JJG333-83《皮膜式家用煤气表》（试行）

── JJG577-88《工业煤气表》（试行）

── JJG577-1994《膜式煤气表》

── JJG577-2005《膜式燃气表》

── JJG577-2012《膜式燃气表》

膜式燃气表检定规程

- 范围

本规程适用于最大工作压力不超过50 kPa、最大流量不超过160 m3/h膜式燃气表（以下简称为燃气表）的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

GB/T 6968 膜式燃气表

OIML R137-1&2：2012  气体流量计（Gas Meters）

EN 1359:2017 膜式燃气表（Diaphragm Gas Meters）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 术语和计量单位

术语

JJF1004界定的及以下术语和定义适用本规程。

- 基表  basic gas meter

在燃气通过时压力差的作用下，推动计量室膜片不断地作往复式运动，并通过传动机构把运动传递到计数器，能完成计量气体体积量的机械表。

- 附加功能装置 additional functionality device

附加功能装置是在基表上附加的可以实现相应功能的装置。

- 最大流量     maximum flowrate

燃气表满足计量性能要求的上限流量，符号qmax。

- 最小流量  minimum flowrate

燃气表满足计量性能要求的下限流量，符号qmin。

- 流量范围  flowrate range

- 能满足燃气表计量性能要求的最大流量和最小流量所限定的范围。

- 分界流量  transitional flowrate

把流量范围分为“高区”和“低区”的流量点（一般为0.1qmax），高区和低区各有相应的最大允许误差，符号qt。

- 最大工作压力  maximum operating pressure

燃气表工作压力的上限值，符号pmax。

- 压力损失   pressure loss

在最大流量的条件下，燃气表进气口与出气口之间的平均压力差，符号△p。

- 累积流量 integrating value

燃气表在一段时间内计数器所累积的体积流量，符号Q。

- 回转体积  cyclic volume

燃气表计量室完成一个工作循环所排出的气体体积，符号Vc。

计量单位

燃气表的计量单位应采用法定计量单位，应符合表1的规定。

- 主要计量单位名称和符号

| 序号 | 主要量名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 立方米、升（立方分米） | m3、L(dm3) |
| 2 | 瞬时流量 | 立方米每小时 | m3/h |
| 3 | 压力 | 帕[斯卡]、千帕 | Pa、kPa |
| 4 | 时间 | 小时、分、秒 | h、min、s |

- 概述

- 原理和结构

4.1.1  工作原理

燃气表属于容积式气体流量计，采用柔性膜片计量室方式测量气体体积。在燃气通过时压力差的作用下，燃气经分配阀交替进入计量室，推动计量室内的柔性膜片作往复式运动，通过转换机构将这一充气、排气的循环过程转换成相应的气体体积流量，再通过传动机构传递到计数器，完成燃气累积计量功能。

4.1.2  结构

燃气表主要由外壳、膜片计量室、分配阀、连杆机构、防止逆转装置、传动机构和机械计数器等部件组成。可以在基表上增加附加功能装置，但是不能影响其计量性能。

- 用途

燃气表主要用于计量燃气的累积体积流量，一般在居民生活用和工商业用的燃气计量场合应用。

- 计量性能要求

燃气表的准确度等级为1.5级，其示值误差应符合表2的规定。

- 最大允许误差

| 流量q m3/h | 最大允许误差（MPE） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 后续检定/使用中 |
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | ±3% |
| qmin≤q＜qt | ±3% | ±6% |

- 通用技术要求

- 标识与外观

    - 标识

燃气表铭牌或表体应清晰、永久性地标明：

  - 制造商名称；

  - 产品名称；

  - 产品执行标准；

  - 型号规格；

  - 准确度等级；

  - 出厂编号；

  - 型式批准标志和编号（如适用）；

  - 流量范围；

  - 最大工作压力；

  - 制造年月；

  - 回转体积；

  - 表体上标明气体流向的箭头或文字；

  - 脉冲当量（如适用）；

  - 适用环境温度范围（如果是-10 ℃～40 ℃可不标注）；

  - 防爆标志及合格证编号（适用于需供电的燃气表）；

  - 电池规格（适用于需供电的燃气表）；

其它有关技术指标(如适用)。

    - 外观

新制造燃气表外壳涂层应均匀，不得有起泡、脱落、划痕、变形等现象。使用中的燃气表，外壳不能有变形或锈蚀等影响燃气表密封性或计量性能的现象，封印应完好。计数器及标记应清晰易读。

    - 封印

燃气表应在适当位置设置封印，在受封印保护的部分被拆卸时，应在封印标记上留下永久性的损坏痕迹。

    - 显示装置

燃气表显示装置应满足燃气表累积流量在最大流量下工作6000 h而不回零的要求。

6.1.4.1   机械计数器

机械计数器的位数和分辨力应符合表3规定。

- 机械计数器的位数和分辨力

| qmax (m3/h) | 最小分度上限值 L | 末位数字代表的最大体积值L | 最少累积显示位数 m3 | 最少显示位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qmax≤10 | 0.2 | 1 | 12345.678 | 8 |
| 16≤qmax≤100 | 2 | 10 | 123456.78 | 8 |
| 160 | 20 | 100 | 1234567.8 | 8 |

6.1.4.2   机电转换功能

对于具有机械计数器与电子计数器双重累计计量方式的燃气表，其机电转换应不超过一个转换值。

6.1.4.3   防逆转装置

燃气表应装有防止逆转的装置，当气体流入方向与规定流向相反时，燃气表应能停止计量或者不能逆向计数。

    - 流量范围

燃气表的流量范围值应符合表4的规定。

- 流量范围      （单位：m3/h）

| 序号 | 规格 | 最大流量qmax | 最小流量qmin | 分界流量qt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 2.5 | 0.016 | 0.25 |
| 2 | 2.5 | 4 | 0.025 | 0.4 |
| 3 | 4 | 6 | 0.04 | 0.6 |
| 4 | 6 | 10 | 0.06 | 1.0 |
| 5 | 10 | 16 | 0.10 | 1.6 |
| 6 | 16 | 25 | 0.16 | 2.5 |
| 7 | 25 | 40 | 0.25 | 4.0 |
| 8 | 40 | 65 | 0.40 | 6.5 |
| 9 | 65 | 100 | 0.65 | 10.0 |
| 10 | 100 | 160 | 1.0 | 16.0 |
| - 注1： 最小流量值和分界流量值可以比表中所列的最小流量和分界流量值上限值小，但是该值应是表中的某个值，或者是某个值的十进位约数值。 注2： 规格里的数字表示燃气表的公称流量值，一般在规格前面加上表示一定含义的字母，如G2.5。 |  |  |  |  |

- 密封性

燃气表应能承受1.5倍最大工作压力且不低于35kPa，不应漏气。

- 压力损失

燃气表压力损失最大允许值不应超过表5的规定。

- 压力损失最大允许值

| 最大流量qmax m3/h | 压力损失最大允许值 Pa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 首次检定 | 带控制阀的首次检定 |
| qmax≤10 | 200 | 250 |
| 16≤qmax≤65 | 300 | 375 |
| qmax≥100 | 400 | 500 |

- 防爆性能

带电子类附加功能装置的燃气表应取得国家授权的防爆检验机构颁发的防爆合格证书。

- 计量器具控制

计量器具控制包括燃气表的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 检定条件

- 标准装置的流量测量不确定度应等于或优于燃气表最大允许误差（MPE）绝对值的1/3，且满足被检表的流量范围。

- 配套设备及要求如表6所示。

- 配套设备一般要求

| - 序号 | - 设备名称 | 参考测量区间 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 差压计 | （0～2）kPa | 优于或等于1.0级 | 测量压力损失 |
| - 2 | 温度计 | （0～50）℃ | 优于或等于0.5级 | 测量表前温度和装置液体和 气体温度、环境温度等 |
| - 3 | 压力变送器 | （-5～5）kPa | 优于或等于0.2级 | - 测量表前压和标准装置处的压力 |
| - 4 | 压力表（计） 或压力变送器 | （0～100）kPa | 优于或等于0.2级 分辨力≤0.2 kPa | 密封性试验 |
| - 5 | 气压表（计） （绝压） | （60～106）kPa | 优于或等于0.2级 | 测量大气压力 满足当地大气压要求 |
| - 6 | 湿度计 | 10%RH～100%RH | MPE：±10%RH | 测量环境湿度 |
| - 7 | 秒表 | / | 0.01 s | 计时用 |
| - 注：如主标准器含了以上配套设备，可不必再单独配备。 |  |  |  |  |

- 检定环境条件：

检定温度：（20±5）℃

大气压力一般为：（86～106）kPa

相对湿度：35%～85%

- 燃气表一般应在检定环境条件下放置4 h以上，燃气表稳定到检定环境的温度下方可进行检定。

- 检定过程中，标准装置和燃气表的温度差，包括室温、标准装置液温（如适用）、标准装置和检定介质温度之差应不超过1 ℃。

- 检定介质一般为空气。

- 检定压力不得超过燃气表最大工作压力，检定系统不得漏气。

- 检定项目

检定有首次检定、后续检定和使用中检查等三类，检定项目分别列于表7中。

- 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 检 定 类 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 外观与标识 | + | + | + |
| 2 | 密封性 | + | + | + |
| 3 | 压力损失 | + | - | - |
| 4 | 示值误差 | + | + | + |

- “+”表示需检定，“-”表示不需检定；

- 工商业燃气表如经修理后，按首次检定进行。

- 居民生活用燃气表如经修理后，应按首次检定进行，检定周期需减去已使用的年限。

- 使用中检查的目的是为了检查燃气表的检定标识或检定证书是否有效，保护标识是否损坏，检定后的燃气表状态是否受到明显变动，及其示值误差是否超过使用中检查的最大允许误差。

- 检定方法

  - 外观与标识

常规检查燃气表的外观与标识，应符合本规程6.1条的要求。

  - 密封性

密封性试验可采用如图1所示或采用其他等效的试验方法。输入1.5倍最大工作压力且不低于35kPa，待燃气表内气体稳定后，持续时间不少于3 分钟，燃气表不应漏气。

- 密封性试验示意图

  - 压力损失

压力损失是在最大流量条件下，使用差压计或者准确度等级相当的压力计，测量燃气表的进气口和出气口之间的压力差，压力测试点与燃气表接口之间的距离不应超出接口标称直径的3倍。在测量中，取压力差的最大值和最小值的算术平均值，按公式(1)计算。

式中： △p  ——压力损失值，Pa；

△pmax ——压力差的最大值，Pa；

△pmin ——压力差的最小值，Pa。

  - 示值误差

检定前，燃气表应以最大流量预运转，通过的气体体积至少是燃气表回转体积的50倍。

单次测量示值误差按公式（2）计算：

Ei=Vm-VrefVref×100%                                                 (2)

式中： Ei ——单次测量的相对示值误差，%；

Vm  ——燃气表的示值，dm3；

Vref ——通过燃气表的气体实际值，dm3。

检定时应测量燃气表的进口端和标准装置处的温度、压力，按公式（3）进行温度、压力修正。

Vref=VsPsaTmaPmaTsa                    (3)

式中：

Vs  ——标准装置的示值，dm3；

Psa  ——标准装置处的绝对压力，Pa；

Tsa  ——标准装置处的热力学温度，K；

Pma ——燃气表进口端的绝对压力，Pa；

Tma  ——燃气表进口端的热力学温度，K。

- 示值误差检定时的最少通气量应能满足计量准确的要求，推荐不少于燃气表最小分度值的200倍，且一般不小于检定流量下1分钟所对应的体积量，尽可能使燃气表末位字轮转动一圈或数圈，以减少周期性变化的影响。对小流量点的检定，在能满足计量准确的前提下最少通气量一般燃气表末位字轮转动一圈。

- 在燃气表流量范围内，检定流量点一般为小流量、中流量和大流量。小流量检定点可以在（qmin～3qmin）之间选取，中流量为0.2qmax和大流量为qmax，每个流量点至少检定一次。如果检定有疑问，应增加检定次数。示值误差取测量结果的算术平均值。检定流量一般不超过设定流量的±5%，或者小流量点不超过设定流量的±3L/h。

- 使用中检查如在实验室进行时，燃气表检测流量点一般为0.2qmax、qmax。如在现场常温下（20±10）℃试验时，一般可选择在0.2qmax流量点进行试验检查。如有争议，以在实验室检测结果为准，误差按照表2使用中检查的要求。

- 示值误差检定

a)  标准装置

标准装置一般采用音速喷嘴法气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置、钟罩式气体流量标准装置、活塞式气体流量标准装置等，检定连接示意如图2所示。

- 检定连接示意图

b) 误差检定方法

优先采用动态法对燃气表进行检定。将燃气表的输出信号（如光电信号或摄像）接入标准装置的信号采集接收端，燃气表在检定流量下运行，同步获取燃气表和标准装置的体积、压力、温度值，计算得到燃气表的示值误差。

对于具有通信功能的燃气表，可采用通信方法获取的燃气表起始值和终止值，计算标准装置和燃气表体积值，得到燃气表的示值误差。

- 仲裁检定

仲裁检定优先采用具有动态法检定功能的气体流量标准装置。仲裁检定使用中燃气表的检定示值误差按照表2 中使用中检查的要求。

- 检定结果的处理

检定合格的燃气表发给检定证书或加贴检定合格标识（或封印标志）；检定不合格的燃气表发给检定结果通知书或加贴不合格标识。

- 检定周期

    - 用于贸易结算的居民生活用燃气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限应不超过10年。以人工煤气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限应不超过6年。

    - 用于贸易结算的工商业用燃气表的检定周期应不超过3年。工商业用燃气表使用期限一般应不超过10年。

附录A（规范性）检定证书/检定结果通知书内页信息及格式

A1检定证书内页信息格式

A1.1检定证书/检定结果通知书内页格式式样

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % | 大气压力 |  | kPa |  | 检定介质 |  | 空气 |
| 检定使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确 度等级/最大允许误差 |  | 计量标准 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确 度等级/最大允许误差 |  | 标准器检定/校准 证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 技术依据： |  |  | JJG577-202X《膜式燃气表》 |  |  |  |  |  |

A1.2 检定项目及结果

| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 标识与外观 |  |
|  | 密封性 |  |
|  | 压力损失 |  |
|  | 示值误差 |  |
|  | 检定结论 | 1.5 级合格 |

A2 检定结果通知书内页信息格式参照以上内容，并给出不合格项，检定结论为不合格。

----------------------------------------