高压电能表型式评价大纲

不确定度评定报告

规 范 编 写 组

2023年6月

高压电能表测量不确定度评定

1概述

依据《高压电能表型式评价大纲》，在大纲规定的参比条件下，使用0.05级高压电能表检定装置开展B级三相三线高压电能表的固有误差项目的测试。被检表测得的电能与检定装置测得的电能相比较，确定被检表的相对误差 （%）。

2测量的数学模型

2.1数学模型

γ=γ1+γ2+γ3，（%）                              （1）

式中： γ— 被检表对电能的测量误差（%）；

γ1— 由检定装置确定的测量误差（%）；

γ2— 装置的测量误差（%）；

γ3— 被检表误差数据修约引起的测量误差（%）。

2.2 列出不确定度的传播律：

由（1）式求得灵敏系数为：

c=∂γ∂γ1=∂γ∂γ2=∂γ∂γ3=1

3标准不确定度的来源及评定：

主要由被检表测量重复性引起的不确定度分量u(γ1)，采用A类评定；检定装置测量误差γ2引起的不确定度分量u(γ2)和被检表误差修约γ3引起的不确定度分量u(γ3)，采用B类评定。

3.1 A类标准不确定度分量评定

测量B级电子式交流电能表，在量程10kV、100A、cosφ=1.0时，重复性条件下进行10次测量，所得数据如表1所示：

表1  测量重复性记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 误差(%) | 0.033 | 0.224 | 0.045 | 0.136 | 0.044 | 0.138 | 0.129 | 0.235 | 0.147 | 0.157 |

平均值γp=0.1288%

单次实验标准偏差s=i=010(γi-γp)2n-1=0.071%

实际测量中取两次测量的平均值：

则u(γ1)= s/2=0.050%

在量程10kV、100A、cosφ=0.5L时，重复性条件下进行10次测量，所得数据如表2所示：

表2  测量重复性记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 误差(%) | 0.162 | 0.224 | 0.045 | 0.136 | 0.044 | 0.138 | 0.129 | 0.235 | 0.147 | 0.157 |

平均值γp=0.1417%

单次实验标准偏差s=i=010(γi-γp)2n-1=0.081%

实际测量中取两次测量的平均值：

则u(γ1)= s/2=0.057%

3.2 B类标准不确定度分量评定

3.2.1检定装置测量误差γ2引起的不确定度分量u(γ2)：

电能表检定装置在cosφ=1.0时，最大允许误差为±0.05%，服从均匀分布，k=3 ，则

uγ2=0.05%/3=0.029%

电能表检定装置在cosφ=0.5L时，最大允许误差为±0.07%，服从均匀分布，k=3 ，则

uγ2=0.05%/3=0.040%

3.2.2被检表误差修约γ3引起的不确定度分量u(γ3)

B级高压电能表的修约间隔为0.1%，则修约半宽为0.05%；

uγ3=0.05%/3=0.029%

通过以上分析，将各分量列表如下:

| 符号 | 来源 | 类型 | 标准不确定度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cosφ=1.0 | cosφ=0.5L |
| u(γ1) | 测量重复性 | A | 0.050% | 0.057% |
| u(γ2) | 检定装置 | B | 0.029% | 0.040% |
| u(γ3) | 误差修约 | B | 0.029% | 0.029% |

3.3合成标准不确定度

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

cosφ=1.0时，

uc=u(γ1)2+u(γ2)2+u(γ3)2=0.065%

cosφ=0.5	L时，

uc=u(γ1)2+u(γ2)2+u(γ3)2=0.075%

4扩展不确定度

视合成不确定度为正态分布，采用p=95%，查JJF1059表2，得k=2

cosφ=1.0时，

Urel=kuc=0.13%

cosφ=0.5L时，

Urel=kuc=0.15%

5 不确定度报告：

在量程10kV、100A、cosφ=1.0时扩展不确定度为  Urel=0.13% （k=2）

在量程10kV、100A、cosφ=0.5L时扩展不确定度为 Urel =0.15% （k=2）