JJG208-20xx

《气象仪器用机械自记钟检定规程》

修订说明

《气象仪器用机械自记钟检定规程》编写组

2024年4月11日

《气象仪器用机械自记钟检定规程》修订说明

一、任务来源

《气象仪器用机械自记钟检定规程》的修订任务来源是国家市场监督管理总局办公厅文件：市监计量〔2021〕237号“市场监管总局办公厅关于追加《计量器具型式评价通用规范》等102项国家计量技术规范制修订项目立项的通知”。归口于全国气象专用计量器具计量技术委员会，本规程委托全国气象专用计量器具计量技术委员会负责解释。该规程起草单位为河北省气象技术装备中心、河北省计量监督检测研究、张家口市气象局、山东省气象工程技术中心、国家气象计量站、辽阳三维精密仪器仪表有限公司。

- 二、修订本规程的背景、目的和意义

目前，我国已颁布的气象仪器用机械自记钟检定规程为JJG208-1980《气象仪器用机械自记钟检定规程》，颁布实施至今已有40余年，规程内容与当前的计量技术已不相适应。原有的检定规程在计量器具控制、检定方法等方面的内容迫切需要修改。

气象仪器用机械自记钟是双金属温度计、毛发湿度计、气压计及电接风向风速计等气象人工器测仪器的重要组成部分。各类自记器测仪器的感应元件通过机械自记钟的传动放大机构，带动记录笔尖在记录纸上作出各记录曲线。作为气象人工观测的传统设备，曾被广泛用于气象台站、国防、部队、科研、农业、林业、环境监测、教学、仓库、实验室、档案等有关部门用来连续记录地面某一段时间内空气温度变化的仪器。随着自动观测设备技术的发展和测量精度的提高，其应用范围比之前有所减少。但为了保持观测方法和观测手段的延续性，根据中国气象局综合观测司《关于张北等国家基准气候站长期保留人工器测观测任务的函》（气测函〔2012〕36号）要求，全国212个国家基准气候站中确定了8个国家基准气候站长期保留人工器测观测任务（河北张北、吉林长春、安徽寿县、广东电白、贵州贵阳、青海格尔木、宁夏银川和新疆阿勒泰）。作为该类仪器的计量仍有周期检定业务需要。该类设备虽然测量精度一般，但因其结构简单造价低廉、运行不需要电源、不受电磁环境干扰等优点，在气象基础要素测量领域仍有着广泛的应用，表现出了较强的生命力。

综上所述，为了满足对气象仪器用机械自记钟检定的新需求，提高JJG208的先进性和适用性，并做到与相关技术方法保持一致，根据原国家质监总局要求特进行此次修订。

三、修订规程主要采用和引用的文件

在修订本规程时，编写组首先参考国际国内已正式发行的相关规程或规范的最新版本，本规程的编写格式遵从JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的要求进行编制，并在修订过程中参考了以下有关文件：

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JB/T 9452-2017《气象仪器 机械式钟机旋转自记钟》

JJF1059 -2012《测量不确定度评定与表示》

JJG 237-2010《秒表》

JJF 1901-2021《指针式精密时钟校准规范》

四、任务分工

河北省气象技术装备中心和河北省计量监督检测研究院作为本规范的主要起草单位。2021年2月，第一起草人召集相关起草单位规程编写人员组成编写组。编写组由蒋涛、刘宇、张建桥、徐晨阳、任燕、李松奎、李庆阳等7名成员组成。

蒋涛为该规程的第一起草人，重点完成规程编写和相关实验，提出了规程结构、内容，完成了规程初稿和编制说明的编写工作。

刘宇、张建桥承担规程主要内容修改、实验数据分析和测量不确定度分析报告编写等工作。

任燕、李松奎承担规程文本校稿工作。

徐晨阳、李庆阳承担部分实验任务及数据整理等工作。

五、修订过程及基本原则

2021年3月-4月，召开编制组会议，进行成员分工安排，查阅资料，

2021年5月-8月 按照分工，实验数据分析、初稿编写等工作。

2021年9月—12月，编写组主要起草人参加了国家市场监督管理总局组织的国家计量技术规范起草人培训班，对规范起草进行了系统学习。

2022年1月-2022年7月，开展检定试验、历史检定数据统计，完善规程初稿。

2022年8月-10月，编写组赴张家口张北国家基准站开展实地调研，了解观测台站仪器使用情况。

2022年11月-2023年12月，根据现场调研情况，编写组完成征求意见稿、实验报告和编制说明。

2024年1月-2024年4月，提交征求意见稿。

修订工作基本原则：贯彻执行现行国家法律、法规；认真总结实践经验，参考借鉴国际、国家、行业等权威技术文件；广泛征求意见，使规程各条款科学合理、技术先进；重点考虑操作的可行性及实施的经济型，保持与相关技术文件的一致性、统一性，兼顾检定规程的法制性、严谨性。

六、规程的主要修订内容及说明

- 本规程主要是对气象用双金属温度计检定规程中范围、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、检定方法等内容提出了要求和规定，并给出检定结果处理方法。

1. 规程的引言

根据JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》规定，将引言作为规程的必备内容，而原规程缺少这部分的内容。引言说明了本规程修订的依据，及修订后的内容与原规程的主要变化。

2. 规程第1条 范围

与原规程的适用范围保持一致，本规程的适用范围规定为“本规程适用于气象仪器用机械自记钟的首次检定、后续检定和使用中检查。”

3. 规程第2条 引用文件

原规程缺少这部分内容。修订的规程引用下列文件：

（1）JJG 237-2010 秒表

（2）JB/T 9452-2017 气象仪器 机械式钟机旋转自记钟

（3）JJF 1901-2021 指针式精密时钟校准规范

4. 规程第3条 概述

原规程缺少这部分内容。这部分主要是简述气象用气象仪器用自记钟的原理、构造、种类及用途。

5. 规程第4条 计量性能要求

与原规程的计量性能要求保持一致，本规程修改了原规程的表述，分成了记时误差和记时误差变化两部分。

6. 规程第5条 通用技术要求

对原规程的通用技术要求进行了梳理，分为外观、钟筒外径、钟筒跳动、低温走时、钟筒空转量和其他技术要求六部分。

自记钟的钟筒空转量要求参照JB/T 9452-2017《气象仪器 机械式钟机旋转自记钟》中的表述。

其他表述与原规程一致。

- 7. 规程第6条 计量器具控制

7.1规程第6.1条检定条件

在规程6.1.1中规定了检定环境条件，其中环境温度为（15～35）℃，湿度不大于85%RH。该条件是依据计量器具要求的一般工作环境所确定。

在规程6.1.2中规定了计量标准器具和主要配套设备，计量标准器选用最大允许误差为±0.5s/d的电子秒表。

配套设备中，增加了游标卡尺，用于钟筒外径检验用配套设备使用；增加了二等杠杆千分尺；用于钟筒跳动检验用配套设备；增加了低温箱，用于低温走时检验用配套设备用。

7.2  规程第6.2条检定项目

增加了检定项目一览表，与计量性能和通用技术要求相对应。规定了地温走时检定项目可仅限于首次检定，主要用于验证其出厂后的自记钟能否满足低温下正常工作状态。

7.3  规程第6.3条检定方法

对原规程的检定方法进行了梳理，并与本规程第5条通用技术要求一一对应。

7.3.1 外观和其他技术要求可通过目测和手动检查确定是否符合要求。

7.3.2示值误差检定点选择与原规程要求一致，日记自记钟为4h；周记自记钟为24h。

7.3.3 修改了检定要求，规定了记录时间间隔和记录次数

7.3.4 新增了数据处理方法，规定了记时误差和记时误差变化计算。

7.4  规程第6.4条 检定结果的处理

说明了检定结果处理方法，给出检定证书和检定结果通知书的参考格式。

7.3  规程第6.5条 检定周期

按原规程规定检定周期为三年。

- 7.4 附录

本规程附录A给出了原始记录参考格式。

附录B和附录C为检定证书和检定结果通知书内页参考格式。

- 8 测量不确定度评定说明

详见测量不确定度分析与评定报告。

《气象仪器用机械自记钟检定规程》编写组

2024年4月