气象仪器用机械自记钟检定规程

实验报告

《气象仪器用机械自记钟检定规程》起草组

2024年3月

目   录

1.实验目的	1

2.实验方法	1

3.实验地点	1

4.实验人员	1

5.实验样品基本情况	1

6.检定实验使用的主要计量器具	1

7.实验数据汇总	1

8.实验结论	7

- 气象仪器用机械自记钟检定规程实验报告

- 1.实验目的

验证《气象仪器用机械自记钟检定规程》的合理性和可操作性。

- 2.实验方法

按照《气象仪器用机械自记钟检定规程》征求意见稿进行实验。

- 3.实验地点

河北省气象技术装备中心。

- 4.实验人员

蒋涛、刘宇、张建桥、徐晨阳、任燕

- 5.实验样品基本情况

被检定的实验样品情况见表1：

表1.实验样品情况

| 样品名称 | 气象仪器用机械自记钟 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | QXZ1 | QXZ7 |
| 数量（套） | 2 | 2 |
| 生产厂家 | 辽宁精密仪器仪表有限公司 |  |
| 分辨力 | 自记纸最小分辨力：15min | 自记纸最小分辨力：120min |
| 测量范围 | 日记（24h） | 周记（168h） |
| 设计最大允许 误差 | 24h内任意时刻的记时误差不超过±5min;24h内任意相邻4h记时误差变化范围不超过±3min。 | 168h内任意时刻的记时误差不超过±30min；168h内任意相邻24h记时误差变化范围不超过±18min |

- 6.检定实验使用的主要计量器具

秒表：最大允许误差为-0.23 s/d；

- 7.实验数据汇总

7.1 QXZ1气象仪器用机械自记钟（日记）实验结果汇总表2

表2  QXZ1气象仪器用机械自记钟（日记）实验结果

| NO:228 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器修正值：0min |  | 记时误差扩展不确定度（k=2）:0.8min 记时误差变化扩展不确定度（k=2）:0.6min |  |  |  |  |  |
| 检定点(h) | (min) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| þ日记：4 | 被检值 | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m |
|  | 标准值 | 3h:58m | 3h:59m | 3h:58m | 4h:0m | 3h:59m | 3h:58m |
|  | 记时误差 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | 记时误差变化 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 检定结果(min) | 记时误差最大：2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 记时误差变化最大：2 |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 | 合格 |  |  |  |  |  |  |

| NO:503 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器修正值：0min |  | 记时误差扩展不确定度（k=2）:0.8min 记时误差变化扩展不确定度（k=2）:0.6min |  |  |  |  |  |
| 检定点(h) | (min) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| þ日记：4 | 被检值 | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m | 4h:0m |
|  | 标准值 | 3h:59m | 3h:57m | 3h:59m | 4h:1m | 4h:0m | 3h:58m |
|  | 记时误差 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | 记时误差变化 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 检定结果(min) | 记时误差最大： 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 记时误差变化最大：2 |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 QXZ7气象仪器用机械自记钟（周记）实验结果汇总表4

表4  QXZ7气象仪器用机械自记钟（周记）实验结果

| NO:8736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器修正值：0min |  | 记时误差扩展不确定度（k=2）:5.4min 记时误差变化扩展不确定度（k=2）:5.0min |  |  |  |  |  |  |
| 检定点(h) | (min) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 |
| þ周记：24 | 被检值 | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m |
|  | 标准值 | 24h:17m | 24h:14m | 24h:8m | 24h:13m | 24h:10m | 24h:7m | 23h:58m |
|  | 记时误差 | 17 | 16 | 8 | 13 | 10 | 7 | 2 |
|  | 记时误差变化 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 |  |
| 检定结果(min) | 记时误差最大： 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 记时误差变化最大：9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO:800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器修正值：0min |  | 记时误差扩展不确定度（k=2）:5.4min 记时误差变化扩展不确定度（k=2）:5.0min |  |  |  |  |  |  |
| 检定点(h) | (min) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 |
| þ周记：24 | 被检值 | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m | 24h:0m |
|  | 标准值 | 24h:6m | 24h:19m | 24h:10m | 24h:7m | 23h:55m | 24h:10m | 24h:18m |
|  | 记时误差 | 3 | 19 | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 |
|  | 记时误差变化 | 13 | 9 | 3 | 12 | 15 | 8 |  |
| 检定结果(min) | 记时误差最大： 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 记时误差变化最大：15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3 验证结果

通过实验，日记自记钟计时误差不超过±5min，日记自记钟计时变化误差不超过±3min；周记自记钟计时误差不超过±30min，周记自记钟计时变化误差不超过±18min；均能满足对气象仪器用机械自记钟的检定需求。

- 8.实验结论

通过实验，所有检定项目都符合规程要求；使用规程中的方法进行气象仪器用机械自记钟检定是可行的，达到了实验目的。