《自动气象站蒸发传感器》校准规范实验验证报告

1  前言

在《自动气象站蒸发传感器》校准的制定过程中，为了合理确定校准项目及校准方法，按照规范规定的校准项目和校准方法对自动气象站蒸发传感器进行了105次相关实验。

2  环境条件、标准设备与实验用自动气象站蒸发传感器的信息

2.1  环境条件

a) 实验室温度：21.2℃；

b) 实验室相对湿度：55 %RH；

c) 实验日期：2023年12月28日至2023年12月29日

2.2  主要标准设备

| 序号 | 标准器及配套名称 | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 | 测量范围 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准模块 | ±0.04 mm | （0～ 360）° | 自编号 |
| 2 | 数字多用表 | ±0.05%（直流电流） | 覆盖（4～20）mA | MY47050560 |

2.3  实验用自动气象站蒸发传感器

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发传感器 | WUSH-TV2 | ZF-1910.0025 | 江苏省无线电科学研究所有限公司 |

3  试验结果

3.1  外观检查

通过目力进行外观检查，自动气象站蒸发传感器的外观符合规范4.2的要求。

3.2  输出信号阈值校准

按照规范7.2.2的操作步骤，输出信号上阈值为20.064 mA, 输出信号下阈值为40.021 mA。

3.3  转换系数校准

按照规范7.2.3的操作步骤，=18.85 mA，=5.89 mA，按照规范中公式（1）计算得到 mm/mA。

3.4  重复性校准

按照规范7.2.4的操作步骤，得到的10次独立重复测量数据见表1。

表 1  重复性测量数据表

| 序号 | 测得值 |
| --- | --- |
| 1 | 20.19 |
| 2 | 20.32 |
| 3 | 20.27 |
| 4 | 20.31 |
| 5 | 20.28 |
| 6 | 20.32 |
| 7 | 20.27 |
| 8 | 20.28 |
| 9 | 20.23 |
| 10 | 20.23 |
| 平均值 | 20.27 |
| 实验标准差 | 0.04 |

3.5  示值误差校准

按照规范7.2.5的操作步骤，自动气象站蒸发传感器的示值误差校准按照规范7.2.5进行，校准结果见表2。

表 2  蒸发传感器示值误差校准数据

| 校准点 | 输出信号测得值（mA） |  | 信号变化量 （mA） | 换算成mm后的值（mm） | 示值误差 （mm） | 扩展不确定度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基+10 | 基+10+校准点标准模块 |  |  |  |  |
| 20 | 18.76 | 15.56 | 3.20 | 19.74 | -0.26 | 0.3 |
| 40 | 18.82 | 12.30 | 6.52 | 40.23 | 0.23 | 0.3 |
| 60 | 18.81 | 9.15 | 9.66 | 59.60 | -0.40 | 0.3 |
| 80 | 18.83 | 5.88 | 12.95 | 79.90 | -0.10 | 0.3 |