# 《静电激励器电源校准规范》实验验证报告

《静电激励器电源校准规范》起草小组

2024.7

## 《静电激励器电源校准规范》实验报告-中测院

### 基本情况

1.1实验时间和地点

实验时间为2024年1月~6月，实验地点为中国测试技术研究院声学室。

实验温度为20 C，湿度为50 %RH，气压为96.5 kPa

1.2 实验方法

本实验采用《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3 实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

- 33250A信号发生器（安捷伦公司）。

- 3151哑头（B&K公司）。

- 34410A数字电压表（安捷伦公司）。

注：可用符合要求的声分析仪的信号输出通道取代信号发生器。

- 2669前置放大器（B&K公司）。

- UA0033静电激励器（B&K公司）。

- 3161-A-011声分析仪（B&K公司）。

- ESD-VERI-V高压高阻衰减器（EMC公司）

- DPO4034数字示波器（泰克公司）：

1.4实验用样机

本次实验共使用了以下2台样机：

a）5001型静电激励器电源（B&K公司，出厂编号3039695）

b）AS011型静电激励器电源（BSWA公司，出厂编号550008）

### 2、实验数据

本实验进行了以下三个项目的实验：

a）信号增益；

b）输出电压（直流）；

c）频率响应。

2.1试验一：

试验用样机：

样机名称：静电激励器电源

型     号：5001

出厂编号：3039695

生产厂家： B&K公司

2.1.1. 静电激励器电源的信号增益

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.2），测量5001型静电激励器电源的信号增益。结果见下表。

1月10日测试数据：

5001型静电激励器电源的信号增益

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 250 | 25.65 | 25.66 | 25.64 | 25.67 | 25.68 | 25.67 | 25.66 | 0.015 |
| 1000 | 25.67 | 25.69 | 25.66 | 25.68 | 25.69 | 25.68 | 25.68 | 0.012 |

3月21日测试数据：

5001型静电激励器电源的信号增益

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 250 | 25.67 | 25.66 | 25.65 | 25.67 | 25.66 | 25.67 | 25.66 | 0.014 |
| 1000 | 25.67 | 25.69 | 25.69 | 25.70 | 25.69 | 25.68 | 25.69 | 0.013 |

6月08日测试数据：

5001型静电激励器电源的信号增益

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 250 | 25.65 | 25.66 | 25.68 | 25.67 | 25.68 | 25.67 | 25.67 | 0.015 |
| 1000 | 25.68 | 25.69 | 25.70 | 25.68 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.013 |

2.1.2.  输出电压（直流）

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.3），测量5001型静电激励器电源的输出电压（直流）,结果见下表。

1月10日测试数据：

5001型静电激励器电源的输出电压（直流）

| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（直流）/V | 856.9 | 855.7 | 854.9 | 853.5 | 852.1 | 850.5 | 853.9 | 2.37 |

3月21日测试数据：

5001型静电激励器电源的输出电压（直流）

| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（直流）/V | 856.4 | 855.1 | 853.9 | 852.1 | 852.4 | 850.6 | 853.4 | 2.13 |

6月08日测试数据：

5001型静电激励器电源的输出电压（直流）

| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（直流）/V | 854.9 | 856.7 | 851.1 | 852.6 | 854.5 | 855.9 | 854.3 | 2.09 |

2.1.3. 频率响应

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.4），测量5001型静电激励器电源的频率响应。结果见下表。

1月10日测试数据：

5001型静电激励器电源的频率响应

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | 0.007 |
| 25 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.005 |
| 31.5 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | 0.005 |
| 40 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.004 |
| 50 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.001 |
| 63 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.004 |
| 80 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.006 |
| 100 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.001 |
| 125 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.005 |
| 160 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 200 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.000 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1600 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 2000 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 |
| 2500 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.001 |
| 3150 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 10000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.001 |
| 12500 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.000 |
| 16000 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.001 |
| 20000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.001 |
| 25000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.001 |
| 31500 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.001 |
| 40000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.001 |
| 50000 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.001 |

3月21日测试数据：

5001型静电激励器电源的频率响应

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| 25 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 31.5 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 50 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 63 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 80 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 100 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3150 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 4000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 5000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 6300 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 8000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 10000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 12500 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 16000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 20000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 25000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 31500 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 40000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 50000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |

6月08日测试数据：

5001型静电激励器电源的频率响应

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | 0.01 |
| 25 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
| 31.5 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 40 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 50 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 63 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 80 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 100 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3150 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 4000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 5000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 6300 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 8000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 10000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 12500 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 16000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 20000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 25000 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 31500 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 40000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 50000 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |

2.2试验二：

试验用样机：

样机名称：静电激励器电源

型     号：AS011

出厂编号：550008

生产厂家： BSWA公司

2.2.1. 输出电压（直流）

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.3），测量AS011型静电激励器电源的输出电压（直流）。结果见下表。

1月10日测试数据：

AS011型静电激励器电源的输出电压（直流）

| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（直流）/V | 796.2 | 794.7 | 795.9 | 795.7 | 795.4 | 795.2 | 795.5 | 0.53 |

2.2.2频率响应

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.4），测量AS011静电激励器电源的频率响应。结果见下表。

1月10日测试数据：

AS011型静电激励器电源的频率响应

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | 0.004 |
| 25 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | 0.004 |
| 31.5 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.004 |
| 40 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.004 |
| 50 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.004 |
| 63 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.003 |
| 80 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.003 |
| 100 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.003 |
| 125 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.003 |
| 160 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.003 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.003 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 630 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 800 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 1000 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
| 1250 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.003 |
| 1600 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| 2000 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.002 |
| 2500 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
| 3150 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.002 |
| 4000 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 |
| 5000 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 |
| 6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.005 |
| 10000 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.003 |
| 12500 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.003 |
| 16000 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.003 |
| 20000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.002 |
| 25000 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.003 |
| 31500 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.003 |
| 40000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.002 |
| 50000 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | 0.003 |

### 3 结论

根据各表中的实验数据分析，测量的重复性好，实验数据可信。样机的试验项目均符合本规范的计量性能要求。实验验证说明，本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足静电激励器电源计量校准的要求。

## 《静电激励器电源校准规范》实验报告-杭州爱华智能

### 基本情况

1.1实验时间和地点

实验时间为2024年6月20日，实验地点为杭州爱华智能科技有限公司声学实验室。

实验温度为25 C，湿度为60 %RH，气压为99.5 kPa

1.2 实验方法

本实验采用《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）中描述的方法。

1.3 实验用标准器和配套设备

本实验使用的标准器和配套设备如下：

- AHAI4002A信号发生器（杭州爱华智能科技有限公司）。

- 34410A数字电压表（安捷伦公司）。

- B&K Pulse3560C声分析仪（B&K公司）。

- DTS2024C数字示波器（泰克公司）。

1.4实验用样机

本次实验共使用了以下样机：

AHAI4017型静电激励器电源（杭州爱华智能科技有限公司，出厂编号42400098）

### 2、实验数据

本实验进行了以下三个项目的实验：

a）信号增益；

b）输出电压（直流）；

c）频率响应。

2.1试验一：

试验用样机：

样机名称：静电激励器电源

型     号：AHAI4017

出厂编号：42400098

生产厂家： 杭州爱华智能科技有限公司

2.1.1. 静电激励器电源的信号增益

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.2），测量AHAI4017型静电激励器电源的信号增益。结果见下表。

6月20日测试数据：

AHAI4017型静电激励器电源的信号增益

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 250 | 20.06 | 20.06 | 20.07 | 20.07 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 0.004 |
| 1000 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.003 |

2.1.2.  输出电压（直流）

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.3），测量AHAI4017型静电激励器电源的输出电压（直流）,结果见下表。

6月20日测试数据：

AHAI4017型静电激励器电源的输出电压（直流）

| / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（直流）/V | 803.2 | 804.0 | 804.1 | 802.3 | 800.6 | 803.5 | 803.0 | 1.32 |

2.1.3. 频率响应

按《静电激励器电源校准规范》（征求意见稿）提供的方法（7.2.4），测量AHAI4017型静电激励器电源的频率响应。结果见下表。

6月20日测试数据：

AHAI4017型静电激励器电源的频率响应

| 频率 Hz | δf /dB |  |  |  |  |  | 平均值 dB | 标准偏差dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 20 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.008 |
| 25 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.000 |
| 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
| 80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.000 |
| 100 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
| 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.005 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 1250 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.000 |
| 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 3150 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.000 |
| 4000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.000 |
| 5000 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.000 |
| 6300 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.000 |
| 8000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.000 |
| 10000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.000 |
| 12500 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.000 |
| 16000 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.000 |
| 20000 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.004 |
| 25000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.004 |
| 31500 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.004 |
| 40000 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.004 |
| 50000 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.004 |

### 3 结论

根据各表中的实验数据分析，测量的重复性好，实验数据可信。样机的试验项目均符合本规范的计量性能要求。实验验证说明，本规范所提出的计量性能要求合理，设计的试验方法和要求的实验条件合理、可行，可满足静电激励器电源计量校准的要求。